招

标

文

件

项目名称：2022年环境监测能力建设

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2022-0200

采 购 人：江苏省徐州环境监测中心

采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司

二O二二年九月

目 录

第一章投标邀请3

第二章投标人须知5

第三章投标资料表16

第四章评标标准24

第五章拟签订的合同文本27

第六章采购需求43

第七章投标文件相关格式114

江苏省徐州环境监测中心《2022年环境监测能力建设项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

- 第一章  投标邀请

江苏中际招标代理有限公司对江苏省徐州环境监测中心“2022年环境监测能力建设项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：2022年环境监测能力建设

(二)项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2022-0200

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

获取采购文件方式:

1.时间：2022年9月21日至2022年9月27日，每天上午09:00至12:00，下午14:00至17：00（北京时间，法定节假日除外）, 2022年9月27日后仍可以下载招标文件，2022年9月27日后下载的招标文件，视为非有效方式且不做为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.地点：“徐州政府采购网”（具体在本项目招标公告的附件）。

3.方式：自行下载。

4.售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2022年10月11日北京时间14：30。

（二）开标时间：2022年10月11日北京时间14：30。

（三）开标地点：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1917室（汉风路和昆仑大道交叉口东北角）。

五、采购人

（一）名称：江苏省徐州环境监测中心

（二）地址：徐州市新城区彭祖大道与太行路交叉路口西

（三）联系方法：18112006269

（四）采购项目联系人：杨乐;  联系电话：18112006269

六、采购代理机构

（一）名称：江苏中际招标代理有限公司。

（二）地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1905室（汉风路和昆仑大道交叉口东北角）

（三）联系方法：0516-83200166

（四）采购项目联系人：陈珂；联系电话：0516-83200166

- 第二章投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章投标邀请；

第二章投标人须知；

第三章投标资料表；

第四章评标标准；

第五章拟签订的合同文本；

第六章采购需求；

第七章投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。投标人不接受延长投标有效期的要求，不会导致其投标保证金不退还。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

1.投标人应编制投标文件正本一份和本文件第三章《投标资料表》中规定数目的副本。每套投标文件须清楚地标明“正本” 或“副本”。如正本与副本不符，以正本为准。

2.按本章（十）规定所编制的每份投标文件正本和所有副本，均需打印或用不退色墨水书写。

3.投标文件中任何行间插字、涂改和增删，必须由投标人授权代表在旁边签字或加盖投标人公章方为有效。

4.投标文件应装订成册，编制目录，注明页码，并按照招标文件规定要求加盖投标人公章。投标文件的副本可以是正本的复印件。

5.投标文件装订的次序按本章（十）的要求进行。

（十八）投标文件的密封、盖章要求：

1.投标人应将投标文件《正本》、《副本》、《开标一览表》分开密封，封袋上应标明《正本》、《副本》、《开标一览表》字样。

2.上述封袋上，都应标明投标人（全称）、项目编号、项目名称。

3.上述封装的投标文件，如果没有分装或无标识，都将作为无效投标而予以拒绝。如果上述投标文件因为无密封或残破，所导致的一切后果均由投标人承担。

4.投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点；采购代理机构收到投标文件后，应当签收保存，任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，采购代理机构应当拒收。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标视为无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人的投标保证金，从同一单位或个人的账户转出。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。

3.开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，并宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

投标人不足3家的，不得开标。

4.开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）投标人存在下列情况之一的，投标无效:

1.未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2.投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

3.不具备招标文件中规定的资格要求的；

4.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

5.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

6.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

（三十三）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的；

六、定标

（三十四）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十五）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十六）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十七）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十八）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

- 第三章投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：江苏省徐州环境监测中心 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏中际招标代理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2.此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网（www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：评标结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 本项目不安排勘察现场 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件应由下列部分构成，并按照以下要求和顺序装订： 一、《投标函》。要求加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 二、《法定代表人授权书》。要求加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 三、价格部分 (一)《开标一览表》。要求加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（应与单独密封的《开标一览表》完全一致,如不一致，以单独密封的为准）。 (二)《分项价格表》。要求加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 四、投标人应当提交的资格、资信证明文件（必须提供，否则投标将被拒绝） (一)投标人合法有效的法人的营业执照复印件，或事业单位法人证书复印件，或民办非企业单位登记证书复印件。 (二) 财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表复印件各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明复印件）； (三) 投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； (四)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）》，加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》 （所附证明材料复印件可不加盖公章），加盖公章。 (五)投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》； （六）《中小企业声明函》（加盖公章，填写完整，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供）《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 五、技术部分 （一）技术方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； （二）项目实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）。¦ （三）安装调试验收方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）。 （四）售后服务及培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）。 (五)评分细则中评分得分需提供的相关证明文件复印件。 六、《偏离表》。要求加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 七、商务部分 (一)投标人业绩。要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 八、证明材料(即为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料。特别要求的除外。) (一)投标人其它证明文件及材料复印件。 (二)投标人为监狱企业的，提供省级（含新疆生产建设兵团）以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件复印件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。（非必须提供） (三)投标人为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。要求加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。（非必须提供） 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目不接受超过577万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。用户不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| (十八)1 | 投标人应制作投标文件正本1套、副本4套。投标文件正、副本均不退还投标人，若采购人索取中标人投标文件副本的，须在双方签定政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| (十九)4 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (二十) | 一、投标截止时间：2022年10月11日北京时间14：30 二、投标文件开始接收时间：2022年10月11日北京时间14：00。 三、投标文件接收截止时间：2022年10月11日北京时间14：30。 四、投标文件的接收地点：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1917室（汉风路和昆仑大道交叉口东北角）。 五、投标文件接收人：陈珂 |
| 四 | 开标 |
| (二十六)1 | 一、开标时间：2022年10月11日北京时间14：30。 二、开标地点：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1917室（汉风路和昆仑大道交叉口东北角）。 |
| (二十六)3 | 招标文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| (二十八) | 采用综合评分法。 |
| (二十九)1 (二十九)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目服务方案得分顺序排列。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十八)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (四十二) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：陈珂;联系电话：0516-83200166; 办公地址：徐州市云龙区绿地商务城LOFT领海办公楼5#1905室（汉风路和昆仑大道交叉口东北角） |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。

说明：

1.按上表“招标代理服务收费标准”费率的60%计算的收费为招标代理服务全过程的收费价格。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。

8.以上价格为协会指导价，双方也可以协商定。本办法自2021年5月1日起执行。

9.账户信息：

收款人：江苏中际招标代理有限公司

开户银行：徐州农村商业银行股份有限公司彭园支行

账号：3203020171010000003980

第四章评标标准

| 细化项目及分值 | 评 分 依 据 |
| --- | --- |
| 价格 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30 （分值计算结果保留两位小数） |
| 投标企业实力 （3分） | 根据投标文件中提供的投标人有效期内的“质量管理体系认证”、“环境管理体系认证”、“职业健康与安全管理体系认证”证书进行评价，每项得1分，最高得3分。 投标文件中提供证书原件的扫描件。 |
| 投标人业绩（3分） | 提供投标人为乙方（卖方），合同签订日期在2019年1月1日以后的与本次投标货物品牌相同的同类货物业绩，每提供一个得1分，最高得3分。（合同必须明确体现货物品牌、配置清单、签订日期等关键信息，合同关键信息不完整的不得分。）投标文件中提供合同原件的扫描件。 |
| 技术方案（30分） | 采购需求中采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求中带“★”部分为“重要指标”，每负偏离一条扣4分。基础分：技术（质量）需求要求中不带“★”的每负偏离一条扣2分。 本项最高30分，最低0分。 |
| 质保期（4分） | 根据投标人承诺的在该项目整体质保期的基础上，每延长1年得1分，最多得4分。 |
| 项目实施方案（10分） | 对内容的针对性、可行性进行评价。 针对性(5分)：针对性强得5-4分；针对性较强得3-2分；针对性不强得1-0分。 可行性（5分)：符合实际切实可行得5-4分；较切实可行得3-2分，可行性欠缺得1-0分； 未提供的得0分。 本项最高得10分，最低得0分。 |
| 安装调试验收方案（10分） | 提供的安装调试验收方案详细，流程清晰合理，完全符合采购人安装调试验收要求的得10-7分；提供的安装调试验收方案简单，流程基本合理，基本符合采购人安装调试验收要求的得6-4分；提供的安装调试验收方案粗略，流程不清晰不合理，不太符合采购人安装调试验收要求的得3-1分；不提供完整安装调试验收方案的不得分。 |
| 售后服务及培训方案（10分） | 有详细、合理、切合采购人实际的培训及售后服务方案，发生故障响应迅速，保修期外运行与维修成本优惠合理的得10-7分；有较详细、基本合理可行的培训及售后服务方案，发生故障响应比较快，保修期外运行与维修成本较高的得6-4分；提供的培训及售后服务方案粗略简单，发生故障响应较慢，保修期外运行与维修成本高的得3-1分；不提供完整售后服务方案的不得分。 |

本章说明：

注：
（一）投标人对提供的材料真实性负责，如有虚假，一经查实，将取消中标资格。

（二）本项目采用综合评分法。

(三）促进中小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业须满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

- 第五章拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

政

府

采

购

合

同

采购人：

成交供应商：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条定义

第二条合同范围

第三条价格

第四条支付

第五条交货

第六条包装和标记

第七条技术资料

第八条安装

第九条验收

第十条售后服务和技术培训

第十一条索赔

第十二条不可抗力

第十三条合同的终止

第十四条争议的解决

第十五条适用法律

第十六条权利保证

第十七条保密

第十八条合同生效及其他

合同通用条款

第一条定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3买方派出1-3名技术人员参加项目实施，卖方应积极配合甲方派出的1-3名技术人员监督管理。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为           。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是      。详见合同附件。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

第四条 支付

4.1结算金额的计算方式

经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

合同总价的百分之五十(50%)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后15个工作日内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之五十(50%)即￥          ，大写：人民币         元整，合同标的全部交付并安装完毕验收后15个工作日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票；

付款方式二：不提交预付款保函的

合同总价的百分之三十(30%)即￥         ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后15个工作日内，由买方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之七十(70%)即￥         ，大写：人民币         元整，合同标的全部交付并安装完毕验收后15个工作日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

卖方出具的全额正式发票。

第五条 交货

5.1卖方应于合同生效日后，20日内交货并安装调试并安装完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，20日内交货并安装调试并安装完毕。

第九条 验收

9.1 签订合同后，所有标的出厂需经买方验收后方可发货。

9.2 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后  日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

卖方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对             （项目名称）（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2022-0200）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；

6. 合同一式    份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份，政府采购管理部门一份备案。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2022-0200]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

卖方（签章）：

法定代表人或授权代表(签名)：

开户银行：

银行帐号：

- 第六章采购需求

一、说明

1、2022年环境监测能力建设项目。

2、本项目采购清单中：单反数码相机（鱼眼镜头）、电感耦合等离子发射光谱串联质谱仪，经财政部门批准可以采购进口产品。

3、本项目的核心产品为：全自动测汞仪。

4、该项目不允许分包。

二、采购项目预算金额

1、本项目不接受超过577万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。

三、采购清单及技术参数要求：
（一）采购清单

| 序号 | 仪器设备类别 | 仪器设备名称 | 采购数量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 理化监测仪器 | 高效液相色谱仪（配柱后衍生装置） | 1 |
| 2 |  | 全自动测汞仪 | 1 |
| 3 |  | 总有机碳分析仪 | 1 |
| 4 |  | 电感耦合等离子体串联质谱仪 | 1 |
| 5 | 大气核查及溯源监测仪器 | 便携式臭氧分析仪 | 2 |
| 6 |  | 臭氧校准仪 | 1 |
| 7 | 生物监测仪器 | 生物显微镜 | 1 |
| 8 |  | 叶绿素测定仪 | 1 |
| 9 |  | 藻类自动计数仪 | 1 |
| 10 | 生态遥感监测仪器 | 图形工作站 | 2 |
| 11 |  | 高性能服务器 | 1 |
| 12 |  | 遥感图像处理平台 | 1 |
| 13 |  | 单反数码相机（鱼眼镜头） | 1 |
| 14 |  | 地理信息系统平台（一期） | 1 |
| 15 | 水质溯源监测仪器 | 便携式多功能水质测定仪（氨氮、总磷等） | 2 |
| 16 |  | 便携式五参数分析仪（pH值、溶解氧等） | 1 |
| 17 |  | 便携式红外热成像仪 | 2 |
| 18 |  | 便携式多参数水质分析仪（叶绿素a、藻密度等） | 1 |
| 19 | 现场监测仪器 | 自动烟尘气综合采样器（滤膜滤筒颗粒物、烟温、含氧量、含湿量、传感器法一氧化碳、红外二氧化碳、紫外二氧化硫氮氧化物） | 1 |
| 20 |  | 烟尘气采样一体加长枪（3米可拆卸，可采集滤膜滤筒颗粒物、烟温、含氧量、烟气过酸冷凝预处理、阻容法含湿量、传感器法一氧化碳、红外二氧化碳、紫外二氧化硫氮氧化物） | 2 |
| 21 |  | 阻容法烟气含湿量多功能检测器（检测烟温、动静压、含湿量） | 2 |
|  | 总计 |  | 27 |

- 各项设备技术要求：（以下加★为重要响应指标）

- 高效液相色谱仪（配柱后衍生装置）

（一）、项目说明：

1、采购设备名称： 高效液相色谱仪

2、用途： 用于环境介质中多环芳烃、醛酮类、氨基甲酸酯类化合物的分离和定量测定。

（二）、技术要求：

1、用途： 用于环境介质中多环芳烃、醛酮类、氨基甲酸酯类化合物的分离和定量测定。

配置要求：

2.1四元梯度泵1套，

2.2自动进样器1套，

2.3独立柱温箱1套，

2.4二极管阵列检测器1套，

2.5荧光检测器1套

2.6 柱后衍生仪1套

2.7液相安装工具包1套

2.8 泵后在线过滤装置30套

2.9 C18色谱柱1根

2.10进样瓶（盖、密封垫）100个

2.11白色过滤头1包

2.12 PEEK手紧式接头1个

2.13 台式电脑1台、激光打印机1台

（三）、技术参数：

1工作条件

1.1 电源：220±5%V，50Hz电源

1.2 环境温度：4˚C～55˚C

1.3 环境湿度：5%～95%

2技术性能

2.1四元梯度泵

★2.1.1 串联双柱塞泵，连续可变冲程20～80ul，可以在软件里直接调节，设计可根据流速自动调节或手动调节，提供冲程参数设置的操作软件截图证明和泵的官网结构图，提供网址备查。

2.1.2 自主溶剂压缩因子设置，保证不同流速及不同流动相组成的最佳流速稳定性

2.1.3 自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能

2.1.4 流量范围：0.001mL/min～10.0mL/min，递增率0.001mL/min

2.1.5 流量精度：≤0.072%RSD

2.1.6 压力范围：0～5800psi

2.1.7 压力脉动：在整个压力范围内，1mL/min流量时，<1%

2.1.8 可压缩性补偿：根据流动相自动调节或用户选择

2.1.9 梯度洗脱：0～100%，最小递增率为0.1%

2.1.10 梯度准确度±0.5%，不随反压变化；梯度精度：±0.20%RSD

2.1.11 具有泵后在线过滤装置，防止污染，提供官网截图证明材料，提供网址备查

2.2 智能化温控柱箱

2.2.1 柱温范围：室温以下12～80˚C

2.2.2 温度稳定性：<±0.15˚C

2.2.3 温度准确度：±0.5˚C

2.2.4 柱容量：30cm柱3根或者15cm柱6根，提供官方网页截图和官网网址证明材料

2.2.5 控温方式：半导体控温，有流动相预加热功能

2.2.6 双温控区，同一柱箱可以左右同时设定不同的温度

2.2.7 具有泵后在线过滤装置，防止污染，提供技术文件证明材料

2.3 在线真空脱气机

2.3.1 流速：四通路在线真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，连续真空运行，实时监控真空腔压力变化

2.3.2 最大流速：每一通路10.0ml/min

2.4 自动进样器：

★2.4.1 样品量2mL样品位不低于100位，提供官方网页截图和操作软件截图技术文件证明材料

2.4.2 进样量：0.1～100uL

2.4.3 进样精度：0.3%RSD以内（10ul进样时）

2.4.4 进样针清洗：可在进样前后任意设定，自动清洗

2.4.5 交叉污染：＜0.005%

2.4.6 进样速度：10秒/10ul

2.4.7 自动进样器可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。

2.4.8 重复进样次数：1～99次/样品

2.4.9 自动进样器均采用深色避光盖板，便于光敏感样品的长时间放置；同时进样器内安装有照明装置，便于用户操作。

2.5 二极管阵列检测器

★2.5.1　波长范围：195～900nm，提供官方网页截图证明

2.5.2　二极管个数：1024个

2.5.3　二极管宽度：0.74nm

2.5.4　可编程狭缝宽度：1、2、4、8、16nm

2.5.5　检测通道：实时监测并输出8个波长处的色谱图

2.5.6　实时观测紫外光谱图

2.5.7　波长精度：1nm

2.5.8　采集频率：115HZ

2.5.9  检测池带温控功能

2.6 荧光检测器

2.6.1光源：长寿命闪烁氙灯

★2.6.2激发波长范围: 200～950nm或更宽，提供官方网页截图证明

★2.6.3发射波长范围: 200～950nm或更宽，提供官方网页截图证明

★2.6.4单波长操作：拉曼 (H2O) >2500 （暗值时测量的噪音），提供官方网页截图证明

2.6.5 具有多信号输出和在线实时光谱扫描功能，在一次进样分析时，可同时采集4个通道不同激发波长和发射波长的数据

2.6.6波长重现性：± 0.2 nm

2.6.7波长准确度：± 3 nm

2.6.8最大数据采集速率：74Hz

2.7 数据处理系统

2.7.1 软件：Windows10以上操作环境，液相色谱软件

2.7.2 采用LAN通讯方式，保证数据真正意义的数字化和网络化，可连接单元数量不受控制，充分满足设备对升级的需要

2.7.3 报告：内置多种报告格式，可自动生成系统适应性报告、峰纯度报告、光谱检索报告等，用户可编辑个性化的报告模板

2.7.4 维护信息预报系统（EMF）：提供消耗元件累计使用情况，以便及时进行系统预防性维护

2.7.5电子日志实时记录仪器使用操作情况，随时查阅仪器状态

2.8柱后衍生系统

2.8.1 双衍生泵、双反应器为一个独立整体模块系统，方便操作和维护。

2.8.2 双衍生泵，有在线自清洗功能。

2.8.3 流速 ：0.01-2.50mL/min

2.8.4 压力范围 : 0-3000psi，（压力上限和固定件有关）

2.8.5 流量精度 : < 0.5% RSD

2.8.6 流量准确度: ±2%

2.8.7 流路材质 : 全PEEK流路系统（包括泵头）

2.8.8 输入 :通过RS232实现远程控制和远程监测

2.8.8 双反应器（第一个反应器加热，第二个反应器制冷，连续循环，完全密封，多方向流动，实现有效混合；体积分别为0.5ml、0.15ml）.

2.8.9 加热反应器温度控制范围 ：室温+10℃-150℃

2.8.10 制冷反应器温度控制下限 ：低至5℃（@室温25℃）。

2.8.11 温度准确度 ：±0.1℃（在整个温度范围里，出口温度V.S. 设置温度）

2.8.12 温度重现性 ：（稳定性）±0.2℃

2.8.13 安全温度切止点 ：170℃

2.8.14 稳定时间 : 150℃， 10 min内显示就绪

2.8.15气压调节模块，方便使用惰性气体对OPA衍生液进行保护，防止长时间会氧化。

（四）、售后服务要求：

4.1供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。

4.2保修：提供厂家三年的免费保修服务。制造商在当地有维修工程师，且技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务，不包括易耗品。

4.3厂商在国内应设有专业的维修站，具备非常完善的售后服务体系，具备培训中心和厂家应用实验室,有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。

4.4 文件资料：由供货方提供中英文样本、使用及安装、调试、维修手册；

（五）、培训要求

5.1培训仪器安装后，在用户安装现场，提供至少三天的系统免费培训，4个实验室高级培训名额，使掌握仪器具体操作内容；

5.1供应商在国内设有分析仪器教育培训中心和应用实验室，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供上机培训；

- 全自动测汞仪

（一）、项目说明：

1.1采购设备名称：全自动测汞仪

1.2用途：适用于各种固体、液体汞含量的直接检测分析，无需前处理。

（二）、技术要求：

2.1用途：适用于各种固体、液体汞含量的直接检测分析，无需前处理。

2.1配置要求：

测汞仪主机(内置自动进样器) 1台；工作站1套；镍舟至少80个；石英舟至少20个；催化管1套；汞齐化器1套

（三）、技术参数：

3.1利用热裂解-金汞齐富集-冷原子吸收原理进行汞的检测，适用于GB5009.17-2021、EPA7473、HJ923-2017、HJ917-2017、HJ910-2017等国内外标准方法

3.2无需进样模块切换可直接自动测定固体、大体积液体或气体样品；固体液体直接进样，无需任何样品前处理，无需使用任何助燃剂、缓冲溶液等

★3.3主机具有真空泵和电子阀切换连接和控制接口，预留气体样品直接进样功能，可实现10L以上空气采样袋直接进样。

★3.4检出限：≤0.0005ng；原子吸收吸光度在0.8以上时，半峰宽≤1.5秒（提供样品测量实际谱图证明）

3.5重复性：RSD≤1.0%

3.6测量量程： 0—1500ng，高汞附件可扩展量程至30000ng

★3.7热解温度：室温—1000℃；齐化管加热温度：室温—950℃，齐化管升温至900℃时间2S以内；催化管和金齐化管可分别更换

3.8分析速度：固体,液体均≤5分钟/样品，而且可以连续测量1ml的水样或饮料样品,无需干燥管等耗材

3.9自动进样器：固体/液体样品位不低于40位，紧急样品可随时插入分析，样品始终由防尘罩防护，避免样品交叉污染，最大样品量：固体1500mg，液体1500ml

3.10检测系统：硅-UV光电检测器， 120℃以上的加热型恒温双测量池设计，有利于去除含水量高的样品中水汽的干扰，同时高温下利于高浓度汞样品的快速清除,避免汞沉积。具有高低浓度两个测量池，高低灵敏度两个测量池的吸收信号需使用同一个检测器得出，减少系统误差的产生

3.11软件工作站

3.11.1全套分析软件及数据处理系统，主机可以和带有标准接口的天平连接，称样数据结果能自动导入到终端并直接参与结果的计算

3.11.2软件具有自动空白功能，当样品浓度超过设定值时自动重复空白运行，直到低于设定的空白水平(提供软件设定界面图片)，特别适合未知含量的系列样品，真正实现高通量自动分析

3.12.3具有预富集功能，对于超低含量的样品进行多次进样一次解析的自动操作，可以实现40倍以上的富集能力。

3.12.4软件具有中文操作功能

（四）、售后服务要求：

4.1提供三年的免费保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费；接到维修通知后2小时内响应，如通过电话解决不了，需48小时内到达现场。每年不低于2次回访以及维护保养

4.2软件终身免费升级

（五）、培训要求

5.1安装调试结束后2天现场免费培训，确保2～3人可独立操作；提供4人厂家实地免费培训，培训内容包括基本原理、仪器操作、仪器维护等

- 总有机碳分析仪

（一）、项目说明：

1.1采购设备名称：总有机碳分析仪

1.2用途：用于地下水、废水、海水、冷却水、地表水中总有机碳的测定

（二）、技术要求：

2.1用途：用于地下水、废水、海水、冷却水、地表水中总有机碳的测定

2.2配置要求：

主机带工作站1台；不低于150位自动进样器1台；随机启动工具及不低于分析4000样品以上备品备件，包括: 润滑脂,泵管，TC管，TC催化剂，通针管，O型圈和密封件，石英填充棉，保险管等；数据控制与传输系统(CPU2.6G 以上，内存4G以上，硬盘500G以上,20″液晶显示器以上) 1 台

（三）、技术参数：

3.1应用: 饮用水，地下水，废水，海水，冷却水，地表水

★3.2分析项目：总碳(TC),总无机碳(TIC),总有机碳(TOC),不可吹扫有机碳（NPOC），可吹扫有机碳（POC），可溶性有机碳（DOC）

3.3方法：高温催化燃烧，非分散红外检测(NDIR)

3.4氧化技术:  高温催化燃烧,温度最高950℃

★3.5 高温催化炉具有滑轨设计，可方便地滑动出仪器外部，便于更换催化剂

3.6检测方法:  同步双波长,数字式红外检测器(NDIR)

★3.7 进样：自动无隔膜旋转进样口，内置样品管路和注射针清洗

3.8采用冷凝捕集器和半导体Peltier制冷器两步除水，确保彻底除水

3.9可检测颗粒尺寸：450 µm

3.10测量范围：0.02-25,000ppm C,自动范围选择

3.11重复性(C.V.)：检测范围 < 5 ppm在满量程的 2%内，检测范围 > 5 ppm 在满量程的1.5%内

3.12最低检测限：≤10 ppb

3.13分析时间： TC或IC分析3分钟内

3.14注射体积：电子微量调节注射器：10 -250 µl（软件控制）

3.15报警功能：报警功能操作包括用户自定警报限值如载气流、燃烧炉温度和peltier电子制冷器温度

★3.16 具有冷凝物排废泵,不会带来液体倒灌回仪器的风险

3.17睡眠模式：自动开机和关机，无人监控运行

3.18检测信号：面积计算、峰形编辑功能

3.19数据：多点线形回归，自动排除结果和重计算，统计计算，在分析期间可插入样品、删除样品和编辑样品。分析后的结果可输出至Excel模式

★3.20 具有自动稀释功能:稀释倍数1-2000倍

3.21随机自动取样器

3.21.1软件控制，任意位置随机取样。

★3.20.2 样品盘可装载150个以上样品和标准位置

★3.20.3 内置取样针和吹扫针清洗工作站用于连续清洗

★3.20.4 内置顶部搅拌装置用于无污染样品均质化

（四）、售后服务要求：

4.1供方向用户提供三年的免费保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费；提供24小时内到达现场，48小时维修完成，若现场不能完成维修则根据实际情况承诺维修期限。

4.2 终身免费软件升级

（五）、培训要求

5.1上门安装调试培训：设备进场前1个月提供试剂清单，便于提前准备。接到用户安装调试信息后1周内上门安装调试，并确保2-3人可独立操作。安装调试培训时间不低于3个工作日。

5.2提供4人次实验室实地培训，培训时需有样机，上午讲理论，下午实践。免收各项费用，为期一周，便于使用者操作技能的强化提升。

- 电感耦合等离子体串联质谱仪

（一）、项目说明：

1、采购设备名称： 电感耦合等离子体串联质谱仪

2、用途： 本仪器主要用于环境样品，包括环境水、土壤、大气及固废样品样品中痕量元素的上机分析和高通量检测。

（二）、技术要求：

1、用途： 本仪器主要用于环境样品，包括环境水、土壤、大气及固废样品样品中痕量元素的上机分析和高通量检测。

2、配置要求：

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1.5.1 | ICP-MS/MS 主机 | 1台 |
| 1.5.2 | ICP-MS/MS 原装操作软件 | 1套 |
| 1.5.3 | 工作站 | 1台 |
| 1.5.4 | 数据输出系统 | 1台 |
| 1.5.5 | 原装循环冷却水机 | 1台 |
| 1.5.6 | 原装自动进样器（含1根进样针） | 1台 |
| 1.5.7 | 原装ICP/MS调谐液、多元素标准溶液、内标溶液 | 各1套 |
| 1.5.8 | 采样锥和截取锥 | 各1套 |
| 1.5.9 | 石英炬管 | 1套 |
| 1.5.10 | 石英雾化器 | 1套 |
| 1.5.11 | 石英雾室 | 1套 |
| 1.5.12 | 聚丙烯50mL样品管 | 500个 |
| 1.5.13 | 内标泵管，进样泵管，废液泵管 | 各12根 |
| 1.5.14 | 机械泵油 | 4升 |

（三）、技术参数：

1.1工作环境：

1.1.1 环境温度： 15~30℃

1.1.2 环境湿度： 20~80%

1.1.3 电源要求：200~240V，30A，50/60 Hz

1.2 分析原理：

采用串联质谱结构设计，通过第一级四极杆质量过滤器去除进入碰撞反应池内的非目标离子；利用碰撞反应池内发生的碰撞或化学反应去除多原子干扰；经过第二级四极杆质量过滤器进一步保证目标离子的通过，以实现对干扰物的充分彻底的消除。

1.3技术参数：

1.3.1进样系统：

1.3.1.1同心雾化器和石英雾室，雾室配置帕尔帖半导体控温模块；

1.3.1.2 配置高基质进样系统，使用氩气作为稀释气体对雾化后气溶胶进行在线稀释，稀释气体流速连续可调；

1.3.2离子源：

1.3.2.1 固态射频发生器最高功率1600W，射频频率为27.12MHz或34MHz，采用低射频频率的等离子体中心通道内温度更高，对样品解离效果更好；

1.3.2.2射频线圈采用自散热或循环水冷设计，优先采用循环水冷，循环水流速不低于2.0L/min，循环水温度不高于25℃，低温水可以更快带走热量，高效冷却线圈；

★1.3.2.3优先采用屏蔽炬系统消除等离子体二次放电，软件支持自动RF匹配控制反馈功率不高于10瓦，其他技术及措施如虚拟接地均视为基础要求；提供屏蔽炬实物图证明，须提供具备屏蔽炬设计的投标产品官方彩页及厂家官网截图；

1.3.2.4 等离子体炬位可自动控制，采样深度在±3mm连续可调，采用更宽采样深度可避免高盐分被过多摄入质谱，改善样品分析长期稳定性；

1.3.3气路设计：

整机至少配置8个高精度质量流量计（MFC），控制包括等离子体气、辅助气、雾化气、稀释气、氦气碰撞气、氢气反应气、氨气反应气及氧气反应气的气路；

1.3.4接口：

镍质锥组成的双锥或三锥接口，其中采样锥孔径在1.0-1.1mm之间，截取锥孔径在0.45-1.0mm之间，要求锥内不得通入任何腐蚀性气体且锥上不应施加任何电压；

1.3.5离子透镜：

1.3.5.1至少配置1个提取透镜，至少采用3种电压(正电压、零电压或负电压)控制离子提取效率，避免样品盐分被过多摄入质谱；

1.3.5.2至少配置1个偏转透镜，至少采用2种电压（正电压和负电压）偏转离子去除中性粒子和光子来降低背景；

1.3.5.3软件至少对2个离子透镜可以进行短路测试，确保电压精准施加到位；

★1.3.6一级质量过滤器：

至少配置1个主四极杆和1个预杆，主四极杆可实现离子质量的高分辨（分辨率<1amu），预杆可实现离子聚焦，须提供一级质滤器示意图及预杆电压软件截图证明；

1.3.7碰撞反应池：

1.3.7.1内置四极杆或六极杆或八极杆，池杆上施加射频电压提升离子传输效率；

1.3.7.2 池内可同时通入氦气、氢气、氨气及氧气，自动实现气体间快速切换；

★1.3.7.3 常温池或热化池，池温加热到某一温度能够改善池内离子分子反应效率，最大程度保证池杆不受污染，快速除去腔内残余干扰产物并保持洁净，须提供池温软件控制截图证明；

1.3.7.4碰撞反应池具备安全连锁保护功能，至少采用2个停止阀来预防池用反应气泄露，软件可对停止阀进行泄露检查；

★1.3.8二级质量过滤器：

主四极杆实现<1amu离子质量的高分辨，一级质量过滤器主四极杆与二级质量过滤器主四极杆长度相等，保证MS/MS拥有两级完全一致的质量高分辨筛选能力，须提供一级质量过滤器和二级质量过滤器的主四极杆长度示意图；

1.3.9真空系统：

1.3.9.1至少配置1个机械泵，辅助分子涡轮泵抽取高真空，同时机械泵维持接口处真空且软件实时监控真空变化；

★1.3.9.2配置1个涡轮泵视为基础要求，优先采用双涡轮泵设计，其中单独一个分子泵抽碰撞反应池真空，有效缩短池气体切换时间，同时快速除去腔内残余干扰产物并保持洁净，须提供具备2个涡轮泵设计的投标产品官方彩页及2个分子涡轮泵实物图证明；

1.3.10检测器：

脉冲模拟双模式电子倍增器，自动对双模式因子进行校正，获取更好的分析精度；

1.3.11自动进样器：

1.3.11.1自动进样器至少配置3个样品架(270个样品位)和1个标准溶液架(5个溶剂位)；

★1.3.11.2采用透明材质防尘罩及独立排风系统，对实验人员安全防护，须提供自动进样器防尘罩及排风系统实物图证明；

1.3.11.3 配置气体吹扫接口，通入高纯氮气驱赶酸雾并防止样品氧化变质；

1.3.12计算机配置：

ICP-MS原厂配置的计算机系统；

1.3.12.2配置要求：Intel®四核3.2 GHz;  4G内存；250G HDD；16倍速DVD；22吋液晶显示器；激光打印机；

1.3.13操作软件：

Windows 10操作系统，全中文软件界面；

1.3.13.2至少提供自动调谐和自定义调谐两种调谐方式；自动调谐要求可实现一键式多参数联调，并自动出具调谐报告。

1.3.13.3 具备半定量功能，软件可根据半定量数据以元素周期表热力图的直观形式作为样品基础信息研判工具，也可根据半定量数据结果计算得到每个样品的固体基质总量(Total Matrix Solids)；

1.3.13.4软件具备早期维护反馈功能，可以针对用户主要维护部件如机械泵油、油雾过滤器、进样管和采样锥等的使用次数进行统计，也可以对电源打开、等离子体点火、涡轮泵和测量的溶液的时间进行统计，为用户合理制定维护计划累积数据；

1.4性能指标：

1.4.1灵敏度【cps/ppm】

低质量数：Li(7) ≥200 M

中质量数：Y(89) ≥700 M

高质量数：Tl(205) ≥400 M

1.4.2检测限【3*sigma，ppt】

Be(9) ≤ 0.1 ppt

In(115) ≤ 0.05 ppt

Bi(209) ≤ 0.05 ppt

1.4.3背景：≤0.2 cps （在质量数9和238 amu，即元素Be和U处测定实际背景）

1.4.4氧化物产率(CeO+/Ce+) ≤1.5 %

1.4.5双电荷产率(Ce2+/Ce+) ≤3.0 %

1.4.6短期稳定性(RSD) ≤3% (20 min)

1.4.7长期稳定性(RSD) ≤3% (2 hrs)

（四）、售后服务要求：

4.1供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。仪器保修期自验收合格日期起为12个月；

4.2保修：提供厂家一年的免费保修服务。制造商在当地有维修工程师，且技术服务中心（包括维修中心）应当提供所有的服务，不包括易耗品。

4.3厂商在国内应设有专业的维修站，具备非常完善的售后服务体系，具备培训中心和厂家应用实验室,有专职的维修工程师及应用工程师有效保证售后维修的及时、快捷，并负责提供技术支持，保证仪器的正常操作，并协助用户进行方法开发。

4.4 文件资料：由供货方提供中英文样本、使用及安装、调试、维修手册；

（五）、培训要求

5.1培训仪器安装后，在用户安装现场，提供至少三天的系统免费培训，4个实验室高级培训名额，使掌握仪器具体操作内容；

5.1供应商在国内设有分析仪器教育培训中心和应用实验室，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供上机培训；

- 便携式臭氧分析仪

- （一）、项目说明：

1、采购设备名称：便携式臭氧分析仪

2、用途：开展大气臭氧污染溯源监测工作

- （二）、技术要求：

1、用途：开展大气臭氧污染溯源监测工作

2、配置要求：臭氧检测仪主机 、交流电源适配器（100-240VAC到12VDC）,插头、点烟适配器 、7.4V锂电池、充电器、串口线、USB电缆、零空气过滤器、全球定位系统（GPS）、U盘（含操作手册，显示软件和USB驱动）

- （三）、技术参数：

检测原理：254nm紫外吸收法

联邦等效法（FEM）：EQOA-0815-227

动态量程：0ppb到10ppm

分辨率：≤0.1ppb

精度（1,平方根噪音值）：优于1.5ppb或读数的2% （10s测量模式）

检测限值（2）：≤3.0ppb （10s测量模式）

准确度：优于1.5ppb或读数的2%

NIST-可溯源校准：是

测量间隔：测量模式：10s；

快速模式：2s

流量（名义）：约0.8L/min

流量要求：>0.5 L/min

基线漂移：<1%/d, <3%/y

测量时间：频率：10s,0.1Hz （快速模式：2s, 0.5Hz）

响应时间：100%步长变化：10s输出：20s, 2个点；2s输出：4s, 2个点

平均时间：1min, 5min, 1h

数据存储：≥8,192行（2s快速模式，约4.6h；10s测量模式，约1d；1min平均，约6d； 5min平均，约1m； 1h平均，约1y）

臭氧单位：ppb

操作温度：0到50℃

操作高度/压力量程：约0到13.5km （150到1,013mbar）

电源要求：电池供电或者110/220VAC电源组，7.4VDC

外部电源：7.4V, 1.6Ah,锂电池，5-8h

尺寸及重量：小型便携式

数据传输波特率：19200

DewLine™：是

GPS：是

系统组成

1.臭氧检测仪主机

2.交流电源适配器（100-240VAC到12VDC）,插头

3.点烟适配器

4.7.4V锂电池

5.充电器

6.串口线

7.USB电缆

8.零空气过滤器

9.全球定位系统（GPS）

10.U盘（含操作手册，显示软件和USB驱动）

- （四）、售后服务要求：

1、按国家有关规定实行产品“三包”即包修、包退、包换；

2、免费送货上门；

3、接到故障通知后2小时响应、如通过电话解决不了，48小时内到达现场。

4、定期回访以及维修；

5、质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件。

6、操作维修手册：中标供应商必须免费提供完善的设备使用手册、操作培训手册、维护手册。

7、质保期：提供一年免费质保。

8、签订合同前提供厂家针对本项目的授权书和质保函原件。

9、投标文件中明确说明免费质保期限及质保期内的服务内容。维修服务的响应时间和解决维修的时间。

10、每台设备应附有单机和系统的中文（或英文）的纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），并附有装箱单。

- （五）、培训要求

培训人数：2天现场免费培训；2人厂家实地免费培训

培训时间：安装后现场培训；一年内实地培训

培训内容：基本原理、仪器操作、仪器维护培训

- 臭氧校准仪

- （一）、项目说明：

1、采购设备名称：臭氧校准仪

2、用途：开展大气省控自动监测站臭氧传递校准工作

- （二）、技术要求：

1、用途：开展大气省控自动监测站臭氧传递校准工作

2、配置要求：带臭氧发生器的分析型臭氧传递标准

- （三）、技术参数：

★3.1.1带臭氧发生器的分析型臭氧传递标准；

3.1.2紫外光度计量程：0-0.05至5.0ppm；

★3.1.3光度计检测系统：双光池检测系统；

3.1.4零点噪声：≤0.25ppb；

★3.1.5最低检出限：≤0.5ppb；

3.1.6响应时间：≤30s；

3.1.7精度：≤1.0ppb;

3.1.8线性：≤±1%F.S.；

3.1.9采样流量：1-3L/min;

3.1.10臭氧发生器输出：0.025-1.000ppm;

3.1.11臭氧发生器响应：≤60s(至最终值得98%);

3.1.12臭氧发生器稳定度：≤4ppb或≤±1%读书;

3.1.13工作温度：0-45℃;

3.1.14电源要求：220-240VAC±10%;

★3.1.15原厂备品备件保障；

3.1.16信号输出：RS232/RS485,TCP/IP;

- （四）、售后服务要求：

1、按国家有关规定实行产品“三包”即包修、包退、包换；

2、免费送货上门；

3、接到故障通知后2小时响应、如通过电话解决不了，48小时内到达现场。

4、定期回访以及维修；

5、质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件。

6、操作维修手册：中标供应商必须免费提供完善的设备使用手册、操作培训手册、维护手册。

7、质保期：提供二年免费质保。

8、签订合同前提供厂家针对本项目的授权书和质保函原件。

9、投标文件中明确说明免费质保期限及质保期内的服务内容。维修服务的响应时间和解决维修的时间。

10、每台设备应附有单机和系统的中文（或英文）的纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），并附有装箱单。

- （五）、培训要求

培训人数：2天现场免费培训；2人厂家实地免费培训

培训时间：安装后现场培训；一年内实地培训

培训内容：基本原理、仪器操作、仪器维护培训

- 生物显微镜

- （一）、项目说明：

1、采购设备名称：生物显微镜

2、用途： 水生生物鉴定

- （二）、技术要求：

1、用途： 水生生物鉴定

2、配置要求：物镜倍数最大为100X， 1250万像素成像系统。

- （三）、技术参数：

1、显微镜机架

1.1光学系统

UIS2无限远光系统

1.2聚焦

垂直移动载物台：载物台行程25mm，带有粗调限位器，粗调旋钮可以调节扭矩。载物台安装位置可变，具有高敏感度的微调旋钮（最小调焦精度：1微米）

1.3照明器

内置透射光科勒照明器，具有光强管理功能。高色彩还原LED光源，6V30W卤素灯光源。

2、物镜转盘

可更换的5孔/5孔编码 物镜转盘

3、观察孔

3.1宽视场（视场数22）

宽视场正像三目观察筒

4、载物台

陶瓷表面同轴载物台，带有左手或右手低位驱动装置，带有旋转装置和扭矩调节装置。

5、聚光镜

阿贝聚光镜，用于4X-100X。

6、目镜

10X 视场数 (FN): 20

7、物镜

平场消色差，

4X（N.A. 0.1，W.D. 18.5）

10X（N.A. 0.25，W.D. 10.6）

20X（N.A. 0.4，W.D. 1.2 spring）

40X（N.A. 0.65，W.D. 0.6 spring）

100X（N.A. 0.65，W.D. 0.6 spring，油镜）

8、成像系统： 1250万像素成像系统，芯片尺寸1英寸，4088*3072下帧率15幅/秒，2040*1536下帧率可达57幅/秒，配套软件功能：实时预览、拍照、录像、测量分析、计数功能、实时景深叠加、实时图像拼接、审计追踪管理功能等

- （四）、售后服务要求：

1、按国家有关规定实行产品“三包”即包修、包退、包换；

2、免费送货上门；

3、接到故障通知后2小时响应、如通过电话解决不了，48小时内到达现场。

4、定期回访以及维修；

5、质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件。

6、操作维修手册：中标供应商必须免费提供完善的设备使用手册、操作培训手册、维护手册。

7、质保期：提供一年免费质保。

8、签订合同前提供厂家针对本项目的授权书和质保函原件。

9、投标文件中明确说明免费质保期限及质保期内的服务内容。维修服务的响应时间和解决维修的时间。

10、每台设备应附有单机和系统的中文（或英文）的纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），并附有装箱单。

- （五）、培训要求

培训人数：现场免费培训；

培训时间：安装后现场培训；

培训内容：基本原理、仪器操作、仪器维护培训

- 叶绿素测定仪

- （一）、项目说明：

1、采购设备名称： 叶绿素测定仪

2、用途： 植物叶绿素测定

- （二）、技术要求：

1、用途： 植物叶绿素测定

2、配置要求：叶绿素：0.0-99.9SPAD

- （三）、技术参数：

1、测量范围

叶绿素：0.0-99.9SPAD 氮含量：±5%

叶面温度：±5℃     叶面湿度：±5%

2、测量精度

叶绿素：±3.0SPAD单位以内 氮含量：±5%

叶面温度：±0.5℃ 叶面湿度：±5%

3、重复性

叶绿素：±3.0SPAD单位以内 氮含量：±0.5单位

叶面温度：±0.5℃ 叶面湿度：±0.5单位

4、测量时间间隔小于3秒

5、电源：4.2V可充电锂电池

6、工作及存储环境：-10-50℃   ≤85%相对湿度

- （四）、售后服务要求：

1、按国家有关规定实行产品“三包”即包修、包退、包换；

2、免费送货上门；

3、接到故障通知后2小时响应、如通过电话解决不了，48小时内到达现场。

4、定期回访以及维修；

5、质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件。

6、操作维修手册：中标供应商必须免费提供完善的设备使用手册、操作培训手册、维护手册。

7、质保期：提供一年免费质保。

8、签订合同前提供厂家针对本项目的授权书和质保函原件。

9、投标文件中明确说明免费质保期限及质保期内的服务内容。维修服务的响应时间和解决维修的时间。

10、每台设备应附有单机和系统的中文（或英文）的纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），并附有装箱单。

- 藻类自动计数仪

（一）、项目说明：

1、采购设备名称：藻类自动计数仪

2、用途：水体中藻类的自动计数、鉴定、统计

- （二）、技术要求：

1、用途：可以用于对大河流域和湖泊中水华的发生进行预警，帮助浮游生物监测工作者进行环境监测、水质分析及藻类监测和研究。

2、配置要求：

2.1 专业级2000万像素彩色显微CMOS相机、三目显微镜的相机转接口；

2.2 藻类智能鉴定计数分析系统、浮游动物智能鉴定计数系统；

2.3 数据处理终端。

- （三）、技术参数：

3.1成像装置：科研级彩色CMOS相机，≥2000W像素；数据接口：USB3.0；显微镜转接口；

3.2软件功能：

3.2.1浮游生物图像采集：相机连接，白平衡、曝光时间调节；具有图片略缩图导航栏，同界面可显示1000张以上图片，可选择手动或自动模式拍摄200张图片；三维景深融合；超视野拼接。

3.2.2浮游生物数据库：类专家数据库：数据库中包含淡水藻和海洋藻，覆盖国内东部平原湖区、蒙新高原湖区、云贵高原湖区、青藏高原湖区、东北平原与山地湖区和中国七大水系以及以及东海、黄海、渤海、南海周边的海洋藻，中文、拉丁文双语显示的藻类专家图库（按国内分类学标准分为11个门、1569个属，13085个种），已有藻类有效图库量17万张以上，各图库属种和内容可自行扩充；浮游动物有效图库量7万张以上，各图库属种和内容可自行扩充；可根据本地藻类信息定向开发，实现自动鉴定计数功能，大幅度降低工作难度，提高效率

3.2.3智能鉴定：采用深度学习（生物图像阿尔法狗）前沿技术，通过相似度比对自动搜索，解决复杂环境下生物图像的模糊识别，自动、智能的浮游生物细胞图形识别工具，同时具有快速定位功能可快速缩小范围，可快速完成鉴定

3.2.4藻类分类计数：采用不同颜色、不同大小的色圈标记各种微藻，按类点击、自动累积计数；优势种自动排序、按门（类）排序、优势群落组成百分比分析；可自动计算香农-威纳指数、均匀性指数、藻密度自动换算、浮游动物丰度自动换算；按大量几何模型来辅助计算浮游生物的生物量

3.2.5浮游动物分类计数：采用不同颜色、不同大小的色圈标记各种微藻，按类点击、自动累积计数；

优势种自动排序、按门（类）排序、优势群落组成百分比分析

3.2.7高级记忆功能：具有本地常见藻列表功能，可保存实际藻类图片及生物量，在不用样本和不同人员操作时，可能参考本地数据直接导入计数信息表计算结果，方便、快捷；内置实验数据记忆功能，可导出特定文件，当实验中途中断时，待下次实验时导入特定文件，可恢复之前的实验记录继续操作

3.2.8数据安全及报告：多用户登录系统，每个账户形成独立数据，数据永久保存；统计结果以PDF格式输出，原始数据不可更改。

- （四）、售后服务要求：

1、按国家有关规定实行产品“三包”即包修、包退、包换；

2、免费送货上门；

3、接到故障通知后2小时响应、如通过电话解决不了，48小时内到达现场。

4、定期回访以及维修；

5、质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件。

6、操作维修手册：中标供应商必须免费提供完善的设备使用手册、操作培训手册、维护手册。

7、质保期：提供一年免费质保。

8、签订合同前提供厂家针对本项目的授权书和质保函原件。

9、投标文件中明确说明免费质保期限及质保期内的服务内容。维修服务的响应时间和解决维修的时间。

10、每台设备应附有单机和系统的中文（或英文）的纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），并附有装箱单。

- （五）、培训要求

培训人数：2天现场免费培训；

培训时间：安装后现场培训；

培训内容：基本原理、仪器操作、仪器维护培训

- 图形工作站

- （一）、项目说明：

1、采购设备名称： 图形工作站

2、用途：用于构建遥感工作站，提供辅助算力和具体操作

- （二）、技术要求：

1、用途：作为遥感工作站的组成部分，提供辅助算力开展各类遥感工作。

2、配置要求：能够满足高分遥感影像处理和分类提取具体工作，满足各项遥感专项工作的制图与模型计算。

- （三）、技术参数：

1、显示器：32寸 4K分辨率 140hz刷新率以上高性能显示器

2、CPU：Intel 酷睿 i9 12900K

3、内存：32g以上

4、GPU：英伟达（NVIDIA） RTX 3090以上

5、固态硬盘：2TB以上高性能PCIE4.0 SSD

6、机械硬盘：32TB以上企业级HDD

- （四）、售后服务要求：

1、按国家有关规定实行产品“三包”即包修、包退、包换；

2、免费送货上门；

3、接到故障通知后2小时响应、如通过电话解决不了，48小时内到达现场。

4、定期回访以及维修；

5、质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件。

6、质保期：提供一年免费质保。

7、投标文件中明确说明免费质保期限及质保期内的服务内容。维修服务的响应时间和解决维修的时间。

8、每台设备应附有单机和系统的中文（或英文）的纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），并附有装箱单。

11、高性能服务器

- （一）、项目说明：

1、采购设备名称： 高性能服务器

2、用途：用于支撑遥感工作站，提供主要算力和数据存储

- （二）、技术要求：

1、用途：作为遥感工作站的核心算力，开展各类遥感工作。

2、配置要求：能够满足高分遥感影像处理和分类提取计算，满足各项遥感专项工作数据存储分发与模型计算。

- （三）、技术参数：

1、显示器：32寸 4K分辨率 140hz刷新率以上高性能显示器2个

2、CPU：Intel Xeon 金牌6226R以上

3、内存：128g以上

4、GPU：英伟达（NVIDIA） RTX A5000以上

5、固态硬盘：2TB以上高性能PCIE4.0 SSD

6、机械硬盘：128T以上企业级HDD

7、交换机：8口全万兆交换机

- （四）、售后服务要求：

1、按国家有关规定实行产品“三包”即包修、包退、包换；

2、免费送货上门；

3、接到故障通知后2小时响应、如通过电话解决不了，48小时内到达现场。

4、定期回访以及维修；

5、质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件。

6、质保期：提供一年免费质保。

7、投标文件中明确说明免费质保期限及质保期内的服务内容。维修服务的响应时间和解决维修的时间。

8、每台设备应附有单机和系统的中文（或英文）的纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），并附有装箱单。

12、遥感图像处理平台

- （一）、项目说明：

1、采购设备名称： 遥感图像处理平台

2、用途：作为遥感工作站的遥感图像处理方面的软件支撑，用于开展各类遥感影像的前处理和分类识别工作。

- （二）、技术要求：

用途：用于为遥感工作站提供遥感图像处理方面的软件支撑，具备专业的遥感图像处理和影像分类能力，可处理多种遥感数据及其他辅助数据，可实现对各类影像尤其是高分影像的快速处理和分类识别等功能。

- （三）、技术参数：

1、GIS标准版专业桌面软件

1)支持各类常见数据库。

2)支持Shapefile格式数据，无需格式转换，可直接进行编辑，比如新建、删除、修改矢量要素等操作。

3)支持多种类型的地理坐标系和投影坐标系，并支持自定义投影。支持定义投影和进行投影转换。支持动态投影，即不改变原始数据投影情况下，动态显示在其他投影坐标系下。

4)支持多维栅格数据集，包括HDF、NetCDF、GRIB。能够实现对多维栅格数据的管理、可视化、分析和发布Web服务。

5)支持多种专题图制作，如唯一值、渐变色、渐变符号、多属性符号、点密度图、图表（条形图、饼图、堆叠图）、热力图等。

6)支持制图综合，提供简化线、简化面、简化共享变、平滑线、平滑面、平滑共享边等工具。

7)支持地图和场景的共享。可以从桌面端轻松发布GIS资源（如地图、图层、场景、场景图层和自定义样式等）到组织或云端。支持发布地理处理服务，能够将桌面端进行的地理处理流程和结果分享发布为服务以在Web端使用。

2、遥感图像处理软件

1)要求遥感软件平台与GIS平台之间的无缝链接功能，即遥感软件中处理好的数据通过菜单功能直接传送到GIS平台中，无需中间的保存、打开等步骤。

2)要求提供建模工具，数量不低于150，具有可视化界面。可通过拖拽方式对多个功能灵活“组装”，可零代码实现复杂工作流和图像批处理的构建。通过该工具构建的工作流程还可以生成扩展工具和发布为企业级遥感图像服务，用于Web调用。

3)要求提供专业的定标工具，提供常见数据的辐射定标工具，对于其他遥感数据源，提供平场域定标、对数残差定标、内部平均相对反射率（IAR Reflectance）定标和经验线定标；对于热红外数据，提供大气校正工具，将辐射值转化为发射率和温度，有三种方法：相对通道发射率、归一化发射率和α残差。提供通用辐射定标工具，可以得到波谱辐射率数据、外层大气 （表观）反射率数据和传感器亮温数据，并可以生成用于FLAASH大气校正的文件。

4)要求原生支持国产资源一号02C、资源三号、高分一号数据处理，包括数据打开、图像融合、正射校正、图像定标。

5)要求提供NNDiffuse图像融合方法，能高度保留色彩、纹理和光谱信息。提供高保真融合方法—Gram-Schmidt融合，保持融合前后影像波谱信息的一致性。提供CN Spectral Sharping融合方法，适用高光谱数据的融合。须提供相关系统截图。

6)要求提供全新图像分类框架，包含强大、灵活的分类方法。支持Softmax和SVM分类器，分别利用梯度下降法和迭代法进行训练。基于一幅图像和一套样本创建并训练得到一个分类器，能够将其用于其他相似的数据，从而实现图像分类的批处理。并且能够存储和分享已经训练的分类器。

7)要求提供光谱指数计算工具，可以一次性计算多种指数，包含植被、地质、人工地物、燃烧和水体等常见指数。包含常见植被指数和其他特征指数，如燃烧面积指数（Burn Area Index）、归一化燃烧指数（Normalized Burn Ratio）、WorldView土壤指数（WorldView Soil Index）等。

8)要求提供波段运算功能(Band Math)，能够执行图像中各个波段的加、减、乘、除、三角函数、指数、对数等数学函数计算；要求提供波谱运算功能(Spectral Math)，可以用数学表达式或自编程序对光谱进行处理。支持大多数的数学函数和运算符，也可以使用自定义函数或者自定义的波谱运算式。

- （四）、售后服务要求：

1、接到故障通知后2小时响应、如通过电话解决不了，48小时内到达现场。

2、定期回访以及软件培训；

3、质保期：提供一年免费质保；

4、免费升级：提供软件至少一年的免费升级服务；

5、投标文件中明确说明免费升级情况及质保期内的服务内容。维修服务的响应时间和解决维修的时间。

13、单反数码相机（鱼眼镜头）

- （一）、项目说明：

1、采购设备名称：单反数码相机（鱼眼镜头）

2、用途： 生物多样性调查、鸟类拍照记录

- （二）、技术要求：

1、用途： 生物多样性调查、鸟类拍照记录

2、配置要求：单反机身、鱼眼镜头、长焦镜头

- （三）、技术参数：

3.1单反机身：

高速连拍：使用取景器拍摄时最高约10张/秒，使用实时显示拍摄时最高约11张/秒。

传感器类型：CMOS

帧频：NTSC制时（119.88P/59.94P/29.97P），PAL制时（100P/50P/25P）

接口：HDMI；Wi-Fi；蓝牙

传感器尺寸：APS画幅

液晶屏类型：旋转屏；触摸屏

取景器类型：光学取景器

像素：3000万像素以上；

10张/秒高速连拍

3.2长焦镜头：100-400mm长焦

3.3鱼眼镜头：光圈f 3.5；8mm定焦

- （四）、售后服务要求：

1、按国家有关规定实行产品“三包”即包修、包退、包换；

2、免费送货上门；

3、接到故障通知后2小时响应、如通过电话解决不了，48小时内到达现场。

4、定期回访以及维修；

5、质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件。

6、操作维修手册：中标供应商必须免费提供完善的设备使用手册、操作培训手册、维护手册。

7、质保期：提供一年免费质保。

8、签订合同前提供厂家针对本项目的授权书和质保函原件。

9、投标文件中明确说明免费质保期限及质保期内的服务内容。维修服务的响应时间和解决维修的时间。

10、每台设备应附有单机和系统的中文（或英文）的纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），并附有装箱单。

14、地理信息系统平台（一期）

- （一）、项目说明：

1、采购设备名称：地理信息系统平台

2、用途：为遥感工作站的地理信息系统化管理方面提供软件支撑，用于开展各类地理信息数据管理和应用工作。

- （二）、技术要求：

用途：用于为遥感工作站地理信息数据的系统化管理方面提供软件支撑，具备专业的数据管理和运用能力，具备相应模块管理和生产各类专题数据，可实现对各类地理信息数据进行快速上传、下载、浏览、检索、对比统计分析、可视化展示、共享、发布及元数据管理等功能。

- （三）、技术参数：

1、业务展示系统

利用大数据可视化技术，实现与服务对象信息交流、数据交互和业务协同，需提供多层次、多类型交互式服务的门户和窗口。在业务展示系统中，可支持多时相遥感影像数据、人类活动监管数据等的加载与叠加分析，实现连续时间序列变化的动态展示和分析变化，能够对于数据的统计分析与展示。

1）数据目录管理模块：提供数据资源目录树的编目和配置。包括新建目录树、删除目录树、节点属性配置及搜索栏四部分。

2）二维地图工具模块：提供对二维场景的交互操作，包括缩放、全图、漫游、飞行以及坐标定位等功能。

3）综合查询与统计分析模块：综合查询需提供属性查询、空间查询与模糊查询能力；统计分析需提供比较分析功能、时间数列分析功能、分组分析功能，从定量和定性结合上展示现有情况并分析预测未来趋势。

4）动态分析展示模块：提供对数据的卷帘对比、多时相浏览能力。

数据管理系统

2、数据管理系统

需实现多源、多时相、多类型数据资源统一管理能力，包括数据归档、查询、浏览、提取等模块。

1）数据归档模块：提供数据预处理、数据归档等功能。数据预处理是对数据进行坐标转换、矢量数据格式转换功能；数据归档分为自动归档和人工归档。

2）数据查询模块：提供综合数据库各类数据的查询功能，包括属性查询、空间查询与组合查询等功能。

3）数据浏览模块：提供用户对影像数据集、基本信息数据集、人类活动遥感监控数据集、支撑数据集等进行浏览查看的功能，主要包括数据统计子模块和视图管理子模块。

4）数据提取模块：用户在检索结果页面，可根据需要，将检索结果页面中显示的业务数据或基础支撑数据的源文件下载到本地，对检索到的数据部分下载或全部下载。

5）配置管理模块：提供数据资源管理、目录管理等功能。

6）系统管理模块：提供系统的用户管理、功能权限、数据权限、在线状态、日志管理等功能。

3、生态专题应用系统

生态专题应用系统以遥感数据为主要数据源，结合历史生态系统分类数据和地面调查统计数据，进行统计分析与模型计算，得到EQI生态指数以及生态系统的变化、质量、水源涵养功能、土壤保持功能等结果，形成生态变化产品和专题报告。

1）EQI生态指数计算模块：提供包括生态格局指数、生态功能指数、生物多样性以及100-生态胁迫指数计算功能。其中，生态格局指数主要包括生态系统构成、自然保有率、斑块数量、平均斑块面积、面积变化率、转化强度、转换特征、转换方向；生态功能指数包括土壤保持、水源涵养、防风固沙。

2）统计分析模块：运用统计分析方法，从定量和定性结合上展示现有生态整体情况以及各指数情况，表现生态环境的变化特点。

3）报告制作模块：提供EQI生态指数计算后结果的专题报告的制作，支持标题、制作人、指北针等元素定制。

4、平台迭代更新能力要求

平台要具备向总站、省站平台进行数据上报和对接能力，可实现水土气专题数据的服务功能，具备提供基础数据展示、数据上传以及数据提取、统计分析等能力，根据中心后期监测业务信息化发展及管理应用需要，预置对应平台开发接口。

- （四）、售后服务要求：

软件维护期内，卖方免费提供软件售后服务，包括免费版本升级和卖方提供以电话、传真以及在线支持方式进行技术支持服务。

1、电话支持

用户在使用软件产品时，可以从卖方的技术支持部门得到不受限制的电话支持。用户可以拨打技术支持热线，可以在第一时间获得技术工程师的帮助。

用户在使用软件产品时出现的问题，可以通过将问题发往技术支持专用邮箱，技术工程师会及时答复，提出解决方案。

2、远程实时技术支持

用户遇到问题时，卖方可通过提供远程实时技术支持。通过这项服务，技术支持工程师可以在用户介许的情况下，远程检查用户的系统，以便加速解决问题。

3、现场支持

用户遇到重大问题并确认为卖方软件问题时，在上述支持服务方式不能解决的情况下，卖方将结合实际发生情况做出综合判断，派遣技术工程师进行现场支持服务。

4、产品更新服务

（1）软件维护期内，卖方有责任及时向用户通报软件升级情况，卖方应免费提供软件升级及服务。

（2）卖方在软件产品的同一版本内会不定期提供产品补丁升级。

15、便携式多功能水质测定仪（氨氮、总磷等）

- （一）、项目说明：

1、采购设备名称：便携式多功能水质测定仪（氨氮、总磷等）

2、用途：设备适用于多种测量场合使用。适合市政污水自来水、饮用水、养殖水、锅炉水、冷却水、水处理、环境监测和工业过程监测。

- （二）、技术要求：

1、用途：水体中高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷多参数现场快速分析

2、配置要求：多参数测定仪主机：仪器主机  1台、AA电池  4节、比色皿适配器  4个、1英寸比色池（10mL）  2只、防护罩  1个、基础用户手册  1套、搭配试剂：COD、氨氮、总磷、总氮  各1套；消解器：双控温模块消解器主机  1台、保护盖  1个、说明书  1套、电源线  1根

- （三）、技术参数：

多参数测定仪主机：

测量模式：浓度(mg/L等)、吸光度（Abs）、透过率（%）

用户自建曲线：50条；

比色瓶尺寸：方形10 x 10 mm，1英寸，圆形13mm/16mm/1英寸；

供电方式：标配AA电池，4节，选配外置电源110–240 VAC，50/60 Hz

波长范围：340~800 nm

波长选择：自动；

波长准确性：±2nm；

波长重复性：±0.1nm；

光谱带宽：5nm；

光度计测量范围：0-3.0 Abs（波长范围 340 至 800 nm）

光度计准确度：±0.003Abs（0.0~0.5 Abs），1% （0.50~2.0 Abs）

光度计线性：< 0.5%（0.5~2.0 Abs），≤ 1%（大于2.0 Abs时）

杂散光：< 0.5% T（340nm，NaNO2）

数据储存量：500条，符合GLP；

显示：LCD，带背光；

操作语言：多国语言，含中文；

主机尺寸≤宽180×长270×高100mm

主机重量≤1.5kg；

防护等级：IP67

消解器：

温度稳定性：±1℃

已存储程序：COD程序（150℃，120min）

TOC程序（105℃，120min）

100℃程序（100℃，30，60，120min）

105℃程序（105℃，30，60，120min）

150℃程序（150℃，30，60，120min）

165℃程序（165℃，30，60，120min）

消解温度：40~160℃，任意选择

消解时间： 0~480min，任意选择，程序完毕后可自动停止加热

加热孔：＞20个样品孔，＞3个样品孔双模块，单独控温

（四）、售后服务要求：

1、按国家有关规定实行产品“三包”即包修、包退、包换；

2、免费送货上门；

3、接到故障通知后2小时响应、如通过电话解决不了，48小时内到达现场。

4、定期回访以及维修；

5、质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件。

6、操作维修手册：中标供应商必须免费提供完善的设备使用手册、操作培训手册、维护手册。

7、质保期：提供一年免费质保。

8、签订合同前提供厂家针对本项目的授权书和质保函原件。

9、投标文件中明确说明免费质保期限及质保期内的服务内容。维修服务的响应时间和解决维修的时间。

10、每台设备应附有单机和系统的中文（或英文）的纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），并附有装箱单。

- （五）、培训要求

培训人数：2天现场免费培训；2人厂家实地免费培训

培训时间：安装后现场培训；一年内实地培训

培训内容：基本原理、仪器操作、仪器维护培训

- 便携式五参数分析仪（pH值、溶解氧等）

- （一）、项目说明：

1、采购设备名称：便携式五参数分析仪（pH值、溶解氧等）

2、用途：用于地表水、污水现场水质分析

- （二）、技术要求：

1、用途：水体中pH、溶解氧双通道多参数现场快速分析

2、配置要求：主机手提箱   1台；、电极配件箱   1套；、PH传感器、溶解氧传感器、电导率传感器、ORP传感器、温度传感器   各1套。

- （三）、技术参数：

手持式多参数高精度水质测定仪，高精度数字电极；

★显示：5寸彩色触摸屏；

★双电源供电：内置锂电池，适配器DC12V，也可直接用220V市政电源；

数据储存：100万条检测数据；

打印：内置热敏打印机；

接口：USB串口；

电极线长度：≥3米；

★检测项目：荧光法溶解氧、PH、电导率、ORP、温度适应于各种恶劣工作环境；

溶解氧测量范围：0-20mg/L，精度±0.5mg/L，分辨率0.001mg/L，温补0-50℃；

PH测量范围：0-14，精度±5%，分辨率0.001PH，温补0-80℃；

电导率测量范围：0-20ms/cm，精度≤±5%，分辨率0.01us/cm，温补0-60℃；

ORP测量范围：-2000mv~﹢2000mv，精度≤±5%，分辨率1mv，温补0-60℃；

温度测量范围：0-60℃，精度0.5℃，分辨率0.1℃，温补0-60℃；

- （四）、售后服务要求：

1、按国家有关规定实行产品“三包”即包修、包退、包换；

2、免费送货上门；

3、接到故障通知后2小时响应、如通过电话解决不了，48小时内到达现场。

4、定期回访以及维修；

5、质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件。

6、操作维修手册：中标供应商必须免费提供完善的设备使用手册、操作培训手册、维护手册。

7、质保期：提供一年免费质保。

8、签订合同前提供厂家针对本项目的授权书和质保函原件。

9、投标文件中明确说明免费质保期限及质保期内的服务内容。维修服务的响应时间和解决维修的时间。

10、每台设备应附有单机和系统的中文（或英文）的纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），并附有装箱单。

- （五）、培训要求

培训人数：2天现场免费培训；2人厂家实地免费培训

培训时间：安装后现场培训；一年内实地培训

培训内容：基本原理、仪器操作、仪器维护培训

- 便携式红外热成像仪

- （一）、项目说明：

1、采购设备名称： 便携式红外热成像仪

2、用途：可对环境中高温目标进行测温，能清晰显示温差或随时间推移所产生的热量变化；快速排查故障，辅助决策，确保安全；广泛应用于电力、冶金、石化等领域。

- （二）、技术要求：

1、用途：水体中热红外测温、成像

2、配置要求：主机、机箱、背带、充电线

- （三）、技术参数：

最小聚焦距离：≤0.2m ；

分辨率：不低于384×288高灵敏度探测器；

采用不低于3.5英寸触摸阳光屏；

支持最高、低温、中心定位；

支持点、线、框测温；

测温范围：-20-150℃或100-550℃ ；

测温精度：±2℃或者读数的±2%（取最大值）；

支持3D降噪功能、数字变倍、伪彩调节、对比度调节；

支持热成像与可见光双光融合；

传感器类型：非制冷型探测器；

响应波段：8~14μm

NETD（噪声等效温差）＜50mK（@25℃，F#=1.0）

热成像最大图像尺寸：不低于384×288

热成像最小成像距离：≤0.1m

热成像视场角：37.5°×28.5°

图像模式：支持彩虹、铁红等7种伪彩模式；

画面显示模式：可见光、热成像、双光融合、画中画；

支持照明、文本注释、语音注释、WIFI

存储：≥64G

电池类型：锂离子电池，工作时间不低于4h

防护等级：IP54

- （四）、售后服务要求：

1、按国家有关规定实行产品“三包”即包修、包退、包换；

2、免费送货上门；

3、接到故障通知后2小时响应、如通过电话解决不了，48小时内到达现场。

4、定期回访以及维修；

5、质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件。

6、操作维修手册：中标供应商必须免费提供完善的设备使用手册、操作培训手册、维护手册。

7、质保期：提供一年免费质保。

8、签订合同前提供厂家针对本项目的授权书和质保函原件。

9、投标文件中明确说明免费质保期限及质保期内的服务内容。维修服务的响应时间和解决维修的时间。

10、每台设备应附有单机和系统的中文（或英文）的纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），并附有装箱单。

- （五）、培训要求

培训人数：2天现场免费培训；2人厂家实地免费培训

培训时间：安装后现场培训；一年内实地培训

培训内容：基本原理、仪器操作、仪器维护培训

18、便携式多参数水质分析仪（叶绿素a、藻密度等）

- （一）、项目说明：

1、采购设备名称：便携式多参数水质分析仪（叶绿素a、藻密度等）

2、用途：用于地表水现场水质分析

- （二）、技术要求：

1、用途：水中的叶绿素a、蓝绿藻的含量现场快速分析

2、配置要求：多参数主机和探头（包含水温、电导率、浊度、蓝绿藻和叶绿素）   1套、手持显示器   1台、4米野外电缆   1根、数据线及相关试剂   各一套。

- （三）、技术参数：

水温：

量程：-5 - 50 ℃

分辨率：≤0.001 ℃

准确度：≤±0.01 ℃（-5 - 35℃）；≤±0.05 ℃（35 - 50℃）

响应时间： T63<1 sec

电导率：

量程：0 - 200 mS/cm

分辨率：0.0001–0.01 mS/cm(取决于量程)

准确度：0–100：读数之≤±0.5% 或≤0.001 mS/cm；

100 - 200：读数之≤±1%

响应时间： T63<2 sec

功能：应具有自动温度补偿功能，电导池的设计应具有防止气泡存留并影响测量的功能。

浊度：

测量范围：0-4000FNU

准确度：0-999FNU：≤0.3FNU或读数之≤±2%；

1000-4000FNU：读数之≤±5%；

分辨率：0.01-0.1FNU（取决于测量范围）

响应时间：T63<2s

总藻：单一传感器的双荧光通道，可同时测量叶绿素和蓝绿藻藻蓝。

蓝绿藻藻蓝蛋白：

测量方法：荧光法

量程：0- 100μg/L；0-100 RFU；

分辨率：≤0.01μg/L；或 ≤0.01 RFU

线性：R2 > 0.999，与罗丹明WT连续稀释相关（0 - 100,000μg/mL）

叶绿素：

测量方法：荧光法

量程：0-400μg/L Chl 0-100 RFU

分辨率：≤0.01μg/L Chl；或 ≤0.01 RFU

线性：R2 > 0.999，与罗丹明WT连续稀释相关（0 - 400μg/mL）

手持显示器：

屏幕：全彩色 LCD显示

防护等级：IP67

数据存储：>10万组数据

带有GPS和气压计功能。

- （四）、售后服务要求：

1、按国家有关规定实行产品“三包”即包修、包退、包换；

2、免费送货上门；

3、接到故障通知后2小时响应、如通过电话解决不了，48小时内到达现场。

4、定期回访以及维修；

5、质保期内所有设备免费上门维修服务、免费更换零部件。

6、操作维修手册：中标供应商必须免费提供完善的设备使用手册、操作培训手册、维护手册。

7、质保期：提供一年免费质保。

8、签订合同前提供厂家针对本项目的授权书和质保函原件。

9、投标文件中明确说明免费质保期限及质保期内的服务内容。维修服务的响应时间和解决维修的时间。

10、每台设备应附有单机和系统的中文（或英文）的纸质及使用说明书（包括软件使用说明书），并附有装箱单。

- （五）、培训要求

培训人数：2天现场免费培训；2人厂家实地免费培训

培训时间：安装后现场培训；一年内实地培训

培训内容：基本原理、仪器操作、仪器维护培训

19、自动烟尘气综合采样器（滤膜滤筒颗粒物、烟温、含氧量、含湿量、传感器法一氧化碳、红外二氧化碳、紫外二氧化硫氮氧化物）

（一）、项目说明：

（1）采购设备名称：自动烟尘气综合采样器

（2）用途和适用范围：主要用于低温、高湿、低浓度等工况条件下排放的各种锅炉、烟道、工业炉窑等固定污染源排气中颗粒物样品采集和O2、SO2、NOx、CO、CO2等烟气成分的现场分析：①利用等速采样，滤膜称重的方法采集固定污染源排气中的颗粒物；②应用定电位电解法测定CO的质量浓度，用紫外吸收法测定SO2、NOx的质量浓度、用非分散红外法测定CO2的体积浓度、用电化学法测定O2含量；③对烟气流速、烟气温度、烟气湿度、烟道动静压、烟气风量、烟气的排放浓度测定及除尘脱硫脱硝效率等的测定。

（二）、技术要求：

1、外观要求

1.1 仪器应具有产品铭牌，铭牌上应标有仪器名称、型号、生产单位、出厂编号、制造日期等信息。

1.2仪器表面应完好无损，无明显缺陷，各部件单元连接可靠，各操作键、按钮使用灵活，定位准确。

1.3仪器主机面板显示清晰，涂色牢固，字符、标识易于识别，不应有影响读数的缺陷。

1.4仪器外壳或外罩应耐腐蚀、密封性能良好。

1.5支持触控和按键双操作，键盘应防尘防水。

1.6仪器应具备较好的便携性和移动性，仪器总质量(含预处理单元)不超过30kg，单个部件质量不超过 15kg；仪器接电后，开机预热稳定时间不超过1h。

2、工作条件

仪器在以下条件中应能正常工作。

环境温度(0～40)℃(氧气电化学传感器适用环境温度(5～40)℃)；

相对湿度：≤85%；

3)大气压：(80～106)kPa；

4)供电电压：AC(220±22)V，(50±1)Hz。

3、安全要求

3.1绝缘电阻

在环境温度为(0～40)℃，相对湿度≤85%条件下，仪器电源端子对地或机壳的绝缘电阻不小于 20兆欧姆。

3.2 绝缘强度

在环境温度为(0～40)℃，相对湿度≤85%条件下，仪器在1500V(有效值)、50Hz正弦波实验电压下持续1min，不应出现击穿或飞弧现象。

3.3仪器应具有漏电保护装置，具备良好的接地措施，防止雷击、静电等对仪器造成损坏。

4、功能要求

4.1主机配置要求

✮4.1.1仪器须同时满足《固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法》（HJ 1131-2020）、《固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法》》（HJ 1132-2020）、《固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散红外吸收法》（HJ870-2017）、《固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法》（HJ 836-2017）等标准规范中的性能要求。

4.1.2烟尘采样、烟气现场测定可实现同步运行采集分析功能。

4.1.3双量程分析设计，根据烟气成分高低浓度值自动切换量程。

4.1.4具有采样流量显示功能。

4.1.5仪器可支持交、直流供电方式。

4.2样品采集和输送单元要求

4.2.1采样管的材质应选用耐高温、防腐蚀和不与气态污染物发生反应的材料，应不影响待测污染物的正常测量。

4.2.2 采样管应具备加热、保温功能。其加热温度一般在120℃以上，温度可调，且应高于烟气露点温度10℃以上,其实际温度值应能够在仪器上或软件内显示。

4.2.3采样管应具备颗粒物过滤功能。采样管前端或后端应具备便于更换或清洗的颗粒物过滤器，过滤器滤料的材质应不与气态污染物发生反应，过滤器应至少能过滤(5～10)um粒径以上的颗粒物。

4.2.4 采样管应具备足够的长度到达烟道或烟囱采样断面符合测量要求的点位，有效长度一般不短于2.0m。

4.2.5 采用抽取测量方式的仪器，样品输送管线(采用冷干方式除湿设备前或热湿方式的仪器)一般应具备稳定、均匀的加热、保温功能。其加热温度一般在 120℃以上，温度可调，且应高于烟气露点温度 10℃以上，其实际温度值应能够在仪器上或软件内显示。样品输送管线应使用不与气态污染物发生反应的材料，应不影响待测污染物的正常测量，长度一般不短于1.5m。

4.2.6 流量控制设备应保障采样流量均匀、稳定，采样流量波动应保持在设置采样流量的±10%以内。

4.2.7采样泵应具备克服烟道或烟囱负压以及采样设备阻力等的足够抽气能力。当采样设备负载阻力为10kPa时，抽气采样流量变化导致的气态污染物测量结果的变化不超过±5%。

4.2.8烟气多功能采样管应同时具备测量烟道温度、流速、含湿量（阻容法）、烟气预处理、烟气采样、烟尘采样、烟气分析等功能；

4.3、样品预处理单元要求

4.3.1预处理单元的材质应使用不与气态污染物发生反应的材料，应不影响待测污染物的正常测量。

4.3.2 采用抽取冷干测量方式的仪器，除湿设备稳定性能、脱水效率、二氧化硫组分丢失率应符合技术要求。除湿设备的设置温度应设置在(0～4)℃(设备出口烟气露点温度应＜4℃)，温度波动在±2℃以内，其实际温度或露点温度数值应能够在仪器上或软件内显示。

4.3.3除湿设备除湿过程如果产生冷凝液，应采用手动或自动方式通过冷凝液收集、排放装置及时、顺畅排出。

4.4校准功能要求

4.4.1仪器应能够进行零点和量程校准。

4.4.2 仪器应具备便于操作的标准气体全系统校准功能，即能够完成从样品采集和输送单元、预处理单元和分析单元的全过程校准。

4.5气密性要求

仪器的整个气路应具有良好的气密性，保证样品采集、输送、预处理和分析等各个环节连接紧密。仪器开机使用前应具备现场检查气密性的功能。

4.6 数据采集和处理单元要求

4.6.1 仪器应显示和记录超出其零点以下和满量程以上至少10%的数据值。当测量结果超过零点以下或满量程以上10%时，数据记录可存储其最小或最大值保持不变，同时应在仪器显示和记录中加以明确标识。

4.6.2 仪器应具备显示、设置仪器时间和时间标签功能，数据为设置时段的平均值，至少每1min记录存储一组仪器测量的分钟数据。

4.6.3 仪器具有中文数据采集、存储、处理和控制软件。能够显示实时数据，具备查询历史数据的功能，并能以报表或报告或谱图形式输出。

4.6.4仪器与打印机连接时，应能够打印设置时间段内的测量数据等相关信息。

4.6.5 仪器具备数字信号输出功能。

4.6.6仪器断电后，具备自动保存数据功能。

（三）、技术参数：

| 烟尘采样技术指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |  |
| 采样流量 | (0～110)L/min | 0.1 L/min | 不超过±2.5% |  |
| 烟气动压 | (0～2000)Pa | 1Pa | 不超过±1.0%FS |  |
| 烟气静压 | (-30～30)kPa | 0.01Kpa | 不超过±1.0%FS |  |
| 流量计前压力 | (-60～0)kPa | 0.01Kpa | 不超过±1.0%FS |  |
| 流量计前温度 | (-55～125)℃ | 0.1℃ | 不超过±2.5℃ |  |
| 烟气温度 | (0～500)℃ | 0.1℃ | 不超过±3℃ |  |
| 流速 | (5～45)m/s | 0.1m/s | 不超过±5% |  |
| 大气压 | (60～130)kPa | 0.1kPa | 不超过±0.5kPa |  |
| 烟气分析技术指标 |  |  |  |
| 采样流量 | 1.0L/min |  |  |
| O2（电化学法） | 量程(0～30)% | 0.1% | 示值误差：不超过±5% 响应时间:≤90s 使用寿命：空气中约2年 |  |
| SO2（紫外法） | 低量程：(0～430)mg/m3；高量程：(0～5000)mg/m3 | ＞1000mg/m3,分辨率1.0mg/m3, ≤1000mg/m3,分辨率0.1mg/m3 | 示值误差： ＞100ppm，不超过±3%，≤100ppm，不超过±3ppm |  |
| NO（紫外法） | 低量程：(0～200)mg/m3；高量程：(0～1340)mg/m3 |  |  |  |
| NO2（紫外法） | 低量程：(0～300)mg/m3；高量程：(0～1030)mg/m3 |  |  |  |
| CO(电化学法) | 量程(0～5000)mg/m3 | 1.0mg/m3 | 示值误差： ＞100ppm，不超过±5%，≤100ppm，不超过±5ppm响应时间:≤90s 使用寿命：空气中约2年 |  |
| CO2 (红外法) | 量程（0～20）% | 0.01% | 示值误差：不超过±5% |  |

（四）、售后服务要求：

（1）按国家有关规定实行产品“三包”即包修、包退、包换。

（2）所有仪器在正常使用条件下，主机免费保修贰年（按仪器验收合格之日计算）；质保期过后，免费提供软件升级服务；终身负责维修。

（3）确保常用备品备件的供应，提供至少5年的备品备件和备用机。每种产品都有库存备用机，以备急需。

（4）全天24小时免费电话服务。

（5）正常工作日，工作时间内，电话最长等候时间不超过1分钟；

（6）现场维修、产品维修、技术咨询类的查询服务，承诺1小时内予以回复；

（7）电话服务过程中全面使用文明用语，热情周到的询问客户事由，虚心听取客户意见；

（8）现场服务电话响应时间：3小时内回应，电话指导解决客户问题或制定解决方案；

（9）现场服务到达响应时间：与用户协商好后，48小时内到达（全国范围内）；

（10）对于保修期内的产品，属于产品出现质量问题，免费为客户更换以及提供服务。属非质量问题的情况免收取服务费，只收取合理的维修成本费；

（11）对于保质期外的产品，出现运行问题时，承诺只收取合理的成本费。

（五）、培训要求

培训人数：2天现场免费培训；2人厂家实地免费培训

培训时间：安装后现场培训；一年内实地培训

培训内容：基本原理、仪器操作、仪器维护培训

20、烟尘气采样一体加长枪（3米可拆卸，可采集滤膜滤筒颗粒物、烟温、含氧量、烟气过酸冷凝预处理、阻容法含湿量、传感器法一氧化碳、红外二氧化碳、紫外二氧化硫氮氧化物）

（一）、项目说明：

（1）采购设备名称：烟尘气采样一体加长枪

（2）用途和适用范围：适用于断面尺寸过大、工况复杂等情况下的固定污染源中污染物采集，可采集滤膜颗粒物、烟温、含氧量、烟气过酸冷凝预处理、阻容法含湿量、传感器法一氧化碳、红外二氧化碳、紫外二氧化硫、氮氧化物等，实现烟尘、烟气及废气参数同步采集。

（二）、技术要求：

2.1、一体化设计，可实现滤膜烟尘采样，烟气过酸冷凝预处理，阻容法含湿量测量，传感器法一氧化碳、红外二氧化碳、紫外二氧化硫、氮氧化物测定，烟道温度、流速测量等参数测定，满足多种工况采样需求。

2.2 烟尘、烟气、含湿量、流速、烟温能同时测量，配备存储、查询、打印、导出、通讯等功能。

2.3 大功率两级电子制冷，可处理30VOL%的高湿度烟气，能适应更宽范围的工作温度，在严寒酷暑时仍然能够保证额定除湿能力，输出气体露点稳定。

2.4 烟气预处理采用抑制酸性气体溶解技术，解决冷凝水吸收SO2气体的问题。

2.5 含湿量、流速、烟温可以直读、打印。

2.6内置电池，无需接电即可查询、导出数据。

2.7触摸+按键操作。

2.8管体及低浓度采样嘴采用钛合金材料。

2.9采样管采用对接式设计，可拆卸，有效长度不小于3米。

（三）、主要技术指标

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加热头温度 | （60~180）℃ | 0.1℃ | ±2℃ |
| 伴热管温度 | （105~140）℃ | 0.1℃ | ±2℃ |
| 含湿量 | （0~40）VOL% | 0.01 VOL% | ±2 VOL% |
| 烟气流速 | （1~45）m/s | 0.1m/s | ±5% |
| 烟气温度 | （0~500）℃ | 1℃ | ±3℃ |
| 烟气静压 | （-30~+30）kPa | 0.01kPa | ±2% |
| 烟气动压 | （0~2000）Pa | 1Pa | ±2% |
| 大气压 | （60~130）kPa | 0.01kPa | ±0.5kPa |
| 采样管长度 | 有效长度3m，钛合金材质 |  |  |
| 数据存储量 | 50000组 |  |  |
| 数据导出 | 支持U盘导出、现场无线打印 |  |  |
| 输出接口 | 数字接口：RS485 |  |  |
| 工作电源 | 输入AC（220±22）V，（50±1）Hz |  |  |
| 主机功耗 | <500W |  |  |

（四）、售后服务要求：

（1）按国家有关规定实行产品“三包”即包修、包退、包换。

（2）所有仪器在正常使用条件下，主机免费保修贰年（按仪器验收合格之日计算）；质保期过后，免费提供软件升级服务；终身负责维修。

（3）确保常用备品备件的供应，提供至少5年的备品备件和备用机。每种产品都有库存备用机，以备急需。

（4）全天24小时免费电话服务。

（5）正常工作日，工作时间内，电话最长等候时间不超过1分钟；

（6）现场维修、产品维修、技术咨询类的查询服务，承诺1小时内予以回复；

（7）电话服务过程中全面使用文明用语，热情周到的询问客户事由，虚心听取客户意见；

（8）现场服务电话响应时间：3小时内回应，电话指导解决客户问题或制定解决方案；

（9）现场服务到达响应时间：与用户协商好后，48小时内到达（全国范围内）；

（10）对于保修期内的产品，属于产品出现质量问题，免费为客户更换以及提供服务。属非质量问题的情况免收取服务费，只收取合理的维修成本费；

（11）对于保质期外的产品，出现运行问题时，承诺只收取合理的成本费。

（五）、培训要求

培训人数：2天现场免费培训；2人厂家实地免费培训

培训时间：安装后现场培训；一年内实地培训

培训内容：基本原理、仪器操作、仪器维护培训

21、阻容法烟气含湿量多功能检测器（检测烟温、动静压、含湿量）

（一）、项目说明：

（1）采购设备名称：阻容法烟气含湿量多功能检测器

（2）用途和适用范围：采用阻容法湿度传感器，实现对烟气含湿量的实时测量，含湿量、气体流速、动压、静压及烟温等参数的测量，将取样管、含湿量模块与主机集成，抽取式一体化设计，还具有通讯功能，可对外传输测量数据。应用于各种锅炉、工业炉窑等固定污染源工况及含湿量测量。

（二）、技术要求：

2.1抽取式一体化设计，将取样管、含湿量等功能模块与主机集成，可以单独使用也可将实时数据输出。

2.2含湿量测量模块后置，直读烟道内含湿量数据，适应高温、高湿等复杂工况。

2.3具有校准功能，可对含湿量进行校准。

2.4具备抗干扰能力、自动温度补偿、精度高、响应时间快、使用寿命长等特点。

2.5取样管全程伴热，加热温度可调，特殊均匀加热设计。

2.6仪器内置陀螺仪，可实现皮托管双向使用，自动识别气流方向，屏幕显示方向可根据姿态自动切换。

2.7支持交、直流两种供电方式，电源适配器具有仪器供电和电池充电管理双功能。

2.8蓝牙打印机打印相关数据报表。

2.9含湿量检测时同步测量动压、静压、烟温、流速、大气压等参数。

2.10采用无线或有线双传输模式，可将实时检测数据输出给其他设备。

2.11加热隔离设计，内置隔离模块将取样管与控制系统分开。

2.12热电偶检测加热温度，加热时采用热电偶实时监测加热温度。

2.13内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理。

（三）、技术指标：

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 示值误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 含湿量 | （0～40）% | 0.01% | (0～5)% 绝对误差≤±0.75% |
|  |  |  | (5～40)% 相对误差≤±15% |
| 大气压 | (50～130）kPa | 0.01kPa | 不超过±500Pa |
| 动压 | (0～2000）kPa | 1Pa | 不超过±1%FS |
| 静压 | (-30～+30）kPa | 0.01kPa | 不超过±1%FS |
| 烟温 | (0～500）℃ | 0.1℃ | 不超过±3℃ |
| 流速 | (5～45）m/s | 0.1m/s | 不超过±5% |
| 加热温度 | （50～120）℃ | 1℃ | 不超过±10℃ |
| 皮托管系数 | 0.84±0.01 |  |  |
| 工作烟温 | 烟温≤500℃ |  |  |
| 数据存储 | 100000组 |  |  |
| 工作电源 | 内置锂电池(22.2V/3.5Ah)或外接24V/10A电源适配器 |  |  |
| 总长度 | 1.5m |  |  |
| 加热功率 | ≤80W |  |  |

（四）、售后服务要求：

（1）按国家有关规定实行产品“三包”即包修、包退、包换。

（2）所有仪器在正常使用条件下，主机免费保修贰年（按仪器验收合格之日计算）；质保期过后，免费提供软件升级服务；终身负责维修。

（3）确保常用备品备件的供应，提供至少5年的备品备件和备用机。每种产品都有库存备用机，以备急需。

（4）全天24小时免费电话服务。

（5）正常工作日，工作时间内，电话最长等候时间不超过1分钟；

（6）现场维修、产品维修、技术咨询类的查询服务，承诺1小时内予以回复；

（7）电话服务过程中全面使用文明用语，热情周到的询问客户事由，虚心听取客户意见；

（8）现场服务电话响应时间：3小时内回应，电话指导解决客户问题或制定解决方案；

（9）现场服务到达响应时间：与用户协商好后，48小时内到达（全国范围内）；

（10）对于保修期内的产品，属于产品出现质量问题，免费为客户更换以及提供服务。属非质量问题的情况免收取服务费，只收取合理的维修成本费；

（11）对于保质期外的产品，出现运行问题时，承诺只收取合理的成本费。

（五）、培训要求

培训人数：2天现场免费培训；2人厂家实地免费培训

培训时间：安装后现场培训；一年内实地培训

培训内容：基本原理、仪器操作、仪器维护培训

- 项目实施要求：

1.设备送到项目实施现场后，中标人与采购人一起按合同设备清单依合同标准进行设备验收。采购人对设备验收合格后，双方共同签署设备验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。

2.安装施工时应采取必要的安全措施，如有意外，应有中标人负全部责任。

3.投标人根据各自特点对项目的理解设计配送、安装、项目实施方案。

五、验收要求：

1、验收标准要求：可采取随机抽检送货标的。

2、验收程序要求：验收时，采购人可邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，并可进行破坏性取样。

六、售后服务及培训要求：

(一)售后服务具体要求：详见各个设备技术参数中“售后服务要求、培训要求”

(二) 投标文件要求

1.投标文件中提供《售后服务方案》文件。

2.《售后服务方案》对照以上“(一)售后服务具体要求”编制。

3.《售后服务方案》包括以下内容：

(1) 免费质保期；

(2) 免费质保期内和质保期后的售后服务方案；

(3) 响应时间。

4.《培训方案》：对照以上“(一)培训要求”编制。

七、其他要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 江苏中际招标代理有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2022-0200]招标文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

8. 江苏中际招标代理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏中际招标代理有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：年月日

二、开标一览表格式

项目名称：2022年环境监测能力建设

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2022-0200

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 2022年环境监测能力建设 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

注：此表应按投标人须知的规定密封标记并密封单独提交。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：年月日

三、分项价格表格式

项目名称：2022年环境监测能力建设

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2022-0200

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 产品制造企业名称（全称） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：年月日

四、偏离表格式

项目名称：2022年环境监测能力建设

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2022-0200

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：年月日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地址：

法定代表人（负责人）：职务：

统一社会信用代码：

受托人：性别：男（女）

年龄：岁民族：族

职务：

身份证号：

兹委托（）全权代表我企业（公司）参与（2022年环境监测能力建设）项目（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2022-0200）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：受托人（签字）：

法定代表人（签字）：

年月日

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：

项目编号：

本公司       （联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （高效液相色谱仪（配柱后衍生装置）），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业  请勾选！)；

- （全自动测汞仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业  请勾选！)；

- （总有机碳分析仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业  请勾选！)；

- （电感耦合等离子体串联质谱仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业  请勾选！)；

- （便携式臭氧分析仪），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业  请勾选！)；

- 以下依次类推...............

7........................................

......

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（盖章）：

日期：

注：本项目采购的货物属于工业。

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。

如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：2022年环境监测能力建设

项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2022-0200

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：年月日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加2022年环境监测能力建设项目（项目编号：JSZC-320300-ZJZB-G2022-0200）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：年月日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：2022年环境监测能力建设

项目编号：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：2022年环境监测能力建设，项目编号：          所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、                           （证明材料复印件附后）

2、                           （证明材料复印件附后）

3、                           （证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力：

- （证明材料复印件附后）

2、                           （证明材料复印件附后）

3、                           （证明材料复印件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（盖单位公章）

投标人授权代表：（签字或盖章）

日期：年月日

十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。