招

标

文

件

项目名称：2022年度徐州高新区水质自动监测站项目

项目编号：JSZC-320312-XDXM-G2022-0001

采购人：徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心

采购代理机构：江苏希地丰华项目管理集团有限公司

二O二二年十一月

目 录

第一章  投标邀请	3

第二章  投标人须知	5

第三章  投标资料表	14

第四章  评标标准	21

第五章  拟签订的合同文本	24

第六章  采购需求	39

第七章  投标文件相关格式	58

徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心《2022年度徐州高新区水质自动监测站项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏希地丰华项目管理集团有限公司对徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心“2022年度徐州高新区水质自动监测站项目”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：2022年度徐州高新区水质自动监测站项目

(二)项目编号：JSZC-320312-XDXM-G2022-0001

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

1．时间（时间期限）、地点、方式：

招标文件提供期限：2022年11月18日至2022年11月24日上午9:00—11:30，下午2:00—5:00（节假日除外）。2022年11月24日后仍可以下载招标文件，2022年11月24日后下载的招标文件，视为非有效方式且不做为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2、地点：网上注册登记成功后系统内免费下载。

3、获取方式：本项目采用网上注册登记方式。

3.1 潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

- （1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

- （2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《江苏省政府采购（供应商）国信CA数字证书及电子签章办理指南》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的采购文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

（6）苏采云系统使用谷歌浏览器参与开标。

4、售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2022年12月9日北京时间10：00
    （二）开标时间：2022年12月9日北京时间10：00

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心

（二）地址：徐州市铜山区北京北路13-3号

（三）联系方式：15162130388

（四）采购项目联系人：阚延峰

六、采购代理机构

（一）名称：江苏希地丰华项目管理集团有限公司

（二）地址：徐州市泉山区矿大软件园C7-1102室

（三）联系方式：0516-83886900

（四）采购项目联系人：尉勇立

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

1.电子投标文件要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

1.投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。

2.各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

（二十）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十一）本项目不允许分包。

（二十二）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十三）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.纸质投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

12.不具备招标文件中规定的资格要求的；

13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十四）开标：

1.所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。

2.投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购代理机构负责记录。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十五）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十六）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十七）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十八）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（二十九）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十一）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十二）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十三）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十四）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十五）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十六）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十七）履约保证金：

1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。

（三十八）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（三十九）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏希地丰华项目管理集团有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目。 同时明确相关事项如下： - 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 - 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同 供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 - 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：评标结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他 采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十) | 投标文件的语言为中文 |
| (十一) | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！ |
| (十二)1 (十二)2 | 投标文件应由下列部分构成： - 《投标函》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格 - 式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 - 《法定代表人授权书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标 - 文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 三、价格部分 (一)《开标一览表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 - 《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文 - 件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 - 投标人应当提交的资格、资信证明文件（必须提供，否则投标将被拒绝） (一)投标人合法有效的营业执照复印件。 (二)财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表复印件各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明复印件）； (三)投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应 商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； (四)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料复印件。投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》,所附证明材料复印件可不加盖公章）； (五)投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖公章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 五、技术部分 1、技术方案。 2、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件复印件。 - 六、《偏离表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 七、商务部分 （一）投标人其它证明文件及材料复印件。 （二）投标人《中小企业声明函》（必须提供，加盖公章，填写完整。格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注：中小企业须满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖公章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 （三）投标人认为需提供的其它证明文件复印件。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有复印件的原 件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。特别要求的除外。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四) | 本项目采购预算总金额:507万元。本项目不接受总价超过507万元人民币的投标报价。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！ 投标文件的退还： 投标文件均不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件或投标文件副本的，须在双方签订政府采购合同后，由中标人提供给采购人。 |
| (十八) | 投标文件的密封、签署、盖章要求： - 一、投标文件的密封（加密）要求： - 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 - 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》十二和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| (十九) | - 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：2022年12月9日北京时间10:00前。 - 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统平台在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时在规定时间内进行解密。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 一、开标时间：2022年12月9日北京时间10：00。 二、开标地点： “苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 招标文件规定的需要公布的内容：投标人名称、投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | - 推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定， - 但必须按顺序排列中标候选供应商。 - 采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投 - 标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按服务方案得分顺序排列。 - 三、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (四十一) | 一、供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 二、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：尉勇立; 联系电话：0516-83886900; 办公地址：徐州市泉山区矿大软件园C7-1102室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。

- 评标标准

| 评分项目 |  | 评分细则 | 分数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分（30分） |  | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30，得分按四舍五入保留小数点后二位 | 30 |
| 二、商务部分 （22分） | 投标人业绩（3分） | 投标人自2019年11月1日（以合同签订日期为准）以来承担过类似项目的，每提供一个得0.5分，本项最高得3分。 投标文件中须提供中标通知书原件扫描件和项目合同原件扫描件，提供不全或未提供的不得分 | 3 |
|  | 投标人综合实力 （9分） | 1、投标人具有有效期内的信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、测量管理体系认证证书的，每有一个得1分，本项最高得3分； 2、投标人具有有效期内的地表水水质自动监测站运营服务资质一级证书的得3分；二级或以下证书的得1分； 3、投标人具有有效期内的国家级环保优秀品牌企业证书的得3分，省级或以下认证证书的得1分。 以上3项投标文件中须提供证书原件扫描件，不提供的不得分。 | 9 |
|  | 项目组人员配备 （10分） | - 投标人为本项目配备的项目经理同时具有环境相关专业高级工程师证书和国家工信部、人社部颁发的信息系统项目管理师高级证书的得5分。项目经理须在本单位工作满一年。 - 投标文件中须提供上述证书原件扫描件、项目经理满一年社保证明原件扫描件和劳动合同原件扫描件，三者须全部满足，提供不全或未提供的不得分。 - 投标人为本项目配备2名服务人员同时具有《中国环境监测总站国家地表水环境质量自动技术与运维管理培训合格证》及《中国环境监测总站地表水环境监测与质控技术培训合格证》的得5分。 - 投标文件中须提供上述证书原件扫描件，服务人员近3个月社保证明原件扫描件和劳动合同原件扫描件，三者须全部满足，提供不全或未提供的不得分。 | 10 |
| 三、技术部分(46分) | 投标人技术参数 （16分） | 投标人所投产品站点仪器参数完全响应招标文件要求的得16分，其中带“★”号指标为重要指标，每有一项带“★”号指标负偏离的扣3分，不带“★”号指标负偏离的扣1分，扣完为止。 注：水质分析技术指标要求中打★号指标均以生态环境部（环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心出具的在有效期内的检测报告为准。 投标文件中须提供上述检测报告原件扫描件，否则对应条款不得分。 | 16 |
|  | 投标人核心设备品牌统一性（6分） | 1、投标人在本项目实施过程中使用的9个参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷）仪器设备均为1个品牌的得3分，2个及2个以上品牌的得1分。 2、投标人为本次采购所投产品9个参数（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、氨氮、高锰酸盐指数、总氮、总磷）设备的制造商的得3分，不是制造商的得1分。 | 6 |
|  | 投标人项目实施方案 （9分） | 根据投标文件中的项目实施方案，考察水质自动监测系统设计、系统方案的合理性，考察其系统的配置、系统设计方案、所提供设备的性能、系统集成技术是否符合招标文件的要求，从先进性、实用性、安全可靠性、可扩展性、未来扩充和升级性、维护管理便捷性等方面进行评分： 以上内容全面详实得9-7分，较为全面详实的得6-4分，不全面的得3-1分，未提供的不得分。 | 9 |
|  | 投标人售后服务方案、应急方案及运维计划 （9分） | 根据投标文件中售后服务方案、应急方案及运维计划的先进性、实用性、合理性、科学性、完整性等方面进行评分： 以上内容全面详实的得9-7分，较为全面详实的得6-4分，不全面的得3-1分，未提供的不得分。 | 9 |
|  | 投标人质控保障 （6分） | 投标人自有用于质量控制的CMA实验室且在省级及以上(包含自治区、直辖市)“社会环境检测机构信息管理平台”登记、公开检测能力的得6分，实验室认证范围存在缺少参数情况（pH、溶解氧、电导率、浊度、水温、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）的酌情扣分，缺1项扣1分，扣完为止。（CMA实验室为投标人下设机构、投标人的子公司或控股的子公司，均视为“投标人自有的实验室”。） 投标文件中须提供相关证明材料原件扫描件，不提供的不得分 | 6 |
| 四、所报产品为“节能产品”（1分） |  | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或者提供市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台获证节能产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局组节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。 | 1 |
| 五、所报产品为“环境标志产品”（1分） |  | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或者提供市场监管总局环境标志产品认证结果信息发布平台获证环境标志产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局组节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。 | 1 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

第五章  拟签订的合同文本

2022年度徐州高新区水质自动监测站项目

政府采购合同

项目编号：JSZC-320312-XDXM-G2022-0001

项目名称：2022年度徐州高新区水质自动监测站项目

采购单位：徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心

成交供应商：

签订日期：    年  月  日

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款中予以扣除。

第五条 交货

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为              。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1经双方协商一致，选择以下付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

合同总价的百分之三十(30%)即￥          ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后15个工作日内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，由买方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同价款的百分之七十(70%)即￥      ，大写：人民币         元整，在合同标的全部交付安装完毕且经采购人验收合格后30日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

1、卖方出具的全额正式发票；

2、买方出具的验收合格证明。

付款方式二：不提交预付款保函的

合同总价的百分之三十(30%)即￥         ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后15个工作日内，由买方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同价款的百分之七十(70%)即￥      ，大写：人民币         元整，在合同标的全部交付安装完毕且经采购人验收合格后30日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

卖方需提交的支付文件包括：

1、卖方出具的全额正式发票；

2、买方出具的验收合格证明。

第五条 交货

5.1合同签订后60天内完成系统所有建设内容，并投入试运行，试运行期间保证正常运行。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前   日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

6.1卖方应于合同生效日后，    日内将合同标的全部安装调试交付验收完毕。

第八条 验收

8.1 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后     日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

第十一条 索赔

10.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

10.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十一条 不可抗力

11.1 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十二条 合同的终止

12.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

12.2 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十三条 争议的解决

13.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十四条 合同生效及其他

14.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

14.2项目实施过程中，对乙方所提供的所有相关资料、数据，未经采购人书面同意不得向任何第三方泄露。且保密责任不因合同的终止或解除而失效。采购人保留因供应商泄密而造成的一切损失的追究权利。

14.3 合同双方的通讯地址：

买方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

卖方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件《项目概况及总体要求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件《项目概况及总体要求》；合同见卖方投标文件。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对             （项目名称）[      （项目编号）]的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

- 本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：双方加盖公章或合同专用章。

6. 合同一式肆份，具有同等法律效力，买方壹份，卖方壹份，采购代理机构壹份存档，政府采购管理部门壹份备案。

7. 本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[    （项目编号）]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（公章）：____________________________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)： ____________________

开户银行：_______________________________________

银行帐号： ______________________________________

卖方（公章）： ____________________________________

法定代表人或授权代表(签字或盖章)： ____________________

开户银行：_______________________________________

银行帐号： _____________________________________

第六章  项目要求（采购需求）

### 一、项目概况

- 1、项目名称：2022年度徐州高新区水质自动监测站项目

- 2、本项目不接受超过507万元人民币（采购项目预算金额） 的投标报价，报价包括但不限于产品价、税金、运费、安装（含设备基础等配套内容）、检验、保险、培训、验收、售后服务、运营费用、代理费等全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

- 3、项目内容：本项目包含4座固定站点和17座微型站点的建设及1年的运维。本项目的核心产品为固定站点五参数水质自动分析仪。

### 二、项目内容及总体要求

1、水质自动监测系统设备清单如下：

| 序号 | 仪器设备名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、固定式水质自动站 |  |  |  |  |
| 1 | 五参数（PH、DO、水温、电导率、浊度）水质自动分析仪 | 见技术要求 | 4 | / |
| 2 | 高锰酸盐指数水质自动分析仪 | 见技术要求 | 4 |  |
| 3 | 氨氮水质自动分析仪 | 见技术要求 | 4 |  |
| 4 | 总磷水质自动分析仪 | 见技术要求 | 4 |  |
| 5 | 总氮水质自动分析仪 | 见技术要求 | 4 |  |
| 6 | 采配水单元 | 见技术要求 | 4 |  |
| 7 | 预处理单元 | 见技术要求 | 4 |  |
| 8 | 系统控制单元 | 见技术要求 | 4 |  |
| 9 | 一体化监测站房 | 见技术要求 | 4 |  |
| 10 | 4 个站点 1 年全托管运行维护 | 见技术要求 | 1 |  |
| 二、微型水质自动站 |  |  |  |  |
| 1 | 多参数控制器 | 见技术要求 | 17 | / |
| 2 | 数字式PH\水温电极 | 见技术要求 | 17 |  |
| 3 | 数字式溶解氧电极 | 见技术要求 | 17 |  |
| 4 | 数字式电导率电极 | 见技术要求 | 17 |  |
| 5 | 数字式氨氮电极 | 见技术要求 | 17 |  |
| 6 | 数字式COD\浊度电极 | 见技术要求 | 17 |  |
| 7 | 市电一体式箱体 | 见技术要求 | 17 |  |
| 8 | 采集传输控制单元 | 见技术要求 | 17 |  |
| 9 | 17个站点1年全托管运行维护 | 见技术要求 | 1 |  |

2、工期要求：合同签订后60天内完成系统所有建设内容，并投入试运行，试运行期间保证正常运行。中标人需提供详细的安装调试实施方案和进度计划，明确管理与技术人员职责，强调安装时效性。

3、售后服务要求：

（1）产品质保期1年。

（2）质保期内出现故障能够2小时响应、12小时到达现场服务以及故障应急处理方案，并负责24小时内修复。

### 三、水质自动监测系统技术要求

### 3.1 总体要求：

“★”指标为重要的技术要求和性能指标。投标人要特别加以注意，必须对此回答，若不满足应说明原因。

### 3.2技术总体要求：

- 投标人必须有较强的系统集成能力，提供优质的售后服务，在业界有良好的信誉和口碑，具有地表水水质自动监测站集成经验。

- 中标后必须提供现场仪器设备数据通讯协议、传输协议以及开放系统数据库，便于用户对数据库软件的二次开发和利用。

- 当业主对系统进行新增参数或更新改造时，中标人须负责将新仪器接入原系统。

- 投标人应提供所代表品牌厂商原装、全新的、符合国家及招标人提出的有关质量标准的仪器和设备。需提供仪器的彩页说明。

- 本项目选择仪器要求性能稳定、数据可靠。

- 仪器供应商提供的仪器须开放通讯协议，提供数据采集源代码，确保投标人能采集到实时数据、历史数据，并确保仪器的稳定运行。

- 所提供的仪器设备的性能应达到或优于参考指标表中所列技术指标。

- 中标供应商供货时所提交的任何设备应提交来源于原厂家的证明，并有原厂家的质量合格证明和原厂保修证明文件。

- 投标文件中提供各监测项目分析方法的详细资料及其标准代号。

- 投标文件中提供系统集成完整的设计方案及详细说明，所有功能的实现须有具体的设计方案。

- 本项目中标人必须能够或承诺提供长期技术服务及备品备件供应。

- 固定式水质自动站需实现必要的系统反控，并对超标及异常值的信息报警发送和自动留样功能。

- 中标人必须提供足够保证本项目按进度实施的技术人员一览表。

- 水质自动站配套的软件系统必须正版。

- 现场和中心端采用双系统备份，将数据库定期自动备份，当数据库破坏时可由中标人设置恢复。同时监测数据可根据招标人要求进行备份及恢复。

- 中标人必须根据本项目提供详细的项目组织实施方案，包括仪器采购、人员组织、进度安排等，确保项目能够如期完成。其中人员需要提供相应的社保证明材料。

### 四、固定式水质自动监测站技术要求

### 4.1固定式自动监测仪器技术要求：

#### 4.1.1固定式自动监测仪器分析方法：

自动监测仪器的测量原理必须符合中国国家标准分析方法、中国环保行业分析方法或等同的或相近的其他国家的标准分析方法。水质自动监测站监测仪器应使用如下方法（见下表）。

自动监测仪器分析方法

| 序号 | 项目 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 热电阻或热电偶法 |
| 2 | pH | 玻璃电极法 |
| 3 | 溶解氧 | 电化学法或荧光法 |
| 4 | 电导率 | 电导池法或电极法 |
| 5 | 浊度 | 光散射法 |
| 6 | 高锰酸盐指数 | 高锰酸钾氧化法 |
| 7 | 氨氮 | 水杨酸分光光度法 |
| 8 | 总磷 | 钼酸铵分光光度法 |
| 9 | 总氮 | 过硫酸钾消解紫外分光光度法 |

#### 4.1.2固定式自动监测仪器技术参数要求

基本要求：

（1）高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮分析仪具有零点核查、跨度核查（量程核查）、校零校标及自动加标回收率测试功能

（2）具有异常信息记录及上传功能，如零部件故障、超量程报警、超标报警、缺试剂报警等信息。

（3）水质分析技术指标要求中打★号指标均以生态环境部（环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心检测报告为准。

1、常规五参数水质自动分析仪

（1）水温水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 热电阻或热电偶 |
| 量程 | 0℃～60 ℃，可调 |
| 准确度 | ±0.5 ℃ |
| MTBF | ≥720 h/次 |

（2）pH水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 玻璃电极法 |
| ★检测标准 | HJ/T96-2003 |
| 量程 | pH 0～14 （0～40 ℃），可调 |
| 漂移（pH=4、7、9） | ±0.1 pH |
| 重复性 | ±0.1 pH |
| 响应时间 | ≤30 s |
| 温度补偿精度 | ±0.1 pH |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

（3）溶解氧水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电化学法或荧光法 |
| ★检测标准 | HJ/T99-2003 |
| 量程 | 0～20 mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±0.3 mg/L |
| 量程漂移 | ±0.3 mg/L |
| 重复性 | ±0.3 mg/L |
| 响应时间（T90） | ≤120 s |
| 温度补偿精度 | ±0.3 mg/L |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

（4）电导率水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电导池法或电极法 |
| ★检测标准 | HJ/T97-2003 |
| 最小检测范围 | 0～500 mS/m（0～40℃），可调 |
| 重复性误差 | ±1% |
| 零点漂移 | ±1% |
| 量程漂移 | ±1% |
| 响应时间（T90） | ≤30s |
| 温度补偿精度 | ±1% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

（5）浊度水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 光散射法 |
| ★检测标准 | HJ/T98-2003 |
| 量程 | 0～1000NTU，可调 |
| 重复性 | ±5% |
| 零点漂移 | ±3% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 线性误差 | ±5% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

2、高锰酸盐指数水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 高锰酸钾氧化法 |
| ★检测标准 | HJ/T100-2003 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 葡萄糖试验 | ±5% （测量误差） |
| 重复性 | ±5% |
| 检出限 | ≤0.5mg/L |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 测试功能 | 具备ORP自动判定终点与光度法自动判定终点切换功能（提供省级或以上权威机构检测报告） |
| 数据查询 | 能在仪器上查询24小时零点漂移和24小时量程漂移、零点校准、标样校准、标样核查等质控数据和水样测试数据 |
| 功能 | 自动进行零点核查、跨度核查、质控样测试、加标回收率等质控考核，性能达到国家水站质控技术相关要求 |

3、氨氮水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 水杨酸分光光度法 |
| ★检测标准 | HJ/T101-2019 |
| 量程 | 0～2/5/10 mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ≤0.02 mg/L |
| 量程漂移 | ≤1.0% |
| 示值误差 | 标液浓度为2.0 mg/L时：± 8.0% |
|  | 标液浓度为5.0 mg/L时：± 5.0% |
|  | 标液浓度为8.0 mg/L时：± 3.0% |
| 重复性 | ≤2.0% |
| 记忆效应 | 标液浓度为2.0 mg/L时：± 0.3 mg/L |
|  | 标液浓度为8.0 mg/L时：± 0.2 mg/L |
| 检出限 | ≤0.05mg/L |
| pH干扰试验 | ± 6.0% |
| 最小维护周期 | ≥720 h |
| 测量方式 | 采用基于注射泵+多通阀的顺序注射分析平台，无泵管消耗、无泵管堵塞，定量精准（提供省级或以上权威机构检测报告） |
| 数据查询 | 能在仪器上查询24小时零点漂移和24小时量程漂移、零点校准、标样校准、标样核查等质控数据和水样测试数据 |
| 功能 | 自动进行零点核查、跨度核查、质控样测试、加标回收率等质控考核，性能达到国家水站质控技术相关要求 |

4、总磷水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 钼酸铵分光光度法 |
| ★检测标准 | HJ/T103-2003 |
| 量程 | 0～0.5/1/2mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±10% |
| 直线性 | ±10% |
| 重复性 | ±10% |
| 检出限 | ≤0.005mg/L |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 测量方式 | 采用基于注射泵+多通阀的顺序注射分析平台，无泵管消耗、无泵管堵塞，定量精准（提供省级或以上权威机构检测报告） |
| 数据查询 | 能在仪器上查询24小时零点漂移和24小时量程漂移、零点校准、标样校准、标样核查等质控数据和水样测试数据 |
| 功能 | 自动进行零点核查、跨度核查、质控样测试、加标回收率等质控考核，性能达到国家水站质控技术相关要求 |

5、总氮水质自动分析仪

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 过硫酸钾消解-紫外分光光度法 |
| ★检测标准 | HJ/T102-2003 |
| 量程 | 0～20mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±5% |
| 量程漂移 | ±10% |
| 直线性 | ±10% |
| 重复性 | ±10% |
| 检出限 | ≤0.1mg/L |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 测量方式 | 采用基于注射泵+多通阀的顺序注射分析平台，无泵管消耗、无泵管堵塞，定量精准（提供省级或以上权威机构检测报告） |
| 数据查询 | 能在仪器上查询24小时零点漂移和24小时量程漂移、零点校准、标样校准、标样核查等质控数据和水样测试数据 |
| 功能 | 自动进行零点核查、跨度核查、质控样测试、加标回收率等质控考核，性能达到国家水站质控技术相关要求 |

### 4.2固定式水质自动监测系统技术要求

#### 4.2.1设计规范及标准

1、《水污染物排放总量监测技术规范》

2、《水和废水监测分析方法》（第四版）

3、《环境水质监测质量保证手册》

4、《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

5、《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2019）

6、《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 102-2003）

7、《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T 103-2003）

8、《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

9、《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

10、《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

11、《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

12、《地表水水质自动监测站站房及采排水技术要求（试行）》

14、《地表水水质自动监测站安装验收技术要求（试行）》

13、《江苏省地表水自动监测站运行管理办法（试行）》

14、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统验收办法（试行）》

15、《地表水自动监测技术规范（试行）(HJ 915-2017) 》

16、 国家和行业的相关标准、规范

#### 4.4.2系统集成技术要求

| 集成系统要求 | 采水单元 | 采水单元必须根据河流实际水文状况采用合适的采水方案，中标后一周内中标人由招标人组织进行实地查看并提出方案，经招标人同意后方可实施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 须满足采集水样的基本条件，采水方案科学可行，确保水样有代表性。 |  |  |  |
|  |  | 采用双泵／双管路设计，一用一备，满足实时不间断监测的要求；并且当一路出现故障时，能够自动切换到另一路进行工作，保证整个系统的正常运行。 |  |  |  |
|  |  | 采水浮筒要方便人工提升与安装，以便日常清洗和维护。水泵根据实际情况可采用自吸泵或潜水泵等。水泵应具有来电重启。 |  |  |  |
|  |  | 根据采水点到站房的距离、地形等实际情况，选择自吸泵或潜水泵，采水管路的大小以保证站房的进口压力和流速达到整个系统全部仪器的要求，并具有良好的性能，确保采水系统的稳定运行。 |  |  |  |
|  |  | 采水管路均要采取保温措施，采水管路采用可拆洗式，采配水管路应具备反冲洗功能。 |  |  |  |
|  |  | 采水系统可采用连续或间歇方式工作，并能够根据监测要求现场或远程设置监测频次。 |  |  |  |
|  |  | 配置在线除泥沙等预处理装置，保证系统管路内部免受泥沙和藻类影响，以保证测量的准确性，比色法仪器进口浊度必须控制在40NTU以下。 |  |  |  |
|  |  | 采水系统的构造保障在汛期或枯水期能正常工作而不至被损坏。 |  |  |  |
|  |  | 采水点应采取一定的措施防止漂浮物的堵塞。 |  |  |  |
|  |  | 采水系统中的所有部件均要选用优质产品，自吸泵采用知名品牌产品，保证采水系统工作的可靠性和使用寿命。 |  |  |  |
|  |  | 水质五参数自动监测仪必须使用原水。 |  |  |  |
|  |  | 管路内径、提水流量、流速应满足测站内仪器分析需要，并留有余量。 |  |  |  |
|  |  | 考虑到不对环境造成二次污染，设计中应不使用对环境产生污染的清洗方法。 |  |  |  |
| 集成系统要求 | 配水及预处理单元要求 | 配水管路设计合理，流向清晰，便于维护；保证仪器分析测试的水样应能代表断面水质情况并满足仪器测试需求 |  |  |  |
|  |  | 所选管材机械强度及化学稳定性好、使用寿命长、便于安装维护，不会对水样水质造成影响；管路内径、压力、流量、流速满足仪器分析需要，并留有余量 |  |  |  |
|  |  | 配水单元的所有操作均可通过控制单元实现运行控制，并可以接受平台端的远程控制 |  |  |  |
|  |  | 能配合系统实现水样自动分配、自动预处理、故障自动报警、关键部件工作状态的显示和反控等功能 |  |  |  |
|  |  | 配水主管路采用串联方式，各仪器之间管路采用并联方式，每台仪器从各自的取样杯中取水，任何仪器的配水管路出现故障不能影响其他仪器的测试 |  |  |  |
|  |  | 五参数检测池、预处理装置单元和配水单元等均具有自动清洗功能 |  |  |  |
|  |  | 针对不同分析仪器（五参数、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮）分别进行水样预处理 |  |  |  |
|  |  | 具备可扩展功能，水站预留不少于2台设备的接水口、排水口以及水样比对实验用的手动取水口 |  |  |  |
|  |  | 配水单元具备自动反清（吹）洗功能，防止菌类和藻类等微生物对样品污染或对系统工作造成不良影响 |  |  |  |
|  |  | 能配合系统实现水样分配、预处理、故障报警、关键部件工作状态和反控等功能 |  |  |  |
|  |  | 针对泥沙较大水体、暴雨期间、泄洪、丰水期变化大等浊度影响较大的情况，系统应针对性的设计预处理旁路系统，并具备自动切换预处理系统工作功能 |  |  |  |
| 集成系统要求 | 控制单元 | 必须支持中文显示，操作方便 |  |  |  |
|  |  | 具有断电保护功能，能够在断电时保存系统参数和历史数据，在来电时自动恢复系统 |  |  |  |
|  |  | 具备自动采集数据功能，包括自动采集水质自动分析仪器数据、集成控制数据等，采集的数据应自动添加数据标识，异常监测数据能自动识别，并主动上传至中心平台 |  |  |  |
|  |  | 实现对单一控制点（阀、泵等）进行调试，对采水单元、配水及预处理单元、分析单元等的控制，并将控制点状态信息，以及水泵的开关状态等记录和显示 |  |  |  |
|  |  | 具备对自动分析仪器的启停、校时、校准、质控测试等控制功能 |  |  |  |
|  |  | 控制器输入输出接口余量有且不少于四路，以便以后扩展 |  |  |  |
|  |  | 控制器符合抗电磁辐射、电磁感应的相关规定，具备电源隔离和信号隔离措施 |  |  |  |
|  |  | 具备对留样单元的留样、排样的控制功能 |  |  |  |
|  |  | 能够兼容视频监控设备并能实现对视频设备进行校时、重新启动、参数设置、软件升级、远程维护等 |  |  |  |
|  |  | 具备参数设置功能，能够对小数位、单位、仪器测定上下限、报警（超标）上下限等参数进行设置 |  |  |  |
|  |  | 具备各仪器监测结果、状态参数、运行流程、报警信息等显示的功能 |  |  |  |
|  |  | 具有三级权限管理功能 |  |  |  |
|  |  | 具有监测数据查询、导出、自动备份功能，可分类查询水质周期数据、质控数据（空白测试数据、标样核查数据、加标回收率数据等）及其对应的仪器、系统日志流程信息 |  |  |  |
|  |  | 具有监测数据查询功能、数据分类功能，存储不少于1年的原始数据和运行日志 |  |  |  |
|  |  | 采集自动分析仪器的监测数据，并分类保存 |  |  |  |
|  |  | 采集自动分析仪器和集成系统各单元的工作状态量，并以运行日志的形式记录保存 |  |  |  |
|  |  | 能够实时采集视频信息并传输至中心平台 |  |  |  |
|  |  | 采用无线、有线的通讯方式满足数据传输要求 |  |  |  |
|  |  | 具备对通信链路的自动诊断功能，具备超时补发功能 |  |  |  |
|  |  | 工业控制计算机 |  | CPU | ≥2.0GHz |
|  |  |  |  | 内存 | ≥2GB |
|  |  |  |  | 硬盘容量 | ≥500GB |
|  |  |  |  | 显示器 | ≥12英寸 |
|  |  |  |  | 通讯接口 | RS232/485 COM口，不小于8个 |
|  |  |  |  |  | 网口，不少于2个 |
| 集成系统要求 | 留样单元 | 所留水样需在4±2℃低温保存 |  |  |  |
|  |  | 留样瓶具有密封功能 |  |  |  |
|  |  | 留样瓶由惰性材料制成，易清洗，留样瓶应≥6个瓶，容量≥250mL |  |  |  |
|  |  | 具有留样后自动排空的功能 |  |  |  |
|  |  | 配置门禁系统 |  |  |  |
|  |  | 具有留样失败报警功能 |  |  |  |
|  | 辅助单元 | 配备废液自动处理单元或废液收集单元，满足两周以上废液量的收集 |  |  |  |
|  |  | 配备UPS（总功率≥2KW，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h）、三相稳压电源功率≥10KW） |  |  |  |
|  |  | 配备站房门禁系统，并自动记录站房出入情况 |  |  |  |
|  |  | 为保证系统稳定、可靠运行，必须具有电源、信号等设施的三级防雷措施 |  |  |  |
|  |  | 具备自动灭火装置，采用悬挂式灭火器，灭火材料须对人体和设备无害 |  |  |  |
|  |  | 应保证分析仪器运行时所用的化学试剂处于4±2℃低温保存 |  |  |  |
|  | VPN设备 | 网络接口 | 4个千兆电口 |  |  |
|  |  | 防火墙吞吐量 | ≥150Mbps |  |  |
|  |  | 最大并发会话数 | ≥35万 |  |  |
|  |  | SSLVPN加密速度 | ≥100Mbps |  |  |
|  |  | 并发SSL用户数 | ≥300个 |  |  |
|  |  | IPSecVPN加密速度 | ≥55Mbps |  |  |
|  |  | IPSecVPN隧道数 | ≥300 |  |  |
|  |  | 产品尺寸 | 标准1U架构 |  |  |
|  |  | 电源 | 单电源 |  |  |
|  |  | 功能 | 支持基于TCP、UDP、ICMP的应用；完整支持主流操作系统（Windows、Linux、Mac）；支持IE、Firefox、Safari、Google Chrome、Opera等主流浏览器；全面支持智能手机、移动终端；支持主流商业加密算法；支持虚拟安全桌面；支持跨平台文件共享 |  |  |
| 视频监控要求 | 视频监控单元 | 配置1套视频监控系统，至少包含1台硬盘录像机和1台摄像。 |  |  |  |
|  |  | 视频信息应具有现场存储功能，存储周期应不低于30日，视频监控系统具备断电自启功能。 |  |  |  |
|  | 监控设备布设要求 | 采用云台摄像机，云台摄像机可水平360度旋转，竖直0～90度旋转，具备云台操作功能，对视角、方位、焦距的调整，实现全方位、多视角、全天候监控，视频照射距离≥100米。 |  |  |  |
| 一体化监测站房 | 一体化监测站房技术要求 | （1）分析小屋由外箱体、内部由槽钢、方管焊接装配组成，面积7.5平方米左右（外形尺寸3000W*2500L*2950H），使用寿命不得小于10年，如在10年发生漏水等情况，免费维修。 （2）具有密闭性能、防水防冲击性能，整体防护等级达到IP54以上。 （3）具有耐腐蚀性能：外表面喷塑或喷涂专用防锈漆。 （4）内部进行隔热保温处理，夹层采用防火隔热的岩棉。 （5）预留给、排水口，方便监测水样和自来水供给及站房废水排放。 （6）外壳材料采用1.5毫米热镀锌板或者不锈钢板。 （7）表面处理：热镀锌板需脱脂、除锈、防锈磷化（或镀锌）、表面喷涂环保漆或喷塑。 （8）机柜承重不低于600千克。 （9）阻燃：符合现行国家标准《电工电子产品着火危险试验试验方法扩散型和预混合型火焰试验方法》（GB/T 5169.7）实验A要求。 （10）绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于2×104兆/500伏特(直流电)。 （11）耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000伏特（直流电）/每分钟。 （12）机械强度：各表面承受垂直压力大于980牛顿，门打开后最外端承受垂直压力大于200牛顿。 （13）配置集成空调，功率不小于1.5P，自动调节内部温度，满足系统及仪表对温度的要求。 （14）现场地基应采用钢筋混凝土预先浇注，厚度不低于30厘米，地基上设置钢结构平台，需要满足集中箱式站房使用和防洪要求。遇软弱地基时做相应的地基处理。 （15）站房外设置防护栅栏，设置门锁和相关警示标志。 （16）站房内需配置试验台、水槽等（一般化学分析实验用） （17）室内照明不少于2个，瓦数不小于40W，每个灯均由单独开关控制。 （18）配电线路：水站外部配有主供电线路接口，内部线路不少于照明系统、空调系统和监测设备系统3路线路。主供电线路承载负荷不小于10千瓦，主电源线材质为BVR塑铜线（不小于10平方）；空调分支线负荷承载不小于3千瓦，供电线为BVR塑铜线（不小于2.5平方）；照明分支负荷承载不小于1千瓦，供电线为BVR塑铜线（不小于1.5平方）； 监测系统插座（1.50米高处）及分支线由外部稳压电源，负荷承载不小于6千瓦，供电线为BVR塑铜线（不小于6平方）。供电线路配电时需要兼顾三相平衡，供电线路需要穿管，并按有关电气行业标准进行安装和联接。 （19）电源箱：安装防漏电保护配电箱，配电箱内设总、分控开关；电源总控开关为380V三相四线制接入，输出为单相三线制（零线、地线、火线分开）220伏。总电源选用60A漏电保护开关，空调选用20A气质开关，照明选用10A气质开关，插座选用30A水质开关。箱内配电度表壹块。 ★（20）分析小屋须符合GB3836.1-2010、GB3836.2-2010、GB3836.3-2010、GB3836.4-2010、GB3836.9-2014、GB3836.17-2017的要求，并提供国家权威机构的相关证明材料。 |  |  |  |

### 微型水质自动监测站技术要求

### 5.1微型水质自动监测仪器技术要求：

#### 5.1.1微型水质自动监测仪器分析方法：

自动监测仪器的测量原理必须符合中国国家标准分析方法、中国环保行业分析方法或等同的或相近的其他国家的标准分析方法。水质自动监测站监测仪器应使用如下方法（见下表）。

自动监测仪器分析方法

| 序号 | 项目 | 方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水温 | 热电阻或热电偶法 |
| 2 | pH | 玻璃电极法 |
| 3 | 溶解氧 | 电化学法或荧光法 |
| 4 | 电导率 | 电导池法或电极法 |
| 5 | 浊度 | 光学法 |
| 6 | COD | 紫外吸收法 |
| 7 | 氨氮 | 离子电极法 |

#### 5.1.2微型式自动监测仪器技术参数要求

主要监测PH、溶解氧、温度、电导率、浊度、氨氮、COD这七项参数，均为探头式传感器，可设计安装在流通池中，通过取水泵汲水进行水样分析。

1、控制器技术指标：

- 同时显示pH、溶解氧、电导率、浊度、温度、氨氮等参数；

- 7寸触摸屏，中文操作界面，易于操作；

- 智能电极可任意组合、即插即用，控制器自动识别；

- 具数据存储、查看功能，可自行设定存储周期；

- 自动读取智能电极内部校正记录，更换电极无需校准，更好节约成本；

- IP65防护等级，适用室内、外各种安装要求；

- 密码保护：密码保护校正数据，防止非专业人员误动作。

2、水温技术指标

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 热电阻或热电偶 |
| 量程 | 0℃～60 ℃，可调 |
| 准确度 | ±0.5 ℃ |
| MTBF | ≥720 h/次 |

3、pH技术指标

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 玻璃电极法 |
| 量程 | pH 0～14 （0～40 ℃），可调 |
| 漂移（pH=4、7、9） | ±0.1 pH |
| 重复性 | ±0.1 pH |
| 响应时间 | ≤30 s |
| 温度补偿精度 | ±0.1 pH |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

4、溶解氧技术指标

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电化学法或荧光法 |
| 量程 | 0～20 mg/L，可调 |
| 零点漂移 | ±0.3 mg/L |
| 量程漂移 | ±0.3 mg/L |
| 重复性 | ±0.3 mg/L |
| 响应时间（T90） | ≤120 s |
| 温度补偿精度 | ±0.3 mg/L |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

5、电导率技术指标

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 电导池法或电极法 |
| 最小检测范围 | 0～500 mS/m（0～40℃），可调 |
| 重复性误差 | ±1% |
| 零点漂移 | ±1% |
| 量程漂移 | ±1% |
| 响应时间（T90） | ≤30s |
| 温度补偿精度 | ±1% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

6、浊度技术指标

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 光学法 |
| 量程 | 0～500NTU，可调 |
| 重复性 | ±5% |
| 零点漂移 | ±3% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 线性误差 | ±5% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

7、COD技术指标

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 紫外吸收法 |
| 测量范围 | 0~500mg/L |
| 精确度 | ≤10% |
| 分辨率 | 0.01 |
| 重复性 | ≤5% |
| 漂移性 | ≤5% |
| MTBF | ≥720 h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

8、氨氮技术指标

| 项目 | 技术指标 |
| --- | --- |
| 测定原理 | 离子选择电极法 |
| 量程 | 0～1000mg/L，可调 |
| 重复性 | ±5% |
| 零点漂移 | ±3% |
| 量程漂移 | ±5% |
| 线性误差 | ±5% |
| MTBF | ≥720h/次 |
| 防护等级 | ≥IP65 |

### 5.2微型水质自动监测系统技术要求

#### 5.2.1采集传输控制单元

数据采集传输控制单元主要用于读取PH、溶解氧、温度、氨氮等电极数据，并定时存储水质数据，通过DTU或无线路由器传输水质数据并接收远程控制指令。

数据采集传输控制单元选用arm架构为核心控制器，具有很高的可靠性和长期运行稳定性。终端采用无线通信方式并通过互联网与系统建立远程通信链路。

- 串行通信： 至少5个RS232/RS485通信口，内置MODBUS RTU、DNP3 SLAVE、DF1、ASCII等通信协议；

- 通过配置适当的网关，串行通信可进一步支持HART、PROFIBUS DEVICENET等主流工业总线协议。

- IO扩展方便，可依据需求灵活配置；

- 支持大部分工业总线协议和串行通信协议，可直接读取多种智能仪表的数据；

- 支持多IP地址、域名数据中心、专用APN方式的远程通信；

- 支持有线方式以工业以太网协议或工业总线协议直接接入本地监控网络；

- 支持220VAC、24VDC、太阳能等多种电源供电方式；

- 具有断电保护功能，准确记录断电事件；

- 具有对电源和输入信号的抗浪涌性能。

- 电源：220VAC 50Hz ±10% 或 24VDC ±10%

- 工作温度 : -10～65℃

- 相对湿度 : 35～95 % RH

#### 5.2.2 箱体

室外一体化机柜面积约1～2平方米，集成环境监控主设备、交直流配电、电池和防雷接地设备，易选取、节能减排、快速部署、平滑演进。基站室外一体化机柜是高度收容的室外基站机房，舱体安装精密空调温控，更好实现节能减排。

- 多次折弯的45°箱口，严格执行IP防护等级，能有效防止水和灰尘的进入；

- 外型尺寸定做；

- 优质冷轧钢板经精密加工而成，表面酸洗磷化，户外工艺喷塑处理，坚固平整，耐酸碱、耐腐蚀；

- 门上防水胶条采用发泡无接缝密封条，具有极佳的密封性能；

- 暗铰链链接,箱门开启角度达110°；

- 防护等级：IP65；

- 箱体、箱门上预装M8接地柱；挂件采用热镀锌板材可以保证永不生锈。

#### 5.2.3现场施工要求

机箱安装在河道岸边，通过带浮球的潜水泵进行取水，保证取到水下30cm处的水样，电源线使用防水管线，并且做好漏电保护、设备接地。

- 机箱设置在岸边平稳处，且不可阻挡行人车辆。

- 机箱需在水泥地使用膨胀螺丝固定，若无水泥地，则浇筑水泥台。

- 设备周边搭建金属围栏，并留带锁进出门。

- 设备上及围栏上安置明显警示标志。

- 取水口尽量靠近河道中心。

## 六、质保及售后服务要求

投标人应承诺中标后在铜山本地配备专职技术服务人员不少于2人，项目经理1人，如已有服务机构请列明机构地址、联系方式及负责人等信息。

### 6.1质保期

6.1.1免费质保期为项目最终验收之日起一年。中标人明确签署服务承诺。质保期内应免费提供技术服务，技术服务包括系统的维修和技术支持。

6.1.2质保期结束后，中标人保证6年内的耗材及备品备件的正常供应。

6.1.3中标人提供系统运行维护手册,内容详细,方法简便。编制运行费用表。（详细列出每个自动站一年所需的常用备品、备件和耗材清单以及日常维护所需的各种专用工具清单及价格）

### 6.2服务和技术支持要求

6.2.1在安装调试、试运行期间和质保期内，卖方应保证提供及时充足的技术服务。系统出现故障时，中标人应在接到通知后能够2小时响应、12小时到达现场服务以及故障应急处理方案，并负责24小时内修复出现的问题。否则买方将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由投标人承担。

6.2.2投标人在提交投标文件时应提供售后服务方案和应急方案，包括售后服务的经费问题。

6.2.3软件升级及系统扩展方案

中标方必须对提供的软件知识产权负责，根据采购人的要求和行业技术的发展，免费提供系统监控软件和通讯软件的维护和改进工作。如今后国家环保部、省环保厅对水质自动监测技术规范作出调整，中标人须及时地免费为招标人提供软件升级服务或调整。

6.2.4要求合同签订后规定时间内完成系统所有建设内容。试运行1个月后组织整体验收，试运行期间保证正常运行。投标人应制订明确的合同交货进度表。

### 6.3培训要求

中标人应承诺向采购人相关人员进行集中，统一培训，每季度至少一次，服务期间，采购人可以要求中标人对有培训要求的人员做点对点的培训，次数不限，以采购人需求为准，以便对项目实施进行有效管理，同时保证采购人能够进行系统的应用操作。投标供应商需要提供详细的培训方案。

## 七、运维技术要求

根据工作内容，投标人在报价中应包含下表所列各部分工作的费用：

报价应包含且不限于以下各部分工作费用

| 序号 | 服务项目 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 各分析仪药剂费、消耗品费 | 设备常规药剂、消耗品 |
| 2 | 社会化运行维护费 | 含运行维护过程产生的人工费、差旅费及水电费等 |
| 3 | 设备维修费 | 根据维护经验，计算设备日常维修费用 |
| 4 | 标准物质等测试质量控制费 | 质量控制工作产生的费用 |

### 7.1本地化服务要求

- 在项目所在地成立服务机构或分公司并设置合适的办公场地，配备必要的办公设施，如桌椅、文件柜、电脑、电话、维护专用工具、宽带等，实时监控，以最短的时间保障后续的维护，使项目正常运行。

### 7.2备品备件及备机要求

- 在项目建设时，准备所涉及的各类设备的备件库，用于快速、高效以更换配件或维修，保证整套设备正常运行。投标方应具备完善的系统配件、仪表配件供应渠道。

投标方须配置充足的水质自动站的分析仪表备用机，在水质自动站仪器仪表发生故障且24小时不能修复时，须用备机替代工作。

### 7.3数据保密要求

- 在水质自动站运行维护期间，中标方不得以任何形式外包合同规定的运行维护任务。不论何时，中标方都须承担监测数据的保密责任；中标方按照采购方的要求，进行报告和传输有关的监测数据；未经招标方许可不得以任何方式和渠道向外界传递任何监测数据，否则采购方有权终止合同，并追究中标方相关法律责任。不论何时，中标方无权将采购方的任何资产进行对外投资、合作、经济担保及资产抵押。

### 7.4运维方案及管理要求

- 投标方须提供完整的水质自动站在线监测仪器运行维护实施方案（包括应急事故处理方案等）。明确维护方法、周期、响应时间、内容和技术保障。

在运行维护期间，中标方必须遵守国家的有关法律法规及其他规定，本着为采购方负责的精神，依照规范，科学管理，使各监测监控系统运行达到国家及行业颁布的技术标准和采购方要求的考核指标要求；使水质自动站系统运行真正发挥其效能和作用。

7.4.1、提供配制并定期更换水质自动站仪表所需试剂、气体和标样，并承担相应费用。

7.4.2、提供并定期更换水质自动站系统和仪表所需备品备件，并承担相应费用。

7.4.3、对水质自动站系统和仪表进行定期检修、维护保养。

7.4.4、及时排除在线分析仪器出现的故障，要求中标方在2小时内响应。如24小时内无法解决故障，须通过更换备机或委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，所需费用由中标方负责。对于一些关键维护，包括贵重消耗件的更换，需与采购方沟通确认，所产生的维修费用由中标方承担。

7.4.5、对水质自动站仪表进行定期校准、核查、比对和性能测试工作，每天至少两次数据调用监控并进行数据梳理，固定站仪器每24小时进行一次零漂或量漂核查，每周对各水质自动站至少一次现场巡查并进行全面现场维护，每两周至少一次仪器校准和标准溶液自查测试，每月进行一次质控样测试及标准曲线校准，每季度自行开展一次实际水样的实验室比对测试，每两年对系统进行一次大修。配合采购方进行水质自动站质量保证和质量质控工作。

7.4.6、保证站房内外和机柜内外的清洁，整齐。

7.4.7、认真、及时做好运行维护记录，汇总各水质自动站每周维护记录，每月以书面形式上报至采购方，该书面报告作为运行维护考核的依据之一，内容包括：每日运行数据监控统计表、现场维护记录、仪器设备故障及排除情况登记表、每月运行情况、备品备件管理登记表、仪器质控统计表等。

7.4.8、运行维护期间，委托中标方运行维护及管理的全部资产（包括站房及其配套设施、配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属采购方所有，未经采购方书面同意，中标方不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移。

在委托运行维护及管理期间，中标方有责任保护上述全部资产的完整、安全并处于良好状态，遇到自然灾害等不可预防、抗拒外部因素造成资产损害，中标方应第一时间向采购方上报相关情况。

中标方须全面承担水质自动站资产的保护工作，切实做好安全保卫、防盗、防火、防雷击以及防止其他人为或自然事故的发生。凡是由于保卫保管疏漏或使用不当造成的资产损失，由中标方负责赔偿，必要时采购方要追究中标方的责任。

7.4.9、保证水质自动站数据传输的通讯正常，须预留无线传输模式；配合采购方完善数据的集成接入。

7.4.10、协助采购方做好水质自动站固定资产的管理、备品配件的登记等工作。

7.4.11、中标方须确保运维人员的相对固定，人员频繁调动、缺乏熟练的运维人员都将视为管理制度混乱而扣减运维费用；节假日期间，中标方必须安排值班人员，保证水质自动站正常运行。

7.4.12、采购方根据管理要求和运维服务成效考核的情况，有权要求中标方适当增加车辆和人员。

7.4.13、切实按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》对运营水质自动站进行管理。

第七章  投标文件相关格式

一、投标函格式

致：江苏希地丰华项目管理集团有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320312-XDXM-G2022-0001]招标文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 江苏希地丰华项目管理集团有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏希地丰华项目管理集团有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

- 二、开标一览表格式

项目名称：2022年度徐州高新区水质自动监测站项目

项目编号：JSZC-320312-XDXM-G2022-0001

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 2022年度徐州高新区水质自动监测站项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

注：本项目不接受总价超过507万元人民币的投标报价，报价包括完成本项目所需的全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。否则将视为未实质性响应招标文件。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：2022年度徐州高新区水质自动监测站项目

项目编号：JSZC-320312-XDXM-G2022-0001

货币单位：人民币元

| ①固定式水质自动站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（注明：大型、中型、小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ②微型水质自动站 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（注明：大型、中型、小型、微型、监狱企业、残疾人福利性单位） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

注：

①如果不提供详细分项报价的，将视为未实质性响应招标文件。

②报价包括完成本项目所需的全部费用。

③投标人对以上数据的真实性负责。

江苏希地丰华项目管理集团有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：2022年度徐州高新区水质自动监测站项目

项目编号：JSZC-320312-XDXM-G2022-0001

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与（2022年度徐州高新区水质自动监测站项目）项目（项目编号：JSZC-320312-XDXM-G2022-0001）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：               受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

- （标的名称），属于工业；制造商为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：2022年度徐州高新区水质自动监测站项目

项目编号：JSZC-320312-XDXM-G2022-0001

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加2022年度徐州高新区水质自动监测站项目 （项目编号：JSZC-320312-XDXM-G2022-0001  ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位公章）

投标人授权代表：           （签字或盖章）

日期：   年  月  日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料复印件）格式

项目名称：

项目编号：

供应商郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：                 ，项目编号：               所必需的设备和专业技术能力， 具体为：

设备：

1、 	（证明材料复印件附后）

2、 	（证明材料复印件附后）

3、 	（证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力：

1、 	（证明材料复印件附后）

2、 	（证明材料复印件附后）

3、 	（证明材料复印件附后）

………… 特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。