招标文件

项目编号：JSZC-320312-HWZX-G2023-0056

项目名称：江苏省医疗器械检验所徐州分所（徐州检验室）电气安全实验室（环境测试实验室、光学及声学检测实验室）项目

采购人：徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

二〇二三年三月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心

《江苏省医疗器械检验所徐州分所（徐州检验室）电气安全实验室（环境测试实验室、光学及声学检测实验室）项目）

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

# 第一章 投标邀请

江苏海外集团国际工程咨询有限公司对江苏省医疗器械检验所徐州分所（徐州检验室）电气安全实验室（环境测试实验室、光学及声学检测实验室）项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

第一包：江苏省医疗器械检验所徐州分所（徐州检验室）电气安全实验室（环境测试实验室）项目

第二包：江苏省医疗器械检验所徐州分所（徐州检验室）电气安全实验室（光学及声学检测实验室）项目

(二)项目编号：

第一包：JSZC-320312-HWZX-G2023-0056/01

第二包：JSZC-320312-HWZX-G2023-0056/02

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

1、时间（时间期限）、地点、方式：招标文件提供期限：2023年 3月 15日至2023年3月 22 日。在“苏采云”系统，自行下载。

特别说明：“招标文件提供期限”后仍可以下载招标文件，“招标文件提供期限”后下载的招标文件，视为非有效方式且不作为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2、招标文件售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2023年4月4日北京时间10：00。

（二）开标时间：2023年4月4日北京时间10：00。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心

（二）地址：江苏省徐州市铜山区同昌西路1号楼4-5层

（三）联系方法：万杨航 0516-68975315

（四）采购项目联系人：万杨航

联系电话：0516-68975315

六、采购代理机构

（一）名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

（二）地址：江苏省南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼业务一部

（三）联系方法：熊改杰 025-84795466

（四）采购项目联系人：熊改杰

联系电话：025-84795466

# 第二章 投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.纸质投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

12.不具备招标文件中规定的资格要求的；

13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。

2.投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购代理机构负责记录。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。同一采购程序环节的质疑需一次性提出，采购代理机构不接受同一采购程序环节的二次或多次质疑。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

# 第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、本项目部分产品接受进口产品投标（详见采购清单），对于核心产品（第一包：步入式环境试验箱、快速温度变化试验箱、冷热冲击试验箱、高低温及低气压试验箱、高温高压试验箱、振动试验台；第二包：光生物安全测试系统、内窥镜测试系统、内窥镜冷光源测试系统、超声声场测量系统、水听器），投标人提供进口产品的，需提供进口产品厂商或者厂商中国总代理出具的项目专项授权书。 三、此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4、“信用中国（江苏徐州）”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）； (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准按《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (八) | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九) | 自行联系现场勘察。后续不得以条件不具备或不了解进场条件为由拒不履行招标文件的各项技术及安装要求以及主张增加安装费用等不合理要求。 |
| (十) | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
|  | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！ |
| (十二) | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《投标函》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 3、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（必须提供，否则投标将被拒绝） (一)投标人合法有效的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件。 (二)财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人上年度财务报告扫描件一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）； (三)投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； (四) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。即投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》 至少提供：核心产品（第一包：步入式环境试验箱、快速温度变化试验箱、冷热冲击试验箱、高低温及低气压试验箱、高温高压试验箱、振动试验台；第二包：光生物安全测试系统、内窥镜测试系统、内窥镜冷光源测试系统、超声声场测量系统、水听器）投标人提供进口产品的，需提供进口产品厂商或者厂商中国总代理出具的项目专项授权书。 （加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1、《开标一览表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 2、《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 综合评审评分项 （一）技术部分 1、所投产品的技术规格（要求见招标文件第六章《采购需求》及及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、产品性能、质量、信誉度等（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、售后服务（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 4、安装培训等项目实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 5、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件。 （二）商务部分 1、投标人评价（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、投标产品业绩（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》） 3、投标人其它证明文件及材料扫描件。 五、其他部分 1、价格折扣文件格式： 投标人《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（非必须提供，请填写完整）。查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注： 1、中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 2、投标人为监狱企业的，提供省级（含新疆生产建设兵团）以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 3、投标人为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三) | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二) |
| (十四) | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十五) | 本项目预算金额（第一包：1359.00万元人民币；第二包： 1234.00万元人民币），不接受超过采购预算的投标报价。 报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、投标人的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| (十八) | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：2023年 4月4日10:00前。 2、投标文件提交与接收地点： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五) | 开标时间及地点： 1、开标时间：2023年 4月4日10：00（标准时间） 2、开标地点： “苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十六) | 招标文件规定的需要宣布的内容：投标人名称、投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八) | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按所投产品的技术规格得分顺序排列，得分且投标报价且所投产品的技术规格得分均相同的，按安装调试验收方案得分顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| (二十九) | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 六 | 政府采购合同 |
| (三十) | 采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| (三十一) | 履约保证金：中标金额的10%。 合同签订前，中标人以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交，待核心产品质保期结束，无任何质量问题后无息退还。 |
| (三十二) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 质疑接收人：熊改杰 联系电话： 025-84795466、15105170154 地址：江苏省南京市建邺区云龙山路56号大唐科技大厦A座高区15楼业务一部 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）以及一份完整纸质版的投标文件（需盖投标人公章且胶装成册）。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.多标段项目按总项目收费，最高不超过10万元。

8.账户信息：

账户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

开户银行：交通银行江苏省分行营业部

账    号：320006607010141124109

第四章 评标标准

| 评审因素 | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 价格 （30分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30。 投标人所投产品全部为小微企业制造或投标人及所投产品全部为监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%） |
| 商务部分（6分） | 投标人评价（2分） | 投标人具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证的，得2分，未提供不得分。 注：投标文件中须提供在有效期内的证书原件扫描件加盖投标人电子签章方为有效，否则不得分。 |
|  | 投标产品 业绩 （4分） | 提供近3年（2020年1月-2023年1月，以合同签订时间为准）所投核心产品的同品牌同型号销售合同复印件（合同内容至少包含对应标段的二个或两个以上核心产品），每提供一份有效合同得2分，最多得4分。 注：1.投标文件中需提供合同首页、盖章页、与本项目相关内容页、采购人联系方式等合同原件扫描件加盖投标人电子签章，否则不得分。 2.合同业绩要求是投标人或者产品制造商在全国的销售合同，提供合同正本扫描件。 |
| 技术部分（62分） | 所投产品的技术规格（30分） | 根据投标文件中技术规格说明及偏离表内容，投标人所投产品全部参数及要求完全满足招标文件的得30分；重要响应指标不满足或负偏离每一项减2分，非重要响应指标不满足或负偏离每一项减1分，本项最高得30分，最低得0分。 注： 所有对标注“★”参数内容的响应均应提供支撑资料（明确说明该技术内容的公开发行的产品彩页或加盖制造商公章的产品白皮书或第三方检测机构的检测报告等），未按照招标文件要求提供证明材料的视为负偏离。 |
|  | 产品性能、质量、信誉度等 （16分） | 根据投标产品性能稳定性、质量可靠性、技术先进性、市场占有率、品牌信誉度等方面综合评审： 投标产品性能稳定性（4分）：投标产品性能稳定性高的得4分，性能稳定性良好的得3分，性能稳定性一般的得2分，性能稳定性较差的得1分； 投标产品质量可靠性（4分）：投标产品质量可靠性高的得4分，质量可靠性程度良好的得3分，质量可靠性程度一般的得2分，质量可靠性程度较差的得1分； 投标产品技术先进性（4分）：投标产品采用的技术先进的得4分，采用的技术良好的得3分，采用的技术一般的得2分，采用的技术较落后的得1分； 投标产品品牌信誉度（4分）：投标产品品牌信誉度好、市场占有率高的得4分，品牌信誉度较好、市场占有率良好的得3分，品牌信誉度一般、市场占有率一般的得2分，品牌信誉度较差、市场占有率较差的得1分。 |
|  | 售后服务 （8分） | 根据投标文件中售后服务体系、固定的售后服务机构及人员、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间、质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况进行评分。 售后服务体系、固定的售后服务机构及人员、售后服务承诺（4分）： 售后服务体系完善、人员配合合理、售后承诺完善的得4分； 售后服务体系较为完善、人员配合较为合理、售后承诺较为完善的得3分； 售后服务体系基本完善、人员配合基本合理、售后承诺基本完善的得2分； 售后服务体系不完善、人员配合不合理、售后承诺不完善的得1分； 售后服务应答及处理时间、质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围和收费情况（4分）： 售后服务应答及处理及时、服务范围广、质保期满后收费合理的得4分； 售后服务应答及处理较为及时、服务范围较广、质保期满后收费较为合理的得3分； 售后服务应答及处理基本及时、服务范围基本具备、质保期满后收费基本合理得2分； 售后服务应答及处理不及时、服务范围窄、质保期满后收费不合理得1分； |
|  | 安装培训等项目实施方案（8分） | 安装及对买方操作、维护人员的培训方案及计划。 方案及计划详细，安排合理性好的得8分； 方案及计划较详细，安排合理性较好的得6分； 方案及计划基本完善，安排合理性基本合格得4分； 方案计划不清，安排合理性较差得2分。 |
| 其他部分（2分） | 所报产品为“环境标志产品”(1分) | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或者提供市场监管总局环境标志产品认证结果信息发布平台获证环境标志产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局组节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。 |
|  | 所报产品为“节能产品” （1分） | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或者提供市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台获证节能产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局组节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

第五章 拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

项目编号：JSZC-320312-HWZX-G2023-0056

项目名称：江苏省医疗器械检验所徐州分所（徐州检验室）电气安全实验室项目

采购单位（甲方）：徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心

中标供应商（乙方）：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

1.15“采购需求” 见合同附件5。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

2.2数量：见招标文件第六章《采购需求》中“三、数量要求”。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

8.2 项目实施方案见合同附件6。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3验收标准（验收要求、验收标准和程序）：见合同附件5。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为              。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.10 “合同货币”即人民币。

第二条 合同范围

2.3买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售的合同标的是       。详见合同附件。

第三条 价格

3.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

3.2本合同为固定总价合同，项目实施过程中除采购人提出的变更要求外不增加任何费用，本合同总价中包含国家法律法规对设备、材料的检验、检测费用。

3.3 本合同价格为包括但不限于产品价、包装费、运杂费、保险费、安装费、调试费、买方操作及维护人员培训费、技术服务费等其它一切有可能产生或增加的费用。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

本合同总金额为人民币大写金额   元（小写金额：   元），

经双方协商一致，选择以下第  一  种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

4.1 合同总价的百分之三十五(35 %)即￥      大写：人民币         ，在合同签订生效，且卖方向买方出具预付款保函后（保函金额为合同总价的 35%，保函有效期须截止到项目进场验收合格）后15日内将资金支付到合同约定的卖方账户。

4.2合同总价的百分之六十五( 65%)即￥     大写：人民币         ，经买方验收合格后，买方自收到发票（发票金额为合同总价的 100%）后15日内将资金支付到合同约定的卖方账户。

付款方式二：不提交预付款保函的

4.1 合同总价的百分之三十五(35 %)即￥      大写：人民币         ，在合同签订生效，买方自收到收据（收据金额为合同总价的35%）后15日内将资金支付到合同约定的卖方账户。

4.2合同总价的百分之六十五( 65%)即￥     大写：人民币         ，经买方验收合格后，买方自收到发票（发票金额为合同总价的 100%）后15日内将资金支付到合同约定的卖方账户。

卖方需提交的支付文件包括：

1、

2、

4.3  合同约定的卖方账户：

开户银行：

银行帐号：

4.4  买方逾期支付资金的，每逾期（20）天，买方向卖方支付合同总价的（0.01）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（0.1）%。

逾期退还履约保证金的违约责任: 应当退还保证金本金。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1卖方应于合同生效日后，  日内将合同标的全部交付并安装完毕。

5.2 交货地点为买方指定地点。

5.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前  10 日通知买方。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的千分之一 (1‰)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十五(15%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第六条 包装与标记

6.4 商品（合同标的）包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》。

6.5 快递包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

第七条 技术资料

7.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第八条 安装

8.1卖方应于合同生效日后，  日内将合同标的全部交付并安装调试完毕。

第九条 验收

9.1 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后 3 日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。

9.2由买方进行评估和验收；经买方验收不合格的，卖方在接到买方通知后三日内整改，并保证再次验收合格。如已超过   天交货期限，卖方每天应按合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。

第十一条 索赔

11.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

11.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十二条 不可抗力

12.3 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分地终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十四条 争议的解决

14.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

14.2买卖双方均应按约定内容严格履行合同，任何一方违约，应当向守约方承担违约责任，同时守约方有权要求违约方立即改正，拒不改正的，由违约方承担守约方因此而支付的包括但不限于诉讼费，律师费，咨询费，鉴定费，取证费等相关费用。

第十八条 合同生效及其他

18.10 按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同      部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同     部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

18.11 合同双方的通讯地址：

买方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

卖方:

地址:

邮编:

电话:

传真:

18.12因买方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，买方对卖方受到的实际损失予以赔偿或者补偿。

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《技术规格说明》。)

合同附件3：售后服务方案

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《售后服务方案》。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件5：采购需求

(见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件6：项目实施方案

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《项目实施方案方案》。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对                 （项目名称）（项目编号：        ）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

- 本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方加盖公章或合同专用章；（2）买方收到卖方的足额履约保证金。

6. 合同一式   份，具有同等法律效力，买方   份，卖方   份，江苏海外集团国际工程咨询有限公司一份存档，政府采购管理部门一份备案。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：            ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________

卖方（签章）： ____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________

第六章 采购需求

一、本项目可以采购进口产品（详见需求清单）且本项目不接受超过采购项目预算金额（第一包：1359.00万元人民币；第二包： 1234.00万元人民币）的投标报价。

报价包括该标的物的所有货物及其运杂、装卸、包装、安装及调试、保险、检测、检验、税费、售后服务、培训等工作所发生的全部费用以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目概况：

第一包：包含沙尘防护模拟试验箱、盐雾腐蚀模拟试验箱、温度冲击试验箱，快速温度变化试验箱、冷热冲击试验箱、氙灯老化试验箱、高温高压试验箱等设备；

第二包：包含激光功率和能量测试仪、激光光斑分析系统、光纤光谱仪、网络分析仪、微波漏能测试仪、去气水系统、超声声场测量系统、水听器、超声功率测试系统、超声体模以及吸声材料等设备。

# 三、投标报价要求：

# （一）本项目可以采购进口产品。

# 1、提供进口产品的，投标人应当根据采购项目的要求按人民币报价。该项目已按规定办理进口产品采购审核备案有关手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。投标人负责办理进口产品有关报关等手续及所有相关费用，采购人不再支付额外费用。投标报价所涉及的各项费用（包含全部货物及伴随工程和服务、进出口代理费、海关办证费、报关费、报验费、银行手续费、运杂费、税费、利润、安装调试费、培训费、售后服务费及其他全部费用的总和）由中标人自行结算，采购人不再支付除中标价以外的任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。

# 特别提醒：

# （1）投标人在供货时必须提供（核心产品）制造商或总代理出具的售后服务承诺函原件，否则，不予验收。

# （2）项目以人民币结算，合同价格不受汇率等因素影响，结算时须按照税法相关规定开具与中标价等额的增值税发票。

# （3）该项目要求投标人按采购清单报价；投标报价为采购清单总价。

# （4）中标供应商在办理报关验放及减免税手续时，不允许利用学校进口产品免税资格夹带采购标的以外的进口产品，所产生的一切后果由中标人承担。

# 2、提供国产产品的，投标人应当根据采购项目的要求按人民币报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，发票为增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材、工程和服务类为增值税普通发票）。投标人报价应包括全部货物及伴随工程和服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。经评审确认的投标报价除非因特殊原因并经双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。若合同条款中无另行约定,则合同履行期间项目实施相关费用不因市场变化因素而变动。

# 特别提醒：该项目要求投标人按采购清单报价；投标报价为采购清单总价。

四、采购清单及技术参数要求：

第一包：环境测试实验室设备

采购清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 步入式环境试验箱 (核心产品) | 1 |  |
| 2 | 沙尘防护模拟试验箱 | 1 | 是 |
| 3 | 温度冲击试验箱 | 1 | 是 |
| 4 | 盐雾腐蚀模拟试验箱 | 1 | 是 |
| 5 | 快速温度变化试验箱 (核心产品) | 1 | 是 |
| 6 | 冷热冲击试验箱 (核心产品) | 1 | 是 |
| 7 | 氙灯老化试验箱 | 1 | 是 |
| 8 | 臭氧老化试验箱 | 1 |  |
| 9 | 高低温及低气压试验箱 (核心产品) | 1 |  |
| 10 | 高温高压试验箱 (核心产品) | 1 | 是 |
| 11 | 振动试验台 (核心产品) | 1 |  |
| 12 | 碰撞试验台 | 1 |  |
| 13 | 模拟运输试验台 | 1 |  |
| 14 | 冲击试验台 | 1 |  |
| 15 | 冰箱 | 1 |  |
| 16 | 灭菌器 | 1 | 是 |
| 17 | 烘箱 | 2 | 是 |
| 18 | 纯水机 | 1 |  |

1.步入式环境试验箱(核心产品)

1★应遵循以下技术规范

GB/T5170.2-2008   温度试验设备

GB/T5170.5-2008   湿热试验设备

GB/T2423.1-2008   试验A：低温试验方法

GB/T2423.2-2008   试验B：高温试验方法

GB/T2423.3-2006   试验Ca: 恒定湿热试验（湿热型）

GJB150.3-1986     高温试验

GJB150.4-1986     低温试验

GB/T14710-2009    医用电器环境要求及试验方法

2.1技术参数

1)内部有效尺寸：宽度不小于3500mm，深度不小于3500mm，高度不小于2500mm

2)★容积：≥30立方米

3)★温度范围：≥-50℃~150℃

4)温度波动度：≤±0.5℃

5)温度偏差：≤±2.0℃

6)★升温速率：从-50°C 到85°C，在135分钟内，带载50公斤铝，700瓦发热量，平均升温速率不低于1℃/分钟，升温速率应可调；

7)★降温速率：从85°C 到-50°C，在135分钟内，带载50公斤铝，700瓦发热量，平均升温速率不低于1℃/分钟，升温速率应可调；

8.湿度控制技术参数：

1)★湿度控制范围不小于：10%~95%RH @ 10℃~85℃

2)★露点温度范围不低于：4℃~84℃

3)★湿度波动度：6%RH-10%RH

2.2试验箱结构要求

1)箱体结构：库板外侧彩钢板应采用电镀钣金, PE喷漆，厚度不小于0.8mm；库板内侧应为304不锈钢板，厚度不少于1.2mm，保温层厚度不少于200mm (发泡+矿物棉)，密封材料需为内部气密焊接。

2)★试验箱大门应采用双开门形式，门高至少2500mm，门宽至少1750*2=3500mm。

3)★试验箱承重：地板应为不锈钢防滑纹板，底板承重不小于1000kg/m2。

4)★观察窗：设备应设2个镀膜加热防霜中空玻璃观察窗，观察窗尺寸不小于450X600mm（宽X高）；

5)测试引线孔，设备需具有2个直径不少于125mm引线孔，要求带软塞；

6)工作室顶部应设有照明灯，工作室照度≥100lx。

7）★箱体底部配备≥10cm高度的工字钢支撑，工字钢要求可负载整个箱体重量，以满足设备整体搬动要求。

2.3试验箱控制系统要求

1)★设备操作可进行多种语言切换，彩色触摸屏尺寸不少于10”寸

2)用户程序数量：不少于100个程序，每个程序最大100段，程序可链接，可循环

3)具备TCP/IP和USB端口，提供计算机控制软件，方便数据交换及采集

4)★远程控制软件：软件可在局域网内部乃至互联网对试验箱进行控制和监视，所有运行数据可自动生成曲线保存在电脑上，可实现无纸化报告。

5)预约开机功能，可设定自动开机的时间。

6)设备具备故障报警功能、自诊断功能、故障处理提示功能、试验定时运行停止功能。

2.4试验箱安全保护装置要求

1)设备电源标准须符合中国国家标准规范。

2)设备安全标准符合中国国家安全标准规范。

3)设备工作室内应有风机过热保护功能。

4)设备制冷系统应有压缩机超压、过流、过热保护，排气温度保护，冷却器缺水保护等等功能。

5)设备电源系统应有电源缺相及相序错误保护、漏电保护、加热器短路等过流保护等等功能。

6)设备加湿系统应有缺水保护、加湿管过热保护等功能。

7)设备试验箱应具有外壳接地保护功能。

8)设备应满足电气防护等级IP54。

2.5验收标准（以下验收指标，所有参数均在我所实验室条件下进行验证，交付货物如与应标情况不符，将拒绝签字验收。）

1、容积：≥31立方米

2、温度范围：-50℃~150℃

3、温度波动度：≤±0.5℃

4、温度偏差：≤±2.0℃

5、升温速率：从-50°C 到85°C，在135分钟内，带载50公斤铝，700瓦发热量，平均1℃/分钟，速率可调；

6、降温速率：从85°C 到-50°C，在135分钟内，带载50公斤铝，700瓦发热量，平均1℃/分钟，速率可调；

7、湿度控制范围：10%~95%RH @ 10℃~85℃.

8、露点温度范围：4℃~84℃.

9、湿度波动度：6%RH-10%RH

2.6 配套水处理系统技术要求：

1、用途：满足冷却用水要求

2、纯水箱容积：≥1000L

3、管路要求：采用优质 PVC；

4、产水水量：每小时产水量≥750L，单级反渗透；纯水电导率≤20μs/cm （25℃）；预处理系统手动冲洗及再生运行；反渗主机的自动清洗保养具备无水保护，压力保护等多种安全自锁装置；源水、纯水具有独立的供水管路，可分别多点取水；反渗主机一体化结构。

5、回收率≥50%。

6、脱盐率≥ 95%。

7、该水处理设备由预处理系统、反渗透系统、及纯水供水系统组成

8、预处理系统由活性炭过滤器、保安过滤器组成；

9、活性炭过滤器：滤料为优质果壳炭，处理量≥2.5m3/h

10、高压泵要求：泵体材质：不锈钢；流量≥ 2.5 m³/h；扬程≥ 100m。

11、膜元件要求；脱盐率≥95%、膜片类型为：芳香族聚酰胺复合膜，产水量为≥ 0. 25m³/H/支，膜元件数量：3支/套。

13、纯水供水系统：由PE水箱及纯水泵等组成；纯水泵要求：材质为不锈钢，流量≥2m³/h、扬程≥30m；供水同时受水箱液位或原水低压开关的双重控制。

14、纯水出水口压力：≥0.2Mpa

15、远水增压泵视现场自来水管路压力情况配备，投标产品需满足现场设备水压要求。

16.纯水设备需负责至少八台相关设备的管道连接及安装。

2.7 配套冷水机组技术要求

1、冷却水要求

1、水源：自来水循环或纯水循环（20μS以内）

2、制冷能力：≥ 350KW/H *1套

3、进设备水压：（2.0-4.0）bar

4、温度要求：18℃-32℃范围内应可设定。

2、水力模块要求

2.1、冷水机组内部需配置保温型不锈钢水箱，其容积不小于4000L。

2.2、为应对负载侧变流量需求，冷水机组需配置独立的冷冻循环及冷冻主供泵阀组。水泵应选用立式管道式循环泵以便于后期的维修方便。

2.3、循环水箱需配置相关元件以方便用户实时了解水箱液位数值，可自行加注循环液。

2.4、水箱应设置低位排污放水口，便于清洗维护。

3、电控系统要求

3.1、配远程控制界面，操作人员在室内可随时直观查看系统运行参数。

3.2、冷凝风机采用变频或多级逻辑控制，有效避免冷凝压力过低、制冷能力下降等问题。（当冷凝高压达到某设定上限时，系统冷凝风机逐个上载运行，达到下限时，分级卸载）

3.3、多套制冷循环并联时，要求电气控制互为独立。

3.4、要求可提供远程手机端24小时监控服务端口。

4、连接管阀件要求

4.1、室内管道规范施工，横平竖直，支架间距符合相关规范要求，需提供相应支架类型示意的3D图纸。

4.2、要求冷却系统循环管道为热镀锌材质，主管采用DN100以上配管，镀锌钢管需采用沟槽或丝扣连接方式，不得采用焊接方式连接热镀锌管道。

4.3、全部管道橡塑保温、抗日化胶带缠绕，管道需接入每套用水设备，并满足用水设备使用要求。

4.4、冷却主机及试验设备皆为运动部件，其设备接口必须采用耐压型软管连接，以防设备共振的破坏。

4.5、每台被冷却设备进出口必须设置阀门、过滤器、温度计、压力表、避震软管。为避免水质污染，阀门阀件应采用黄铜或不锈钢材质。

4.6、水冷机组需负责相关设备的管路铺设及安装连接。

5、系统设计及安全保护要求

5.1、系统循环水与空气的接触会导致水质变差。供应商需提供水质控制相关技术措施及方案。

5.2、冬季气候寒冷，系统应有可靠防冻措施。

5.3、设备相关保护不得少于：电源保护、断水及低液位保护、过载保护、水温超高、超低等保护措施。

5.3、操作安全保护：系统具备本地、远程控制功能，室内远控必须为24V以下安全电压操作。

二、产品服务要求

1、设备验收、安装与调试

1.1设备安装地点为：用户指定所在地

1.2最终验收：最终验收在用户方现场进行，在安装、调试完成后，按中标后双方确认的验收大纲，验收合格后双方签署验收竣工报告。

1.3中标商需负责至少八台相关设备的管道铺设、连接及安装，各投标人应自行现场勘测设备进场及安装条件，后续不得以条件不具备为由拒不履行招标文件的各项技术要求及增加安装过程中的任何费用。

2、验收时参照的技术依据（以下为本次验收的依据进行验收，连续稳定运行2周视为验收合格；交付货物如与应标情况不符，将拒绝签字验收。）

1）关于本产品的相关国家标准及规范。

2）招标文件、投标人投标技术应答文件、合同以及厂家技术规格文件。

3）第三方计量部门的计量报告或者检测报告。

3、售后服务

1）质保期为验收合格之日起1年。在此期间设备发生任何非操作造成的故障和损坏，均由投标人负责免费修复或更换，若出现重大故障和损坏则保质期按期顺延。

2）在质保期内，投标人在收到业主要求服务的通知后3小时内予以电话答复，投标人的维修人员在72小时内到达现场。

3）设备交付使用后，投标人负责派专业技术人员在设备现场指导操作人员进行操作使用培训及一般故障排除培训至可熟练操作使用为止。

4、投标方生产及交货时应提供的技术资料

1)设计详细方案、详细设计施工图纸、主要零配件清单等相关资料须由使用方审查，待认可后方可投入生产。

2）整机使用说明书及操作说明1份。

3）出厂试验报告及验收竣工资料1份。

4）设备图纸：提供1套。

2.沙尘防护模拟试验箱

一、产品参数要求

1.★满足GB9706.1-2020的防尘测试要求以及IEC60529和GB/T4208-2017 的5 和 6 防护等级的试验要求。

2.★该设备容纳试样的实际空间区域至少1000x1900x950mm（高x 宽x深）。

3.★装载舱口尺寸至少2000x1000mm（宽 x 高）

4.★试验箱需前部应装有可观察门窗（如有机玻璃门窗），门上应装有擦窗器（如雨刮器）。

5.门窗密封件应确保测试室处于密封状态，确保粉尘及湿气不外露。

6.★样品架应为镀锌钢制成，样品架摆放位置应不得妨碍粉尘的流动，及样品的摆放。

7.★样品架承重不低于50Kg；

8.★测试空间内的吹尘应由再循环鼓风机产生，测试用粉尘应可收集并循环使用。

9.★设备应有干燥装置及搅拌装置，可将灰尘加热2小时至+80℃。保证循环使用的粉尘保持干燥。

10.移除测试用粉尘应方便可靠，试验过程中粉尘应不外露。

11.设备所用真空抽吸装置应包含真空计、防尘过滤器、气体流量计，真空计及气体流量计应附带制造厂商出厂校准报告。

12、★设备应配有至少7英寸的彩色触摸屏控制器用于设置和显示，可实现远程联网集中控制和数据采集，数据储存15年以上。

13、 验收标准（以下验收指标，所有参数均在我所实验室条件下进行验证，交付货物如与应标情况不符，将拒绝签字验收。）。

1.满足GB9706.1-2020的防尘测试要求以及IEC60529和GB/T4208-2017 的5 和 6 防护等级的试验要求。

2.该设备容纳试样的实际空间区域至少1000x1900x950mm （高x 宽x深）。

3．设备应配有至少7英寸的彩色触摸屏控制器用于设置和显示，可实现远程联网集中控制和数据采集。

二、产品服务要求

1、设备验收、安装与调试

1.1设备安装地点为：用户指定所在地

1.2最终验收：最终验收在用户方生产现场进行，在安装、调试完成后，按中标后双方确认的验收大纲，验收合格后双方签署验收竣工报告。

2、验收时参照的技术依据（以下为本次验收的依据进行验收，连续稳定运行2周视为验收合格；交付货物如与应标情况不符，将拒绝签字验收。）

1）关于本产品的相关国家标准及规范。

2）招标文件、投标人投标技术应答文件、合同以及厂家技术规格文件。

3）第三方计量部门的计量报告或者检测报告。

3、售后服务

1）质保期为验收合格之日起1年。在此期间设备发生任何非操作造成的故障和损坏，均由投标人负责免费修复或更换，若出现重大故障和损坏则保质期按期顺延。

2）在质保期内，投标人在收到业主要求服务的通知后3小时内予以电话答复，投标人的维修人员在72小时内到达现场。

3）设备交付使用后，投标人负责派专业技术人员在设备现场指导操作人员进行操作使用培训及一般故障排除培训至可熟练操作使用为止。

3.温度冲击试验箱

一、设备技术要求：

1、★应遵循以下技术规范

1)低温测试：IEC 60068-2-1, Test A；IEC 60721-4；MIL-STD-810 G, Meth. 502.5；GB/T 2423.1 Test A

2)高温测试：IEC 60068-2-2, Test B；IEC 60721-4；MIL-STD-202 G, Meth. 108A；

MIL-STD-810 G, Meth. 501.5；MIL-STD-883 J, Meth. 1008.2；GB/T 2423.2 Test B

3 )温湿度测试：IEC 60068-2-67；IEC 60068-2-78；IEC 60721-4；ISO 16750-4, Damp heat steady；MIL-STD-883 J, Meth. 1008.2；GB/T 2423.3 Test Cab；GB/T 2423.4 Test Db；GB/T 2423.50 Test Cy；IEC 60068-2-30 Test Db

4 ) GB/T14710-2009 医用电器环境要求及试验方法

2.技术参数

2.1.技术参数

1)内部有效尺寸：宽度不小于550mm,高度不小于750mm,深度不小于750mm

2)★容积：≥330L

3)★温度范围不小于：-70℃~＋180℃

4)★温度波动度不大于：≤±0.1℃~±0.5℃

5)温度偏差：≤±2.0℃

6)★升温速率：≥3℃/min（根据IEC60068-3-5标准范围内可调）

7)★降温速率：≥2.5℃/min（根据IEC60068-3-5标准范围内可调）

8)★热量补偿：

@+20℃到+100℃---------不小于1500W

@-40℃----------不小于1000W

9）湿度控制技术要求参数：

a)★湿度控制范围不小于：10%~98%RH @ 10℃~95℃

b)★露点温度范围不低于：-3℃~94℃

c)★湿度波动度： ≤±3%RH

d)★热量补偿（做湿度测试时）：≥400W

e）★应能稳定运行85℃/85%RH 不小于1000小时

2.2试验箱结构

1)箱体结构：风冷机组，试验箱的机械部分和制冷设备应连成一体, 水箱和水泵应位于试验箱底部。电气控制柜位于试验箱的后部。操作装置和主开关位于试验箱的一侧以方便操作和维修。

2)★箱体：外箱体与内箱体之间保温材料厚度不小于100mm

3)★测试室：测试室为气密性的不锈钢工作室构成。测试室内部顶上应带有插板，以避免冷凝水滴落到样品表面

4)试验箱大门：试验箱门上带高效长寿命LED灯。

5)★试验箱承重：底板总承重能力不小于140kg，样品架单层承重能力不少于30kg；

6)观察窗：1个（应为镀膜加热防霜中空玻璃观察窗），尺寸不小于450X600mm（宽X高）；

7)★测试引线孔，左侧1个直径不小于50mm引线孔，右侧1个直径不少于125mm引线孔，带盖及软塞；

8)箱内照明灯应设有照明灯，箱内照度不低于100lx，控制屏开关控制；

9)★应具有防凝露功能；

10)★加湿水补充方式：应提供手动补水储水箱和自动补水装置两种方式；

11)样架：应具备2层可调整式样架

12)脚轮：应采用万向脚轮，方便箱体移动。

13)工作噪音：≤60dB（A）

2.3试验箱控制系统

1)★设备操作界面可实现多国语言切换，彩色触摸屏尺寸不小于7”英寸

2)用户程序容量：≥100个程序，每个程序最大100段，程序应可链接，可循环

3)具备TCP/IP和USB端口，提供计算机控制软件，方便数据交换

4)★远程控制软件：软件可在局域网内部乃至互联网对试验箱进行控制和监视，所有运行数据自动生成曲线保存在电脑上，可实现无纸化报告

5)断电记忆功能，一旦恢复供电满足设定条件，箱体会自动运行

6)预约开机功能，可约定自动开机的时间，以确保试验结束时是上班时间

7)故障报警功能、自诊断功能、故障处理提示功能、试验定时运行停止功能

8)功率：≤6.6kw

9)节能：如能提供中国或国际节能认证证书更佳

3.验收标准（以下验收指标，所有参数均在我所实验室条件下进行验证，交付货物如与应标情况不符，将拒绝签字验收。）

1、容积：≥330L

2、温度范围：-70℃~＋180℃

3、温度波动度：≤±0.1℃~±0.5℃

4、温度偏差：≤±2.0℃

5、升温速率：≥3℃/min（根据IEC60068-3-5标准范围内可调）

6、降温速率：≥2.5℃/min（根据IEC60068-3-5标准范围内可调）

7、热量补偿：@+20℃到+100℃---------不小于1500W

@-40℃----------不小于1000W

8、湿度控制范围：10%~98%RH @ 10℃~95℃

9、露点温度范围：-3℃~94℃

10、湿度波动度： ≤±3%RH

11、热量补偿（做湿度测试时）：不小于400W

二、产品服务要求

1、设备验收、安装与调试

1.1设备安装地点为：用户指定所在地

1.2最终验收：最终验收在用户方生产现场进行，在安装、调试完成后，按中标后双方确认的验收大纲，验收合格后双方签署验收竣工报告。

2、验收时参照的技术依据（以下为本次验收的依据进行验收，连续稳定运行2周视为验收合格；交付货物如与应标情况不符，将拒绝签字验收。）

1）关于本产品的相关国家标准及规范。

2）招标文件、投标人投标技术应答文件、合同以及厂家技术规格文件。

3）第三方计量部门的计量报告或者检测报告。

3、售后服务

1）质保期为验收合格之日起1年。在此期间设备发生任何非操作造成的故障和损坏，均由投标人负责免费修复或更换，若出现重大故障和损坏则保质期按期顺延。

2）在质保期内，投标人在收到业主要求服务的通知后3小时内予以电话答复，投标人的维修人员在72小时内到达现场。

3）设备交付使用后，投标人负责派专业技术人员在设备现场指导操作人员进行操作使用培训及一般故障排除培训至可熟练操作使用为止。

4.盐雾腐蚀模拟试验箱

1、★满足GB6458盐雾试验测试要求对测试材料（例如涂料、金属等）进行抗腐蚀能力的测试。 并遵循以下技术规范：

ASTM B 117 (2011)

ASTM G 85; A1 (2011)

DIN EN ISO 9227 (2015)

Bosch N42AP102 (1979)

DIN EN 60068‐2‐11 Ka (2000)

FIAT 50180 A1;A2;A3;B1 (2007)

ISO 9227; NSS (2015)

ISO 9227; AASS (2015)

ISO 9227; CASS (2015)

JIS Z 2371 (2015)

MIL STD 810 G, Meth.509.5 (2008)

MIL STD 202H, Meth.101 E (2015)

Renault D171058 (2009)

Volvo STD 5711, 102 (2005)

DIN EN ISO 6270‐2 (KK) CH (2005)

DIN EN ISO 6270‐2 (KFW) AHT (2007)

DIN EN ISO 6270‐2 (KTW) AT (2007)

GMW 14729 (2007)

VDA 621‐415 (2010)

2、★设备应能实现腐蚀试验自动试验，全程无需人手清洁和切换操作，全程无人值守。

3、★设备可完成盐雾试验-24小时、冷凝水-96小时、标准气候试验-48小时，且可以实现全自动切换以上三种程序。

4、★盐雾试验温度范围不小于： RT＋5℃～+50℃

5、★冷凝水试验温度范围不小于 RT+5℃ ～+42 ℃

6、温度精度不小于：±1 K (波动度)

7、★盐雾喷雾量应可调节，喷雾量不小于1.5±0.5ml/ H /80cm²

8、★产品应选用加强型玻璃纤维塑料（GFR）内胆，聚乙烯 (PE)顶盖；

9、顶盖采用水槽密封，保证实验过程中盐雾不泄露。

10、★内尺寸不小于1000L。含顶盖的高度不小于1100 mm ，不含顶盖的高度不小于 700 mm，宽度不小于1650 mm。

11、★箱体内部测试可用宽度不应小于1550 mm，深度不应小于640mm

12、★测试空间底板承重不小于150KG，应提供试验箱底部样品托盘；

13、应提供样品挂架，挂架总承重不低于50Kg，挂架总承重量不低于400kg。

14、盐雾试验时声压级应不大于65dB(A)，

15、★盐水箱容量应不小于120L，应采用推车式结构，便于更换盐水。

16、★试验箱内外壳材质易玻璃纤维增强聚酯或相等程度防腐蚀材料制成。

17、控制单元应采用不小于7寸彩色触摸显示屏。

18、验收标准（以下验收指标，所有参数均在我所实验室条件下进行验证，交付货物如与应标情况不符，将拒绝签字验收。）

18.1、设备应能实现腐蚀试验自动试验，全程无需人手清洁和切换操作，全程无人值守。

18.2、设备可完成盐雾试验-24小时、冷凝水-96小时、标准气候试验-48小时，且可以实现全自动切换以上三种程序。

18.3、盐雾试验温度范围不小于： RT＋5℃～+50℃

18.4、冷凝水试验温度范围不小于 RT+5℃ ～+42 ℃

18.5、盐雾喷雾量应可调节，喷雾量不小于1.5±0.5ml/ H /80cm²

18.6、顶盖易采用水槽密封，保证实验过程中盐雾不泄露。

18.7、内尺寸不小于1000L。含顶盖的高度不小于1100 mm ，不含顶盖的高度不小于 700 mm，宽度不小于1600 mm。

18.8、箱体内部测试可用宽度不应小于1550 mm，深度不应小于640mm

18.9、测试空间底板承重不小于150KG，应提供试验箱底部样品托盘；

18.10、盐水箱容量应不小于120L，应采用推车式结构，便于更换盐水。

18.11、试验箱内外壳材质应为玻璃纤维增强聚酯或相等程度防腐蚀材料制成。

二、产品服务要求

1、设备验收、安装与调试

1.1设备安装地点为：用户指定所在地

1.2最终验收：最终验收在用户方生产现场进行，在安装、调试完成后，按中标后双方确认的验收大纲，验收合格后双方签署验收竣工报告。

2、验收时参照的技术依据（以下为本次验收的依据进行验收，连续稳定运行2周视为验收合格；交付货物如与应标情况不符，将拒绝签字验收。）

1）关于本产品的相关国家标准及规范。

2）招标文件、投标人投标技术应答文件、合同以及厂家技术规格文件。

3）第三方计量部门的计量报告或者检测报告。

3、售后服务

1）质保期为验收合格之日起1年。在此期间设备发生任何非操作造成的故障和损坏，均由投标人负责免费修复或更换，若出现重大故障和损坏则保质期按期顺延。

2）在质保期内，投标人在收到业主要求服务的通知后3小时内予以电话答复，投标人的维修人员在72小时内到达现场。

3）设备交付使用后，投标人负责派专业技术人员在设备现场指导操作人员进行操作使用培训及一般故障排除培训至可熟练操作使用为止。

5.快速温度变化试验箱(核心产品)

1、★需满足的技术规范标准

a)GB/T5170.2-2008   温度试验设备

b)GB/T5170.5-2008   湿热试验设备

c)GB/T2423.2-2008(IEC60068-2-2:2007) 高温试验方法Bb

d)GJB150.3-1986   高温试验

e)GB/T2423.1-2008(IEC60068-2-1:2007) 低温试验方法 Ab

f)GJB150.4-1986   低温试验

g)GJB150.9-1986   湿热试验

h)GB/T2423.3-2006(IEC60068-2-78:2007) 恒定湿热试验方法Cab

i)GB/T2423.4-2008(IEC60068-2-30:2005) 交变湿热试验方法Db

j)GB/T2424.5-2006（IEC60068-3-5:2001）温度试验箱性能确认

k)GB/T2424.6-2006（IEC60068-3-6:2001）温度/湿度试验箱性能确认

l)GB/T5170.2-2008 温度试验设备检验方法

m)GB/T5170.5-2008 湿热实验设备检验方法

n)医用电气设备可靠性技术通用要求和方法

o)GB/T14710-2009 医用电器环境要求及试验方法

2. 技术参数

2.1内部有效尺寸：宽度≥1100mm，深度≥800mm，高度≥900mm

2.2★容积：≥800L

2.3★温度范围：-70℃~180℃

2.4温度波动度：≤±0.5℃

2.5温度偏差：≤±2.0℃

2.6★升温速率：≥20℃/min（根据IEC60068-3-5标准范围内可调）

2.7★降温速率：≥20℃/min（根据IEC60068-3-5标准范围内可调）

2.8.★在-45℃⇔＋155℃范围内 上升速度不小于 15℃/分钟 下降速度不小于 13℃/分钟（带等效铝50kg，电热功率700W，-45℃～+155℃内平均）。

2.9★热量补偿：

@-20℃到+100℃---------不小于8000W

@-40℃---------不小于5000W

2.10湿度控制技术参数：

2.10.1★湿度控制范围不小于：10%~98%RH @ 10℃~95℃

2.10.2★露点温度范围不低于：-3℃~94℃

2.10.3★湿度波动度： ≤±3%RH

2.10.4★热量补偿（做湿度测试时）：不小于500W

3.试验箱结构

3.1箱体结构：试验箱的机械部分和制冷设备设计应连成一体, 水箱和水泵应位于试验箱底部。电气控制柜位于试验箱的后部。操作装置和主开关位于试验箱的一侧，以保证后续使用过程的操作和维修。

3.2箱体：外箱体与内箱体之间保温材料厚度应大于100mm。

3.3★测试室：测试室应为气密的不锈钢工作室构成。测试室内部顶上应带插板，以避免冷凝水滴落到样品表面

3.4试验箱大门：试验箱的门上应带有可观察的玻璃视窗。

3.5★试验箱承重：总承重能力不小于250kg，样品架单层承重能力不少于50kg

3.6★观察窗：1个（应采用镀膜加热防霜中空玻璃观察窗），且尺寸不小于450X600mm（宽X高）；

3.7★测试引线孔，左侧1个直径不小于50mm引线孔，右侧1个直径不少于125mm引线孔，带盖及软塞；

3.8工作室顶部应设照明灯，工作室照度不低于100lx，用控制屏开关控制

3.9应提供样架：具备2层可调整式样架。

3.10工作噪音：≤75dB（A）

4.试验箱控制系统

4.1★设备操作可实现多种语言切换，彩色触摸屏尺寸不少于7”寸

4.2用户程序容量：≥100个程序，每个程序最大100段，程序可链接，可循环，以满足不用的测试需求

4.3具备TCP/IP和USB端口，提供计算机控制软件，方便数据交换

4.4★远程控制软件：软件可在局域网内部和互联网对试验箱进行控制和监视，所有运行数据可自动生成曲线保存在电脑上，可实现无纸化报告

4.5预约开机功能，可约定自动开机的时间，以确保试验结束时时间可控

4.6故障报警功能、自诊断功能、故障处理提示功能、试验定时运行停止功能

5.验收标准（以下验收指标，所有参数均在我所实验室条件下进行验证，交付货物如与应标情况不符，将拒绝签字验收。）

5.1 温度范围：-70℃~180℃

5.2 温度偏差：≤±2.0℃

5.3 升温速率：≥20℃/min（根据IEC60068-3-5标准范围内可调）

5.4 降温速率：≥20℃/min（根据IEC60068-3-5标准范围内可调）

5.5 在-45℃⇔＋155℃范围内 上升速度不小于 15℃/分钟 下降速度不小于 13℃/分钟（带等效铝50kg，电热功率700W，-45℃～+155℃内平均）。

5.6 热量补偿：

@-20℃到+100℃---------8000W

@-40℃---------5000W

5. 7 湿度控制技术参数：

1）湿度控制范围：10%~98%RH @ 10℃~95℃

2）露点温度范围：-3℃~94℃

3）湿度波动度： ≤±3%RH

4）热量补偿（做湿度测试时）：500W

6. 冷却系统

需采用水冷方式，需完成与现有水冷装置连接安装及调试。

二、产品服务要求

1、设备验收、安装与调试

1.1设备安装地点为：用户指定所在地

1.2最终验收：最终验收在用户方生产现场进行，在安装、调试完成后，按中标后双方确认的验收大纲，验收合格后双方签署验收竣工报告。

2、验收时参照的技术依据（以下为本次验收的依据进行验收，连续稳定运行2周视为验收合格；交付货物如与应标情况不符，将拒绝签字验收。）

1）关于本产品的相关国家标准及规范。

2）招标文件、投标人投标技术应答文件、合同以及厂家技术规格文件。

3）第三方计量部门的计量报告或者检测报告。

3、售后服务

1）质保期为验收合格之日起1年。在此期间设备发生任何非操作造成的故障和损坏，均由投标人负责免费修复或更换，若出现重大故障和损坏则保质期按期顺延。

2）在质保期内，投标人在收到业主要求服务的通知后3小时内予以电话答复，投标人的维修人员在72小时内到达现场。

3）设备交付使用后，投标人负责派专业技术人员在设备现场指导操作人员进行操作使用培训及一般故障排除培训至可熟练操作使用为止。

6.冷热冲击试验箱(核心产品)

一、设备技术参数

1.★应遵循以下技术规范

1.1 温度冲击操作模式

• IEC 60068-2-14 Na

• MIL-STD 810G Method 503.5

MIL-STD 883K Method 1010.9 Severity levels A,B,C,D,F

1.2单箱操作模式

• IEC 60068-2-1, Test A

• JEDEC JESD22-A119

• MIL-STD 810G, Method 502.5

• ESTI EN 300019-2-4, Test Ab /Ad

1.3 GB/T14710-2009 医用电器环境要求及试验方法

2.技术参数

2.1内部有效尺寸：不小于W750×H600×D650mm（宽X高X深）

2.2 ★容积：≥300L

2.3★温度范围：热箱不小于＋50℃~＋220℃，冷箱不小于-80℃~＋100℃

2.4温度波动度：≤±0.5℃

2.5温度偏差：≤±2.0℃

2.6★升温速率：热箱 ≥11℃/min（根据IEC60068-3-5标准范围内可调）

2.7★降温速率：冷箱 ≥5℃/min（根据IEC60068-3-5标准范围内可调）

2.8★自动除霜和程序除霜：≥1000个循环以内，不结霜，无需除霜。

3.试验箱结构

3.1箱体：外箱体与内箱体之间保温材料应不少于100mm

3.2★测试室：测试室应由气密的不锈钢工作室构成。

3.3试验箱大门：试验箱门上应带有可观察的玻璃视窗。

3.4★试验箱承重：底板总承重能力不小于100kg，样品架单层承重能力不少于4kg；

3.5★观察窗：1个（应采用镀膜加热防霜中空玻璃观察窗），且尺寸不小于350X350mm（宽X高）；

3.6★测试引线孔，1个直径不小于80mm引线孔；

3.7箱内工作室顶部应设有照明灯，工作室内照度应不低于100lx，控制屏开关控制；

3.8应提供样架：可调整式样架

3.9工作噪音：≤58dB(A)

4.试验箱控制系统

4.1★设备操作可进行多国语言切换，彩色触摸屏尺寸不小于10”英寸

4.2用户程序容量：≥100个程序，

4.3试验箱应具备以下几种工作模式：

4.3.1常规工作模式：通过设定比设置温度略高的预置温度值， 预先加温热箱或降温冷箱的方法，做到样品更快速地适应试验温度。只要吊篮开始移动，试验空间恢复控制试验温度。

4.3.2时间优化工作模式：要求能够进一步优化循环时间，除预先加温热箱或降温冷箱之外，温度区域用一个附加的偏离值控制，直至实际试验区域温度达到一个用户定义的公差带。待温度进入公差带，恢复到以设定的温度点来控制。试验程序中定义的在这个温度点的停留时间开始计时（等待功能）。

4.3.3节约能源工作模式：处于长期停留阶段的空载温度试验区域可设置为节约能量模式，此时该区域的温度接近环境温度。可定义空载试验区域的预置温度起始恢复时间。

4.4具备TCP/IP和USB端口，提供计算机控制软件，方便数据交换

4.5★远程控制软件：软件可在局域网内部和互联网对试验箱进行控制和监视，所有运行数据可自动生成曲线保存在电脑上，可实现无纸化报告

4.6预约开机功能，可约定自动开机的时间，以确保试验结束时时间可控

4.7故障报警功能、自诊断功能、故障处理提示功能、试验定时运行停止功能

4.8功率：≤30kw

5、验收标准（以下验收指标，所有参数均在我所实验室条件下进行验证，交付货物如与应标情况不符，将拒绝签字验收。）

5.1 容积：≥300L

5.2 温度范围：热箱＋50℃~＋220℃，冷箱-80℃~＋70℃

5.3 温度波动度：≤±0.1℃~±0.5℃

5.4 温度偏差：≤±2.0℃

5.5 升温速率：热箱 ≥11℃/min（根据IEC60068-3-5标准范围内可调）

5.6 降温速率：冷箱 ≥5℃/min（根据IEC60068-3-5标准范围内可调）

二、产品服务要求

1、设备验收、安装与调试

1.1设备安装地点为：用户指定所在地

1.2最终验收：最终验收在用户方生产现场进行，在安装、调试完成后，按中标后双方确认的验收大纲，验收合格后双方签署验收竣工报告。

2、验收时参照的技术依据（以下为本次验收的依据进行验收，连续稳定运行2周视为验收合格；交付货物如与应标情况不符，将拒绝签字验收。）

1）关于本产品的相关国家标准及规范。

2）招标文件、投标人投标技术应答文件、合同以及厂家技术规格文件。

3）第三方计量部门的计量报告或者检测报告。

3、售后服务

1）质保期为验收合格之日起1年。在此期间设备发生任何非操作造成的故障和损坏，均由投标人负责免费修复或更换，若出现重大故障和损坏则保质期按期顺延。

2）在质保期内，投标人在收到业主要求服务的通知后3小时内予以电话答复，投标人的维修人员在72小时内到达现场。

3）设备交付使用后，投标人负责派专业技术人员在设备现场指导操作人员进行操作使用培训及一般故障排除培训至可熟练操作使用为止。

7.氙灯老化试验箱

一、产品参数要求

1.★设备应满足以下测试标准：

GB/T 1865-2009 色漆和清漆：人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射

ISO 11341-2004 色漆和清漆：模拟气候及辐射曝晒（氙弧灯）

ISO 16474-2-2013 涂料和清漆：暴露在实验室光源下的方法.第2部分 氙弧灯

ASTM G155-2013 非金属材料曝晒氙灯老化试验方法

ISO 4892-2 2013 塑料：实验室光源暴露方法：氙灯

ISO 105 B02 纺织品色牢度B02部分：耐人造光色牢度：氙弧灯试验

2.★实际有效曝晒面积不少于3000cm2.

3.★被照样品表面光学特性应符合GB/T 1865-2009中表1（户外直射日光D65）和表2（透过窗玻璃日光ID65）两种要求。

4.★光谱切换所用的光过滤片应为进口长效过滤片，设备使用寿命内无需更换过滤片。

5.★光源应使用专业阳光模拟用氙弧灯，在最大光辐照度下灯管寿命为不小于1500小时。曝晒面上的均匀度±10%。光源距离样品的间距不小于40厘米。

6.★应有传感器监控辐照强度，应实现辐照强度的闭环控制；

辐照强度应可根据条件用户自行设置，且连续可调。设置范围不小于：

0.34-0.62 W/m2  @340nm

40-65 W/m2  @300-400nm

0.65-1.45 W/m2  @420nm，

7.应可实现黑标温度/黑板温度和箱体空气温度同时监控

黑标温度：光照循环温度范围不小于：45℃-100℃；

黑暗循环温度范围不小于：室温-50℃，

黑板温度：光照循环温度范围应不小于：45℃-100℃；

黑暗循环温度应不小于：室温-50℃，

箱体空气温度：光照循环温度范围应不小于：室温-65℃；

黑暗循环温度应不小于：室温-50℃；

8.★超声波雾化加湿系统，湿度范围不小于20%--95%，误差不大于±5%。

9.测试模式应可直接设定测试时长模式和直接设定辐照总能量模式。

10.曝晒区应有样品盘。

11.设备应配有彩色触摸控制屏，至少可预设10个的测试程序，每个程序至少可以设置10个状态，并且所有控制参数应同时同屏显示。

12.★设备应有以太网接口，可实时用电脑下载测试数据和设备运行状态；另外设备应自带SD卡，可储存2年以上的数据，也可自行用U盘拷出数据。

13.技术验收细则（以下验收指标，所有参数均在我所实验室条件下进行验证，交付货物如与应标情况不符，将拒绝签字验收。）

13.1、实际有效曝晒面积不少于3000cm2.

13.2.参照ISO 4892-2 2013 标准，连续运行1周，无故障连续运行视为合格.

13.3. 应有传感器监控辐照强度，应实现辐照强度的闭环控制；

辐照强度应可根据条件用户自行设置，且连续可调。设置范围不小于：

0.34-0.62 W/m2  @340nm

40-65 W/m2  @300-400nm

0.65-1.45 W/m2  @420nm，

13.4.超声波雾化加湿系统，湿度范围不小于20%--95%，误差不大于±5%。

13.5.曝晒区应有样品盘。

13.6.设备应配有彩色触摸控制屏，至少可预设10个的测试程序，每个程序至少可以设置10个状态，并且所有控制参数应同时同屏显示。

13.7.设备应有以太网接口，可实时用电脑下载测试数据和设备运行状态；另外设备应自带SD卡，可储存2年以上的数据，也可自行用U盘拷出数据。

8.臭氧老化试验箱

一、主要技术指标：

1工作室尺寸：≥200L

2外型尺寸：≥1220×1150×2040mm

3温度范围：20℃～65℃（可调）

4湿度范围：40%～95%RH

5温度均匀度：≤2℃ （空载时）

8温度波动度：±0.5℃ （空载时）

9温度偏差：±2℃

10湿度偏差：≤75%RH 时，±5%RH,>75%RH 时，+2、-3% RH

11★臭氧浓度：高浓度25～300ppm

12气体流速：8～16mm/s

13臭氧浓度偏差：≤±10%

14★样架转速：1～3r/min（可调）可以 360 度旋转

15夹具伸长率：5～45%

16夹具伸长率：5%～45%

17最大拉伸长度：0～90mm 可调

18拉伸频率：0.5±0.025Hz

19使用2B/ECO臭氧探头

二、售后服务：

2.1、供货商提供的机型应是全新未开封的产品；

2.2、供货商需有完善的售后服务体系，备品备件在国内要有零配件仓库；

2.2、供货商应在合同生效后向买方提出详细的安装要求和提供技术咨询；

2.3、仪器到达用户所在地后，供货商在接到用户通知2周内进行安装调试，直至通过验收，仪器的安装调试需在一个月内完成；

2.4、软、硬件升级：供货商应免费向用户提供自验收之后未来10年的仪器软件升级，与之相关的硬件升级可以收取成本费；

2.5、技术支持和售后服务：供货商应报修后24小时响应，2个工作日内到达。

9.高低温及低气压试验箱(核心产品)

1、工作条件

1.1工作温度：使用温度 -10～50℃；

1.2电源电压：380V/50Hz 。

1.3使用面积：20M2

2、性能指标：

2.1★标称内容积:≥8000L。

2.2尺寸

2.2.1内尺寸：≥W2000mm×H2000mm×D2000mm

2.2.2外尺寸：≤W2700mm×H3000mm×D5100mm

2.3★温度范围：≥-45℃～+100℃；

2.4温度波动度：≤1℃；

2.5温度偏差：≤±2℃；

2.6压力高度范围：≥常压～20kPa；

2.7压力偏差： ±1.5kPa（≥20kPa时）

±3%（2kPa～20kPa时）

±0.1kPa（≤2kPa时））

2.8材料：内壁应采用SUS304 不锈钢板；隔热材料使用真空专用复合承压保温材料；

2.9★调节通道：应具有风机、 加热器、 蒸发器、 温度传感器、 排水口；

2.10★大门：门框应具备防结露装置,且宽度不低于1m；

2.11★观测窗：配多层中空玻璃观测窗1 个；

2.12★机械室：应具有水冷机组、制冷机组、 真空机组、 接排水装置、 通风机、 配电控制柜；

2.13显示器：应采用彩色显示器；

2.14运行方式：应至少具有程序方式、 定值方式；

2.15设定方式：应具有中文菜单， 触摸屏方式输入；

2.16程序容量：不小于30 个程序。 每个程序最大不小于 50 步， 可设不小于 20 个循环；

2.17显示分辨率：温度不低于 0.1℃； 时间不低于 0．1 分钟；湿度 不低于0.1％RH；压力不低于 0.01 kPa；

2.18升温速率：-40℃～+85℃ ≥ 1℃/min （全程平均，常压空载时，按GB5170考核）；

2.19降温速率：+85℃～-40℃ ≥ 0.6℃/min（全程平均，常压空载时，按GB5170考核）；

2.20降压、高度上升时间：常压～20kPa ≤40min；

2.21满足试验标准：

GB/T2423.1-2008  试验A：低温试验方法

GB/T2423.2-2008  试验B：高温试验方法

GB/T2423.21-1991 试验M：低气压试验方法

GB/T2423.25-1992 试验Z/AM：低温/低气压综合试验

GB/T2423.26-1992 试验Z/BM：高温/低气压综合试验

GJB150.3-1986     高温试验

GJB150.4-1986     低温试验

GJB150.6-1986     温度高度试验

GJB360A-1996      方法105：低气压试验

MIL-STD-8150, IEC68-2-13, IEC68-2-41

3、★安装：中标方需负责与实验室配套冷水机组管路的连接安装。

10.高温高压试验箱(核心产品)

一、设备技术参数：

1.★试验箱满足以下标准:

满足GB/T2423.40-1997m及GB/T2423.40-1997《电工电子产品基本环境试验规程 非饱和高压蒸汽恒定湿热试验方法》和IEC68-2-66/1994等试验标准；

2.★试验箱内有效箱体尺寸：≥340 x 475 (mm)

3.箱体材质：应采用SUS316L不锈钢制作

4.★循环方式：需保证温湿度均匀的前提下，不允许样品表面产生结露。

5.测试模式：应具备不饱和测试模式和饱和测试模式

6.★温度控制范围不小于：105 ℃～150℃，±0.5℃  (at 100%RH)；±1 ℃ (at 85%RH)，且可设定。

7.★湿度控制范围不小于：65～100 %RH  ±3%RH (at 85%RH) ，且可设定。

8.★压力范围不小于：0.019~0.208Mpa（相对压力值）。

9.★工作时间：满负荷运转时应至少可连续500小时以上。

10.★接线端子：至少20个端子。

11.显示部功能：应采用触摸屏+PLC。

12.运行模式：应可选择程序模式或定值模式。

13.门及门锁系统：测试箱门应采用滑动式设计，带托盘的电机驱动系统，并自动迫近，散热采用侧面散热设计，避免人体直接接触高温灼伤。

14.程序设定：可设定程序数量不少于100个实验模式。

15.★记录仪：可记录温度/湿度/压力曲线

16.安全保护：压力安全阀；超压保护器；过热保护及无水干烧保护装置；缺水故障保护传感器；漏电断路器；加热断路器；温度保险丝；安全门系统；额定阀门锁紧装置；顺序控制自检装置；热水排放系统；负压防止器

17.设备需具备《中华人民共和国特种设备制造许可证》，且投标者负责该设备的压力阀压力表初次送检至国家监管部门检验并出具证书，至用户处可直接投入使用。

18.货物具有原厂货物编码，可追溯查验质量及售后真伪。

19、验收标准（以下验收指标，所有参数均在我所实验室条件下进行验证，交付货物如与应标情况不符，将拒绝签字验收。）

1.试验箱内有效箱体尺寸：≥340 x 475 (mm)

2.箱体材质：应采用SUS316L不锈钢制作

3.循环方式：需保证温湿度均匀的前提下，不允许样品表面产生结露。

4. 温度控制范围不小于：105 ℃～150℃，±0.5℃  (at 100%RH)；±1 ℃ (at 85%RH)。

5. 湿度控制范围不小于：65～100 %RH  ±3%RH (at 85%RH)。

6. 压力范围不小于：0.019~0.208Mpa（相对压力值）。

7.货物具有原厂编码，可追溯查验质量及售后真伪。

11.振动试验台(核心产品)

1设备用途

本试验设备主要性能应满足国家对试验设备要求的有关标准，电动台各功能部件应具有优越的性能，能够长期、安全、可靠的使用，结构设计应合理规范，维护保养方便。有良好的人机界面，使用户的操作和监测更加简单和直观，并能满足环境职业健康、安全、环保等要求。

2．5吨推力电动台配置要求及主要技术参数

2.1系统组成

2.1.1台体部分：

1)5吨推力振动发生器1套

2)一体式水平滑台1套

3)静态动态自动中心保持装置1套

4)台体电动翻转对中装置1套

5)液压油源1台

6)水平滑台连接器1件

2.1.2冷却单元：

1)冷却风机1台

2)风管1根

2.1.3功率放大器：功放控制柜1台

1) ★方式：采用开关式直耦方式。

2.1.4振动控制仪

1) ★4通道数字式振动控制仪1台

2)当前主流配置计算机1台

3)振动控制软件1套

2.1.5加速度传感器

1)电荷传感器4只

2)传感器电缆4根

2.1.6★设备基础改造及施工项目(在原基础上改造)，设备的吊装、搬运、卸货、安装、调试、计量项目。

2.2主要技术指标

2.2.1额定推力（激振力）：

1)正弦推力（激振力）：≥49kN；

2)随机推力（激振力）：≥49kN；

3)冲击推力（激振力）：≥98kN；

2.2.2频率范围： 5～2500Hz。

2.2.3额定位移（p-p）：≥51mm。

2.2.4最大速度：≥2m/s。

2.2.5额定加速度：≥100g（空台），

2.2.6动圈台体容许偏心力矩：≥980N•m

2.2.7台面漏磁：≤1.0mT

2.2.8最大静载荷：≥500kg

2.2.9正弦系统加速度信噪比：≥65dB，

2.2.10随机动态范围：≥40dB。

2.2.11台体减振装置隔振频率：≤2.5Hz。

2.2.12台体上导向系统：导轮导向或其他先进的支撑系统，连续工作时间不少于8小时。

2.3水平滑台

2.3.1★尺寸：长（D）1200mm×宽（W）1200mm；

2.3.2★上限工作频率：正弦≥1000Hz；随机≥2000Hz

2.3.3台面材料：铝镁合金；

2.3.4台面螺孔：100mm×100mm均布，镶M16螺套。

2.4垂直扩展平台

2.4.1★尺寸：长（D）1200mm×宽（W）1200mm；

2.4.2★上限工作频率：正弦≥1000Hz；随机≥2000Hz

2.4.3台面材料：铝镁合金；

2.4.4台面螺孔：100mm×100mm均布，镶M16螺套。

2.5功率放大器

2.5.1技术参数：

方式：★采用开关式直耦方式。

1)输出功率：≥60kVA；

2)信噪比：≥65dB；

3)输入阻抗：≥10kΩ；

4)功放效率：≥92%；

5)谐波失真度：＜0.5%；

6)频率响应：DC～3500Hz；

2.5.2★功放应具有急停功能、过位移、过电流、过电压、过载、过热、冷却系统保护电路、漏电保护、驱动电源、限流、模块直通、模块温度保护等自我保护功能；有模块故障时具备模块输出重组功能。

2.5.3功放应通过电磁兼容认证。

2.6冷却风机

2.6.1风机功率、流量：满足台体冷却要求；

2.6.2风管长度：满足现场实际需求，并且电动台能正常工作。

2.7振动控制仪

2.7.1硬件指标

1）★通道数：4通道输入，1通道输出

2）输入端子：BNC接口；

3）输入信号类型：内置ICP恒流源和电荷放大器，可接入电荷、ICP、电压传感器；

4）最大输入电压范围：±10V；

5）最大输入电荷范围：±10000PC；

6）随机最大分辨率：优于3200线；

7）A/D转换精度：24位；

8）动态范围：优于110dB；

9）输出电压范围：±10V；

10）信噪比：大于90dB（从DC到10,000Hz，50%量级正弦）；

11）任意通道间干扰< -100dB；

2.7.2软件要求

1)操作系统：Windows 7或以上；

2)试验模式：正弦、随机、谐振搜索和驻留、典型冲击；

3)控制策略：单通道控制，多通道控制最大值、最小值、算术平均值或加权平均值；

4)扫频方式：对数、线性、正反扫、定频、扫频驻留；可根据频率范围自定义扫频速度和方向；

5)软件具有系统自检功能，用小量级信号检查系统控制环性能、测试系统传递函数；

6)操控性能：系统应能实现对振动台的启动、停机、暂停和继续等功能，能实时记录试验曲线、数据能自动储存，可回放历史数据；可显示加速度、速度、位移、测量控制比等曲线，参数输入灵活，操作方便。存储的数据应能被office程序调用、分析、处理；每次试验数据应为独立文件，每个文件数据应含有本次试验程序、实测值；

7)报告生成：自动生成word文档报告。

2.8加速度传感器

2.8.1加速度传感器：电荷型传感器4只

2.8.2低噪声传感器电缆线4根

2.9其他

2.9.1★要求动圈在静载和动载的情况下能自动对中心平衡位置进行对中；

2.9.2★要求台体电动翻转对中装置可自动切换，并具备状态指示功能；

2.9.3★提供不少于一周的调试培训。

3.试验执行标准

1）振动试验（GJB150A、GJB360B、GB2423，GB/T14710）

4.技术验收细则

4.1★该项目为交钥匙工程，包含对现场的勘察和整体安装的配套

设备的验收包括设备到所后的开箱验收和设备质量的交接验收。以合同为标准进行验收。

4.2 数量及外观验收

货到全后甲方即准备验收前的各项工作，备妥后电话或传真的方式通知乙方，乙方接到通知后48小时内派人到甲方现场，双方代表共同开箱点件面检，因包装不当或运输原因造成的设备质量下降或破损、缺件等，乙方承担责任。

4.3 质量验收

接受第三方的计量检测，计量参数振动台：频率范围，额定位移，最大速度，额定加速度（空载），台面尺寸。其他技术参数以招标参数符合为准。

12.碰撞试验台

1．300kg碰撞试验台配置要求及主要技术参数

1.1系统组成

1.1.1.300kg碰撞台台体  1套

1.1.2.电控仪系统   1套

1.1.3.测量分析仪（含电脑） 1套

1.1.4.半正弦波波形发生器   1套

1.1.5.冲击传感器（含线）   2只

1.1.6.附件及工具箱   1套

1.2.★设备基础改造及施工项目(在原基础上改造)，设备的吊装、搬运、卸货、安装、调试、计量项目。

1.3.主要技术指标

1.3.1★最大试验负载：≥300kg

1.3.2★脉冲重复频率：≥20～60次/min

1.3.3脉冲持续时间：≥6～18ms

1.3.4脉冲峰值加速度：≥50～400m/s2

1.3.5脉冲波形：半正弦

1.3.6★工作台尺寸：≥1200mm×1200mm

1.3.7电源电压：380V±10％  50Hz

1.3.8消耗功率：≤7.5kVA

1.3.9★执行标准：GB/T14710，GB2423.5-6，JB/T9391-1999IEC68-2-29 JJG498-87，IEC68-2-27

1.3.10★测量方式： 电脑自动测量波形，实时数据采集及自动生成试验报告。

1.3.11★冲击方式：耐磨型机械凸轮式结构。

1.3.12★提供不少于一周的调试培训。

2.技术验收细则

2.1★该项目为交钥匙工程，包含对现场的勘察和整体安装的配套

设备的验收包括设备到所后的开箱验收和设备质量的交接验收。以合同为标准进行验收。

2.2 数量及外观验收

货到全后甲方即准备验收前的各项工作，备妥后电话或传真的方式通知乙方，乙方接到通知后48小时内派人到甲方现场，双方代表共同开箱点件面检，因包装不当或运输原因造成的设备质量下降或破损、缺件等，乙方承担责任。

2.3 质量验收

接受第三方的计量检测，计量参数碰撞台：脉冲重复频率，脉冲持续时间，脉冲峰值加速度，台面尺寸。其他技术参数以招标参数符合为准。

13.模拟运输试验台

1.1★最大负荷：至少1000kg；

1.2强化等级：大于等于1:1；

1.3★模拟车速：20～60km/h；

1.4加速度总均方根值：3.2m/s2；

1.5试品重心高度：≤700mm；

1.6工作台面尺寸：不低于2700×1650mm；

1.7★路面：按JTJ01规定的三级公路中级路面与四级公路中、低级路面；

1.8振动波形：宽带随机振动，且随机振动的瞬时值概率密度数近似正态分布；

1.9模拟车型：卡车；

1.10控制方式：采用交流变频控制；

1.11电源规格： AC 380V 50HZ 15kw；

1.12★设备外形尺寸：不能超过（长×宽×高）2900×2100×1600mm；

1.13设备重量：不能高于6500kg；

1.14工作环境：温度0～40℃，湿度≤80%（不结露）；

1.14.1采用机械式随机振动模拟器，通过调整系统固有频率，激振频率和振动幅度，使试验台达到技术指标要求。

1.14.2结构简单，工作可靠，使用方便，尤其适合大质量大体积产品作运输试验。

1.14.3★系统采用组合弹簧悬挂，可起到隔振效果，不需专用基础。

1.14.4设备技术指标出厂前由生产厂一次调好，不需用户作二次调整。

2. 技术验收细则

2.1★该项目为交钥匙工程，包含对现场的勘察和整体安装的配套

设备的验收包括设备到所后的开箱验收和设备质量的交接验收。以合同为标准进行验收。

2.2数量及外观验收

货到全后甲方即准备验收前的各项工作，备妥后电话或传真的方式通知乙方，乙方接到通知后48小时内派人到甲方现场，双方代表共同开箱点件面检，因包装不当或运输原因造成的设备质量下降或破损、缺件等，乙方承担责任。

2.3质量验收

接受第三方的计量检测，计量参数碰撞台：脉冲重复频率，脉冲持续时间，脉冲峰值加速度，台面尺寸。其他技术参数以招标参数符合为准。

14.冲击试验台

1.设备技术参数要求满足YY0784标准：

1.1★额定负载（kg）: 至少50;

1.2提升方式：全气压自动提升；

1.3冲击脉冲波形:  半正弦、后峰锯齿波;

1.4冲击台面尺寸（长×宽）:不低于500mmX500mm,台面材质：铝合金;

1.5跌落方式：自由跌落冲击；

1.6★冲击峰值加速度（g）：

半正弦波：至少10～500

后峰锯齿波：至少10～200；

1.7 冲击脉冲持续时间（ms）:

半正弦波：40～1

后峰锯齿波：18～3

1.8 缓冲机构: 油压加气囊避震;

1.9 锁紧方式：气动锁紧，有防止台面冲击后二次反弹功能；

1.10 控制方式：计算机控制；

a.显示方式：液晶显示器显示试验加速度、速度变化量、脉冲持续时间，各种标准容差，冲击波形；

b.传感器：采用单向电荷式传感器，量程满足冲击台试验要求，数量:2套（含10米低噪声电缆线）；

c.控制计算机：品牌计算机，主流配置，24寸液晶显示器，黑白激光打印机（A4）

1.11设备安装要求：免地基，空气弹簧缓冲减振；

1.12★设备要求系统操作便捷，升降高度可以自动控制：高度设定完成后，计算机自动控制台面升降高度，高度测量要求超声波位移传感器或激光测距仪完成;

1.13★设备控制系统要求提供控制动作和数据采集测量集一体的一体式控制测量仪，内置电荷放大器。

2.技术验收细则

2.1★该项目为交钥匙工程，包含对现场的勘察和整体安装的配套

设备的验收包括设备到所后的开箱验收和设备质量的交接验收。以合同为标准进行验收。

2.2数量及外观验收

货到全后甲方即准备验收前的各项工作，备妥后电话或传真的方式通知乙方，乙方接到通知后48小时内派人到甲方现场，双方代表共同开箱点件面检，因包装不当或运输原因造成的设备质量下降或破损、缺件等，乙方承担责任。

2.3质量验收

接受第三方的计量检测，计量参数碰撞台：脉冲重复频率，脉冲持续时间，脉冲峰值加速度，台面尺寸。其他技术参数以招标参数符合为准。

15.冰箱

1.腔体容量：不小于390L；

2.温度范围：2℃～8℃；

3.温度精度：电脑板控制，控制精度0.1℃；

4.温度波动范围：≤±3℃；

5.温度均匀度：≤2℃；

16.灭菌器

1、★灭菌操作：105℃- 135℃(0.019 - 0.212MPa)

2、最大压力：0.263MPa

3、加热：45℃- 104℃(0 - 0.015MPa)

4、保温：45℃ - 95℃

5、具有温度和压力显示.

6、水位报警功能

7、可延时启动

8、加热时间、灭菌时间1-999分钟可调

9、★腔内容积：≥50L

10、电源需求：230VAC/15A，50Hz

11.验收条件：灭菌：105℃- 135℃(0.019 - 0.212MPa)

加热：45℃- 104℃(0 - 0.015MPa)

保温：45℃ - 95℃

最大压力：0.263MPa

12. 交付时需提供进口特种设备安全性能监督检验证书 、压力表检定证书。

17.烘箱

1、功能特性

1.1、★温度范围：环境温度加上 5 °C 至 300 °C

1.2、可调的风扇转速

1.3、可调排气阀

1.4、带高级时间功能的控制器

1.5、独立可调的温度安全装置 2 级 ，采用光学报警

1.6、计算机接口：RS 422

2、产品参数指标

2.1、★内部容积：≥400L

2.2、温度范围：超过室内温度 5 °C 至 300 °C

2.3、加热时间到 150 °C： 29min

2.4、30 秒开门后的恢复时间在 150 °C：  6min

2.5、空气交换率 在 150 °C ： 18x/h

2.6、最大总负载：≤90kg

2.7、每个隔板最大负载：≤35kg

2.8、外部尺寸：  宽≤1240mm   高≤1040mm   深度≤770mm

2.9、对流方式;强制对流

18.纯水机

1．源水为市政自来水，产分析实验室三级水；

2.★双级反渗透系统稳定产水量40L/H@25℃，配置60L储水箱；

3.★纯水水质：电导率<5 µS/cm（25℃），稳定优于GB6682-2008分析实验室三级水标准，对源水TDS、电导率等无特定要求；

4.主机台式设计，外形尺寸≤450 x 450 x 300mm（W×H×D）；

5.预处理污堵诊断功能，避免因停水或原水压力不稳导致的误报警，并延长水机的硬件使用寿命；

6.双级反渗透工艺，无中间水箱，无二次污染风险；

7.定量/定时取水功能：0.1-25L定量（误差<±2%）；

8.标配漏水保护装置；

9.进口快速接头和管路，所有元件可迅速独立拆拔；

10.系统参数可根据温度、压力等条件进行调节；

11.运行无噪音、无发热、低功率（≤100W），整机弱电，水电分离设计；

12.系统自动运行，滤芯寿命到期自动提示更换，RO膜自动保养；

13.系统具备累计产水统计功能，为精确掌握滤芯更换周期提供可靠参考；

14.程序中断自动记忆，避免断水断电对设备的影响；

15.厂家通过ISO9001:2015认证和ISO14001:2015环境管理体系认证并提供相关证明。

第二包：光学及声学检测实验室设备

采购清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 是否接受进口产品 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光度计 | 1 |  |
| 2 | 光照度/光通量测量系统 | 1 |  |
| 3 | 激光功率和能量测试仪 | 1 | 是 |
| 4 | 光生物安全测试系统 （核心产品） | 1 |  |
| 5 | 内窥镜测试系统 （核心产品） | 1 |  |
| 6 | 内窥镜冷光源测试系统 （核心产品） | 1 |  |
| 7 | 医用内窥镜光纤测试系统 | 1 |  |
| 8 | 光学平台 | 1 |  |
| 9 | 激光光斑分析系统 | 1 | 是 |
| 10 | 光纤光谱仪 | 1 | 是 |
| 11 | 网络分析仪 | 1 | 是 |
| 12 | 微波漏能测试仪 | 1 | 是 |
| 13 | 微波功率测试系统 | 1 |  |
| 14 | 去气水系统 | 1 | 是 |
| 15 | 超声声场测量系统 （核心产品） | 1 | 是 |
| 16 | 水听器 （核心产品） | 1 | 是 |
| 17 | 超声功率测试系统 | 1 | 是 |
| 18 | 超声体模一套 | 1 | 是 |
| 19 | 吸声材料 | 1 | 是 |
| 20 | 医用超声手术设备检测仪（振幅） | 1 |  |

1.光度计

1.主要技术指标：

1.1光度测量：定波长测试吸光度、透过率和浓度测量

1.2光谱扫描：扫描速度可选，间隔可选(0.1、0.5、1、2、5nm)，峰/谷自动检测，图谱缩放等功能

1.3定量测定：单波长法、一阶线性标准曲线拟合，最多可建立9个标样点的标准曲线

1.4动力学测量(时间扫描)：对样品进行动力学测试，测试间隔时间可选，可保存1800个测试数据点。

1.5光学系统：双光束

1.6光谱带宽：0.5、1、1.8、4nm

1.7波长范围：190~1100nm

1.8波长准确度：±0.3nm

1.9波长重复性：0.2nm

1.10光度范围T:0~200.00%T A:-0.301~3.0000Abs C:0~9999

1.11光度准确度：±0.3%T

1.12光度重复性：0.1%T

1.13杂散光：≤0.05%T(220nm和340nm处)

1.14基线直线性：±0.001A

1.15基线漂移：0.0005A/h(500nm处)

1.16噪声：100%(T)线噪声≤0.1%(T) 0%(T)线噪声≤0.05%(T)

2.光照度/光通量测量系统

一、★功能要求：

测试手术无影灯相对光谱功率分布，色品坐标，主波长，峰值波长，光谱纯度，色温，显色指数，半宽度，红色比，色容差、照度、辐照度等参数。满足YY9706.241-2020医用电气设备 第2-41部分：手术无影灯和诊断用照明灯的基本安全和基本性能专用要求；

二、技术要求：

1.光谱仪性能要求：

1）波长范围：200nm-800nm

2）★波长准确度：200nm～300nm： 0.2nm

300nm～325nm： 0.1nm

325nm～800nm： 0.2nm

投标时需提供第三方计量院的计量证书

3）波长重复性：±0.1nm；

4）光谱采样间隔：0.1nm、1nm、5nm可选择；

5）★色品坐标准确度：0.0003；投标时需提供第三方计量院的计量证书

6）杂散光： 10E-8；

7）光度通道线性：0.3%；

8）接收器有效灵敏面直径为Φ20mm。

9）光度探测器的匹配精度：标准级

10）照度测量范围：0.01-190klx;

11）手术设备的取样装置需可自由移动，方便找到并锁定最大辐射值。

12）辐照度测试范围为：0-2000W/m²

13）辐照度测试精度为±5%；

2.红外辐照度计性能要求：

1）需测试800~2500nm的辐射照度；

2）测试范围：0~1900W/m²；

3）测试精度：±5%；

3.光学标准定标系统（含标准灯及专用精密稳流稳压供电电源）性能要求：

1）用于系统的色温（光谱）定标（量值传递）。

2）电源输出范围：0-30V/0-5A；

3）电源输出稳定度：0.01%；

4）电压表分辨力：0.0001V(0.0000V～50.0000V)；

5）电流表分辨力：0.00001A(0.00000A～5.00000A)；

6）电压、电流基本准确度：0.03%读数+0.02%量程+1字；10）配光学标准定标系统，用于系统的色温（光谱）定标（量值传递）。

3.激光功率和能量测试仪

1.表头：

1.1.★可与所有热电堆，BeamTrack，热释电和光电二极管探头联用；

1.2设备采用≥TFT 300×200显示屏；

1.3.手持设计，二阶高度调整支架；

1.4.数字或模拟指针显示；

1.5.背光按键，便于在暗室内操作；

1.6.可模拟输出；

1.7.与热释电探头联用时，记录数据速度可达4,000Hz；

1..8可至少存储250,000个数据；

1.9.内置USB和RS232接口与计算机通讯，便于StaLab，StarCom PC应用；可以使用LabVIEW，COM Objec和ActiveX软件操作。

2.功率探头1：

2.1★波长范围：430-1100nm

2.2功率范围： 5nW-3W

3.功率探头2：

3.1波长范围：0.19-20um

3.2功率范围：50mW-150W

4.功率探头3：

4.1波长范围：0.19-11um

4.2功率范围：5W-1100W

5.功率探头4：

5.1波长范围：0.19-20um

5.2功率范围：10mW-10W

6.能量探头1

6.1★使用波长：0.7-1.8um

6.2★测试能量范围：1nJ-600nJ

7.能量计探头2

7.1使用波长：0.15-12um

7.2测试能量范围：500nJ-1mJ

8.能量计探头3

8.1使用波长：0.15-3um

8.2测试能量范围：8uJ-10J

9.分束器（数量2个）

波长范围：266-2000nm

反射率：至少4%

10.光纤耦合套件，需要包含满足YYT0758测试的配套线缆和转接头

4.光生物安全测试系统（核心产品）

1主要功能：

1.1系统配备精密自动双轴转台，可自动寻找和获取最大辐射位置，并在最大辐射位置自动测量医用光源的光生物危害值，进行安全等级分类。

1.2★光辐射安全测定系统满足以下最新标准要求：IEC/EN 62471/CIE S009，ISO 15004-2:2007，IEC/TR 62778，GB/T 20145，GB/T 30117.2，IEC/EN 60598 Annex P.，IEC/EN 60432 : Incandescent Lamp UV radiation，IEC/EN 60335-2-27 ，IEC 60335-2-59 :clause 32，2005/32/EC欧盟指令标准等。

2技术指标：

2.1光辐射安全专用的光谱辐射计系统（200 3000nm）：

2.1.1 ★波段覆盖范围：不窄于200nm～3000nm；

2.1.2波长准确度：

200≤λ≤300nm：≤±0.2nm；

300＜λ≤325nm：≤±0.1nm；

325＜λ≤600nm：≤±0.2nm；

600＜λ≤1400nm：≤±2nm；

λ＞1400nm：≤±5nm。

2.1.3光度线性：优于或等于±0.3%；

2.1.4带外杂散光：A光源法：紫外≤1*10-8；其他波段≤1*10-4；

2.2包括光学导轨、承载平台及一体化系统柜、消杂光栏、激光对准器等。

具体技术指标：

2.2.1光学导轨刻度误差：≤0.1mm/m；

2.2.2光学导轨平直度误差：≤±1mm/6m；

2.2.3光学导轨读数分辨率：≥0.1mm；

2.2.4 承载平台和一体化系统柜可在导轨上自由移动；

2.2.5测试过程中无需手动切换照度或辐照度或辐亮度测试装置。

2.3光谱辐亮度测试系统：

2.3.1超百万像素的高性能专业图像CCD；

2.3.2高动态范围107成像技术和16bit分辨率A/D;

2.3.3辐射亮度测量几何：符合CIE/IEC眼瞳模拟条件；

2.3.4★测量视场：能够实现任意视场内的辐射值分析，特别包括在不同距离下的100mrd/11mrd/1.7mrd三种视场分析测量功能，符合CIE/IEC最新标准要求；

2.3.5★光谱辐亮度计可完成光谱测试功能，波长范围：300-780nm；

2.3.6光辐射亮度测试精度：≥±5%；

2.3.7★配套电动精密调节云台，在指定距离下的二维测试平面内调节光谱辐射亮度计，精确定位最大光谱辐亮度值；

2.3.8软件具备表观面积测量、最大辐射区域及最大辐射值分析和光生物安全加权辐射亮度测量等功能，符合CIE/IEC标准要求；

2.4光辐射标准装置及供电系统：

2.4.1 UV标准辐射源带有定标方向激光指示，光谱范围：200nm-400nm ；

2.4.2 UV标准辐射源光谱辐射照度数据可以溯源至中国计量科学研究院NIM和美国国家标准与技术研究院NIST；

2.4.3 UV标准辐射源电源稳定度：≤±0.05%；

2.4.4 UV标准辐射源电参数测量准确度：≤±0.5%；

2.4.5★VIS-NIR标准光谱辐亮度发生器准确度：≤±3%；

2.4.6 VIS-NIR光辐射照度标准灯（波段：380nm—780nm--3000nm）；

2.4.7★ VIS-NIR相对光谱标准值可以溯源中国计量科学研究院NIM和美国国家标准与技术研究院NIST，光谱范围：380nm—2500nm；

2.4.8 VIS-NIR标准（含亮度和照度）供电稳压稳流电源满度时输出漂移：≤±0.02%读数；

2.4.9 VIS-NIR电源电压电流测量基本准确度：≤0.03%。

2.5自动旋转台：

2.5.1高精度自动旋转台与多通道光学探测接收台配合实现最大辐射量值的自动测定；

2.5.2灯具工作转台可绕水平轴（垂直转动）和垂直轴（水平转动）转动，转动范围不窄于±180°；

2.5.3两轴转角精度均优于±0.2°；

2.5.4最大允许尺寸(含夹具)为1400mm；

2.5.5转台最大负荷：≥50kg ；

2.5.6配精密恒温、前置放大CLASS A(f1′＜3.0%)光度探头；

2.5.7★照度测量范围:0.0001lx-200klx；

2.5.8照度精度：优于或等于一级；

2.5.9软件具备光强最大点自动测定功能，并在该方向进行光辐射安全测定,使得光辐射危害评价更加方便、准确。

2.6光学探测接收台及机柜：

2.6.1系统柜，可将以上测试仪器及电脑、打印机等装入一体化系统柜中，且可在导轨上自由移动；

2.6.2多通道光学探测自动接收台,测试过程中无需手动切换照度或辐照度或辐亮度测试装置。

2.7★软件功能：

全自动实现测量过程，并具备辐射危害等级评估功能，测试项目应至少包括：

2.7.1光辐射安全同一份软件可自动控制光辐射安全专用光谱仪、辐亮度计、最大光强点自动测试系统等设备的测量和数据传输，无需手动调节或使用多个软件；

2.7.2光辐射光谱分布、光谱辐射曝光量、光谱辐亮度、光谱辐照度、有效紫外辐射比（mW/klm）、照度、表观光源尺寸、色温、色坐标、显色指数、色容差等参数；

2.7.3光化学紫外危害加权辐照度ES(200nm～400nm)，允许紫外辐照射时间tmax；

2.7.4眼睛的近紫外危害加权辐照度EUVA(315nm～400nm),小于1000s的紫外辐照射允许时间tmax；

2.7.5视网膜蓝光加权辐亮度LB(300nm～700nm)和LB超过100W﹒m-2﹒Sr-1时最大允许照射时间tmax，或者视网膜小蓝光加权辐照度EB和EB超过0.01W﹒m-2时的最大允许照射时间tmax；

2.7.6视网膜热危害加权辐亮度LR (380nm～1400nm)和限制内的允许观察持续时间，或者视网膜热危害加权辐亮度（微弱视觉刺激）LIR (780nm～1400nm)；

2.7.7（眼睛）近红外辐照度EIR(780nm～3000nm)，允许持续照射时间；

2.7.8（皮肤）可见和红外辐照度EH(380nm～3000nm)，灯和灯系统的安全等级分类；

2.7.9 IEC或EN 标准要求的Eeff值（250～780nm），Peff值（mW/klm,250～780nm）、ECE Kuv（W/lm,250～780nm）,ECE Kred（无量纲，380～780nm）。

2.7.10节能灯和各种灯具有效紫外辐射比（mW/klm）,特别是UVC波段具备0.001mW/klm的探测能力，完全满足最新EUP指令要求。

2.7.11★系统工程需包含至少60㎡的房间的暗房布置，所有墙面和门窗做到亚光黑色处理，满足光生物安全测试对于环境光的要求。

5.内窥镜测试系统（核心产品）

1、★检测设备满足以下标准：

YY/T 1603-2018 医用内窥镜 内窥镜功能供给装置 摄像系统

YY/T 1587-2018 医用内窥镜 电子内窥镜

2、★设备体积：不大于 （宽）300mm×（高）300mm×（长）1000mm。

3、★设备结构形式：采用一体式测试仪器结构。

4、系统测试光路应包含灰阶块光源、测试卡、背景光源、图像采集器，以及与被测设备连接的工装组成。

5、★灰阶块光源：

5.1 设备需采用积分球作为灰阶块光源，以达到较高的均匀度和灵活性；

5.2 测试摄像系统时，小灰阶块亮度均匀度不应超过5%；

5.3 测试电子内窥镜时，小灰阶亮度不均匀度不应超过2%；

5.4 能够有接入D65标准光源或被测样品所声称配合光源的接入口；

5.5 能够从0到输入光强度最大值无级任意调节光源A的亮度；

5.6 设备应具有亮度测试接口，亮度计可通过该接口准确测量灰阶块光源的亮度值。

6、背景光源

6.1设备所需背景光源的空间均匀度不应超过20%；

6.2光源亮度应可调节。

7、灰阶测试卡：18%灰测试卡，尺寸203mm×254mm小灰阶块孔直径4mm

8、星形测试卡：144周期

9、亮度计：能够准确测量亮度，精度不低于1级。

10、★图像采集装置：

10.1能够无损采集并保存最高至4K分辨率的图像数据，能够采集HDMI 2.0接口数据。

10.2图像采集装置能够实现与图像测试软件整合，能够实现软件对于采集装置的控制。

11、★被测电子内窥镜及摄像系统的定位调整装置：

11.1可实现电子内窥镜0-100mm工作距的定位；

11.2可实现电子内窥镜3自由的调整；

11.3可实现摄像系统摄像头的0-1300mm工作距的定位；

11.4可实现摄像系统摄像头的至少3自由度的调整。

12、空间频率响应测试：

12.1能够同时配合透射星形测试卡和反射型星形测试卡；

12.2至少兼容72周期与144周期星形测试卡；

12.3提供正弦星形测试卡调制度测试报告。

13、★测试软件的相关要求：

13.1能够批量读取600张以上的高清图像，实现YY/T1603-2018、YY/T1587-2018要求的图像处理功能，直接得到亮度响应特性、信噪比、静态图像宽容度、SFR等测试结果。

13.2 能够给出亮度响应特性、信噪比的图表，并以excel形式导出图表的横纵坐标。

13.3 亮度响应特性指标拟合时，软件能够自动在宽容度范围内自行选择亮度等级并拟合，也可由用户主动输入要拟合的亮度范围。

13.4 亮度响应特性指标拟合时，γ函数初级按照2.2进行解码。

13.5 亮度响应特性、信噪比、静态宽容度三个指标可以分别输出经过OECF反函数变换前后的测试结果，具体选用哪个数据由用户自行决定。

13.6 SFR的测试结果原始数据以EXCEL形式输出并且以C/°为横坐标输出SFR曲线。

14 .传函仪的要求：

14.1 整机要求

14.1.1能够实现全自动测量；

14.1.2 可测量单片透镜、显微镜镜头、内窥镜可拆卸物镜镜头；

14.1.3 整机结构采用一体化方案，维护保养方便；

14.1.4 拥有全自动靶标发生器；

14.1.5 采用模块化软件，操作方便；

14.1.6 可实现用户自定义测量，可编辑脚本；

14.1.7 可直接打印报告输出结果。

14.2 ★功能要求：传函仪功能不少于下列功能：

14.2.1 轴上光学传递函数MTF

14.2.2 轴外光学传递函数MTF

14.2.3 离焦光学传递函数MTF

14.2.4 有效焦距EFL

14.2.5 相位传递函数PTF

14.2.6 线扩散函数LSF

14.2.7 像散

14.2.8 色差

14.2.9 点扩散函数

14.2.10 主光束角度

14.2.11 相对透过率

14.2.12 相对照度

14.2.13 视场角

14.2.14 畸变

14.2.15 焦深

14.2.16 场曲

14.3★测量精度要求

14.3.1 焦距范围：不小于0.5-150mm

14.3.2 放大倍率范围：不小于0.001-0.5

14.3.3 视场角：不小于±110°

14.3.4最大物高：不小于±500mm

14.3.5最大物距：不小于1100mm

14.3.6 EFL测量精度：不大于±0.2%

14.3.7放大倍率精度：不大于±0.001

14.3.8光谱范围：不小于可见光450-750nm 近红外750-1000nm

14.3.9最大通光孔径：不小于 45mm

14.3.10 MTF测量精度：不大于±0.02（轴上）、±0.03（轴外）

14.3.11 MTF测量重复性：不大于0.01MTF

14.3.12空间频率范围：不小于0-500lp/mm

14.3.13样品承载重量：不小于2kg

14.3.14测量方位角：360°

14.3.15回转精度：不大于0.5°

14.3.16样品最大直径：不小于90mm

15、所有设备均应正确设计和制造，在提供的工况下能满足安全和持续运行的要求。所有设备零部件应采用先进、可靠的加工制造技术。招标方不接受带有试制性质的部件。易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的零部件应能方便地拆卸、更换和修理。

16、投标方应考虑供电、启动及运行情况，选用合理可靠的调整方式，满足工况变化要求。

17、★中标方需负责交货安装施工调试至验收合格。

18、售后服务

18.1现场培训至少2名工程师；

18.2设备安装、调试、现场培训完全由厂家原厂工程师进行，现场解决疑难问题；

18.3设备安装完成后12个月内，免费保修；

18.4如果仪器出现故障4小时内故障响应，24小时内原厂家工程师到达现场。

6.内窥镜冷光源测试系统（核心产品）

1、功能要求

用于冷光源光学性能测试，测试医用内窥镜冷光源的显色指数，相关色温，红绿蓝光的辐通量比，光谱特征，光通量等项目。

2、工作环境条件

2.1工作电压：220V/50HZ

2.2温度：10~45℃

2.3湿度：＜80%

3、性能指标

3.1光谱仪测试系统：

3.1.1积分时间：不低于9ms-60s；

3.1.2★波长范围：不低于350nm-1650nm；

3.1.3★波长准确度：不低于0.3nm（350nm-780nm），0.5nm（780nm-1650nm）；

3.1.4杂散光：5E-05；

3.1.5色品坐标准确度：不低于0.0015（标准色光下）

3.1.6色品坐标重复性：不低于0.0003（标准A光源下）、0.00015x，0.0002y（恒温蓝光LED）；

3.2直流供电电源及电参数测试：

3.2.1★输出范围：至少0-30V/0-5A；稳定度：不低于0.01%；

3.2.2电压表分辨力：不低于0.0001V（0.0000V～50.0000V）；

3.2.3电流表分辨力：不低于0.0001A（0.0000A～5.0000A）；

3.2.4基本准确度：（0.03%读数+0.02%量程+1字）；

3.3积分球：

3.3.1规格尺寸：Φ0.5m

3.3.2★涂层反射率：ρ（λ）=94%-97%（380nm～500nm），ρ（λ）=96%-98%（500nm～1500nm）；包含专用全通标准光缆壹根；

3.4校准装置：★用于光谱分析系统的色温（光谱）及辐射通量定标（量值传递）。

3.5均匀性测试装置

3.5.1传感器：硅光器件；

3.5.2感光面：Φ12mm；

3.5.3 V(λ)失配误差：f1′≤6%（一级探头）；

3.5.4★ 测试范围：不低于0.01lx～200klx；

3.5.5照度测试精度：一级；

3.5.6配件：测试专用单光纤1套；专用定位装置1套；光度计1套

4、附件

4.1标准测试线

7.医用内窥镜光纤测试系统

1、内窥镜光缆出光角测试系统

1.1依据YY0763-2009医用内窥镜照明用光缆标准；

1.2实现内窥镜照明用光缆出光角测量；

1.3照度测量精度：一级

1.4照度：0.01lx～200klx；

2、内窥镜光缆透过率测试装置

2.1依据YY0763-2009医用内窥镜照明用光缆标准；

2.2实现内窥镜照明用光缆光谱透过率测量；

2.3输入方式：1.2米光纤

2.4积分时间：10ms-60；

2.5波长范围：380nm-780nm；

2.6★波长准确度：0.2nm；

2.7半峰带宽：2.0nm；

2.8杂散光：5E-05；

2.9★色品坐标准确度：0.0015（标准色光下）

2.10色品坐标重复性：0.0003（标准A光源下），0.00015x，0.0002y（恒温蓝光LED）；

2.11输出范围：0-30V/0-5A；稳定度：0.01%；

2.12基本准确度：（0.03%读数+0.02%量程+1字）；

2.13配置标准装置用于光谱分析系统的色温及辐射通量定标

8.光学平台

1.尺寸：2400×1500×800

2.台面厚度：150mm

3.台面自重：455kg

4.支架高度：650mm

5.支撑腿数量：4个

6.台面材质：4-6mmSUS410铁磁不锈钢

7.台面结构：三层夹心式蜂窝结构

8.平面度：0.1mm/600mm×600mm

9.隔震材料：阻尼隔震垫

10.固有频率：＜9-30Hz

11.孔距：25mm×25mm

12.孔径：M6

9.激光光斑分析系统

一、CO2激光器光斑分析系统

1.功能要求

依据GB11748-2005相关标准，用于大功率CO2激光器的光斑分析。

2.工作环境条件

2.1工作电压： 220V/50HZ

2.2温度：10~45℃

2.3湿度：＜80%

3.性能指标

3.1.★可测量连续激光和脉冲激光

3.2.★光谱最大响应值≥2-16μm波长的光斑分析测试

3.3.有效面积：≥15mm x 15mm

3.4.像元尺寸：≤80 x 80μm

3.5.像素数量：≥320 x 320

3.6.支持以太接口

3.7.含专业版分析软件

3.8.具有单点背景噪声扣除功能

3.9.★可分析：光斑尺寸，质心位置，2D/3D能量分布，高斯拟合，指向稳定性等

3.10.含窗口片：屏蔽杂散光，透过10.6um激光

3.11.含衰减器：孔径≥30mm，楔形镜反射率≤0.01%，中性滤光片一套

二、准分子激光器光斑分析系统

1.功能要求

依据YY0599-2015相关标准，用于准分子激光器的光斑分析。

2.工作环境条件

2.1工作电压： 220V/50HZ

2.2温度：10~45℃

2.3湿度：＜80%

3.性能指标

3.1.★波长范围：≥150-1100nm

3.2.有效面积：≥7mmx5mm

3.3.像元尺寸：≤4um

3.4.像素数量：≥2048 x 1536

3.5.动态范围：≥72dB

3.6.帧速：全分辨率下≥24 fps

3.7.USB3通讯接口

3.8.含标准版分析软件

★3.9.具有单点背景噪声扣除功能

3.10.可分析：光斑尺寸，质心位置，2D/3D能量分布，高斯拟合，指向稳定性等

3.11.含衰减器：孔径≥15mm，楔形镜反射率≤0.16%，紫外，可见，近红外中性滤光片各一套

10. 光纤光谱仪

1用于治疗用激光光纤通用要求的检测，需符合最新版标准YY/T0758要求

2★光谱范围：200nm-1100nm

3光谱分辨率：≤0.06-20nm。

4动态范围(位深)：16Bit

5扫描方式：内置式全谱扫描，无旋转光学组件，扫描速度快全自动匹配；

6光路结构：高灵敏度型对称式Czerny-Turner光路

7工作方式：专业软件控制。

8积分时间：≥30μs-59s。

9信噪比：300：1

10通信方式：USB3.0或以太网络

11软件：实时显示光谱曲线、分辨率等信息；自动统计最小值、最大值、半高宽和积分信息。

12灵敏度：≥375,000计数值/微瓦每毫秒积分时间

13全谱单次测量最快速度：≤0.38ms

11.网络分析仪

1测试频率 ：5 Hz 至 3 GHz, 1 MHz 分辨率

2交流电源 ( 振荡器电平 ) ：–45 至 + 10 dBm

3直流电压偏置 ：0 至 ±40 V (100 mA 最大值 ) 1 mV 分辨率 (0 V 至 ±10 V), 4 mV 分辨率 (10 V 至 40 V, -10 V 至 -40 V), 直流偏置监测器可用 ( 电压或电流 )

4扫描类型 ：线性频率扫描、对数频率扫描、分段扫描、功率扫描 ( 单位是 dBm)、直流偏置扫描

5扫描方向 ：向上扫描

6扫描点数 ：2 至 1600

7测量方法 ：端口 1 反射、端口 2 反射、端口 1-2 串联直通、端口 1-2 并联直通、增益相位串联直通、增益相位并联直通

8具有驻波比和线缆插损测试功能

12.微波漏能测试仪

1.交流电源供电

2.模拟图形显示

3.数字报警设置

4.RS232接口进行计算机控制

5.打印机串口

6.模拟记录器输出

7.可选远程探头回零

8.通过RS232接口，在实验室可以探访测试数据，实现半自动产品检测系统。峰值保持和清零按键使测量更加准确，重现性更好。

9.频率: 2450 MHz，在ISM（工业、科学及医疗设备）范围内

10.量程: 0-1，0-2，0-5，0-10 mW/cm2

11.精度: ± 1 dB

12.响应时间：Slow < 3 sec      Fast < 1 sec

13.最大功率密度：2 W/cm2

14.输入功率:110-240V， 60/50Hz

15.探头长度: 30.5 cm (12 inches)

16.电缆长度: 2.7 m（9 inches）

13.微波功率测试系统技术参数

1. 微波漏能测试仪

1.1. 工作频率：915MHz、2.45GHz；

1.2 功率密度范围：10μW /cm2~100mW/cm2；

1.3 误差：±2.5dB。

2. 功率计

2.1 工作频率：50MHz ~18GHz；

2.2 测量范围：1μW ~100mW；误差：≤0.35dB；

2.3 数字显示，可自动量程转换、调零。

3. 指针式小功率计

3.1. 工作频率：50MHz ~12.4GHz；

3.2. 测量范围：1μW ~300mW；误差：≤0.5dB。

4. 同轴直读式频率计

4.1. 工作频率：420MHz ~3.85GHz；

4.2. 测量精度：±0.3％；

4.3. 可用于脉冲调制时频率测试

5. 高精度双定向耦合器和反向高精度双定向耦合器

5.1. 耦合度：40dB±0.2dB；

5.2. 方向性：≥26dB；

5.3. 插入损耗：≤0.15dB(主线)。

5.4. 驻波系数：≤1.1(主线)

6. 大功率环流器

6.1. 插入损耗：≤0.3dB

6.2 隔离度：≥25dB

6.3 驻波系数：≤1.2

7. 同轴晶体检波器：工作频率：400MHz ~ 4GHz；

驻波系数≤1.5

8. 大功率匹配负载：工作频率：DC ~ 4GHz；

驻波系数≤1.15

9.系统配置要求（名称及数量）：

9.1.工作频率：2450MHz：

1、高精度双定向耦合器         2

2、大功率环流器               1

3、大功率匹配负载             2

4、功率计                     2

5、指针式小功率计             1

6、同轴直读式频率计           1

7、同轴晶体检波器             1

8、微波漏能测试仪             1

9.2.工作频率：915MHz

1、高精度双定向耦合器         2

2、大功率环流器               1

3、大功率匹配负载             2

4、同轴连接电缆(1m)           1

5、低损耗大功率测量电缆(0.5m) 1

6、升降平台                   4

10.要求符合 GB9706.206-2020标准的要求，可用来测量工作频率为2450MHz、915MHz的微波治疗设备中各项微波性能参数。

14. 去水气系统

1去气水系统进水采用自来水

2进水方式自动控制功能，当自来水注入水箱后，水位达到预设值时自动转为水箱内循环进水。

3进水压力应能调节在2Kg以内。

4★进水滤芯至少包含1和5微米两个颗粒滤芯，一个除离子滤芯。

5具有过压自动包含功能。机器水路应安装紫外线消毒器。

6★出水流量每分钟约5 升。

7采用负压脱气膜方式，出水溶氧可在1～4ppm范围内调节。

8去气水机直接出水溶氧不大于2ppm。

9具有上位机控制功能，与上位机数据交互功能。

10具有在线显示出水实时溶氧值。

11具有在线水温实时控制功能，有升温和降温控制部件，控温05～99℃范围。

12具有水泵快速排除水箱内水的功能。

13具有图形显示制水过程关键部件工作状态的功能。

14水箱水位自动补水控制功能。

15耦合剂测量工装。

16耦合剂测量水箱。

17在线式恒温控制器。

18设备配置

18.1去气水系统       一套

18.2耦合剂测量工装   一套（不锈钢测量主轴、耦合剂测试盒四只及配套带螺口端盖和底盖，测量夹具三套）

18.3测量水箱         一台

18.4在线式恒温控制器 一台

15.超声声场分布检测系统（核心产品）

1超声声场测量系统

1.组成：水箱(内部尺寸不小于0.85m×0.50m×0.55m)、电子伺服系统、计算机控制软件及其专用数据处理装置、膜式水听器、针式水听器及前置放大器、探头及传感器固定装置、示波器，现场安装、调试及技术培训。

2.设备用途：测量《GB 16846医用超声诊断设备声输出公布要求》(IEC 61157)、《GB9706.7医用电气设备 第2-5部分：超声理疗设备安全专用要求》(IEC60601-2-5)、《GB9706.9医用电气设备 第2-37部分：超声诊断和监护设备安全专用要求》(IEC60601-2-37)、AIUM-NEMA UD-2/UD-3、61217-1、62359、US 21 CFR1050.10、61689标准中规定的相关参数。

3.超声声场分布检测系统的性能指标

3.1★可以进行以下技术参数的测量：最大空间平均声功率输出（最大功率）；峰值负声压（p－）；输出波束声强Iab；空间峰值时间平均导出声强（Ispta）；换能器输出端面至最大脉冲声压平方积分点(对连续波系统，为最大平均平方声压)之间的距离(Lp)；6dB脉冲波束宽度（Wpb6）；脉冲重复频率（Prr）或是扫描重复频率（srr）；输出波束尺寸：平行于或垂直于参考方向的尺寸；算术平均声工作频率（fawf）；支持声输出冻结模式；换能器至换能器输出端面距离；换能器投射距离。

3.2 超声声场分布检测水箱

3.2.1★透明水箱系统，便于观察水听器的工作及角度定位。

3.2.2箱体内部尺寸(长×宽×高)：≥850mm×500mm×550mm；

3.2.3扫描尺寸：≥570 mm×420 mm ×490 mm；

3.2.4重复定位：< 5微米

3.2.5 X,Y,Z步长：≤5.5微米

3.2.6★具有两个维度的旋转，旋转步长：0.025°

3.2.7最大运动速度：≥11毫米/秒；

3.2.8★可以兼容超声探头垂直发射和水平发射两种模式，并相应的自动调整声场扫描方案。

3.2.9 每个轴相各有两个限位点；

4.软件功能

4.1控制部分功能：兼容CEC GPIB 适配器；兼容NI GPIB 适配器；自动调节示波器垂直灵敏度；可控制函数发生器；可控制步马达；控制测量用水调节装置；可编程脚本；可通过远程以太网控制步进马达；

4.2测量部分功能：温度测量；波形获得；通过示波器硬件执行波形平均；一维扫描；二维扫描；频率扫描；峰值搜索；波束校垂直（需要角度调节装置）；用波形相关进行波形平均；三维扫描；治疗设备数据获得和计算（IEC）；治疗设备数据获得和计算（FDA）；

4.3计算显示和输出功能：波形、频谱、PII 曲线；一维扫描曲线；二维扫描彩色图示、等高图、线状图、切片图；文本格式文件、自说明文件；Isppa/Ispta/Fc/Pr/MI计算；波束宽度和区域计算；超声功率计算；通过校准源的平面扫描技术进行水听器校准；波形输出至EXCEL文件；Z轴扫描输出至EXCEL文件；XY扫描输出至EXCEL文件；TI计算；拷贝曲线至剪贴板；X轴向一致性调节；位置状态窗口；波形窗口；扫描强度积分计算；多频率水听器校准数据。

5.配套水听器

5.1膜式水听器

5.1.1 频率范围（±3dB）：0.5-45MHz（含1-20MHz出厂检测证书）；

5.1.2标称灵敏度：631 nV/Pa；

5.1.3输出阻抗：>50Ω；

5.1.4 最高使用温度：40℃。

5.2针式水听器及其前置放大器

5.2.1频率范围（±6dB）：1-20MHz

5.2.2 EOC标称灵敏度（nV/Pa）：50

5.2.3可接受角度（-6dB at 5MHz）：60°

5.2.4电容：70pF

5.2.5最高使用温度：50℃

5.2.6前置放大器：

带宽：50 KHz - 100 MHz

电压增益：20 dB

输入阻抗：1 MΩ in parallel with 6 pF

输出阻抗：50Ω

功率消耗(最大)：2 W

6.配套的水循环处理装置

6.1★与超声声场测量系统配套使用，为同一厂家产品，完全满足IEC62781 标准的要求。具有除气功能，减少水中的气泡对测量的影响，具有去离子功能，减少电噪声对水听器的影响，具有去除水中悬浮物和微生物的功能。

6.2★具有远程控制开关对主机操作（约3m长），以避免操作时产生的振动影响测量，透明前面板，可以随时观察系统是否需要维护，系统备有探测器，防止水的泄漏。

6.3 除气: 5小时可将100升水中的溶解氧含量减少至4 ppm （或mg/L）。

6.4 流量：大约1.2升/分钟

6.5 紫外线装置：嵌入式紫外线灭菌灯。

16.水听器（核心产品）

1、膜式水听器一套

1.1.★频率范围（±3dB）：0.5-45MHz

1.2.★含生产厂家出厂校准证书，校准频率点间隔不低于：1-20MHz(每50 kHz为一刻度单位)，20-60MHz(每2 MHz为一刻度单位)

1.3.★专用软件：可以与不同前置放大器任意组合或者拆分，水听器和放大器分别提供生产厂家出厂校准证书，并提供专用适配软件，自动生成和计算组合后灵敏度，并进行电容补偿

1.4.标称灵敏度（dB re 1V/μPa）：-256

1.5.标称灵敏度：158 nV/Pa；

1.6.输出阻抗：50Ω；

1.7.最高使用温度：不低于40℃

2、针式水听器一套

2.1.★频率范围（±6dB）：0.25-10MHz

2.2.★含生产厂家出厂校准证书，校准频率点间隔不低于：0.03-1MHz(每5 kHz为一刻度单位)，1-20MHz(每50 kHz为一刻度单位)

2.3.★专用软件：可以与不同前置放大器任意组合或者拆分，水听器和放大器分别提供生产厂家出厂校准证书，并提供专用适配软件，自动生成和计算组合后灵敏度，并进行电容补偿

2.4.标称灵敏度（dB re 1V/μPa）：-258

2.5.EOC标称灵敏度（nV/Pa）：126

2.6.可接受角度（-6dB@5MHz）：30°

2.7.电容：不小于200pF

2.8.最高使用温度：不低于50℃

3、针式水听器一套

3.1.★频率范围（±6dB）：1-10MHz

3.2.★含生产厂家出厂校准证书，校准频率点间隔不低于：1-10MHz(每50 kHz为一刻度单位)

3.3.★专用软件：可以与不同前置放大器任意组合或者拆分，水听器和放大器分别提供生产厂家出厂校准证书，并提供专用适配软件，自动生成和计算组合后灵敏度，并进行电容补偿

3.4.标称灵敏度（dB re 1V/μPa）：-245

3.5.EOC标称灵敏度（nV/Pa）：562

3.6.可接受角度（-6dB@5MHz）：25°

3.7.电容：不小于90pF

3.8.最高使用温度：不低于50℃

4、针式水听器一套

4.1.★频率范围（±6dB）：1-10MHz

4.2.★含生产厂家出厂校准证书，校准频率点间隔不低于：1-10MHz(每50 kHz为一刻度单位)

4.3.★专用软件：可以与不同前置放大器任意组合或者拆分，水听器和放大器分别提供生产厂家出厂校准证书，并提供专用适配软件，自动生成和计算组合后灵敏度，并进行电容补偿

4.4.标称灵敏度（dB re 1V/μPa）：-263

4.5.EOC标称灵敏度（nV/Pa）：70

4.6.★有效直径：≤400μ m

4.7.电容：不小于80pF

4.8.最高使用温度：不低于50℃

5、仓式水听器一套

5.1.★频率范围（±3dB）：0.25 - 40MHz

5.2.★含生产厂家出厂校准证书，校准频率点间隔不低于：1-20MHz(每50 kHz为一刻度单位)，20-40MHz(每2 MHz为一刻度单位)

5.3.★专用软件：可以与不同前置放大器任意组合或者拆分，水听器和放大器分别提供生产厂家出厂校准证书，并提供专用适配软件，自动生成和计算组合后灵敏度，并进行电容补偿

5.4.★孔径：≤85 μm

5.5.标称灵敏度（dB re 1V/μPa）：-278

5.6.EOC标称灵敏度（nV/Pa）：13

5.7.可接受角度（-6dB@5MHz）：> 150°

5.8.电容：不小于30pF

5.9.最高使用温度：不低于50℃

6、前置放大器一套

6.1.★可与任何针式水听器、仓式水听器任意组合或者拆分，水听器和放大器分别提供生产厂家出厂校准证书，提供专用适配软件，自动生成和计算组合后灵敏度，并进行电容补偿

6.2.带宽：50 kHz - 100 MHz

6.3.★含生产厂家出厂校准证书，校准频率点间隔不低于：0.05 MHz – 0.1 MHz为每1 kHz，0.1 MHz – 1 MHz为每10 kHz，1 MHz – 10 MHz为每100 kHz，10 MHz – 100 MHz为每1 MHz。

6.4.电压增益：手动或TTL可切换0或20 dB

6.5.输入阻抗：1 MΩ，并联7 pF

6.6.输出阻抗：50Ω

6.7.50Ω最大输出：1.2Vpp

6.8.功率消耗：最大2.5 W

6.9.噪声等级：20 dB : 400μVrms, 0 dB : 350μVrms

6.10.★放大器主体不含固定线缆，电缆可自由拆卸，用户可随时连接不同长度电缆，整体防水设计，测试时可完全浸入水中

17. 超声功率测试系统

1.用于检测超声设备输出功率。

2.声功率测量范围：

标准靶：1mW ~ 2W，HIFU刀专用测试靶：1mW -100W、理疗设备测试靶：1mW -20W

3.显示分辨率：>4位

4.测量周期：4s (15次/分)

5.噪声（Std.Dev.）~3mW

6.最大测量尺寸：5 cm

7.允许的最小频率：1MHz

8.含除气专用泵、真空盖附件、掩膜。

18. 超声体模一套

1.超声多普勒胎儿测量仪检测装置招标参数

1.1★胎心率至少在50bpm~250bpm范围内调节，精度：±1bpm；

1.2★装置符合YY0449-2009中6.2.1的装置要求，水槽200mm高度。

1.3★最大综合灵敏度的测量范围：（70－120）dB装置符合YY/T0749-2009中8.2的装置要求。

1.4★最大综合灵敏度测量的重复性：优于±3dB

1.5★最大综合灵敏度的不确定度： 6dB

1.6技术验收细则

设备的验收包括设备到所后的开箱验收和设备质量的交接验收。以合同为标准进行验收。

1.6.1数量及外观验收

货到全后甲方即准备验收前的各项工作，备妥后电话或传真的方式通知乙方，乙方接到通知后48小时内派人到甲方现场，双方代表共同开箱点件面检，因包装不当或运输原因造成的设备质量下降或破损、缺件等，乙方承担责任。

1.6.2质量验收

按照以上各项参数验收。

2.弹性成像体模招标参数

2.1.体模应满足下表中测试需求：

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 背景与靶标材料纵波声速 （23±3）℃ | 一致，且在（1540~1550）m/s范围内，误差±10m/s |
| 背景与靶标材料纵波声衰减系数斜率 （23±3）℃ | 一致，0.50dB/(cm·MHz)， 误差±0.05dB/(cm·MHz) |
| 靶标材料杨氏弹性模量 | 至少包含弹性模量为8kPa、14kPa、45kPa、80kPa的测试靶标 |
| 靶标尺寸 | 有直径小于2mm的靶标 |
| 靶标空间布置 | 不同弹性模量靶标集成在同一体模上； 有深度50mm以上的靶标 |

2.2.设备的验收包括设备到所后的开箱验收和设备质量的交接验收。以合同为标准进行验收。

2.2.1数量及外观验收

货到全后甲方即准备验收前的各项工作，备妥后电话或传真的方式通知乙方，乙方接到通知后48小时内派人到甲方现场，双方代表共同开箱点件面检，因包装不当或运输原因造成的设备质量下降或破损、缺件等，乙方承担责任。

2.2.2质量验收

2.2.2.1应能满足招标参数中测试需求。

2.2.2.2应提供靶标尺寸、弹性模量对应的计量报告。

3.多普勒体模和仿血流控制系统技术要求

3.1超声仿组织（TM）材料

声  速：（1540±10）m/s（23）

衰  减：标准套中为（0.5±0.05）dB/（cm·MHz）（23）

3.2超声仿血管

密  度：0.930(g/cm3)

材  料  声  速：1555 (m/s)

内  径： 标准套中为8mm和4mm

壁  厚： 标准套中内径8mm壁厚为1.6mm；内径4mm壁厚为0.8mm

与声窗平面夹角： 标准套中为30°(斜置段)。

3.3超声仿血液

密  度： (1.03±0.04)g/cm3

声  速： （1570±30）m/s

衰  减： <0.1dB/（cm·MHz）

背向散射： （1～10）×10-9×f4/（cm·MHz4·Sr）

粘  度： （4±0.4）×10-3Pa·s

3.4恒流泵

转  数： 0.2～300RMP

流量范围： 0.014～1140ml/min

3.5转子流量计

个  数：2，串联使用

量  程：1～10L/h(即0.278ml/s～2.78ml/s)

6～60L/h(即1.67ml/s～16.7ml/s)

3.6.血流流速测量范围：2cm/s~240cm/s。

4、仿组织超声体模技术要求（一）

4.1、通用测试体模总体要求：

声速：1540±10m/s（23±3℃）；

声衰减系数：0.70±0.05dB/(cm·MHz)（23±3℃）；

靶线直径0.3±0.05mm；

靶线位置公差：±0.1mm

4.1.1低频通用型仿组织体模2台

4.1.1.1适用频段：0~4MHz

4.1.1.2轴向分辨力靶群测量范围：1~4mm,测试深度：30、50、70、120、160mm

4.1.1.3侧向分辨力靶群测量范围：1~5mm,测试深度：30、50、70、120、160mm

4.1.1.4盲区靶群测量范围：3~10mm

4.1.1.5纵向靶群测量范围：0~190mm,靶线间距：10mm

4.1.1.6横向靶群测量范围：0~120mm,靶线间距：20mm

4.1.1.7模拟病灶：

仿肿瘤，呈圆柱形，位于深度70~80mm间，直径10mm；

仿囊与结石，其中仿囊呈圆柱形，位于深度70~80mm间，直径10mm；仿结石呈不规则形，位于囊之中腰，最大尺寸约4~6mm；

仿囊结构，呈圆柱形，位于深度47~53mm间，直径6mm。

4.1.2低频加长通用型仿组织体模1台

4.1.2.1适用频段：0~4MHz

4.1.2.2轴向分辨力靶群测量范围：1~4mm,测试深度：30、50、70、120、160mm

4.1.2.3侧向分辨力靶群测量范围：1~5mm,测试深度：30、50、70、120、160mm

4.1.2.4盲区靶群测量范围：3~10mm

4.1.2.5纵向靶群测量范围：0~250mm,靶线间距：10mm

4.1.2.6横向靶群测量范围：0~120mm,靶线间距：20mm

4.1.2.7模拟病灶：

仿肿瘤，呈圆柱形，位于深度70~80mm间，直径10mm；

仿囊与结石，其中仿囊呈圆柱形，位于深度70~80mm间，直径10mm；

仿结石呈不规则形，位于囊之中腰，最大尺寸约4~6mm；

仿囊结构，呈圆柱形，位于深度47~53mm间，直径6mm。

4.1.3低频超长通用型仿组织体模2台

4.1.3.1 适用频段：0~4MHz

4.1.3.2 轴向分辨力靶群测量范围：1~8mm（根据测试深度不同而有所不同）,测试深度：30，50，70，120，160，200，250，300、350mm

4.1.3.3 侧向分辨力靶群测量范围：1~5mm（根据测试深度不同而有所不同）,

测试深度：30，50，70，120，160，200，250，300、350mm

4.1.3.4 盲区靶群测量范围：3~10mm

4.1.3.5 纵向靶群测量范围：0~400mm,靶线间距：10mm

4.1.3.6 横向靶群测量范围：0~120mm,靶线间距：20mm

4.1.3.7 模拟病灶：

仿肿瘤，呈圆柱形，位于深度70~80mm间，直径10mm；

仿囊与结石，其中仿囊呈圆柱形，位于深度70~80mm间，直径10mm；

仿结石呈不规则形，位于囊之中腰，最大尺寸约4~6mm；

仿囊结构，呈圆柱形，位于深度47~53mm间，直径6mm。

4.1.4高频通用型仿组织体模2台

4.1.4.1适用频段：≥5MHz

4.1.4.2轴向分辨力靶群测量范围：0.5~3mm.测试深度：10、30、50、70mm

4.1.4.3侧向分辨力靶群测量范围：1~4mm,测试深度：10、30、50、70mm

4.1.4.4盲区靶群测量范围：2~8mm

4.1.4.5纵向靶群测量范围：0~120mm,靶线间距：10mm

4.1.4.6横向靶群测量范围：0~100mm,靶线间距：20mm

4.1.4.7模拟病灶：囊性病灶3个，均为圆柱形，轴心分别位于深度15、30、45mm处，直径分别为2、4、6mm。

4.1.5扇扫仿组织体模2台

4.1.5.1适用频段：2.5~7.5MHz

4.1.5.2轴向分辨力靶群测量范围：1~4mm,测试深度：30mm

4.1.5.3侧向分辨力靶群测量范围：1~5mm,测试深度：30mm

4.1.5.4盲区靶群测量范围：2~9mm

4.1.5.5纵向靶群测量范围：0~180mm,靶线间距：10mm

4.1.5.6横向靶群测量范围：0~120mm,靶线间距：20mm

4.1.5.7模拟病灶：

仿肿瘤，呈圆柱形，位于深度60~70mm间，直径10mm；

仿囊与结石，其中仿囊呈圆柱形，位于深度60~70mm间，直径10mm；

仿结石呈不规则形，位于囊之中腰，最大尺寸约4~6mm。

4.1.5.8扇角靶群：各靶线均在以声窗处为圆心，半径70mm的弧线上。连同与纵向靶群共用的一条线在内，共含13条线，相邻两线间对应夹角为10°，最大扇角为120°。

4.2、切片厚度测试体模2台；

4.2.1声速:1540±10m/s（23±3℃）;

4.2.2声衰减系数:0.70±0.05dB/(cm·MHz)（23±3℃）;

4.2.3靶线直径:0.3±0.05mm; 靶线位置公差:±0.1mm;

4.2.4仿组织材料总深度:200mm;

4.2.5纵向靶群测量范围：0~190mm,靶线间距：10mm;

4.2.6散射靶片:层厚度：＜0.4 mm,层与声窗间夹角：70°

4.3、超温测试体模--------适用于GB 9706.9-2009中42章超温测试。

4.3.1超声探头表面温升体模2台

4.3.1.1  TM材料:水性高分子凝胶基复合材料;

4.3.1.2 声速:1540±10m/s（23±3℃）;

4.3.1.3 声衰减系数:(0.5±0.1)dB/(cm·MHz);

4.3.1.4 比热:(3500±500)J/(kg·K);

4.3.1.5 热导率:(0.5±0.1)W/(m·K);

4.3.1.6 外形尺寸:整体略呈六面体形，宽200mm，厚（前后方向）70mm，高210mm。

4.3.1.7 壳体构成:前后两壁：中央部分为1mm厚不锈钢板，四周镶边部分为10mm厚有机玻璃板；侧面非声窗部分：10mm厚有机玻璃板；顶面及侧面声窗部分：1.5mm厚室温硫化橡胶。

4.3.1.8 声窗及腔体:顶面：平面和R20mm曲面声窗各一个，前者针对平面线阵和R76凸阵探头，后者针对R20、R15和R10凸阵探头；侧面：R40mm和R60mm曲面声窗各一个，前者针对R40和R30凸阵探头，后者针对R60和R50凸阵探头。

4.3.2超声探头腔内温升体模2台。

4.3.2.1 TM材料:水性高分子凝胶基复合材料;

4.3.2.2 声速:1540±10m/s（23±3℃）;

4.3.2.3 声衰减系数:(0.5±0.1)dB/(cm·MHz);

4.3.2.4 比热:(3500±500)J/(kg·K);

4.3.2.5 热导率:(0.5±0.1)W/(m·K);

4.3.2.6外形尺寸:整体呈圆柱形，外径约94mm，高约190mm。

4.3.2.7壳体构成:侧壁：约5mm厚不锈钢，对应顶面面膜上红箭头指示方向，不锈钢侧壁内有吸声材料；顶面：中央开有圆孔的有机玻璃；底面：中央开孔以橡胶封闭的有机玻璃。

4.3.2.8声窗及腔体:形状：圆柱形；上半段：ABS塑料；下半段：橡胶薄层；腔底：橡胶薄层。

5、仿组织超声体模技术要求（二）

5.1.总体要求：

5.1.1通用测试体模及腔内体模应满足GB 10152-2009《B型超声诊断设备》中规定的探测深度、分辨力、切片厚度、盲区、几何位置精度、周长和面积测量偏差性能的测试要求；技术参数指标应符合其附录A的要求。

5.1.2仿血流多普勒体模应满足YY 0767-2009《彩色超声血流诊断系统》、YY/T 0705-2008《超声连续波多普勒系统试验方法》中多普勒性能测试要求；技术参数指标应符合YY/T 0458《超声多普勒仿血流体模的技术要求》。

5.2.技术参数：

5.2.1  通用测试体模一台：

5.2.1.1 探测深度 ≥150mm；

5.2.1.2 侧向分辨力 ≤1mm；

5.2.1.3 轴向分辨力 ≤0.5mm；

5.2.1.4 盲区 ≤2mm；

5.2.1.5 有2组或以上横向靶群。

5.2.2  腔内体模一台

5.2.2.1 探测深度 ≥80mm；

5.2.2.2 侧向分辨力 ≤0.5mm；

5.2.2.3 轴向分辨力 ≤0.5mm；

5.2.2.4 有2组或以上横向靶群。

5.2.3 仿血流多普勒体模一台

5.2.3.1仿血流速度 0~150 cm/s 双向可调，精度±1cm/s；

5.2.3.2模拟脉率 50~200 pulse/min 可调。

6、诊断超声切片厚度体模招标参数

6.1.仿组织材料声速：在（1450~1540）m/s范围内，误差±10m/s

6.2.仿组织材料声衰减系数斜率：0.50dB/cm/MHz，误差±0.05dB/cm/MHz

6.3.仿组织材料总深度：至少18cm

6.4.散射靶片位置：层与声窗间夹角在45°~75°（tan值在1~4之间）

6.5.声窗尺寸：适应较大超声探头（12cm×8cm）测试尺寸

19.吸声材料

1、技术参数：

吸声频段：低频组10kHz-450kHz，高频组1MHz-20MHz；

回声衰减：使用频段内不低于20dB。

2、组件数量：

高频组：

-HAM A，2块

-AptFlex F28P，2块

-AptFlex F28，2块（尺寸1200mm*600mm*10mm/片）

低频组：

-The Alberich Tile，2块

-Aptile SF5048，7块

-Aptflex F48，6块（尺寸1200mm*600mm*10mm/片）

3、可与现有声场测试设备配合使用；

4、安装后不影响测试观察，安装拆卸便捷。

20.医用超声手术设备检测仪（振幅）

1.能够测量超声手术设备的尖端主振幅和尖端横向振幅；

2.振动幅度测量范围；（0～1）mm，±2um；

光学相机：5104*4092像素

3.专用测试底座，可对测试镜头进行三轴方向的调整来保证测试的方向的一致；

4.专用的被测支架以适用不同尺寸外形的超声手术设备；

五、实施要求

1、投标人所投产品应能够至少达到以上技术参数要求，同时明确所投产品的品牌、型号、规格及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，并提供详细的技术参数及性能说明书。

2、投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、符合国家有关质量标准的产品。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验收合格后由中标人按采购人的需求安装在采购人的指定位置。

3、交付时间：合同生效日后，180日内将合同标的全部交付并安装调试完毕。

4、中标人应及时安装调试，安装调试期间采购人的使用人员协助配合；安装调试完毕，中标人需组织采购人使用人员进行使用及日常维护等的培训。

5、验收时需提供全部的技术资料（产品中/英文说明书、中文操作手册和产品合格证书）。

6、投标人应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

7、投标人安装调试时采取必要的安全措施，如有意外或事故发生，由中标人（合同卖方）负全部责任。

六、验收标准

1、验收依据：（以下为本次验收的依据进行验收，连续稳定运行2周视为验收合格；交付货物如与应标情况不符，将拒绝签字验收并计入政府失信名单，并追究法律责任。）

1）关于本产品的相关国家标准及规范。

2）招标文件、投标人投标技术应答文件、合同以及厂家技术规格文件。

3）采购人组织的第三方计量部门的计量报告或者检测报告。

2、验收的时间、方式、程序要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》第九条。

3、验收标准：以投标文件和投标人（合同乙方（中标人），下同）的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

4、验收程序：合同标的全部交付并安装完毕后，乙方可向甲方书面提出验收要求，甲方在接到书面要求后30日内进行验收，如果验收因乙方原因发生迟延和在其它情况下发生额外费用，甲方有权就因迟延发生的损害和损失和任何额外费用请求赔偿。

5.（上述技术参数中有明确要求的，以明确要求为准）

七、售后服务要求

1.设备安装、调试结束后，由采购人指定的第三方测试机构测试合格后、用户签署验收报告之日起计，乙方需免费派工程师到达现场协助验收工作。

2.系统整体免费原厂质保一年。

3.质量保证期间内，任何有缺损部件免费维护，包括无法修复部件的重新更换，技术性能指标保证符合投标文件中响应的要求。

4.中标产品中测试环境必须经有资质的检定机构检验，合格后方可交付使用。保修期外乙方对本设备终身负责维修。保修期外故障待修复后只收配件费，免收上门费、人工费。

5.如果设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话之后2小时之内响应，24小时内到达现场修复，否则甲方可自行采取必要的措施，由此产生的风险和费用由乙方承担。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

6.乙方免费提供全套资料，含产品合格证、操作手册、维修手册，如技术资料不全，甲方有权不支付货款。

7.技术培训：免费提供甲方2名及以上仪器操作人员进行操作及维护技术培训，直至可熟练使用为止。

8.零配件应保证5年（含）以上的供应期。

9.乙方需在后续使用过程中及时免费提供技术咨询和软件升级服务。

八、其他要求：

1、质量保证期内所有货物保修服务方式均为上门服务，即由中标人派员到用户设备使用现场维修。由此产生的一切费用均包含在投标报价内。

2、验收合格并不免除在质保期内中标人应负的责任。

3、培训要求（费用包含在投标报价中）：中标人须根据设备特点及技术要求对采购人的技术、管理人员进行培训至用户可熟练操作使用为准。

4、其它要求见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

5、不接受付款方式、质保期和交货期的负偏离，否则视为无效投标。

6、如产品的技术要求中有关于售后服务（质保期）的具体要求，以具体要求为准。

第七章 投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心

根据          项目[项目编号：       ]招标文件，(姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还（本项目不适用）。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏海外集团国际工程咨询有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：  年  月  日

二、开标一览表格式

项目编号：

项目名称：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 江苏省医疗器械检验所徐州分所（徐州检验室）电气安全实验室项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |

投标人：           （电子签章）

日期： 年  月  日

三、分项价格表格式

项目编号：

项目名称：

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 数量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

1、本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]046号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

注：1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人对以上数据的真实性负责。

3、采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目编号：

项目名称：江苏省医疗器械检验所徐州分所（徐州检验室）电气安全实验室项目

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：  年  月  日

五、授权委托书格式

委托人：

地址：

法定代表人（负责人）：          职务：

统一社会信用代码：

受托人：      性别： 男（女）

年龄：  岁      民族：  族

职务：

身份证号：

兹委托（     ）全权代表我企业（公司）参与（     ）项目（项目编号：        ）的招、投标活动及签订合同。（    ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（    ）无转委托权。委托期限自年月日起至年月日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：                邮箱：

法定代表人（签字或盖章）：

年  月  日

(受托人身份证扫描件附后)

六、中小企业声明函格式

项目编号：

项目名称：江苏省医疗器械检验所徐州分所（徐州检验室）电气安全实验室项目

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心）的（江苏省医疗器械检验所徐州分所（徐州检验室）电气安全实验室项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（xxxxxxxxxx），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（  万元），属于        （中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

2.（xxxxxxxxxxxxx），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（   万元），资产总额为（  万元），属于        （中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

5、投标人请对照采购需求中的设备清单，对上述内容进行完善；

6、投标人投标的所有产品均满足上述要求，方可享受评审过程中的价格优惠，否则不享受。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

七、残疾人福利性单位声明函格式

（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目编号：

项目名称：

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：  年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加江苏省医疗器械检验所徐州分所（徐州检验室）电气安全实验室项目（项目编号：       ）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：               （电子签章）

日期：  年  月  日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料扫描件）格式（投标人可自行拟定）

项目编号：JSZC-320312-HWZX-G2023-0056

项目名称：江苏省医疗器械检验所徐州分所（徐州检验室）电气安全实验室项目

供应商郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：          ，项目编号：             所必需的设备和专业技术能力， 具体为：

设备：

1、           （证明材料扫描件附后）

2、           （证明材料扫描件附后）

3、           （证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、           （证明材料扫描件附后）

2、           （证明材料扫描件附后）

3、           （证明材料扫描件附后）

………… 特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：证明材料扫描件：至少提供：核心产品（第一包：步入式环境试验箱、快速温度变化试验箱、冷热冲击试验箱、高低温及低气压试验箱、高温高压试验箱、振动试验台；第二包：光生物安全测试系统、内窥镜测试系统、内窥镜冷光源测试系统、超声声场测量系统、水听器）投标人提供进口产品的，需提供进口产品厂商或者厂商中国总代理出具的项目专项授权书。

十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币     。（保函有效期须截止到项目进场验收合格）。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥       大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。