招标文件

项目名称：徐州市基层生态环境监测机构规范化建设项目（第一批丰、邳、铜）实验监测仪器设备采购

项目编号：JSZC-320300-ZBXX-G2023-0007

采 购 人：徐州市环境监测中心

采购代理机构：江苏正本信息科技有限公司

二〇二三年十月

目 录

第一章  投标邀请	1

第二章  投标人须知	3

第三章  投标资料表	13

第四章  评标标准	22

第五章  拟签订的合同文本	24

第六章  采购需求	33

第七章  投标文件相关格式	70

徐州市环境监测中心

《徐州市基层生态环境监测机构规范化建设项目（第一批丰、邳、铜）实验监测仪器设备采购项目》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

第一章  投标邀请

江苏正本信息科技有限公司对徐州市环境监测中心“徐州市基层生态环境监测机构规范化建设项目（第一批丰、邳、铜）实验监测仪器设备采购”项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：徐州市基层生态环境监测机构规范化建设项目（第一批丰、邳、铜）实验监测仪器设备采购

(二)项目编号：JSZC-320300-ZBXX-G2023-0007

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①登录 http://jszfcg.jsczt.cn/ ，或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

②“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）售价：免费。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标截止时间：2023年11月01日北京时间：09:30。

（二）开标时间：2023年11月01日北京时间：09:30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：徐州市环境监测中心

（二）地址：徐州市泉山区黄河南路60号

（三）联系方法：0516-85833306

（四）采购项目联系人：王勇

六、采购代理机构

（一）名称：江苏正本信息科技有限公司

（二）地址：徐州高新技术产业开发区北京南路158号

（三）联系方法：17305200724

（四）采购项目联系人：闫腾月；联系电话：17305200724

第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

1.电子投标文件要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交电子投标文件的截止时间注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后提交的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内通过CA锁进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行电子签章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.不具备招标文件中规定的资格要求的；

12.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

13.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

14.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3. 所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1.中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

3.中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：徐州市环境监测中心 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏正本信息科技有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2.此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（www.jscredit.gov.cn）； 4.“信用中国（江苏徐州）”网 （ http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：资格性审查前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，需分采购包编制）； 2.《授权委托书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 3.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-6必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人的营业执照扫描件； 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）； 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“四、”内容）； 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （二）商务资信 《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； （三）技术响应 《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.技术参数响应； 2.节能环保； （二）商务部分 1.企业经营业绩； 2.管理体系； 3.项目实施方案； 4.品牌影响力及市场认可度； 4.售后服务。 五、价格折扣文件格式 1.投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造的，需提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。特别要求的除外。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目总预算786万元人民币。分两个采购包： 采购包一不接受超过447万元人民币（预算金额）的投标报价； 采购包二不接受超过339万元人民币（预算金额）的投标报价。 报价包括产品价、培训、税金、运费、保险、质保、利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十六) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 线上要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过350M！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| (十八) | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明：投标人应在用CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的笔记本电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| (十九) | 投标文件的提交： 1.投标文件提交时间：2023年11月01日北京时间09:30前。 2.投标截止时间：2023年11月01日北京时间09:30。 3.投标文件提交地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2023年11月01日09：30（标准时间） 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八)1 (二十八)1（4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按实施方案得分顺序排列。 三、本项目分2个采购包，同一投标人可以对本项目2个标段同时进行投标，最多能中1个标段；前一标段中标后可以参与后一标段评标，但不得再次被推荐为中标候选人。已被推荐为第一中标候选人的投标人将不再推荐为本批次其他标段的中标候选人。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十七)1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：无。 |
| (四十一) | 一、供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 二、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑接收人：闫腾月;联系电话：17305200724; 办公地址：徐州市丰县华悦嘉园2号楼1单元102室 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高10万元 （PPP项目最高10万元） |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% | 0.004% |  |

说明：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）* 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于10万元，按10万元收取。超出5万元的，超出部分按8折计算收取。（PPP项目按10万元）

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额，采购预算为1元的项目，中标（成交）金额按100万元计算。

7.多采购包项目按总项目收费，最高不超过10万元。

- 第四章 评标标准

评分标准：适用于采购包一、二

| 评审因素 |  | 分数 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价分 | 投标报价 | 30分 | 满足文件要求且最后报价最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30分*100%。 投标人所投产品全部为小微企业制造或监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位制造的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）。 得分四舍五入保留小数点后 2 位。 |
| 技术响应 | 技术参数响应 | 29分 | 标“▲”的部分为次重要参数，每有一项负偏离扣3分，其他技术参数每有一项负偏离扣1分，扣完为止。投标人需详尽真实的提供投标产品的技术响应偏离表，具体由评标委员会根据技术要求细则，对各投标单位投标产品的技术响应情况进行评比打分（加“▲”部分需在电子投标文件中提供证明文件等相关材料，且均需在技术响应偏离表详尽真实的提供偏离情况，否则视为负偏离）。本项最低得0分，最高得29分。 |
| 节能 环保 | 节能环保 | 2 | 1.投标产品在财政部，生态环境部公布“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的，每提供一个得1分。最高得1分。 2.投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书的，每提供一个得1分。 |
| 企业经 营业绩 | 企业业绩 | 2 | 供应商自2020年1月1日以来，供应商同类货物类似业绩（单份合同金额不低于本次投标价格），每提供一个得1分，满分2分。（需提供合同原件彩色扫描件，合同内容、金额等清晰可见的完整证明材料） 电子投标文件中需提供项目合同（包括中标通知书或合同等完整证明材料）原件彩色扫描件，未提供不得分。 |
| 管理体系 | 管理体系 | 3 | 供应商须拥有完善的管理体系。供应商须提供本公司在有效期内的“质量管理体系认证”、“环境管理体系认证”、“职业健康与安全管理体系认证”证书，每提供一项得1分，本项最高得3分，最低得0分。 |
| 项目实施方案 | 实施方案整体概况 | 12 | 对项目整体供货方案、科学性、执行性、及时性等方面进行评价。优秀得12-9分，良好得8-5，一般得4-1分，差或未提供的得0分。 |
|  | 项目管理力量、技术人员配备 | 4 | 管理和技术人员配备情况及质量保证措施等进行对比打分 优秀得4-3分，一般得2-1分，差或未提供的不得分。 |
| 品牌影响力及市场认可度 |  | 7分 | 评委对产品的品牌、系列、档次、产地、市场占有率、影响力以及产品的先进性、可靠性、稳定性等方面进行综合评价。品牌认可度最高的得7-5分，品牌认可度较高的得4-2分，品牌认可度一般的得1分，差得0分。 |
| 售后服务 | 售后服务 | 11分 | 1.根据投标单位所提供的售后服务范围、时间、维修费用、更换配件等进行对比打分。优秀得9-7分，良好得6-4，一般得3-1分，差或未提供的得0分。 2.售后服务管理体系和措施。由评标委员会根投标单位的售后服务、服务措施，如响应时间、上门时间、售后服务人员的技术水平和应急处理方案等进行对比打分，优秀得2分，一般得1分，差或未提供的不得分。 |

采购人有权对中标人以上内容进行复核，如发现存在弄虚作假或其它不符招标文件要求的行为，将取消中标资格。

注：上传的所有扫描件，均为原件的彩色扫描件，扫描件必须内容清晰可见，如无法辨识不予认可。

## 说明：

## 1、本项目采用综合评分法，对通过资格审查的投标人进行综合打分；

## 2、同一投标人可以对本项目2个标段同时进行投标，最多能中1个标段；前一标段中标后可以参与后一标段评标，但不得再次被推荐为中标候选人。已被推荐为第一中标候选人的投标人将不再推荐为本批次其他标段的中标候选人。

3、评标委员会按照综合得分从高到低的顺序推荐中标候选人，得分最高者为第一中标候选人、第二、第三名依次为第二、第三中标候选人，以此类推。综合得分相等时，评标委员会按照以下优先顺序推荐中标候选人：

（1）实施方案和售后服务方案得分高的优先；

（2）品牌影响力及市场认可度得分高的优先；

（3）企业经营业绩得分高的优先。

- 第五章 拟签订的合同文本

（友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。）

政

府

采

购

合

同

项目名称：

项目编号：

甲方（采购单位）：

乙方（中标单位）：

签订日期：     年   月   日

专用条款

采购单位（全称）：                     （简称甲方）

成交供应商（全称）：                   （简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就             相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为     元的标的（服务/货物）。

主要标的物清单（详细列明）

| 服务/货物的名称及品牌.规格.型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币金额（大写）： （￥： ） |  |  |  |  |

二、服务/交货时间、地点

（一）采购合同签订后  30   天内全部交付并安装调试完毕。

（二）交货地点：       。

三、质量技术标准

乙方提供的服务和产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

四、实施方式及费用

由乙方视情况自定实施方式，费用自负。

五、验收

（一）在服务/货物进场并安装调试后  五  日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）各县区监测站按合同约定时间组织验收，并出具验收合格证明。

（三）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在  十  天内向乙方提出书面意见，不签发验收单。乙方在接到甲方书面意见后，应在    天内予以处理。

- 六、付款方式

1、本项目含税合同总额为： ￥           元（大写：         ）（含税）；

2、预付款支付

预付款支付方式：经双方协商一致，选择以下第        种付款方式：

（一）付款方式（提交预付款保函的）：合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后15个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之五十（50%），小写￥          大写：人民币              。剩余合同价款甲方验收合格后15个工作日内一次性付清。

（二）付款方式（不提交预付款保函的）：

合同签订后15个工作日内甲方支付合同价款的百分之五十（50%）小写￥         大写：     人民币                                                                                                                                为预付款；

安装调试完毕并通过甲方验收后15个工作日内一次性付清剩余价款百分之五十（50%）小写￥         大写：           人民币；

乙方要求付款应提供以下资料：

①乙方出具的等额正式发票；

②甲方出具的验收合格证明。

收款人：

开户行：

账  号：

七、售后服务

（一）验收通过之日起对设备免费保修    年。质保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在规定时间内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

（二）技术支持响应时间。一般问题       小时内电话支持，难点、重点问题      天内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

八、违约条款

（一）如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

（二）乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，除没收其履约保证金外，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

（五）甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

九、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，采购代理机构见证盖章后实施，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

十一、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十二、本合同一式四份，以中文书写，甲方、乙方各执一份，采购代理机构、财政监管部门各一份。

十三、本合同一切未尽事宜，按民法典有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十四、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即         。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即    。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十五、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十六、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十七、包装要求

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

十八、装运条件

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

十九、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：

1、发票；

2、制造厂家出具的质量检验证书等；

3、装箱单；

4、验收合格证书；

5、买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

二十、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场安装；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

（五）供货商需配合仪器设备的年检工作，如有外地检定，供货商需提供专用的车辆保证货物的正常转运。

（六）年检期限：     年

二十一、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十二、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表，加盖公章后报市政府采购中心；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔，检验报告送市政府采购中心备案。

二十三、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣除索赔金额或采用法律手段解决索赔事宜。

二十四、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十五、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十六、税费

乙方收取的款项应包含增值税金，乙方须开具等额发票（增值税专用发票）给甲方，否则付款时间相应顺延。接受劳务合同方、付款方和发票开具的单位名称应一致。

二十七、合同争议

本合同未尽事宜，可以以补充合同或协议的形式加以补充。补充合同或协议与本合同具有同样的法律效力。甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国民法典”规定提交调解和仲裁。

双方可以选择以下 （1） 方式解决争议：

（1）双方约定向  徐州  （项目所在地）仲裁委员会申请仲裁。

（2）向有管辖权的人民法院起诉。

二十八、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：                                          （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

甲方开票信息如下：

户名：

账号：

开户行：

统一社会信用代码：

地  址：

电 话 ：

签	于：                            	年     	月	    日

乙方：                                           （盖章）

地址：

法定（授权）代表人：

乙方开票信息如下：

户名：

账号：

开户行：

统一社会信用代码：

地  址：

电 话 ：

签	于：                            	年     	月	    日

第六章 采购需求

一、本项目不接受超过各采购包限价的报价，超过报价的为无效报价：

采购包1：实验室分析仪器设备，采购预算约447万元；

采购包2：现场采样及应急监测仪器设备，采购预算约339万元，

报价包括产品价、培训、税金、运费、保险、质保、利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目概况

1、项目名称：徐州市基层生态环境监测机构规范化建设项目（第一批丰、邳、铜）实验监测仪器设备采购

2、送货时间及地点：在指定时间内送货至采购人指定地点。

3、货物采购清单：

包1：实验室分析仪器设备

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS） | 2 | 核心产品 |
| 2 | 离子色谱仪 | 1 | 核心产品 |
| 3 | 气相色谱仪(非甲烷专用) | 1 |  |
| 4 | 气相色谱仪(水) | 1 |  |
| 5 | 总磷智能分析仪 | 1 | 核心产品 |
| 6 | 气相分子吸收光谱仪 | 1 |  |
| 7 | 全自动恒温恒湿称重系统 | 1 |  |
| 8 | 液液萃取仪 | 2 |  |
| 9 | 平行浓缩仪 | 1 |  |
| 预算约447万元 |  |  |  |

包2：现场采样及应急监测仪器设备:

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 深井采样器 | 1 |  |
| 2 | 便携式抽滤仪 | 1 |  |
| 3 | 便携水质自动分析仪 | 1 |  |
| 4 | 手持式叶绿素(蓝绿藻)测定仪 | 1 |  |
| 5 | 多参数水质分析仪 | 2 | 核心产品 |
| 6 | 苏玛罐 | 3 |  |
| 7 | 气体检测管 | 2 |  |
| 8 | 紫外烟气分析仪 | 1 | 核心产品 |
| 9 | 配气装置（三通道） | 2 |  |
| 10 | 便携式气相分子吸收光谱仪 | 1 |  |
| 11 | 真空箱采样器 | 4 |  |
| 12 | 硫酸雾氟化物采样装置 | 1 |  |
| 13 | 氯气小流量采样器 | 1 |  |
| 14 | 多路烟气采样器 | 2 |  |
| 15 | 低浓度自动烟尘烟气综合测试仪 | 1 | 核心产品 |
| 16 | 对接式高湿低浓度烟尘采样管 | 1 |  |
| 17 | 烟尘多功能采样管 | 1 |  |
| 18 | 便携式测油仪 | 2 | 核心产品 |
| 19 | 便携式颗粒物检测仪 | 2 |  |
| 20 | 便携式重金属测定仪 | 1 |  |
| 21 | 便携式多参数气体分析仪 | 1 | 核心产品 |
| 22 | 电磁辐射分析仪 | 1 |  |
| 23 | 便携式长杆高剂量伽马巡测仪 | 1 |  |
| 24 | 水质快速检测包 | 20 |  |
| 预算约339万元 |  |  |  |

备注：

1、中标方签订合同前，接到招标方或者代理机构通知后，三天内提供投标文件所有原件，供招标方审查。审查不通过的，将视为虚假应标，招标人可取消中标人中标资格、取消合同签订，并上报政府采购管理部门记入企业征信。

2、中标方核心设备在接到招标方或者代理机构“真机验证”通知，一周内，进行真机验证。投标时需提供《技术验证承诺书》（格式附后，上传至《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》），签订合同前真机验证不通过的，将视为虚假应标，招标人可取消中标人中标资格、取消合同签订，并上报政府采购管理部门记入企业征信。

2、核心产品需提供生产制造商针对本项目的售后服务承诺函原件扫描件并上传至《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（原件备查）。

三、技术参数及配置要求

包1：实验室分析仪器设备

（一）电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS）

1.仪器总体要求

本仪器要求能适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析和元素形态分析任务，满足环保、食品、地质、金属、生物样品、化工材料分析等等。

2.仪器工作环境

2.1 环境温度： 15~30℃

2.2环境湿度： 20~80%

2.3 电源：200~240V，30A，50/60Hz

3.仪器硬件要求

▲3.1为了能够在碰撞或反应模式中引入质量筛选功能以实现更有效的多原子离子干扰去除效果，实现对复杂基体样品的准确分析，仪器供应商所提供的产品应具有两套可实现质量筛选功能的四极杆。

3.2雾化器：高效同心雾化器，提供最佳雾化效率；

3.3雾室：石英雾室，死体积小，记忆效应低，筛选气溶胶均匀且稳定；

3.4气路控制：整机配备不少于5路高精度质量流量计，控制包括等离子体气、辅助气、载气、稀释气、碰撞气等气体流速；

3.5炬管：采用无需手动连接等离子气，辅助气气路的卡式推入炬管设计，以方便日常更换维护且避免多次维护导致的漏气现象；可配置多种口径中心管的分体式石英炬管，用以降低炬管的后期使用成本。

3.6中心管：可拆卸式中心管设计，方便用户针对不同样品类型选择并更换合适尺寸的中心管。

▲3.7进样系统要求具有氩气自动稀释系统，无需手动稀释，实现高固体溶解含量样品分析，最大可将样品稀释200倍，提供软件截图证明材料，重点验证指标。

3.8三锥接口设计：长寿命易维护的采样锥系统，锥接口设计要求具高灵敏度、高复杂基体耐受和低干扰水平的锥口设计，每套锥使用寿命超过3年，提供厂家质保；离子透镜终生免维护或者免费维护，提供厂家质保。

3.9碰撞/反应池：池体内部应具有四极杆或者八级杆结构设计，可以通入不同碰撞和反应气体，有效去除质谱干扰。

▲3.10碰撞/反应池配置三路反应气：池内可通入纯碰撞气（纯氦气或者纯氢气），纯还原性气体（纯氨气或者纯甲烷气）和纯氧化性反应气（纯氧气），通过软件控制质量流量计实现自动切换，一次进样可以完成标准模式，碰撞（动能歧视）模式，还原反应模式和氧化反应模式四种模式切换。提供软件截图证明，重点验证指标。

▲3.11四极杆质量过滤器：带预四级杆的四级杆质量过滤器，质量范围：不小于2-285amu,提供软件截图证明，重点验证指标。

▲3.12分析动态线性范围至12个数量级，实现高低含量同时检测。以制造商或国内运营机构国内公开发布且官网可下载的中文样本资料为准。重点验证指标。

▲3.13检测器瞬时采集速率不低于80,000数据点/秒，可以实现更快的分析速度和单颗粒单细胞分析能力，有利于进行纳米颗粒污染分析。以制造商或国内运营机构国内公开发布且官网可下载的中文样本资料为准。重点验证指标。

3.14真空系统：要求从大气压开始抽至可工作的真空度的时间小于10分钟。机械泵抽速要求不小于40立方米/小时，提供证明材料，重点验证指标。

3.15等离子体可视系统：可以实时通过电脑显示器监控等离子体及锥口和中心管的状态，便于及时判断仪器是否需要维护。方便将ICPMS主机与控制电脑分开放置的用户直接通过控制电脑观察仪器运行情况并进行参数优化。

3.16操作系统： 全中文操作系统，多用户系统软件。

4.仪器性能指标

4.1随机背景：＜5 cps（4.5或220）

4.2氧化物离子（CeO+/Ce+）≤2.5%，双电荷粒子（CeO+/Ce+）≤3%。

4.3 仪器检出限

4.3.1轻质量元素: Be ≤0.1ppt

4.3.2中质量数元素：In或Y≤0.1 ppt

4.3.3高质量数元素：U或Tl≤0.1ppt

4.4 稳定性

4.4.1 短期稳定性（RSD）：≤2%（20分钟，1ppb混合溶液、无内标、不同模式切换）

4.4.2长期稳定性（RSD）：≤3%（4小时，1ppb混合溶液、无内标、不同模式切换）

4.5 同位素精度：Ag107/Ag108≤ 0.08%，验收指标。

5.单套仪器配置要求（必须满足）

5.1四极杆电感耦合等离子体质谱主机1套；

5.2 四级杆或者八级杆碰撞/反应池 1个

5.3配置三路碰撞/反应气路流量计（碰撞气、还原气和氧化气三路反应气流量计）

5.3 工作站软件 1套，具有定性、定量、形态分析、同位素分析、纳米表征分析功能。

5.4循环冷却水系统1台；

5.5调试溶液1套。

5.6主机软件控制的有机样品加氧系统一套

5.7最大可稀释200倍的氩气自动稀释系统一套

5.8全彩等离子体观测窗

5.9耗材配置：采样锥1个、截取锥1个、石英矩管1支、石英中心管1支、进样泵管24支、废液管24支、进样毛细管1套、多元素混合标准溶液1瓶。

5.10机械泵油（满足5年使用）

5.11仪器用10L氦气，10L氨气和10L氧气钢瓶各一套，包括减压阀。

5.12仪器用数据处理与输出系统一套

（二）离子色谱仪

1.适用于水中阴、阳离子、消毒副产物的分析。

2.工作环境：

2.1电源：220V，50Hz

2.2 温度：10～30℃

2.3 相对湿度：25～85%

3.技术要求

该系统由双柱塞泵，可触摸液晶显示面版， 高容量分离柱系统，温控柱箱，电解自动再生微膜抑制器，控温电导池，电导检测器，色谱工作站软件组成。所有的流路均采用PEEK材料。

3.1泵：化学惰性的非金属泵头，PEEK管路，适合于pH为0～14的淋洗液及反相有机溶剂。

▲3.1.1类型：双电机独立驱动串联柱塞泵（提供结构图用以证明）

3.1.2最大压力：35 MPa（5000 psi）

3.1.3流速范围：0.01～5.00mL/min(以0.01递增)

3.1.4流量精度:＜0.2%

3.1.5泵头清洗装置:可自动清洗双柱塞泵头

3.2  色谱分析柱:高容量分离柱及相应的保护柱组成，pH 0-14的工作范围，100%兼容反相试剂，使用强酸强碱淋洗液

3.2.1高容量阴离子分离柱及保护柱 1套，一次进样完成阴离子和有机酸的分析

3.3 温控柱箱:

3.3.1 温度范围:室温+5 °C 至 80 °C

3.3.2 温度稳定性: ±0.1 °C

3.4阴离子连续自动再生微膜抑制器：利用连续自动再生微膜抑制技术以降低淋洗液背景电导，无需外加硫酸，具有高容量，免维护，低背景电导，低噪声和稳定的基线

3.5 电导检测器：

▲3.5.1 采用32位ADC模拟/数字信号转换芯片，全量程自动转换，无需换档。（提供证明材料）

3.5.2 分辨率: 0.001nS/cm

3.5.3 量程: 0～100,000 µS/cm

3.5.4 基线噪音：0.00002µS

3.5.5 最小检测浓度：阴离子Cl-   0.0005µg/ml；阳离子Li+  0.0001µg/ml。

3.5.6温度范围:室温+5℃  至80℃.

3.5.7测温精度: ≤0.001℃

3.5.8 电导池耐压:>10 MPa

3.6 自动进样器：

3.6.1类型：X Y Z三维电机驱动的自动进样器。

3.6.2定量方式：可选择满环进样（由定量环定量）和部分环进样

3.6.3样品位数：不少于100位（2mL样品瓶）

3.6.4 进样量：1～2000 μL，由软件控制连续可调，可满足不同应用需求。

3.7色谱工作站

3.7.1色谱工作站可完全控制整套仪器，设定所有参数，可以实时采集数据并显示色谱图，采集完成后自动计算各组分的浓度。

3.7.2 互动式界面，可同时显示样品列表、色谱图、标准曲线、组分信息和定量结果；并且在列表中选择不同的样品或组分时，色谱和标准曲线也自动跟随变化。

3.7.3 可运行于Win 7/8/10。

3.7.4 具有审计追踪功能，能够记录数据的产生、修改、删除等过程。（需要提供软件截图证明材料）

▲3.8 扩展功能：能扩展到和原子荧光、ICPMS、UV/VIS、荧光检测器等多种仪器联用，以满足形态分析、极性荧光有机物等分析需求（需要给出证明材料，联用案例、色谱图等材料）。

4.单套仪器配置要求：

4.1主机（包括泵、电导检测器、电导池、温控柱箱等）一套

4.2  100位或者以上的自动进样器 一套

4.3 色谱工作站软件（包含数据处理和输出系统） 一套

4.4 阴离子分析包（包含色谱柱、抑制器） 一套

4.5 可触控液晶控制面板 一套

4.6 全自动泵头自动清洗装置 一套

4.7 漏液监控系统 一套

4.8 安装维修备件包（管路、流动相瓶、必要工具等） 一套

（三）气相色谱仪(非甲烷专用)

1.满足标准：气相色谱仪方案需满足非甲烷总烃检测相关要求。

2.工作条件

2.1	工作环境温度：5℃～40℃

2.2	工作电压：220V±10% 50Hz

3.柱温箱参数

3.1操作温度范围：高于室温+4℃～450℃

3.2柱箱温度偏差≤0.2%

3.3	程序升温平台数≥10阶11平台

3.4	温度控制精度：0.1℃

3.5	升温速率≥120℃/min

4.毛细管进样口参数

4.1	至少安装两个分流/不分流毛细管柱进样口

4.2高精度电子压力/流量控制，能同时控制载气

5.检测器参数要求

5.1	仪器主体至少可搭载2个独立控温的检测器

5.2	所有检测器均包括为电子流量控制模块

5.3	氢火焰离子化检测器（FID）

5.3.1高精度电子流量/压力控制，能同时控制载气，燃烧器和助燃气三路气体流量

5.3.2适配填充柱和毛细管柱

5.3.3最高使用温度450°C

5.3.4检出限≤2.5pg C/s（正十六烷）

5.3.5定性重复性≤0.1%，定量重复性≤0.8%

6.阀系统控制

6.1 所有阀组件，必须使用惰性切换阀，全自动气体驱动阀，无需手动切换，准确性高，重复性好

6.2 可反吹预柱防空，缩减分析时间，减少对色谱柱及检测器的污染

7.色谱软件

7.1	支持Windows 7/10

7.2	可对进样口、检测器、柱温箱升温程序、色谱柱条件以及阀各项参数进行设置，控制

7.3	自动识别色谱峰保留时间、自动积分校正及输出报告等应用功能

8.单套仪器配置要求（气相色谱仪方案需满足非甲烷总烃检测相关要求）：

8.1气相色谱仪主机 1台

8.2工具包 1套

8.3专用色谱软件 1套

8.4 氢火焰离子化检测器(FID) 1个

8.5 电子压力流路控制模块 1个

8.6定量管 2个

8.7 可安装两个阀的加热阀箱及气体管路 1套

8.8 十通阀 1个

8.9 色谱柱 2根（满足标准需求）

8.10气体净化装置 1套

8.11 氢气发生器 1套

8.12 空气发生器 1套

8.13 数据处理及输出系统 1套

8.14 标气 1套（满足标准需求）

8.15 流量校准仪 1套

8.16 配套氮吹仪 1套

8.17 配套旋转蒸发仪 1套

（四）气相色谱仪(水)

1.满足标准：满足水中硝基苯检测相关要求。

2.工作条件

2.1	工作环境温度：5℃～40℃

2.2	工作电压：220V±10% 50Hz

3.柱温箱参数要求

3.1操作温度范围：高于室温+4℃～450℃

3.2柱箱温度偏差≤0.2%

3.3	程序升温平台数≥10阶11平台

3.4	温度控制精度：0.1℃

3.5	升温速率≥120℃/min

4.毛细管进样口参数

4.1	至少安装两个分流/不分流毛细管柱进样口

4.2高精度电子压力/流量控制，能同时控制载气

5检测器参数要求

5.1	仪器主体至少可搭载2个独立控温的检测器

5.2	所有检测器均包括为电子流量控制模块

5.3	氢火焰离子化检测器（FID）

5.3.1高精度电子流量/压力控制

5.3.2适配填充柱和毛细管柱

5.3.3最高使用温度450°C

5.3.4检出限≤2.5pg C/s（正十六烷）

5.3.5定性重复性≤0.1%，定量重复性≤0.8%

5.4 电子捕获检测器（ECD）

带高精度电子流量/压力控制

6. 液体自动进样器

位数大于50位

7.色谱软件

7.1	支持Windows 7/10

7.2	可对进样口、检测器、柱温箱升温程序、色谱柱条件各项参数进行设置，控制

7.3	自动识别色谱峰保留时间、自动积分校正及输出报告等应用功能

8.单套仪器配置要求（气相色谱仪方案需满足烷基苯检测环境相关要求）

9.1 气相色谱仪主机 1台

9.2 工具包 1套

9.3 专用色谱软件 1套

9.4 氢火焰离子化检测器(FID) 1个

9.5 电子捕获检测器（ECD） 1个

9.6 色谱柱 1根（满足标准需求）

9.7 气体净化装置 1套

9.8 液体自动进样器 1套

9.9 氢气发生器 1套

9.10 空气发生器 1套

9.11 数据处理及输出系统 1套

（五）总磷智能分析仪

1.用于水中总磷指标的实验室全自动化检测，遵循标准《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》（GB 11893）规定方法标准设计；

2.全流程自动化完成批量样品试剂加入、消解、冷却、定容、混匀、检测、清洗、数据采集与处理、数据报告生成等操作；

3.仪器可按单个标准母液，自动配置标准梯度，建立标准曲线；

4.智能自动稀释，仪器配备智能自动稀释功能，对浓度超过测定上限的样品，仪器可按测试结果自动稀释后重新测试；稀释倍数不小于20倍；

▲5.仪器具备自动扣除样品浊度干扰功能，支持同一样品自动扣除功能，即样品瓶可作为比色管使用，同一样品分别测定加显色剂与不加显色剂的吸光度，进行浊度扣除；另外，也支持双样扣浊度，取样后分别装入两支消解比色瓶中，消解完后一支显色一支做空白，进行浊度扣除；

6.消解系统，各样品独立密封、消解，确保消解温度不低于120-124℃，最高工作压力不低于1.1-1.4kg/cm²，消解时间达到30min；

7. 7路试剂流路系统，不同试剂有独立的管路、泵、阀，避免试剂交叉污染

8. 仪器能自动实现试剂量监控，实时显示试剂液位，当试剂消耗达报警值时能自动停止检测并报警；

9.用户可设置样品优先级，可添加紧急样品，无需等待已在消解样品完成消解测试，直接优先测试，80分钟内出结果，不影响正在消解测试的样品；

10. 比色测定系统，满足总磷检测，检测信号稳定可靠。总磷于700nm波长处测定。

▲11. 仪器配有自动清洗功能，可自动清洗消解比色瓶，消解比色瓶在完成一个样品测定后，自动清洗干净并直接重复使用，确保样品量再大也不受限制；

消解瓶可以直接比色，消解瓶为高压反应瓶；消解瓶具有全自动开盖、旋盖功能；

仪器指标要求：

13.1测定范围：TP：（0-1.2）mg/L（不稀释，取样量25 mL时）；

13.2检出限：TP：≤0.01 mg/L；

13.3 自动配置标准曲线：相关性稀释r＞0.9995

13.4重复性：1.0mg/LRSD<1.0%  0.5mg/LRSD<3.5%

13.5消解位不少于10个

▲13.6 自动进样器样品位数大于70位

14. 单套仪器配置要求

14.1总磷智能分析仪 1套（内置：高温高压消解系统、比色测定系统、试剂定量加液系统、自动清洗系统）

14.2 自动进样器 1套

14.3数据处理系统1套

14.4试剂瓶  7个

14.5试剂瓶架 1个

14.6样品盘4个（1个备用）

14.7样品管  80个

14.8 消解比色瓶  20个

14.9 纯水桶 1个

14.10 废液桶 1个

（六）气相分子吸收光谱仪

1.用途：主要用于测定水中氨氮、硫化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、总氮和凯氏氮；

2. 工作条件：电源电压: 单相220V ±10%，环境温度: 15～35℃，相对湿度: 20～80%；

3.光学系统：

3.1 波长：自动调节波长，含微调点位功能；

3.2 光源满足H/T 195～H/T 200六项气相分子吸收光谱法标准对测定波长的要求；

3.3 检测器：配备多波长同时测定的高灵敏度CCD检测器

4.自动进样器：

4.1样品位数不少于30位

4.2进样器上的样品盘可方便拆卸清洗更换；

5.仪器指标要求：

5.1 氨氮、亚硝酸盐氮项目：一次进样可同时测定样品中氨氮和亚硝酸盐氮含量；

5.2氨氮项目：

精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 2％；0.2mg/L，RSD< 1.5％；0.5mg/L，RSD< 1％。

线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9996；

检出限要求：检出限<0.01mg/L；

5.3亚氮项目：

精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 2％；0.2mg/L，RSD< 1.5％；0.5mg/L，RSD< 1％。

线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9996；

检出限要求：检出限≤0.003mg/L；

5.4硫化物项目：

精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 3％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％。

线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9996；

检出限要求：检出限≤0.004mg/L；

5.5 硝酸盐氮项目：

精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％；1.0mg/L，RSD< 2％。

线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9996；

检出限要求：检出限≤0.005mg/L；

5.6总氮项目（须以紫外在线消解模块为预处理方式）：

单个样品测量含消解时间小于5min；

精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 3％；1.0mg/L，RSD< 2％。

线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9996；

检出限要求：检出限≤0.03mg/L；

14.配置要求：

14.1主机标准套，含自动进样盘，流动注射进样系统、自动除水系统、在线加热系统、内置氨氮在线氧化、电子压力报警系统各1套

14.2总氮在线消解模块系统1套

14.3外接管路，含载气减压阀及管路接口1套

14.4壹年耗材配件，含进样软管，尾气吸收装置

14.5软件系统（包含数据处理及输出系统）1套

（七）全自动恒温恒湿称重系统

1.用途：

适用于各类样品项目中溶解性总固体、含水率、干物质含量、水分等的样品或容器自动蒸发，和污染源废气和环境空气中颗粒物超低排放监测，大气PM2.5、PM10颗粒物监测等样品的恒温恒湿自动称重。

2.执行标准

1.GB/T11901水质悬浮物的测定

2.GB/T15265环境空气降尘的测定

3.GB/T5750水质溶解性总固体的测定

4.全盐量、有机物含量、含水率、固形物、浸出物等项目

5.《HJ618-2013 环境空气颗粒物(PM10和PM2.5)，连续自动监测系统技术要求及检测方法》

6.《HJ656-2013环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》

7.《HJ836-2017固定污染源废气低浓度颗粒物的测定 重量法》

3.技术参数

3.1箱体样品盘腔体高温时控制范围为0-200℃，恒温恒湿温度范围为0-60℃，湿度控制范围为20%-80%，采用PID高精度自动控温控湿。

3.2 样品容量器具要求：样品的直径大于等于90mm，可放置90mm滤膜、125ml蒸发皿，150ml蒸发皿一次连续称量样品≥40个；样品的直径小于等于50mm，可放置47mm滤膜、低浓度采样头、瓷坩埚、称量瓶，一次连续称量样品≥40个，样品盘同时满足不同直径样品称量兼容性好，无须更换样品盘。

3.3 做低精度样品选用万分之一天平，支持内校和外校，做高精度样品时选用十万分之一的天平，支持内校和外校，设备自动校准，自动去皮，自动称量，数据实时处理显示。

3.4样品盘层数≥3层，立体式样品盘，样品盘需兼容直径50mm和直径90mm两种样品载具(无需更换样品盘)，50mm载具可做样品≥40个，90mm载具可做样品≥40个，样品盘采用优质铝合金表面处理工艺，耐划耐高温。

3.5 天平底座不与腔体直接接触，独立底盘，可移动调接位置和水平，减少震动，提高称量的稳定型，避免震动带来的干扰。

3.6 仪器具备离子除静电风机，可实现整个箱体空间去除静电功能，避免静电对电平的影响。

3.7 软件可以实现样品编辑运行，历史记录查询，控制恒温恒湿箱，称量数据自动记录，导出打印，报警等功能。

3.8 恒温恒湿箱体采用一体化结构设计，样品可以在恒温恒湿腔体和高温腔体内自动运行，无需外配压缩机箱体，空间利用率高，采用不锈钢内胆，自动升降隔热门，双开门带灯玻璃视窗。

3.9 可以自动实现样品自动恒定高温烘烤，自动恒温恒湿，自动称量恒重等过程，整个过程无须人工干预，自动记录称重数据，判断保存结果。

3.10 系统具备UPS电源，当系统突然断电时，机械手会自动恢复到原点位置，减少机器的故障率，提高仪器整体寿命

3.11 箱体整体尺寸，长度＜1.5米，宽度＜0.8米，高度＜1.85米，底部自带轮子，方便仪器的移动，安装，方便进出电梯和门

3.12仪器配备工业级的PLC主控系统，提高仪器整体稳定型

3.13仪器无需更换任何配件即可实现溶解性总固体、含水率、干物质含量、水分等的样品或容器自动蒸发，和污染源废气和环境空气中颗粒物超低排放监测，大气PM2.5、PM10颗粒物监测等样品的恒温恒湿自动称重。

3.14 机械手具有多重防碰撞保护功能，当发生碰撞时，闭环电机能够感应到碰撞，设备紧急停机，并配有机械臂碰撞脱落功能，防止造成其他损坏。

3.15 仪器配有高精度扫码器，系统可以自动识别样品编码。

4.配置清单

4.1称重系统主机　１台

4.2去静电装置　１个

4.3十万分之一天平　１台

4.4万分之一天平　１台

4.5自动天平防风罩　１套

4.6减震装置　１套

4.7随机附件 1套

4.8数据处理系统1台

4.9 天平底座 1套

4.10 90mm样品载具1套

4.11 47mm样品载具1套

4.13 仪器上位机软件 1套

4.14 蒸发皿1套

4.15 高精度扫码器 1个

4.16 样品载盘 1套

（八）液液萃取仪

1.用途：用于样品中萃取目标化合物

2.技术要求：

2.1自动萃取，自动清洗，自动排废的液液萃取仪

2.2整个萃取及清洗过程中，实验人员与有害挥发溶剂无接触

2.3废液既可手动收集，亦可自动排出，适合不同样品的萃取实验

2.4采用半封闭式气流振荡原理，自动放气。

2.5一次性可萃取1至6个样品，萃取瓶容量为1000ml。一键萃取震荡，自动静置分层，每个样品可单独控制。

2.6萃取时间：0-999S可调

2.7清洗时间：0-999S可调

3.单套仪器配置要求：

3.1主机一套

3.2萃取瓶6只

3.3配件一套

（九）平行浓缩仪

1.仪器用途：

用于环境样品前处理，通过减压、加热、振荡实现高通量液体样品自动浓缩。

2.技术参数要求：

2.1 主机

2.1.1批处理能力：可支持16位

2.1.2 配套样品架：16位200ml浓缩杯样品架。

2.1.3浓缩盖板采用整体、独立密封二合一设计，无需暂停仪器，无需全部泄压，即可随时单独添加和取出某个样品，不影响其他样品的浓缩，提高浓缩效率

2.1.4样品架与配套盖板采用一体上翻盖设计，支持任意位置悬停，浓缩盖板采用便捷卡扣式安全锁设计，无需拆卸锁紧，可实现快速开关密封上盖。

2.1.5每个浓缩杯通过各自管路独立密封，独立排出，避免样品爆沸引起的串液问题，防交叉污染、防回流设计。

2.1.6独立管路可实现管路清洗，消除残留物质干扰。

2.1.7加热腔体创新导热及双层保温系统设计，防蒸汽冷凝，保证温度稳定性。水位低于额定值时具有自动报警功能。

2.1.8浓缩杯可任意位置数量放置，浓缩杯悬空设计不受力，无需考虑对称位置放浓缩杯；

2.1.9浓缩腔体为全透明设计，可视性强，浓缩杯悬空设计，运行时LED灯可对样品底部的浓缩状态进行观察。

2.1.10全密封避光设计，可配蓝色或茶色闭光面板，对于见光易分解样品，可避光关灯操作。

2.1.11加热模块：整个浓缩杯全包围式水浴加热，不在空气中外露，提高浓缩效率。

2.1.12温度可设定（室温～100℃），双层保温，温度梯度，方便蒸发混合溶剂。

2.1.13水平振荡转速范围：0-300rpm，根据样品量时时调整转速；水平振荡偏心率可调范围：0~10mm。

2.1.14冷凝回收模块：冷凝回收模块为双冷凝塔设计，可以实现溶剂蒸汽和尾气双重回收，全面确保绿色环保。

2.2 真空控制

2.2.1真空度可程序阶梯式控制，保证浓缩效率同时避免样品暴沸。

2.2.2 真空度控制精度：1-10 mbar，真空度设置精度1 mbar。

2.2.3真空泵：双级泵的结构同时具有抽气速度大和低极限真空的优点

2.3 水循环

2.3.1控温范围： 5℃～35℃，LCD数字显示温度

2.3.2控温精度：±0.5℃

2.3.4冷却方式：压缩机制冷，高质量工业压缩机组，保证超强的长久工作性能。

2.3.5制冷功率不小于750W@25℃

2.3.6水泵流量：4L/min，泵压：2bar

2.3.7环保型制冷剂

2.4工作站

2.4.1采用触控终端控制系统。

2.4.2软件可时时改变温度、真空度、振荡，可定时操作，图形显示梯度曲线，时时展示各参数动态变化。

2.4.3软件内置常用溶剂动态应用数据库，用户可自行扩展数据库。

2.4.4手动泄压与自动泄压双重保障，避免系统过压，可有效控制暴沸和起泡。

2.4.5可查看运行日志及报告。

3.配置要求：

3.1 真空浓缩主机  1台

3.2 全透明水浴模块 1套

3.3 加热振荡模块 1套

3.4 触摸屏控制系统 1套

3.5冷凝回收系统 1套

3.6 真空泵及控制器 1套

3.7 冷却循环系统  1套

3.8 16位浓缩盖板（可独立取放） 1套

3.9 浓缩杯外置架 2套

3.10 200ml浓缩杯 16个

包2：现场采样及应急监测仪器设备

（一）深井采样器

1.能采集海洋，湖泊，红河，养殖场，港口的水样，用于环境污染调查和污染监测，也可用于常规分析采样。使用时通过线绳索将采水器(两端开口打开)放入水中，入水后水流将贯穿瓶体，代沉入指定深度后，下放使锤令卡盖关闭，封闭水样，将采水器提出水面，至此完成采样过程。

2.款式：水平和垂直两种，具有开闭功能

3.材质：UPVC制造

4.容积：2.5L

5.放水时间：2-8min

6.使用深度：可在任何深度取样

7.串联使用，可连接挂锤（多个采水器串联使用）

（二）便携式抽滤仪

1.用途：主要用于水质采样的野外过滤；

2.技术要求：

2.1自带电池，电池位置采用防潮设计，适合野外工作要求；

2.2续航能力：使用高容量锂电池，可持续开机20小时以上；

2.3电量显示：液晶显示电量百分比；

2.4便携性：产品小巧，便于携带;

2.5产品一体化整机设计，设备内置气泵、电池、抽滤装置等，无需在野外组装气泵及抽滤装置；

2.6 集液瓶盖无需手拧，自动吸合。

2.7 真空泵，耐酸碱腐蚀，真空度高，使用寿命长；

2.8 集液瓶体积不小于600ml。

2．9 抽滤头方便拆卸，清洗。抽滤头可直接插拔，不需使用工具或拧镙铨固定。

3．单套仪器配置要求：

3.1便携式抽滤器主机  1套；

3.2滤膜：孔径0.45um;   1盒；

3.3充电器   1个；

3.4集液瓶（含盖子） 2个；

（三）便携水质自动分析仪

1.用途：适用于各种生活用水、环境水及工业污水等各种水体的水质检测。仪器能够同时满足实验室分析及现场检测分析需求可测量包括COD、总磷、总氮、氨氮、余氯、高锰酸盐指数、重金属等49项参数；

2.产品技术要求：

2.1采用多光路无干涉系统，自动选择波长，测量准确；

2.2既可以在实验室使用，也可以拿到户外应急检测，方便快捷；

2.3可以依据用户需求个性化定制，扩展测量参数；

2.4一键校准，自适应校正测量光强，测量结果更准确；

2.5仪器内置标准曲线及校准功能，开机即用，无需用户进行标准曲线的配置；

2.6仪器支持电池或外接电源供电，同时适合实验室分析及现场检测；

2.7 COD测试抗氯离子干扰能力强；

2.8总磷2 min完成消解，总氮项目消解时间为20分钟；

2.9采用消解比色一体试剂管，减少实验误差，实现样品快速检测；

2.10数据存储大于10,000条，并可通过USB接口连接便携打印机进行数据打印和数据传输；

2.11配备智能温控消解仪，满足户外水样测试需求；

2.12配便携式打印机，可打印实时检测结果。

3.技术参数

3.1光源稳定性：＜0.005 Abs/20min

3.2准确度：±5%

3.3重复性：≤5%

3.4比色方式：比色管比色

3.5数据存储：>10,000条

3.6数据接口：USB、RS232

3.7自动关机：10分钟不用后自动关机

3.8操作面板：耐腐蚀，按键式操作

3.9屏幕：高清彩屏

3.10重量：<1.0 Kg

3.11电源要求：AA电池、NiCD电池、NiMH电池或者220V供电

3.12续航：电池续航6小时

3.13工作环境：5-40°C；相对湿度最大90%（无冷凝）

4.单套仪器配置要求

4.1水质多参数分析仪主机（硬件、分析软件） 1套；

4.2野外操作台的便携箱、移液器 1套；

4.3 7孔智能温控消解仪 1套。

（四）手持式叶绿素(蓝绿藻)测定仪

1.功能要求：

1.1 检测项目：叶绿素a、水中油；

1.2 便携式设计，双电源供电，可直接用220V市政电源，内置大容量充电锂电池，待机时间≥24小时；可长时间在野外工作，中文界面切换，操作简单、快速；

1.3 内置存储卡可实现数据保存、查询；

1.4 采用高精度全数字光学电极，自动温度补偿，从而实现更稳定准确的测量值；

2.技术参数：

2.1 检测指标

叶绿素a测量范围：0-500μg/L，精度≤±5%，分辨率0.01μg/L，温补0-60℃；

水中油测量范围：0.01-50mg/L，精度≤±5%，分辨率0.01mg/L，温补0-50℃；

2.2 数据存储：可储存100万组以上数据;

2.3 接口：USB接口，4G通信模块（选配）、GPS模块（选配）；

2.4 显示屏：不小于5寸彩色触摸屏；

2.5 检测通道：单通道同时检测；

2.6检测显示：多参数同时检测，同屏显示结果；

2.7便携箱体：配备符合IP67便携箱体；

2.8打印功能：内置热敏打印机，可直接打印检测结果；

2.9自动校准：仪器具有自动校准功能；

2.10 配套软件：配备专用PC端水质分析软件；

2.11 仪器净重：≤1000g；

3.单套仪器配置要求：

3.1 一体化主机 1台；

3.2 叶绿素a电极、水中油电极各一套；

3.3 便携箱  1个；

（五）多参数水质分析仪（温度/电导/叶绿素/蓝绿藻/总藻类探头）

1.设备用途

用于检测水中的叶绿素a、蓝绿藻的含量。

2.运行条件

2.1 环境温度：-5℃–+50℃；

2.2 存储温度：-20–80℃

2.3 相对湿度：5 %–95 %

3.设备功能要求

3.1 仪器采用防腐蚀，耐冲击和抗化学的工程材料及加强结构设计的仪器外壳，可测量水温、电导率、pH值、浊度、溶解氧、蓝绿藻、叶绿素、氨氮、硝氮、fDOM以及大气压的功能，可同时安装其中4个传感器加深度传感器。

▲3.2 传感器存贮了其校准数据。传感器应可在不同主机间交换，亦可在同一台主机的不同接口间转移但是无需要校准即可准确测量；

▲3.3 除深度传感器外，所有传感器可以湿拔插，可以现场拆卸、更换和维修；所有传感器采用钛合金材质，满足深度达250米的运行环境；

▲3.4 主机接口自动识别探头改变，同一个接口可以分别接入所有传感器；校准过的探头拆下后，重新安装后无需校准即可使用。

3.5 智能接口可自动识别故障，自动关闭故障探头或接口。

3.6 同时测量水温、电导率、蓝绿藻和叶绿素

3.7 测量仪器应具有蓝牙通讯功能，亦可使用通过电缆供电的直流电源或使用信号输出接头（SOA）通过USB供电的多种供电方式工作

3.8 数据存储功能：主机存储器不小512 MB，存储量不小于100万个测量数据；显示器内存存储量不得小于10万个测量数据

4.技术指标要求

4.1 水温

量程：-5 - 50 ℃

分辨率：0.001 ℃

准确度：±0.01 ℃（-5 - 35℃）；±0.05 ℃（35 - 50℃）

响应时间： T63<1 sec

4.2 电导率

量程：0 - 200 mS/cm

分辨率：0.001–0.01 mS/cm(取决于测量范围)

准确度：0–100mS/cm：读数之±0.5% 或0.001 mS/cm，以较大者为准；

100 - 200mS/cm： 读数之±1%

响应时间： T63<2 sec

自动温度补偿，电导池的设计具有防止气泡存留并影响测量的设计。

▲4.3总藻类传感器：单一传感器的双荧光通道可同时测量叶绿素和蓝绿藻藻蓝能力；

4.3.1 蓝绿藻藻蓝蛋白

测量方法：荧光法

量程：0- 100μg/L；0-100 RFU；

线性：R2 > 0.999，（与罗丹明WT连续稀释相关，全量程范围内）

分辨率：0.01μg/L；0.01 RFU

4.3.2 叶绿素

测量方法：荧光法

量程：0-400μg/L Chl ；0-100 RFU

分辨率：0.01μg/L Chl；0.01 RFU

线性：R2 > 0.999，（与罗丹明WT连续稀释相关，全量程范围内）

4.4手持显示器

屏幕：全彩色 LCD显示

防护等级：IP67

数据存储：>10万组数据

带有GPS和气压计功能。

5. 单套仪器配置要求

5.1仪器主机  1台

5.2 10米野外电缆 1套

5.3 温度电导探头1件

5.4总藻探头（蓝绿藻和叶绿素）1件

5.5手持器1件

5.6电导率校准液1件

5.7罗丹明校准液1件

5.8便携仪器包1件

（六）苏玛罐（6套带系统）

1.用途

用于现场采样以及苏玛罐的清洗。

2.全自动清罐仪要求：

2.1抽拉式硅烷化管道，可同时清洗8个6升或3升(或更小)罐。支持15L采样罐和各种规格的Tedlar气袋的清洗

2.2配备单极大功率无油涡旋式真空泵，功率不低于450W，抽速不小于300 L/min， 极限真空度小于1.6 Pa (10 mTorr)。

2.3加热烘箱功率不小于2.4 kW，控温精度±1℃，最高升温300℃。

2.4 内嵌工业级电脑，触摸屏控制，图形流程化显示，无需配置电脑可独立运行清罐步骤。

2.5 扩散硅传感和真空硅双系统压力测量，范围0-200 kPa绝压。

2.6 标准1/4英寸 7/16 220 UNF Swagelok兼容接口，兼容市场上所有品牌的采样罐。

2.7 清洗过程状态显示和监控；压力、温度、时间、阀门状态等实时显示；具有三种清洗模式；可显示和查看清洗记录。

3.苏玛罐要求：

3.1苏码罐罐体采用316/316L不锈钢材质，内表面经过气相沉积工艺(CVD)惰硅硅烷化处理，对VOCs无明显吸附性。

3.2 苏码罐外表面需经过精细的机械抛光工艺处理，产品外表面应呈近似镜面状，上下半球罐体应有明显的激光焊接痕迹。便于在意外跌落等情况下目测损伤情况。

3.3 苏码罐容积精准设计，并使用公制单位计算内容积，当环境温度25℃时标称容积和实际容积偏差应小于1%。

3.4 苏码罐采用标准的1/4英寸孔径、美标7/16 220 UNF外螺纹作为接口，兼容市场上所有VOCs采样、自动进样和相关分析设备。

3.5 苏码罐能采集并存储不稳定的硫、氮化合物和极性（醛、醇、酯、酮、醚）非极性化合物。经过标准清罐流程后，气体无明显残留。

3.6 苏码罐采用可维护、拆卸、更换并且惰化处理的隔膜阀（TOV阀），拥有更小的死体积，防止因为空气中颗粒物堵塞影响气密性。

3.7 最大耐压：45psi（正压）；最大耐温：207.5℃。

4、限流阀要求：

4.1 限流阀适用于苏码罐大气采样工作，全不锈钢材质，孔板部件可依需要进行更换。

4.2 限流阀的全部气路组件，需经过严格的惰硅硅烷化处理，两端具有气密部件，可保障采样及储藏过程中免受污染。

4.3 限流阀整体必须包含孔板部件、背压调节部件、弯管部件、气体过滤器、真空压力表、气密部件等组件。

4.4 限流阀所使用的气体过滤器，需可过滤大于等于2微米的空气颗粒物，保障采样过程中进气通畅，避免堵塞气路影响采样工作。

4.5 限流阀所使用的真空表组件为，专业的全负压-30~0（inHg）真空压力表显示，最小刻度为1（inHg）保障显示精准。

4.6 限流阀所使用的背压调节部件，必须采用全不锈钢制造，经过严格的惰硅硅烷化处理，被压膜片直径大于等于75mm。

4.7 限流阀使用标准的1/4英寸孔径、美标7/16 220 UNF外螺纹作为接口，可兼容不同品牌型号的苏码罐使用。

5.单套仪器配置要求

5.1 苏玛罐 6个

5.2 限流阀 6套

5.3全自动清罐仪1套

5.4 配件包 1套

（七）气体检测管

1.功能要求：

满足环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测 比长式检测管法HJ 871-2017要求

2.单套仪器配置要求

2.1一氧化碳   量程：10-200mg/m3    2包

2.2 二氧化碳   量程：300-5000 mg/m3  2包

2.3 氯气       量程：1-30 mg/m3  2包

2.4 硫化氢     量程：5-100 mg/m3  2包

2.5氯化氢     量程：1-30 mg/m3  2包

2.6氨气       量程 5-100 mg/m3   2包

2.7臭氧       量程2-50 mg/m3  2包

2.8氟化氢     量程1-30 mg/m3  2包

2.9二氧化硫   量程10-150 mg/m3  2包

2.10氮氧化物  量程：5-100 mg/m3  2包

2.11苯        量程：20-400 mg/m3  2包

2.12甲苯      量程：50-1000 mg/m3  2包

2.13 配套采样器 2个

（八）紫外烟气分析仪

1.仪器原理及用途：

以紫外差分吸收光谱分析技术（DOAS）为核心，采用热湿法原理，一体化结构设计，紫外差分核心光学模块，适用于固定污染源排气中SO2、NO、NO2、NH3、CO、CO2、O2等烟气浓度的现场分析，特别适合低温、高湿、低浓度排放的各种锅炉、烟道、工业炉窑等固定污染源中烟气成分的现场分析及氨逃逸监测。

2.仪器执行标准：

GB/T 37186-2018  气体分析二氧化硫和氮氧化物的测定紫外差分吸收光谱分析法

HJ1131-2020      固定污染源废气二氧化硫的测定便携式紫外吸收法

HJ 1132-2020     固定污染源废气氮氧化物的测定便携式紫外吸收法

HJ/T 397-2007    固定源废气监测技术规范

HJ 1045-2019     固定污染源烟气（二氧化硫和氮氧化物）便携式紫外吸收法测量仪器技术要求及检测方法

JJG 968-2002  烟气分析仪检定规程

3.仪器性能要求

3.1采用差分吸收光谱技术，抗干扰能力强，不受水分和粉尘影响，有效避免气体间的交叉干扰

3.2热湿法测量，全程伴热，采样过程中水分完全气化，避免水分对于气体的吸附损失，保证测量精度

▲3.3仪器需通过中华人民共和国计量器具型式批准证书，且在有效期范围内（提供加盖制造商公章计量器具型式批准证书彩色扫描件）

3.4采用脉冲氙灯冷光源，预热时间短，使用寿命长，光谱范围宽，覆盖NO2最佳吸收波段

3.5配合S型皮托管可实现烟温、流速等工况测量

3.6长光程设计，检出下限低，量程范围宽，用户可根据需要定制量程

3.7  SO2分析双量程设计，根据浓度值自动切换量程

3.8 具备气密性自动检测，采样结束后自动清洗气路等功能

3.9 内置吹扫专用锂电池，测量结束后自动吹扫，避免气室污染

3.10 烟气测量方式自动、手动可选择，自动模式下可设置单次测量时间和测量次数，方便与在线仪器的比对

▲3.11仪器外壳防护等级需通过正规质量检验检测机构出具的检验报告，外壳防护等级不低于IP56（提供加盖制造商公章的检验报告彩色扫描件）

3.12 采用一体化设计，功能高度集成，无需繁琐的管路连接，真正做到方便用户

▲3.13取样管可拆卸设计，便于携带，用户可另外根据需要选配不同长度的取样管（需提供实物照片盖生产企业公章佐证）

▲3.14双操控系统设计：支持手操器遥控和主机OLED屏按键两种操控模式，满足用户的多样化选择，手操器支持30m远距离操控，主机OLED屏和按键操控满足低温使用需求（需提供实物照片盖生产企业公章佐证）

3.15不低于5.5寸触摸手操器，集高速热敏打印机于一体，携带使用更方便（需提供实物照片，含打印机功能，盖生产企业公章佐证）

3.16支持中、英文输入，方便用户输入采样地点等信息，实现良好人机交互交、直流双供电工作模式，在无交流电的场所，也可以直接使用外部直流电源供电工作

4.仪器技术参数要求

| 主要参数 |  | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟气温度 |  | （0～500）℃ | 0.1℃ | 不超过±3℃ |
| 流速 |  | （5～45）m/s | 0.1m/s | 不超过±5% |
| 烟气动压 |  | （0～2000）Pa | 1Pa | 不超过±1%FS |
| 烟气静压 |  | （-30～＋30）kPa | 0.01kPa | 不超过±1%FS |
| 烟 气 浓 度 | SO2 | 低量程：(0～150)mg/m3 高量程：(0～1500)mg/m3 | >1000mg/m3, 分辨率1mg/m3； ≤1000mg/m3， 分辨率0.1mg/m3 | 不超过±2.5% |
|  | NO | (0～1000)mg/m3 |  |  |
|  | NO2 | (0～500) mg/m3 |  |  |
|  | O2 | (0～30)% | 0.01% | 不超过±3％ |
|  | 烟气湿度 （体积百分比） | （0~40）% | 0.01% | ≤5%时，绝对误差不超过±0.75% ＞5%时，相对误差不超过15% |
| 采样流量 |  | 0.5L/min或0.2L/min（依据测量状态自动调整） |  |  |
| 重复性 |  | ≤2％ |  |  |
| 响应时间 |  | ≤90s |  |  |
| 稳定性 |  | 1h内示值变化不大于5％ |  |  |
| 取样管温控 |  | 120℃～180℃可设（默认150℃） |  |  |
| 工作电源 |  | AC(220±22 )V, 50Hz或DC24V,12A |  |  |
| 主机重量 |  | ≤5.0kg（不含锂电池） |  |  |
| 功 耗 |  | <240W |  |  |

5.单套仪器配置要求

5.1 主机 1套

5.2 手操器 1个

5.3 电源适配器1套

5.4 背包  1个

5.5 过滤器 1个

5.6 耐高温延长管 1根

5.7 S型皮托管1根

5.8 校准证书1份

（九）配气装置（三通道）

1.仪器用途：利用质量流量控制原理将标准气体与稀释气体按照一定比例进行配比、混合并输出设定浓度气体，满足HJ 57-2017标准中一氧化碳干扰试验—动态混气矩阵试验法的要求。

2.技术要求：

2.1.采用高精度质量流量控制器，精确控制气体流量，确保气体流量的稳定性与准确性，配气精度更高

2.2.可预设6组常用配气参数，自动记忆上次配气参数

2.3.可进行两种或三种气体混合配气，支持多种类型气体，满足不同需求

2.4.自带压力和温度补偿功能，气体流量控制精度高

2.5.自带多种气体流量补偿系数，控制输出气体浓度准确度高

2.6.采用不低于7.0寸IPS电容触摸显示屏，显示清晰，触摸灵敏，易操作

2.7.提供USB接口，支持U盘升级

2.8.预留物联网模块接口，可拓展联网功能

2.9.内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理

3.技术指标要求

| 主机技术指标 |  |
| --- | --- |
| 主要参数 | 参数范围 |
| 配气方式 | 质量流量动态配气法 |
| 配气通道 | 标气1输入端：（0~1）L/min，可定制 |
|  | 标气2输入端：（0~1）L/min，可定制 |
|  | 稀释气输入端：（0~10）L/min，可定制 |
| 被稀释气体 | O2、SO2、CO、NO、H2S、NH3、CO2等气体 |
| 稀释气 | 清洁空气或氮气 |
| 进气口耐压 | 1MPa |
| 稀释比 | 1:1~1:2000 |
| 准确度等级 | 1.0级 |
| 重复性 | 不超过最大允许误差的1/3 |

4.单套仪器配置要求

4.1.主机台

4.2.电源线1套

4.3.螺帽及卡套1套

4.4.PFA管1套

4.5.双头呆头扳手1个

4.6.铝箱1个

（十）便携式气相分子吸收光谱仪

1.用途描述

1.1用于测定各种水质样品中的氨氮、总氮、硫化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮项目的检测。

2.执行标准

符合中华人民共和国环境保护行业标准HJ/T195-2005、HJ/T197-2005、HJ/T198-2005、HJ/T199-2005、HJ/T200-2005等项目标准。

3.便携性要求

3.1 便携要求：在一个主机内集成仪器正常工作需要全部功能，主机配有带轮便携箱，便于携带、野外使用。

3.2 供电要求：配备移动电源及220V交流接口，适用于野外及实验室多种应用场景。使用移动电源可以满足所有项目检测时间≥4h。

3.3 气源要求：主机内置气源可独立完成检测所需，同时支持使用外供载气；

4.工作站（软件）

4.1软件开机测定前可自动对通讯口、波长、泵转速等进行检测；

4.2软件具备数据图谱显示功能，可对同一样品的平行峰形进行对比，以便于用户对数据进行比较分析。

4.3软件具备紧急添加样品功能，可在样品测量过程中随时添加样品并优先检测

5.光学系统

5.1光电系统：检测范围190-900nm连续可调，包含镉灯214.4nm，锌灯213.9nm 、202.6nm，光源寿命：≥2000小时；

5.2配备自动波长调控系统，开机后可自动对波长进行校准，保障数据检测的准确性；

5.3光源需采用连续光源，固定灯位，光路稳定。

5.4配备光源温度调节系统和光源寿命监测系统，当光源进入低能量状态时能够及时通知用户更换光源。

6.基线稳定性

6.1 基线漂移：±0.0002Abs（预热2h，连续测试1h）；

6.2 噪声：0.0002Abs，具备测量全程基线实时显示功能。

7.分析项目的技术指标要求

7.1氨氮项目：

7.1.1精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 5％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％。

7.1.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

7.1.3检出限要求：检出限<0.01mg/L；

7.2亚硝酸盐氮：

7.2.1精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 5％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％。

7.2.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

7.2.3检出限要求：检出限<0.003mg/L；

7.3硫化物项目：

7.3.1精密度要求（连续测定6次）：0.1mg/L，RSD< 5％；0.2mg/L，RSD< 3％；0.5mg/L，RSD< 2％。

7.3.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

7.3.3检出限要求：检出限<0.005mg/L；

7.4 硝酸盐氮项目：

7.4.1精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD< 5％；0.5mg/L，RSD< 3％；1.0mg/L，RSD< 2％。

7.4.2线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

7.4.3检出限要求：检出限<0.006mg/L；

7.5总氮项目：

7.5.1 消解器集成于主机内部，主机功能完整性高；

7.5.2消解器功率小于100w；

7.5.4单个样品测量含消解时间小于5min；

7.5.5精密度要求（连续测定6次）：0.2mg/L，RSD< 5％；0.5mg/L，RSD< 3％；1.0mg/L，RSD< 2％；

7.5.6线性要求：根据设定自动配置标准曲线浓度，相关性系数r≥0.9995；

7.5.7检出限要求：检出限<0.05mg/L；

8.单套仪器配置要求

8.1主机包含（泵系统，含进样系统、自动除水系统、样品自动均质系统、反应分离器全密闭系统、氨氮氧化系统、总氮在线消解系统、电子流量监测系统、载气净化系统、TCS温度控制系统、自动稀释系统）各1套；

8.2气相分子吸收光谱仪软件系统1套；

8.3耗材配件（含进样软管，尾气吸收装置、备用吸光管、进样针等）1套；

8.4工作站（含数据处理系统）1套；

8.5移动电源1套，所有项目检测时间≥4h。

（十一）真空箱采样器

1.执行标准要求：

GB/T 16157-1996固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法

HJ/T 47-1997  烟气采样器技术条件

HJ 732-2014   固定污染源废气 挥发性有机物的采样 气袋法

HJ 38-2017    固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定  气相色谱法

HJ 1006-2018 固定污染源废气挥发性卤代烃的测定气袋采样-  气相色谱法

HJ1078-2019  固定污染源废气甲硫醇等8种含硫有机化合物的 测定气袋采样-预浓缩气相色谱-质谱法

JJG 1169-2019  烟气采样器仪器技术特点

2技术要求：

2.1取样管与主机一体化集成设计，操作简单，便携性好

2.2取样管全程伴热，加热温度可调

2.3具备样气制冷脱水功能，制冷温度可调

2.4满足高温高湿工况固定污染源废气VOCs的气袋法采样

2.5取样管内管可清洗更换，气袋可自动清洗

2.6真空箱可适用1L~10L多型号采样气袋

2.7采样数据可存储、查询、打印、导出

3.技术指标要求

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样流量 | 持续采样：(0.1～1)L/min快速采样：最大3.0L/min | 0.1L/min | / |
| 大气压 | (50~130）kPa | 0.01kPa | 不超过±500Pa |
| 取样管加热温度 | (80~160）℃，默认120℃ | 1℃ | 不超过±10℃ |
| 制冷温度 | （0～4）℃ | 1℃ | 不超过±2℃ |
| 适用气袋体积 | （1~10）L |  |  |
| 负载能力 | ≤15kPa |  |  |
| 数据存储 | 10000组 |  |  |
| 环境温度 | （-10～50）℃ |  |  |
| 工作电源 | 外接24V/10A桌面电源适配器 |  |  |
| 总长度 | 标配不低于1.2m，可订制(最大有效长度0.8m) |  |  |
| 主机重量 | 不小于4kg |  |  |

4.单套仪器配置要求

4.1主机 1台

4.2真空箱组件 1个

4.3连接管1套

4.4电源适配器1个

4.5接地线1根

4.6防护包1个

4.7棕色样品瓶 1个

（十二）硫酸雾氟化物采样装置

1.仪器用途原理

应用于固定污染源排放物中氯化氢、硫酸雾、氟化物、氟化氢、溴化氢等污染物的采集，全程加热控温，预留流速、烟温测量接口，可外接主机实现流速及烟温的测量。取样管主体使用钛/不锈钢金属材质，重量轻，耐腐蚀，气路采用聚四氟乙烯材料，可有效减少样气吸附。

2.仪器执行标准

HJ67-2001      大气固定污染源 氟化物的测定 离子选择电极法

HJ544-2016     固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法

HJ548-2016     固定污染源废气 氯化氢的测定 硝酸银容量法

HJ549-2016     环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法

HJ688-2019     固定污染源废气 氟化氢的测定离子色谱法

HJ1040-2019    固定污染源废气 溴化氢的测定离子色谱法

3.仪器技术要求

3.1取样管主体选用钛/不锈钢金属材质，重量轻，耐腐蚀

3.2气路采用聚四氟乙烯材料，有效降低吸附

3.3滤膜或滤筒及取样管全程加热，系统自动控制温度，温度控制范围宽，控温均匀准确

3.4保温箱可实现水平方向（0~360）°及垂直方向（0~90）°旋转，可满足水平或垂直等多种工况测量要求

3.5可在采样的同时测量烟气流速和烟气温度

3.6配备系列化的采样嘴，使不同流速的采集均能得到满足

3.7内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理

3.8技术参数要求

| 主要参数 | 参数范围 |
| --- | --- |
| 加热温度 | (100~160）℃，可以设定（默认120℃） |
| 加热功率 | 400W |
| 工作电源 | AC(220±22)V，50Hz |
| 加热电源 | DC24V |
| 气流管线材质 | 聚四氟乙烯 |
| 采样嘴型号 | Φ4.5、Φ6、Φ7、Φ8、Φ10、Φ12 |
| 皮托管系数 | 0.84±0.01 |
| 滤膜规格 | Φ47mm |
| 滤筒型号 | 3#（φ28×70）滤筒，可订制 |
| 取样管长度 | 有效不低于1.3m，总长不低于1.7m，可订制 |
| 测孔直径要求 | ≥Φ70mm |
| 取样管耐温 | ≤200℃ |

4.单套仪器配置要求

4.1防倒吸干燥器1个

4.2蓝冰1块

4.3温控连接线1根

4.4采样嘴（钛） 1盒

4.5智能双路温度控制器 1个

4.6 75ml冲击式吸收瓶 1个

（十三）氯气小流量采样器

1.执行标准

GB 50325-2020民用建筑工程室内环境污染控制标准

HJ/T375-2007  环境空气采样器技术要求及检测方法

HJ583-2010    环境空气 苯系物的测定 固体吸附 热脱附-气相色谱法

HJ644-2013    环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附气相色谱法-质谱法

HJ645-2013    环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法

HJ683-2014    环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法

HJ734-2014    固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法

JJG956-2013   大气采样器

JJG1169-2019  烟气采样器

2.仪器技术要求

2.1双流量段设计，流量段可自由组合，适用于多工况多气体采样

2.2可实现即时采样、定时采样、间隔采样等多种采样模式

2.3可设定采样时间或体积两种方式进行采样，满足不同需求

2.4兼容多种规格、不同填充材料和长度的吸附管，同时可用于活性炭管采样

2.5可设定0°标流、20°标流、实流三种流量方式进行采样

2.6采用引风式环境温度检测模块，大幅减小环境温度测量误差

2.7提供USB接口，可将采样数据文件导出，同时支持升级仪器主板程序

2.8内置蓝牙模块接口，可连接便携式蓝牙打印机轻松掌握实时数据

3.技术参数要求

| 采样技术指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 采样流量 （可自由组合） | （0.2～2）L/min | 0.1mL/min | 不超过±5% |
|  | （10～500）mL/min | 0.01 L/min | 不超过±2% |
| 流量计前温度 | （-55～125）℃ | 0.1℃ | 不超过±2.5% |
| 流量计前压力 | （-20～0）kPa | 0.01kPa | 不超过±2.5% |
| 大气压 | （50～130）kPa | 0.01kPa | 不超过±500Pa |
| 流量重复性 | / | / | 不超过2% |
| 流量稳定性 | / | / | 不超过5% |
| 采样时间设置 | 999min内任意设置 | 1min | 不超过±0.1% |
| 采样体积设置 | 9999mL内任意设置 | 1mL | 不超过±2% |
| 带载能力 | 200 mL/min流量时，克服阻力-20kPa以上 |  |  |
| 数据存储 | 5000组 |  |  |
| 主机重量 | ≤2.5Kg |  |  |
| 工作电源 | 内置锂电池(14.8V/2.6Ah) 或外接20V/3.25A电源适配器 |  |  |
| 工作时间 | 不低于10小时 (空载 流量200mL/min) |  |  |
| 待机时间 | 不低于13小时 |  |  |
| 功 耗 | ≤10W |  |  |

4.单套仪器配置要求

4.1主机1台

4.2电源适配器 1套

4.3干燥筒 2个

4.4连接管 1套

4.5三脚支架1个

4.6吸附管挂架1个

4.7吸收瓶挂架1个

（十四）多路烟气采样器

1.仪器用途

仪器既能对环境空气和固定污染源中的VOCs进行固相吸附法采样，又能对环境空气、室内空气中的SO2、NOx等各种环境污染气体成分进行溶液吸收法采样的多功能采样器，适用于多工况多气体采样。

2.执行标准

GB 50325-2020民用建筑工程室内环境污染控制标准

HJ/T375-2007  环境空气采样器技术要求及检测方法

HJ583-2010    环境空气 苯系物的测定 固体吸附 热脱附-气相色谱法

HJ644-2013    环境空气挥发性有机物的测定 吸附管采样-热脱附气相色谱法-质谱法

HJ645-2013    环境空气 挥发性卤代烃的测定 活性炭吸附-二硫化碳解吸/气相色谱法

HJ683-2014    环境空气 醛、酮类化合物的测定 高效液相色谱法

HJ734-2014    固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法

JJG956-2013   大气采样器

JJG1169-2019  烟气采样器

3.仪器技术要求

3.1采样流量自动控制：采用高精度、耐腐蚀电子流量计，微电脑系统检测采样流量，自动补偿因为电压波动和阻力、温度变化引起的流量变化

3.2采用引风式环境温度检测模块，大幅减小环境温度测量误差，进一步提高流量准确度

3.3自动计算累计采样体积，并同时根据气压、温度换算参比采样体积或标况采样体积

3.4一体式恒温箱设计，可内置2个吸收瓶

3.5采样过程停电自动保存工作数据，来电后可恢复采样

3.6精密芯泵，耐腐蚀，超低噪音，连续运转免维护，适应各种工况，具有过载保护功能

3.7高效防倒吸干燥器设计，有效防止误操作导致的吸收液倒吸，增强仪器安全性

3.8优质滤尘滤网，具有过载、低流量自保护程序，可有效保护气路及采样泵

3.9宽温高亮显示屏，适用于高寒地区，良好人机交互界面

3.10烟气采样A/B/C/D四路设计，采样方式灵活，可分别单独控制

3.11可以实现即时采样、定时采样、间隔采样等多种采样模式

3.12大气压可输入和测量，适于低压环境使用

3.13智能化的软件标定功能

3.14内置锂电池和充电管理模块，具备交流、直流双供电功能

3.15内置大容量存储器，采样数据可存储、查阅、导出、打印

3.16内置蓝牙模块，可连接便携式蓝牙打印机轻松掌握实时数据

3.17提供USB接口，可将采样数据文件导出，同时支持升级仪器主板程序

3.18预留物联网模块接口，可拓展联网功能

3.19体积小，重量轻，携带方便

3.20外挂折叠支撑架，方便收纳

3.21优质稳固地质三脚架，适用于在大风等恶劣气候进行采样

3.22内置电子标签，可与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理

4.仪器技术指标要求

| 主机技术指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 采样流量 | A/B/路（0.2~2.0）L/min C/D路（10~200）mL/min | 0.01L/min | 不超过±5% |
| 采样时间 | 99h59min内任意设置 | 1min | 20min计时误差不超过±1s |
| 流量计前温度 | （-30~99）℃ | 0.1℃ | 不超过±2.5℃ |
| 流量计前压力 | （-45~0）kPa | 0.01kPa | 不超过±2.5% |
| 流量重复性 | / | / | 不超过2% |
| 流量稳定性 | / | / | 不超过5% |
| 大气压 | （50~130）kPa | 0.01kPa | 不超过±500Pa |
| 负载能力 | 200mL/min流量时，可克服阻力13kPa 1.5L/min流量时，可克服阻力20kPa 2.0L/min流量时，可克服阻力10kPa |  |  |
| 数据存储 | 9999组 |  |  |
| 仪器噪音 | ≤62dB(A) |  |  |
| 主机重量 | ≤5.0kg |  |  |
| 工作电源 | 内置锂电池（11.1V/15.6Ah）或外接AC 220V 50Hz交流电源 |  |  |
| 工作时间 | 不低于8小时（满载） |  |  |
| 功耗 | ＜20W |  |  |

5.单套仪器配置要求

5.1主机1台

5.2电源适配器1套

5.3烟气预处理器1支

5.4干燥筒2个

5.5主机箱1个

5.6校准证书1份

（十五）低浓度自动烟尘烟气综合测试仪

1.仪器用途

应用皮托管平行等速采样法采集固定污染源排气中的颗粒物，用过滤称重法测定烟尘质量，应用定电位电解法定性定量测定烟气成份。可应用于各种锅炉、烟道、工业炉窑等固定污染源颗粒物的排放浓度、折算浓度、排放总量的测定及设备除尘脱硫效率的测定；自动测量烟气动压、烟气静压、流速、流量计前压力、流量计前温度、烟气温度、含湿量、O2、SO2、CO、NO、NO2、H2S、CO2浓度等参数。

2.执行标准

GB/T 16157-1996    固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法

HJ/T 48-1999        烟尘采样器技术条件

HJ 57-2017          固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法

HJ 693-2014         固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法

HJ 836-2017         固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法

HJ 870-2017         固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散红外吸收法

HJ 973-2018         固定污染源废气 一氧化碳的测定定电位电解法

JJG 680-2007        烟尘采样器检定规程

JJG 695-2003        硫化氢气体检测仪

JJG 968-2002        烟气分析仪检定规程

3.仪器要求

3.1可完成固定污染源废气中浓度低于20mg/m3的颗粒物测定

▲3.2支持烟尘采样与烟尘直读双功能

3.3气体传感器修正补偿技术：烟气测量具有气体交叉干扰自动修正算法，最大限度地避免了交叉干扰对测量结果的影响，保证了测量精度

3.4气体传感器量程根据校准量程可调，扩展传感器的适用范围

3.5.仪器内置弹性气容，提高采样流量稳定性

3.6具有防倒吸功能，可防止采样结束后采集的烟尘被倒吸出来，保证采样数据的准确性

3.7实时记录设备工作状态数据，具有采样过程停电记忆功能

▲3.8具有烟尘采样和烟气测量同步运行功能

3.9具备故障自检功能，可对仪器功能进行检测并提示故障，方便用户的维护、使用

3.10采样泵，耐腐蚀，流量可达110L/min，连续运转免维护，适应各种工况，具有过载保护功能

3.11精密压力传感器搭配稳定的流量控制，可实现超低流速的稳定跟踪

3.12气水分离器设计，高效除湿

3.13高效粉尘过滤功能：烟尘烟气采样气路均使用高效粉尘过滤器，降低流量传感器和采样泵系统的故障率。过滤系统采用透明窗设计，易观察，易更换。

3.14工业级防尘防水键盘，需适用于恶劣工况

3.15 不低于5.7寸宽温LCD显示屏，需适用于宽温野外环境

3.16具备RS232、USB等接口，支持数据通信，U盘数据转存输出

3.17一体化电化学传感器模块， SO2传感器具有高低双量程选择，最多可同时测量7种气体

3.18一体称重滤膜式烟尘取样管：适合低浓度烟尘采样

4.技术指标要求

| 烟尘采样技术指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 采样流量 | (0～110) L/min | 0.1 L/min | 不超过±2.5% |
| 烟气动压 | (0～2000) Pa | 1 Pa | 不超过±1%FS |
| 烟气静压 | (-30～＋30) kPa | 0.01 kPa | 不超过±1%FS |
| 流量计前压力 | (-30～0) kPa | 0.01 kPa | 不超过±1%FS |
| 流量计前温度 | (-55～125)℃ | 0.1℃ | 不超过±2.5℃ |
| 大气压 | (50～130) kPa | 0.01 kPa | 不超过±500Pa |
| 烟气温度 | (0～500)℃ | 0.1℃ | 不超过±3℃ |
| 干、湿球温度(选配) | (0～100)℃ | 0.1℃ | 不超过±1.5% |
| 流 速 | (5～45）m/s | 0.1 m/s | 不超过±5% |
| 最大采样体积 | 999999.9 L | 0.1L | 不超过±2.5% |
| 等速跟踪响应时间 | 不超过20s |  |  |
| 采样泵负载能力 | ≥60 L/min (阻力为20kPa时) |  |  |
| 数据存储能力 | ＞10000组 |  |  |
| 仪器噪声 | ＜80dB(A) |  |  |
| 功 耗 | ＜200W |  |  |
| 工作电源 | 内置锂电池(22.2V/16.5Ah)或交流供电（自带充电管理） |  |  |
| 工作时间 | 不低于3小时 |  |  |
| 待机时间 | 不低于5天 |  |  |

| 烟气采样技术指标 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要参数 |  | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| 烟气采样流量 |  | 不小于1L/min |  | 示值误差：不超过±5.0％ (当量程≤100mg/m3， 示值误差不超过±5mg/m3) 重复性：≤2.0％ 响应时间：≤90s 稳定性：1h内示数值变化≤5.0% 使用寿命：空气中约2年(CO2除外，其为 非分散红外法（NDIR）传感器) |
| 烟气浓度 | O2 | (0～30)% | 0.1% |  |
|  | SO2 低 | (0～286)mg/m3 | 1mg/m3 |  |
|  | SO2 高 | (0～5700)mg/m3 | 1mg/m3 |  |
|  | NO | (0～1300)mg/m3 | 1mg/m3 |  |
|  | NO2 | (0～200)mg/m3 | 1mg/m3 |  |
|  | CO | (0～5000)mg/m3 | 1mg/m3 |  |

4.单套仪器配置要求

4.1主机（O2、SO2、NO、NO2、CO）1台

4.2便携式蓝牙打印机1台

4.3高效汽水分离器1个

4.4烟气预处理1支

4.5烟尘多功能取样管1支

4.6含湿量取样管1支（含校准证书）

4.7  SO2干扰测试报告1份

4.8主机校准证书1份

（十六）对接式高湿低浓度烟尘采样管

1.执行标准

HJ 836-2017    固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法

HJ/T 48-1999   烟尘采样器技术条件

HJ1077-2019    固定污染源废气油烟和油雾的测定  红外分光光度法

GB18483-2001   饮食业油烟排放标准

2.仪器要求

2.1三段式模块化对接结构设计，可实现气路、电路方便快捷的现场对接，无需增加额外管线，前接可独立使用。

2.2取样管的前端兼容滤筒及低浓度采样头，且均可加热。

2.3可选配油烟采样头组件，实现油烟采样（国标方法GB18483-2001、HJ1077-2019  ）。

2.4加热装置加热温度可以设定并自动调节。

2.5管体采用优质316不锈钢加工而成，耐腐蚀，强度高。

2.6水陷阱结构，能够有效阻止冷凝水回流。

2.7直径Ø47mm一体式钛采样头整体称重，自损耗低，需配专用拆装工具快速拆装。

2.8适用标准3#滤筒（其他规格滤筒可订制），取样管长度及材质可订制

2.9具有角度超限报警提醒，保证采样精度

2.10皮托管模块化，易拆卸，可更换

2.11选配无线传输模块接口，可增加装无线模块，用于无线传输烟道工况（烟温、流速等）。

2.12内置电子标签，与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理。

3.技术参数要求

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加热温度 | ( 100~160）℃，可以设定（默认110℃） | 1℃ | ±10℃ |
| 加热功率 | 100W |  |  |
| 工作电源 | DV24V 10A |  |  |
| 皮托管系数 | 0.84±0.01 |  |  |
| 采样头滤膜直径 | Ø47（有效直径Ø40mm） |  |  |
| 滤筒规格 | 标准3#（φ28×70），可订制 |  |  |
| 取样管长度 | 标准1.5+1.5米（有效2.5米），可订制 |  |  |
| 测孔直径要求 | ≥80mm |  |  |
| 采样头适用规格范围 | Ø4、Ø5、Ø6、Ø8、Ø10、Ø12、Ø14 |  |  |
| 滤筒用采样嘴规格 | 标配Ø4.5、Ø6、Ø7、Ø8、Ø10、Ø12 |  |  |
| 取样管耐温 | ≤260℃ |  |  |

4.单套仪器配置要求

4.1取样管1支

4.2电源适配器1套

4.3采样嘴1盒

4.4专用扳手1个

4.5油烟采样头组件1个

4.6校准证书1份

（十七）烟尘多功能采样管

1.执行标准

GB18483-2001  饮食业油烟排放标准

HJ 836-2017    固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法

HJ/T 48-1999   烟尘采样器技术条件

HJ1077-2019    固定污染源废气油烟和油雾的测定  红外分光光度法

2.技术要求

2.1取样管的前端兼容滤筒及低浓度采样头，且均可加热

2.2加热温度可以设定并自动调节

2.3可选搭配油烟采样头组件，实现油烟采样（国标方法GB18483-2001、HJ1077-2019）

2.4直径Ø47mm一体式钛采样头整体称重，自损耗低，专用拆装工具拆装快速便捷

2.5适用标准3#滤筒（其他规格滤筒可订制），取样管长度及材质可订制

2.6具有角度超限报警提醒，保证采样精度

2.7预留无线传输模块接口，可加装无线模块，用于无线传输烟道工况（烟温、流速）

2.8内置电子标签，与仪器出入库管理平台软件配合实现仪器智能化管理

3.技术指标要求

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加热温度 | （100~160）℃，可以设定（默认110℃） | 1℃ | ±10℃ |
| 加热功率 | 100W |  |  |
| 工作电源 | DV24V 10A |  |  |
| 皮托管系数 | 0.84±0.01 |  |  |
| 采样头滤膜直径 | Ø47（有效直径Ø40mm） |  |  |
| 滤筒规格 | 标准3#（φ28×70），可订制 |  |  |
| 取样管长度 | 标准1.5米（有效1.2米），可订制 |  |  |
| 测孔直径要求 | ≥80mm |  |  |
| 采样头使用范围 | Ø4、Ø5、Ø6、Ø8、Ø10、Ø12、Ø14 |  |  |
| 滤筒用采样嘴规格范围 | 标配Ø4.5、Ø6、Ø7、Ø8、Ø10、Ø12 |  |  |
| 取样管耐温 | ≤260℃ |  |  |

（十八）便携式测油仪

1.设备用途

设备原理为紫外分光光度法，用于突发环境污染事件中地表水、地下水、海水中石油类的测定。

2.技术参数

2.1功能指标

▲2.1.1设备采用一体化、便携式设计方式，萃取器和测量主机全部集成在一个机箱内（需实物照片证明），可以在监测车行驶状态下工作。测定原理参照《水质 石油类的测定 紫外分光光度法（试行）》（HJ 970-2018）。

2.1.2为确保仪器的抗振性和防水性，需提供安全防护箱的防水等级和抗振等级检测报告。

▲2.1.3具备水样体积自动测量功能：设备采用非接触式方式自动测量、读取水样体积，体积测量误差<2%（提供计量证书证明），广口瓶直接上机萃取。

2.1.4仪器一键式全自动操作：水样体积测量并输入、加试剂、萃取、分离、转移、测量全部自动完成，各步骤之间不需人工干预：仪器自动测量并导入水样体积后，通过精密注射器注入萃取剂，自动进行萃取，自动转移萃取液，自动通过硅酸镁柱吸附动植物油，自动转移入比色皿。（需提供实物照片证明）

2.1.5具备硅酸镁装置切换功能：设备可自动切换另一硅酸镁装置使用。（提供实物安装照片证明）

▲2.1.6多通阀与注射泵相结合（提供原厂盖章的多通阀1000万次切换寿命证明报告）

2.1.7具备自动清洗功能：样品分析结束后自动清洗全流程管路，防止不同样浓度样品之间的干扰。

2.1.8具备废液自动分离功能：设备集成有废液回收装置，废正己烷试剂自动进入指定废液缸，废水自动进入另一指定废液缸，两者完全分离。（提供实物安装照片证明）

2.1.9具备自动分析、计算功能：配置工作站及专用分析软件（10.5英寸触控显示屏、英特尔酷睿处理器、内存4GB，存储64GB），集扫描、分析、计算于一体。

2.1.10具备数据传输功能：配置数据上传接口，可将数据传输至省级应急监测指挥调度系统。

2.1.10分析效率高：设备在8分钟内即可完成单个样品的全流程分析测定（含仪器自动清洗时间）。

2.1.11交直流两用：内置锂电池，可野外监测应急使用，亦可使用220伏交流电。

2.1.12整套仪器重量≤30kg。

3.仪器主要技术参数：

3.1测量项目：自动测量水中石油类，自动过硅酸镁柱。

3.2可自动测量样品，试剂注射、萃取、分离、测量、清洗自动完成。

3.3分离方式：萃取、分离管、隔水膜三次分离。

3.4用棕色广口瓶现场采样，直接上机萃取，自动测量、读取水样体积 。

3.5操作方式：嵌入式工业触屏电脑。

3.6远程监控：可用手机远程操作仪器，监控、调取数据。

3.7采 样 瓶：棕色广口瓶，样品不转移。

3.8萃 取 器：棕色广口瓶直接萃取。

3.9水样体积：0-1000毫升（任意）。

▲3.10体积量取：为避免交叉污染，须采用非接触式体积量取方式，不可使用探针式液位测量等其他接触式测量方式，误差<2%。

3.11体积输入：仪器自动读取（可适用于任何采样瓶）。

3.12萃取试剂：正己烷。

3.13试剂计量：精密注射器，具有计量证书。

3.14操作方式：嵌入式工业触屏电脑。

3.15剩余电量：独立显示剩余电量

3.15校正方法：标准曲线。

3.16线    性：>0.9999。

3.17测量范围：0-60mg/L（超量程可自动稀释）。

3.18分 辨 率：0.001mg/L。

3.19检 出 限：0.005mg/L。

3.20重 现 性：RSD<2%。

3.21准 确 度：±2%。

3.22测量波长：225nm。

3.23测量时间：小于8分钟一个水样。

3.24分析软件：具有校正、分析、计算等功能

4.单套仪器配置要求：

4.1全自动便携式紫外测油仪主机一套。

4.2采样箱1套。

（十九）便携式颗粒物检测仪

1.技术参数要求：

1.1流量 0.1cfm (2.83l/min)

1.2量程 0-1,000 ug/m3

1.3分辨率 0.1 ug/m3

1.4最小测量粒径 0.5微米

1.5测试粒径 PM1, PM2.5, PM4, PM10

1.6显示通道 四通道

1.7取样时间 1分钟

1.8数值显示 16位2行LCD

2.配置要求

2.1主机 1台

2.2 便携箱1台

（二十）便携式重金属测定仪（水质）

1.用途要求：

用于现场测定饮用水、地表水、地下水、环境水等水体中的重金属含量。

2.功能要求：

2.1仪器通过配置不同的工作电极可以检测的项目至少包括，标准配置：Cu（铜）、Zn（锌）、Pb（铅）、Cd（镉）、Hg（汞）、As（砷）；可扩展：Mn（锰）、Ni（镍）、Cr（铬）、Tl（铊）、Sn（锡）、Sb（锑）、Co（钴）、Ag（银）等，样本最快检测少于60秒，采用的技术为阳极溶出伏安法；

2.2设备集成软件功能：操作菜单和检测结果直接显示；可控制完整的检测过程，对14种不同的金属进行测量；

2.3检测结果与AAS、ICP-MS同等级别，误差不大于10%（需提供权威实验数据对比报告）；

2.4仪器具有自动清洗功能，用户使用简单快捷；

2.5配置便携箱，方便携带到野外，供电系统必须有充电电池供电功能，便于野外现场检测；

2.6仪器必须可以不依赖电脑单独使用，支持自行开发检测方法，仪器集成软件可对14种金属编程检测，使现场检测更简单顺畅；

3参数要求：

3.1最快检测时间：小于30秒；

3.2检测精度：电脑软件控制为100ppb时≤±5%；单机操作为100ppb≤±10% （需提供国家级质检部门检测报告）；

3.3重复性：≤3%；

3.4分辨率：0.1ppb；

3.5具体检测项目配制及项目检测范围包括：

锌：0.5ppb-60ppm			铅：0.5ppb-50ppm			镉：0.5ppb-50ppm

铜：0.5ppb-60ppm			汞：0.1ppb-20ppm			砷：0.5ppb-20ppm

3.6、电极组配制：独立的玻碳工作电极（对应检测项目：Zn、Cd、Pb、Cu）；独立的金工作电极（对应检测项目：Hg、As）；独立的铂对电极；独立的银/氯化银参比电极；

3.7结果显示：浓度、测量参数、样本编号、检测日期；

3.8数据储存：大于1000次测量结果；

3.9数据管理软件：用户可以自定义分析参数，进行样本波谱曲线分析；可以数据上传、报表生成与打印；测量结果可以转换为EXCEL格式；

4.单套仪器配置要求：

4.1配置主机1套

4.2电脑联机分析的专业分析控制软件1套

4.3配置便携箱 1个

4.4移液器 1个

4.5电源适配器 1个

4.6耗材：标配Cu（铜）、Zn（锌）、Pb（铅）、Cd（镉）、Hg（汞）、As（砷）检测的专用试剂，满足50个检测数量要求，包括：专用电解液；专用标液；专用添加剂、电极维护液、电镀液等。

4.7分析杯20个、5ml加样头（30个）、200ul加样头（12个）。

（二十一）便携式多参数气体分析仪（8种气体）

1.用途

仪器主要用于现场环境空气中多种有毒有害气体的快速检测；

2.技术要求

▲2.1产品具有包含O2/H2S/SO2/NO/CO/CO2/CH4在内的计量器具型式批准证书；

▲2.2产品具有Ex ib IIB T4 Gb防爆标志认证证书；

2.3产品具有国家认可计量院部门出具的校准证书；

2.4一体化设计，外壳采用ABS材质，稳定坚固，不受气候影响；

▲2.5可以检测40种不同气体，一次可同时安装22只气体传感器，无需频繁更换传感器；

2.6配置多种气体传感器并可选配PID传感器，用于检测挥发性有机化合物；

2.7传感器配置灵活，可任意选择催化燃烧式、红外、电化学式、光离子化等传感器；

▲2.8可选配无线传输系统，可以通过无线手操器实时监控测量数据;彩色液晶触摸屏，即使戴防护手套也能操作自如；

2.9可切换的多路采样通道；具备曲线谱图显示气体扩散危险趋势；

2.10彩色液晶触摸屏，即使戴防护手套也能操作自如；

2.11嵌入式操作系统，数据报表可导出EXCEL格式；（提供厂商盖章证明材料）；

3.技术指标：选配传感器模块种类及量程

| 传感器名称 | 化学式 | 参数范围 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氧 气 | O2 | (0～30%)Vol | 0.10%Vol |
| 臭 氧 | O3 | (0～5)ppm | 0.01ppm |
| 氢 气 | H2 | (0～1000)ppm | 0.1ppm |
| 氯 气 | CL2 | (0～50)ppm | 0.01ppm |
| 氟 气 | F2 | (0～1)ppm | 0.01ppm |
| 一氧化氮 | NO | (0～250)ppm | 0.1ppm |
| 二氧化氮 | NO2 | (0～20)ppm | 0.01ppm |
| 一氧化碳 | CO | (0～500)ppm | 0.1ppm |
| 二氧化碳 | CO2 | (0～5000)ppm | 1ppm |
| 二氧化硫 | SO2 | (0～20/100)ppm | 0.1ppm |
| 二氧化氯 | CLO2 | (0～20)ppm | 0.01ppm |
| 氨 气 | NH3 | (0～100)ppm | 0.1ppm |
| 氯化氢 | HCL | (0～30)ppm | 0.01ppm |
| 氟化氢 | HF | (0～10)ppm | 0.01ppm |
| 硫化氢 | H2S | (0～100)ppm | 0.1ppm |
| 氰化氢 | HCN | (0～30)ppm | 0.01ppm |
| 磷化氢 | PH3 | (0～5/20)ppm | 0.01ppm |
| 砷化氢 | AsH3 | (0～1)ppm | 0.01ppm |
| 锗 烷 | GeH4 | (0～50)ppm | 0.01ppm |
| 乙 烯 | C2H4 | (0～1500)ppm | 1ppm |
| 甲 烷 | CH4 | (0～100)%LEL | 1%LEL |
| 硅 烷 | SiH4 | (0～50)ppm | 0.01ppm |
| 环氧乙烷 | C2H4O | (0～20)ppm | 0.01ppm |
| 甲 醛 | HCHO | (0～10)ppm | 0.01ppm |
| 光 气 | COCL2 | (0～1)ppm | 0.01ppm |
| 硫 醇 | TBM | (0～10)ppm | 0.01ppm |
| 四氢噻吩 | THT | (0～12)ppm | 0.01ppm |
| 可燃气体 | LEL | (0～100)%LEL | 1%LEL |
| PID检测器 | VOC | (0～20/200/2000/10000)ppm | 500ppb |
| 碳 氢 | CH | （0～5）%Vol | 0.01%Vol |
| 六氟化硫 | SF6 | (0～1000)ppm | 0.01ppm |

4.单套仪器配置要求

4.1便携式多参数气体检测仪主机

（含CL2/CO/CLO2/NH3/HCL/H2S/HF/HCN/HCHO/COCL2传感器10种）， 1台；

4.2附件箱，1个；

4.3采样管，1支；

4.4触摸笔，1支；

4.5充电器，1个；

4.6校准证书，1份。

（二十二）电磁辐射分析仪

1.仪器用途

该设备主要用于测量在可能存在高强度电磁场的工作环境中电场、磁场强度。

2.技术参数要求

2.1电磁辐射分析仪主机

2.1.1主机测量频率覆盖：最低频率达到0Hz（DC），最高频率≥80GHz，提供主机适配的0Hz探头及80GHz以上相关探头

2.1.2结果类型：实时值、最小值、最大值、平均值、最大平均值（以上结果类型需为RMS结果，符合GB8702-2014要求）

测量单位：V/m，A/m，mW/cm2，W/m2，%(计权模式)

2.2低频电磁场测量仪要求（工频探头）

2.2.1频率范围：最低频率≤1Hz，最高频率≥400kHz

2.2.2测试类型：电场，磁场，支持同时测量电场和磁场

2.2.3量程：电场测量范围：10mV~100kV/m，动态范围：≥100 dB；

2.2.4最小分辨率不大于0.5Hz@50Hz，可准确测量工频（50Hz）电磁辐射

2.2.5供电方式：内置可充电锂电池；连续操作时间>8小时；充电时间<6小时

2.3射频探头

2.3.1频率范围：上、下限截止频率定义在-3dB时，下限≤100kHz，上限≥6GHz

2.3.2量程范围：0.2 ~ 600 V/m

2.3.4频响平坦度：≤±1.1 dB @（1 MHz ~ 1 GHz）；≤±1.5 dB@（0.3 MHz ~ 4 GHz）

2.3.5线性度：≤±0.5 dB

3.单套仪器配置要求

3.1电磁辐射分析仪主机，1台

3.2低频电磁场测量仪（工频探头），1个

3.3射频探头，1个

3.4不小于5m的光纤，1根

3.5木质三脚架，1个

3.6便携箱，1个

3.7主机PC管理软件，1套

3.8低频电磁场测量仪PC管理软件，1套

（二十三）便携式长杆高剂量伽马巡测仪

1.用途：用于环境中远距离γ辐射监测，或对高剂量率的辐射热点监测。

2.主机技术要求

2.1 测量范围内剂量和剂量率报警连续可调；
2.2 显示：带背光的LCD显示屏；有模拟量的显示；有跨3个数量级对数坐标，并可自动选择量程；
2.3 电池寿命：使用两节标准的AA碱性电池，连接探头工作时间≥30小时；
2.4 防护等级：不低于IP 66；
2.5 电磁兼容：符合标准IEC 1000-4-3，EN61000-4-3，10V/m，80 MHz – 1GHz；
3.长杆技术要求

3.1可匹配计数管、GM管、碘化钠、He - 3管等多种探测器

3.2高强度玻璃纤维长杆材料，可延长至少3.9米

3.3便携性：全部重量不超过3公斤

4.探头技术要求

4.1探测器：两个能量补偿型GM管探测器，可自动切换

4.2测量范围：0.5μSv/h~10Sv/h

4.3能量范围：65KeV~3MeV

5.单套仪器配置要求

5.1主机  1台

5.2探测器 1台

5.3操作长杆 1根

5.4 便携箱 1个

5.5连接电缆 1根

（二十四）水质快速检测包

1.用途要求

用于现场水质快速测定

2.技术要求

2.1批量式样品检测，快至1-5分钟出结果

2.2 加水至试管内的虚线后摇匀试管便会显色与标准比色卡进行比色，即可进行污染物浓度的快速分析

3.配置要求

3.1 COD(0-100mg/L) 4盒

3.2 COD(0-250mg/L) 2盒

3.3氨氮（0-10mg/L） 4盒

3.4总磷（0-1mg/L） 4盒

3.5氟化物（0-10mg/L）2盒

3.6总氮（0-100mg/L） 2盒

3.7挥发酚（0-10mg/L） 2盒

四、服务及其他要求

1.供货期：合同签订后一个月内，完成仪器设备安装调试。

2.交货地点：招标方指定。

3.属于计量器具的仪器设备，首次检定（或校准）费用由中标方支付。

4.售后要求

4.1所投产品质保：所有产品整体质保≥1年，质保期自验收合格之日起算。核心产品需要提供生产厂家针对本项目的售后服务承诺书。

4.2核心产品提供现场技术培训及至少2人次的厂家集中培训，提供详细的培训计划、培训大纲，保证使用人员正常操作设备

4.3设备安装后，按国家标准和招标要求进行质量验收。只有在仪器完全正常运转和需方确认后，仪器的安装工作才能认为已全部完成。

5.仪器设备质量要求：

5.1产品质量及安装符合国家质量标准和验收规范，并响应招标文件所规定技术性能要求，以及中标人承诺的其他指标。

5.2所有设备在到达安装现场时须经采购单位技术人员记录验收后才可进行设备安装，验货时须提交该产品的原厂质量合格证明及服务质保证明文件。

5.3所有设备、附（配）件应具备该类产品的功能要求，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产厂商或制造厂商。

5.4缺陷保修：如果设备交付使用后，缺陷多次反复出现，中标方必须提出分析报告和解决方案，更换该产品，直到最后纠正缺陷、投标人提供质保从纠正之日起重新计算质保期。

如果是超出投标人的责任范围的疏忽、误操作等情况而导致的更换修正，应由投标人进行修理，其额外费用由双方协商承担。

6.综合说明其他要求

6.1投标单位所投产品应明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

6.2投标单位根据招标文件中提出的全部技术规格与要求选择配置并列出所投设备的技术规格，如果以其中某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同响应。

6.3投标总报价一次报定，所报内容包括全部设备、辅助材料、安装、调试、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、劳保、专利技术、质保期间等一切费用及其他费用。

6.4知识产权：供方应保证采购人免除且供方承担由于采购人在其本国使用该设备或设备任何一部分时而引起第三方提出的侵犯专利权、商标权或工业设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及采购人为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

第七章  投标文件相关格式

目录

一、投标函

二、开标一览表

三、分项价格表格式

四、偏离表格式

五、法定代表人授权书格式

六、中小企业声明函格式

七、残疾人福利性单位声明函格式

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明格式

十、预付款保函支付条款模板

十一、《技术验证承诺书》

一、投标函格式

致： 江苏正本信息科技有限公司

根据项目名称：徐州市基层生态环境监测机构规范化建设项目（第一批丰、邳、铜）实验监测仪器设备采购项目[项目编号：JSZC-320300-ZBXX-G2023-0007 ]招标文件，          (姓名)代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

7. 江苏正本信息科技有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏正本信息科技有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

二、开标一览表格式

项目名称：徐州市基层生态环境监测机构规范化建设项目（第一批丰、邳、铜）实验监测仪器设备采购

项目编号：JSZC-320300-ZBXX-G2023-0007

货币单位：人民币元

详见苏采云系统中的格式。

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

三、分项价格表格式

项目名称：徐州市基层生态环境监测机构规范化建设项目（第一批丰、邳、铜）实验监测仪器设备采购

项目编号：JSZC-320300-ZBXX-G2023-0007

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

本款说明：

1. 中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

注：①如果不提供详细分项报价的，将视为没有实质性响应招标文件。②投标人对以上数据的真实性负责。

江苏正本信息科技有限公司有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目名称：徐州市基层生态环境监测机构规范化建设项目（第一批丰、邳、铜）实验监测仪器设备采购

项目编号：JSZC-320300-ZBXX-G2023-0007

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书格式

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与徐州市基层生态环境监测机构规范化建设项目（第一批丰、邳、铜）实验监测仪器设备采购（项目编号：JSZC-320300-ZBXX-G2023-0007）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（盖单位电子签章）：       受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证复印件附后)

六、中小企业声明函格式

项目名称：徐州市基层生态环境监测机构规范化建设项目（第一批丰、邳、铜）实验监测仪器设备采购

项目编号：JSZC-320300-ZBXX-G2023-0007

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加     （单位名称）的    （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.     （标的名称），属于 工业  行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.     （标的名称），属于 工业  行业；制造商为       （企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为   万元1，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

七、残疾人福利性单位声明函格式

项目名称：徐州市基层生态环境监测机构规范化建设项目（第一批丰、邳、铜）实验监测仪器设备采购

项目编号：JSZC-320300-ZBXX-G2023-0007

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加徐州市基层生态环境监测机构规范化建设项目（第一批丰、邳、铜）实验监测仪器设备采购项目（项目编号：JSZC-320300-ZBXX-G2023-0007）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：徐州市基层生态环境监测机构规范化建设项目（第一批丰、邳、铜）实验监测仪器设备采购

项目编号：

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称： 徐州市基层生态环境监测机构规范化建设项目（第一批丰、邳、铜）实验监测仪器设备采购），项目编号：JSZC-320300-ZBXX-G2023-0007 所必需的设备和专业技术能力，具体为：

1.《技术验证承诺书》（格式详见：投标文件格式第十一项）

2.核心产品需提供生产制造商针对本项目的售后服务承诺函原件扫描件

3.其他相关证明材料

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（供应商电子签章）：

投标人法定代表人或其授权代表：（签字或电子签章）

日期：   年  月  日

十、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

十一、技术验证承诺书

徐州市环境监测中心 ：

我们            公司参与贵单位招标项目名称：徐州市基层生态环境监测机构规范化建设项目（第一批丰、邳、铜）实验监测仪器设备采购 ，项目编号：JSZC-320300-ZBXX-G2023-0007的投标活动，承诺所投产品技术功能不存在虚假应标，承诺投标书的技术参数真实有效，承诺重点技术参数完全满足贵方的必备技术要求。

如中标，我方同意在中标后签订合同前将需要“真机验证”的投标产品在贵方进行技术验证，如出现不符合投标书参数或不满足必备技术要求的情况，我方愿承担虚假应标的相关处罚。

承诺人：  (公章)

日期：