# 招标文件

项目编号：JSZC-320321-XZXF-G2024-0001

采购单位：江苏丰县经济开发区管理委员会

项目名称：丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目

采购代理机构：徐州栖凤招标代理有限公司

二〇二四年三月

目  录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评分标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第一章  投标邀请

项目概况

丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目的潜在投标人应在苏采云系统获取采购文件，并于2024年  月  日  点  分（北京时间）前递交投标文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：JSZC-320321-XZXF-G2024-0001

项目名称：丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目

预算金额：167万元

最高限价：167万元

采购需求：丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目，为2套VOCs、35套空气微站、1套空气标准站、2套水质标准站等监测站点日常运维、平台监管运维、第四方质控、专用变压器维护、电费、园区限值限量季度核算服务等，具体详见采购需求。

服务期限：1年。

本项目（是/否）接受联合体投标：否。

## 二、申请人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

## 三、获取采购文件

1.时间（时间期限）、地点、方式：

招标文件提供期限：2024年  月  日至2024年  月  日。在“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）或“徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）”（具体在本项目招标公告的附件），自行下载。

特别说明：“招标文件提供期限”后仍可以下载招标文件，“招标文件提供期限”后下载的招标文件，视为非有效方式且不做为供应商权益受到损害的证明材料和依据。

2.招标文件售价：免费。

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2024年  月  日北京时间   :00

2.开标时间：2024年  月  日北京时间  :00

3.开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

（一）采购文件的澄清或者修改

采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，否则，将自行承担相应的风险。

（二）终止招标

终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1、采购人信息

名称：江苏丰县经济开发区管理委员会

地址：丰县飞龙湖北侧

联系方式：0516-68912010

2、采购代理机构信息

名称：徐州栖凤招标代理有限公司

地址：徐州市丰县华悦嘉园2号楼1单元102室

联系人：闫腾月

联系方式：17305200724

# 第二章 投标人须知

目 录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2. 政府采购方式

2.1政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

6. 投标人的资格条件

6.1参加政府采购货物服务投标活动的供应商（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

6.2 投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

7. 投标费用

7.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

8. 招标文件的内容

8.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

9. 招标文件澄清或者修改

9.1采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

9.3开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

10. 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

11.投标文件的语言

11.1 投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用招标文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

12. 投标文件的构成

12.1 投标文件的构成以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

12.2投标人应当提交的资格、资信证明文件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13. 投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间

13.1 投标函和价格表：要求见本章12、13，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

13.2商务条件：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13.3交货和提供服务的时间：以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

14.投标报价要求

14.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

14.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

14.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

14.4 投标人所报的价格在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

14.5投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

15. 投标货币

15.1以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

16. 投标保证金：无。

17. 投标有效期

17.1投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不超过30天。

17.2采购人应在距投标有效期满20日之前书面通知投标人，要求其延长投标有效期。如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

17.3如果采购人发出要求投标有效期延长的通知并在投标有效期届满前没有收到投标人同意其投标有效期延长的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

18.投标文件的编制要求和签署要求

18.1电子投标文件要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（5）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭CA证书登陆“苏采云”在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

19.投标文件的要求

1.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的，所导致的一切后果均由投标人承担。

2.投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

20.提交投标文件的截止时间（投标截止时间）

20.1投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件上传系统。

21.凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后上传的投标文件，均为无效投标文件。各投标人在规定时间内凭CA锁进行网上解密。

22. 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

23. 本项目不允许分包。

24. 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

25.有下列情形之一的，其投标无效。

（1）不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

（4）不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

（5）电子投标文件未按招标文件要求签章的；

（6）投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

（7）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

（8）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（9）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（10）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（11）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

26. 开标

26.1开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

26.2开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。

26.3所有投标单位在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标。

投标人不足3家的，不得开标。

26.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

27. 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

27.1 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

27.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28. 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

28.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评分标准》。

29.评标

29.1评标工作程序：

（一）投标文件初审。

1、资格性检查。

2、符合性检查。

（二）澄清有关问题。

（三）比较与评价。

（四）推荐中标候选供应商名单。

（五）编写评审报告（评标报告）。

29.2在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定基于投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

29.3采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

30. 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖电子签章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

31. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

32. 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

33. 废标条款。

出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

34. 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

35. 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

36. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

37. 签订政府采购合同（合同签订方式）

37.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

37.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

38. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

38.1政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

39.履约保证金

39.1中标人应在政府采购合同签订前，向采购人提交《投标资料表》规定金额的履约保证金。

39.2 如果中标人没有遵守本章37.1 或本章39.1的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，以此类推。

39.3中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在存放期间，不计利息。

40. 腐败和欺诈行为

40.1 采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

1、腐败和欺诈行为

① “腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益，影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物，并导致损害买方和/或采购代理机构及他人的行为。

② “欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方和/或采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

2、如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标。

3、如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格、撤消已签署的合同。

40.2 投标人应注意《合同通用条款》关于腐败和欺诈行为的相关规定。

八、询问和质疑

41. 询问和质疑

根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

九、电子招标投标交易平台

42.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

43.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。

44.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息。“苏采云”系统不承担任何责任。

# 第三章 投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条 款 项 号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：江苏丰县经济开发区管理委员会 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| 5. | 本项目采购代理机构：徐州栖凤招标代理有限公司 |
| 6. | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目为专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位； - 三、本项目的特定资格要求：无。 说明： 1.本项目不接受联合体参与采购活动。 2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系及属于同一实际控制人的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 4.查询及使用供应商信用记录： ⑴由采购人查询信用信息。 ⑵查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； ④“信用徐州”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn） ⑤“江苏省政府采购信用评价系统”。 ⑶截止时点（查询环节）：评标结束前。 ⑷信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 ⑸信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| 7.1 | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 9.2 | 不安排现场踏勘 |
| 9.3 | 不安排开标前答疑会 |
|  | 三、投标 |
| 11.1 | 投标文件的语言为中文 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，编制投标文件。招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 12.1 12.2 | 线上投标文件编制要求（以电子采购文件提供的格式和要求为准）。 一、《投标函》加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 二、《授权委托书》加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 三、报价 1.《开标一览表》加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）； 2.《分项价格表》加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 四、资格条件（1-6必须提供，否则投标将被拒绝） 1.投标人提供合法有效的法人营业执照或事业单位法人证书或其他组织有效的合法证明文件。以上证明文件提供扫描件加盖电子签章； 2.财务状况报告（加盖电子签章），至少提供： ⑴投标人在本项目开标时间前6个月内任何日期的（不含开标当月）资产负债表扫描件1份； ⑵投标人在本项目开标时间前6个月内任何日期的（不含开标当月）利润表月报表扫描件1份。 3.投标人在本项目开标时间前6个月内任何日期的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件各1份；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件（加盖电子签章）。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料扫描件[即至少提供1名为本项目服务人员的劳动合同扫描件]（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.提供《中小企业声明函》（加盖电子签章,填写完整。 格式见《招标文件》附件）。必须提供，否则投标将被拒绝。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注： 中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件： ① 符合中小企业划分标准； ② 在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标； 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。 具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 五、技术部分 1.见招标文件第四章《评分标准》和第六章《采购需求》。 2.招标文件中要求提交的和投标人认为需要提供的其它说明和资料。 六、《偏离表》加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 七、商务部分 1.见招标文件第四章《评分标准》和第六章《采购需求》。 2.投标人其它证明文件及材料。 3.投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。 注：具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 4.投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 注：具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 八、其他部分： 1、所投产品的环境标志产品认证证书扫描件（如有）。 注：（1）所报产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部生态环境部印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 2、所报产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注：（1）所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3、供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。 4、本项目应当履行促进绿色低碳循环发展，执行国家相关绿色标准，推动环保、节能、节水、循环、低碳、再生、有机等绿色产品和相关绿色服务、绿色基础设施应用的要求。 5、若项目要求提供履约担保的，成交供应商可以以履约保函(保险)形式代替提供履约保证金。供应商可登录江苏政府采购网“资料下载”栏目 (网址:www.ccgp-jiangsugovcn/jiangsu/zlxz)下载“政府采购电子履约保函(保险)操作手册” 6、本项目若选用商品，其包装验收要求需达到《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》的标准。 7、本项目若选用商品通过快递方式运送的，其快递包装需满足《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》的验收要求。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| 13.2 | 商务条件见： 1.招标文件第四章《评分标准》 2.招标文件第三章《投标资料表》中12.1和12.2 |
| 13.3 | 交货和提供服务的时间见：招标文件第五章《拟签订的合同文本》及或招标文件第六章《采购需求》。 |
| 14.3 | 本项目不接受超过167万元人民币的投标报价。 报价包含全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| 15.1 | 以人民币报价。 |
| 20.1 | 线上要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 1.投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 2.投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 3.投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明： 未进行线上投标并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的，所导致的一切后果均由投标人承担。 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 21 | 投标文件接收截止时间：2024年 月 日北京时间 ：00。 投标人应在提交投标文件的截止时间前，将电子投标文件上传系统。在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
|  | 四、开标 |
| 26.1 | 开标时间：2024年 月 日北京时间 :00 开标地点：苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 招标文件规定的需要公示的内容：投标人名称、投标价格。 |
|  | 五、评标 |
| 28.2 | 采用综合评分法。 |
| 29.1 （四） | 推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 根据综合得分高低排序，确定中标人；综合得分相同的，根据技术部分高低排序；技术部分得分相同的，根据商务部分高低排序，确定中标人。如商务部分得分相同，由采购人自行确定。 |
|  | 七、政府采购合同 |
| 37.1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| 39.1 | 履约保证金:无 |
| 1. | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 质疑接收人：闫腾月 联系电话：17305200724 地址：徐州市丰县华悦嘉园2号楼1单元102室 |
| 附加 说明 | 中标人在收到中标通知书时，在领取中标通知书的同时将纸质标书（一正一副共2份，正副本需加盖公章）送达徐州栖凤招标代理有限公司存档。 |

附件

招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高15万元 |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿以上 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

1.评分细则

| 评分标准 |  |  | 分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格分 （30分） |  | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算； 各投标人价格得分=最低投标报价（即投标人的最低有效报价）÷各投标人价格×30，超出预算价格的报价其投标将被拒绝。得分按四舍五入取至小数点后两位。 | 30分 |
| 技术部分 (49分） | 项目现状分析 | 供应商对项目实施过程中可能发生的问题和困难进行预判，掌握项目实施区域环境概况、规划发展、监测监控能力建设现状等方面的内容综合评审。 （1）内容完整，技术方案明晰，可操作性强得8-10分， （2）内容较完整，技术方案较明晰，可操作性较强得5-7分， （3）内容基本完整，技术方案基本明晰，基本可操作得2-4分， （4）内容差，技术方案差，可操作性差得或没提供的0-1分。 | 10分 |
|  | 项目技术方案 | 供应商基于对本项目采购需求的理解和分析，提出相应的技术思路，内容包括但不限于日常运维方案。 （1）编制思路清晰、完整，方案合理，关键环节识别准确、可操作性强，得8-10分； （2）编制思路较为清晰、完整，方案较为合理，关键环节识别基本准确、可操作性较强，得5-7分； （3）编制思路基本清晰、完整，方案基本合理，关键环节识别基本准确，有一定可操作性，得2-4分； （4）编制思路无逻辑，方案不合理或无内容的得0-1分。 | 10分 |
|  | 应急管控方案 | 根据响应文件中提供的应急预案的全面性及可操作性进行评分。对运维期间如出现严重影响系统运行和数据质量的重大问题时，是否具备有效的措施。 （1）内容符合实际、完整详细，能够针对本项目主要工作内容要求而细化制定方案，得8-10分； （2）内容基本完整，能够基本满足本项目采购需求内容的，得5-7分； （3）内容有一定偏差，但不影响实质性内容表达，较具有针对性和可操作性，得2-4分； （4）内容有缺陷，可操作差或没有内容的得0-1分。 | 10分 |
|  | 运维管理制度 | 根据响应文件中提供的针对本项目的管理制度和措施的全面性、针对性进行评分。 （1）内容符合实际、完整详细，能够针对本项目主要工作内容要求而细化制定方案，语言表述准确清晰，得7-8分 （2）内容基本完整，能够基本满足本项目采购需求内容的，得5-6分； （3）内容有一定偏差，但不影响实质性内容表达，较具有针对性和可操作性，得 3-4分； （4）内容有缺陷，表达逻辑混乱的得1-2分； （5）未提供不得分。 | 8分 |
|  | 质控体系建设 | 投标人应建立完善的质量保证和质量控制体系，制定相应质控措施。考核投标文件相应内容与项目的适用性。 （1）质量保证与质量控制体系完善，并对应制定了详实可行的质控措施，高效保证运维质量，提供的标准物质或样品的管理、验收和期间核查等方案详实，科学合理、针对性强，能完全满足本项目采购需求得7-8分； （2）基本建立了质量保证与质量控制体系，有一定的质控措施，提供了相关方案，有一定的针对性，基本符合本项目采购需求得5-6分； （3）质量保证措施基本合理、科学，管理方案针对性尚可得3-4分 （4）方案不合理，内容有缺陷得1-2分； （5）未提供不得分。 | 8分 |
|  | 设备维护方案 | 供应商提供的设备维护方案，包括但不限于仪器备品备件的储备、供应渠道（原厂授权或采购合同）。 - 方案具体，完整详细，提供原厂授权和采购合同的得3分； - 方案较具体，较全面的得2分； - 方案不具体，不全面的得1分； （4）未提供不得分。 | 3分 |
| 商务部分（21分） | 业绩 | 1、自2021年1月1日（含）至今（以合同签订时间为准），投标人承接过类似空气自动监测站运维项目的，每提供一份合同得1分，本项最多得1分。 2、自2021年1月1日（含）至今（以合同签订时间为准），投标人承接过类似VOCs自动监测站运维项目的，每提供一份合同得1分，本项最多得2分。 3、自2021年1月1日（含）至今（以合同签订时间为准），投标人承接过类似空气自动监测微站运维项目的，每提供一份合同得1分，本项最多得1分。 4、自2021年1月1日（含）至今（以合同签订时间为准），投标人承接过类似水质自动监测站运维项目的，每提供一份合同得1分，本项最多得1分。 注：如一份合同包含以上多个项目，则按项目得分。 （须提供中标通知书及业绩合同原件扫描件。业绩合同中承接方需与投标人名称一致，否则不予计分。） | 5分 |
|  | 企业资质 | 投标人具有有效期内的环境管理体系认证证书、质量管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书。每有一项得1分，最高得3分。 | 3分 |
|  | 企业信用 | 投标供应商员工（包括但不限于法定代表人、高管人员、项目负责人员、实施人员及其他员工等，员工的认定以违法行为发生当时劳动合同、聘任合同存续为准）自2021年1月1日至今在环境监测服务活动中，没有违法犯罪的且没有被生态环境部、中国环境监测总站、地方环保局及监测站约谈、通报、处罚的得2分；没有违法犯罪的但被生态环境部、中国环境监测总站地方环保局及监测站约谈、通报、处罚的得1分；有违法犯罪的得0分。 | 2分 |
|  | 运维人员配置方案 | 1、投标人针对本项目拟投入的运维人员有环保管家证书、环保专业相关初级及以上职称的，每提供1人得1分，最高得2分。有高级环保设备工程师证或环保相关专业高级职称的，每有 1 人得 2分，最高得 4分。 2、投标人所投环境空气质量在线监测标准站、微型环境空气质量在线监测系统、水质自动监测站、VOC(PAMS57)站点运维，需保证具有原厂家技术服务授权支持（需要提供授权证明），每提供一个得1分，最高得4分。 （注：以上人员均需提供证书原件扫描件及近半年内任意1个月的社会保险证明材料，否则不得分。所提供人员须为本项目参与人员并驻丰办公，项目实施后由采购人考核。） | 10分 |
|  | 车辆保障 | 根据投标人运维车辆配置计划，车辆配置数量为1辆及以上的得1分，否则得0分。 注： - 须提供车辆配置清单、车辆牌照、行驶证原件扫描件。 - 2）配置表中车辆可以为自有车辆（需提供购置发票原件扫描件），也可以为租赁车辆（合同租赁期限满足项目需求，提供租赁合同原件扫描件）。 3）提供车辆须与项目开展后实际使用车辆信息相符。 | 1分 |

说明：本项目采用综合评分法。

第五章 拟签订的合同文本

项目名称：丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目

项目编号：JSZC-320321-XZXF-G2024-0001

政

府

采

购

合

同

采  购  人：

成交供应商：

合同签订日期： 年 月 日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方(采购单位)：

乙方(服务单位)：

甲乙双方根据[   项目]，项目编号：   ，公开招标的结果，经友好协商，就   项目有关事宜达成一致意见，根据《民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则签订本合同。

第一条 定义

本合同中的下列术语应解释为：

1、“合同”系指甲方与乙方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

2、“合同价”系指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

3、“服务”系指根据合同规定技术支持、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

4、“甲方”系指购买货物和服务的江苏丰县经济开发区管理委员会。

5、“乙方”系提供货物和服务的供应商。

第二条 购买服务规格

乙方所提供服务应与招标文件及乙方投标文件规定的服务要求相一致。

第三条 专利权

乙方应保证所提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

第四条 价款及支付方式

1、合同总额：人民币：  （￥ ：元）。其中运维费人民币：  （￥ ：元），其他费用人民币：  （￥ ：元）。

以上价格包含了为完成工作所发生的一切预见和不可预见费用，包含（日常运维、平台监管运维、第四方质控、专变维护、电费、限值限量核算服务）但不限于本项目实施过程中涉及的车旅费、踏勘费、耗材费、人工费及不可预见费和现场踏勘中的设备投入费、快速检测费等所有费用、合理利润、税收等。甲方不再支付合同总价以外的任何费用。

2、付款方式：本项目共运维1套标准站、2套水质监测站、35套微站、2套VOCs站，运维期限1年，运维费用及其他费用核算办法为每2个季度组织相关部门考核，考核合格后支付该付款周期内的运维款及其他款项。共分2期结算完毕1年的运维费及其他费用。自收到发票之日起7日内将2季度的运维费即人民币： （￥  元）资金支付到合同约定的服务单位账户。在限值限量考核中，出现环境质量造假被处罚、约谈、通报、项目限批等情况，或未能提前预判环境风险等其他情况，甲方将酌情扣除运维费用，因上述原因造成项目限批的，甲方有权追回费用。

第五条 双方权利和义务

1、甲方权利和义务

1.1甲方负责对运维实施过程的全过程监督，审核乙方制定的项目计划安排，对实施进度和质量等方面进行监督和指导，按照合同约定所完成工作内容根据合同规定予以确认。

1.2甲方有权对具体的问题提出建议和意见。

1.3甲方有权同意或不同意乙方因自身工作需要而更换合同约定的主要工作小组成员的要求。

1.4甲方有权得到合同范围内乙方的服务和其服务成果。乙方提交的全部服务成果及相关资料，所具有的知识产权归甲方所有并使用（合同另有规定的除外），乙方就此不做任何的权利保留。

1.5甲方应当在合同履约中，督促、协调与本项目服务有关的第三人（与合同履行有关的相关单位）协同乙方办理有关服务事项。

2、乙方权利和义务

2.1乙方结合甲方实际制定运维服务方案，根据合同或甲方服务要求，对限值限量所有站点运维驻排专人24小时服务，并完善甲方环保平台或自带监控平台按照甲方要求完善，有专人监控，对污染区域进行预警响应。

2.2乙方对甲方限值限量所有站点的外源电力系统进行周期安全检查，对变压器、电路进行维保，电路出现故障，需要乙方迅速做出反应，并提前对市、省进行报备，确保数据率达标及电源24小时安全供电。

2.3乙方按照省、市、县及甲方要求，对运维情况进行第四方质控，根据需求出具报告。

2.4应按照本合同要求及招标文件要求提供服务，做好限值限量核算、评估、对比分析及上报工作，确保环境质量不受环境质量限制，高效地履行自己的义务。在项目执行过程中支持、维护国家和甲方的合法利益。

2.5乙方接受甲方对项目的全过程监督，保证甲方购买的标的和服务符合招标文件约定的要求。

2.6乙方应妥善使用甲方提供的资源，并及时向甲方反馈运维过程中发现的问题，服务期满后还未交接，乙方暂运维，如果出现期满未交接暂停运维，对甲方造成的各项问题由乙方全面承担。

2.7乙方应严格遵守国家、地方的法律、法规的规定，保证在合法且不侵犯他人利益的原则下进行所委托项目服务活动，并对其所进行的与委托有关的服务活动负责。

2.8乙方人员蓄意破坏服务站点固定资产，或私自外借、出租、抵押的，将交由相关机构处理；出现国有资产损失或流失的，相关责任人要按原价赔偿，并追究法律责任。

2.9根据现实需要，甲方站点迁移等工作，乙方无条件配合。

第六条 质量保证

1、乙方应保证按照有关国际或国家或行业技术标准规范，对项目运行维护等各个环节进行严格的质量把关。

2、在维保期内乙方应保证承包区域内的设施、设备良好的运行状况和环境状况。

3、项目运行维护过程中应严格做好安全防范措施，如乙方项目维护人员在实施中违反操作规定造成人员伤亡事故或实施现场安全防范措施不当造成人员伤害事故，一切责任均由乙方负责。

第七条 不可抗力

1、如果乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

2、本条所述的“不可抗力”系指那些乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其它甲方和乙方商定的事件。

3、在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，甲方乙方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第八条  运维工作

1、运维过程中主要完成以下工作：

（1）站点的日常运行维护；

（2）站点的日常质量管理；

（3）站点的日常安全管理；

（4）站点的仪器设备维护保养及故障维修；

（5）站点其他相关辅助设备设施的维护、保养、维修。

（6）站点数据采集及传输系统的维护及维修，保障通讯正常。涉及上级站开发的数采软件的技术问题可报告上级站协调解决。

（7）当仪器出现故障不能及时修复时，应在48小时之内使用备机开展监测；

（8）当仪器故障或损坏导致不能修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告县站。

（9）仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告市站，市站视情况决定是否需要重新采购仪器开展监测。

2、运维工作目标

运维期间，按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患。确保提供及时、准确、有效的监测数据，空气站站的运行质量应达到以下指标：

1.所获取的各项指标的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

2.各项指标数据捕获率达到90%（以小时值计）以上；

3.各项指标数据质控合格率达到80%（以小时值计）以上；

4.运维任务完成率100%；

5.异常情况处理率100%。

3、运维工作要求

遵守生态环境部、总站关于空气站运行管理的各项规定，如运维期间生态环境部、总站出台新的网格化站点运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。

1.运维工作一般要求如下：

(1)	保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

(2)	保持站房外20m以内的环境清洁；

(3)	检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行;

(4)	保证空调正常工作，站房内温度25±5℃，相对湿度保持在80%RH以下；

(5)	指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

(6)	定期检查消防和安全设施；

(7)	每次维护后做好系统运行维护记录；

(8)	进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

2.每日工作内容如下：

每天上午和下午两次远程查看站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

(1)	判断系统数据采集与传输情况；

(2)	根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

(3)	发现监测数据异常，应立即通知省站，在每日6时～23时出现的异常，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）；

(4)	发生重污染天气等特殊情况后，应在4小时内开展相应的运维工作；

(5)	根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

(6)	每日检查数据是否及时上传至地市级监测站、省级监测站和总站并正常发布，发现数据断网及时恢复。

3.每周工作内容如下：

每周至少巡视网格化站点1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

(1)	查看站点设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

(2)	检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常。

(3)	检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

(4)	检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作；

(5)	按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护。

(6)	检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

(7)	检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

(8)	检查网格化各站点的通讯系统，保证各站点与远程监控中心的连接正常，数据传输正常。

(9)	对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

(10)	检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，至少每2周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

(11)	在冬、夏季节应注意国控城市站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

(12)	应及时清除省控站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

(13)	应经常检查避雷设施是否可靠，省控站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行。

(14)	检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

(15)	每周对气象仪器及能见度仪的运行情况进行检查。

(16)	每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换。

(17)	每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向省站汇报。

（18）每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

（19）每周对上周数据进行分析，以周报形式报送县监测站。

4.每月工作内容如下：

(1)	清洗PM10及PM2.5采样头，检查β法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件。

(2)	检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求时应进行校准。

(3)	每月对数据和运维记录进行备份。

（4）每月对上月数据进行分析，以周报形式报送县监测站。

5.每季度工作内容如下：

(1)	采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

(2)	对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修；

(3)检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器。

（4）每季对上月数据进行分析，以周报形式报送县监测站。

6、每年工作（合同期内）

(1)对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

(2)更换所有泵组件。

(3)每年对上年数据进行分析，以年报形式报送县监测站。

7.日常运维其他相关要求如下：

(1)	每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质；

(2)	应及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更应及时通知省站。

(3)	运维单位保证满足环保部门对网格化站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日6时～23时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

(4)	当仪器损坏不能修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告县站，县站组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

(5)	仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告省站，省站视情况决定是否需重新采购仪器开展监测。

(6)	严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

10.质量控制要求

运维单位需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专职质量控制管理人员。

（1）量值溯源要求

运维单位在需配备标准气体，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，在用标准气体的钢瓶压力低于500PSIG时，需要进行重新验证；当钢瓶压力低于150PSIG(1.0MPa)时，停止使用。新的标气阀应预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。

每年将运维所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备溯源到总站提供的标准设备或国家计量院，每年将省控站所用的臭氧标准向总站提供的标准设备进行溯源，性能指标均应符合要求。

（2）日常质量控制要求

监测仪在以下情况下需进行校准：

①	安装时

②	移动位置时

③	进行可能影响校准结果的维修或维护后

④	监测仪暂停工作一段时间后

⑤	有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化

⑥	超过国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

（3）质量检查

运维单位必须接受生态环境部、省站及其委托单位和人员的质量检查。

（4）质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订。采用移动终端机，以电子表格的形式，将巡检记录、维修维护记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录按要求及时进行在线填写报送。

12.系统设备维修要求

（1）维修更换工作要求

运维单位负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修。

（2）设备维修质量控制要求

监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。

仪器大修后，气态污染监测设备应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试；颗粒物监测设备应开展手工比对测试，测试应严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ 817-2018）中准确度审核要求实施，并遵守《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》（HJ 656-2013）、《环境空气中PM10和PM2.5的测定 重量法》（HJ 618-2011）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）等相关规范要求，同时提交相应报告。

第九条 考核办法

1、考核办法

每2个季度对运维单位绩效考核一次。考核采取百分制、单站考核的方式，主要包括单个站点数据有效性，监测数据获取率、数据质控合格率(以下简称“两率”)、其他服务以及运行维护的内容。

数据捕获率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据质控合格率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

1.数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

单站设备数据捕获率必须高于90%(含)，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。单站设备数据质控合格率必须高于80%，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。

2.两率及运行维护

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

（1）两率部分(70分)

单站监测数据质控合格率高于90%(含)的，得70分；80%(含)-90%的，得分为70×（数据质控合格率/90%）。

（2）运行维护部分(30分)

运行维护部分每月由县站组织检查，检查内容包括日常运维任务完成情况、异常情况处理情况、站房环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果（数据上传发布情况）、人员与档案记录管理情况等。检查满分100分，考核时运维得分=检查得分×0.3分，具体评分见附表2。

（3）考核总分（100分）

考核总分=两率得分+运维得分

3.运维费核算方法

考核总分低于80分的，不予支付该站点当期运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，支付该站点当期全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，该站点当期运维费= (实际考核总分/100)×单站点当期全额运维费。

- 运维单位在考核中出现8%站点未达到数据有效性要求的，给予警告；连续2次考核出现8%站点未达到或者单次考核15%以上站点未达到数据有效性要求的，终止运维合同。同一站点连续两个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点半年的运维费；连续3个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点全年的运维费；连续4个月未达到数据有效性要求的，终止运维合同。

2、其他规定

运维机构有下列情形之一的，县站将扣除相应站点当月运行经费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，未按要求及时向省站报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；其他不履行规定职责的情形。

在质量检查中，发现运维单位未达到县站运维质控要求时，根据对数据质量造成的影响程度，扣减相应站点当季度10%～100%运维经费；如未及时整改，加倍扣款。

合同中要求的服务内容，未按照规定要求履职情形，扣除相应费用。

第十条 税费

1、中国政府根据现行税法规定对甲方征收的、与本合同有关的一切税费，均由甲方负担，招标文件另有规定的除外。

2、中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

第十一条 仲裁

1、在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，甲方和乙方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始30天内仍不能解决，应将争端提交有关省、市政府或行业主管部门寻求可能解决的办法。如果提交有关省、市政府或行业主管部门后30天内仍得不到解决，则应申请仲裁。

2、仲裁应根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向徐州仲裁委员会申请仲裁。

3、仲裁裁决为最终裁决，对甲方和乙方均有约束力。

4、在仲裁期间，本合同应继续执行。

第十二条 违约终止合同

1、在乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出终止部分或全部合同的书面通知书。

(1)如果乙方未能按合同规定的期限或甲方同意延长的限期内提供部分或全部服务;

(2)乙方在收到甲方发出的违约通知后20天内，或甲方书面认可延长的时间内未能纠正其过失;

(3) 乙方不得将服务外包或分包给其他机构，一经发现，立即取消承接资格；

(4)如果乙方未能履行合同规定的其他义务。

乙方出现违约行为的，采购人可单方面中止采购，两年内不予委托；出现违法违规行为的，依法追究供应商和相关责任人的法律责任。

第十三条 破产中止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方中止合同而不给乙方补偿。该中止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

第十四条 转让

乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

第十五条 其他

1、中国政府根据现行税法规定对甲方征收的、与本合同有关的一切税费，均由甲方负担，招标文件另有规定的除外。中国政府根据现行税法规定对乙方征收的、与本合同有关的一切税费，均由乙方负担。

2、本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

(1) 双方签字并加盖公章或合同专用章；

3、合同执行期间，双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。

4、合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方贰份，乙方贰份。

5、除双方在合同中约定的条款外，其他未尽事宜均以补充协议形式另行约定，补充协议与本合同具有同等效力，如本合同与招标文件中的内容有矛盾的，以招标文件规定项目名称：   项目  项目编号：   为准。

采购单位(甲方)：                       服务单位(乙方)：

法定代表人签字：     法定代表人签字：

开户银行：                             开户银行：

帐号：                         帐号：

电话：                                 电话：

签约时间： 年 月 日

## 第六章采购需求

本项目不接受超过167万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。报价包括全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

1.项目概述

徐州丰县经济开发区按照限值限量管理和总量核算要求，对园区监测监控体系进行完善，实现实时全面监控、污染来源快速识别和应急响应快速高效的管理目的，标准化、自动化、信息化水平显著提高，能够说得清污染来源和污染成因，源头治理和限值限量管理得到有效支撑，精准治污水平得到明显提升。目前园区已按照要求建设了1个环境空气质量在线监测标准站；35套微型环境空气质量在线监测系统；2个水质自动监测站；2套VOC(PAMS57)站点；园区限制限量季度、年度核算。如下表所示：

| 序号 | 名称 | 监测因子 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气质量在线监测标准站 | 二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、PM2.5、PM10、PAMS57、气象五参数 | 1 |
| 2 | 微型环境空气质量在线监测系统 | 二氧化硫、二氧化氮、一氧化碳、臭氧、PM2.5、PM10、TVOC、气象五参数 | 35 |
| 3 | 水质自动监测站 | 溶解氧、PH、浊度、电导率、温度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮 | 2 |
| 4 | VOC(PAMS57) | 57种因子 | 2 |
| 5 | 园区限制限量核算 |  | 1 |
| 6 | 变压器维护 |  | 1 |
| 7 | 电费 |  | 1 |
| 8 | 质控费用 |  | 1 |
| 9 | 软件平台服务费 |  | 1 |

由于项目情况目前上述设备需要进行运行维护，持续保障设备的稳定运行，为园区的污染防治管控与环境能力提升发挥作用。

2.项目运维管理要求

1.负责建立并实施“日监控、月巡检”的日常运行管理制度，做好水站、气站的日常运行维护，以及站点信息、仪器设备、运行维护等各类档案整理和更新工作；

2.负责提供水站、气站运行维护所需的机构、人员、技术、装备及配套实验条件，设立质控实验室，配备相应质控仪器设备及数量充足的专业运行维护人员(每10个小型站点或每50个微型站点应至少配备1名运维人员)；

3负责建立健全内部质量管理体系，编制水站、气站运维作业指导书规范日常运维工作，明确细化运维内容、运维程序、运维责任人及其职责要求；

4.负责建立例行维护巡检制度，定期对站点设施进行巡视检查对站点仪器设备进行维护保养，发现异常情况及时向业主报告；

5.负责建立监控值守制度，实时对站点运行、参数设置、数据采集与传输情况进行远程监控，保障站点监测数据实时上传，每月对站点所有监测数据和信息进行备份；

6.负责建立监测数据异常处理机制，出现监测数据异常时及时开展仪器设备故障排查，并将排查结果第一时间报告给业主单位；

7.负责制定应急运维预案，做好突发情况的应急应对工作；

8未经业主单位允许，运维单位严禁擅自使用各类监测数据不得以任何形式公开发布相关数据信息。

- 3.标准空气站运维方案

- 3.1.1日常运行维护操作规程

- 目的：为贯彻《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国大气污染防治法》，规范环境空气气态污染物（S02、N02、03、(O)和环境空气中颗粒物(PMIO和PM25)连续自动监测系统的运行和质量控制工作，指导环境空气质量自动监测系统日常运行维护，保证系统的正常运行。

#### 适用范围

适用于国家环境空气质量自动监测网络中城市点的日常运维。

#### 运维工作一般要求

（1）保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚。

（2）检查供电、电话及网络通讯的情况，保证系统的正常运行。

（3）保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃右，站房内温度日波动范围小于5℃，相对湿度保持在80％以下。

（4）指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。

（5）定期检查消防和安全措施。

（6）每次维护后做好系统运行维护记录。

（7）进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

#### 每日工作内容

每天上午和下午两次远程查看站点数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

（1）判断系统数据采集与传输情况。

（2）根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况。

（3）发现监测数据有持续异常值时，在每日6时一23时出现的故障，应在4h内解决，其他时间出现的故障，应在第二天12时前解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。

（4）根据仪器参数信息判断仪器运行情况。

（5）根据故障报警信号判断现场状况。

（6）每日检查数据是否及时上传至城市站、省站和总站并正常发布，发现掉线应及时帧复。

（7）对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。

（8）每天通过国家空气质量联网监测管理平台（市级版）完成对前一日各监测点位原始小时值的审核，并向中国环境监测总站和省、市监测中心（站）提交小时值审核结果和根据小时值生成的各点位日均值。

数据审核报送工作应于每日下午14时前完成，当天因网络故障等原因未能完成数据审核报送的，可顺延一日审核报送，最多顺延两日（如6日产生的数据，应于7日14时前完成审核，最迟在9日14前完成审核）。届时仍未完成数据审核与报送的城币，将不能通过城币端软件报送3日以前的审核数据。

对于未能按时在规定时间内完成审核的数据，须于数据产生一周内，以正式文件形式向中国环境监测总站报送书面审核结果及未能按时完成审核的原因。针对月底未能按时审核上报的监测数据，必须于下月3日前将所有审核结果报送至总站。

#### 每周工作内容

每周至少巡视站点1次，并做好巡查录记录，巡检时需要完成的工作包括：

##### 站房内外环境

（1）检查子站的接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，是否有异常的噪声和气味。

（2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。

（3）各分析仪器运行状况或工作参数是否正常。例如流量、气温、气压等是否正常。震荡天平法设备应检查仪器测噪声、震荡频率等指标是否在说明书规定的范围内。

（4）采样头周围lm范围内无障碍物或其他采样囗，与低矮障碍物之间的距离至少2米，与高大障碍物之间水平距离至少是障碍物高出采样囗垂直距离的两倍以上。采样囗具有270。以上自由空间（自由空间应包括主导风向）。采样头防护网应完整。

（5）对站房周围的杂草和积水应及时清除，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，对采样或监测光束有影响的树枝应及时进行剪除。

（6）在经常出现雷雨的地区，应经常检查避雷设施是否可靠，站点房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否有损坏，站房外围的其他设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行。

（7）检查站房内温度是否保持在30℃，相对湿度保持在8以下，在冬、夏季节应注意站房内外温差，若温差较大使采样装置出现冷凝水，应及时调整站房温度或对采样总管采取适当的温控措施，防止冷凝现象。

（8）每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

（9）检查站房的安全实施，做好防火防盗工作，人走关门，非工作人员未经许可不得入内。

##### 监测系统情况

（1）查看仪器设备是否齐全，有无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气裝置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。

（2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。

（3）检查各分析仪器运行状况或工作参数是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

（4）检查标准气使用情况。对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。

（5）检查电路系统，保证系统供电正常，电压稳定。固检查通讯系统，保证站点与远程监控中心的连接正常，数据传输正常。

（6）检查监测仪器的采样入囗与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，检查监测仪器散热风扇污染情况，按要求及时更换滤膜或清洗风扇。

（7）对气象仪器及能见度仪的运行情况进行检查。

（8）仪器配备的干燥剂等应每周进行检查，及时更换。

（9）对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过50%，及时进行更换。对监测仪器设备中的过滤装置，按仪器设备使用手册规定的更换和清洗周期，定期进行更换和清洗。对于采样支管与监测仪器连接处的颗粒物过滤膜要定期观察其污染状况并及时更换，一般情况下每2周至少更换1次滤膜。

#### 每月工作内容

（1）清洗PM10及PM2.5切割器，检查β射线法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件；检查设备的动态加热装置是否正常工作。

（2）清洗各仪器散热防尘网和站房空调机的过滤网，防止尘土阻塞过滤网。

（3）检查颗粒物监测仪、气态分析仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求，及时进行校准。更换震荡天平采样滤膜，或当负载达到8俨时更换滤膜，在高湿度条件下可适当缩小更换周期，更换滤膜严格依照操作步骤，轻轻按压，避免损坏锥形振荡器。

（4）更换震荡天平一次冷凝器中的清洁空气滤膜。

（5）每月检查校准各仪器时钟。设备与数据采集仪连接的需要同时检查数据采集仪的时钟。

（6）每月在每个城市开展至少5天PM的手工采样和PM巧手工采样，和自动监测系统进行比对。

（7）对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查。

（8）每月对数据进行备份。

（9）若零气发生器连续使用，应根据情况及时排空空气压缩机储气瓶中

的积水。定期观察滤水阀中的积水是否已到警戒线，若接近警戒线应立即将积水排干。如果使用变色干燥剂，应经常观察干燥剂的变色情况，根据观祭变色经验确定是否更换干燥剂。

#### 每两个月工作内容

（1）更换PM10及PM2.5分析仪滤纸带（必要时),进行系统自检。

（2）校准和检查PM10及PM2.5分析仪的温度、气压和时钟。

（3）用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。

#### 每季度工作内容

（1）采样总管及采样风机每季度至少清洗一次。

（2）对和PM2.5监测仪器进行标准膜校准或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准。

（3）每季度对气态污染物进行精密度校准。

#### 每半年工作内容

（1）检查PM2.5分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作；每半年更换在线颗粒物过滤器。

（2）对采样支管（从采样总管到监测仪器采样囗之间的气路管线）和竹节式采样总管每半年至少清洗一次。

（3）对零气源中的洗涤剂进行定期更换或再生。由于洗涤剂在各地使用频次和受污染程度不同，除按厂家提供的使用手册和质量保证手册规定要求更换洗涤剂外，应观察低浓度监测时各项目的监测误差和零点漂移是否普遍增大，查明原因确定是否需要更换，一般情况下每6个月需更换一次。

（4）对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

（5）更换振荡天平法颗粒物分析仪旁路过滤器，进行K0值检查。

（6）对动态校准仪流量进行检查，必要时校准。

（7）采用臭氧传递标准对臭氧工作标准进行标准传递。

（8）更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。

（9）对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。

（10）对能见度仪器进行校准。

#### 每年工作内容

（1）对所有仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，更换所有泵组件。

（2）每年对采样管路至少进行一次清洗。采样管清洗后必须进行气密性检查，并进行采样流量校准。

（3）每年清洗振荡天平质量变送器内部样品气体入囗；对于加装FDMS的设备，每年更换一次样品气体干燥器；当除湿性能下降，如当样品气体露点温度高于冷凝器设定值，或与冷凝器设定的温差持续小于2℃，应及时更换样品气体干燥器。

（4）每年对站点所有仪器进行准确度测试，给出站点仪器的准确度。

#### 日常运维其他相关要求

（1）每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质。

（2）应及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更应及时通知委托单位。

（3）应每月5日前，将上月各类记录表格交给委托单位，用于数据复核。

（4）运维单位应保证满足管委会对站点故障的晌应时间要求，当每日6时23时出现的故障，应在1h之内响应，4h内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在48h内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

（5）当仪器损坏报废不能修复时，应在48h内使用备机开展监测，并同时报告委托单位，委托单位确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

（6）严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

（1）气体分析仪和动态校准仪流量误差计算方法：（测量值．标准值）/标准值×100%

（2）气体分析仪跨度漂移，超过3％，建议最好进行校准，以免下次检查时超上限，影晌获得质控数据。

（3）运维记录填写错误，需要修改时，“不要涂改，要划改”再写上正确+运维人员签名，每修改一处，在修改值后签一次名。

（4）工程师在日常巡检时要认真、细心，不应将斜率、截距填反。仪器型号和标气编号要填写完整，仪器型号要体现出设备品牌。

（5）运维公司应将运维计划与市站沟通，建立完善的沟通体制，以便后期的运维工作。

（6）运维记录中临时表，如耗材更换表、检修记录表、应急表、备机更换表与周、月运维记录一起上交，并在此类表中标明仪器的品牌；

（7）周巡检记录表中校准前后的斜率、截距变化要填写进去。如：上次巡检时值斜率/本次校准后的斜率，上次巡检时的截距/本次校准后的截距。

（8）在运维过程中，遇到突发情况，可暂时终止巡检，剩下的巡检内容可延期，延期后的巡检内容要完整；周运维计划间隔时间不宜过长，最可顺延一天，如：周巡检为7天+1天。

（9）颗粒物纸带更换及纸带剩余量一定要按照之前的规定填写，如：已使用3周（2016.7.29更换纸带）。

（10）每两个月的巡检表中，要填写PM2.5和PM10的压力、时钟等，可以填写在一张巡检表上。

（11）月表中的“气体分析仪流量检查记录”的相对误差为士10%。

（12）滤膜一定要粘贴牢固，防止滤膜脱落。

（13）颗粒物表中的“采样管温度"的温度范围为30~50℃，超出范围属于设且备故障，应该立即响应。

（14）当周发生的情况，一定要在周汇总表记录，如．仪器故障、备机更换、纸袋更换，应急情况等。

（15）在运维记录中，每改一次要签一次名，不能统一签一个名。

（16）半年度的巡检表《动态校准仪器》的abr值无明确范围，要根据个曲线校准设备。

（17）在执行巡检内容时，如遇下大雨暴雨等情况下，未进行颗粒物流量检查。除非一周都在下雨，否则本周必须开展一次。

（18）一般情况下，零校时间至少满足5min;跨度校准时间至少要达到10min。

（19）运维相邻两次巡检的时间间隔规定如下：以周为周期不超过3~8天；以月为周期不超过20~40天；以季度为周期不超过60~120天；以半年为周期不超过130~230天；以年为周期不超过260~460天。

### 现场故障问题处理流程

对故障响应时间要求，当每日6时-23时出现的故障，应在2h之内响应，4h内到达现场，24小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，必须在48h内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。（各运维站点故障响应时间可按照实际所签运维合同要求执行）

#### 运维人员能够确认问题

1.1运维人员确认问题后，能够在24小时解决故障问题，根据客户要求，决定是否上报省站，但是表单43、异常情况应急处置记录表必须填写。

1.2运维人员确认问题后，无法在24小时内解决故障问题，先跟客户报障，必须在48小时内更换备机，故障问题若需要更换零备件维修设备时·

1.2.1零备件在办事处有存货，故障上报组长或者区域经理，审批领取零备件，并申请先更换备机使用，而维修设备，需在3天内处理好；

1.2.2零备件在办事处无存货，故障上报组长或者区域经理，零备件申请走公司流程，并申请先更换备机使用。

#### 运维人员无法确认问题

2.1汇报组长确认问题以及处理方法，若是运维人员能够自己处理则按照一类问题进行后续处理。

2.2运维人员无法处理问题，也可电话询问工程代表确认问题以及处理方法，若是能够处理则按照一类问题进行后续处理。

2.3经过2.1和2.2步骤后，运维人员现场无法处理，需要返修的，则要跟区域经理确认，协调备机，走报障流程。

### 环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统运行和质控技术规范

#### 基本要求

环境空气自动监测仪器应全年365天（闰年366天）连续运行，停运超过3天以上，须报负责该点位管理的主管部门备案，并采取有效措施及时恢复运行。需要主动停运的，须提前报负责该点位管理的主管部门批准。

在日常运行中因仪器故障需要临时使用备用监测仪器开展监测，或因设备报废需要更新监测仪器的，须于仪器更换后1周内报负责该点位管理的主管部门备案。仪器更新须执行HJ193的相关要求。

监测仪器主要技术参数应与仪器说明书要求和系统安装验收时的设置值保持一致。如确需对主要技术参数进行调整，应开展参数调整试验和仪器性能测试，记录测试结果并编制参数调整测试报告。主要技术参数调整，须报负责该点位管理的主管部门批准。

监测结果的表示应按GB3095的相关要求执行。

#### 日常维护

##### 子站日常巡检

应对子站站房及辅助设备定期巡检，每周至少巡检1次，巡检工作主要包括：

      - 检查站房内温度是否保持在25℃±5℃，相对湿度保持在80%以下，在冬、夏季节应注意站房内外温差，应及时调整站房温度或对采样总管采取适当的温控措施，防止因温差造成采样装置出现冷凝水的现象。

      - 检查采样总管进气、排气是否正常。

      - 检查采样支管是否存在冷凝水，如果存在冷凝水应及时进行清洁干燥处理。

      - 检查站房排风排气装置工作是否正常。

      - 检查标气钢瓶阀门是否漏气，检查标气消耗情况。

      - 检查数据采集、传输与网络通讯是否正常。

      - 检查各种运维工具、仪器耗材、备件是否完好齐全。

      - 检查空调、电源等辅助设备的运行状况是否正常，检查站房空调机的过滤网是否清洁，必要时进行清洗。

      - 检查各种消防、安全设施是否完好齐全。

      - 对站房周围的杂草和积水应及时清除；对采样或监测光束有影响的树枝应及时进行剪除。

      - 检查避雷设施是否正常，子站房屋是否有漏雨现象，气象杆是否损坏。

      - 记录巡检情况，记录表格样式可参考表D.1。

##### 监测仪器设备日常维护

应对监测子站的仪器设备进行定期维护，主要内容包括：

      - 每日远程查看仪器工作状态量，发现异常时，应及时对仪器相关部件进行维护或更换。

      - 根据仪器说明书的要求，定期检查、清洗仪器内部的滤光片、限流孔、反应室、气路管路等关键部件。重污染天气后应及时检查和清洗。

      - 按仪器说明书的要求，定期更换监测仪器中的紫外灯、光电倍增管、制冷装置、转换炉、发射光源（氙灯）和抽气泵膜等关键零部件；更换后应对仪器重新进行校准，并进行仪器性能测试，测试合格后，方可投入使用。

      - 仪器配备的干燥剂等应每周进行检查，及时更换。

      - 根据仪器说明书的要求，定期更换和清洁仪器设备中的过滤装置。采样支管与监测仪器连接处的颗粒物过滤膜一般情况下每2周更换1次，颗粒物浓度较高地区或浓度较高季节，应视颗粒物过滤膜实际污染情况加大更换频次。

      - 采样总管每年至少清洁1次，每次清洁后，应进行检漏测试。

注：采样总管检漏测试方法为将总管上的一个支路接头接上压力计，并将其他支路接头和采样口封死，然后抽真空至大约1.25hPa，将抽气口密封，使整个采样系统不与外界相通，15min内真空度不应有变化。

      - 采样支管每半年至少清洁1次，必要时更换。

      - 每月按仪器说明书的要求对采样支管和仪器气路进行气密性检查。

      - 开放光程监测仪器每周至少进行1次系统自动检查、光路检查、氙灯风扇和光强检查，若发现光强明显偏低，应立即查明原因并及时排除故障。发射/接收端的前窗玻璃窗镜至少每3个月清洁1次，清洁时应避免损坏镜头表面的镀膜。一般情况下氙灯每6个月更换1次，最长更换周期不得超过1年。

##### 中心计算机室日常检查

中心计算机室日常检查内容包括：

a)各子站监测数据与本地中心计算机室以及各级数据中心的传输情况。

a)各子站计算机的时钟和日历设置。

b)监测数据存储情况，每季度对监测数据备份1次。

c)计算机系统的安全性。

d)空调、稳压电源等辅助设备运行状态。

##### 质量保证实验室日常检查

质量保证实验室日常检查内容包括：

a)质量保证实验室环境条件。

b)校准仪器设备工作状态。

c)标准物质有效期。

d)监测仪器计量检定证书、校准报告、检定校准计划。

e)空调、稳压电源等辅助设备运行状态。

##### 系统支持实验室日常检查

系统支持实验室日常检查内容包括：

a)系统支持实验室环境条件。

b)监测仪器设备定期维护保养、检修记录和计划。

c)备用监测仪器的工作状态。

d)耗材、备件使用情况。

e)维修用仪器设备的工作状态。

f)空调、稳压电源等辅助设备的运行状态。

#### 故障检修

对出现故障的仪器设备应进行针对性的检查和维修。

- 根据仪器制造商提供的维修手册要求，开展故障判断和检修。

- 对于在现场能够诊断明确，并且可以通过简单更换备件解决的故障，如电磁阀控制失灵、抽气泵泵膜破埙、气路堵塞和灯源老化等，应及时检修并尽快恢复正常运行。

- 对于不能在现场完成故障检修的仪器，应送至系统支持实验室进行检查和维修，并及时采用备用仪器开展监测。

- 对泵膜、散热风扇、气路接头或接插件等普通易损件维修后，应进行零/跨校准。对机械部件、光学部件、检测部件和信号处理部件等关键部件维修后，应进行校准和仪器性能测试，测试合格后，方可投入使用。

- 每次故障检修完成后，应对检修、校准和测试情况进行记录并存档。

#### 质量保证和质量控制

##### 量值溯源和传递

###### 量值溯源和传递要求

a)用于量值传递的计量器具，如流量计、气压表、压力计、真空表、温度计等，应按计量检定规程的要求进行周期性检定。

b)用于工作标准的臭氧校准仪，如配备光度计，至少每半年使用传递标准进行1次量值传递，如未配备光度计，至少每三个月使用传递标准进行1次量值传递。用作传递标准的臭氧校准仪至少每半年送至有资质的标准传递单位进行1次量值溯源。

c)作为工作标准的标气应为国家有证标准物质或标准样品，并在有效期内使用。

###### 量值溯源和传递方法

臭氧校准设备

臭氧校准设备（臭氧发生器、光度计、臭氧校准仪等）的量值溯源和传递方法见HJ-2018附录A。

标准气体

a)标气钢瓶应放置在温度和湿度适宜的地方，并用钢瓶柜或钢瓶架固定，以防碰倒或剧烈震动。

b)标气钢瓶每次装上减压调节阀，连接到气路后，应检查气路是否漏气。

c)应经常检查并记录标气消耗情况，若气体压力低于要求值，应及时更换。

零气发生器

a)应定期检查零气发生器的温度控制和压力是否正常，气路是否漏气。

b)温度控制器出现故障报警或维修更换后，必须用工作标准进行校准。

c)应定期检查并排空空气压缩机储气瓶中的积水。

d)按仪器说明书的要求，对零气发生器中的分子筛、氧化剂、活性炭等气体净化材料进行定期更换，净化材料每6个月至少更换1次。若发现各项目的监测误差和零点漂移明显增大，应查明原因，必要时更换净化材料。

动态校准仪

对动态校准仪中的质量流量控制器，应至少每季度使用标准流量计进行1次单点检查，流量误差应≤1%，否则应及时进行校准。

##### 监测仪器的校准

###### 校准的周期和要求

点式监测仪器

a)具备自动校准条件的，每天进行1次零点检查；不具备自动校准条件的，至少每周进行1次零点检查。当发现零点漂移超过仪器调节控制限时，及时对仪器进行校准。

b)具备自动校准条件的，每天进行1次跨度检查，不具备自动校准条件的，至少每周进行1次跨度检查。跨度检查所用标气浓度一般为仪器80%量程对应的浓度，也可根据不同地区、不同季节环境中污染物实际浓度水平来确定，但应高于上一年污染物小时浓度的最高值。当发现跨度漂移超过仪器调节控制限时，应及时对仪器进行校准。

c)O3监测仪器的零点检查（或校准）、跨度检查（或校准）操作应避免在每日12时至18时臭氧浓度较高时段内进行，若必须在该时段进行，检查（或校准）时间不应超过1个小时。对SO2、NO2、CO等监测仪器的零点检查（或校准）、跨度检查（或校准）操作也应根据实际情况尽可能避开污染物浓度较高时段。

d)至少每半年进行1次多点校准（又称线性检查）。

e)对于采用化学发光法的NO2监测仪器，至少每半年检查1次二氧化氮转换炉的转换效率，转换效率应≥96%，否则应进行维修或更换。

f)对于监测仪器的采样流量，至少每月进行1次检查，当流量误差超过±10%时，应及时进行校准。

开放光程监测仪器

a)至少每季度进行1次光波长的校准。

b)至少每半年进行1次跨度检查，当发现跨度漂移超过仪器调节控制限时，须及时校准仪器。

c)至少每年进行1次多点校准。

d)按照仪器说明书的要求定期对标准参考光谱进行校准。

###### 校准方法

监测仪器的校准方法详见HJ818-2018附录B。

##### 监测仪器的性能审核

###### 精密度审核

a)精密度审核的方法参见HJ818-2018附录C。

b)在精密度审核之前，不能改动监测仪器的任何设置参数，如果精密度审核连同仪器零/跨调节一起进行时，精密度审核必须在零/跨调节之前进行。

c)精密度审核时，仪器示值相对标准偏差应≤5%。

d)每台监测仪器至少每季度进行1次精密度审核。

e)精密度审核用于对环境空气连续自动监测系统进行外部质量控制，审核人员不从事所审核仪器的日常操作和维护。用于精密度审核的标准物质和相关设备不得用于日常的质量控制。

###### 准确度审核

a)准确度审核的方法参见HJ818-2018附录C.

b)在准确度审核之前，不能改动监测仪器的任何设置参数，若准确度审核连同仪器零/跨调节一起进行时，则要求准确度审核必须在零/跨调节之前进行。

c)准确度审核时，仪器示值的平均相对误差应≤5%。

d)准确度审核也可按照附录B中规定的最小二乘法步骤做出多点校准曲线，用斜率、截距和相关系数对仪器准确度进行评价。对所获校准曲线的检验指标应符合以下要求：

1)相关系数(r)>0.999；

2)0.95≤斜率(a)≤1.05；

3)截距(b)在满量程的±1%范围内。

e)每台监测仪器至少每年进行1次准确度审核。

f)准确度审核用于对环境空气连续自动监测系统进行外部质量控制，审核人员不从事所审核仪器的日常操作和维护。用于准确度审核的标准物质和相关设备不得用于日常的质量控制。

#### 数据有效性判断

a)监测系统正常运行时的所有监测数据均为有效数据，应全部参与统计。

b)对仪器进行检查、校准、维护保养或仪器出现故障等非正常监测期间的数据为无效数据；仪器启动至仪器预热完成时段内的数据为无效数据。

c)对于每天进行自动检查/校准的仪器，发现仪器零点漂移或跨度漂移超出漂移控制限，从发现超出控制限的时刻算起，到仪器恢复至控制限以下时段内的监测数据为无效数据。

d)对于手工校准的仪器，发现仪器零点漂移或跨度漂移超出漂移控制限，从发现超出控制限时刻的前24h算起，到仪器恢复到控制限以下时段内的监测数据为无效数据。

e)在监测仪器零点漂移控制限内的零值或负值，应采用修正后的值参与统计。修正规则为：SO2修正值为3μg/m3、NO2修正值为2μg/m3、CO修正值为0.3mg/m3、O3修正值为2μg/m3。在仪器故障、运行不稳定或其他监测质量不受控情况下出现的零值或负值为无效数据，不参与统计。

f)对于缺失和判断为无效的数据均应注明原因，并保留原始记录。

# 4.PAMS57运维要求

## 4.1运行维护基本要求

### 4.1.1运行计划与运维报告

#### 运行计划

每周制定下周运维计划，内容包括维护时间、维护人员、维护内容（耗材更换、仪器校准、部件清洗）等。

#### 运维报告

每周第一天编制上周的运维报告，内容包括维护环境空气挥发性有机物连续监测系统的参数配置、维护人员、实际例行巡逻日期、维护内容、维护情况等。

### 4.1.2质控计划与质控报告

#### 质控计划

每周最后一天应制订下周质控计划，内容包括环境空气挥发性有机物连续监测系统的质控措施及计划质控时间等。

#### 质控报告

每周第一天应编制上周质控报告，报告模版见附件1，内容包括环境空气挥发性有机物连续监测系统的质控日期、维护人员、仪器配置、已实施的质控措施、质控时间、质控技术指标要求、质控情况说明、校准措施、数据有效率等。

## 4.2运行维护质量管理目标

### 4.2.1系统运行及质控要求

每日使用标准混合气体对仪器各组分进行单点（2PPB）检查与校准，当大于20%的物种色谱标准气单点浓度偏差大于20%时，需重新标定校准曲线。

### 4.2.2运行目标

通过对环境空气挥发性有机物连续监测站进行运行维护并采取必要的质控措施，保证VOCs站监测数据质量，VOCs站每月所有监测项目数据有效率均应不小于80%。

## 4.3运行维护内容

### 4.3.1远程维护

每天通过平台查看监测数据，对其运行状态和数据质量进行相应判断，对站点的运维情况及相关信息进行统计和评价。

#### 远程巡视

每日对VOCs站运行条件及设备运行状况进行远程查看，并填写附件2：VOCs站远程巡视记录表。具体工作如下：

- 检查数据采集与传输状况，确认是否获取了VOCs站全部仪器的监测数据和过程日志。

- 根据仪器质控结果、过程日志判断仪器运行情况及数据的可靠性。

- 检查前一天数据上传情况，审核并对数据的真实准确性进行判定，对异常数据进行标记，填写数据审核日志。

- 远程监视采样管及站房内外情况，如发现异常，应及时上报。

- 远程查看确认是否存在非法入侵行为。

#### 远程控制

- 通过远程控制，可对仪器进行校对、复位、测试、校准、清洗等工作。

- 当监测数据出现异常时，运维人员远程发送必要的质控测试命令，根据测试结果综合判断数据有效性。一旦确定仪器设备故障或环境发生重大变化，要及时赴现场处理处置。

#### 运维系统信息评价

通过平台对各站点的运维巡检频次、质控频次、故障响应情况、超标响应情况等信息进行统计，结合质控报告和数据有效率等对VOCs站的运行维护情况进行统计。

#### 运行故障统计

- 通过数据平台，根据台帐填报内容，对系统集成及分析仪器等各类故障进行统计。

- 通过数据平台，对VOCs站故障修复时间和修复后的质控措施进行统计，记录未能在规定时间内解决的故障。

### 4.3.2现场维护

#### 站房

- 保证站房内空调设施运行正常，定期进行全面的养护；

- 每年需通过具有资质的专业机构对防火、防雷设施进行检测、维护或更换，并出具报告。

#### 采样单元

##### 采样单元日常运行维护

根据站点环境情况，定期开展相关维护工作，如表1：

- 采样单元日常维护主要工作

| 维护周期 | 维护对象 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 周检查维护 | 采样管 | 检查是否加热 |
|  |  | 更换采样滤膜 |
|  |  | 检查采样管是否漏水 |
| 月检查维护 | 机箱及冷阱散热风扇 | 检查运行是否正常 |
|  |  | 清洗风扇罩 |
| 季保养 | 检测器 | 清洗喷嘴 |
|  | 仪器系统管路 | 检查是否有明显污染 |

##### 采样单元常见故障分析及维护方法

采样单元常见故障分析及维护方法见表2。

- 采样单元常见异常分析及维护方法

| 异常现象 | 维护方法 |
| --- | --- |
| 采样路压力超限报警 | 调试模式下将八位阀的口调至7号口使压力降至报警限以下，并重新调整标气阀压力 |
| 反吹路压力超限报警 | 调节稳压阀压力，拧松O口，降低压力 |
| 采样时无压力 | 检查接头是否漏气 |
|  | 检查填料管和脱水管是否有碎裂 |
|  | 检查八位阀切阀是否正常 |
| 采样时压力不稳 | 检查气瓶减压阀是否漏气 |
|  | 检查采样流路是否漏气 |
| 采标流程时间超时 | 采标时，观察采样压力和采样流量是否正常 |
| 采标样时高碳峰样品量下降 | 检查脱水及其他不锈钢采样管路是否污染 |
| 采样泵泵膜破损 | 更换采样泵泵膜 |

##### 配气单元日常运行维护

配气单元的日常维护方式分为检查、清洗和更换，维护周期可根据现场的水质情况适当调整。见表3。

- 配气单元日常运行和维护

| 维护周期 | 维护对象 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 周检查维护 | 标气瓶或氮气瓶 | 检查固定情况 |
|  |  | 检查是否存在漏气 |
|  | 零级空气发生器 | 更换变色硅胶 |
|  |  | 检查谱图基线是否有升高的状况 |
|  | 氢气发生器 | 更换变色硅胶 |
|  |  | 检查水箱水位 |
|  |  | 检查是否存在漏液 |
|  | 空压机 | 检查是否有异响 |
|  |  | 检查是否有积液 |
| 月检查维护 | 系统 | 通过控制单元进行单点检查各个阀是否能正常开关 |
| 季检查维护 | 系统 | 开展全面的检查保养和隐患排除； |
| 年检查维护 | 系统 | 维护维修更换各类泵、阀 |

#### 大气采样管维护

##### 日常维护管理

日常维护管理见表7。

- 大气采样管日常维护管理

| 清洗采样头 | 定期检查并清洗采样帽，防止采样帽损坏或污染，清洗周期应根据实际环境工况自行确定。 |
| --- | --- |
| 采样管恒温 | 定期检查采样管加热是否正常 |

#### 常见运行故障及应对措施

常见运行故障及应对措施见表8。

- 前处理设备常见故障及处理办法

| 常见故障 | 故障原因 | 处理办法 |
| --- | --- | --- |
| 上电后，指示灯不亮 | 保险丝熔断 | 检查及更换保险管（保险管在前处理后面板的电源插座内） |
| 质控高碳后几个峰数据不稳定 | 环境温度不稳定 | 空调设置温度不宜有变动 |
| 帕尔贴不制冷 | 帕尔贴的电源 | 插上主机及冷藏箱电源；重新设置温度 |

#### 气体分析单元

- 定时检查并更换衬管；

- 定期对检测器喷嘴进行清洗；

- 定期检查并更换色谱柱；

- 定期检查设备周边连接的聚四氟乙烯管及其他连接管；

- 建立零配件库，根据不同配件和易耗件的更换周期，提前配货；

- 每年至少一次对VOCs站的监测仪器进行一次检修；

#### 控制单元及通信单元

- 定期强制切断电源复位工控机查看是否可以自动启动和运行操作系统、加载现场控制软件，查看串口通讯是否正常；

- 定期对网络通信设备进行断电重启，查看启动后是否通信正常；

- 每月检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警；

- 每月对工控机检查系统更新情况，防止系统自动更新，保证软件正常运行。

#### 其他辅助设备

- 定期检查稳压电源及UPS的输出是否符合技术要求，异常情况及时排查处理；

- 每月至少检查一次空气压缩机和增压泵的工作状况；

- 定期检查摄像头是否破损，视频设备功能是否正常，包括摄像机、视频存储、云台控制等。

##### 氢气发生器

###### 日常维护内容

- 氢气发生器应始终置于干燥和通风良好的洁净环境内，并使外壳可靠接地。环境温度：15℃-35℃；相对湿度：50％-85％（无冷凝状态）。

- 氢气发生器的维护、更换变色硅胶，必须在无电、无压力的情况下进行。

- 定期检查各电气部分是否受潮，绝缘是否良好，接地是否良好。

- 如发现或怀疑氢气发生器漏液，应对机器进行全面检查，漏液威胁排除后，必须在保证绝缘良好的状况下才能启动电源按钮。

- 长期停机请切断电源。

- 易燃易爆场所勿用。

###### 常见运行故障及处理办法

氢气发生器常见故障及处理办法见表9。

- 氢气发生器常见故障及处理办法

| 故障现象 | 原 因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 无 氢 气 产 生 | 电源问题 | 检查电源线路输入有无电压，保险丝是否熔断。 |
|  | 氢气进气、出气问题 | 检查发生管进出气口是否通畅，观察气体压力表是否有压力。 |
|  | 设备电路控制问题 | 根据设备电气线路图，逐步检查排除故障。 |

##### 空压机

###### 日常维护内容

- 定时将储气桶下方泄水阀打开，排出桶内积水；

- 日常巡检过程中注意空压机使用时是否有异响、异振或异常高热现象；

- 定期清洁进气滤清器滤芯；

- 定时检查各部件螺丝螺母是否有因振动而造成的松动现象；

- 定期检查气缸和活塞是否有磨损；

- 勤看压力表压力，判断空压机补压是否正常；

- 认真做好空压机运转记录表；

- 日常保持空压机清洁工作。

###### 常见运行故障及处理办法

空压机常见故障及处理办法见下表。

- 空压机常见故障及处理办法

| 故障现象 | 故障原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 输出风量减少或压力不足 | 需求风量大于额定量 | 更换较大马力的空压机 |
|  | 进气滤清器堵塞 | 清洁滤清器滤芯更换新品 |
|  | 阀片附碳或卡异物 | 拆下清洗 |
|  | 阀座松脱或衬垫破损 | 锁紧或更换新品 |
|  | 阀组磨损或弹簧失灵 | 更换 |
|  | 排气管路或接头处漏气 | 用肥皂水检查管路或接头处并锁紧 |
| 压力过高或安全阀叫响 | 设定输出压力高于额定压力 | 调整压力设定 |
|  | 压力开关或释荷阀损坏 | 更换 |
|  | 安全阀设定压力过低或损坏 | 调整压力或更换新品 |
| 压缩机过度振动 | 使用压力过高 | 降低使用压力 |
|  | 地基不稳 | 置垫或固定平稳 |
| 转动时声音过大 | 阀座松动 | 锁紧阀座 |
|  | 活塞冲击气缸盖 | 加厚衬垫 |
|  | 连杆轴承合金磨损 | 轴承合金换新 |
| 压缩机零件过热 | 回转方向不对 | 更改接线 |
|  | 使用压力过高 | 降低使用压力 |
|  | 周围温度太高或通风不良 | 移置通风良好处 |
| 饱和释气阀持续漏气 | 释气阀损坏 | 更换 |
|  | 逆止阀卡异物或损坏 | 拆下检查或更换新品 |
| 通电后没有声音 | 配线接触不良或保险丝断掉 | 检查配线或更换保险丝 |
|  | 温控开关跳脱 | 待冷却后重新按压温控开关及检查电压是否合乎标准 |
|  | 马达故障 | 送修 |
| 马达嗡嗡响但不启动 | 使用太长之延长线造成压降 | 更换较短之延长线或更换适当线径之电源线 |
|  | 马达负载过重 | 桶内压力释放，减轻负载 |
|  | 马达故障 | 送修 |

### 4.3.3应急维护

#### 数据异常处置

##### 出现以下情况的可确认为数据异常

- 监测中断的数据；

- 监测数据长时间不变或短时间突变；

- 监测仪器设备状态参数异常、过程日志异常或监测仪器设备故障的监测数据；

##### 发生数据异常情况时，应及时采取相关质控措施进行排查，查明并分析原因，记录备案并上报

- 确认仪器通信存在障碍或仪器状态异常、仪器故障的，应尽快前往现场查明原因，进行故障处理。

- 远程启动核查，核查未通过时应前往现场查明原因，进行故障处理。

#### VOCs站系统异常处理

- 当VOCs站出现故障时运维单位在8h（工作时间）内立即响应，并在24h内解决所有故障；

- 对于在现场能够诊断明确，且可通过更换备件解决的问题（例如电磁阀故障、泵管破裂、液路堵塞和光源老化等问题）则在现场进行检修；

- 对于其他不易诊断和检修的故障，或在48h内无法排除的仪器故障，应采用备用仪器替代发生故障的仪器，将发生故障的仪器或配件送实验室或仪器厂商进行检查和维修；

# 5.微型空气站运维要求

## 5.1项目基本情况

运维工作主要包括本次项目所有仪器、辅助设备的运行维护工作，包括平台维护、设备维护、传感器的更换（每台设备有7个传感器）、设备迁移、现场巡检、定期校准、故障处理、报告出具等工作，全力保证设备正常平稳运行，监测数据实时正常上传。服务范围包括：本次项目所有仪器、质控设备、辅助设备等基础设施的清洁等日常维护，校准等质量控制等工作，并负责承担网络通讯保障等费用。

## 5.2运维目标要求

要求提供及时、准确、有效的监测数据，对采购设备的运行质量应达到以下指标：

①每小时数据在线率不低于90%；

②运维任务完成率95%以上；

③异常情况处理率达到100%。

### 5.2.1基本运维要求

具体要求如下：

日观察：值班运行维护人员通过监控系统平台监视各微型站设备运行状态，包括：供电保障、GPS定位、各站点设备是否正常运行、各监测数据是否正常传输等，必要时到现场进行巡检。

月维护：运行维护人员每月对整套系统进行一次全面保养和维护，保证系统正常运行。

季巡查：运维期间每三个月对系统进行一次巡查，根据巡查结果对分析仪器进行校准，保证设备稳定运行，防止因出现漂移等情况影响数据真实可靠。

年度检修保养：运行维护人员每年对全套系统进行一次全面检查和保养，对出现老化的部件进行更换。

故障维修：当设备出现故障后，运维必须在2小时之内响应，4小时内赶赴现场对事故进行处理，系统平台故障诊断、恢复响应时间不得超过8小时。若仪器故障24小时内无法排除解决，提供并更换相应的备机，保证各站点的正常运行。

预防性维护：运行维护人员负责保证仪器设备外观清洁。运行维护人员负责对设备运行环境进行检查。

站点调整:有站点调整需求,应无条件配合进行站点调整。

故障处理工作：

当设备出现故障，必须在2小时之内响应，4小时内赶赴现场对事故进行处理，系统平台故障诊断、恢复响应时间不得超过8小时。若仪器故障24小时内无法排除解决，提供并更换相应的备机，保证各站点的正常运行。

每次故障检修完成后，均需对仪器进行校准后方可使用。

### 5.2.2巡检与维护

#### 运维工作一般要求

①保持各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

②检查供电及网络通讯的情况，保证系统的正常运行;

③定期检查消防和安全设施；

④每次维护后做好系统运行维护记录；

⑤进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

#### 每日工作内容

分析监测数据，对设备运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

①判断系统数据传输情况；

②根据电源电压温度、湿度数据判断设备运行情况；

③根据仪器分析数据判断仪器运行情况；

④根据故障报警信号判断现场状况；

⑤每日检查数据，发现数据掉线及时恢复。

#### 每周工作内容

①查看设备是否齐备，无丢失和损坏；检查耗材消耗情况；

②检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。

③检查各分析仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

④检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的；

⑤检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

⑥应及时清除站点周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

⑦检查设备的安全设施，做好防火防盗工作。

#### 每月工作内容

①对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查；

②每月对数据进行备份。

#### 每季度工作

①用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。

#### 每年工作内容

①对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

②编制年度运维工作报告。

## 5.3零部件更换与校准

### 5.3.1零部件维护及更换

微型站的零部件清理及更换内容如下，特殊情况下可根据实际应用情况调整：

PM10/PM2.5模块：清理传感器积尘，1次/月；拆下传感器，高压除尘枪对准颗粒物传感器进气口进行吹扫，吹扫后确认数据是否恢复正常。存在损坏情况时更换传感器。

SO2/NO2/CO/O3模块：清理传感器表面附着物，拆下传感器，观察传感器表面是否有附着物，用高压气源从侧面吹扫传感器表面;存在损坏情况时更换传感器。

TVOC模块：清理传感器表面附着物，拆下传感器，观察传感器表面是否有附着物，用高压气源从侧面吹扫传感器表面;存在损坏情况时更换传感器。

风扇及滤网：清理表面附着物;高压除尘枪对准风扇和设备进气口滤网进行吹扫；

重度雾霾期间PM10浓度超过500ug/m3（日均值）达三天以上，宜对颗粒物传感器一周进行一次维护。

### 5.3.2设备校准

出场校准：出厂前与国标方法设备进行同步校准，形成每个微型站独有的校准系数因子。

现场校准：根据现场环境状况，利用国标法设备或周边标准方法监测站的数据，对微型站进行云平台校正，确保现场设备运行的数据准确可靠。

传递校准：在没有国标法设备的情况下，采用移动校准设备或便携式校准设备，对微型站数据进行现场比对校准或验证，确保现场测量准确。

维护校准：在传感器模块经过维修或更换时，通过与国标法比对或便携设备比对的方式对微站进行比对校准或验证，确保设备测量准确。

## 5.4仪器故障处理

### 5.4.1故障解决

（1）发现故障或接到故障通知，2小时内给予响应并快速检查及排除故障。

（2）如无法通过远程排除故障，将在4小时内到达现场进行检修，此类故障维修时间不超过8小时；如24小时内无法恢复正常使用，将安排返厂维修并提供备机置换，确保监测工作正常进行、数据正常传输。并定期向采购方出具数据异常情况报告。

### 5.4.2故障保障方案

- （1）运维单位保证满足管委会对颗粒物微型监测站故障的响应时间要求，当出现故障时，在2小时之内响应，4小时内到达现场并解决故障（电力线路故障等外力因素除外，但应及时与相关部门联系并积极解决问题），保证监测站点正常运行；

- （2）仪器经过维修后，在正常使用和运行之前确保维修内容全部完成，性能通过检测程序，按有关技术规定对仪器进行校准检查。若对监测仪器进行了更换，在正常使用和运行之前对仪器进行性能检查。

- （3）建立备品备件库，保证货物是全新、未使用过的，并完全符合同规定的质量、规格和性能的要求；且备品备件与监测设备的制造商一致，采用原厂备品备件。所更换的备品备件在质保期内，若出现质量问题由免费更换；对其使用情况进行定期清点，并根据实际需要进行增购，以不断调整和补充各种备品备件及备用仪器的存储数量。

- （4）检修人员进行维修时，应及时做好维修记录。维修记录至少包含该故障发生的时间、故障现象、维修措施和内容、维修结果、校准检查等记录。

- （5）对于因洪水、地震、外部火灾等不可抗力所造成的仪器损坏导致的仪器报废，运维单位要先行提供备机开展监测，并及时报告管委会，由市管委会和运维工程师协商决定是否重新购置监测仪器或进行设备维修修复，该部分费用协商处理。

- （6）严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

### 5.4.3应急预案

（1）当一周内出现三天以上重度雾霾天气且期间PM10浓度超过500μg/m3（日均值）的恶劣天气的时候，微型颗粒物监测站颗粒物传感器维护周期缩短为一周进行一次，维护内容为清理传感器积尘，拆下底壳，使用除尘设备对颗粒物传感器进气口进行吹扫，吹扫后确认数据是否恢复正常，检查采样气路，必要时清理。

（2）当出现台风、暴雨等恶劣天气时，恶劣天气结束后，运维单位应在保证安全的前提下对区域内设备进行巡检，检查设备供电通信等是否正常、采样管路是否正常等，恢复设备的正常监测运行。

（3）在监测站点设备出现故障，运维人员应在2小时内远程查看排除故障，如无法远程排除故障，应4小时内到达现场并解决。若仪器故障无法排除，运维单位必须在24小时内提供并更换相应的备件，保证监测站点正常运行。

# 6.水质监测站运维要求

## 6.1运行维护总体内容

为保证水质自动监测网的数据连续准确可靠，运维单位严格按照的技术要求和质量控制要求，全面负责站房、采水、所有仪器设备等的日常运行维护。

（1）运行维护期间运维单位遵守国家的有关法律、法规及其他规定，依照有关规范和技术要求，本着为负责的精神，依照规范，科学管理，使运行结果达到国家及行业颁布的技术标准和要求的考核指标要求；使水质自动监测系统发挥其效能和作用。

（2）运维单位积极参加组织的技术培训以及运维质量的相互监督检查，接受或其委托相关机构的监管和考核。

（3）运行维护期间，如遇为站房更换或新增仪器，运维单位积极配合做好新仪器的安装、调试和运行维护等工作，以及数据无缝对接到指定的管理平台中。

（4）运行维护期间，站房的全部资产（建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动监测系统和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料等）属所有。未经同意，运维单位保证不会以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移

（5）运维单位保证对站房的监测数据做好保密工作，不以任何方式和渠道向外界提供或用于商业用途。

（6）运行维护期间，运维单位会确保站房全部资产的完整、安全并处于良好状态。为每个站房配备值守人员，避免出现因被盗、人为破坏等原因造成的资产流失。如出现因运维单位安保措施不当而造成的站房资产丢失、破坏的情况，运维单位将负责复原，并尽快恢复运行，所产生的费用由运维单位承担。并积极协助做好站房固定资产登记管理等工作。

（7）运维单位确保运行维护的及时性。

（8）运维单位严格遵守技术人员持证上岗的制度，定期组织技术培训，使运维人员均具备相关的专业知识，能独立运行维护站房。

（9）为满足站房日常运行和质控要求，运维单位在本市建立或有长期合作的具有CMA检测资质的实验室，检测范围覆盖、氨氮、高锰酸盐指数、总氮和总磷，并配备相应的便携式仪器。

（10）运维单位承诺在运维期满后会保证资产完好，并做好资产交接，确保交接的仪器设备满足本标书和交接方案的技术要求。

（11）当依据国家有关规定和技术要求出台新的运维要求时，以新要求为准。

## 6.2运行维护目标

保证各在线监测系统的正常运行，负责设备的日常保养、维护、校验、检修、试剂提供，确保监测数据真实有效、稳定。对负责的设备设置专人负责制，制定操作规程及维修规程和日常管理制度，建立日常运行记录和设备台账，建立相应的质量保证体系，并做好环保台账记录。

- 每月提供各在线监测设备的运行情况报表，并陈述运行情况。

- 及时汇报重大事故和仪器严重故障的情况。

- 保证监测数据获取稳定、可靠、有效。

## 6.3详细的运行维护方案

### 6.3.1水质运营标准和规范

环保部《国控重点自动监控能力建设项目监控现场端建设规范》（暂行）

GB6587.1-8-86电子测量仪器环境试验

GB11914-89水质化学需氧量的测定

HJ/T377-2007化学需氧量（高锰酸盐指数cr）水质在线自动监控仪

HJ/T15-1996超声波明渠污水流量计

GB6587.1-8-86电子测量仪器环境试验

HJ/T352-2007环境自动监控信息传输、交换技术规范（试行）

HJ/T353-2007水在线监测系统安装技术规范（试行）

HJ/T354-2007水在线监测系统验收技术规范（试行）

HJ/T355-2007水在线监测系统运行与考核技术规范（试行）

HJ/T356-2007水在线监测系统数据有效性判别技术规范（试行）

HJ/T461-2009	环境信息网络管理维护规范

GB50169-92接地装置施工及验收

GBJl31-90自动化仪表安装工程质量检验评判标准

《自动监控管理办法》（国家环境保护总局令第28号）；

《自动监控设施运行管理办法》（环办〔2008〕6号）；

### 6.3.2水质运营维护细则

  - 现场环境的维护。包括机房、在线仪、采样系统、电气线路、空调等环境的维护，保持设备和环境的整洁，保证温度、湿度满足一起正常运行的需求。

  - 试剂的提供、配置及更换。包括含银浓硫酸、重铬酸钾、硫酸亚铁胺、盐酸、蒸馏水、仪器所用催化剂等相应试剂的配置及提供，企业现场测试试剂使用的定期检查、补充及更换。

- 易耗品的提供。包括所有设备使用说明书所规定的需定期更换的易耗品，在线仪供水系统正常工作所需定期更换的材料，以及监控视频相关辅助设备所需定期更换的材料。

- 零配件的提供。包括在线仪及采样系统、监控中心平台硬软件设备、数采仪及信号线、监控视频及相关辅助设备线缆等维修需要的所有零配件。

- 在线仪的维护和保养，包括标准曲线校准、仪器检查、保养及维护，现场仪器故障的处理及零配件提供及更换，仪器设备的故障恢复等。及时校准现场仪器设备，实施对比监测，保证数据的准确、可靠。

  - 供水（采样）系统的维护和保养，包括对供水管路、泵体等设备进行故障处理、维护及保养，供水系统的故障恢复。

  - 跟踪现场端设备及监控中心系统硬软件设备的运行状况，做好故障的记录、分析，有问题及时处理迅速准确地提出排除方案，并排除故障，尽力减少故障造成的损失。

  - 监控中心系统集成需要时，提供系统分析、接受咨询及方案设计；

  - 保证设备运行正常，监控数据准确及时，实时上传至监控中心。

### 6.3.3水质设备日常维护与管理

保证自动监测设备正常运行和监测数据、相关参数及时上报，并在对设备进行日常维护的基础上对应建立专人负责制，制定操作及维修规程和日常保养制度，建立日常运行记录和设备台帐，根据情况每周向市作运营维护工作报告，并提交书面报告，包括每个站点在线监测系统的运行状况、在线监测数据报表等。同时自觉接受环保主管部门的监督考核和不定期的工作抽查。

- 日查看

运维项目组负责人，每天查看设备运行情况及现场环境情况，包括记录和统计设备在线情况，机房、在线仪、采样系统、电气线路、空调等环境情况，保持设备和环境的整洁，保证温度、湿度满足一起正常运行的需求。筛选功能工作异常的设备，并调整工作计划，安排运维工程师对异常设备进行检查、维修，并制作《运维日报》，报告详细记录了当天的设备运转率、在线率、有效率等指标，除交内勤人员归档外还需抄送管委会监管部门。

| 运维日报 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 一、工作内容 |  |  |  |  |  |
| 1、现场在线设备巡检工作（巡检记录表） |  |  |  |  |  |
| 2、消耗品（药剂、耗材）更换（维护保养记录表） |  |  |  |  |  |
| 3、设备故障维修情况汇总（设备维修记录表） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 企业名称 | 故障现象 | 解决方案 | 所用工时 | 处理结果 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 关键指标完成情况 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 考评指标 | 实际完成情况自评 | 备注 |  |  |
| 1 | 设备正常运行率 |  |  |  |  |
| 2 | 设备在线率 |  |  |  |  |
| 3 | 有效数据传输率 |  |  |  |  |
| 4 | 异常事件 |  |  |  |  |
| 5 | 备件齐备情况 |  |  |  |  |
| 6 | 运营档案资料 |  |  |  |  |

- 周巡检

每周一运维项目负责人需根据项目分部情况编制《周巡检计划》，必须保证每台设备每周至少巡检、保养、标定一次，《周巡检计划》需报管委会监管部门备案，运维工程师根据该计划进行巡检，每次巡检要填写《周设备巡检表》，由运维工程师填写，并请业主方代表签名，后交运维助理归档。

  - 废水自动监控设施日常维护

- 每周至少对整个系统（包括采样系统、分析仪器系统、数据存储/控制系统）的运行状态和主要参数进行一次检查，判断运行是否正常。检查取水管路是否出现弯折现象，水泵的过滤网、自吸泵采水头、潜水泵泵体和吊桶每月至少清洗一次；配水与进水系统，每月要对采样器过滤头、水杯、进样管、配水板上的管路和观察窗进行清洗；对仪器分析系统，采样杯、废液桶、进样管路每月至少清洗一次，比色池、测量室等每月至少清洗一次；对超声波流量计，每周至少检查一次高度是否发生变化；对数据采集传输仪，要定期观察其运行情况，并检查连接处有无损坏，检查实时数据与现场数据是否相符。

  - 水质运维的操作规范

- 1.自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断系统是否运行正常。

- 2.自来水供应、泵取水情况正常，内部管路畅通，仪器自动清洗装置正常，在线分析仪的进水管路和出水管路清洁，必要时进行清洗，定期清洗取样水泵和过滤网。

- 3.站房内电路系统和通讯系统正常。

- 4.检查各仪器标准溶液和试剂使用余量，是否需要添加，是否在有效期内，并按要求定期更换标准溶液和分析试剂。

- 5.检查各分析仪采样部分、计量单元、反应单元、加热单元、检测器单元的工作情况，对反应系统进行清洗。

- 6.检查各分析仪的内部管路是否被污染，必要时进行清洗和维护。

- 7.超声波流量计，检查超声波流量计的高度是否发生变化。

- 8.观察数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检查，对比自动分析仪，数据采集传输仪及上位机（环保监控平台）接收到的数据是否一致。

- 9.每月的现场维护内容还包括对在线分析仪进行一次保养，对水泵和取样系统，仪器分析仪系统进行维护。对数据存储/控制单元工作状态进行一次检查，对自动分析仪进行一次日常校验（数据比对）。检查监测仪器接地情况是否良好。

- 10.保持监测站房、实验室的清洁，保持设备的清洁，避免仪器震动，保证设备的清洁，避免仪器震动，保证监测站房的温度，湿度，自来水供应满足在线监测设备的运行要求。

- 11.保持各仪器管路畅通，出水正常，无漏液。

- 12.对电源控制器、空调等辅助设备要经常性检查。

- 13.巡检工程师在对系统进行日常维护时，应做好巡检记录，巡检记录应包括系统运行状况，系统辅助设施运行状况，系统校正工作和必须项目和记录，以及仪器使用说明书上规定的维护保养工作内容和记录。

- 14.所有现场端监控系统设备软件正常升级维护

《周设备巡检表》格式如下：

| 企业名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水质监测设备周巡检记录 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 巡检项目 |  |  |  |  | 巡检结果 |
| 1 | 自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数 |  |  |  |  |  |
| 2 | 自来水供应、泵取水情况，内部管路畅通，仪器自动清洗装置，在线分析仪的进水管路和出水管路清洁，必要时进行清洗，定期清洗取样水泵和过滤网 |  |  |  |  |  |
| 3 | 站房内电路系统和通讯系统正常，对电源控制器、空调等辅助设备检查。 |  |  |  |  |  |
| 4 | 检查各仪器标准溶液和试剂使用余量，是否需要添加，是否在有效期内，并按要求定期更换标准溶液和分析试剂。 |  |  |  |  |  |
| 5 | 观察数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检查，对比自动分析仪，数据采集传输仪及上位机（环保监控平台）接收到的数据是否一致。 |  |  |  |  |  |
| 6 | 检查各分析仪采样部分、计量单元、反应单元、加热单元、检测器单元的工作情况。 |  |  |  |  |  |
| 7 | 检查各分析仪的内部管路是否被污染，必要时进行清洗和维护。 |  |  |  |  |  |
| 8 | 超声波流量计，检查超声波流量计的高度是否发生变化。 |  |  |  |  |  |
| 9 | 保持监测站房、实验室的清洁，保持设备的清洁，避免仪器震动，监测站房的温度，湿度。 |  |  |  |  |  |
| 其他备注： |  |  |  |  |  |  |
| 运维工程师 |  |  |  | 日期 |  |  |
| 企业代表 |  |  |  | 日期 |  |  |
| 业主代表 |  |  |  | 日期 |  |  |

- 24小时快修

在日查看和周巡检中发现设备故障，将在24小时内修复设备，48小时内无法恢复监测的设备要使用备用设备代替或进行手工比对，维修完成后要填写《维修记录单》，要详细记录设备的故障情况、原因、解决办法。

因维修、更换、停用、拆除等原因将影响设施正常运行的，运营机构通过业主向负责监管的环境保护行政主管部门监控机构提交书面报告，说明原因、时段等情况，并递交人工监测报送数据的替代方案，取得环境保护行政主管部门的批准。人工监测应委托具有环境监测资质并取得计量认证的机构进行。

《维修记录单》格式如下：

| 维修记录单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 用户名称 |  |  |  |
| 故障设备 |  |  |  |
| 故障分析描述 |  |  |  |
| 过程描述 |  |  |  |
| 遗留问题 |  |  |  |
| 维修开始时间 |  | 维修结束时间 |  |
| 运维工程师 |  | 企业代表 |  |

- 月度分析

每月汇总日报、周巡检记录、维修记录、备件库存率，并编写《运维月报》。

月报格式如下：

运维月报

2011年月

本月工作内容

1、现场在线设备巡检工作（巡检记录表）

。。。

2、消耗品（药剂、标气、耗材）更换（维护保养记录表）

。。。

3、监控中心软硬件运维工作（监控中心检查记录表）

。。。

4、设备故障维修情况汇总及分析（设备维修记录表)

。。。

5、其他工作

。。。

- 季比对

每季度对运维设备进行一次比对测试，测试结果提交环保监查部门，并接受抽样检查。

- 半年、年度报表

提供半年、年度运营报告，接受管委会考核。

- 备件管理

保证充足、优质的备件供应才能最大程度的保证维修、保养工作的进行，进而保证设备无故障运行时间，备件管理工作职责主要由运维助理负责，每月盘点一次备件库存，库存容量要求为运维设备的5%。

### 6.3.4运维方案概述

水质自动监测站的运行维护主要包括远程维护、现场维护和应急维护等工作，保证监测数据质量，并对维护过程进行详细记录。

运维单位严格根据的运维内容与要求制定完善的运行维护管理办法与方案，明确站房各个系统（采水系统、分析系统、数采系统、通讯系统以及辅助系统）的维护方法、周期、内容及技术保障等。站房现场配备必要的操作手册、管理规章和现场记录本等。每次维护后做好系统运行维护记录。

主要参考技术规范与标准：

国家环境保护总局发布的相关水质在线监测技术标准

国家标准方法和《水和废水监测分析方法》

《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2003）

《总氮水质自动分析仪技术要求》（GB/T11894-1989）

《总磷水质自动分析仪技术要求》（GB/T11893-1989）

#### 6.4现场维护

#### 6.4.1例行巡检

#### 日检查维护

运维人员每天必须对所管理片区在线监测系统进行远程查看，主要检查仪器运行状态、数据传输系统以及视频监控系统是否正常，并判断水在线监测系统运行是否正常。如发现数据有持续异常等情况，应前往站点检查。找企业相关负责人配合解决或到现场自行解决。保证传输率在95%以上。

上传各污染因子数据是否在合理有效范围内，具体要求如下：

- 数据是否在合理的变换范围内跳动。若长时间为一个数据，说明监控系统或数采仪死机等，及时与现场人员及时联系，做简单的故障处理，否则必须在24小时内及时到现场处理故障并恢复设备正常运行。

- 数据是否超标;若数据超标及时与企业负责人联系，找出超标原因并以书面方式及时上报公司技术部和管委会。

- 数据是否为0;若数据为0，及时与企业现场维护管理人员联系，找出原因。若企业停产或设备故障超2小时数据不上传的，必须以书面方式上报公司技术部和管委会。

- 上传数据的变化范围不能长时间的出现在小数点位数上变化。

- 各片区运维管理人员每天严格的记录自己负责片区内各排污口设备的运行情况，若发现问题不能在规定时间内及时处理，要及时上报分片区负责人;若重大问题，必须以书面方式汇报。

具体细则:

- 发现故障当天不能及时到现场处理问题的必须上报。

- 设备故障不能在24小时内处理的必须以书面方式上报。

- 设备故障不能在48小时内处理的，必须以书面方式上报并写出情况说明和手工数据;及时更换备机处理故障问题。

- 设备故障需要更换备件和备机的当天必须提出书面报告，并实时跟踪和督促备件是否到位。

- 数据不能上传或数据有问题要求写情况说明上传管委会备案的，每天必须严格督促并确认情况说明报告是否传到管委会。

#### 周检查维护

- 每7d对水在线监测系统至少进行1次现场维护。主要检查各台自动分析仪及辅助设备的运行状态和主要技术参数，判断运行是否正常。

- 检查自来水供应、泵取水情况，检查内部管路是否通畅，仪器自动清洗装置

是否运行正常，检查各仪器的进样水管和排水管是否清洁，必要时进行清。定期对水泵和过滤网进行清洗。

- 检查监测站房内电路系统、通讯系统是否正常。

- 对于用电极法测量的仪器，检查电极填充液是否正常，必要时对电极探头进行清洗。

- 检查各水在线监测仪器标准溶液和试剂是否在有效使用期内，保证按相关要求定期更换标准溶液和试剂。

- 检查数据采集传输仪运行情况，并检查连接处有无损坏，对数据进行抽样检查，对比水在线监测仪、数据采集传输仪及监控中心平台接收到的数据是否一致。对报警进行逐条检查，存在超标的，及时向业主报告。采用无线传输的，检查传输卡上的费用，不足时，及时充值。检查数据传输是否在1%以内。

- 检查水质自动采样系统管路是否清洁，采样泵、采样桶和留样系统是否正常工作，留样保存温度是否正常。

- 认真、规范填写各项运维台账记录。

#### 二十四小时检修

在日查看和周巡检中发现设备故障，应在24小时内修复设备，48小时内无法恢复监测的设备要使用备用设备代替或进行手工比对，维修完成后要填写《维修记录单》，要详细记录设备的故障情况、原因、解决办法。

因维修、更换、停用、拆除等原因将影响设施正常运行的，运营机构通过业主向负责监管的环境保护行政主管部门监控机构提交书面报告，说明原因、时段等情况，并递交人工监测报送数据的替代方案，取得环境保护行政主管部门的批准。人工监测应委托具有环境监测资质并取得计量认证的机构进行。

《维修记录单》参考格式如下：

| 维修记录单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 用户名称 |  |  |  |
| 故障设备 |  |  |  |
| 故障分析描述 |  |  |  |
| 过程描述 |  |  |  |
| 遗留问题 |  |  |  |
| 维修开始时间 |  | 维修结束时间 |  |
| 运维工程师 |  | 企业代表 |  |

#### 月检查维护

- 每月的现场维护应包括对水在线监测仪器进行一次保养，对仪器分析系统进行维护；对数据存储或控制系统工作状态进行一次检查；检查监测仪器接地情况，检查监测站房防雷措施。

- 水在线监测仪器：根据相应仪器操作维护说明，检查和保养易损耗件，必要时更换；检查及清洗取样单元、消解单元、检测单元、计量单元等。

- pH水质自动分析仪：用酸液清洗一次电极，检查pH电极是否钝化，必要时进行校准或更换。

#### 季度检查维护

- 水在线监测仪器：根据相应仪器操作维护说明，检查及更换易损耗件，查关键零部件可靠性，如计量单元准确性、反应室密封性等，必要时进行更换。

- 对于水在线监测仪器所产生的废液应以专用容器予以回收，并按照GB18597的有关规定，交由有危险废物处理资质的单位处理，不得随意排放或回流入污水排放口。

##### 检查维护记录

运行人员在对水在线监测系统进行故障排查与检查维护时，应作好记录。

##### 其他检查维护

- 保证监测站房的安全性，进出监测站房应进行登记，包括出入时间、人员、出入站房原因等，应设置视频监控系统。

- 保持监测站房的清洁，保持设备的清洁，保证监测站房内的温度、湿度满足仪器正常运行的需求。

- 保持各仪器管路通畅，出水正常，无漏液。

- 对电源控制器、空调、排风扇、供暖、消防设备等辅助设备要进行经常性检查。

- 其它维护按相关仪器说明书的要求进行仪器维护保养、易耗品的定期更换工作。

#### 6.4.2定期养护

系统运行除日常检查项目之外，定期维护项目的按时完成情况，直接影响着系统长期正常的运行，定期保养项目主要包含：水站站房的维护修缮；采配水单元的定期养护，管路检查；水站的监测仪器设备关键部件，易损耗材的定期更换（如蠕动泵管、电极、电解液等）；系统供水供电、稳压、通讯，以及空调的维护，废液的处置，备机的维护等等。

定期养护总体要求：

  - 站房

  - 保证站房空调及取暖设施运行正常，定期对空调进行全面的清洗。每年需通过具有资质的专业机构对防雷设施进行检测、维护或更换，并出具报告。定期更换防火设备。

  - 分析单元

  - 依据断面水质状况、水站环境条件和分析仪器的要求，制定易耗品（如泵管、滤膜、活性碳及干燥剂等）的更换周期，做到定期更换；对使用期限有规定的备品备件，必须严格按使用规定期限予以更换。

  - 水站仪器所用试剂的更换周期应根据试剂稳定性和保质期确定，室内温度较高时应缩短更换周期，试剂的更换周期不得超过30天。

  - 根据水站运行的环境状况，在规定的时间对仪器设备进行预防性检修。

  - 每月至少进行一次多点线性核查，在自动分析仪器当前量程范围内均匀选择5个浓度标准溶液（须包括空白）。

  - 采配水单元

  - 定期检查采水、配水单元是否正常运行，清洗采水头。对于潜水泵，应定期清洗泵体、载体。取水管路应检查是否出现弯折现象，是否畅通，并清理采水头周边杂物，泥沙含量大或藻类密集的断面应视情况进行人工清洗。

  - 控制单元及通讯单元

  - 定期对网络通讯设备进行断电重启，查看启动后是否通讯正常。

  - 每月检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。

  - 辅助设备

  - 每月对污水厂监测数据进行一次备份，备份数据单独存储；每月对备用仪器进行一次校准和标样核查。

- 常规部件更换频次

| 单元设备 | 部件 | 更换频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 水泵 | 每年年检，如有问题则更换 | 根据现场情况进行 |
| 高锰酸盐指数分析仪 | 蠕动泵管 | 每季度 | 根据仪器说明书操作 |
|  | 光源 | 损坏时 | 测试不达标时换 |
|  | 管路 | 每年 | 每年全部更换一次 |
| 氨氮分析仪 | 蠕动泵管 | 每季度 | 根据仪器说明书操作 |
|  | 光源 | 损坏时 | 测试不达标时换 |
|  | 管路 | 每年 | 每年全部更换一次 |
| 总磷分析仪 | 蠕动泵管 | 每季度 | 根据仪器说明书操作 |
|  | 光源 | 损坏时 | 测试不达标时换 |
|  | 管路 | 每年 | 每年全部更换一次 |
| 总氮分析仪 | 蠕动泵管 | 每季度 | 根据仪器说明书操作 |
|  | 光源 | 损坏时 | 测试不达标时换 |
|  | 管路 | 每年 | 每年全部更换一次 |

- 分析仪部件更换后检查

对普通易损件的更换，如更换泵管，散热风扇，液路接头或接插件等，需要对仪器进行校准。标液核查通过后仪器恢复正常运行。

对仪器关键部件的更换，如电极，光源，检测部件等，按仪器标准规范要求对仪器进行标准曲线和精密度检查。待测试合格后仪器投入使用。

## 6.5外部清洁工作

采水点进行清洁工作，主要包括采水点的土地平整，在不对当地农户产生影响的情况下，部分站点导管可进行入地，确保整洁；在取得管委会许可，且对采水水样不会发生变化的情况下，对采水点进行整洁；我方并根据当地实际情况设计相应的复合要求采水仪器，确保美观大方。

# 第七章投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 授权委托书

6. 中小企业声明函

7. 残疾人福利性单位声明函

8.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

10.预付款保函支付条款

1.投标函

致：徐州栖凤招标代理有限公司

根据丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目项目[项目编号：JSZC-320321-XZXF-G2024-0001]招标文件，        (姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 本项目由投标人本企业提供服务，投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由徐州栖凤招标代理有限公司解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

7. 徐州栖凤招标代理有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州栖凤招标代理有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，徐州栖凤招标代理有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）和《残疾人福利性单位声明函》（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：           手机号码：

传真：

投标人：                 （电子签章）

日期：   年  月  日

## 2、开标一览表

项目名称：丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目

项目编号：JSZC-320321-XZXF-G2024-0001

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：                 （电子签章）

日期：   年  月  日

3.分项价格表

项目名称：丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目

项目编号：JSZC-320321-XZXF-G2024-0001

货币单位：人民币元

（详细分项报价内容自制）

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

注：1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 投标人对以上数据的真实性负责。

徐州栖凤招标代理有限公司有权将以上内容进行公示。

## 4、偏离表

项目名称：丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目

项目编号：JSZC-320321-XZXF-G2024-0001

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：  年  月  日

## 5、授权委托书

委托人（全称）：

地址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：           先生（女士）

身份证号：

兹委托（    ）全权代表我企业（公司）参与丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目[项目编号：JSZC-320321-XZXF-G2024-0001]的招、投标活动及签订合同。（    ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（    ）无转委托权。委托期限自  年  月  日  起至  年  月  日    止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

受托人（签字或盖章）：

日期： 年   月   日

（受托人身份证复印件附后)

## 6、中小企业声明函

项目名称：丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目

项目编号：JSZC-320321-XZXF-G2024-0001

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加         （单位名称）的         （项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（  ）万元，属于        （¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业），请勾选！；

2.（标的名称），属于（其他未列明行业）；承接企业为（企业名称），从业人员（  ）人，营业收入为（  ）万元，资产总额为（  ）万元，属于        （¨中型企业、¨小型企业、¨微型企业），请勾选！；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

注：本项目采购项目属性为：其他未列明行业。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业规模类型自测小程序

工业和信息化部中小企业局组织开发的中小企业规模类型自测小程序自2020年2月27日上线运行以来，已为广大中小企业和政府部门、有关机构及社会公众提供测试服务超过100万次。为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。

如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

## 7、残疾人福利性单位声明函

（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）

项目名称：丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目

项目编号：JSZC-320321-XZXF-G2024-0001

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合/不符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目[项目编号： ]采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

注：具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 8、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的

书面声明

我单位在参加丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目[项目编号：JSZC-320321-XZXF-G2024-0001]政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

## 9、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料复印件）

项目名称：丰县经济开发区污染物排放限值限量运维管理服务项目

项目编号：JSZC-320321-XZXF-G2024-0001

本单位郑重声明：本单位具备履行合同（项目名称：    ，项目编号：   。）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、（证明材料复印件附后）

2、（证明材料复印件附后）

3、（证明材料复印件附后）

…………

专业技术能力：

1、（证明材料复印件附后）

2、（证明材料复印件附后）

3、（证明材料复印件附后）

…………

特此声明。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商： （电子签章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月  日

10.预付款保函支付条款

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个    工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  XX  ( XX %)小写￥       大写：人民币        。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：人民币          。

......

付款条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX ( XX %)小写￥       大写：人民币        。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX (XX%)小写￥         大写：人民币          。

......

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购(202052号)要求。