招标文件

项目编号：JSZC-320381-HWZX-G2024-0286

项目名称：新沂市妇幼保健计划生育服务中心产床、婴儿培养箱等新生儿设备采购项目

采 购 人：新沂市妇幼保健计划生育服务中心

采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

二〇二四年六月

目 录

第一章  投标邀请

第二章  投标人须知

第三章  投标资料表

第四章  评标标准

第五章  拟签订的合同文本

第六章  采购需求

第七章  投标文件相关格式

《新沂市妇幼保健计划生育服务中心产床、婴儿培养箱等新生儿设备采购项目》

招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请;第二章，投标人须知;第三章，投标资料表;第四章，评标标准;第五章，拟签订的合同文本;第六章，采购需求;第七章，投标文件相关格式。

- 第一章  投标邀请

江苏海外集团国际工程咨询有限公司对新沂市妇幼保健计划生育服务中心产床、婴儿培养箱等新生儿设备采购项目进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

(一)项目名称：新沂市妇幼保健计划生育服务中心产床、婴儿培养箱等新生儿设备采购项目

(二)项目编号：JSZC-320381-HWZX-G2024-0286

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

1．时间（时间期限）、地点、方式：招标文件提供期限：2024年6月18日至2024年6月24日。在“苏采云”系统自行下载。

特别说明：“招标文件提供期限”后仍可以下载招标文件。

2.招标文件售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2024年7月10日北京时间9：30。

（二）开标时间：2024年7月10日北京时间9：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统“开标大厅”或进入徐州政府采购网--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

（一）名称：新沂市妇幼保健计划生育服务中心

（二）地址：新沂市建邺路47号

（三）联系方式：18052298936

（四）采购项目联系人：王万里

联系电话：18052298936

六、采购代理机构

（一）名称：江苏海外集团国际工程咨询有限公司

（二）地址：江苏省徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室

（三）联系方式：0516-83999067/85699499

（四）采购项目联系人：温乔乔、毛玲

联系电话：0516-83999067/85699499

- 第二章投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章，投标邀请；

第二章，投标人须知；

第三章，投标资料表；

第四章，评标标准；

第五章，拟签订的合同文本；

第六章，采购需求；

第七章，投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求：

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求

1.投标文件的盖章要求以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，但应书面通知采购代理机构。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章、密封，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人的投标文件相互混装；

6.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

7.电子投标文件未按规定期限投标的；

8.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

9.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

10.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的。

11.纸质投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

12.不具备招标文件中规定的资格要求的；

13.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

14.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

15.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.所有投标单位凭 CA 证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》。

2.投标人不足3家的，不得开标。

3.开标过程由采购代理机构负责记录。

4.投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，或者认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或者提出回避申请。

5.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标资格。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者中标人，也可以重新开展政府采购活动。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：详见《第三章 投标资料表》。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真象，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤消其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

九、电子招标投标交易平台

（四十一）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

- 第三章投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| (一) | 本项目采购人：新沂市妇幼保健计划生育服务中心 |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：江苏海外集团国际工程咨询有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、所投产品为第二类医疗器械时提供投标人有效的第二类医疗器械经营备案凭证；所投产品为第三类医疗器械时提供投标人有效的医疗器械经营许可证；所投产品为第一类医疗器械或非医疗器械时无需提供第二类医疗器械经营备案凭证和医疗器械经营许可证； 三、具有所投产品的有效的医疗器械注册证（非Ⅱ、Ⅲ类管理类别产品不需提供）； 四、此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 三、查询及使用供应商信用记录： (一)由采购人查询信用信息。 (二)查询渠道包括： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4、“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）； (三)截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 (四)信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 (五)信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，标准按《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| (九)1 | 采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。对澄清或修改的内容，应以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。当发布本项目的“更正公告”之后，采购代理机构便尽到了通知义务，其各潜在投标人应关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (九)2 | 不安排现场考察。 |
| (九)3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| (十一) | 投标文件的语言为中文 |
| (十二)1 (十二)2 | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1、《投标函》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 3、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（必须提供，否则投标将被拒绝） (一)投标人合法有效的营业执照扫描件，或事业单位法人证书扫描件，或民办非企业单位登记证书扫描件。 (二)财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）； (三)投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)； (四) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 (五)投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） (一)报价 1、《开标一览表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 2、《分项价格表》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2、《授权委托书》。要求加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） - 综合评审评分项 （一）技术部分 1、偏离表、所投产品的技术规格、技术方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 2、实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 3、售后服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 4、技术方案（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 5、培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》中《评分细则》）； 6、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件。 （二）商务部分 1、所投产品业绩（要求见本文件第四章《评标标准》中《评分细则》）； 2、投标人其它证明文件及材料扫描件。 五、其他部分 1、价格折扣文件格式： 投标人《中小企业声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（非必须提供，请填写完整）。查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。 注： 1、中小企业需满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）、（苏财购( 2022 ) 45 号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 2、投标人为残疾人福利性单位的，视同小微企业，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。具体以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。 3、投标人为监狱企业的，视同小微企业，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| (十三)2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2。 |
| (十三)3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章 《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| (十四)3 | 本项目预算金额：230.00万元人民币，最高限价：标段一：一体化电动产床：35.00万元；标段二：婴儿培养箱：75.00万元、婴儿辐射保暖台15.00万元、持续正压呼吸系统：9.00 万元；标段三：黄疸仪：12.00万元、新生儿身长体重秤：1.00万元、身高体重秤：4.00万元、超声波身高体重测量仪：2.00万元、新生儿低负压：2.00万元、流产吸引器：2.50万元、电动吸引器：7.50万元，本项目不接受超过最高限价的投标报价。 报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、培训、售后服务、投标人的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| (十五) | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的采购文件（后缀）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| (十八)1 | 见本文件第三章《投标资料表》中(十二)1和(十二)2 |
| (十九) | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：2024年7月10日9:30前。 2、投标文件提交与接收地点： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。并于开标时凭CA锁进行解密。 |
| 四 | 开标 |
| (二十五)1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2024年7月10日9：30（标准时间） 2、开标地点： “苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| (二十五)1 | 招标文件规定的需要宣布的内容：宣读投标人名称、投标价格。 |
| 五 | 评标 |
| (二十七) | 采用综合评分法。 |
| (二十八)1 （4） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按所投产品的技术规格得分顺序排列，得分且投标报价且所投产品的技术规格得分均相同的，按安装调试验收方案得分顺序排列。 三、采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按得分最高顺序确定一名中标人。 |
| 二十九 | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| (三十六)1 | 采购人与中标、中标人应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：无。 |
| (四十) | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。 质疑接收人：温乔乔 联系电话：0516-85699499 地址：徐州市泉山区金山东路北侧徐州软件园C-11号楼1011室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购人和采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 邮箱：jocxz01@jocite.com |
|  | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高15万元 |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿~100亿 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |

备注：非政府采购项目收费标准，由采购人与代理机构自行商议。

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

8.以上价格为协会指导价，具体价格双方可协商确定。本办法自2024年1月1日起执行。

9.账户信息：

账户名：江苏海外集团国际工程咨询有限公司徐州分公司

开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司徐州分行

账    号：11110154740005866

第四章 评标标准

|  | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标报价（30分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30 投标人所投产品全部为小微企业制造或投标人及所投产品全部为监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的（以投标人提供的《分项价格表》、《中小企业声明函》、监狱企业证明文件和《残疾人福利性单位声明函》等相关材料为准），给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。该投标人的评审价格=《开标一览表》中的“总价”*（100%-10%）。 |
|  | 所投产品业绩（4分） | 投标文件中合同签订日期在2021年1月1日以后，合同标的为投标人所投产品类似业绩合同的，每份得2分，本项最高得4分。 投标文件中提供业绩合同扫描件方为有效，否则不得分。 |
|  | 技术参数（30分） | 依据投标文件中偏离表、技术规格说明对招标文件《第六章 采购需求》“技术参数”满足程度进行评价。全部满足基本要求的得30分，重要响应指标不满足或负偏离每项扣3分；一般响应指标不满足或负偏离每项扣1分，扣完为止。（加“▲”的指标为重要响应指标，其他为一般响应指标，未按招标文件要求提供证明材料的视为不满足，按扣分处理）： 注：投标文件中须提供“▲”的指标的证明材料，除技术要求中明确的证明材料外，证明材料包括产品白皮书或产品说明书或公开出版的宣传材料或产品彩页或有效的第三方检测机构的证明等，未提供证明材料的视为不满足，按扣分处理。 本项最高得30分，最低得0分。 |
|  | 实施方案 （10分） | 根据投标人提供的实施组织计划、保证项目质量措施、人员配备等进行评价。 (1)以上内容不存在瑕疵10分; (2)以上内容存在1处瑕疵:8分; (3)以上内容存在2处瑕疵:6分; (4)以上内容存在3处瑕疵:4分; (5)未提供方案或不满足施工要求或内容存在4处及以上瑕疵:0 分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 本项最高得10分，最低得0分。 |
|  | 售后服务方案（14分） | 根据投标人投标文件中的售后服务方案内容、响应时间、故障处理等内容进行评价。 1. 售后服务方案（7分）： (1)以上内容不存在瑕疵7分; (2)以上内容存在1处瑕疵:5分; (3)以上内容存在2处瑕疵:3分; (4)以上内容存在3处瑕疵:1分; (5)未提供方案或不满足施工要求或内容存在4处及以上瑕疵:0 分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 2. 收到故障响应时间（3分）： （1）响应时间≤0.5小时，解决故障时间≤12小时的得3分； （2）响应时间＜1小时，解决故障时间≤24小时的得1分； 投标文件中提供响应时间及到达现场时间承诺书（格式自拟），否则不得分。 3.质保期（4分）： 质保期满足招标文件要求（2年）的不得分，每增加1年加2分，最高得4分。未做出响应的不得分。 未提供的不得分。本项最高得14分，最低得0分。 |
|  | 培训方案（10分） | 依据投标人提供的培训方案和培训人员的全面性和可行性等进行评价。 (1)以上内容不存在瑕疵10分; (2)以上内容存在1处瑕疵:8分; (3)以上内容存在2处瑕疵:6分; (4)以上内容存在3处瑕疵:4分; (5)未提供方案或不满足施工要求或内容存在4处及以上瑕疵:0 分。 (本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形)。 本项最高得10分，最低得0分。 |
|  | 所报产品为“环境标志产品”(1分) | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书或者提供市场监管总局环境标志产品认证结果信息发布平台获证环境标志产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局组节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。 |
|  | 所报产品为“节能产品”（1分） | 投标主要产品（不低于投标总价的60%）取得市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台公布的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书或者提供市场监管总局节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台获证节能产品（处于有效期之内）信息网络打印件的，经评审委员在市场监管总局组节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台核查无误，得1分。投标时不须提供原件核查。 |

本章说明：本项目采用综合评分法。

第五章拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

项目编号：JSZC-320381-HWZX-G2024-0286

项目名称：新沂市妇幼保健计划生育服务中心产床、婴儿培养箱等新生儿设备采购项目

采购单位（甲方）：新沂市妇幼保健计划生育服务中心

中标供应商（乙方）：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

购  销  合  同

项目名称： 新沂市妇幼保健计划生育服务中心产床、婴儿培养箱等新生儿设备采购项目

项目编号： JSZC-320381-HWZX-G2024-0286

甲方（购货单位）：  新沂市妇幼保健计划生育服务中心

乙方（供货单位）：

合同签署地点：

根据《中华人民共和国民法典》，经双方协商一致，签订本合同：

第一条 产品名称、种类、规格、数量及价款

| 产品名称 | 品牌名称 | 规格/型号 | 生产厂家名称 | 单位 | 数量 | 含税 单价(元) | 小计(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 价税合计（小写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 价税合计金额（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 按实际数量据实结算。 |  |  |  |  |  |  |  |

价格包括但不限于全部货物、材料和专用工具费用、税费及包装、运至最终目的地的运输、保险、技术支持与培训费、售后服务及相关劳务支出等工作所发生的全部费用以及供应商企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。甲方不再支付报价以外的任何费用。运输、装卸费用及过程中产生的所有风险由乙方承担（乙方需把标的物卸至甲方指定地点）。

产品详细配置清单等见附件，附件与本合同有同等法律效力。

第二条 交货方式与交货地点

1.交货时间：乙方向甲方交付产品于        年    月    日前。

2.乙方负责将产品运至甲方指定地点，并承担运输、装卸、安装、调试、税费、风险等所有相关费用。

第三条 验收

1.货物到达甲方指定到货地点后5日内，乙方需通知甲方，由甲方组织相关科室负责人会同乙方共同进行到货查验，查验过程中产生的风险相关费用由乙方承担，乙方未通知甲方擅自拆箱的，甲方不予验收。需要安装的货物，由乙方负责安装和调试工作，保证设备正常使用。验收合格后，由甲乙双方共同（或甲方）签署验收合格报告。

2.验收标准:（1）乙方保证设备是原厂生产的原装产品、包装完好；（2）数量、规格/型号无误；（3）质量符合国家法律法规规定的标准、相关专业技术标准和乙方所承诺的技术标准，配置齐全，乙方对该货物有质量说明的，也应符合该质量说明；（4）乙方应根据甲方验收部门的要求提供必要的技术资料，应有产品合格证（或质量证明）、使用说明、保修证明、发票等产品验收应具有的单据或凭证等。提供以上材料验收合格后30日内，如发现内在瑕疵，即无法肉眼辨别的内部瑕疵，乙方需提供情况说明，甲方审核完毕后，在5日内，甲、乙双方再次共同进行验收。

3.验收不合格，无条件退货，由此造成的损失由乙方负责，并赔偿由此给甲方造成的工期损失，每天按合同总价的1％计算。

4.乙方在接到甲方书面异议后，应在三日内提出处理意见，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见，乙方应照此执行。

5.乙方负责在双方验收合格后3个工作日内安排上门安装及操作培训，直至该产品可以正常使用并且操作人员能熟练操作为止，安装及操作培训所产生的所有费用由乙方承担；乙方负责提供产品的中文说明书、中文使用手册、中文维修手册等技术资料。

第四条 付款方式

本合同总金额为人民币大写金额     元（小写金额：     元）。

经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

1.合同价款的百分之三十(30%)，即￥（    ），大写：人民币（   ）元整，在双方签订合同后15日内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，由甲方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

2.合同总价的百分之七十(70%)，即￥（    ），大写：人民币（   ）元整，合同标的全部交付并安装完毕并验收后15日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核通过后7日内支付给卖方。

甲方付款前乙方应提供正规等额发票，否则甲方有权拒绝付款且不视为违约。

付款方式二：不提交预付款保函的

1.合同价款的百分之三十(30%)，即￥（    ），大写：人民币（   ）元整，在双方签订合同后15日内，由甲方办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

2.合同总价的百分之七十(70%)即￥（    ），大写：人民币（   ）元整，合同标的全部交付并安装完毕并验收后15日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核通过后7日内支付给卖方。

甲方付款前乙方应提供正规等额发票，否则甲方有权拒绝付款且不视为违约。

第五条 质量保证、保修期及服务承诺

1.产品的保修期（以验收合格日算起）    年，保修期内免费维修。保修时间从甲方确定验收合格并接受乙方培训之日起计算。

2.服务响应时间：乙方应随时提供免费的电话技术咨询和指导。需在   小时内到达现场（不可抗力的因素除外），如设备不能在   小时之内修复，由乙方免费提供备用机给甲方使用。乙方在规定时间内无法响应问题解决问题，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担。保修期内一切费用由乙方承担。因乙方原因造成甲方损失，一切损失由乙方赔偿。

3.其他承诺：质保期结束后，乙方继续提供维修服务，不收取配件费以外的任何费用，原厂配件的配件费按出厂价提供。

第六条 特别提醒条款

1.所提供医疗器械产品注册证必须真实有效；

2.所提供产品上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；

3.国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号；

4.发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；

5.其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理总局的相关规定。

以上条款必须满足，否则由此引起的一切责任及甲方因此所受的损失均由乙方负责。

第七条 违约责任

1.乙方所交产品由于品种、型号、规格、颜色、质量或其他问题不符合合同规定、验收不合格的，甲方要求乙方无条件换货或退货，因此所发生的一切费用损失，由乙方负责。

2.乙方逾期交货的，每逾期一天，按照合同总价款的千分之三向甲方支付违约金（甲方有权在合同价款中直接扣除），并承担甲方因此所受的损失。逾期交货超过30天，甲方有权解除合同并要求乙方按照合同价款的10%支付违约金。

3.甲方未按合同规定的时间和要求提供相应的场地技术资料等，交货日期经双方协商可相应顺延。

4.其他违约责任：如一方违约需向另一方承担违约责任，支付合同价款10%的违约金。

第八条  其他

1.本合同在履行中发生争议，由当事人双方协商解决，协商不成时，可向新沂市人民法院提出诉讼。

2.本合同自双方签字盖章之日起生效。本合同未尽事宜，经双方共同协商后可作出补充说明，补充说明与本合同有同等法律效力。

3.本合同一式 5份，具有同等法律效力，买方2份，卖方1份，政府采购管理部门1份备案，代理机构存档1份。

甲    方：  新沂市妇幼保健计划生育服务中心  （盖章）

法定代表人：

委托代表人：

地    址：

电    话：

开户银行：

帐    号：

日    期：         年        月       日

乙    方：                              （盖章）

法定代表人：

委托代表人：

地    址：

电    话：

开户银行：

帐    号：

日    期：         年        月       日

合同附件：

合同附件1 供货范围和价格清单(见招标文件《开标一览表》和《分项价格表》及投标文件)

合同附件2 技术规格和性能指标(见招标文件《项目要求》及投标文件)

合同附件3 售后服务和技术培训(见招标文件《项目要求》及投标文件)

合同附件4 质保期内设备所有备品备件清单(见招标文件格式及投标文件)

合同附件5 日常消耗品及质保期满后供业主选购的备品备件一览表(见招标文件格式及投标文件)

合同附件6 质保期满后每年维保费用说明(见招标文件格式及投标文件)

合同附件7 医疗卫生机构廉洁购销合同

附件7：

医疗卫生机构廉洁购销合同

甲方（购货单位）：

乙方（供货单位）：

合同签署地点：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材、检验检测试剂等货物、服务、工程类项目。

二、甲方应当严格执行购销合同验收、入库制度，对采购项目及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给子的钱物应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情況。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定          作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式肆份，甲方叁份，乙方壹份，并从签订之日起生效。

甲    方：                                （盖章）

法定代表人：

委托代表人：

日    期：        年       月       日

乙    方：                                （盖章）

法定代表人：

委托代表人：

日    期：        年       月       日

第六章 采购需求

## 一、本项目不属于专门面向中小微企业采购的项目，预算金额：人民币230.00万元。最高限价：标段一：一体化电动产床：35.00万元；标段二：婴儿培养箱：75.00万元、婴儿辐射保暖台15.00万元、持续正压呼吸系统：9.00 万元；标段三：黄疸仪：12.00万元、新生儿身长体重秤：1.00万元、身高体重秤：4.00万元、超声波身高体重测量仪：2.00万元、新生儿低负压：2.00万元、流产吸引器：2.50万元、电动吸引器：7.50万元，本项目不接受超过最高限价的投标报价。

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

- 项目说明：

1、项目名称：新沂市妇幼保健计划生育服务中心产床、婴儿培养箱等新生儿设备采购项目。

| 标段号 | 设备名称 | 数量 | 预算（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一体化电动产床 | 5张 | 35.00 |  |
| 2 | 婴儿培养箱 | 16台 | 75.00 |  |
|  | 婴儿辐射保暖台 | 4台 | 15.00 |  |
|  | 持续正压呼吸系统 | 2台 | 9.00 |  |
| 3 | 黄疸仪 | 6台 | 12.00 |  |
|  | 新生儿身长体重秤 | 12台 | 1.00 |  |
|  | 身高体重秤 | 20台 | 4.00 |  |
|  | 超声波身高体重测量仪 | 4台 | 2.00 |  |
|  | 新生儿低负压 | 6台 | 2.00 |  |
|  | 流产吸引器 | 4台 | 2.50 |  |
|  | 电动吸引器 | 20台 | 7.50 |  |

2、采购标的：新沂市妇幼保健计划生育服务中心产床、婴儿培养箱等新生儿设备采购、安装及相关服务。

3、标段划分：本项目共分为三个标段。

4、特别说明：投标人可以同时参加本项目所有标段的投标与评标，也可以同时中标。

三、采购清单及技术参数要求（注：加“▲”的指标为重要响应指标，其他为一般响应指标，未按招标文件要求提供证明材料的视为不满足，按扣分处理）：

注：投标文件中须提供“▲”的指标的证明材料，除技术要求中明确的证明材料外，证明材料包括产品白皮书或产品说明书或公开出版的宣传材料或产品彩页或有效的第三方检测机构的证明等，未提供证明材料的视为不满足，按扣分处理。

标段一：一体化电动产床

（一）设备用途：主要用于孕妇分娩前、过程中、过程后使用。

（二）设备技术参数要求：

1.外形尺寸：长度≥2200mm，宽度≥1000mm；

▲2.承载能力≥250kg；

3.调节范围：升降高度：最低≤560mm、最高≥890mm，脚板升降高度：0-170mm，背部升降≥65°，膝部升降≥15°，脚踏可外展90°；

▲4.具有机械式垂头功能，角度≥8度；产床的底部安装有气弹簧固定杆，安装有倾斜手把，通过操作倾斜把手，可轻松实现垂头仰卧位；

5.升降控制组

5.1电机马达：床面、背部、腿部升降电动马达≥3组，通过国际医疗级安规认证，符合IP54防水防尘保护等级；

▲5.2手控器：手控器具备床底夜灯控制按键功能，分别放于左右护栏内外侧，配弹簧线方便移动功能。具备手动控制功能；

▲5.3蓄电池组：具备不断电自动充电装置，具备推送及停电时紧急操作病床动力功能；具备安装图片及电池规格书；

5.4具备机械式CPR（心肺复苏）功能：遇急救时，单手操作将背板快速放平；

▲6.具备腿部隐藏式支架，滑道式结构，生产的时候污物盆可滑动到床底；

7.具备翻转式护栏功能，内外侧集成嵌入式按键，通过外侧按键锁定病床；

▲8.床体两侧具备可隐藏、滑动助产手柄功能。可前后调节距离，助产手柄滑动（机械）：≥180mm;满足不同身高体型产妇分娩用力；

9.床头

9.1采用ABS原料一体吹塑成型,具备快速拆卸功能；

▲9.2具备转运把手，把手采用碳钢包覆PVC把手；

10.床体两角具备防撞轮，外型圆滑平顺；

11.脚踏和托腿架一体式，小腿支架与产床永久地连接，避免组件放错位置。也可翻转收纳到腿托部位以下。腿托与床体连接并有橡皮套包裹，具有临床脚踏功能，方便产妇分娩用力，腿托可外展和上折90度，配合实现临床多体位生产方式；

12.具备≥150mm双面中控静音脚轮，脚轮骨架为一次压铸成型，内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入。轮面TPR耐磨材料，中控机构锁定更可靠并具有坚固耐用的性能；

13.输液架：1支/床，配置不锈钢双段式点滴架，操作灵活；

14.医用床垫：尺寸：配合床体尺寸，厚度80mm。床套材质：防水、阻燃（pu材质）。泡棉材质：抗菌、阻燃高密度泡棉（聚氨酯pu材质）；

▲15.配备新生儿接生台车1辆。操作台面尺寸≥390mm×470mm×30mm，升降立柱内部依靠气压弹簧顶升，升降行程≥230mm。

标段二：婴儿培养箱、婴儿辐射保暖台、持续正压呼吸系统

1、（一）设备名称：婴儿培养箱

（二）设备用途：为低体重婴儿、病危儿、早产儿提供温湿度适宜的培养治疗环境。

（三）设备技术参数要求：

- 1.具有温度、湿度控制功能 ；

- ▲2.箱温控制范围：20℃～37℃，37.1℃～39℃；

3.肤温控制范围：34℃～37℃，37.1℃～38.0℃；

4.肤温测量和显示范围：5℃～60℃ ；

5. 肤温测量精度：±0.3℃；

- 6.升温时间≤30min；

- ▲7.标配双体温探头，可同时监测两个不同部位的皮肤温度；

- ▲8.湿度控制范围：30%～95%；

- 9.湿度控制精度：±5%；

- 10.湿度测量显示范围：0%～99%,

- ▲11.湿度测量精度：±5%；

- ▲12.原厂标配水槽一侧全景可视化，水位情况一目了然，避免干烧。134°高 温高压消毒，水槽容量≥1000ml。水槽可整体取出，提供无死角的清洁消毒

- 操作；

- ▲13.具有可选配氧浓度控制功能，氧浓度控制范围：21%～65%；

14.氧浓度测量范围：0%～99.9%,测量显示精度：±2%；

- 15.具有可选配体重秤功能，最大称重值≥8000g,  精度±10g,  可显示体重趋势图；

- ▲16.≥8英寸触摸显示屏，多个参数可同屏显示，方便远距离观察和操作。

- ▲17.具有温度/湿度数据储存功能，并显示历史曲线，方便临床跟踪/回顾；

- ▲18.双层箱壁，双斜面透明罩，前后门板均可打开；

- 19.婴儿床下可放置X光拍片盒；

- 20.支持婴儿床倾斜无级调节；

- 21.婴儿硅胶床垫；

- 22.床垫倾斜功能：支持婴儿床倾斜角度电动无级调节，床面倾斜无需打开箱

- 门，床面最大倾斜角度不小于12°；

- 23.工作噪音≤45dB；

- 24.配备大储物抽屉；

- 25.配备输液架、托盘；

- 26.产品使用年限不低于 10 年。

2、（一）设备名称：婴儿辐射保暖台

（二）设备用途：用于产房、新生儿室的新生儿保暖、护理和抢救。

（三）设备技术参数要求：

- ▲1.加热器材质：不锈钢材质或进口陶瓷加热；

- 2.斜照式辐照灯头或水平灯头，床面正上方无加热器遮挡；

- 3.控温模式：不少于预热模式、手动模式、婴儿模式；

- 4.肤温控制范围：32℃～38℃，控制精度≤±0.5℃；

- 5.肤温测量范围：25℃～45℃；

- 6.肤温测量精度：±0.2℃；

- 7.床面温度均匀性：≤2℃；

- 8.显示方式：不少于设置温度、皮肤温度、加热功率 LED 分屏显示；

- 9.具备床体倾斜功能，倾斜角度不小于 12°；

- ▲10.要求内置穿刺照明灯(可以外挂),方便随时检查婴儿状况；

- 11.具备 APGAR 计时器功能，并提供声音提示；

- ▲12.置 X 线托盘功能，可直接进行 X 线拍片；

- 13.具备声光双级报警功能，至少包括：断电、传感器故障、超温、肤温偏差、检查婴儿等报警；

- 14.具备肤温传感器脱落报警提示功能；

- 15.配置储物盆，便于医护人员放置必备物品；

- 16.配置输液杆、托盘；

- 17.床面尺寸≥700mm*570mm；

- 18.具备不少于RS232接口。

3、（一）设备名称：持续正压呼吸系统

（二）设备用途：产品配置包括气源组件、空氧混合器、复苏组件。用于早产儿、足月儿的窒息复苏抢救，适用婴儿体重范围≤10kg。

（三）设备技术参数要求：

- 1.气源供应：氧气和空气气源输入压力范围：280kPa-600kPa；

- 2.具备内置空氧混合装置，向需要输氧的患儿提供准确控制的空氧混合气体；

- 3.氧浓度调节范围：21-100%；

- 4.流量范围：0L/min-15L/min；

- 5.内置 T-型复苏装置，提供受控、稳定的吸气峰压（PIP）和呼气末正压（PEEP），确保功能残气量（FRC）；

- 6.气道压力计测压范围：-10cmH2O-80cmH2O；

- ▲7.PIP 防误操作值（限压阀）：30cmH2O，＞30cmH2O 需手动触发，PIP 最大设置值为45cmH2O；

- ▲8.PEEP 呼末正压范围：0.3-23cmH2O；

- 9.整机重量≤5Kg。

标段三：黄疸仪、新生儿身长体重秤、身高体重秤、超声波身高体重测量仪、新生儿低负压、流产吸引器、电动吸引器

1、（一）设备名称：黄疸仪

（二）设备用途：适合各医疗单位作手术吸引脓血和粘质分泌物之用，亦可用于其它目的吸引。

（三）设备技术参数要求：

- 1.测量方式：光反射式；

- ▲2.光源：LED 发光二极管；

- 3.显示方式：液晶显示；

- 4.示值误差：0-25 mg/dL±1.0mg/dL；

- ▲5.电源：锂电池 DC3.7V、≥1500mAh，一次充足电后可检测 800 次以上；

- 6.校验色屏：白色端面为 0，黄色端面为 16.0±1.0；

- ▲7.具备测量单位同时显示功能：可分别显示μmol/L、mg/dL；

- 8.具备存储 ≥200 条测量数值的功能；

- ▲9.具备计算平均值功能：显示“AVERAGE(n)”的数据、单位。“（n）”为 2-5 次，递增；同时可清除前一次数据,“（n）”退 1，数据同时退一次；“（n）”为 1 和 5 时，不可清除；

- 10.具备开机即用功能，无需准备；

- 11.具备电池电压检测功能：当测试仪电池电压过低时，屏幕具备报警功能；

- 12.具备自动关机功能：不在充电状态下，测试仪停止操作，放置 10 分钟后自动关机；

- ▲13.具备电池电量显示功能：屏幕上显示剩余电量；

- 14.具备充电显示功能：仪器充电时，显示屏点亮并显示充电中；

- 15.具备充电自动保护功能：当测试仪电池充到 4.2V±0.05V 时，自动停止充电(充电电流≤ 20mA)。

2、（一）设备名称：新生儿身长体重秤

（二）设备用途：测量身高、体重、同步智能显示等

（三）设备技术参数要求：

1.材质：ABS 环保无毒工程塑料；

2.测量体重：具备自动感应系统功能；

3.测量身高：具备可伸缩式量板功能；

4.测量头围：具备带皮尺测量头围功能；

5.屏幕：≥ 3.0 寸 LED ；

6.具备与电脑链接功能，免费提供蓝牙通讯协议；

7.具备通讯接口功能：通过蓝牙可与计算机连接；

8.测量范围：体重：0.1-25kg

身高：46-80cm ；

9.测量数值：体重：分度值:≤ 5g

身高：分度值:≤ 0.1cm ；

10.电池电压：4X1.5V AAA 电池；

11.测量速度：≥380 人次/小时；

12.数据输出：蓝牙传输；

13.整机重量：净重：≤2.6kg；

14.产品尺寸：≥604*360*89（mm）；

15.具备传输功能：可与计算机连接，方便统计数据和存档；

16.具备防潮功能：全封闭结构机身，一体式外观无螺丝；

17.具备高精传感器：精确到≤100g；

18.具备分段显示功能；

19.具备双重传输模式；

20.具备≥8 个用户，带测量数据存储对比功能。

3、（一）设备名称：身高体重秤

（二）设备用途：病区专用成人电子身高体重秤

（三）设备技术参数要求：

▲1.具备毫米波无接触测量身高功能；

2.具备蓝牙(4.0 或 2.0)接口；

▲3.系统能兼容医院电脑、手机端 APP、幼儿园晨检系统、会员管理系统、健康管理系统等；

▲4.显示屏和触摸按键具备一体化设计功能；

5.体重测量方式：精密平衡梁电阻应变式压力传感器称重；

6.身高测量方式：超声波/毫米波传感器，高频毫米波信号测距，并通过球型天线对信号角度进行约束，约束角度小于10°，具备抗干扰能力强，不受光线、温度

等影响；

- 身高测量范围：20-195cm, 精度:± 0.5cm

- 分度值： 0.5cm 或0.1cm 可调；

▲8.体重测量范围：2.0-200KG，精度:±0.1kg	、

分度值：0.1kg 或0.01kg 可调；

▲9.BMI 体型测量：范围 19-25，自动计算BMI 体质指数，BMI 标准包括：WHO 标准、亚洲标准、中国标准、儿童标准需求自行调整，根据 BMI 数值，判断身体胖瘦状态(瘦，偏瘦，正常，偏胖，胖，5 种体型判断)等；

10.脂肪测量：具备可选配4电极人体生物电阻抗法(BIA)功能；测量范围：5.0%~75.0%；

11.具备≥四种测量模式：正常模式：正常测量身高体重BMI、坐高模式、母婴模式和人体成分模式等；

12.测量项目：身高、体重、BMI,坐高，体脂肪量、体脂肪率、体水分量、体水分率、体骨骼量、体肌肉量，蛋白质率、基础代谢、内脏脂肪等级、基础代谢、皮下脂肪量、身体年龄等；

13.LED 显示屏：≥4.3寸高清VA，具备待机显示时间日期温度功能；

14.具备语音播报功能，语音提示测量步骤，播报测量结果，可自由调节声音大小；

▲15.具备折叠功能，金属折叠锁扣具备上锁功能，折叠后高度：≤120CM ；

▲16.测量、显示、折叠、打印（选配）一体化设计，；

▲17.具备打印系统，高速热敏易装打印机，自动打印体检报告，身高体重BMI,理想体重和体重正常范围等，具备打印医疗卫生单位名称功能，可以用U盘配置打印页眉和页脚；

▲18.具备平衡调节功能，底座自带水平仪，可通过四角校正水平面；

19.测量身高体重速度：≥480 次/小时；

20.电源电压：直流(DC)12V，普通5号电池；

21.功率：待机≤1W，测量过程中≤2W（不含打印机）；

22.电击防护：I 类B 型设备；

23.工作环境：温度:-10℃至+50℃	湿度：20%-85%RH；

24.产品尺寸：414x295x22223（mm）；

25.整机重量：净重：≤8.00kg；

4、（一）设备名称：超声波身高体重测量仪

（二）设备用途：测量身高、体重

（三）设备技术参数要求：

▲1.具备超声波/毫米波无接触测量功能；

▲2.操作系统：具备智能语音和动画提示操作功能；

3.体重测量方式：精密平衡梁电阻应变式压力传感器称重；

▲4.身高测量方式：超声波/毫米波传感器，高频毫米波信号测距，并通过球型天线对信号角度进行约束，约束角度小于 10°，具备抗干扰能力强，不受光线、温度等影响；

- ▲5.身高测量范围：20-210cm, 精度:± 0.5cm

- 分度值： 0.5cm 或0.1cm 可调；

▲6.体重测量范围：2.0-500KG，精度:±0.1kg	、

分度值：0.1kg 或0.01kg 可调；

7.BMI 体型测量：自动计算BMI 数值；范围 19-24.9，采用最新的WHO 标准或中国九城市标准，可自由设置BMI 范围，根据BMI 指自动判定偏瘦、正常、超重、肥胖等；

8.具备折叠功能，整机高度:230CM 左右，折叠后：≤120CM，金属折叠锁扣具备上锁功能，折叠后方便携带运输，配有轮子，可轻松移动；

9.LCD 显示屏：≥7寸高清彩色液晶屏，日期时间温度与网络同步，具备显示体型偏胖、正常、偏瘦等功能；

10.具备语音播报功能，语音清晰，具备设置提示语音功能；

▲11.具备≥三种结果模式可选择：1.显示结果，2.显示二维码，3.二维码结果同时显示 ；

▲12.具备管理后台测量数据和医院微信公众号的绑定功能，通过手机可获取测量数据 ；

▲13.具备数据存储功能，可存储≥100万条测量数据，U盘可导出Excel表格，方便汇总统计；

14.具备RS232 接口和 WiFi 接口，可根据客户需求选配无线蓝牙 2.0/4.0，4G 模块,RJ45 网口云接口等，方便用户接入医院系统或远程健康系统，测量结果可以发送到手机，并提供健康建议；

15.测量速度：≥600 次/小时；

16.≥7 寸彩色高清液晶屏具备显示使用单位名称和更换宣传片功能；

17.电源电压：AC100V-240V/12V 直流电源，输入宽电压适用于电压不稳定时；

18.消耗功率：待机 10W,工作时平均15W；

19.工作环境：温度-10℃至+40℃，湿度：20%-85%PH；

20.产品尺寸：≥480x370x2300（mm）；

21.整机重量：净重：≤16kg ；

5、（一）设备名称：新生儿低负压

（二）设备用途：实施低负压吸引和新生儿粘液吸引。

（三）设备技术参数要求：

1.外壳采用 ABS 工程塑料，手提式；

2.电源：AC220V±10% 50Hz；

3.泵结构：无油泵，免维护；

▲4.负压调节范围：0-25KPa ；

5.吸液瓶：1000ml；

6.吸液量：≥900ml/min；

7.输入功率：18VA；

8.噪音：≤55dB；

9.配置：不少于透明硅胶管1根，熔丝管2 个。

6、（一）设备名称：流产吸引器

（二）设备用途：用于对早期妊娠孕妇施行人工流产吸引，还可用于其它手术吸引。

（三）设备技术参数要求：

1.外壳采用优质冷板制作，内外表面静电喷涂；

2.箱式带移动脚轮，机器顶部配有托盘，具备手动开关和脚踏开关功能。

3.具备溢流保护装置，防止液体进入泵内；

4.具备泄故阀功能，防止损伤粘膜；

5.具备二级负压装置：一级负压储气，二级负压吸引。双极负压控制，无创伤；

6.具备双真空负压表显示储气瓶和负压瓶的负压；

7.▲泵结构：无油泵；

8.抽气速率：一级≥35L/min	二级≥15L/min；

9.负压调节范围：0.02～0.09MPa；

10.吸液瓶：500ml×2；

11.储气瓶：2500ml×2；

12.输入功率：400VA；

13.电源：AC220V±10%	50Hz；

14.噪音：≤65dB；

15.工作制：间隙加载连续运行；

16.配置：不少于脚踏开关1个、熔丝管2个、人流吸管1支、透明管1根。

7、（一）设备名称：电动吸引器

（二）设备用途：作手术吸引脓血和粘质分泌物之用，亦可用于其它目的吸引。

（三）设备技术参数要求：

▲1.外壳采用ABS 一次成型全塑外壳；

2.进口膜式泵，使用寿命长，噪音低，免维护；

3.具备溢流保护装置，防止液体进入泵内；

4.箱式带移动脚轮，具备手动开关和脚踏开关功能；

5.工作制：间隙加载连续运行；

6.电源：AC	220V±10% 50Hz；

7.膜式泵抽气速率：≥35L/min；

▲8.负压调节范围：0.013～0.09MPa；

9.吸液瓶：2000ml×2；

10.输入功率：400VA；

11.噪音：≤60dB；

- 12.配置：不少于脚踏开关1个、熔丝管2只、吸引管1 根、透明硅胶管1根。

四、实施要求

1、投标人所投产品应能够至少达到以上技术参数要求，同时明确所投产品的品牌、型号、规格及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，并提供详细的技术参数及性能说明书。

2、投标人所投货物必须为原厂原装、全套全新的、符合国家有关质量标准的产品。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证明。验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验收合格后由中标人按采购人的需求安装在采购人的指定位置。

3、投标人必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

4、本项目要求投标人在充分理解系统功能的基础上选用符合招标文件要求的设备，投标文件中编写详细的深化方案，提供详细的设备清单。该清单中所列项目必须能够构成完整的可正常运行并满足本招标要求的系统。

5、交付时间：合同生效日后，90 日内完成交付并安装调试完毕并投入使用。

6、投标人承担安装或维修的专用设备和人员的安全责任。投标人中标后应及时安装调试，安装调试期间采购人的使用人员协助配合；安装调试完毕，中标人需组织采购人使用人员进行使用及日常维护等的培训。

7、验收时需提供全部的技术资料（产品中/英文说明书、中文操作手册和产品合格证书）。

8、投标人应保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标人承担。

9、投标人安装调试时采取必要的安全措施，如有意外或事故发生，由中标人（合同卖方）负全部责任。

10、投标人应指派专人全面负责项目的管理、项目协调、项目控制、质量监督等各项管理工作。

五、验收标准

1、验收依据：相关国家标准、行业标准。

2、验收的时间、方式、程序要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》第九条。

3、验收标准：以投标文件和投标人（合同乙方（中标人），下同）的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

4、验收程序：合同标的全部交付并安装完毕后，乙方可向甲方书面提出验收要求，甲方在接到书面要求后3日内进行验收，如果验收因乙方原因发生迟延和在其它情况下发生额外费用，甲方有权就因迟延发生的损害和损失和任何额外费用请求赔偿。

六、售后服务要求

1、质保期：提供不少于2年免费质保（自最终验收合格之日起，开始进入质保期）。

2、在质保期内，对采购人所提出的维修要求做出实质性响应，并提供应急策略；严格按照招标文件要求及时供货，并向采购人提供及时的完善的售前、售中、售后服务。

3、软件维保服务要求：

（1）软件技术支持：系统bug引起的问题，中标人负责提供维护升级进行修复；系统使用过程中，系统异常导致的无法使用协助排查并处理；按照采购人经营调整需求，提供系统配置调整建议；紧急问题，及时提供应急方案，降低影响。

（2）系统健康巡检（需提供巡检报告接收方式）：

每年不少于三次系统健康巡检，出具巡检报告，中标人根据报告优化以及处理义务内工作，为系统稳定运行做好预防工作；巡检报告包含：服务器性能，系统中间件指标检测，数据备份策略结果检测，服务器安全策略检测，数据库安全检测，优化建议。

4、硬件服务要求：

中标人负责安装以及调试；维保期内，设备出现故障、异常现象或任何异常问题，中标人负责排查以及更换。中标人负责为采购人提供全面的技术支持，帮助采购人及时解决使用中遇到的技术问题。中标人维护人员在采购人授权后，可通过远程连接进入采购人的系统帮助采购人解决问题。中标人可远程连接采购人的系统来进行运维操作，确保系统采购人系统正常运行。

5、培训要求：对系统操作人员和系统管理人员进行培训，培训内容主要包括应急指挥信息系统、融合通信系统以及信息化硬件产品等的工作原理、系统组成、系统操作，并结合需要，对系统管理人员进行系统传输特性、验收、测试方法、验收技术标准和其它相关技术要求的培训。

七、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章投标文件相关格式

一、投标函格式

致： 新沂市妇幼保健计划生育服务中心

根据          项目[项目编号：     ]招标文件，     (姓名)代表我方            （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人在投标初始有效期内撤回投标，其投标保证金将不退还。

6. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

7. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费(如有)。

8. 采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏海外集团国际工程咨询有限公司确定。

9. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

10. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （电子签章）

日期：  年 月 日

二、开标一览表格式

项目编号：JSZC-320381-HWZX-G2024-0286

项目名称： 新沂市妇幼保健计划生育服务中心产床、婴儿培养箱等新生儿设备采购项目

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 新沂市妇幼保健计划生育服务中心产床、婴儿培养箱等新生儿设备采购项目标段一 | 详见投标文件 |  |
| 标段一总价（大写）： |  |  |
| 新沂市妇幼保健计划生育服务中心产床、婴儿培养箱等新生儿设备采购项目标段二 | 详见投标文件 |  |
| 标段二总价（大写）： |  |  |
| 新沂市妇幼保健计划生育服务中心产床、婴儿培养箱等新生儿设备采购项目标段三 | 详见投标文件 |  |
| 标段三总价（大写）： |  |  |

投标人：           （电子签章）

日期：  年  月  日

三、分项价格表格式

项目编号：JSZC-320381-HWZX-G2024-0286

项目名称：新沂市妇幼保健计划生育服务中心产床、婴儿培养箱等新生儿设备采购项目

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 数量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

1、本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]046号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

注：1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、各标段分别填写。

3、投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表格式

项目编号：JSZC-320381-HWZX-G2024-0286

项目名称：新沂市妇幼保健计划生育服务中心产床、婴儿培养箱等新生儿设备采购项目

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期： 年 月 日

五、授权委托书格式

委托人：

地址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：        性别：男（女）

年龄：  岁      民族：  族

职务：

身份证号：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与（新沂市妇幼保健计划生育服务中心产床、婴儿培养箱等新生儿设备采购项目）（项目编号：JSZC-320381-HWZX-G2024-0286）的招、投标活动及签订合同。（      ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（       ）无转委托权。委托期限自   年  月  日起至  年  月  日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：

受托人（签字或盖章）：

受托人联系方式：邮箱：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

年  月 日

(受托人身份证扫描件附后)

六、中小企业声明函格式

项目编号：JSZC-320381-HWZX-G2024-0286

项目名称：新沂市妇幼保健计划生育服务中心产床、婴儿培养箱等新生儿设备采购项目

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（新沂市妇幼保健计划生育服务中心）的（新沂市妇幼保健计划生育服务中心产床、婴儿培养箱等新生儿设备采购项目）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

标段一：

1.（一体化电动产床），属于（制造业）行业；制造商为（         ）（企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（     万元），资产总额为（     万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

......

# 标段二：

- （婴儿培养箱），属于（制造业）行业；制造商为（         ）（企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（     万元），资产总额为（     万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

2.（婴儿辐射保暖台），属于（制造业）行业；制造商为（         ）（企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（     万元），资产总额为（     万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

- 3.（持续正压呼吸系统），属于（制造业）行业；制造商为（         ）（企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（     万元），资产总额为（     万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

......

# 标段三：

1.（黄疸仪），属于（制造业）行业；制造商为（         ）（企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（     万元），资产总额为（     万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

2.（新生儿身长体重秤），属于（制造业）行业；制造商为（         ）（企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（     万元），资产总额为（     万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

3.（身高体重秤），属于（制造业）行业；制造商为（         ）（企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（     万元），资产总额为（     万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

4.（超声波身高体重测量仪），属于（制造业）行业；制造商为（         ）（企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（     万元），资产总额为（     万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

5.（新生儿低负压），属于（制造业）行业；制造商为（         ）（企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（     万元），资产总额为（     万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

6.（流产吸引器），属于（制造业）行业；制造商为（         ）（企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（     万元），资产总额为（     万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

7.（电动吸引器），属于（制造业）行业；制造商为（         ）（企业名称），从业人员（    ）人，营业收入为（     万元），资产总额为（     万元），属于（中型企业、小型企业、微型企业，请勾选！）；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958

七、残疾人福利性单位声明函格式

（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目编号：JSZC-320381-HWZX-G2024-0286

项目名称：新沂市妇幼保健计划生育服务中心产床、婴儿培养箱等新生儿设备采购项目

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期： 年 月 日

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明格式

我单位在参加新沂市妇幼保健计划生育服务中心产床、婴儿培养箱等新生儿设备采购项目（项目编号：JSZC-320381-HWZX-G2024-0286）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期： 年 月 日

九、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。