招标文件

项目名称：徐州市公安局医疗设备采购（含医疗信息管理系统）

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0192

采 购 人：徐州市公安局

招标代理单位：大洲设计咨询集团有限公司

二〇二四年十一月

目

录

第一章  投标邀请	2

第二章  投标人须知	4

第三章  投标资料表	13

第四章  评标标准	23

第五章  拟签订的合同文本	29

第六章  采购需求	48

第七章  投标文件相关格式	73

徐州市公安局

《徐州市公安局医疗设备采购（含医疗信息管理系统）》招标文件

遵照政府采购法律法规、制度规定和采购人的采购需求、评标标准、评标办法，编制本项目招标文件。本项目招标文件共分七章：第一章，投标邀请；第二章，投标人须知；第三章，投标资料表；第四章，评标标准；第五章，拟签订的合同文本；第六章，采购需求；第七章，投标文件相关格式。

- 第一章  投标邀请

大洲设计咨询集团有限公司受徐州市公安局委托对“徐州市公安局医疗设备采购（含医疗信息管理系统）”进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

（一）项目名称：徐州市公安局医疗设备采购（含医疗信息管理系统）

（二）项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0192

二、对投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

（1）潜在供应商访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

①“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

②潜在供应商访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

③“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

④采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（2）采购代理机构将数据电文形式的招标文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在供应商下载或者查阅。

（3）苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

（4）售价：免费。

四、投标有关信息

（一）投标截止时间：2024年11月28日北京时间9：30。

（二）开标时间：2024年11月28日北京时间9：30。

（三）开标地点：“苏采云”系统（网址： http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http：//czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人信息

（一）名称：徐州市公安局

（二）地址：徐州市泉山区金山东路6号

（三）联系方法：0516-83978735

（四）采购项目联系人：孙荣

- 六、采购代理机构

（一）名称：大洲设计咨询集团有限公司

（二）地址：徐州市云龙区世茂广场钻石国际D座12楼

（三）联系方式：0516-83660060

（四）联系人：张芳芳

- 第二章  投标人须知

一、总则

（一）采购人。采购人即指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。

（二）政府招标采购方式。政府采购货物或服务（以下简称“货物服务”）的招标方式，分为公开招标和邀请招标。

（三）采购人在采购货物服务的招标投标活动中，应当贯彻落实“节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区和促进中小企业发展”等政府采购政策。

（四）采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性，对按照《政府采购品目分类目录》无法确定采购项目属性的，应按照有利于采购项目实施的原则确定。

（五）采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构必须在采购人委托的范围内依法开展采购活动。

（六）投标人的资格条件：

1.参加“政府采购货物服务投标活动”的供应商（以下简称投标人），应当是能够提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定的外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

（七）投标费用：投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

（八）招标文件应包括以下内容：

第一章  投标邀请；

第二章  投标人须知；

第三章  投标资料表；

第四章  评标标准；

第五章  拟签订的合同文本；

第六章  采购需求；

第七章  投标文件相关格式。

（九）招标文件澄清或者修改：

1.采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.现场考察以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.开标前答疑会以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

三、投标

（十）投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

（十一）投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

（十二）投标文件的构成：

1.投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

2.投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

（十三）投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

1.投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

2.商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

3.交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十四）投标报价要求：

1.投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

2.投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

3.采购人不支付报价以外的任何费用。

4.投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

5.投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

（十五）投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十六）投标有效期：

1.投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

2.采购人要求延长投标有效期的，必须在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

3.如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

（十七）投标文件的编制要求和签署要求

（1）投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

（2）投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

（十八）投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

（十九）提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

（二十）凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

（二十一）投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

（二十二）本项目不允许分包。

（二十三）投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

（二十四）有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

四、开标

（二十五）开标：

1.开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

2.由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

3.所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，投标人不足3家的，不得评标。

4.投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

五、评标

（二十六）公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

1.评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2.评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

（二十七）评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

（二十八）评标

1.评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

2.在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

3.采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

（二十九）投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

（三十）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（三十一）评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（三十二）废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

（三十三）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（三十四）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

（三十五）采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

（三十六）签订政府采购合同（合同签订方式）：

1.采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

3.中标人无正当理由拒签合同的，或在签订书面合同时向招标人提出修改合同或者附加条件，招标人取消其中标资格，其投标保证金（如有）不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金（如有）数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。该损失包括但不限于重新招标费用、成交价格高于本次招标价格部分、实现赔偿的诉讼费、律师费等费用。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正。

（三十七）采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国民法典》相关条款执行。

（三十八）履约保证金：

1. 中标人应当在评审结果公示日起三日内，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

2.如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

（三十九）腐败和欺诈行为：

1.采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

八、询问和质疑

（四十）询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

（四十一）质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

九、电子招标投标交易平台

（四十二）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http：//jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

- 第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》的条款项号相对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果因此而造成矛盾时，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一 | 总则 |
| （一） | 本项目采购人：徐州市公安局 |
| （二） | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| （四） | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| （五） | 本项目采购代理机构：大洲设计咨询集团有限公司 |
| （六） | 投标人的资格条件： 一、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 二、此项目不属于专门面向中小微企业采购的项目； 三、本项目的特定资格要求：采购包1：具备医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证或生产许可资格。 同时明确相关事项如下： 一、本项目不接受联合体参与采购活动。 二、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 三、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 四、查询及使用供应商信用记录： （一）由采购人查询信用信息。 （二）查询渠道包括： 1.“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2.中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 3.“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）； 4.“信用徐州”网（www.xuzhoucredit.gov.cn/）。 （三）截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 （四）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 （五）信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| （七） | 招标代理服务费由中标人支付，标准不高于《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 二 | 招标 |
| （九）1 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| （九）2 | 不安排现场考察。 |
| （九）3 | 不安排开标前答疑会。 |
| 三 | 投标 |
| （十一） | 投标文件的语言为中文 |
| （十二）1 （十二）2 | 投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）。 2.《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理）。 3、所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4、所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1-7必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明，以上证明文件提供原件的扫描件。 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何1月（不含开标时间当月）的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供投标人2023年度经审计的财务报告（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）扫描件一份；或提供投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件一份）。 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（采购包1提供投标人的医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证或生产许可资格的扫描件；采购包2提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 8.投标人无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。（要求见本章条款项号“（六）”中“四”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1、《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 2、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （二）商务资信 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 2、《法定代表人授权书》（提供原件的扫描件，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 （三）技术响应 1、《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 2、《采购需求符合性条件响应表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 四、综合评审评分项 （一）技术部分 （1）技术规格。（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 （2）项目实施方案。（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 （3）质量保证措施。（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 （4）售后服务及培训方案。（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 （二）商务部分 （1）类似业绩。（要求见本文件第四章《评标标准》、第六章《采购需求》）。 （2）评标标准其它需要提交的证明材料。 五、价格折扣文件格式 企业报价折扣证明：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》，如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注：1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。 |
| （十三）2 | 商务条件见： 一、本文件第四章《评标标准》中《评分细则》。 二、本文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2。 |
| （十三）3 | 交货和提供服务的时间：见本文件第五章《拟签订的合同文本》及或本文件第六章《采购需求》。 |
| （十四）3 | 本项目采购包1 不接受超过280万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，本项目采购包2不接受超过20万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。 报价应包括全部货物及伴随工程和服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| （十六） | 以人民币报价。 |
| （十七） | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过苏采云要求！ 说明：本项目采用线上投标，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件的，投标无效。 |
| （十八）4 | 见本文件第三章《投标资料表》中（十二）1和（十二）2 |
| （十九） | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间2024年11月28日北京时间9：30前。 2.投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （二十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭 CA 证书登录“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 开标 |
| （二十五）1 | 开标时间及地点： 1.开标时间：2024年11月28日北京时间9：30 2.开标地点：“苏采云”系统（网址： http：//jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http：//czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| （二十五）3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 评标 |
| （二十七） | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| （二十八）1 （二十八）1 （4） （二十八）3 | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分顺序排列。 采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：彩超机、AED除颤仪。 |
| （二十九） （4） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”，加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 七 | 政府采购合同 |
| （三十七）1 | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。 |
| （三十八） | 履约保证金：详见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。 |
| （四十一） | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：张芳芳；联系电话：0516-83660060； 办公地址：徐州市云龙区世茂广场钻石国际D座12楼 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |
|  | 特别提醒：授权委托书中如需“法定代表人或授权委托人签字或盖章”，投标人可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标金额 | 货物 | 服务 | 工程 | 收费上下限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100万以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% | 最低5千元 最高15万元 |
| 100万~500万 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |  |
| 500万~1000万 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |  |
| l000万~5000万 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |  |
| 5000万~l亿 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |  |
| 1亿~5亿 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |  |
| 5亿~10亿 | 0.035% | 0.035% | 0.035% |  |
| 10亿~50亿 | 0.008% | 0.008% | 0.008% |  |
| 50亿以上 | 0.006% | 0.006% | 0.006% |  |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；如高于15万元，按15万元收取。

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

7.多个采购包（标段）项目按总项目中标（成交）金额收费，最高不超过15万元。

8.账户信息：

收款人：大洲设计咨询集团有限公司徐州分公司

开户银行：江苏银行徐州开明支行

银行账号：60080188000081040

- 第四章  评标标准

采购包1：

| 项目 |  | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（满分30分） |  | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30 |
| 技术部分（66分） | 技术规格 （36分） | 完全满足招标文件《第六章 采购需求》中“采购清单及技术规格要求”得36分。招标文件《第六章 采购需求》中“采购清单及技术规格要求”中加“▲”项，每一项不满足或负偏离减2分,扣完本项评分为止；非加“▲”项每一项不满足或负偏离减1分，扣完本项评分为止。本项最低得0分。 加“★”的为实质性响应，不满足视为无效投标；加“▲”为次重要技术规格。 注：1.以上“技术规格要求”响应情况均须在投标文件《技术规格响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按不满足（负偏离）处理； 2.佐证材料应为材料原件彩色扫描件加盖投标单位电子签章，以投标人提供的技术资料（产品使用说明书、医疗器械注册证、检测报告、官网公示的技术参数、产品彩页、技术白皮书等）证明材料为依据，当投标人提供的其他技术资料与产品使用说明书不一致时，以产品使用说明书为准，没有依据的不得判定其指标符合要求。且需在投标文件《技术规格响应及偏离表》中清楚标注每一证明材料对应项页码，以便评委审核，未提供或提供不符合招标文件技术参数要求的或未标注证明材料对应页码的，视为负偏离，佐证材料中不能体现的，评审时不予认可； 3.投标供应商提供的所投设备的产品佐证材料如为虚假或伪造，或存在技术规格虚假响应情形的，一经发现则取消其投标资格，并记入不良记录。 |
|  | 项目实施方案 （6分） | 依据投标文件中提供的项目实施方案（包含但不限于项目实施计划、进度计划详细安排、进度保障措施等），从内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（2分）：全面具体详实得2分；不全面得1分； 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性不强得1分； 可行性（2分）：符合实际切实可行得2分；可行性欠缺得1分。 未提供的得0分。 本项最高得6分，最低得0分。 |
|  | 质量保证措施 （12分） | 依据投标文件中提供的质量保证措施（包含但不限于交付前质量保证措施、安装过程质量保证措施、质量承诺等），从内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得3分；全面性一般得2分；不全面得1分； 针对性（4分）：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性一般得2分；针对性不强得1分； 可行性（4分）：符合实际切实可行得4分；较可行得3分；可行性一般得2分；可行性欠缺得1分。 未提供的得0分。 本项最高得12分，最低得0分。 |
|  | 售后服务及培训方案 （12分） | 依据投标文件中的售后服务方案（包含但不限于售后服务体系、售后服务组织及技术保障措施、响应时间的迅速、售后服务所包含内容的优惠性程度、设备生产厂家提供质保及售后服务承诺书等），从内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（3分）：全面具体详实得3分；全面性一般得2分，不全面得1分； 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分； 可行性（2分）：符合实际切实可行得2分；可行性一般得1分。 未提供的得0分。 本项最高得7分，最低得0分。 |
|  |  | 根据投标文件中的培训方案的合理性、可执行性进行评分，健全、合理得3分；比较健全、比较合理得2分；不够健全、不够合理、无具体内容得1分。 未提供的得0分。 本项最高得3分，最低得0分。 |
|  |  | 在满足招标文件质保期要求（3年）的基础上，每免费延长一年质保的得1分，本项最高得2分。 投标文件中提供承诺函并加盖电子签章，否则不得分。 |
| 商务部分（4分） | 类似业绩 （4分） | 投标文件中提供投标人自2021年11月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有与本采购包采购标的类似业绩的，每有一个得2分，最高得4分。 注：投标文件中同时提供中标（成交）通知书原件扫描件、合同原件扫描件、发票（或对应银行收款进账凭证）原件扫描件并加盖电子签章，业绩合同中主要内容、总金额等清晰可见，缺一或提供内容模糊不清的不得分。 |

采购包2：

| 项目 |  | 评分办法 |
| --- | --- | --- |
| 价格分（满分30分） |  | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×30 |
| 技术部分（66分） | 技术规格 （30分） | 完全满足招标文件《第六章 采购需求》中“采购清单及技术规格要求”得30分。每一项不满足或负偏离减1分,扣完本项评分为止。本项最低得0分。 注：1.以上“技术规格要求”响应情况均须在投标文件《技术规格响应及偏离表》中表述清楚，如表述不清，则按不满足（负偏离）处理； 2.佐证材料应为材料原件彩色扫描件加盖投标单位电子签章，以投标人提供的技术证明材料为依据，没有依据的不得判定其指标符合要求。且需在投标文件《技术规格响应及偏离表》中清楚标注每一证明材料对应项页码，以便评委审核，未提供或提供不符合招标文件技术参数要求的或未标注证明材料对应页码的，视为负偏离，佐证材料中不能体现的，评审时不予认可； 3.投标供应商提供的所投的产品佐证材料如为虚假或伪造，或存在技术规格虚假响应情形的，一经发现则取消其投标资格，并记入不良记录。 |
|  | 项目实施方案 （12分） | 依据投标文件中提供的项目实施方案（包含但不限于系统总体设计、软件系统体系结构合理、系统维护灵活、进度计划详细安排、进度保障措施等），从内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得3分；全面性一般得2分，不全面得1分； 针对性（4分）：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性一般得2分；针对性不强得1分； 可行性（4分）：符合实际切实可行得4分；较可行得3分；可行性一般得2分，可行性欠缺得1分。 未提供的得0分。 本项最高得12分，最低得0分。 |
|  | 质量保证措施 （12分） | 依据投标文件中提供的质量保证措施（包含但不限于交付前质量保证措施、安装过程质量保证措施、质量承诺等），从内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面得3分；全面性一般得2分，不全面得1分； 针对性（4分）：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性一般得2分；针对性不强得1分； 可行性（4分）：符合实际切实可行得4分；较可行得3分；可行性一般得2分，可行性欠缺得1分。 未提供的得0分。 本项最高得12分，最低得0分。 |
|  | 售后服务及培训方案 （12分） | 依据投标文件中的售后服务方案（包含但不限于售后服务体系、售后服务组织及技术保障措施、响应时间的迅速、售后服务所包含内容的优惠性程度、软件开发商提供质保及售后服务承诺书等），从内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（3分）：全面具体详实得3分；全面性一般得2分，不全面得1分； 针对性（2分）：针对性强得2分；针对性一般得1分； 可行性（2分）：符合实际切实可行得2分；可行性一般得1分。 未提供的得0分。 本项最高得7分，最低得0分。 |
|  |  | 根据投标文件中的培训方案的合理性、可执行性进行评分，健全、合理得3分；比较健全、比较合理得2分；不够健全、不够合理、无具体内容得1分。 未提供的得0分。 本项最高得3分，最低得0分。 |
|  |  | 软件维保、升级服务期限：维保期限不低于3年，每免费延长一年维保的得1分，本项最高得2分。 投标文件中提供承诺函并加盖电子签章，否则不得分。 |
| 商务部分（4分） | 类似业绩 （4分） | 投标文件中提供投标人自2021年11月1日以来（时间以合同签订时间为准）具有与本采购包采购标的类似业绩的，每有一个得2分，最高得4分。 注：投标文件中同时提供合同原件扫描件、发票（或对应银行收款进账凭证）原件扫描件并加盖电子签章，业绩合同中主要内容、总金额等清晰可见，缺一或提供内容模糊不清的不得分。 |

本章说明：

（一）本项目采用综合评分法。

（二）促进中小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业须满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

- 第五章  拟签订的合同文本

项目名称：

项目编号：

采 购 包：

政府采购合同

采购人：

成交供应商：

合同签订日期：  年   月   日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

1.15“采购需求” 见合同附件6。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款或卖方的履约保证金中予以扣除。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3验收标准（验收要求、验收标准和程序）：见合同附件5。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价或从卖方的履约保证金中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其他义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况，合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其他救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为，买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书籍并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议（不论是书面的，还是口头的）。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

第一条 定义

1.1 “买方”为              。

1.2 “卖方”为              。

1.3 “工作现场”为买方指定地点。

1.4“合同货币”即人民币。

第二条 价格

2.1合同总价为￥           大写：人民币                    。

第三条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

3.1本合同总金额为人民币大写金额             元（小写金额：            元），经双方协商一致，选择以下第       种付款方式：

（一）付款方式一（提交预付款保函的）

1、预付款：合同总价的百分之五十（50%）即¥_     大写：人民币     作为预付款，在合同签订生效，买方收到等额预付款保函、发票（发票金额为合同总价的50%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的卖方账户。

2.结算款：经买方最终验收合格，卖方提交结算资料，经买方审核确认后，买方自收到发票（发票金额为扣除预付款、各项扣款后的最终结算价款数额）后10个工作日内办理财政资金申请手续，将资金支付到合同约定的卖方账户。

卖方需提交的支付文件包括：

①卖方出具的正式发票和完税证明；

②如因卖方未能开具真实有效的发票或未提供支付申请而导致买方延期付款的，责任由卖方承担。开具发票为本合同卖方主要义务。买方内部正常审批流程不计算在付款期限之内。若因财政付款审批程序滞后，买方不承担逾期付款的违约责任。

（二）付款方式二（不提交预付款保函的）

1、预付款：合同总价的百分之三十（30%）即¥      大写：人民币     作为预付款，在合同签订生效，买方自收到发票（发票金额为合同总价的30%）后10个工作日内，将资金支付到合同约定的卖方账户。

2、结算款：经买方最终验收合格，卖方提交结算资料，经买方审核确认后，买方自收到发票（发票金额为扣除预付款、各项扣款后的最终结算价款数额）后10个工作日内办理财政资金申请手续，将资金支付到合同约定的卖方账户。

卖方需提交的支付文件包括：

①卖方出具的正式发票和完税证明；

②如因卖方未能开具真实有效的发票或未提供支付申请而导致买方延期付款的，责任由卖方承担。开具发票为本合同卖方主要义务。买方内部正常审批流程不计算在付款期限之内。若因财政付款审批程序滞后，买方不承担逾期付款的违约责任。

3.2 履约保证金退还的方式、时间、条件和不予退还的情形：

退还方式：由买方将履约保证金无息退还至卖方账户。

退还时间：本项目合同标的履约完成、验收合格、合同期限结束后三十日内一次性无息退还。

退还条件：本项目合同义务全部履行完毕。

不予退还的情形：卖方拒绝履行合同义务或履约保证金已经根据合同约定扣完的。

3.3 买方逾期支付资金的，每逾期（10）天，买方向卖方支付合同总价的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（1）%。

买方逾期退还履约保证金的，每逾期（10）天，买方向卖方支付履约保证金的（0.05）%的违约金，但违约金的总数不超过履约保证金的（5）%。

第四条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

4.1卖方应于合同生效后，_____日内交付货物并安装调试完毕，由采购人进行验收。

4.2 交货地点为买方指定地点。

4.3卖方应在不迟于每批合同标的备妥待运前 5 日通知买方。

4.4如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 （1%）的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之二十（20%） ，违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同标的的义务。

如果卖方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍买方采取其他救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

第五条 包装与标记

5.1 商品（合同标的）包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《商品包装政府采购需求标准（试行）》。

5.2快递包装具体要求：见《关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、 《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知》（财办库〔2020〕123号）中《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

第六条 技术资料

6.1 技术资料随合同标的同时交付给买方。

第七条 安装

7.1卖方应于合同生效后，_____日内交付货物并安装调试完毕，由采购人进行验收。

第八条 验收

8.1 合同标的的试运行、验收应在卖方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，卖方可向买方书面提出试运行、验收要求，买方在接到书面要求后 3 日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因卖方原因发生迟延和/ 或在其他情况下发生额外费用，买方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿，同时视为卖方逾期交付，并按照合同约定承担逾期交付的违约责任。

第九条 索赔

9.1买方有权选择本条款规定的任意或全部救济方式。

9.2卖方应在收到买方索赔要求后14日内作出书面回复，否则该索赔要求将被视为已被卖方接受。卖方应在买方发出索赔要求后14日内，按照买方选择的救济方法解决索赔事宜。

第十条 不可抗力

10.1 如果不可抗力事件的影响持续超过20日，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十一条 合同的终止

11.1如果卖方有下述违约行为，买方可以全部或部分的终止合同：

卖方在合同规定的交货期限后10日内仍未能交付合同标的和/ 或技术资料；或者卖方未能履行合同项下任何其他义务，并且在收到买方违约通知后5日内仍未能对其违约行为作出补救。

11.2 在买方全部或部分终止合同的情况下，买方可以以适当的条件取得与未按合同规定交付的标的和/或文件和/或未提供的服务类似的标的和/或文件和/或服务，卖方应承担买方由此发生的额外费用。但是，卖方仍应继续履行合同义务中没有终止的部分。

第十二条 争议的解决

12.1如果不能协商一致，合同任何一方有权向买方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条 合同生效及其他

13.1按照《财政部关于做好政府采购信息公开工作的通知》（财库〔2015〕135号），买方依据《保守国家秘密法》等法律制度规定确定本合同          部分涉及国家秘密，该涉及国家秘密部分不公告；买方依据《反不正当竞争法》等法律制度的规定与卖方约定本合同        部分涉及商业秘密，该涉及商业秘密部分不公告。

13.2因买方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，买方对卖方受到的实际损失予以赔偿或者补偿。

13.3如果发生因产品质量或售后服务不及时导致买方损失，卖方应承担买方为维权产生的全部费用(包括但不限于直接损失、间接损失、鉴定费、差旅费、律师费等)。

13.4买方有权按照合同约定可以在应付款中直接扣除违约金。

13.5买方若发现卖方向买方提交的投标资料以及本合同所载内容有弄虚作假、隐瞒事实内容等情形的，买方有权视情形单方解除本合同，卖除应退还买方已支付的合同款外，还应向买方支付合同总金额20%的违约金。

13.6合同双方的通讯地址：

买方：

地址：

邮编：

电话：

传真：

卖方：

地址：

邮编：

电话：

传真：

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。）

合同附件3：售后服务和技术培训

（要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件。）

合同附件4：供货范围和价格清单

（要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件。）

合同附件5：验收标准（验收要求、验收标准和程序）

（要求见招标文件第六章《采购需求》。）

合同附件1：

合同协议书

合同编号：____________

签字日期：____________

签字地点：____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对徐州市公安局医疗设备采购（含医疗信息管理系统）（项目名称）项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0192的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

1.本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2.以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

（1） 合同协议书

（2） 中标通知书

（3） 合同专用条款

（4） 合同通用条款

（5） 除合同附件1外的合同附件

（6） 其他文件

3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4.考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5.本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

（1） 双方加盖公章或合同专用章；

（2） 买方收到卖方按政府采购合同金额（合同总价）的 10%提交的履约保证金（卖方以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交履约保证金，也可自愿使用履约保函（保险）代替缴纳履约保证金，具体详见《关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》（苏财购〔2023〕150号）规定）。

6.合同一式     份，具有同等法律效力，买方     份，卖方     份。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：      ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

卖方（签章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

开户银行：

银行账号：

- 第六章  采购需求

一、说明

1、采购人：徐州市公安局

2、采购项目名称：徐州市公安局医疗设备采购（含医疗信息管理系统）

3、采购标的：采购包1：医疗设备。

医疗设备对应的中小企业划分标准所属行业为（工业）。

注：中小企业划分标准所属行业以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准：（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

采购包2：医疗信息管理系统。

医疗信息管理系统对应的中小企业划分标准所属行业为（软件和信息技术服务业）。

注：中小企业划分标准所属行业以《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准：（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

4、本项目为非专门面向中小微企业采购的项目。

5、本项目采购的为非进口产品。

6、采购预算：本项目采购包1不接受超过280万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，采购包2不接受超过20万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价。投标人应当根据采购项目的要求按人民币报价，“报价”如无特别说明，均指含税价格，发票为增值税专用发票或增值税普通发票（所包含的仪器设备类为增值税专用发票，物资耗材、工程和服务类为增值税普通发票）。投标人报价应包括全部货物及伴随工程和服务的相应价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、管理、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、采购清单及技术规格要求（以下加“★”的为实质性响应，不满足视为无效投标；加“▲”为次重要技术参数。）

采购包1：医疗设备采购

| 序号 | 设备类别 | 设备名称 | 技术规格要求 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基本设备 | 医用药品冷藏柜 | 1.样式：立式，箱内温度是2℃～8℃，有效容积≥1000L； 2.噪音值≤50dB； 3.外部材料：喷涂钢板，内胆材料：喷涂钢板； 4.门体数量及材质：2扇，双层中空钢化玻璃门，中间充惰性气体； 5.网架：标配≥10层浸塑网架，搁架配有插卡槽，可调高度，带标识条； 6.脚轮：4个脚轮；2个定向轮，2个万向轮带琐止设计，用户可根据需要移动箱体；具备2个调平脚，可固定箱体； 7.测试孔：1个，方便安装温湿度记录仪； 8.压缩机：国际知名品牌压缩机，冷凝器机舱内置丝管冷凝器； 9.风道设计：循环风冷背吹技术，避免因储存物品的阻挡导致通风不畅或温度不均匀； 10.制冷系统：高效的制冷系统设计，通过强制风冷循环系统实现更均匀的温度布局，同时保证更小的温度波动，从而实现样本储存温度的稳定；翅片式蒸发器配合独特的循环风冷背吹技术设计，保证箱内无霜； 11.温度控制：微电脑控制系统，LED数码显示温度数据，可确保精确稳定的运行；精准的电子温度控制及显示，精度达到0.1℃； 12.显示方式：LED数码显示屏，可显示箱内温度及各种报警信息； 13.感温盒：温度传感器置于模拟液中，真实反映物品实际存储温度； 14.报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警，具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式； ★15.具有医疗器械注册证或备案证明。（提供证明材料原件扫描件加盖电子签章） | 1 | 个 |  |
|  |  | 医疗处置台 | 1.参数：1350*700*800mm（±5mm），蓝白色； 2.柜体采用≥δ1.2mm 优质冷轧钢板材制作，经切割、折压、焊接成型，经酸洗磷化、静电喷塑处理加工而成； 3.座面采用≥δ1.2mm 优质 SUS201不锈钢板材，牢固可靠，美观大方，耐久防锈； 4.对开门式设计，以适应客户要求，配备抽屉与书写板选项； 5.中间带有 2 个抽屉，抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活，无噪音； 6.采用整体一体化设计。 | 4 | 个 |  |
|  |  | 听诊器 | - 频响曲线：100-500Hz以测试声源为基准。衰减不大于12dB、在500-1000Hz不大于20dB； - 弹簧片硬度：HR15N82.9-88.4； - 耳环弹力：两耳塞拉开140mm，弹力值在1.372-1.960N； 耳环弹性：两耳塞拉开300mm，1分钟后回复，变形不大于10mm。 | 10 | 个 |  |
|  |  | 台式水银血压计 | - 测量压力范围：最少： 0 Torr（0 psi），最多： 300 Torr（5.8 psi）； - 铝板箱； - 2.5mm玻璃管内径； - 棉质标准袖套：54*14.5cm； - 标准双管乳胶囊：22*12cm； - 测量范围：0-300mmHg； 7.准确度：3mmHg，细分：2mmHg。 | 10 | 个 |  |
|  |  | 医用高精度电子血压计 | - 适用臂围：17-42cm； - 测量类型：成人； - 安全类型：BF型应用部分； - 电源：220 V～,50 Hz，配备备用电池； - 额定功率：≤150 VA； - 压力范围：0kPa（0mmHg）～39.6 kPa（297 mmHg），精度：±3mmHg； - 测量范围： 收缩压 4 kPa（30 mmHg）～36 kPa（270 mmHg）； 平均压 2.7 kPa（20 mmHg）～31.3 kPa（235 mmHg）； 舒张压 1.3 kPa（10 mmHg）～29.3 kPa（220 mmHg）； - 脉率范围：40 bpm - 240 bpm，误差：±2%或±2次/分取大值； - 工作环境： 温度：5 ℃～40 ℃ 湿度：15%～85% 大气压力：700 hPa～1060 hPa； - 重量：≤ 6 kg。 | 6 | 个 |  |
|  |  | 全自动隧道式电子血压计 | 1、测量方法：示波法； 2、测量位置：左、右手臂均可测量； 3、显示屏：1ED数字显示； 4、规格：隧道式，适用臂围17Cm-42cm； 5、输出值：收缩压、舒张压、脉搏； 6、血压测量范围：0~300mmHg； 7、脉搏数强1定范围：30~200bpm； 8、压力监测：压力泵自动式加压，在血压测量过程中，能自动加压至最适程度，确保测量准确，缩短测量时间，具有超压保护作用； 9、语音功能：有可调挡的语音提示； 10、测量时间：少于40秒； 11、标准配置：台式主机（医用）、数据线、全中文热敏打印机,可自动切纸； 12、精确度：血压±3mmHg,脉搏：±2%； 13、数据输出：测量结果可传输到电脑（选择RS232）；数据接口有双向通信功能，测量者手臂放好后，机器自动启动进行测量； 14、压力单位：mmHg和KPa两种单位切换显示； 15、安全装置：双重安全装置，过压保护； 16、适用人群：年龄大于12岁儿童及成人； 17、测压隧道内具备肘垫到位检测功能，避免因胳膊放置位置不当导致测量偏差。 | 1 | 个 |  |
|  |  | 玻璃水银体温计 | 1.测量范围：35℃—42℃； 2.精确度：0.1℃—0.2℃； 3.温度计长度：12—15厘米。 | 50 | 个 |  |
|  |  | 额温枪 | 人体测温仪最佳红外波长为9-13微米（μm），最大值温度测量区间为35-45℃之间。通过对耳、额表面温度与实际体温的偏差值修正、校准，便能显示准确的体温值。 具体参数指标如下： - 精确测量：测量偏差≤±0.3℃； - 快速测温：测量时间<1秒钟； - 测量距离：在5-15CM之内都可以适应，无需固定测量距离； - 屏幕显示：屏幕液晶显示测量温度； - 单位转换：使用摄氏度、华氏度互相转换； - 温度报警：自由设定报警温度； - 存储数据：存储测量数据，便于分析参考对比； - 非接触性：对人体耳腔、额头测量，不接触人体皮肤。 | 10 | 个 |  |
|  |  | 观片灯 | 医用LED双联观片灯。 | 5 | 个 |  |
|  |  | 超声波LED体重身高测量仪 | - 体重精度：50g； - 体重误差：±0.3KG； - 身高精度：0.1cm/误差：±0.5cm； - 称重范围：3kg-200kg； - 测量范围：50cm-210cm； - 单位：KG； - 供电方式：插电款； - 软件：健康小程序； - 测量数据：屏幕可打印≥12项数据+小程序≥24项； - 串口：RS233通用串口（可链接电脑）。 | 2 | 台 |  |
|  |  | 治疗推车 | 1.尺寸：500×400×740/850（mm）； 2.规格：双层一抽； 3.材质：优质不锈钢； 4.主材规格：板材厚度≥1.0mm，φ25×1.2mm； 5.表面静电喷涂，颜色于与病房环境和谐一致； 6.万向轮：φ75聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发。 | 6 | 台 |  |
|  |  | 手推式担架车 | 1.尺寸：195*60*（60-80）cm； 2.材质：优质不锈钢+轻型合金铝材料； 3.主材规格：板材厚度≥1.2mm； 4.表面静电喷涂； 5.万向轮：φ100聚胺酯双轴承静音脚轮，防卷发。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 15L医用氧气瓶 | 常规氧气瓶的压力上限为15Mp（兆帕）换算为大气压就是147个大气压。耐压能力检测值为22.5Mp。常规充装的钢瓶内压力应在12~15Mp左右。瓶内气体不能全部用尽,应保留不少于0.1-0.2MP的剩余压力。 | 1 | 个 |  |
|  |  | 10L医用氧气瓶 | 常规氧气瓶的压力上限为15Mp（兆帕）换算为大气压就是147个大气压。耐压能力检测值为22.5Mp。常规充装的钢瓶内压力应在12~15Mp左右。瓶内气体不能全部用尽,应保留不少于0.1-0.2MP的剩余压力。 | 2 | 个 |  |
|  |  | 紫外线消毒灯车 | - 灯管功率：≥30W； - 灯管数量：2 支； - 静态适用体积：≥50m3； - 灯管寿命：≥6000 小时； - 电源电压：220V±10%，频率：50Hz±10%； - 253.7nm 辐照强度（1m 距离）：≥117uw/cm2； - 点灯稳定时间：≤30 秒； - 移动可折叠，灯管可内藏，可多角度调节：00-180°； - 带定时装置，定时完毕铃声提醒； - 灯臂长度：920mm±2mm。 | 16 | 台 |  |
|  |  | 心电图机 | - 12导心电波形能同时打印热敏纸上； - ≥7英寸触摸屏； - ▲起搏器采样率不低于16,000Hz； - ▲无需选择灵敏度，自动检测起搏器工作状态； - 电压分辨率不低于1uV； - 模数转换不低于24位； - 开机出波形时间不超过7秒； - 内置存储容量不低于800份； - 电池单次充电至少可供打印400份报告； - ▲屏幕可预览完整的心电图报告； - 更改患者信息后，可自动再分析心电波形，并作出新的诊断； - 输入患者信息时，屏幕下方可显示一道ECG实时波形作监护； - 可以USB线连接外置打印机，将报告打印于A4纸； - 可支持条形码扫描枪接收患者； - U盘可存储并转移PDF或XML格式的报告； - 波形增益：2.5, 5, 10, 20, L=10 C=5, L=20 C=10 mm/mV, 自动； - 记录仪分辨率：水平40 dots/mm @ 25 mm/s, 垂直8 dots/mm； - 心电放大器：直流耦合； - 走纸速度：5, 12.5, 25 & 50 mm/s； - 重量不大于5Kg。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 彩超机 | - 一、货物名称：全数字化彩色多谱勒超声诊断系统 - 二、产品用途说明 适合腹部、妇科、产科、心脏、浅表组织与小器官、神经、外周血管、颅脑,泌尿系统、儿科、矫形外科、经直肠、超声引导下介入性治疗等全身超声应用。 - 配置要求： - 彩超壹套包含：凸阵腹部探头一把、高频小器官探头一把、相控阵心脏探头一把。 - 四、主要规格及系统概述： （一）系统通用功能： 1.1监视器：≥21寸高清晰、医用专业彩色液晶显示器，显示器角度可调范围≥30° 1.2主机探头接口数： ≥3个 1.3▲控制面板支持升降 1.4 具有侧向增益补偿技术LGC。 1.5 梯形成像：线阵探头视野扩展≥15%。 1.6 具有二维声束偏转技术。 1.7 具有实时双幅显示，实时三同步成像功能。 1.8 具有彩色血流全程优化技术。 1.9 具有多普勒信号智能处理技术。 1.10智能实时宽景成像 1.11 全面的应用软件功能 （腹部、心脏、妇产科、外周血管、小器官、骨科、泌尿科等测量计算软件包）。 1.12▲要求机器内置超声教学软件 （二）探头要求： 2.1 探头类型（数量）：凸阵探头（1个）、线阵探头（1个）、相控阵探头（1个）。 2.2 探头接口：探头接口≥3个，大小一致并可互相通用。 2.3 探头规格： B/D兼用，相控阵B/PWD及B/CWD； 线阵：B/PWD；凸阵：B/PWD 2.4 扫描频率： 凸阵：频率范围2.0 – 6.0 MHz。 线阵：频率范围5.0 – 10.0 MHz。 相控阵：频率范围2.0 – 3.0 MHz。 （三）二维灰阶模式 3.1数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹 3.2最大显示深度：≥30cm 3.3动态范围： ≥220 3.4预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件 3.5最大帧频400帧／秒 （四）彩色多普勒成像 4.1 显示方式：B/C、B/C/M、B/POWER、B/C/PW、B/C/CW 4.2多普勒频率≥2段可视可独立调节 4.3 B/Color双幅实时显示 4.4最大帧频≥233帧／秒 （五）频谱多普勒模式 5.1频谱多普勒模式：包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续多普勒 5.2显示方式：B, PW，B/PW,B/CW， B/C/PW, B/C/HPRF，B/C/CW，二维\彩色多普勒\频谱多普勒三同步显示模式等 5.3取样容积： 0.5-20mm 5.4支持频谱自动测量 （六）测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒） 6.1 一般测量功能。 6.2 一般腹部测量和计算功能。 6.3 泌尿科测量和计算功能。 6.4 妇产科测量和计算功能。 6.5 外周血管测量与分析功能。 6.6 心脏功能测量与分析功能。 6.7 用户自定义测量和计算功能。 （七）图像存储与（电影）回放重现 7.1 硬盘存储≥1TB 7.2 内置一体化工作站 7.3输入/输出： USB口（3个）、外部视频, VGA，网口 7.4 DICOM3.0基本组件 7.5 支持移动终端系统：超声设备与智能设备无线连接，通过无线连接将超声机器的临床图像传输到手机或平板电脑 7.6电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，图像对比。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 心电监护仪 | - 监护仪外形结构： - 一体式监护仪,可用于监护成人,儿童； - ≥10.4寸彩色LCD显示屏，LED背光，彩色高分辨率达800*600，8通道波形显示； - 主机带电池重量<4kg（标配，不含记录仪）； - 监测参数： - 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温； - 具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测； - 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护； - 可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况； - NIBP和BP的测量范围宽，大大提升边界情况的测量准确性； - 成人：sys 25-290 dia 10-250 avr 15-260； - 支持心率变化统计和动态血压分析。 - 系统功能： - 支持中/英文字符和条码扫描枪输入； - 具有三级声光报警，参数报警级别可调； - 具备报警集中设置功能； - 具备血液动力学、药物计算功能； - 可选内置存储卡，也支持外部USB存储；设备，支持掉电存储和U盘数据导入导出功能； - 具备报警功能； - 支持VGA外接拓展显示屏； - 具备1200小时趋势图表、1800个报警事件、1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾； - 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面； - 支持U盘导入导出配置； - 标配普通锂电池，工作时间可达4小时；可选配高容量锂电池，工作时间达8小时； - 支持3通道记录仪； - 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰； - 独创支持附件收纳盒设计，让床旁附件管理更有序、更高效； 15.防水等级达到IPX1标准。 | 3 | 台 |  |
|  |  | 血糖血脂尿酸检测仪 | 1.存储：血糖、尿酸、血脂、血压测试结果各100组； 2.测量范围： 血糖：1.1mmol/L~33.3mmol/L（20 mg/dL~600 mg/dL） 尿酸：179μmol/L~1190μmol/L（3mg/dL~20mg/dL） 总胆固醇：2.59mmol/L~10.35mmol/L（100mg/dL~400mg/dL） 高密度脂蛋白固胆醇 ：0.39mmol/L~2.59mmol/L（15mg/dL~100mg/dL） 甘油三酯：0.51mmol/L~5.65mmol/L（45mg/dL~500mg/dL） 血压 0~280mmHg 脉搏 （40~199）次/分 测量时间 目录 血糖 5s±1s 尿酸 20s±1s 血脂 ≤120s - 3.智能语音，超强抗干扰，报告快速打印； - 4.至少检测8项； - 5.大容量锂电池，一次充电，可测≥105次； - 6.≥5寸高清触控彩屏。 | 2 | 台 |  |
|  |  | - 指夹式无创血糖仪 | - 1.≥1.77英寸显示屏； - 2.检测原理：代谢热整合法； - 3.测量范围：3.1mmol/L-17.5mmol/L； - 4.锂离子电池，电池容量：≥500mAh； - 5.运行模式：间歇运行，运行1分钟；1：15； - 6.手机APP智能管理，自动存储测量结果； - 7.可测试的参数包括环境温度、环境湿度、人体体表温度、人体体表湿度、血流速、血氧饱和度。 | 10 | 个 |  |
|  |  | 动脉硬化检测仪 | - 采用示波法同步测量四肢血压； - 测量部位：四肢，左右上臂，左右下肢脚踝处； 3、臂围测量范围：20-38cm； 4、下肢测量宽度范围：16cm-33cm； 5、额定功率：115VA 电压 220V； - 血压测量性能要求： 测量范围：0kPa～34.7kPa（0mmHg～260mmHg）； 测量精度：±0.4kPa（±3mmHg）； 可重复性：在静态连续低压状态下测量，在刻度范围内每一点重复测量的读数之间，相差不大于0.533 kPa（4mmHg）； - 测量参数：baPWV（脉波速度〉、ABI（脚踝-上臂指数）、BAI（臂踝指数〉、HR（心律）、PVR（脉搏体积记录）﹑收缩压SBP（四肢）、舒张压DBP（四肢）、平均压MAP（四肢）、脉压PP（四肢）； 8、结构特点：有袖带放置盒，方便操作管理。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 口腔综合治疗仪 | 1 牙科椅 - 坐垫靠背头枕 - 超纤皮革发泡成型。超薄梨形椅背，具有腰部支撑设计。头枕具有颈部支撑和头部固位功能设计。 - 枕头架 - 按压式三关节铝合金头枕架，具有儿童和轮椅人士治疗位。 - 治疗椅椅架 - 五金椅架，表面电泳处理。内高支点结构，具有靠背坐垫联动结构设计。 - 底座 - 一体高强度铸铝底座，外表面采用汽车烤漆工艺，附着力强、耐磨损。 - 弯板 - 一体式高压铸铝工艺成型，外表面采用汽车烤漆工艺，附着力强、耐磨损。 - 左扶手 - 高压铸铝工艺成型，镶嵌木纹扶手。外表面采用汽车烤漆工艺，附着力强、耐磨损。可选配右扶手。 - 电动推杆 - 24V直流静音电机，进口品牌电动推杆。 - 座椅高度 - 最低椅位≤390mm，最高椅位≥800mm。 - 靠背俯仰角度 - 115°-185°，具有休克急救治疗位。 2 下挂式器械盘 2.1 手机管 标配3条优质四孔手机管。 2.2 器械盘防污垫 可拆卸式器械盘硅胶垫，耐134℃高温高压灭菌处理。 2.3 控制面板 触摸式按键板，液晶显示设备工作状态。 2.4 功能设置 具有治疗椅升降俯仰控制按键、设置、复位、急救位、口腔灯、加热、漱口水、冲痰盂等按键，可以为三名医生每人设置三种记忆椅位。 2.5 器械挂架 气控式五器械位挂架，可以135°旋转，方便医生使用。 2.6 三用枪 标配三用枪一只，枪管可拆卸高温灭菌处理。 3 侧箱 3.1 侧箱壳 注塑工艺成型，选用抗紫外线、防变色、抗老化材料，侧箱可整体旋转90°，方便四手操作； 3.2 强弱吸过滤器 外置式双过滤网，插拔式安装。 3.3 净水系统 具有纯净水系统，1000ml净水瓶，外置式安装，低水位清晰可见。 3.4 水源转换系统 具有市政自来水和纯净水转换系统。 3.5 漱口水加热系统 具有漱口水加热系统，具有超温安全保护，出水温度40±5℃。 3.6 电磁阀 品牌电磁阀，质量稳定，性能可靠。 4 痰盂盆 4.1 痰盂盆 一体式陶瓷痰盂盆。 4.2 水嘴 插拔式漱口水和冲痰盂水水嘴，方便清洗消毒处理。 4.3 旋转角度 痰盂盆可整体旋转180°，方便病人使用。 5 副控 5.1 副控支撑架 副控支架可旋转90°，方便四手操作。 5.2 控制盒 可180°旋转，美式风格外观，可独立旋转挂架，方便助手操作。 5.3 控制面板 触摸式按键面板。 5.4 功能设置 可控制治疗椅运动、记忆椅位、口腔灯、加热、漱口和冲痰水等功能。 5.5 三用枪 标配三用枪一只，带热水功能。 5.6 强弱吸 铝合金可调节强弱吸手柄，具备强弱吸延时关闭功能。 6 口腔灯 6.1 光源 六孔直射式LED光源，具有黄、白两种光源，黄光具有防固化功能。 6.2 控制 感应式无极亮度调节。 6.3 照度 从小于10000到大于30000Lux可调节。 6.4 色温 5000±10%K。 6.5 手柄 一键拆卸式手柄，可高温灭菌处理。 6.6 旋转关节 三关节旋转，照明无死角。 6.7 灯珠寿命 灯珠寿命＞30000小时。 7 脚踏开关 7.1 动态器械控制 可控制手机、洁牙机等器械的工作，可控制干湿磨和单吹气功能。 7.2 椅位控制 可控制治疗椅升降俯仰运动。 7.3 水单元控制 可控制漱口水和冲痰盂水。 8 医生座椅 8.1 座椅形状 舒适圆形坐垫，人体工学靠背。 8.2 座椅调节 靠背角度可调节，无缝贴合人体脊柱。 8.3 座椅高度 座椅高度可调节。 8.4 座椅脚轮 普通医用静音脚轮。 9 安全保护 9.1 机椅互锁 确保治疗机工作时，治疗椅不会被误操作。 9.2 急停保护 一键式切断设备水、气、电供给。 9.3 误操作保护 确保设备在误操作时，不会对患者造成伤害。 10 设计输入参数 10.1 输入气压 0.55-0.6MPa,流量：≥75L/min； 10.2 输入水压 0.2-0.4MPa，流量：≥2.5L/min； 10.3 输入电压 220V/50Hz±10%，功率：＜900VA； 11标准配置 1 电动牙科椅1套 2 口腔灯1个 3 下挂式器械盘1套 4 助手位1套 5 三用喷枪2支 6 优质高速手机管2根 7 优质低速手机管1根 8 强吸手柄1个 9 弱吸手柄1个 10 陶瓷痰盂盆1个 11 漱口水恒温系统1套 12 净水瓶供水系统1套 13 复合脚踏开关1个 14 医生座椅1个 | 1 | 套 |  |
|  |  | 医院污水处理器 | 规格型号：自流款； 设备尺寸：50*50*100CM； 功率：≥90W； 控制方式：时间控制/液位控制； 电源电压：220V； 消毒方式：臭氧消毒； 使用原料：无需原料。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 骨密度检测仪 | 1.测量原理：通过轴向反射技术测量超声波沿平行于胫骨或桡骨方向的超声速度（SOS），同时计算出一组参数来反应骨质状况。 2.测量方式：手持式宽频聚焦，阵列多发多收，高精度，多晶片探头检测，检查程序全自动。 - 3.测量部位：桡骨，胫骨双部位测量。 - 4.平行度角度提示软件：实时可视探头与皮肤接触状态、探头与骨骼平行度，软件页面自动显示探头当前的角度位置，提示修正角度，从而便于快速矫正检测手法，提高检测效率。 - 5.★探头：≥1.00MHZ宽频探头,误差范围±8%。穿透力强，测量准确，适应不同年龄段的人群。 - 6.超声速度SOS指标： 6.1超声速度SOS误差≤±1%； 6.2超声速度SOS精度≤0%； 6.3超声速度SOS测量重复性≤0%。 - 7.测量范围：儿童（0-20岁），成人/老人（20-100岁），全自动分析得出结果。 - 8.检测迅速：单次测量≤6秒；重复精确测量≤19秒；完成快速度检测。 - 9.中国人参考值数据库（曲线模板）及统计功能，软件语言支持中英文切换。 - 10.计算参数齐全： 成人：T值、Z值、同龄比、成人比、骨骼的生理年龄（PAB）、 预期发生骨质疏松的年龄（EOA）、相对骨折风险（RRF），骨强度指数（BQI）； 儿童：Z值、骨骼的生理年龄（PAB）、身高预测、肥胖度，BMI指数。 - 11.SQV高级校准模块，该校验模块可显示当前温度以及当前温度下标准声速值并配有温度校准软件（随机自带）。 - 12.病例数据库管理系统，自动记录、查询、分类、备份等，快速方便查找；测量结果可导出成Word、PDF、JPG格式，便于医生进行数据统计和分析。 - 13.全中文彩色报告单，支持微信扫码自助下载打印，可选配营养处方报告；支持各种尺寸报告格式，方便随时预览、打印；可自定义显示报告内容，包括显示医院LOGO，选择隐藏部分参数。 - 14.多接口支持：Dicom接口（PACS）、身份证信息读取接口、数据库视图接口、本地文件接口、Web Service接口和微信扫码获取报告接口、USB连接PC接口，随插随用，方便灵活。 - 15.防浸液等级：整机防浸液等级IPX0，探头防浸液等级IPX7。 - 16.配备可移动台车、一体机电脑、彩色打印机。 - 17.可选配同厂家无线超声骨密度仪探头（1.25Mhz）含注册证。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 人体成分分析仪 | 1、工作原理：多频率生物电阻抗测试； 2、测试部位：≥5个节段部分测量（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）； 3、电极： ≥8点接触式电极； 4、测量频率：5，50，250 kHz； ▲5、测量电流：≤350μA（提供技术材料原件扫描件加盖电子签章）； 6、测量时间：≤1分钟； 7、输出值：总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪量、体重、肌肉量、去脂体重、体脂肪量、骨骼肌肉量、身体质量指数、体脂肪率、腰臀比、内脏脂肪阶段（面积）、体重控制、体型判定、营养评估、肌肉评估等； 8、输出报告：分为成人报告（18-99岁）及儿童报告（5-17岁）； ▲9、机器内置运动处方、营养处方（提供营养处方系统软件著作权证和检测报告单原件扫描件加盖电子签章）； 10、参考标准：亚洲人群标准（多人种标准可供选择）； 11、显示屏：≥7寸 液晶触摸屏，分辨率800*480 PPI； 12、通信接口：USB 2EA（master,slave）, RS-232, Ethernet 2EA, VGA； 13、报告：专用A4报告，普通A4报告； 14、其他性能：有云平台接口，支持手机APP； 15、选配件：身高仪、血压仪，PC（专用管理程序）通信操作； ▲16、阻抗测量范围：20-1200Ω,误差≤3%（提供具有CMA标识的检验报告证明原件扫描件并加盖电子签章）； 17、体重测量范围：5-250kg； 18、身高输入范围：90-220cm； 19、年龄输入范围：5-99岁； - 20、结构：底座自带水平仪，纠正测量水平角度，外观设计符合人体工程学原理（提供照片加盖电子签章）。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 5L吸氧机 | - 1.操作环境： - 1.1 环境温度范围：5℃~40℃； - 1.2 相对湿度范围 ≤80% RH； - 1.3 大气压力范围 86kPa~106kPa； - 2.重量：≤10kg； - 3.电气分类：II类设备，BF型应用部分； - 4.设备类型：非AP/APG设备； - 5.额定电源：AC220V 50Hz； - 6.氧气流量推荐使用范围：1L/min～5L/min； - 7.模式：吸氧+雾化； - 8.噪音≤48dB（平均A计权，流量5L/min时）； - 9.雾化速率：0.12mL/min～0.9mL/min； - 10.输出气体理化指标： - 10.1 氧浓度≥90%（V/V）； - 10.2 二氧化碳含量≤0.01%（V/V）。 | 4 | 台 |  |
|  |  | 指夹式血氧仪 | 1.显示方式：OLED显示； 2.血氧饱和度显示范围为：0%~100%，分辨率：1% 脉率显示范围为：25~250BPM,±1%或±1bpm； 3.工作电流：≤30mA； 4.准确测量，小巧便捷，重力感应，自动关机。 | 30 | 个 |  |
|  |  | AED除颤仪 | - 用途 - 用于对心脏骤停伤病员进行心脏除颤急救。 - 功能和技术参数及配置 - AED自动体外除颤器机身 - 整机重量（含电池）≤3Kg。 - 设备自身具备便携把手，具备高便携性。 - 跌落高度不低于1.2米，防尘防水级别IP55 - ▲工作温度范围包括：-10℃-50℃，存储温度范围包括：-30℃-60℃。（提供具有CMA标识的检验报告证明原件扫描件并加盖电子签章）。 - ★采用双相波除颤技术，成人最大能量≥200J，根据病人胸阻抗进行自动补偿，提高除颤成功率，最大程度保护病人心肌功能。 - ▲电击次数：最大能量除颤放电总次数≥200次或者工作≥4小时。 - 心电分析时间≤15秒。 - 具有显示屏，屏幕尺寸不小于5英寸。 - 不需要任何外接平台，通过设备自身进入后台进行系统设置，可设置模式、系统、时间等相关参数，也可通过设备查看日志记录和自检报告。 - 设备可切换语言，亦可进入系统设置语言，中英文可调。 - 无线数据传输功能：标配内置WiFi和4G无线数据传输功能，通过无线传输直接发送至电脑或手机端，无需USB等外联设备导出，实现轻松互联。 - 查看数据：可实现主机与APP端、PC端的连接，可通过APP、网页端、PC端三个端口查看相关数据。 - 具备数据储存功能，储存不低于1000条记录，内存≥5G。 - 具备自检功能：具有开机自检、每天自检、每周自检、每月自检功能 - 设备状态指示灯：可显示不少于2种不同颜色，分别对应提示设备状态和模式，提示使用者清晰判断设备状态原因。 - ★产品具备高稳定性，产品不得有知识产权争议（提供承诺函，格式自拟）。 - 电池 - 可检测电池低电量并给出报警提示，电池电量低报警时，主机至少还可以持续工作30分钟或至少提供8次电击。 - 主机配有电量显示屏，在不开机不开盖状态下监测电池电量指示功能，防止电量过低或电池失效。 - 电池的使用期限为7年，待机时间为5年。（投标文件中提供所投设备说明书等相关证明材料并加盖电子签章）。 - 电极片 - 具有成人和儿童模式。 - 电极片有效期≥36个月，电极片到期前3个月，设备会发送提醒信息，用户可通过显示屏界面查看到相关信息数据。（投标文件中提供所投设备说明书等相关证明材料并加盖电子签章）。 - 配置及相关要求 - 配置清单：除颤器、电池、电极片、落地柜、用户手册、快速参考指南，随机抢救包（剪刀、一次性手套、剃毛刀、人工呼吸面膜等） - 信息网络 - 一键呼救：可一键拨打 120 急救电话 - 根据采购人需要开放接口，可与市、区政府平台和120急救中心数据共享 - AED智能网络管理平台 - 系统反馈功能：设备运行状态显示，根据自检结果，正常/故障显示设备状态，故障时发出报警信息并发送消息到设备管理者；具有急救事件实时反馈功能，设备一旦开机用于抢救病人即刻通过短信通知反馈；急救事件发生时，能够实时通过短信等方式通知急救人员，并能同步反馈到系统在 AED 地图上显示急救位置。 - 平台上可根据用户名、类型、时间段查看后台的操作记录，平台上可远程查看设备ECG心电波形和记录。 - 集中管理：支持对所安装的AED进行远程集中管理和性能状况监控,通过分级授权和权限管理实现全省统一在线管理。其中包括：整个区域装机情况，平台具有设备地图显示功能，可按照区域、设备序列号、安装地址、每年、每月进行筛选管理；也可根据具体时间（精确到分钟）查看设备整体状态。 - 设备管理：可查看每台AED的电池电量、电极片有效期、剩余保修年限、设备序列号、资产编号、设备位置信息、设备状态、电子围栏偏移情况等相关信息。 | 125 | 台 |  |
|  | 中医设备 | 中医按摩床 | - 尺寸：1900*700*650mm； - 底架材质与床腿数量：铁架喷朔方管满口焊接，6腿； - 软包结构：填充物硬软两种海棉相搭配，面料环保皮革； - 脚垫：ABS防滑脚垫。 | 5 | 张 |  |
|  |  | 中医诊疗设备 | 1.脉枕：承托平稳，荞麦皮填充，舒适耐用；尺寸：≥22cm*13cm*3~5cm； 2.针灸针： 2.2 0.30*13mm（25、40、50、75mm）各3包； 2.3 0.35*13mm（25、40、50、75mm）各3包； 2.4 三棱针、痧刀、耳针、持针镊各1。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 中医经络分析仪 | 单屏推车中医经络加量子检测参数 - 操作方式：无线键盘鼠标； - 操作接入方式：USB2.0或3.0（可选PS/2）； - 屏显尺寸：≥21.5英寸，分辨率：1920*1080，内存：≥8G； - 固态硬盘：120G➕500G硬盘； - CPU：Q77主板； - 操作系统：WIN 7或WIN10； - 软件系统：中医经络穴位检测、量子弱磁场共振分析仪； - 功能类型：（中医经络）24穴位感应+八大报告+中医知识讲解 （量子分析仪）手掌磁场感应➕男女48项报告➕检测动态图； - 数据类型：PDF HTML ARA； - 传输方式：点位转输； - 锁定方式：USB加密狗； - 网络链接方式：网线接入式。 | 1 | 台 |  |
|  |  | TDP理疗仪 | 1.落地式； 2.远红外加热管； 3.触屏控制，升级防烫网罩，一键智能定时，≥四档控温，一键启动； 4.大灯头设计360°旋转，灯头防倾倒，断电不锈钢底座。 | 6 | 台 |  |
|  |  | 周林频谱仪 | - 辐射体使用寿命：≥5年； - 性能指标： - 辐射体表面温度：≥50℃； - 辐射体表面积：2650~2950cm2； - 辐射体功率：≤370000mW； - 定时范围：最长60min（误差为设定值的±10%）； 3.医用电气分类：Ⅰ类设备。 | 2 | 台 |  |
|  |  | 超短波电疗仪 | 1、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮，各种角度灵活转动； 2、≥7寸全触摸屏； 3、工作频率：40.68MHz，允差±1.5%； 4、额定输出功率：最大功率200W，误差±20%； 5、输出功率分0～4 档调节：0 档0W；1档80W±20%；2档100W±20%；3档150W±20%；4档200W±20%； 6、定时范围：0～30min，误差≤1min； 7、输出模式：连续、断续； 8、断续模式下，以50%占空比的脉冲方式输出，断续频率是10～200Hz，步进10Hz，误差±10%； 9、输出功率稳定性：治疗仪连续工作30min，输出功率变化≤10%； 10、设备有能相对指示输出功率强弱的电表，其精度≥2.5； 11、自动预热：打开电源开关，机器将自动进入预热状态。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 电脑中频治疗仪 | - 大屏幕中文液晶显示，大容量内存，在菜单内可查询禁忌症，适应症参考，同步/异步转换功能；并可同时实时动态显示两路通道输出的治疗波形、治疗剂量、治疗处方、治疗时间，各种治疗数据一目了然； - 双通道输出方式：可同步或异步输出；含一组干扰电疗法；两组中频电疗法； - 内存70处方：低频调制中频电流疗法、离子导入、正弦调制电流疗法、脉冲调制电流疗法、等幅中频电流疗法、干扰电流疗法； - 主要临床适用范围：颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出的康复理疗； - 电疗仪输出信号的工作频率范围为：2KHz～10KHz，其允差为±10%； - 电疗仪在不同负载下的输出电流变化率应不大于10%； - 电疗仪输出的调制频率范围为：0Hz～150Hz, 允差±10%； - 电疗仪其干扰电差频频率应在0～200Hz范围内的单一频率或频段, 允差在±10%或1Hz取较大值； - 电疗仪其干扰电动态节律为4s～10s范围内，允差±10%；动态位移应不超过动态节律的±30%； - 电疗仪的调幅度为：0%、25%、50%、75%，100%，允差±5%； - 电疗仪其干扰电差频变化周期为15s～30s，允差±10%； - 电疗仪输出的调制波形有九种，方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波及他们之间的组合，由程序设定； - 电疗仪纯交流的波形，最大输出电流应不大于100mA，含直流分量时，输出电流不大于80mA； - 电疗仪具有透热功能，六挡可调，其应用部分的最大发热温度应≤60℃； - 输出方式：双向波（AC-中频电疗模式）及单向波（DC-离子导入模式）。 | 3 | 台 |  |
|  |  | 中药熏蒸治疗仪 | 1、一键操作模式，所有调节均可通过一个键的旋转按压实现； 2、双喷头设计； ▲3、超过安全气压（＞0.08MPa）减压阀动作； ▲4、药液低于安全液位时（＜200ml），声音警报并自动停止工作，有效防止因为缺液、干烧导致的安全问题； 5、治疗结束、预热达到设定温度时具有声音提示； 6、高强度不锈钢材质的支架，且可多方向可调活动； 7、具备防烫伤水汽隔离装置与回流式喷嘴腔，避免了冷凝水随蒸汽一起排出喷嘴，避免烫伤病人； 8、预热及治疗功率1、2、3、4 档可调； 9、预热设定温度为50℃～90℃可调，步长1℃，允差±20%； 10、药液加热到95℃时间≤15min； 11、当加热到气压0.035MPa～0.08MPa、药液温度达到95℃时，药液能自动从喷头均匀喷出，且在熏蒸过程中，保持气压的基本稳定； 12、治疗时间1～35min可调，步长1min，误差±5%； 13、在非治疗及预热状态可进行排液操作。 | 1 | 台 |  |
|  |  | 脚部艾灸熏蒸仪 | 1.三仓脉冲按摩； 2.增加微电脉冲按摩，可足部热敷和微电理疗按摩，刺激足部穴位，改善足部寒冷，疏经通络，促进新陈代谢； 3.微电≥10档强度可调，至少3种按摩手法可选。 | 6 | 台 |  |
|  |  | 按摩椅 | 1.4D 360°高精密传感器； 2.护脊椎导轨； 4.30分助眠程序，≥152°零压体位入眠； 5.具备20+N套程序，20套精选模式+N套周期酸痛改善方案； 6.≥50组大气囊，循环起伏全身拉伸； 7.腰部+腿部温感SPA； 8.足底双排滚轮，腿足联动按摩； 9.智能操控，液晶手控器+语音+APP，多种简单易用。 | 5 | 台 |  |
|  | 急救设备 | 除颤监护仪 | 1.重量：≤7kg，含电池、体外板和心电导联线。 2.彩色TFT显示屏≥8英寸, 分辨率800×600像素，可显示≥4通道监护参数波形，有高对比度显示界面。具备外接屏幕显示功能。 3.支持中文操作界面。 4.屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。 5.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于8岁以下人群。 6.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。 7.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。 8.支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。 9.体外除颤电极板支持快速切换。 10.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。 11.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥60min。 12.开机时间≤2s，符合临床使用。 13.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。 14.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。 15.从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。 16.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。 17.支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。 18.支持配置CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2015 AHA/ERC指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度和按压频率实时参数显示。 19.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。 20.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥24种。 21.可选配监护功能：12导ECG、血氧饱和度、无创血压、有创血压、体温、呼吸末二氧化碳。 22.无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿）。 23.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。 24.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。 25.配置50mm记录纸记录仪或80mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。 26.可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。 27.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检。 28.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。 29.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。 30.具备优异的抗跌落性能。 31.安装箱落地柜式。 | 1 | 套 |  |
|  |  | 急救药品箱 | 颜色：银色； 材质：铝合金、中纤板； 尺寸：14英寸； 其他：分层设计双锁扣有肩带，内含国标44种应急套装。 | 130 | 个 |  |

本采购包的核心产品为：彩超机、AED除颤仪。

说明：本“二、采购清单及技术规格要求”中的“数量”为不允许偏离的实质性要求和条件，如有偏离，在符合性审查时按照投标无效处理。

采购包2：医疗信息管理系统

| 医疗信息管理系统功能表及技术参数要求 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分类 |  | 功能 | 技术参数要求 | 数量 |
| 1 | 药品管理 | 药品目录 | 目录分类管理 | 针对药品分类进行新增、修改、删除 | 1套 |
| 2 |  |  | 品种管理 | 药品品种的新增、修改、删除 |  |
| 3 |  |  | 规格管理 | 药品规格的新增、修改、删除 |  |
| 4 |  |  | 用法用量 | 针对用于用法用量的设置 |  |
| 5 |  |  | 存储库房 | 库房设置 |  |
| 6 |  |  | 调价 | 针对药品售价进行调整 |  |
| 7 |  |  | 适用机构 | 药品适用机构调整 |  |
| 8 |  |  | 供用商 | 针对药品供应商进行管理 |  |
| 9 |  |  | 存储限量 | 针对药品存储限量的上限、下限设置 |  |
| 10 |  |  | 低储预警 | 查询出低储预警的药品列表 |  |
| 11 |  |  | 统计报表 | 基于药品的相关报表 |  |
| 12 |  | 申领管理 | 申领管理页面 | 基于药品申领开发管理主页面（申领单列表、申领单明细） |  |
| 13 |  |  | 药品申领单 | 针对药品申领进行新增、修改、上次 |  |
| 14 |  |  | 申领接收 | 针对药品申领进行接收 |  |
| 15 |  |  | 冲销 | 针对申领单进行冲销 |  |
| 16 |  |  | 过滤 | 根据单据号、处理时间、审核人、药品、供用商等进行查询 |  |
| 17 |  |  | 未送达查询 | 未送达单据查询 |  |
| 18 |  | 移库接收 | 移库管理页面 | 移库单据列表、单据明细管理 |  |
| 19 |  |  | 接收 | 针对移库单据进行接收 |  |
| 20 |  |  | 冲销 | 针对移库单据进行冲销 |  |
| 21 |  | 外购入库 | 外购入库主界面 | 入库单列表展现、入库单明细、过滤、申领部门选择 |  |
| 22 |  |  | 入库单 | 入库单界面（新增、修改、删除） |  |
| 23 |  |  | 审核 | 基于入库单据进行审核 |  |
| 24 |  |  | 冲销 | 基于入库单据进行冲销 |  |
| 25 |  | 其他入库 | 其他入库主界面 | 其他入库单列表展现、入库单明细、过滤、库房选择 |  |
| 26 |  |  | 其他入库单 | 入库单界面（新增、修改、删除） |  |
| 27 |  |  | 审核 | 基于入库单据进行审核 |  |
| 28 |  |  | 冲销 | 基于入库单据进行冲销 |  |
| 29 |  | 其他出库 | 其他出库主界面 | 其他出库单列表展现、入库单明细、过滤、库房选择 |  |
| 30 |  |  | 出库单 | 出库单界面（新增、修改、删除） |  |
| 31 |  |  | 审核 | 基于出库单据进行审核 |  |
| 32 |  |  | 冲销 | 基于出库单据进行冲销 |  |
| 33 |  | 库存查询 | 查询主界面 | 树型药品分类、药品规格列表、药品存明细、刷新、设置 |  |
| 34 |  |  | 药品明细账查询 | 药品明细账单查询及界面 |  |
| 35 |  |  | 总账 | 药品总账查询 |  |
| 36 |  |  | 效期预警 | 药品效期预警查询 |  |
| 37 |  |  | 药品销售明细 | 药品销售明细汇总 |  |
| 38 |  | 库存盘点 | 库存盘点管理 | 基于现有BH盘点来实现 |  |
| 39 | 医保管理 | 保险类别 设置 | 保险类别主界面 | 保险类别网格列表、刷新、退出等功能 |  |
| 40 |  |  | 保险类别 | 新增、修改、删除保险类别界面及功能 |  |
| 41 |  |  | 保险医院对应 | 保险系统与医院前置机的相关配置 |  |
| 42 |  | 保险项目 管理 | 保险项目主界面 | 对码界面、查询、刷新、退出等 |  |
| 43 |  |  | 医保目录下载 | 通过接口从医保厂商下载收费项目 |  |
| 44 |  |  | 医保项目对照 | 根据本地项目与医保项目进行对照 |  |
| 45 |  | 保险参数设置 | 保险参数管理界面 | 针对保险相关参数进行管理设置 |  |
| 46 | 挂号管理 |  | 挂号主界面 | 挂号单据列表、单据费用信息、结算方式、单据打印、查询、设置等 |  |
| 47 |  |  | 挂号 | 挂号界面、排班列表、患者查询、建档、结算 |  |
| 48 | 挂号\收费管理 |  | 收费管理主页 | 收费记录、划价记录、结算方式、收费类别等展现、过滤、刷新/ |  |
| 49 |  |  | 收费 | 收费界面、姓名查询单据、新收费、结算（包括医保）选择成套项目 |  |
| 50 |  |  | 挂号 | 直接在收费模块新增挂号功能 |  |
| 51 |  |  | 修改 | 针对收费单据信息进行编辑 |  |
| 52 |  |  | 退费 | 针对已收费的单据进行退费操作 |  |
| 53 |  |  | 单据打印 | 收费相关的单据打印集成（发票、费用清单等） |  |
| 54 |  |  | 报表集成 | 费用明细，收费日报等 |  |
| 55 | 门诊医生站 |  | 医生站主界面 | 病人列表、问询、医嘱开具、检验检查开具、公卫服务、签约 |  |
| 56 |  |  | 西药处方 | 西药处方的新增、修改、删除、发送、取消发送、选择方案、保存方案、历史处方导入等 |  |
| 57 |  |  | 中药处方 | 中药处方的新增、修改、删除、发送、取消发送、选择方案、保存方案、历史处方导入等 |  |
| 58 |  |  | 处置 | 处置的相关开具 |  |
| 59 |  |  | 检验（组合）申请 | 检验申请单的新增、修改、删除、发送、取消发送等 |  |
| 60 |  |  | 检查申请 | 检查申请单的新增、修改、删除、发送、取消发送等 |  |
| 61 |  |  | 医嘱发送、取消发送 | 医嘱批量发送、取消发送 |  |
| 62 |  |  | 成套方案 | 基于开具的医嘱保存成套方案、导入成套方案 |  |
| 63 |  |  | 历史就诊 | 查询患者的历史就诊、支持导入 |  |
| 64 |  |  | 挂号 | 在医生站可以直接挂号、包括建档 |  |
| 65 |  |  | 收费 | 现金支付、医保结算、线上支付 |  |
| 66 |  |  | 转诊 | 上转申请单 |  |
| 67 |  |  | 报表打印 | 处方、申请单、发票打印、输液单、治疗单等 |  |
| 68 | 医生首页 |  | 首页 |  |  |
| 69 | 登录页面 |  | 登录 | 纯中文界面，登录页面及登录提交调用UP平台登录接口 |  |

三、项目实施要求

（一）安装调试要求

中标人应委派具有相应资质且经验丰富的技术人员，在了解采购人关于安装进度要求的前提下，负责完成以下工作：

1、中标人负责设备的安装和调试，并保证安装稳固，如因仪器倾倒掉落导致安全事故，中标人负责处理，并由中标人承担相应的赔偿责任。

2、调试过程中需使用的工具、设备、耗材、运输和劳务等所有费用均由中标人承担。

3、所有设备安装完成后，应按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行调试、验收。

4、所有设备拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责完成。具体实施前，应先经采购人同意且在其指定人员的参与下方可进行。调试的原始记录须经各方签字后留作验收文件。

5、★采购包2医疗信息管理系统需与当地医疗保险信息系统衔接，确保整个系统的高效、安全运行。（提供承诺函，否则视为无效响应）

（二）设备材料要求

1、中标人提供的设备必须是制造厂商原装的、全新的产品。其性能及指标参数应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

2、中标人应确保提供的设备在开箱检验时完好，无破损，箱内配置与装箱清单相符。数量、质量及性能不得低于招标文件中的相关要求。

3、中标人提供的设备应外观整洁，设备型号、规格、制造厂商、生产（出厂）日期须准确清晰。铭牌、使用指示和警告指示均应以中、英文和通俗易懂的符号表示。

4、对于影响设备正常工作的重要零配件，无论在技术规范中指出与否，中标人都应及时提供并在投标文件中明确列出。

5、供货时所有设备应具有出厂合格证等相关证明文件。

6、所有设备配件和耗材在现场安装使用前，采购人将进行随机抽验。

（三）交货时间、地点

1、采购合同签订后按采购人要求开始供货安装，30日内完成全部设备的安装调试并通过验收。

2、由中标人免费将全套设备运送至各指定地点并安装调试到位，设备需要的电源插座及网络设施由中标人负责安装到位。安装人员应具备相应资质，安装标准须符合国家有关安全技术规范和技术标准。

四、售后服务和培训要求

（一）质保期：质量保证期至少3年。（需生产厂家和供应商共同根据招标文件要求出具质保及售后服务承诺书）。

（二）售后服务

1、中标人必须有严格的售后服务保障体系，能提供正常的技术支持和备件供应服务。设备发生故障或异常时2小时内做出响应，4小时内到达现场，24小时内解决故障，24小时内不能解决故障的，应提供备用机、备件替代。若超时未完成故障排除，且不能及时提供备用机、备件替代的，中标人对因故障所造成的损失后果负责。所发生的一切费用均由中标人自行承担。

2、中标人在质保期内安装的任何零配件，必须是设备原制造厂商生产的，所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的。

3、保修期外每年的设备维修保养费用：请在投标文件中注明保修期外购买保修服务所需费用（税后），3年内一般不超过设备原值的3%，3—5年一般不超过设备原值的4%，5年以上一般不超过设备原值的5%。

4、应免费开放数据接口，以便采购人将该设备与相关信息系统连接。如连接需发生软件（含接口费）及硬件费用，其费用应含在投标报价内。

（三）技术培训

中标人应根据采购人的要求，上门对相关人员进行产品技术免费培训，并制定与投标文件相应的培训方案。培训对象、时间、地点由采购人确定。

（四）后期维护

设备每年免费设备维护和现场巡检至少1次。因中标人设计安装原因而出现故障，则质保期从故障修复之日起重新开始计算。同步延长设备免费维护。对于质保及产品售后服务，需要生产厂家和供应商共同根据招标文件要求出具质保及售后服务承诺书。

（五）服务要求

1、中标人提供的设备，其品牌、型号和技术参数等必须符合招投标文件的相关要求和承诺事项。如有不符，采购人可无条件退货，由此所造成的损失由中标人承担。

2、中标人应向采购人提供完整的技术资料壹套中、英文手册（技术说明书、使用说明书、维修手册、安装维修手册、操作手册、常用易消耗品单价等）、中华人民共和国医疗器械注册证等，各项指标和参数应符合验收标准，采购人有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。

五、质量保证要求

1、产品技术要求：中标人所供产品，必须是全新的，未经使用过的正品。必须符合采购人所需的规格、性能和技术指标，并符合产品出厂质量标准、国家强制标准或行业强制标准，属计量器具的要符合国家计量检定标准，并承担验收合格后的首次计量费用。

2、产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱（盒）不得自行拆封，包装箱（盒）上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购单位有权拒绝验收。

3、货物到达现场（采购人指定地点）后，中标人应提供详细的发货清单、有关测试报告、产品合格证书，由中标人和采购人共同打开包装验货、检查货物数量、质量。如果货物数量、质量或技术规格与要求不符，或货物有明显损坏，中标人必须更换，采购人有权提出索赔。

4、采购人在验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验货合格后，双方共同签署验收合格证明。

5、合同签订前，中标人对所投产品进行逐条功能演示，如与验收标准要求不符，则采购人有权拒签合同。

六、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求

1.履约验收的时间、方式、程序要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

2.验收标准要求：以投标人（合同乙方（中标人），下同）的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。中标人产品交付安装期间，采购人有权就交付产品进行随机抽样送第三方检测机构进行检测检验，如检测结果未达到招标文件相对应要求，采购人有权终止合同，造成的一切损失由卖方承担。

3.验收程序要求：合同标的全部交付并安装完毕后，乙方（中标人）可向甲方（采购人）书面提出验收要求，甲方（采购人）在接到书面要求后3日进行验收。合同乙方（中标人）需向甲方（采购人）提交合同标的的相关资料、文件、说明书等。

4.商品包装验收标准：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中商品（合同标的）包装具体要求。

5.快递包装验收标准：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中快递包装具体要求。

七、其他要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

- 第七章  投标文件相关格式

一、投标函

致：大洲设计咨询集团有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0192]招标文件，         （姓名）代表我方           （投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1. 投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4. 投标有效期为开标之日后90天。

5. 投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6. 投标人同意在授予合同后，按照有关规定支付公证费（如有）。

7. 大洲设计咨询集团有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由大洲设计咨询集团有限公司确定。

8. 采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：       （电子签章）

日期： 年  月  日

二、开标一览表

项目名称：徐州市公安局医疗设备采购（含医疗信息管理系统）

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0192

货币单位：人民币元

采 购 包：（     ）

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 徐州市公安局医疗设备采购（含医疗信息管理系统） | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：           （电子签章）

日期：年  月  日

三、分项价格表

项目名称：徐州市公安局医疗设备采购（含医疗信息管理系统）

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0192

采购包：（     ）

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

注：1.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2.投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

四、偏离表

项目名称：徐州市公安局医疗设备采购（含医疗信息管理系统）

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0192

采购包：（     ）

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

五、法定代表人授权书

委托人：

地址：

法定代表人（负责人）：       职务：

统一社会信用代码：

受托人：                     性别：男（女）

年龄：          岁           民族：   族

职务：

身份证号：                   受托人联系电话：

兹委托（    ）全权代表我企业（公司）参与（徐州市公安局医疗设备采购（含医疗信息管理系统））（项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0192）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（）无转委托权。委托期限自  年  月  日起至  年  月  日止。

特此授权委托。

委托人（盖章）：

受托人（签字或盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

年   月   日

（受托人身份证复印件附后）

六、中小企业声明函

（采购包1）

项目名称：徐州市公安局医疗设备采购（含医疗信息管理系统）

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0192

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选！；

2.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选！；

3.（标的名称），属于（工业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选！；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：             （电子签章）

日期：   年  月  日

注：本项目采购的货物属于工业。

- 备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

（采购包2）

项目名称：徐州市公安局医疗设备采购（含医疗信息管理系统）

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0192

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（医疗信息管理系统），属于（软件和信息技术服务业）行业；制造商为（企业名称），从业人员       人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选！；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：             （电子签章）

日期：   年  月  日

采购标的所属行业：软件和信息技术服务业

备注：

- 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

七、残疾人福利性单位声明函

（如供应商不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目名称：徐州市公安局医疗设备采购（含医疗信息管理系统）

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0192

采购包：（     ）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

中标、成交投标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

八、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加徐州市公安局医疗设备采购（含医疗信息管理系统）（项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0192）政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：       （电子签章）

日期：  年  月  日

- 九、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

- （附证明材料原件的扫描件）

（采购包1）

项目名称：徐州市公安局医疗设备采购

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0192

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：徐州市公安局医疗设备采购，项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0192 ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

即提供投标人的医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证或生产许可资格的扫描件电子签章。

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

（采购包2）

项目名称：徐州市公安局医疗设备采购（含医疗信息管理系统）

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0192

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：徐州市公安局医疗设备采购（含医疗信息管理系统），项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0192 ）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

十、投标人相关承诺

项目名称：徐州市公安局医疗设备采购（含医疗信息管理系统）

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0192

采购包：（     ）

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

十一、投标人书面声明

项目名称：徐州市公安局医疗设备采购（含医疗信息管理系统）

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0192

采购包：（     ）

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

十二、采购需求符合性条件响应表

（采购包1）

项目名称：徐州市公安局医疗设备采购（含医疗信息管理系统）

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0192

| 序号 | 采购需求符合性条件 | 招标文件的要求 | 投标文件中的响应情况 （完全响应/未完全响应） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于“医用药品冷藏柜：具有医疗器械注册证或备案证明”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |
| 2 | 关于“骨密度检测仪：探头：≥1.00MHZ宽频探头,误差范围±8%。穿透力强，测量准确，适应不同年龄段的人群。”的响应情况 | 见招标文件第六章《 采购需求》中相关要求 |  |  |
| 3 | 关于“AED除颤仪：采用双相波除颤技术，成人最大能量≥200J，根据病人胸阻抗进行自动补偿，提高除颤成功率，最大程度保护病人心肌功能。”的响应情况 | 见招标文件第六章《 采购需求》中相关要求 |  |  |
| 4 | 关于“AED除颤仪：产品具备高稳定性，产品不得有知识产权争议（提供承诺函，格式自拟）”的响应情况 | 见招标文件第六章《 采购需求》中相关要求 |  |  |
| 5 | 关于“二、采购清单及技术规格要求中的“数量””的响应情况 | 见招标文件第六章《 采购需求》中相关要求 |  |  |

注：

1.上表响应情况栏为必填内容，说明栏为选填内容。

2.如响应情况栏未填写或填写“未完全响应”，在符合性审查时均按照投标无效处理。

3.如投标人投标文件中对采购需求符合性条件的响应内容与上表响应情况栏表述不一致的，以此表为准。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

（采购包2）

项目名称：徐州市公安局医疗设备采购（含医疗信息管理系统）

项目编号：JSZC-320300-JSDZ-G2024-0192

| 序号 | 采购需求符合性条件 | 招标文件的要求 | 投标文件中的响应情况 （完全响应/未完全响应） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于“医疗信息管理系统需与当地医疗保险信息系统衔接”的响应情况 | 见招标文件第六章《采购需求》中相关要求 |  |  |

注：

1.上表响应情况栏为必填内容，说明栏为选填内容。

2.如响应情况栏未填写或填写“未完全响应”，在符合性审查时均按照投标无效处理。

3.如投标人投标文件中对采购需求符合性条件的响应内容与上表响应情况栏表述不一致的，以此表为准。

投标人：                  （电子签章）

日期：   年  月  日

十三、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注：

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）要求。