- 如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年5月19日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年5月19日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）

- 项目要求（采购需求）

一、项目名称：新沂市15个乡镇（街道）网格化空气自动监测站运行维护

二、项目预算：本项目不接受超过120万元的投标报价。

三、服务周期： 12月。

四、项目服务要求

本项目服务内容为：

（1）新沂市15个乡镇空气自动监测站点（阿湖镇、窑湾镇、合沟镇、港头镇、瓦窑镇、新店镇、马陵山镇、钟吾街道、邵店镇、双塘镇、草桥镇、棋盘镇、唐店街道、高流镇、时集镇）PM2.5、PM10、SO2、NO2、NO、NOX、CO、O3、气象参数、辅助设施等的运行维护服务，包括且不限于供电、网络等保障仪器正常运行的必要费用。

（2）中标单位需在合同签订后一周内，提供1名驻场工作人员，按照采购方要求开展监测相关工作。

    - 机构、人员、车辆、设备配备要求

  - 投标单位应在中标后为本项目涉及站点2小时车程范围内均设有技术服务网点，并提供本地化服务方案。每3个站点至少配备1名经验丰富运维人员常年驻守，同时确保所投分包地区范围内每个设区市范围内配备专车用于日常巡检，应保证配备的专用巡检车辆数量与负责日常维护的站点数量比值不低于1/4。（需车辆牌照、行驶证信息等）。投标单位需在合同签订后一周内，在徐州市新沂生态环境局配备具有较高素质的常驻工作人员1名（驻场人员须经监测站认可，并不得与其他项目重复）。驻场人员需每日实时监控各站点的运维情况、数据审核等并配合监测站开展相关站点的质控检查、数据统计分析及视频监控录像检查等相关工作。驻场人员应接受生态环境局的管理，生态环境局有权要求运维单位撤换不符合运维管理要求的工作人员。

针对上述内容，投标人须按要求提供承诺函并加盖公章（格式自拟）。

1.2. 运维单位需要配备必要的质量控制设备，标准气体须为生态环境部标样所或中国计量院生产的一级标准样品或物质；需配备流量计（大、小流量）共计4台。

1.3. 运维单位须承诺中标后1个月内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备、耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。必须使用原厂生产的备品备件和耗材，严禁使用未经权威机构检定合格或劣质备品备件和耗材。

1.4. 运维单位应配备专用仪器维护维修工具。每年10月底前完成运维站点防雷检测，并出具防雷检测报告。

1.5. 在空气自动监测系统运维及管理期间，运维单位应严格按照业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到徐州市新沂生态环境局提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标运维商必须接受徐州市新沂生态环境局的定期、不定期检查和考核。

1.6 运维单位须需保证配备三套六参数分析仪（SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5）备机（备机监测原理须与原机匹配），且提供的备机须通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测。须提供备机配置情况清单（包括但不限于备机种类、数量、品牌、型号、价格、来源、原理等）、适用性检测证书。未购买备机的须与生产厂家签订供货协议或意向性供货协议，并提供协议复印件。

1.7 运维单位须至少配置子站数采设备、零气发生器和动态校准仪备机各1套，臭氧标准传递设备1套。须提供相关设备配置情况清单（包括但不限于备机种类、数量、品牌、型号、价格、来源、原理等）、适用性检测证书等。暂未购买的须与生产厂家签订供货协议或意向性供货协议，并提供协议复印件。

1.8 运维单位须承诺中标后1个月（30日历日）内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备、耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。必须使用原厂生产的备品备件和耗材（若无原厂生产的，则应使用经权威机构检定合格的），严禁使用未经权威机构检定合格或劣质备品备件和耗材。

1.9 运维单位应承诺（提供承诺函并盖章）中标后一个月（30日历日）内，向监测站提交已有、采购的证明材料（车辆接受租赁，如为租赁合同，则租赁合同周期需至少覆盖2025年全年），否则生态环境局有权以检查单位虚假应标为由解除合同，要求检查单位退还监测站已支付的全部费用，扣除履约保证金，并进一步追究检查单位相关责任。

1.10 运维单位应至少给本项目配置的运维人员各配备1套专用仪器维护维修工具。

1.11 运维单位应至少配备1台手工采样器，1套便携式颗粒物自动监测仪（与站点使用颗粒物仪器分析方法一致且使用前需承诺完成参比测试工作，并承担相关的比对计量经费（如有）），根据工作要求协助开展乡镇站PM10与PM2.5自动或手工比对工作。

1.12 中标后，承诺按照徐州市新沂生态环境局要求开展乡镇站运维交接工作，并承担适当的人员进出保障措施所需经费。

1.13 在采购前中标人应与业主方共同对乡镇站的仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好运维交接方案和后期运维工作方案。

1.14 投标单位具备一定的监测数据分析及报告编制能力，能配合徐州市新沂生态环境局完成各类分析报告的编制工作。

1.15 在空气自动监测系统运维及管理期间，投标单位应严格按照业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到徐州市新沂生态环境局提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标运维商必须接受徐州市新沂生态环境局的定期、不定期检查和考核。

1.16 投标单位需承诺，中标后按照监测站制定的环境空气自动监测站运行维护细则，做好运维质控管理等工作，如违反原环保部《关于环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》（环发[2015]175号）中相关内容，将列入不良供应商名单。

1.17 运维单位需具备良好的质量管理体系，满足气站运维的质量要求；同时需保障运维人员身心健康，具备职业健康安全体系的证明文件。

    - 运维工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

- 空气自动监测站的日常运行维护；

- 空气自动监测站的日常质量管理；

- 空气自动监测站的日常安全管理；

- 空气自动监测站监测数据的日常审核、上报；

- 空气自动监测站的仪器设备维护保养及故障维修；

- 空气自动监测站其他相关辅助设备设施的维护、保养、维修。

- 空气自动监测站数据采集及传输系统的维护及维修，保证空气自动监测站与省驻市监测中心、徐州市新沂生态环境局通讯正常。

- 根据工作需要开展对空气自动监测站PM10与PM2.5自动监测的手工比对；

- 当仪器出现故障不能及时修复时，应在24小时之内使用备机开展监测；

- 仪器报废后（包括因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告驻市监测中心和徐州市新沂生态环境局。

- 当点位需要新增、撤销、变更时，由所在地生态环境部门按照点位管理程序向上级生态环境部门报批。涉及站点迁移的，运维单位应做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录。

（12）按年度提供数据备份一份（移动硬盘)。

    - 运维工作目标

运维单位必须建立完善的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，子站的运行质量应达到以下指标：

3.1所获取的有效监测数据必须满足国家《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

3.2单站设备运行率必须高于90%(含)，有效率必须高于85%(含)。

3.3异常情况处理率100%。

设备运行率是指已上传数据量与应上传数据量之比，数据有效率是指有效数据量与应上传数据量之比。

    - 运维工作要求

运维单位应遵守省国家、省关于空气自动站运行管理的各项规定，如运维期间出台新的运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。

4.1运维工作一般要求如下：

(1)保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

(2)保持站房外20m以内的环境清洁；

(3)检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行;

(4)保证空调正常工作，站房内温度25±5℃，相对湿度保持在80%RH以下；

(5)指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

(6)定期检查消防和安全设施；

(7)每次维护后做好系统运行维护记录；

(8)进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

4.2每日工作内容如下：

每天上午和下午两次远程查看空气自动监测站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

(1)判断系统数据采集与传输情况；

(2)根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

(3)发现监测数据异常，应立即通知徐州市新沂生态环境局，在每日5时～23时出现的异常，应在2小时之内响应，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决），每日0～5时出现的异常，应在次日上午10时前解决；

(4)发生重污染天气等特殊情况后，应在4小时内开展相应的运维工作；

(5)根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

(6)每日检查数据是否及时上传并正常发布，发现数据断网及时恢复。

4.3每周工作内容如下：

每周至少巡检空气自动监测站1次（最大间隔期不得超过8天，且14天内必须完成2次维护），并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

(1)查看空气自动监测站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

(2)检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常。

(3)检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

(4)检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作；

(5)对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修。

(6)按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护。

(7)检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

(8)检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

(9)检查空气自动监测站的通讯系统，保证空气自动监测站与相关数据监控平台的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件。

(10)对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

(11)检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜并检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

(12)在冬、夏季节应注意空气自动监测站站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

(13)应及时清除空气自动监测站站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

(14)应经常检查避雷设施是否可靠，空气自动监测站房屋是否有漏雨现象，天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行。

(15)检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

(16)每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换。

(17)每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向徐州市新沂生态环境局汇报。

(18)每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

4.4每月工作内容如下：

(1)清洗PM10及PM2.5采样头（若遇重污染天气，则每周清洗一次），检查β法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件。

(2)检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求时应进行校准。

(3)每月对数据和运维记录进行备份。

(4)检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器。

4.5每季度工作内容如下：

(1)采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

(2)对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修；

(3)采用臭氧传递标准对空气自动监测站臭氧工作标准进行标准传递；

4.6每半年工作内容如下：

(1)对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距；

(2)振荡天平法颗粒物仪器每半年更换一次主路过滤器滤芯、旁路过滤器滤芯和气水分离器滤芯，污染较重时应及时更换滤芯；

(3)更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

(4)对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查。

4.7每年工作内容如下：

（1）按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查。

（2）对所有的仪器（包括采样泵）进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

4.8日常运维其他相关要求如下：

(1)每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质；

(2)应及时制定每月工作计划并将进出空气自动监测站的具体日期上报徐州市新沂生态环境局备案，并严格按计划执行，若有变更或临时突发情况处理等应及时上报徐州市新沂生态环境局备案。

(3)运维单位保证满足生态环境部门对空气自动监测站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日5时～23时出现故障，应在2小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在24小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

(4)当仪器损坏不能修复时，应在24小时之内使用备机开展监测，并同时报告徐州市新沂生态环境局，徐州市新沂生态环境局组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

(5)仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告徐州市新沂生态环境局。

(6)严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

4.9质量控制要求

运维单位需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专职质量控制管理人员。

（1）量值溯源要求

运维单位在每个空气自动监测站需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家生态环境部标样所或中国计量院生产的一级有证标准样品或物质，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，当钢瓶压力低于1.5MPa（含）时，标准停止使用。新的标气阀应预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。

运维单位应每年将空气自动监测站运维所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备送检，并取得计量部门颁发的合格证书，并根据业主要求定期开展核查工作。每年将空气自动监测站所用的臭氧标准为徐州市新沂生态环境局提供的标准设备进行溯源，性能指标均应符合要求。

（2）日常质量控制要求

监测仪在以下情况下需进行校准：

①安装时

②移动位置时

③进行可能影响校准结果的维修或维护后

④监测仪暂停工作一段时间后

⑤有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化

⑥超过国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

（3）质量检查

运维单位必须接受徐州市新沂生态环境局及其委托单位和人员的质量检查。

4.10系统设备维修要求

（1）维修更换工作要求

运维单位负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修。

（2）设备维修质量控制要求

监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。

仪器大修后，气态污染监测设备应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试；颗粒物监测设备应开展手工比对测试，测试应严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ 817-2018）中准确度审核要求实施，并遵守《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》（HJ 656-2013）、《环境空气中PM10和PM2.5的测定 重量法》（HJ 618-2011）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）等相关规范要求，同时提交相应报告。

- 5.监督管理

（1）数据必须真实有效，投标人近3年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请投标人根据本单位实际情况咨询承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，且不予退还投标保证金并承担相关法律责任）

（2）投标人应承担监测数据的保密责任，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，徐州市新沂生态环境局有权终止合同。

（3）运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实徐州市新沂生态环境局有权终止运维合同。

（4）运维单位每季度首月10日前，提供上一季度运维工作报告。报告内容包括但不限于每个站点设备运行情况，数据审核传输情况，异常数据处置情况，设备故障处置情况等。

（5）徐州市新沂生态环境局每季度不定期组织开展对仪器设备运行和故障情况处置情况等开展核查，每出现一次不符合情况，徐州市新沂生态环境局视数据异常情况采取责令整改或者扣除当季度运营费10%方式予以惩戒。核查发现运维单位多次出现设备长期故障不运行情况，采购人有权单方取消合同。

（6）违反江苏省空气自动站管理办法等违规行为的，一经查实，徐州市新沂生态环境局有权终止运维合同。

四、商务条款

（一）质保期

按项目需求和技术规范中所提要求

（二）售后技术服务要求

按项目需求和技术规范中所提要求

（三）服务期、交货方式及交货地点

3.1 服务期：2025年5月-2026年4月

3.2 服务地点：

新沂市内，交付地点由买方指定。

（四）货款支付

4.1 每季度支付总费用的25%，项目结束后7个工作日内全部付清。

4.2 实际考核办法参照招标文件约定的相关要求执行。

4.3 如财政资金下达时间晚，甲方支付时间相应延迟。

（五）投标报价

投标响应文件中的总价为所投空气自动监测站的运维或质量核查报价总价（必须按照单站点报价*数量计算），报价按照燃油费、路桥费、车辆折旧费、文件报告打印复印费、管理费、耗材费（颗粒物纸带）、备品备件费、站房空调稳压电源等仪器以外设备维护费、财产保险费、质控费用（钢瓶气费用）、比对和质控设备折旧费、不可预见费、税费及其他费用等等分项报价，其中的单价和总价，均采用人民币报价，报价应是唯一的，采购单位将不接受有选择的报价。当数量和单价之积不等于总价时，以单价为准重新计算总价。

（六）投标响应文件中的总价

所投空气自动监测站的运维或质量核查报价总价（必须按照单站点报价*数量计算），报价按照燃油费、路桥费、车辆折旧费、文件报告打印复印费、管理费、耗材费（颗粒物纸带）、备品备件费、站房空调稳压电源等仪器以外设备维护费、财产保险费、质控费用（钢瓶气费用）、比对和质控设备折旧费、不可预见费、税费及其他费用等等分项报价，其中的单价和总价，均采用人民币报价，报价应是唯一的，采购单位将不接受有选择的报价。当数量和单价之积不等于总价时，以单价为准重新计算总价。

（七）备品备件及耗材等要求

按项目需求和技术规范中所提要求。