- 竞争性磋商文件

- 项目编号：JSZC-320381-HSZZ-C2025-0001

- 项目名称：新沂市水质自动监测站运行维护

- 采 购 人：徐州市新沂生态环境局

采购代理机构：徐州弘思项目管理有限公司

- 二〇二五年五月

- 竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320381-HSZZ-C2025-0001

（供应商）：

徐州弘思项目管理有限公司对新沂市水质自动监测站运行维护采取竞争性磋商采购方式进行采购，竞争性磋商文件（以下简称《磋商文件》）内容如下：

- 第一章 项目说明

- 采购人：徐州市新沂生态环境局

- 二、项目名称：新沂市水质自动监测站运行维护

三、项目编号：JSZC-320381-HSZZ-C2025-0001

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：竞争性磋商。

六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告（项目编号：JSZC-320381-HSZZ-C2025-0001）

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

八、采购需求：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

九、合同草案条款：见《磋商文件》附件6、《合同草案条款》。

十、报价要求

1、供应商报价为要约，采购人无承诺表示时视为未成交，采购人认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

- 磋商保证金

- 供应商提交磋商保证金：本项目无需缴纳磋商保证金。

- 第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

1、使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

2、电脑需提前准备好麦克风、音响、摄像头，提前检查保证能够正常使用。

3、操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2025年6月11日北京时间9：30，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1、提交时间

首次响应文件提交的截止时间（2025年6月11日北京时间9：30）前。

2、提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2025年6月11日北京时间9：30。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（七）不接受不按要求加盖公章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十三、响应文件编制要求

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1、《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成。）

（二）资格条件（1～6项必须提供，否则响应无效）

1.具有独立承担民事责任的能力，提供供应商合法有效的法人的营业执照(或事业单位法人证书)或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件(加盖电子签章)。

2.财务状况报告，至少提供：即提供供应商的本项目“首次响应文件提交截止时间”前6个月内的资产负债表原件的扫描件1份；供应商的本项目“首次响应文件提交截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交截止时间”当月）利润表月报表原件的扫描件1份。

3.供应商的本项目“首次响应文件提交截止时间”前6个月内（不含“首次响应文件提交截止时间”当月）任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件扫描件；

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）

5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）

6.此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。提供《中小企业声明函》（必须提供，填写完整，加盖电子签章，如不填写完整，视为无效，格式见《磋商文件》附件）。

注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。

供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。

具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

7.供应商信用信息（要求见第四章“（三）”中内容）。

（三）符合条件（必须提供，否则在符合性审查时按照响应无效处理。）

1、《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。）；

2、《授权委托书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。如为法定代表人参加磋商活动，则提供《法定代表人身份证明书》。）；

3、《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。）；

4、《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。）。

（四）综合评审评分项

1、技术部分（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》及附件：2、《项目要求（采购需求）》）；

2、商务部分（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》及附件：2、《项目要求（采购需求）》）；

（五）价格折扣文件格式

- 1、企业报价折扣证明：无

（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1.密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2.签署要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求（特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章）。

3.盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

- 第四章 磋商相关说明

十四、磋商相关说明

(一)磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时由法人或法人授权代表通过“苏采云”系统（开标大厅）等待磋商。

2.供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3.供应商的授权代表或法定代表人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法定代表人须携带授权委托书原件（法人身份证明原件）及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

（二）评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照服务方案得分顺序推荐。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》。

（三）查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2.查询渠道包括：

①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

③“信用江苏”网（http://www.jscredit.gov.cn/）；

④“信用徐州”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。

3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

十五、评审方法和评审标准

1、评审方法：综合评分法

2、评审标准：详见《磋商文件》附件1、《评分细则》

十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

- 第五章 确定成交供应商及合同签订等

十八、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

- 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

- 特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十、成交供应商在收到成交通知书时，须向徐州弘思项目管理有限公司提交《磋商报价表》（首次响应文件）、《分项价格表》（首次响应文件）的数据文件（WORD格式）及与电子响应文件（首次）一致的纸质响应文件正、副本各一套，正本逐页加盖公章，副本可以是正本的复印件。

- 二十一、签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃成交资格。

- 第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十二、《磋商文件》的澄清或者修改

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正（澄清）公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

- 第七章 询问和质疑

二十三、询问和质疑

- 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，由采购代理机构依法处理。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

2、供应商对同一采购程序环节的质疑应在法定质疑期内一次性提出。

质疑接收人：闫腾月       联系电话：17305200724

地址：江苏省徐州市铜山区郑集镇工业园区565号

- 第八章 其他

二十四、代理服务费

成交供应商在领取中标（成交）通知书的同时，向徐州弘思项目管理有限公司缴纳招标代理服务费，收取标准见附件。

- 第九章 附件

二十五、附件：附后。

1、《评分细则》

2、《项目要求》（采购需求）

3、《磋商报价表》

4、《分项价格表》

5、《偏离表》

6、《合同草案条款》

7、《承诺书》

8、《授权委托书及法定代表人身份证明书》

9、《中小企业声明函》

10、《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

11、《残疾人福利性单位声明函》

12、《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》

13、《供应商业绩一览表》

14、《代理服务收费标准》

15、《预付款保函支付条款模板》

- 评分细则

| 评审因素 |  | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- | --- |
| 价格部分 （15分） | 价格 （15分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×15，得分四舍五入保留小数点后2位。 |
| 技术部分 （运行维护管理技术方案） （64分） | 运维实施 方案 （16分） | 供应商根据本项目情况编制的水质自动监测系统运维实施方案的完整性、科学性、可行性评分、对水质自动站熟悉程度等内容进行评审： (1)以上内容不存在瑕疵:16分; (2)以上内容存在1处瑕疵:13分; (3)以上内容存在2处瑕疵:10分; (4)以上内容存在3处瑕疵:7分; (5)以上内容存在4处瑕疵:4分; (6)以上内容存在5处瑕疵:1分; (7)未提供方案或不满足运维要求或内容存在6处及以上瑕疵:0分。 注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |
|  | 运维管理 制度 （16分） | 根据供应商为本项目编制的运维管理制度（包括人员管理制度、车辆管理制度、安全保障措施等）进行评审： (1)以上内容不存在瑕疵:16分; (2)以上内容存在1处瑕疵:13分; (3)以上内容存在2处瑕疵:10分; (4)以上内容存在3处瑕疵:7分; (5)以上内容存在4处瑕疵:4分; (6)以上内容存在5处瑕疵:1分; (7)未提供方案或不满足运维要求或内容存在6处及以上瑕疵:0分。 注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |
|  | 质量控制 服务方案 （16分） | 根据供应商为本项目编制的质量控制服务方案的科学性及可行性等内容进行综合评审： (1)以上内容不存在瑕疵:16分; (2)以上内容存在1处瑕疵:13分; (3)以上内容存在2处瑕疵:10分; (4)以上内容存在3处瑕疵:7分; (5)以上内容存在4处瑕疵:4分; (6)以上内容存在5处瑕疵:1分; (7)未提供方案或不满足运维要求或内容存在6处及以上瑕疵:0分。注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |
|  | 应急响应 方案 （16分） | 根据供应商为本项目编制的应急响应方案（方案内容包括但不限于在运维服务期间，出现车辆事故或故障，恶劣天气等无法按时保质完成运维服务任务的问题，是否具备有效的预防和补救措施）的科学性及可行性等内容进行综合评审： (1)以上内容不存在瑕疵:16分; (2)以上内容存在1处瑕疵:13分; (3)以上内容存在2处瑕疵:10分; (4)以上内容存在3处瑕疵:7分; (5)以上内容存在4处瑕疵:4分; (6)以上内容存在5处瑕疵:1分; (7)未提供方案或不满足运维要求或内容存在6处及以上瑕疵:0分。 注：本项所称“瑕疵”是指内容缺项、不完整或缺少关键点;非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容;对同一问题前后表述矛盾;存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误;不利于本项目目标的实现、现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。 |
| 商务 部分 （21分） | 人员配备（6分） | - 1、为本项目配备的项目负责人具有环境监测总站颁发的地表水环境质量监测技术与运维管理培训合格证的得2分，其他不得分。 2、为本项目配备的运维人员（除项目负责人）具有环境监测总站颁发的地表水环境质量监测技术与运维管理培训合格证的，每人得1分，最高得4分。 注：提供培训合格证书、职称证书或相关证明材料原件的扫描件并加盖电子签章，否则不得分。 |
|  | 供应商评价 （4分） | 供应商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书，每提供一个证书得1分，本项最高得4分，不提供的不得分。 注：提供证书原件扫描件并加盖电子签章，否则不得分。 |
|  | CMA资质实验室情况（8分） | 1、供应商自有用于质量控制的CMA实验室且在所属地区类似“社会环境检测机构平台”登记、公开检测能力的得8分。（CMA实验室为供应商下设机构、供应商的子公司或控股的子公司，均视为“供应商自有的实验室”，如CMA实验室为供应商的子公司或控股的子公司，须提供行政管理部门出具的证明材料或企业信用信息公示系统官网截图）。 2、供应商无自有实验室，有委托满足上述要求的实验室（委托协议须覆盖本次招标服务周期，须提供合同等相关证明材料）得4分。 3、实验室认证范围存在缺少本项目监测参数情况（五参数、氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮）的酌情扣分，缺1项扣2分，扣完为止。 本项满分8分。 注：提供相关证明材料和附表原件扫描件并加盖电子签章，否则不得分。） |
|  | 车辆配置 （1分） | 供应商拟为本项目提供至少1辆自动监测站运维专用车辆的得1分。 注：提供行驶证、车辆采购或租赁等证明材料原件扫描件并加盖电子签章，否则不得分。 |
|  | 类似业绩 （2分） | 2022年1月1日起至今（以合同签订时间为准）承担过类似水质自动站运维业务项目的，每提供一份业绩得1分，最高得2分。 注：提供业绩清单、运维合同等证明材料原件扫描件并加盖电子签章，否则不得分。 |

注：1、本项目采用综合评分法，评分结果精确到小数点后两位。

2、供应商所提供资料必须真实无误，扫描件必须清晰并加盖电子签章，并不得以任何形式干扰评分，否则经评委会认定后将作无效处理。

- 2、项目要求（采购需求）

- 一、项目基本情况

（一）项目名称：新沂市水质自动监测站运行维护

（二）项目预算：本项目不接受超过96万元的投标报价。本项目不接受联合体投标。

（三）服务周期：12月。

二、项目服务要求

项目服务内容：

（1）新沂市浪清河新庄桥、柳沟河入境处、黄墩河入境处、臧圩河入境处、十里长沟入境处、大沙河入境处、黄墩河马陵山路桥、新戴河入沭闸8个水质自动站运行维护服务。范围包括：所有监测仪器（水质九参数、流量计）数据采集与传输设备、辅助设备、防雷、通信网络等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修与预防性维护、检定，同时承担站房网络通讯费用、水电费及站房看护费用等。运维工作应接受江苏省生态环境厅、江苏省环境监测中心（以下简称“省监测中心”）、省驻市环境监测中心（以下简称“驻市中心”）、徐州市生态环境局、徐州市环境监测中心（以下简称“市监测中心”）质量检查和考核，确保省控站各项监测仪器正常稳定运行并与相关生态环境部门正常联网。

（2）中标单位需在合同签订后一周内，提供1名驻场工作人员，按照采购方要求开展监测相关工作。

（一）设备和设施

运维单位负责运维的设备主要包括监测仪器、数据采集与传输设备和辅助设备设施等。其中，监测仪器主要包括：水温、pH值、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮九项参数，部分站点含流量计，具体见下表。辅助设备设施主要包括UPS、供电系统、通讯系统、防雷系统、视频监控系统、安防设施等。

| 序号 | 断面名称 | 河流 | 建成时间 | 集成公司 | 仪器型号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 五参数 | 氨氮 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 总氮 | 流量计 |
| 1 | 新庄桥 | 浪清河 | 2020.11 | 上海科泽 | 上海科泽科泽 | 上海科泽 | 上海科泽 | 上海科泽 | 徽兰科技 | 上海科泽 |
| 2 | 黄墩河入境处 | 黄墩河 | 2021.2 | 上海科泽 | 上海科泽 | 上海科泽 | 上海科泽 | 上海科泽 | 无 | 上海科泽 |
| 3 | 臧圩河入境处 | 臧圩河 | 2021.2 | 上海科泽 | 上海科泽 | 上海科泽 | 上海科泽 | 上海科泽 | 无 | 上海科泽 |
| 4 | 柳沟河入境处 | 柳沟河 | 2021.2 | 上海科泽 | 上海科泽 | 上海科泽 | 上海科泽 | 上海科泽 | 无 | 上海科泽 |
| 5 | 十里长沟入境处 | 十里长沟 | 2022.12 | 天津同阳 | 国弘 | 天津同阳 | 天津同阳 | 天津同阳 | 无 | 天津同阳 |
| 6 | 大沙河入境处 | 大沙河 | 2022.12 | 天津同阳 | 国弘 | 天津同阳 | 天津同阳 | 天津同阳 | 无 | 天津同阳 |
| 7 | 黄墩河马陵山路桥 | 黄墩河 | 2022.12 | 天津同阳 | 国弘 | 天津同阳 | 天津同阳 | 天津同阳 | 无 | 天津同阳 |
| 8 | 新戴河入沭闸 | 新戴河 | 2022.12 | 天津同阳 | 国弘 | 天津同阳 | 天津同阳 | 天津同阳 | 无 | 天津同阳 |

（二）运行维护要求

（1）总体要求

1.供应商资金保证充足。

2. 供应商应提供完整的水质自动监测系统运维实施方案。提出解决目前存在问题的措施，明确维护方法、周期、内容及技术保障。

3. 供应商应列明水质自动监测系统运营及管理期间的各项费用预算开支。

4.在水质自动监测系统运维及管理期间，在合同约束范围内中标单位拥有管理自主权；不能以任何形式外包合同规定的运行维护任务。

5. 供应商应提供完整的水质自动监测运维人员管理方案，提出解决稳定人员队伍的措施。

6. 在水质自动监测系统运维及管理期间，中标单位应严格按照业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到业主提出的系统及仪器设备考核指标要求。中标单位必须接受省监测中心、驻市中心、市监测中心等单位的定期、不定期检查和考核。

8.投标单位具备一定的监测数据分析能力，能配合徐州市新沂生态环境局完成各类分析报告的编制工作，可为环境管理提供技术支撑。

（2）机构、人员、车辆、设备配备要求

1. 运维单位应在对应分包的区域2小时车程范围内至少设立1个运维技术支持机构，运维公司须按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求聘用足够的具有一定学历水平的运行维护专业技术人员，并提供聘用合同及职工社会保险缴纳证明（原件及复印件）。运维人员应具备大专以上学历，具备环境监测相关专业背景，从事水质自动站运维工作2年以上的人员不低于本项目运维人员数的50%。为本项目配置的运维人员中部分应通过水质自动站持证上岗考核或培训或具备环保类专业技术高级及以上职称。应保证配备的专业技术人员不少于2人，运维专用车辆数量不少于1辆。

2.运维单位需要配备通过国家计量认证的常规参数（如氨氮、五参数等）实验室分析仪器或便携式仪器，并在需要时用于水质自动监测站的比对考核。

3.运维单位须配备1套九参数分析仪（水温、pH、溶解氧、电导率、浊度、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮）备机、1套流量计备机（备机监测原理须与原机匹配），且提供的备机须满足相关技术要求。须提供备机配置情况清单（包括但不限于备机种类、数量、品牌、型号、价格、来源、原理等）、相关证书。

4.运维单位须承诺中标后1个月（30日历日）内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备、耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。必须使用原厂生产的备品备件和耗材（若无原厂生产的，则应使用经权威机构检定合格的），严禁使用未经权威机构检定合格或劣质备品备件和耗材。

5.运维单位应在江苏省内配备专业人员，巡检人员必须配备专用工具，包括便携式电脑、万用表、远程数据查询系统等；同时，还须配备通讯调试工具，包括各种硬件接口线、改线工具、接口调试软件及常用零部件等。

6.运维单位需具备良好的质量管理体系，满足水站运维的质量要求；同时需保障运维人员身心健康，具备职业健康安全体系的证明文件；需具备业界良好的口碑，具有良好的信用等级（或资信等级）。

7.中标后，承诺按照徐州市新沂生态环境局要求开展运维交接工作，并做好接收方案。

（3）运维工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

1.日常运行维护。提供、配制并定期更换水质自动监测仪器所需试剂、气体和标样；根据仪器运行状况和类型，定期对溶解氧电极、氨氮电极、pH电极、高锰酸盐指数电极、总磷总氮UV灯等耗材进行更换，其余备品备件根据江苏省有关水质自动站备品备件管理制度的要求按期更换。所有备品备件均由中标单位提供。

2.日常质量管理。对水站仪表进行定期校准、核查、比对、性能测试。配合省监测中心、驻市中心、市监测中心进行水站质量保证和质量质控工作。

3.日常安全管理。运营维护期间所需水电、通讯费用由中标单位负责，委托运营维护及管理的全部资产（包括全部产权和建筑物、设备、软件、配套设施、水质自动站和配套监控系统产生的各类数据信息及相关文档资料）属业主方所有。中标人不得以任何方式对各类财产进行出售、抵押或转移；同时，在委托运营及管理期间，中标单位有责任保证上述全部资产的完整、安全并处于良好状态。未经业主允许，非水站运维人员不得擅自进入站房。

4.运维记录的规范、上报。认真、及时做好水站运行维护记录，汇总各水站每周维护记录，每月以书面形式报徐州市新沂生态环境局，书面报告作为运行维护考核依据之一，具体包括：

（1）自动站每日运行数据情况统计

（2）自动站现场维护记录

（3）自动站仪器设备故障及排除情况登记表

（4）自动站每月运行情况

（5）自动站备品备件管理登记表

5.水站的仪器设备及其他相关辅助设备设施的维护保养及故障维修。中标单位须针对水站系统和仪表制定年度保养检修计划并按期进行。保养检修包括系统的清洗和检修、仪器管路清洗、主要备件的更换、仪器的性能测试检查等内容。按照《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》要求，及时排除水站系统和仪表出现的故障，并对各种原因造成的仪器故障进行维修（由于地震、洪水和战争等不可预防和不可抗拒因素造成的自动站系统及仪器损坏除外）。

6.	水站数据采集及传输系统的维护及维修，保证通讯正常。

7.	当仪器出现故障不能及时修复时，应在24小时之内使用备机开展监测；

8.	仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告徐州市新沂生态环境局。

9.当点位需要迁移时，运维单位应做好迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录。

10.按年度提供数据备份一份（移动硬盘）。

（4）运维工作要求

运维单位应遵守省国家、省关于水质自动站运行管理的各项规定，如运维期间出台新的运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。

1.运维工作要求如下：

(1)	保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

(2)	保持站房外20m以内的环境清洁；

(3)	检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行;

(4)	保证空调正常工作，站房内温度、湿度满足仪器运行要求；

(5)	指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

(6)	定期检查消防和安全设施；

(7)	每次维护后做好系统运行维护记录；

(8)	进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

2.每日工作内容如下：

每天上午和下午两次远程查看省控站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

(1)	判断系统数据采集与传输情况；

(2)	根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

(3)	发现监测数据异常，应立即通知徐州市新沂生态环境局，在每日6时～23时出现的异常，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决），每日0～5时出现的异常，应在次日上午10时前解决；

(4)	发生水质异常等特殊情况后，应在4小时内开展相应的运维工作，并将现场情况及时上报徐州市新沂生态环境局；

(5)	根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

(6)	每日检查数据是否及时上传并正常发布，发现数据断网及时恢复。

(7)	运维单位对监测数据进行初审，并配合驻市监测中心将审核数据按时提交。

3.每周工作内容如下：

每周至少巡检站点1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

(1)	查看站房内设备是否齐备，有无丢失和损坏；检查工控机、数采仪、视频监控设备及其它辅助设施工作是否正常；检查电路系统，保证系统供电正常，电压稳定；检查站点的通讯系统，保证站点与相关数据监控平台的连接正常，数据传输正常。

(2)	检查各仪器管路、阀门是否正常，仪器电极有无沾污，检查试剂的消耗情况。

(3) 检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

(4)	高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮每周2次质控核查（零点核查及漂移、标点核查及漂移，间隔不超过4天，可以为自动或手工）。

(5)	pH、溶解氧、电导率、浊度、水温每周至少进行一次水样比对。

(6) 水站系统（以氨氮、高锰酸盐指数为代表指标）进行一次系统干预检查。

(7)	对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

(8) 每周对站房内各仪器、内外环境卫生进行检查，及时保洁。及时清除站房周围的杂草、积水和取水口附近杂物。

(9) 检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

具体要求见下表：

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通讯检查 | 1次/周，确保控制和数据上传通道畅通 | 确保工控机各串口和PLC、数采仪、分析仪器连接一一对应正确且牢固 |
|  |  |  | 通过现场监控软件测试工控与PLC及各仪器之间是否连接正确 |
|  |  |  | VPN网络设备检查，保证通讯畅通 |
|  |  |  | 视频监控设备检查，监控视角位置 |
| 2 | PLC检查 |  | 检查PLC状态数据传输和报警灯，确保无数据传输和报警 |
|  |  |  | 确保取水过程中PLC上各点输入输出状态正确 |
|  |  |  | 测量并确保PLC时钟电池电压正常。必要的情况更换电池 |
|  |  |  | 确保PLC串口模块连接牢固 |
| 3 | 面板开关检查 | 1次/周，确保各开关功能正常 | 检查控制柜前面板开关和指示灯确保其工作正常 |
| 4 | 配电板清扫 |  | 清扫配电板上各个元件上的灰尘 |
| 5 | 配电板状态检查 |  | 检查确保配电板上各个接线接头不松动，并清除锈蚀接头。确保各个接触器和继电器工作正常 |
| 6 | 接地检查 |  | 确保各个机柜和用电器接地良好，尤其注意防雷保护器接地 |
| 7 | 温湿度仪检查 |  | 检查温、湿度仪是否显示合理，保证温度探头反应灵敏 |
| 8 | 稳压电源清扫 |  | 断电情况下清扫稳压电源内的灰尘 |
|  |  |  | 检查碳刷是否正常，磨损较多情况必须更换 |
|  |  |  | 上电测试，确保稳压源工作正常 |
| 9 | UPS检查清扫 |  | 断电情况下清扫UPS各个散热孔上的灰尘 |
|  |  |  | 检查确保UPS充放电正常 |
| 10 | UPS电池箱清扫 |  | 做好绝缘措施情况下清扫UPS电池箱内的灰尘 |
|  |  |  | 确保箱内各个电池联线接触良好牢固 |
|  |  |  | 确保各个电池无漏液，外观正常 |
| 11 | 机柜台面清扫及检查 |  | 检查机柜台面及玻璃是否清洁 |
|  |  |  | 检查机柜各门是否关于完好 |
| 12 | 实验区清扫 | 1次/周，确保整齐清洁 | 1）保持实验区台面清洁 |
|  |  |  | 2）保持仪器设备摆放征集 |
|  |  |  | 3）按要求存储试剂 |
|  |  |  | 4）按要求处置废液 |
| 13 | 高锰酸盐指数分析仪维护 | 1次/周，确保监测仪器所需试剂充足，管路、阀门处于正常状态，仪器电极无沾污，运行稳定，比对数据合格 | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 3）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 4）确保各个阀门正常 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的输送硫酸软管 |
|  |  |  | 6）添加参比电极电解液 |
|  |  |  | 7）清除ORP电极上污垢 |
|  |  |  | 8）检查并更换老化的ORP电极 |
| 14 | 氨氮分析仪维护 |  | 1）检查氨氮分析仪加热模块是否正常，是否维持在40℃ |
|  |  |  | 2）检查气敏膜，添加电解液 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的氨氮管路系统 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的氨氮蠕动泵管 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的加热迂回管路 |
|  |  |  | 6）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 7）修正液位压力传感器参数 |
| 15 | 总磷总氮分析仪维护 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）更换试剂 |
|  |  |  | 3）确保冷却水供应正常 |
|  |  |  | 4）清除水浴锅内水垢，疏通管道 |
|  |  |  | 5）检查并更换老化的UV灯 |
|  |  |  | 6）确保各个阀门正常 |
| 16 | 五参数分析仪 |  | 1）检查数据传输和报警模块是否正常 |
|  |  |  | 2）检查电极是否被泥沙和藻类沾污 |
|  |  |  | 3）清洗电极更换电极液 |
|  |  |  | 4）检查并更换老化的电极 |
|  |  |  | 5）确保清洗水供应正常 |
| 17 | 流量计 |  | 1）查看系统设备是否齐备，有无丢失和损坏 |
|  |  |  | 2）检查多普勒测流仪器供电系统，保证系统供电正常，电压稳定在系统运行的要求范围内 |
|  |  |  | 3）远程查看设备的状态和主要技术参数，判断运行是否正常；如发现仪器出现故障时，及时赶赴现场查看，如涉及重大维修（例如换能器、主板、电路板等），由双方协商后解决 |
|  |  |  | 4）如巡检过程中发现仪器出现故障时，应在24小时内进行维修，如涉及重大维修（例如换能器、主板、电路板等），由双方协商后解决 |
|  |  |  | 5）对于现场无法维修的问题，将仪器拆除后须在24小时内安装备机，并保证后续的正常测量和数据正常传输，所涉及备机须由维护商自行提供（在本项目合同签订后两周内，维护商须将相应数量的备机送至业主单位暂存） |
|  |  |  | 6）检查系统的通讯设备，保证现场能与远程监控中心连接正常，数据传输正常 |
|  |  |  | 7）检查水位传感器及换能器的运行情况，进行必要的保养，定期进行清洗和校准，用一块软的、湿的布或专用毛刷清洗换能器表面 |
|  |  |  | 8）对仪器安装支架及桩基的牢固性、腐蚀等情况的检查，如发现支架及桩基的牢固性存在问题或腐蚀严重，及时汇报业主单位，与业主单位协商加固维修方案后进行 |
| 18 | 采样器维护 | 1次/周，保证采样瓶清洁 | 1）检查并更换老化的蠕动泵软管 |
|  |  |  | 2）检查并更换老化的分配臂软管 |
|  |  |  | 3）检查并更换老化的采样管 |
|  |  |  | 4）清洗采样切换阀 |
|  |  |  | 5）重新调整采样参数，确认自动留样器工作正常。 |
|  |  |  | 6）检查样品储藏室温度 |
|  |  |  | 7）清洗样品储藏室 |

4.每月工作内容如下：

(1)	室内外取水管路清洗、清淤，清洗液位计、液位观察管、样水杯喷头等部件。检查蠕动泵是否有堵塞和渗漏，采水系统综合测试。

(2)	校正pH、溶解氧电极，更换高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮等仪器相关分析试剂并校正。

(3)	高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮仪器线性检查。

(4)	每月对数据和运维记录进行备份。

具体要求见下表：

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外取水管路清洗清淤 | 1次/月，确保管路无泥沙附着 | 将室外取水管路淤泥吹出，至少三次空气吹洗，以便达到良好清淤效果 |
|  |  |  | 采用3%稀盐酸，对取水管路进行清洗。清洗完毕后15分钟手动运行一次采水流程，以便将管路中残余药剂清洗掉 |
|  |  |  | 恢复取水管路原状 |
| 2 | 室内管路清洗 | 2次/月，确保管路透明，无泥沙藻类附着 | 手动拆卸阀门、弯头、过滤网和样水杯等部件，用试管刷清洗，清洗后原样装回 |
|  |  |  | 检查蠕动泵进水塑胶软管脏污情况，必要的情况更换 |
| 3 | 清洗液位计 | 1次/月，确保液位计工作正常 | 将液位计拆下，用3%盐酸擦洗浮球和导杆，清除表面钙化物和污物 |
|  |  |  | 测量浮球导通电阻，导通电阻必须小于20欧姆，且反应灵敏 |
|  |  |  | 原样装回液位计 |
|  |  |  | 必要的情况更换新液位计 |
| 4 | 清洗样水杯喷头 | 1次/月，确保喷头工作正常 | 将样水杯清洗喷头拆下，检查是否有锈蚀状况，轻微锈蚀可采用3%稀盐酸浸泡方法清除锈蚀，严重锈蚀状况直接换新 |
|  |  |  | 将喷头原样装回后注意调节喷头配水强度 |
| 5 | 蠕动泵负载检查 | 1次/月，确保蠕动泵无堵塞和渗漏，计量准确 | 按蠕动泵说明书要求，检查输出扭矩 |
|  |  |  | 若不符合说明书规定要求，及时更换泵管 |
| 6 | 液位观察管清洗 | 1次/月，确保液位观察管清洗透明 | 拆下透明管清除脏污，用试管刷清洗干净 |
|  |  |  | 拆卸部件原样装回 |
| 7 | 取水系统综合测试 | 1次/月，确保系统取水正常 | 完成上述测试后复原所有阀门到正确位置 |
|  |  |  | 检查各个接头是否松动，各个电动球阀接线是否完好 |
|  |  |  | 检查无误情况下，系统复电，检查整个取水流程是否正常 |
| 8 | 高锰酸盐指数分析仪 | 2次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校正液和分析试剂，不超过15天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求 |
| 9 | 氨氮分析仪 | 1次/月，更换试剂并校正，确保数据正常 | 更换标准校正液和分析试剂，不超过30天，夏天视情况缩短更换周期。更换试剂时要将前一批的试剂全部更换干净，而不是补充试剂 试剂更换完毕须校正仪器，确保校正数据符合仪器要求 |
| 10 | 总磷总氮分析仪 |  |  |
| 11 | 五参数 | 1次/月，校正pH和溶解氧电极，确保数据正常 | 校正pH和溶解氧电极，确保校正数据符合仪器要求 |

5.每两月工作内容如下：

(1)	采水系统维护，根据丰、枯水期调整采水系统，保正其正常运行；

(2)	电动球阀、单向阀清洗检查；压力表测试、工控机检查；

具体要求见下表：

| 序号 | 维护内容 | 维护周期及目标 | 维护要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采水系统维护 | 1次/2月，根据不同水期，适当调整，保证采水系统正常运行 | 对季节性断流、河道改变明显的断面水质自动站采水系统进行加固、调整采水泵 |
| 2 | 电动球阀清洗检查 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 将电动球阀手动拆下，用试管刷清洗后，将电动球阀装回管路 |
|  |  |  | 开启组态单阀测试程序，单独控制阀门开关，检查阀门开关时间是否符合要求（10s以内） |
|  |  |  | 必要的情况替换电动球阀 |
| 3 | 单向阀清洗 | 1次/2月，确保清洗后电动球阀吸合自如，无堵塞和渗漏 | 拆下单向阀，用试管刷清洗单向阀阀体及密封橡胶上附着的脏污物，检查密封性是否完好后，原样装回管路 |
|  |  |  | 必要情况更换单向阀 |
| 4 | 压力表测试 | 1次/2月，确保清洗后压力表读数正常 | 拆下压力表表头，清洗清除压力导管内泥沙 |
|  |  |  | 压缩空气吹脱表头内残留脏污 |
|  |  |  | 调节空压机输出压力为0.6Mpa，输出气管连接到待测压力表，检查待测压力表显示是否和空压机一致，反应是否灵敏 |
|  |  |  | 原样装回压力表，注意气密性 |
|  |  |  | 必要情况更换压力表 |
| 5 | 工控机检查 | 1次/2月 | 检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警 |
|  |  |  | 强制切断电源后复电工控机是否可以自动启动，并运行windos系统、加载现场监控软件，串口连接是否正常 |
|  |  |  | 插入备份光盘，用ghost软件备份操作系统。将备份好的操作系统和分区D内的文件拷贝到备份移动硬盘上 |
|  |  |  | 断电后拆下工控机，打开后盖，用细毛刷清 |
|  |  |  | 除电源和主板上的灰尘，尤其注意cpu板、内存和各个串口卡上的灰尘清除。检查各个功能卡接口是否连接牢固 |
|  |  |  | 检查硬盘SATA连接线是否松动 |
|  |  |  | 定期对杀毒软件升级，专机专用，禁止从事与工作无关的活动 |
|  |  |  | 装回工控机重复1）、2）步骤 |

6.每年工作内容如下：

(1)	中标单位需参照《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展流量计率定工作。

(2)	中标单位负责站房、栈桥及相关附属设施的维修、维护工作。每年对站房进行一次全面修缮，对站房外围进行整修和粉刷，保证墙面整洁、站房安全；每年对栈桥或取水设施进行一次检修，确保水样取水的代表性；每年对防雷设施进行一次全面检测，并提供检测报告；对站房的门禁、灭火设施、视频监控系统、标志牌、LOGO等附属设施进行维护。

7.日常运维其他相关要求如下：

(1)	中标单位需协助徐州市新沂生态环境局做好水站固定资产、备品备件的管理及登记等工作。

(2)	中标单位应积极参加省监测中心或驻市中心主办的技术培训班，加强业务学习，不断提高业务能力和水平。

(3)	中标单位应根据国家与我省有关要求做好废液的处理工作。

(4)   中标单位保证满足生态环境部门对省控站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日5时～23时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在24小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

(5)	当仪器损坏不能修复时，应在24小时之内使用备机开展监测，并同时报告省监测中心，省监测中心组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

(6)	仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告省监测中心。

(7)	严禁擅自更改仪器参数设置。

8.质量控制要求

运维单位需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，参照《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》、《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》和《江苏省水质自动监测质量管理暂行规定》等规定要求，定期开展质控核查、水样比对、加标回收和系统干预检查等质控工作。其中：

(1) 氨氮、高锰酸钾指数、总磷、总氮至少每周进行2次质控核查（零点核查及漂移、标点核查及漂移，可以为自动或手工），每月进行一次线性检查。

(2)  pH、溶解氧、电导率、浊度、水温每周至少进行一次水样比对。

(3) 水站系统（以氨氮、高锰酸盐指数为代表指标）至少每周进行一次系统干预检查。

合格标准参考国家相应规范要求。

(4) 质控考核测试不合格时，中标单位应立即查找原因，并在考核结束的24小时内完成补测。补测仍不合格仪器（或系统）视为故障，需在48小时内更换备机。质控考核不合格的数据直至下次测试合格前均按无效数据剔除。中标单位未按要求更换备机的，相关数据将全部视作无效数据，并同时扣除该参数当月运维款。

（5）运维单位必须接受徐州市新沂生态环境局及其委托单位和人员的质量检查。

9.应急措施要求

供应商应制定应急事故处理方案，内容包括突发性水质污染、特殊时期（丰水期、枯水期）、自然灾害、水电检修、临时停电或节假日、重大活动或被破坏情况。

（1）水站监测数据异常处理

当水站监测数据发现异常或发现所在断面发生污染事故时，须2小时内到达站点核查仪器运行状态，保证系统仪器正常运行，监测数据准确，传输畅通，并协助徐州市新沂生态环境局进行手工监测复核。

(2) 水质自动站系统仪器故障

当水质自动站系统仪器出现故障、停运时，中标单位应保证在2小时内到达现场检修，如24小时内无法排除故障，导致水站主要监测指标无法连续监测时，须在48小时内更换备机；因水电中断或采水故障，水站无法正常运行的，应委托有资质的检测机构进行检测以确保数据的完整性，实验室检测数据不少于每周两组（不得为同一天监测）。并及时用电话与书面形式报告业主，协商处理方案。

（5）交接工作安排

中标单位负责与原业主方对水站正常运行所必须的资产进行清点、测试和查验，以及相关档案资料的移交等。交接内容主要包括：

1.站房及其配套设施。主要包括站房主体、防雷设施、质控间和值班室相关配套、供电设施、给排水设施、暖通设施、通讯设施等。

2.采水设施。主要包括采水构筑物、采水泵、采水管道、清洗配套装置、防堵塞装置和保温配套装置等。

3.仪器设备。主要包括配水单元、分析单元、质控单元、留样单元、辅助单元、控制单元、数据采集与传输单元软硬件等。

4.视频监控及安防设施。主要包括视频监控、门禁、烟雾报警器、自动灭火器、站房钥匙等。

5.文化建设有关内容。主要包括站房外部的水站标志牌、简介牌和水站LOGO，站房内部的站点流域表征图、运维管理体系图和水站系统流程图等。

6.档案资料。主要包括站房采水相关图纸、系统及仪器密码、仪器说明书、自查报告、交接报告等。

7.其他设施。主要包括便携式仪表、备品备件、生活设施等。

在采购前投标单位可与原业主方共同对水质自动监测系统的系统运行情况，仪器运行情况，数据采集情况进行实际考察，并且做好接收方案和后期运维工作方案。

（6）参考技术规范和标准

1.国家环境保护总局发布的相关水质在线监测技术标准

2.国家标准方法和《水和废水监测分析方法》

3.《国家地表水水质自动监测站运行管理办法》

4.《江苏省环境水质（地表水）自动监测预警系统运行管理办法（试行）》及其实施细则

5.《环境水质监测质量保证手册》

- 6.地表水环境质量监测技术规范HJ 91.2—2022

7.《水质 河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）

8.《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）

9.《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）

10.《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）

11.《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）

12.《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）

13.《氨氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T101-2003）

14.《总氮水质自动分析仪技术要求》（HJ/T102-2003）

15.《总磷水质自动分析仪技术要求》（HJ/T103-2003）

16.《声学多普勒流量测验规范》（SL337-2006）

17.《户外标识牌技术规程》（CECS148:2003）

18.《建筑物防雷设计规范》（GB 50057-2010）

19.《建筑设计防火规范》（GB 50016-2015）

20.《智能建筑标准》（GB/T50314-2006）

（三）、监督考核与惩罚办法

1、监督管理

1.1数据必须真实有效，供应商近3年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请供应商根据本单位实际情况咨询承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，且不予退还投标保证金并承担相关法律责任）

1.2供应商应承担监测数据的保密责任，不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，徐州市新沂生态环境局有权终止合同。

1.3运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实徐州市新沂生态环境局有权终止运维合同。

1.4徐州市新沂生态环境局组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以取消该公司在新沂区域内相关运维投标资格或扣减相应的运维经费，并有权终止运维合同。

1.5违反江苏省水质自动站管理办法等违规行为的，一经查实徐州市新沂生态环境局有权终止运维合同。

1.6运维单位每季度首月10日前，提供上一季度运维工作报告。报告内容包括但不限于每个站点采水设施、设备运行情况，数据审核传输情况，异常数据处置情况，设备故障处置情况等。

1.7徐州市新沂生态环境局每半年不定期组织开展对仪器设备运行和故障情况处置情况等开展核查，每出现一次不符合情况，徐州市新沂生态环境局视数据异常情况采取责令整改或者扣除运营费5%方式予以惩戒。核查发现运维单位多次出现设备长期故障不运行情况，采购人有权单方终止运维合同。

2、其他规定

运维机构有下列情形之一的，徐州市新沂生态环境局将扣除相应站点当月运行经费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，发现非运维人员进出站房，未按要求及时向徐州市新沂生态环境局报告的；其他不履行规定职责的情形。

徐州市新沂生态环境局有权根据相关规定对扣除的运维费进行重新支配，用于开展其它与站点运维管理相关的工作。

- 三、其他要求:

- 见磋商文件《拟签订的合同文本》。

3、磋商报价表

项目名称：新沂市水质自动监测站运行维护

项目编号：JSZC-320381-HSZZ-C2025-0001

本次为首次报价

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 新沂市水质自动监测站运行维护 | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

供应商承诺：本项目由供应商本企业提供服务。

供应商报价说明：

1、报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

2、偏离说明：详见《偏离表》。

3、报价大小写不一致以大写为准。

4、如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后总价/最初总价）* 各项最初报价的单价。

供应商（电子签章）：

日期：

4、分项价格表

- 项目名称：新沂市水质自动监测站运行维护

- 项目编号：JSZC-320381-HSZZ-C2025-0001

本次为首次报价

- 货币单位：人民币元

格式自拟

供应商（电子签章）：

日期：

说明:1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（ 2020) 46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2.享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应满足的条件以《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定为准。

3．供应商为“小型”或“微型”或“监狱企业”、“残疾人福利性单位”的，须算出“小型和微型和监狱企业和残疾人福利性单位” 总价合计”。

注：1.如果不提供《分项价格表》将视为没有实质性响应。

2.供应商对以上数据的真实性负责。

徐州弘思项目管理有限公司有权将以上内容进行公示。

5、偏离表

- （首次报价）

项目名称：新沂市水质自动监测站运行维护

项目编号：JSZC-320381-HSZZ-C2025-0001

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

日期：

- 合同草案条款

拟签订的合同文本

项目名称：新沂市水质自动监测站运行维护

项目编号：JSZC-320381-HSZZ-C2025-0001

政

府

采

购

合

同

采购人：

中标人：

合同签订日期：   年   月   日

友情提醒：采购人与中标或成交供应商应当在中标或成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

委托人（甲方）：

服务人（乙方）：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规，经甲乙双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，双方一致同意，签订本合同.

第一条 服务内容及期限

1、项目名称：

2、服务内容：

3、服务期限：自   年   月   日至自   年   月   日。

4、服务地点：

第二条  服务质量标准

1、服务具体要求：

2、服务进度要求：

第三条  合同金额

1、本合同价格形式为：      。

2、本合同服务费总金额为人民币（大写）：       元（￥     元）。

第四条  甲方权利和义务

1、甲方项目负责人（联系人）：           联系电话：            。

2、甲方有权对乙方的服务过程进行监督，提出改进意见，对不符合甲方要求的服务人员及设备提出调整，乙方需进行配合。

3、甲方有权对乙方的服务成果进行考核，对考核不合格部分有权拒绝支付费用，并要求乙方进行整改，直至满足甲方考核要求后，方可支付费用。

4、甲方应为乙方提供的技术资料：        ，甲方应保证。所提供相关资料真实、有效。

5、甲方应协助乙方协调相关方的关系，协助解决相关方产生的矛盾，避免影响工作的顺利进行；

第五条  乙方权利和义务

1、乙方项目负责人（联系人）：           联系电话：            。

2、乙方应按期完成甲方的委托，按期完成约定的相关工作；

3、乙方应依照法律法规、行业技术标准及合同约定内容，开展服务。

4、乙方应当及时向甲方报告项目的进展情况。

5、乙方应提供的人员、设备：

6、乙方应当接受甲方对服务活动的监督和考核，有权对考核结果提出异议。

7、乙方不得将委托事项转委托给第三方；

8、甲方安排的服务内容和因工作需要聘请的专业技术人员，乙方应积极支持配合，不得转包，中途更换人员需经甲方书面同意，不得推诿；

9、乙方在执行项目业务过程中，对有争议或有分歧的问题，应及时向甲方提出书面报告，共同研究解决，不得擅自处理；

10、乙方及其工作人员应遵守国家的有关保密规定，不得泄露国家机密和甲方的机密。如有泄密造成损失，乙方应当赔偿损失，损失难以确定的，乙方支付甲方合同价款10%违约金；

11、项目组人员必须固定，如有变动需经甲方书面同意，否则视为乙方违约。

第六条  付款方式

本合同金额为人民币大写金额          元（小写：         元），经双方协商一致，选择以下第     （二）      种付款方式：

- （一）提交预付款保函的

- 1、合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后15个工作日内财政资金到位后，甲方应支付合同价款的百分之四十（40％）作为预付款。

2、按季度支付，每季度运维服务结束后，15个工作日内甲方向乙方支付合同价款的15％，支付款项时甲方有权根据考核结果进行核减。

- （二）不提交预付款保函的

- 1、合同签订后15个工作日内财政资金到位后甲方支付合同价款的百分之三十（30％）作为预付款。

2、按季度支付，每季度运维服务结束后，15个工作日内甲方向乙方支付合同价款的17.5％，支付款项时甲方有权根据考核结果进行核减。

第七条  违约责任

1、甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之一向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之一作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

第九条  知识产权归属

1、本项目的技术成果、知识产权归甲方所有。

2、本项目所形成数据成果归甲方所有，乙方在本项目完成时应全部向甲方移交，乙方不享有使用权、处置权。

3、乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

第十条  保密条款

乙方对甲方提供的资料负有保密义务，未经甲方同意，不得向项目无关单位和个人提供有关资料及信息。如发生以上情况，甲方有权索赔。

第十一条  争议的解决

1、本合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，由合同签订地法院处理。

2、本合同所载明的联系人、地址、电话等均为有效送达地址或送达渠道，仲裁时作为法律文书送达地址，任何一方如变更联系人、地址、联系电话等信息，均应以书面形式至少提前5个工作日通知对方或仲裁机构，否则按原送达地址或送达渠道进行送达的均视为有效送达。

第十二条  合同的终止

1、合同期满，双方未续签的。

2、乙方服务能力丧失，致使服务无法正常进行的，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

3、乙方服务成果经甲方考核不合格，经整改仍不合格，甲方有权解除合同，并追究乙方违约责任。

4、因不可抗力导致合同无法继续履行的，双方可以解除本合同，互不承担责任。

第十三条  其它

1、本合同所有附件及磋商文件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

第十四条  合同生效

1、合同经双方法定代表人或授权委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经新沂市财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4、本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲乙双方各执一份；副本两份，一份用于政府采购监管部门备案，一份留采购代理机构备查。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人（盖章或签字）：              法定代表人（盖章或签字）：

委托代理人（签字）：                    委托代理人（签字）：

地  址：                                地  址：

电  话：                                电  话：

传  真：                                传  真：

日  期：   年 　月　 日              　 日    期：    年   月   日

7、承诺书

致徐州弘思项目管理有限公司：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320381-HSZZ-C2025-0001）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为30个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、徐州弘思项目管理有限公司有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由徐州弘思项目管理有限公司确定。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

供应商（电子签章）：

联系电话：

移动电话：

日期：

8、授权委托书及法定代表人身份证明书

（1）授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人（负责人）：

统一社会信用代码：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与新沂市水质自动监测站运行维护 项目[项目编号：JSZC-320381-HSZZ-C2025-0001]的磋商活动及签订合同。（        ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自    年  月   日起至    年   月    日止。

委托人（电子签章）：

法定代表人（签字或签章）：

受托人（签字）：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

（2）法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：                  性别：

身份证号：               职务：

（      ）系我司的法定代表人。为签署（项目编号：JSZC-320381-HSZZ-C2025-0001，项目名称：新沂市水质自动监测站运行维护 ）项目响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商（电子签章）：

日期：

(法定代表人身份证扫描件附后）

9、中小企业声明函

项目名称：新沂市水质自动监测站运行维护

- 项目编号：JSZC-320381-HSZZ-C2025-0001

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（徐州市新沂生态环境局）的（新沂市水质自动监测站运行维护）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（新沂市水质自动监测站运行维护），属于（其他服务业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：本项目采购的服务属于其他服务业。

企业名称（电子签章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：

1、中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、中标、成交供应商为小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4、供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

“中小企业声明涵” 查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。看下列截图。

10、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加新沂市水质自动监测站运行维护（项目编号：JSZC-320381-HSZZ-C2025-0001）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期：

11、残疾人福利性单位声明函

项目名称：新沂市水质自动监测站运行维护

项目编号：JSZC-320381-HSZZ-C2025-0001

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

- 单位名称（电子签章）：

- 日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

12、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

项目名称：新沂市水质自动监测站运行维护

项目编号：JSZC-320381-HSZZ-C2025-0001

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：新沂市水质自动监测站运行维护 ，项目编号：JSZC-320381-HSZZ-C2025-0001）所必需的设备和专业技术能力。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期：

13、供应商业绩一览表

项目名称：新沂市水质自动监测站运行维护

项目编号：JSZC-320381-HSZZ-C2025-0001

| 序号 | 合同签订日期 | 项目名称 | 合同金额（元） | 合同甲方 | 甲方联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：1.此表仅提供了表格样式，各供应商可参照上述格式自制表格，但应至少包含上述表格内条目。

2.供应商应如实填写业绩情况表，并按《评分细则》中要求附相关证明材料。

供应商（电子签章）：

日期：

14、招标代理服务收费标准

江苏省政府采购代理常规服务收费指导价（苏政采协【2024】20号）

| 中标或成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.60% |
| 50-400万元以上（含400万元） | 1.50% |
| 400-1000万元以上（含1000万元） | 1.10% |
| 1000-5000万元以上（含5000万元） | 0.80% |
| 5000-1亿元以上（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿以上（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元以上（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.01% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）* 费率（%）

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.计算出的代理服务费应收取金额如低于5千元，按5千元收取；

6.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

15、预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。
    （2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥      大写：人民币          。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。