有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年5月30日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年5月30日17：00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

# 采购需求

- 一、项目基本情况

- 1.项目编号：JSZC-320382327-ZJZB-G2025-0064

- 2.项目名称：邳州高新技术产业开发区管理委员会限值限量运维服务

- 3.预算金额：55万元（人民币）

- 4.项目概述：本项目为邳州高新区污染物排放限值限量监测监控体系2套57组分VOCs在线监测系统、29套微型空气质量在线监测系统及其相关配套辅助设施运维服务，确保空气站的正常有序 运行。

- 5.服务期：1年。

- 6.本项目不接受联合体投标。

二、服务要求：
（一）具体运维服务清单如下：

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 57组分 VOCs 在线监测系统 | 谱育、EXPEC 2000 | 2 套 |
| 2 | 七参数微型空气质量监测系统 | 聚光、AQMS-3000 | 29 套 |

（二）运维服务要求

- 1.PAMS VOCs监测系统运维要求

VOCs空气站运维根据HJ-1010有关要求开展，具体要求如下：

- 1.1日常巡查

- 每日检查仪器运行状况、工作参数、数据采集和传输情况是否正常。

- 每日远程登录或现场对仪器软件进行谱图检查，对峰飘物质及时修正。

- 每日使用标准混合气体对仪器各组分进行单点（工作点）检查与校准，当大于20%的物种色谱标准气单点浓度偏差大于20%、质谱标准气单点浓度偏差大于30%时，需重新标定校准曲线。每日工作点检查结束后，应使用零气对仪器各组分进行检查与校准，物种组分空白残留不应该高于0.1nmol/mol。若出现组分空白不合格，且该组分日常浓度范围在0.3 nmol/mol 以内，则当天监测数据均做无效处理；若该组分日常浓度范围在1 nmol/mol 以上，则视空白结果予以保留或无效标注处理；数据浓度相对较高，可体现污染和变化现状的，酌情保留。

- 每日对前一日VOCs谱图开展人工二次积分以确保监测结果的准确性，对异常及缺失数据进行记录与说明。

- 1.2每周现场巡检

- 检查仪器运行状态，是否报警或异常。

- 检查仪器耗材使用情况，更换仪器所需耗材。

- 检查标气、载气等各类气体使用情况。

- 检查仪器管路、阀门是否漏气。

- 检查站房外部环境，是否存在对监测数据或运行环境存在明显影响的污染源，

- 检查站房通讯及数据传输系统状态。

- 检查更换颗粒物过滤膜。

- 检查站房消防、防雷、防水等安全措施是否正常。

- 1.3月度维护

- 清洗仪器散热风扇滤网。

- 更换发生器过滤分子筛。

- 更换发生器干燥剂。

- 1.4季度检查

- 每季度检查检测器工作状态、老化色谱柱。

- 每季对仪器进行一次预防性维护和各测试参数检查。

- 每季对仪器所有数据进行备份。

- 每季使用标准混合气更新工作曲线和峰窗。

- 1.5半年维护检查

- 每半年对仪器设备进行一次维护保养，对气态污染物采样系统进行一次维护清洗。

- 每半年按照HJ1010中仪器性能指标要求对仪器进行全面检查，包括方法检出限、校准曲线、全系统空白、精密性、物种分离度等。

- 2.微型空气自动监测站运维要求

- 2.1运维工作要求

- 指定专人负责与环保部门联络，并保持通讯畅通及电话技术支持、24小时的现场服务。

- 建立所有承包范围内设备台帐，并做好在线监测设备维修保养及仪器标定的详细记录，于每月底交环保部门。

- 承诺随时保持所负责维护设备的整洁与卫生，维护现场作业点都应做到“工完、料净、场地清”。

- 系统的运维工作主要分为日常运维、质控管理两大类，定期检查系统各监测仪器、数据传输、条件支持等运行状态，及时处理故障，做好预防性维护工作；同时定期做好监测质控管理，保证数据的可溯源和可靠性。具体内容见下表。

系统运维项目技术要求

| 类别 | 序号 | 运维项目 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日常运维 | 1 | 在线监测设备 | 定期清洗、更换耗材，定期校准仪器，记录齐全 |
|  | 2 | 气路等管路 | 定期维护和清洗，保证气路畅通，防止堵塞、泄露，记录齐全 |
|  | 3 | 电路、仪器传输 | 保持电路、传输仪器正常工作 |
|  | 4 | 日常维护及巡检 | 按规定要求对系统进行日常维护并做好巡检记录 |
|  | 5 | 检修 | 按照规范要求进行在线监测设备的检修、停用、拆除或者更换并做记录 |
| 质控管理 | 1 | 比对校准 | 通过与国标法设备进行现场比对，进一步对传感器进行参数校正 |
|  | 2 | 大数据校准 | 利用数据管理平台，定期对传感器漂移进行修订，确保现场测量需求 |

- 日常巡检或维护保养中发现的故障和问题，承诺在2小时之内响应，4小时内赶赴现场对事故进行处理。对于一些容易诊断的故障，在4小时内及时解决。

- 定期日常巡检，记录检查项目、频次，被检项目运行状态等内容，每次巡检结果应有记录并归档。

- 日常巡检包含该系统运行状况、监测设备工作状况、每月运行数据的拷贝及导出、系统辅助设备运行状况、系统校准工作等必检项目和记录，仪器使用说明书中规定的其他检查项目和记录。同时日常维护保养根据说明书的要求对保养内容、保养周期或耗材更换周期等做出明确的规定，每次保养情况记录并归档。

- 每次进行备件或材料更换时对更换的备件或材料的品名、规格、数量等进行记录并归档。如更换标准物质还需记录新标准物质的来源、有效期和浓度等信息。

- 对设备进行的校准，将根据相关标准规定的方法进行操作，校准记录每月及时交环保部门归档。

- 2.2运维工作内容

承诺对系统仪器的日常维护工作至少包含以下内容：

- 日常巡检

日常巡检每天进行一次，包括检查项目，检查频次，被检项目运行状态等内容，日常巡检规程应包含该系统运行状况、监测设备工作状况、系统辅助设备运行状况、系统校准工作等必检项目和记录，以及仪器使用说明书中规定的其他检查项目和记录。

- 日常维护保养

日常维护保养将根据系统设备运行的要求，进行备件或材料更换时应对更换的备件或材料的品名、规格、数量等进行记录并归档。

- 日常仪器校准

每月至少一次校准，每次校准进行记录，如更换标准物质还需记录新标准物质的来源、有效期和浓度等信息。

- 运维响应

每日巡查设备使用状况，及时消除设备缺陷，使各套在线监测设备处于完好状态；同时及时检查仪器输出数据和系统接收数据的相符性和完整率，确保系统接收数据传输真实反应仪器检测情况。当设备有突发故障时应4小时内消除故障。

- 运维记录

定期向环保部门报送监测系统设备异常报告，并按月统计归类报环保部门留存及查验。

3.安全要求及其他要求：

3.1项目服务期间，中标方所有的工作人员的人身安全以及中标方在服务期间产生的各类安全责任事故均由中标方自行承担。

3.2服务期间，对于采购人提出更换现场不称职技术人员的要求，中标方须无条件服从。

3.3中标方须积极配合采购人并无条件提供技术服务。

- 三、其他要求：详见《拟签订的合同文本》。