竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320324-YBXM-C2025-0005

项目名称：睢宁县乡镇大气自动站运行维护项目

采 购 人：徐州市睢宁生态环境局

采购代理机构：江苏誉邦项目管理有限公司

二〇二五年七月

竞争性磋商文件

项目编号：JSZC-320324-YBXM-C2025-0005

（供应商）：

按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》的规定，江苏誉邦项目管理有限公司对睢宁县乡镇大气自动站运行维护项目采取竞争性磋商采购方式进行采购。如贵单位有意与本公司合作，请按以下竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）要求参加磋商。

- 项目说明

一、采购人：徐州市睢宁生态环境局

二、项目名称：睢宁县乡镇大气自动站运行维护项目

三、项目编号：JSZC-320324-YBXM-C2025-0005

四、采购邀请：通过发布公告的方式邀请符合相应资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

五、采购方式：本项目采用竞争性磋商采购方式

采购人确定的采购项目属性：服务。

六、供应商资格条件：见竞争性磋商公告（项目编号：JSZC-320324-YBXM-C2025-0005）

七、采购预算（采购项目预算金额）：见《磋商文件》附件2、《项目要求（采

购需求）》。

八、采购需求：见《竞争性磋商文件》附件2、《项目要求（采购需求）》。

九、合同草案条款：见《竞争性磋商文件》附件6、《拟签订的合同文本》。

十、报价要求：

1、供应商报价为要约，江苏誉邦项目管理有限公司无承诺表示时视为未成交，江苏誉邦项目管理有限公司认为必要时可重新进行竞争性磋商采购或采取其它方式采购。

2、按照《磋商报价表》要求填写首次报价。

3、报价包含本项目范围内的全部费用。供应商有漏报或不报的，采购人将视为有关费用已包括在本项目的报价中而不予支付。采购人不支付报价以外的任何费用。

- 第二章 磋商保证金

十一、供应商提交磋商保证金：

1.无需投标保证金；

- 第三章 响应文件

十二、提交响应文件要求：

（一）本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商响应文件从政府采购客户端工具制作并通过“苏采云”系统提交。

供应商应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的响应文件（即电子投标）。未进行线上响应文件提交并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的供应商，响应无效。

“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的国信CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的国信CA全省通用。“CA数字证书”的办理方法详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

使用需要第三方认证的电子签名、数据电文，通过互联网方式提交首次响应文件。即：使用“电子签名认证证书（CA数字证书）”登录“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统），按照要求通过互联网方式提交首次响应文件。

“苏采云”系统使用要求：

- 使用谷歌浏览器参与不见面开标及磋商环节。

- 电脑需提前准备好麦克风、音响，摄像头，提前检查保证能够正常使用。

- 操作系统至少win7以上，建议使用win10操作系统。

（二）首次响应文件提交的截止时间：2025年08月15日上午09：10，在截止时间后提交的首次响应文件为无效文件，将被拒收。

（三）首次响应文件提交时间、地点：

1.提交时间

首次响应文件提交的截止时间（2025年08月15日上午09：10）前。

2.提交地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（四）首次响应文件开启时间：2025年08月15日上午09：10。

（五）首次响应文件开启地点：

“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

（六）供应商在首次响应文件提交的截止时间前，可以对所提交的首次响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与首次响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

（七）不接受不按要求加盖电子签章（电子签章）的首次响应文件。电子签章相关要求见“苏采云”系统。

（八）首次响应文件解密：到达开启时间，“苏采云”系统自动提取所有响应文件，供应商按采购文件规定方式按时在线解密。本项目采购文件规定的供应商按时在线解密方式：开启时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。

（九）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（十）相关说明: 供应商在“苏采云”系统中提交首次响应文件的时间即为数据电文（响应文件，下同）的发送时间和接收时间。

十三、响应文件编制要求：

请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作：

（一）基本目录

1.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件。政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

2.授权委托书（提供原件的扫描件，格式见《磋商文件》附件）；

（特别提醒：如公司法定代表人直接参与本项目投标的，提供法定代表人资格证明或声明（并附身份证扫描件），可不单独提供《授权委托书》）。

3.授权委托书中受托人身份证原件的扫描件；

- 4.所报产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。

- 注：

- （1）所报产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。

（2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

5.所报产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。

注：

（1）所报产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，响应文件中提供（如有）所报产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“首次响应文件开启时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。

（2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评审时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。

6.供应商认为需要提供的其他资料的扫描件（如有）。

（二）资格条件（1-6项必须提供原件扫描件，否则响应无效）

1.具有独立承担民事责任的能力，提供合法有效的法人的营业执照或事业单位法人证书或其他组织应提供合法证明文件或自然人提供身份证明的原件扫描件(加盖电子签章)。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况报告至少提供：

供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表和利润表月报表的原件扫描件各1份（加盖电子签章）；或提供合法有效的经第三方机构审计的2023年度或2024年度财务审计报告原件扫描件（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）（加盖电子签章）。

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，至少提供：

- 供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的原件扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金的证明文件原件扫描件)（加盖电子签章）。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，即响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件)。

6.供应商为中小微企业（含中型、小型、微型企业，下同）的，提供《中小企业声明函》原件（加盖电子签章，填写完整。必须提供，格式见《磋商文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

注：中小企业（含中型、小型、微型企业，下同），应当同时符合以下条件：

① 符合中小企业划分标准；

② 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件扫描件。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《响应文件相关格式》）。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（一）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（二）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（三）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（四）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（五）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

（三）符合条件（必须提供，否则响应无效）

1.《授权委托书》及授权委托书中受托人身份证原件的扫描件（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

（特别提醒：如公司法定代表人直接参与本项目磋商的，提供法定代表人资格证明或声明（并附身份证扫描件），可不单独提供《授权委托书》）。

2.《承诺书》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

3.《磋商报价表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件），政府采购客户端工具输入报价自动生成）；

4.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5.《偏离表》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）。

（四）综合评审评分项

1.技术部分

（1）人员配置（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；

（2）运维服务方案及技术要求响应情况（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》及附件：2、《项目要求（采购需求）》）；

（3）评分细则中评分得分需提供的相关证明文件原件扫描件或供应商认为需要提供的其他资料原件扫描件。

2.商务部分

（1）企业资质、信誉、业绩（要求见《磋商文件》附件1、《评分细则》）；

（2）评分细则中评分得分需提供的相关证明文件原件扫描件或供应商认为需要提供的其他资料原件扫描件。

（五）价格折扣文件格式

1.企业报价折扣证明：无。

本项目属于专门面向中小企业采购的项目，评审时不再执行价格评审优惠政策。

（六）提交的首次响应文件的密封、签署、盖章要求：

1.密封（加密）要求：

供应商应当按照《磋商文件》和“苏采云”系统的要求编制并加密响应文件。本项目供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的响应文件加密。

2.签署要求：特别提醒：竞争性磋商文件中如需“被授权代表签字或盖章”，供应商可打印成文档，签字或盖章后再扫描上传，最后再电子签章。见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。

3.盖章要求：见《磋商文件》第九章附件中相关格式要求。供应商须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。

（七）通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的响应文件（后缀名为zip）。响应文件不得超过150M！

注：

1.供应商应当按照《磋商文件》的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

2.采购人索取成交供应商的响应文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。

- 磋商的相关说明

十四、评审程序：

(一)磋商要求

1.被邀请参与磋商的供应商需按本竞争性磋商文件要求的截止时间、方式（地点）提交首次响应文件，同时派人通过“苏采云”系统在“开标大厅”等待磋商。

2. 供应商可通过CA数字证书，在首次响应文件开启时间后，使用CA数字证书在规定时间内解密各自响应文件。

3.供应商的授权代表或法人须全程守候在“苏采云”系统开标大厅，并确保视频设备正常使用。授权代表或法人须携带授权委托书原件及身份证原件，经磋商小组核查后参与磋商活动。

4.磋商顺序按照电子标书解密先后时间进行，解密时间相同的，不分先后顺序。

5.磋商方式：本次磋商采用“苏采云”系统中的视频会议，供应商自行选择任意地点参加远程磋商会议。请供应商在磋商前等候在开标大厅，随时接听磋商小组发出的磋商视频邀请（所有邀请等待时间2分钟，2分钟内所邀请供应商无响应，视同放弃磋商的权利，由解密顺序下一家进行磋商，不再后补）。

6.未在规定时间内进行答疑澄清的，视同放弃澄清。

7.未在规定时间内进行报价的，视为响应无效。

注：各供应商在未进行第二次报价前，请不要离开开标系统，随时接受磋商小组提出的二次报价，因供应商未能及时二次报价而引起的废标及损失，由供应商负责。

8.被邀请参与磋商的供应商如未按上述磋商要求执行，视同放弃磋商的权利。

9.本项目无效标书判定（磋商文件的实质性要求）

9.1电子响应文件未按规定期限提交的；

9.2电子响应文件未按磋商文件要求签章的；

9.3供应商未在规定时间内解密电子响应文件的；

9.4供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；

9.5不具备磋商文件中规定的资格要求或未按磋商文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；

9.6被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

9.7响应文件未按磋商文件规定的内容和要求填写的；没有在系统指定位置上传对应文件、材料的；

9.8响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

9.9不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜的；

9.10项目磋商报价超过本项目（采购包）预算或最高限价的；

9.11不同供应商响应文件内容存在非正常一致、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

9.12磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在评标现场合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；

9.13响应文件内容不全或不符合磋商文件中规定的其它实质性要求的；

9.14法律法规和磋商文件规定的其它无效情形。

(二) 查询及使用供应商信用记录

1.由采购人查询信用信息。

2.查询渠道包括：

（1）“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）；

（2）中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

（3）“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn/）；

（4）“信用中国(江苏徐州)”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。

3.截止时点（查询环节）：首次响应文件开启后资格审查结束前。

4.信用信息查询记录和证据留存的具体方式：

网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。

5.信用信息的使用规则：

采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

- 评审程序

经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

磋商小组在阅读完所有磋商供应商的响应文件后，集中与单一供应商代表分别就技术参数等技术问题、价格和售后服务等内容进行磋商。

磋商结束后，磋商小组应当要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价。供应商可按照磋商小组的要求在磋商现场（即“苏采云”系统开标大厅中）进行报价，首轮报价不公开，本项目二次报价为最终报价。

磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐1名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术部分优劣顺序推荐。

磋商小组认为供应商的报价明显低于其他供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其按响应无效处理。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》。

十五、评审方法和评审标准：

1.评审方法：综合评分法。

2.评审标准：详见《竞争性磋商文件》附件1、《评分细则》。

十六、磋商过程中可能实质性变动的内容：在磋商过程中，磋商小组可以根据《磋商文件》和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

十七、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

第五章 确定成交供应商及合同签订等

十八、采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告成交结果，公告标的的基本概况为成交供应商的《磋商报价表》（最后报价）。

十九、采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照《磋商文件》确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

特别说明： 按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的, 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

二十、供应商应对响应文件的合法性、真实性负责。签订合同前，成交供应商必须向采购人提交其响应文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如成交供应商人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

第六章 磋商文件的澄清或者修改

二十一、《磋商文件》的澄清或者修改：

提交首次响应文件截止之日（即“首次响应文件提交的截止时间”）前，采购人或采购代理机构可以对已发出的《磋商文件》进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为《磋商文件》的组成部分。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正公告”的附件的形式通知所有获取《磋商文件》的供应商。发布本项目的“更正公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各所有获取《磋商文件》的供应商关注本项目的“更正公告”及附件，否则，将自行承担相应的风险。

第七章 询问和质疑

二十二、询问和质疑：

1.根据采购代理机构与采购人签订的本采购项目的《委托代理协议》，供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程、中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，由采购人或采购代理机构依法处理。

2.质疑和投诉按《政府采购质疑和投诉办法》执行。

3.供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出。

4.接收质疑函的方式：供应商直接送交或供应商通过EMS邮寄。

质疑接收人：王丹丹       联系电话：15062037366

地址：睢宁县睢城街道中央大街南侧与红光路交叉口东南150米

- 联系方式

1.采购人信息

名 称：徐州市睢宁生态环境局

地 址：江苏省睢宁县北外环24号

联系人：侍涛

联系方式：0516-80381687

2.采购代理机构信息

名    称：江苏誉邦项目管理有限公司

地    址：睢宁县睢城街道中央大街南侧与红光路交叉口东南150米

联系人：王丹丹

联系方式：15062037366

- 其他要求及附件

（本章提供响应文件中的部分文件格式，不应被理解为包含了响应文件所需的全部资料）

二十三、成交供应商在领取成交通知书前，向采购代理机构缴纳代理服务费，收取标准见附件。

二十四、本项目属于专门面向中小微企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。

二十五、采购人确定的采购项目属性：服务。

二十六、成交供应商须在成交结果公告发出之日起7日内向采购代理机构提供本项目与“苏采云”系统一致的纸质版响应文件，正本1份，副本3份。

二十七、附件：附后。

附件：

1.《评分细则》

2.《项目要求》（采购需求）

3.《磋商报价表》

4.《分项价格表》

5.《偏离表》

6.《拟签订的合同文本》

7.《承诺书》

8.《授权委托书》

9.《中小企业声明函》及自测小程序

10.《残疾人福利性单位声明函》

11.《供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明》

12.《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明格式》

13.《预付款保函支付条款模板》

14.《代理服务收费标准》

- 评分细则

| 评分因素 及权重 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 价格部分（15分） | 采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×15。 （得分四舍五入保留小数点后2位） |
| 人员配置（10分） | - 1.项目负责人（4分）： - 供应商拟投入该项目的项目负责人（限1人）具备环保工程类高级职称的，得2分，获得过省部级环保部门颁发的环境监测类人才证书的，得2分。最高得4分。 - 2.运维人员（6分）： - ① 为本项目配置的运维人员（不含项目负责人）具备中国环境监测总站颁发的空气自动监测培训合格证，每1人得0.5分，最高得4分； - ②具备中国环境监测总站颁发的空气自动监测培训合格证的运维人员（不含项目负责人）中，同时具备环保工程类高级职称的，每1人得1分，最高得2分。 响应文件中涉及的上述相关证书需提供相应原件扫描件并加盖供应商电子签章方为有效，未提供的不得分。 |
| 运维服务方案及技术要求响应情况（55分） | - 1.运维方案(18分)： - 根据供应商为本项目编制的工作制度、安全保障措施、空气自动监测系统运维实施方案的完整性、可行性进行评分，包括运行管理机构设置、所制定的运行管理制度、安全保障措施、运维操作规程等。 - ① 方案详细、表述完整、可操作性强，能够满足采购需求，得18分； - ② 方案通用、表述略模糊，具有一定的可操作性，基本满足采购需求，得13分； - ③ 方案简单、表述模糊，可操作性较差的，得9分； ④ 未提供相应内容，不得分。 |
|  | 2.质量保证能力(15分)： 根据响应文件提供的质量保证措施和应急方案进行综合评议。包括质量控制方案、数据审核方案、仪器维修、突发事件的预警及处理等内容。 ①方案详细、表述完整、可操作性强， 能够满足采购需求，得15分； ② 方案通用，表述略模糊，具有一定的可操作性，基本满足采购需求，得10分； ③ 方案简单，表述模糊，可操作性较差的，得7分； ④ 未提供相应内容，不得分。 |
|  | - 3.技术支持（8分）： - 供应商能够提供满足仪器正常运转使用的备品备件供货渠道相关证明材料的，得8分，不提供不得分。 响应文件中涉及的上述相关证明材料需提供相应原件扫描件并加盖供应商电子签章方为有效，未提供的不得分。 |
|  | - 设备保障（14分）： - （1）备机保障(6分)： - 供应商已购买SO2、NOx、CO、O3、PM2.5、PM10六项指标自动监测仪器各2套用作备机的，得基础分4分，每增加1套加1分，本项最高得6分。 - 响应文件中需提供以下证明材料，否则不得分： - ① 提供备机的采购合同或采购发票原件扫描件并加盖供应商电子签章方为有效； - ② 提供备机配置情况清单：包括但不限于备机种类、数量、品牌、型号、来源、原理等；（加盖供应商电子签章） - ③ 提供备机的适用性检测证书原件扫描件并加盖供应商电子签章方为有效。 注意：未购买上述设备的供应商，响应文件中提供与供货方签订的供货协议或意向性供货协议原件扫描件并加盖供应商电子签章方为有效。 - （2）质控设备（8分）： - 供应商已购买标准物质、流量计、标准气压计、标准温湿度计各1套的得8分，缺一项扣2分，扣完为止。 - 响应文件中需提供以下证明材料，否则不得分： - ① 提供设备的采购合同或采购发票原件扫描件并加盖供应商电子签章方为有效； - ② 流量计、标准气压计、标准温湿度计：需要提供有效期内的检定校准证书原件扫描件并加盖供应商电子签章方为有效； - ③ 标准物质：需要提供中国计量科学研究院出具的标准物质证书原件扫描件并加盖供应商电子签章方为有效。 注意：未购买上述设备的供应商，响应文件中提供与供货方签订的供货协议或意向性供货协议原件扫描件并加盖供应商电子签章方为有效。 |
| 企业资质、信誉、业绩 （20分） | - 1.认证证书（4分）： - 供应商具有有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全体系认证证书、信息安全管理体系认证证书的，每有1项得1分，最高得4分。 - 响应文件中提供上述认证证书原件扫描件并加盖供应商电子签章方为有效，未提供的不得分。 2.业绩（4分）： ① 供应商自2023年1月1日（含）以来承担过政府部门委托的环境空气质量自动监测站运维服务5个以上（含）站点的，每份得1分，本项最高2分。 ② 自2023年1月1日（含）以来，供应商为生态环境部门做过大气污染物管控类服务项目或环境空气质量监测站质控服务的，每份得1分，本项最高得2分。 时间以合同签订时间为准，响应文件中须提供业绩合同、发票原件扫描件并加盖供应商电子签章方为有效，未提供或提供不全的不得分。 3.综合能力（7分）： ① 供应商具有智慧环境大数据类、空气环境质量在线监测大数据系统类、大气环境智能监测平台类计算机软件著作权登记证书的，每个得1分，最高得3分。 - ② 供应商具备中国电子工业标准化技术协会信息技术服务分会颁发的运行维护业务领域的ITSS信息技术服务标准符合性证书的，得1分。 - ③ 供应商承接过的环境监测类项目，获得过省部级以上荣誉的得1分。 - ④ 供应商具有完善的运维保障体系，具有售后服务认证证书。五星级得2分，四星级得1分，其余不得分。 - 响应文件中涉及的上述①-④ 相关证书需提供相应原件扫描件并加盖供应商电子签章方为有效，未提供的不得分。 4.质控实验室（5分）： 供应商在江苏省内自有用于质量控制的CMA实验室或在徐州市内委托相关认证实验室（需提供服务期包含本次运维周期的委托协议）并承诺在应急情况下免费给予检测服务的，得5分，否则不得分。 （实验室认证范围存需包含：SO2、NOx、CO、O3、PM2.5、PM10，缺1项扣1分,扣完为止。响应文件中须提供实验室资质证书及涵盖本项目指标的计量认证原件扫描件并加盖供应商电子签章方为有效，未提供的不得分。） |

本章说明：

本项目采用综合评分法。

（供应商技术部分得分取所有评委的平均值，保留小数点后二位）。

2、项目要求（采购需求）

一、项目预算： 本项目（苏采云）采购预算金额为110.00万元。最高限价为95.00万元。

本项目不接受超过95.00万元的报价（首次报价和最后报价）。报价包含项目完成的所有费用，供应商报价时需考虑完成本项目内容所涉及的可能发生的相关一切费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。

备注说明：最高限价金额同《睢宁县2025年7月政府采购计划表》采购预算金额。

二、项目名称：

项目名称：睢宁县乡镇大气自动站运行维护项目

三、项目说明

本项目为睢宁县19个市控乡镇环境空气网格化自动监测系统运维服务，项目周期为1年。运行维护服务范围包括：所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷、通信网络等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修与预防性维护、检定等。其中，监测仪器主要包括SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标监测仪和采样系统；质控设备主要包括零气发生器和动态校准仪；气象仪器主要包括风速、风向、温度、湿度、气压等气象五参数监测仪器；辅助设备设施主要包括UPS、制冷系统、供电系统、通讯系统、防雷系统、摄影系统、视频监控系统、子站站房、安防设施等。

运维工作应接受徐州市睢宁生态环境局质量检查和考核，市控站各项监测仪器正常稳定运行，提供具备数据统计分析的数据平台，并与相关环保部门正常联网。

运维服务单位应遵守生态环境部、总站、省生态环境厅、省监测中心关于空气自动站运行管理的各项规定，如运维期间出台新的空气自动站运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。

## 四、运行维护要求

### 1.机构、人员、车辆、设备配备要求

1.1 供应商应保证专业技术人员及运维专用车，配备4名工作人员协助徐州市睢宁环境监测站开展相关站点的质控检查及数据统计分析等工作，并接受徐州市睢宁环境监测站管理。

1.2 运维单位需要配备必要的质量控制设备，配备符合要求的标气；需配备流量计（大、小流量各1台）、标准气压计、标准温湿度计各1套。

1.3 运维单位须配置SO2、NOx、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标自动监测仪器各2套用作备机。

1.4 运维单位须至少配置子站数采设备、零气发生器和动态校准仪备机各1台。

1.5 运维单位须承诺成交后1个月（30日历日）内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备、耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。必须使用原厂生产的备品备件和耗材（若无原厂生产的，则应使用经权威机构检定合格的），严禁使用未经权威机构检定合格或劣质备品备件和耗材。

1.6 运维单位应至少配备1套专用仪器维护维修工具。每年10月底前完成运维站点防雷检测，并出具防雷检测报告。

1.7 在空气自动监测系统运维及管理期间，运维单位应严格按照业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到徐州市睢宁生态环境局提出的系统及仪器设备考核指标要求。成交运维商必须接受徐州市睢宁生态环境局和第三方质控质保核查单位的定期、不定期检查和考核。

### 2.运维工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

- （1）空气自动监测系统的日常运行维护；

- （2）空气自动监测系统的日常质量管理；

- （3）空气自动监测系统的日常安全管理；

- （4）空气自动监测系统监测数据的日常审核、上报；

- （5）空气自动监测站系统仪器设备维护保养及故障维修；

- （6）空气自动监测系统其他相关辅助设备设施的维护、保养、维修；

- （7）空气自动监测系统数据采集及传输系统的维护及维修，保证空气自动监测系统与相关环保部门通讯正常；

- （8）根据工作需要开展对空气自动监测系统PM10与PM2.5自动监测的手工比对；

- （9）当仪器出现故障不能及时修复时，应在24小时之内使用备机开展监测；

- （10）仪器报废后（包括因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告徐州市睢宁生态环境局；

- （11）当点位需要新增、撤销、变更时，需经徐州市睢宁生态环境局同意并履行相关手续。涉及站点迁移的，运维单位应做好协助工作及迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录。

### 3.运维工作目标

运维单位必须建立完善的的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，子站的运行质量应达到以下指标：

3.1 PM2.5监测设备正常运转率达到90%以上；

3.2 PM2.5监测设备数据捕获率达到90%以上；

3.3 每日应有不少于20个有效小时值的算术平均值为有效日均值。日均值的统计时段为北京时间0:00至23:59；

3.4 每月应有不少于27个有效日均值的算术平均值为有效月均值（2月份不少于25个有效日均值）；

3.5 PM2.5监测设备全网数据有效率达到80%以上；

3.6 系统异常情况处理率达到100%；

3.7 7×24小时技术服务及支持，响应时间＜2小时；

3.8 故障恢复时间＜24小时；

3.9 建立监控系统日常运行记录和设备台账，建立相应的质量保证体系，并接受环保部门的台账检查。

### 4.运维工作要求

运维单位应遵守省国家、省关于空气自动站运行管理的各项规定，如运维期间出台新的运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。

4.1运维工作一般要求如下：

- 保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

- 保持站房外20m以内的环境清洁；

- 检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行；

- 保证空调正常工作，站房内温度25±5℃，相对湿度保持在80%RH以下；

- 指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

- 定期检查消防和安全设施；

- 每次维护后做好系统运行维护记录；

- 进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

4.2每日工作内容如下：

每天上午和下午两次远程查看空气自动监测站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

- 判断系统数据采集与传输情况；

- 根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

- 发现监测数据异常，应立即通知徐州市睢宁生态环境局，在每日5时～23时出现的异常，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决），每日0—5时出现的异常，应在次日上午10时前解决；

- 发生重污染天气等特殊情况后，应在4小时内开展相应的运维工作；

- 根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

- 每日检查数据是否及时上传并正常发布，发现数据断网及时恢复。

4.3工作内容如下：

每月至少巡检空气自动监测站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

- 查看空气自动监测站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

- 检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常；

- 检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常；

- 检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作；

- 对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修；

- 按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护；

- 检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

- 检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

- 检查空气自动监测站的通讯系统，保证空气自动监测站与相关数据监控平台的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件；

- 对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准；

- 检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜并检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗；

- 在冬、夏季节应注意空气自动监测站站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

- 应及时清除空气自动监测站站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝；

- 应经常检查避雷设施是否可靠，空气自动监测站房屋是否有漏雨现象，天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行；

- 检查站房的安全设施，做好防火防盗工作；

- 每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换；

- 每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向徐州市睢宁生态环境局汇报；

- 每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

4.4每月工作内容如下：

- 清洗PM10及PM2.5采样头（若遇重污染天气，则每周清洗一次），检查β法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件；

- 检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求时应进行校准；

- 每月对数据和运维记录进行备份；

- 检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器。

4.5每季度工作内容如下：

- 采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

- 对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修；

- 采用臭氧传递标准对空气自动监测站臭氧工作标准进行标准传递。

4.6每半年工作内容如下：

- 对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距；

- 振荡天平法颗粒物仪器每半年更换一次主路过滤器滤芯、旁路过滤器滤芯和气水分离器滤芯，污染较重时应及时更换滤芯；

- 更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

- 对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查。

4.7每年工作内容如下：

按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查。

对所有的仪器（包括采样泵）进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

4.8日常运维其他相关要求如下：

- 每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质；

- 应及时制定每月工作计划并将进出空气自动监测站的具体日期上报徐州市睢宁生态环境局备案，并严格按计划执行，若有变更或临时突发情况处理等应及时上报徐州市睢宁生态环境局备案；

- 运维单位保证满足生态环境部门对空气自动监测站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日5时～23时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在24小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行；

- 当仪器损坏不能修复时，应在24小时之内使用备机开展监测，并同时报告徐州市睢宁生态环境局，徐州市睢宁生态环境局组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理；

- 仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告徐州市睢宁生态环境局；

- 严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

4.9质量控制要求

运维单位需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专职质量控制管理人员。

（1）量值溯源要求

运维单位在每个空气自动监测站需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家生态环境部标样所或中国计量院生产的一级有证标准样品或物质，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，当钢瓶压力低于1.5MPa（含）时，标准停止使用。新的标气阀应预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。

运维单位应每年将空气自动监测站运维所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备送检，并取得计量部门颁发的合格证书，并根据业主要求定期送徐州市睢宁生态环境局开展期间核查工作。每年将空气自动监测站所用的臭氧标准向徐州市睢宁生态环境局提供的标准设备进行溯源，性能指标均应符合要求。

（2）日常质量控制要求

监测仪在以下情况下需进行校准：

①	安装时；

②	移动位置时；

③	进行可能影响校准结果的维修或维护后；

④	监测仪暂停工作一段时间后；

⑤	有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化；

⑥	超过国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

（3）质量检查

运维单位必须接受徐州市睢宁生态环境局及其委托单位和人员的质量检查。

4.10系统设备维修要求

（1）维修更换工作要求

运维单位负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修。

（2）设备维修质量控制要求

监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。

仪器大修后，气态污染监测设备应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试；颗粒物监测设备应开展手工比对测试，测试应严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ 817-2018）中准确度审核要求实施，并遵守《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》（HJ 656-2013）、《环境空气中PM10和PM2.5的测定 重量法》（HJ 618-2011）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）等相关规范要求，同时提交相应报告。

### 5.监督考核要求

#### 5.1监督管理

5.1.1数据必须真实有效，供应商近3年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请供应商根据本单位实际情况咨询承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，并承担相关法律责任）；

5.1.2供应商应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，徐州市睢宁生态环境局有权终止合同；

5.1.3运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实徐州市睢宁生态环境局有权终止运维合同；

5.1.4徐州市睢宁生态环境局组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，有权终止运维合同；

5.1.5违反江苏省空气自动站管理办法等违规行为的，一经查实徐州市睢宁生态环境局有权终止运维合同。

#### 5.2考核办法

每季度由徐州市睢宁生态环境局组织对运维中标单位绩效(职责履行情况)进行考核，填写考核表。考核采取百分制、单站考核的方式进行，主要包括设备运行率、数据有效率(以下简称两率)、运行维护3部分内容，其中两率考核占50%，运行维护考核占50%。

设备运行率是指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据有效率是指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。 计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

5.2.1数据有效性

考核时段内单个站点PM2.5项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

5.2.2两率及运行维护

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

（1）两率部分(60分)

当单站设备运行率高于90%(含)时，才能按照以下条款对数据有效率进行考核，否则两率部分直接0分。

① 单站监测数据有效率高于95%(含)的，两率得分=60；

② 有效率在90%(含)-95%的，两率得分=实际有效率×60。

（2）运行维护部分(40分)

运行维护部分每季度由徐州市睢宁生态环境局和第三方质控中标商组织核查，内容包括日常运维操作、质量保证与控制、档案和管理3部分，其中，日常运维操作和质量保证与控制各占20分，档案和管理不占总分，但是考核不合格的扣10分，满分40分，采用扣分制。扣分细则如下表：

空气自动站运行维护考核明细表

| 项目 | 明细 | 检查要点 | 得分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常运维操作 （20） | 站房环境保障情况 | 站房环境是否清洁，有无漏水现象，是否符合监测要求,站房温湿度是否正常，空调、照明等是否正常。 |  | 1、现场检查中徐州市睢宁生态环境局或质控单位发现未取得上岗证的人员参与本项目运维工作，本站点当季度扣10分 2、根据实际情况扣0.5～1分，第二季度出现上季度同一故障的加倍扣分 3、出现以下情况者，一经发现当月每次(项)扣5分。主要包括使用过期标气，进口颗粒物分析仪器使用国产滤带；气态污染物使用非聚四氟乙烯材质滤膜等。 |
|  | 采样系统维护效果 | 采样总管和采样支管材质是否满足《规范》要求。 |  |  |
|  |  | 采样系统清洁程度：采样头、采样管道是否清洁，有无积灰、积水或障碍物，采样风机是否正常工作。 |  |  |
|  |  | 气态污染物采样支管是否插入采样总管的中心，监测仪器与支管接头连接的管线长度是否小于3m。 |  |  |
|  |  | 采样管路联接是否规范。 |  |  |
|  |  | 采样总管是否有加热装置，加热功能是否正常。 |  |  |
|  | 仪器日常维护效果 | 仪器工作状态是否正常，是否存在报警信息。 |  |  |
|  |  | 仪器过滤膜是否及时更换，散热风扇是否及时清洗。 |  |  |
|  |  | 颗粒物采样管加热装置是否工作正常。 |  |  |
|  |  | 零气发生器相关耗材是否及时更换。 |  |  |
|  |  | 采样泵相关耗材是否及时更换。 |  |  |
|  |  | 采样纸带或滤膜是否及时更换。 |  |  |
| 质量保证与质量控制（20） | 仪器运维状态核查 | 标气压力低于1.5Mpa，但仍能正常使用。 |  | 根据徐州市睢宁生态环境局或第三方质控商QA/QC质控核查情况打分，出现此类现场的，根据影响数据质量的严重程度扣分，每项0.5～1分，1、根据实际情况扣0.5～1分，第二季度出现上季度同一故障的加倍扣分 |
|  |  | 气态污染物分析仪内部性能参数超过标准要求，如机体内部温度，反应室温度、压力等。 |  |  |
|  |  | 颗粒物分析仪密封圈缺失，温度、压力偏差，气态污染物分析仪散热风扇故障。 |  |  |
|  |  | 零气和校准仪性能参数超过偏差允许范围。 |  |  |
|  |  | 气态污染物分析仪斜率、截距超过标准要求（仅限于API设备）。 |  |  |
|  |  | 气态污染物或颗粒物分析仪采样流量或标况流量偏差。 |  |  |
|  |  | 气态污染物分析仪零点、20%（或其他点）全幅测试未通过或T90响应时间未通过。 |  |  |
|  |  | 颗粒物分析仪采样斑点有残缺或穿孔现象。 |  |  |
|  |  | 颗粒物分析仪采样斑点试漏测试未通过。 |  |  |
| 档案和管理（10） | 记录及故障响应时间等核查 | 驻场人员应提交的值班记录等。 |  | 缺失每次(项)扣0.5分 |
|  |  | 现场运维月例行巡检记录，包括标气使用状况记录、用电记录、仪器运行参数记录等。 |  | 缺失每次(项)扣0.5分 |
|  |  | 每周现场进行手工校零校标检查和校准，并填写相关记录。 |  | 缺失每参数当月扣2分 |
|  |  | 每月至少检查一次气态污染物、颗粒物监测仪流量并填写相关记录。 |  | 缺失每参数当季度每月扣2分 |
|  |  | 每季度进行气态污染物多点线性检查、精密度检查；颗粒物监测仪膜片检查和试漏检查并填写相关记录。 |  | 缺失每参数当季度每月扣3分 |
|  |  | 每半年对NOx设备钼炉转换率和精密度进行检查并填写相关记录。 |  | 缺失当季度每月扣3分 |
|  |  | 年开展现场臭氧工作标准量值溯源工作，每半年提交子站臭氧传递报告。 |  | 缺失当季度每月扣3分 |
|  |  | 当站点每日8时～22时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决。 |  | 未做到的每次扣除3分 |
|  |  | 驻场人员未经批准，出现迟到、早退、缺岗等现象。 |  | 未做到的每次扣除1分 |

5.2.3考核总分（100分）

考核总分=两率得分+运行维护得分

#### 5.3.运维费核算方法

绩效考核总分低于80的，不予拨付运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，拨付全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，运维费=实际考核得分/100*全额运维费。

运维单位在考核中出现10%站点未达到数据有效性要求的，给予警告；连续2次考核出现10%站点未达到或者单次考核15%以上站点未达到数据有效性要求的，终止运维合同。同一站点连续两个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点半年的运维费；连续3个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点全年的运维费；连续4个月未达到数据有效性要求的，终止运维合同。

#### 5.4.其他规定

运维单位有下列情形之一的，徐州市睢宁生态环境局将扣除相应站点当月运行经费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，发现非运维人员进出房，未按要求及时向徐州市睢宁生态环境局报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；其他不履行规定职责的情形。

在各类专项质量检查中，运维单位未达到质控检查要求应及时进行整改，并上报整改报告，如未及时整改，扣减相应站点当季度运维经费。

徐州市睢宁生态环境局有权根据相关规定对扣除的运维费进行重新支配，用于开展其它与空气自动监测站站运维管理相关的工作。

五、商务条款

1. 服务时间：自合同签订之日起12个月。

2. 合同金额支付方式：合同签订后的15个工作日内，甲方向乙方支付合同额的20%；按季度进行考核，完成每个季度考核后15个工作日内，甲方向乙方支付合同额的20%（实际付款根据考核结果进行相应扣减）。

六、其他要求：

- 见《磋商文件》附件：《拟签订的合同文本》。

- 磋商报价表

（本次为  首次报价）

项目编号：JSZC-320324-YBXM-C2025-0005              货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 睢宁县乡镇大气自动站运行维护项目 | 详见响应文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

供应商承诺：本报价（总价）为供应商本企业提供的服务。

报价说明：

1.报价应包括全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。

2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准。

3.偏离说明：详见《偏离表》。

供应商（电子签章）：

日期：  年  月  日

4、分项价格表

（本次为  首次报价）

项目名称：睢宁县乡镇大气自动站运行维护项目

项目编号： JSZC-320324-YBXM-C2025-0005                 货币单位：人民币元

格式自拟

供应商（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：1.如果不提供详细《分项价格表》将视为没有实质性响应磋商文件。

2.供应商对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

5、偏离表

（首次报价）

项目编号：JSZC-320324-YBXM-C2025-0005

| 序号 | 偏离内容 | 竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改）的要求 | 首次响应文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目名称：睢宁县乡镇大气自动站运行维护项目

注：供应商的首次响应文件中的内容与竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为供应商接受竞争性磋商文件的要求。

供应商（电子签章）：

日期：  年  月  日

6、拟签订的合同文本

（本合同文本为合同样板，以采购人与成交供应商最终签订版本为准）

政

府

采

购

合

同

项目编号：JSZC-320324-YBXM-C2025-0005

项目名称：睢宁县乡镇大气自动站运行维护项目

采购方（甲方）：徐州市睢宁生态环境局

成交供应商（乙方）：

签订日期：    年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

采  购  方：                 (以下简称“甲方”)

成交供应商：                 (以下简称“乙方”)

签订地点：

签订时间：年  月  日

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，按照成交通知书及本项目的采购文件，遵循平等、自愿的原则，经友好协商，签订本合同。

一、合同金额及支付方式

本合同总金额为人民币大写金额：          （小写金额：        ）

合同签订后的15个工作日内，甲方向乙方支付合同额的20%；按季度进行考核，完成每个季度考核后15个工作日内，甲方向乙方支付合同额的20%（实际付款根据考核结果进行相应扣减）。

注：付款前，乙方应出具相应金额的增值税发票。

- 二、项目信息

- 项目名称：睢宁县乡镇大气自动站运行维护项目

- 服务时间：自合同签订之日起12个月。

- 服务地点：甲方指定的场所。

- 服务标准：符合现行相关规范。

三、项目说明

本项目为睢宁县19个市控乡镇环境空气网格化自动监测系统运维服务，项目周期为1年。运行维护服务范围包括：所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、防雷、通信网络等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修与预防性维护、检定等。其中，监测仪器主要包括SO2、NO2（NOX、NO）、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标监测仪和采样系统；质控设备主要包括零气发生器和动态校准仪；气象仪器主要包括风速、风向、温度、湿度、气压等气象五参数监测仪器；辅助设备设施主要包括UPS、制冷系统、供电系统、通讯系统、防雷系统、摄影系统、视频监控系统、子站站房、安防设施等。

运维工作应接受徐州市睢宁生态环境局质量检查和考核，市控站各项监测仪器正常稳定运行，提供具备数据统计分析的数据平台，并与相关环保部门正常联网。

运维服务单位应遵守生态环境部、总站、省生态环境厅、省监测中心关于空气自动站运行管理的各项规定，如运维期间出台新的空气自动站运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。

## 运行维护要求

### 1.机构、人员、车辆、设备配备要求

1.1 供应商应保证专业技术人员及运维专用车，配备4名工作人员协助徐州市睢宁环境监测站开展相关站点的质控检查及数据统计分析等工作，并接受徐州市睢宁环境监测站管理。

1.2 运维单位需要配备必要的质量控制设备，配备符合要求的标气；需配备流量计（大、小流量各1台）、标准气压计、标准温湿度计各1套。

1.3 运维单位须配置SO2、NOx、CO、O3、PM10、PM2.5六项指标自动监测仪器各2套用作备机。

1.4 运维单位须至少配置子站数采设备、零气发生器和动态校准仪备机各1台。

1.5 运维单位须承诺成交后1个月（30日历日）内配齐本技术要求中所涉及的仪器设备、耗材和备件。耗材按照不少于半年的消耗量配置，备件按照至少1年使用量配置。必须使用原厂生产的备品备件和耗材（若无原厂生产的，则应使用经权威机构检定合格的），严禁使用未经权威机构检定合格或劣质备品备件和耗材。

1.6 运维单位应至少配备1套专用仪器维护维修工具。每年10月底前完成运维站点防雷检测，并出具防雷检测报告。

1.7 在空气自动监测系统运维及管理期间，运维单位应严格按照业主制订的操作规范和规章制度，对所管理的系统及仪器设备进行规范操作和精心维护及必要维修，保证系统及仪器设备的正常运行，达到徐州市睢宁生态环境局提出的系统及仪器设备考核指标要求。成交运维商必须接受徐州市睢宁生态环境局和第三方质控质保核查单位的定期、不定期检查和考核。

### 2.运维工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

- （1）空气自动监测系统的日常运行维护；

- （2）空气自动监测系统的日常质量管理；

- （3）空气自动监测系统的日常安全管理；

- （4）空气自动监测系统监测数据的日常审核、上报；

- （5）空气自动监测站系统仪器设备维护保养及故障维修；

- （6）空气自动监测系统其他相关辅助设备设施的维护、保养、维修；

- （7）空气自动监测系统数据采集及传输系统的维护及维修，保证空气自动监测系统与相关环保部门通讯正常；

- （8）根据工作需要开展对空气自动监测系统PM10与PM2.5自动监测的手工比对；

- （9）当仪器出现故障不能及时修复时，应在24小时之内使用备机开展监测；

- （10）仪器报废后（包括因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告徐州市睢宁生态环境局；

- （11）当点位需要新增、撤销、变更时，需经徐州市睢宁生态环境局同意并履行相关手续。涉及站点迁移的，运维单位应做好协助工作及迁移前后监测仪器设备检查工作并做好相关记录。

### 3.运维工作目标

运维单位必须建立完善的的运行维护工作规范与质量管理体系，确保提供及时、准确、有效的监测数据，子站的运行质量应达到以下指标：

3.1 PM2.5监测设备正常运转率达到90%以上；

3.2 PM2.5监测设备数据捕获率达到90%以上；

3.3 每日应有不少于20个有效小时值的算术平均值为有效日均值。日均值的统计时段为北京时间0:00至23:59；

3.4 每月应有不少于27个有效日均值的算术平均值为有效月均值（2月份不少于25个有效日均值）；

3.5 PM2.5监测设备全网数据有效率达到80%以上；

3.6 系统异常情况处理率达到100%；

3.7 7×24小时技术服务及支持，响应时间＜2小时；

3.8 故障恢复时间＜24小时；

3.9 建立监控系统日常运行记录和设备台账，建立相应的质量保证体系，并接受环保部门的台账检查。

### 4.运维工作要求

运维单位应遵守省国家、省关于空气自动站运行管理的各项规定，如运维期间出台新的运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。

4.1运维工作一般要求如下：

- 保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

- 保持站房外20m以内的环境清洁；

- 检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行；

- 保证空调正常工作，站房内温度25±5℃，相对湿度保持在80%RH以下；

- 指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

- 定期检查消防和安全设施；

- 每次维护后做好系统运行维护记录；

- 进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

4.2每日工作内容如下：

每天上午和下午两次远程查看空气自动监测站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

- 判断系统数据采集与传输情况；

- 根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

- 发现监测数据异常，应立即通知徐州市睢宁生态环境局，在每日5时～23时出现的异常，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决），每日0—5时出现的异常，应在次日上午10时前解决；

- 发生重污染天气等特殊情况后，应在4小时内开展相应的运维工作；

- 根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

- 每日检查数据是否及时上传并正常发布，发现数据断网及时恢复。

4.3工作内容如下：

每月至少巡检空气自动监测站1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

- 查看空气自动监测站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

- 检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常；

- 检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常；

- 检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作；

- 对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物监测仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准或维修；

- 按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护；

- 检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

- 检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

- 检查空气自动监测站的通讯系统，保证空气自动监测站与相关数据监控平台的连接正常，数据传输正常；确保无远程控制软件；

- 对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准；

- 检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜并检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗；

- 在冬、夏季节应注意空气自动监测站站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象；

- 应及时清除空气自动监测站站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝；

- 应经常检查避雷设施是否可靠，空气自动监测站房屋是否有漏雨现象，天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行；

- 检查站房的安全设施，做好防火防盗工作；

- 每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换；

- 每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向徐州市睢宁生态环境局汇报；

- 每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

4.4每月工作内容如下：

- 清洗PM10及PM2.5采样头（若遇重污染天气，则每周清洗一次），检查β法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件；

- 检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求时应进行校准；

- 每月对数据和运维记录进行备份；

- 检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器。

4.5每季度工作内容如下：

- 采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

- 对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修；

- 采用臭氧传递标准对空气自动监测站臭氧工作标准进行标准传递。

4.6每半年工作内容如下：

- 对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距；

- 振荡天平法颗粒物仪器每半年更换一次主路过滤器滤芯、旁路过滤器滤芯和气水分离器滤芯，污染较重时应及时更换滤芯；

- 更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查；

- 对氮氧化物监测仪钼炉转化率进行检查。

4.7每年工作内容如下：

按照仪器说明书对动态校准仪流量进行多点检查。

对所有的仪器（包括采样泵）进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

4.8日常运维其他相关要求如下：

- 每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质；

- 应及时制定每月工作计划并将进出空气自动监测站的具体日期上报徐州市睢宁生态环境局备案，并严格按计划执行，若有变更或临时突发情况处理等应及时上报徐州市睢宁生态环境局备案；

- 运维单位保证满足生态环境部门对空气自动监测站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日5时～23时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在24小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行；

- 当仪器损坏不能修复时，应在24小时之内使用备机开展监测，并同时报告徐州市睢宁生态环境局，徐州市睢宁生态环境局组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理；

- 仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告徐州市睢宁生态环境局；

- 严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

4.9质量控制要求

运维单位需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专职质量控制管理人员。

（1）量值溯源要求

运维单位在每个空气自动监测站需配备标准气体，所使用的标准气体须为国家生态环境部标样所或中国计量院生产的一级有证标准样品或物质，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，当钢瓶压力低于1.5MPa（含）时，标准停止使用。新的标气阀应预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。

运维单位应每年将空气自动监测站运维所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备送检，并取得计量部门颁发的合格证书，并根据业主要求定期送徐州市睢宁生态环境局开展期间核查工作。每年将空气自动监测站所用的臭氧标准向徐州市睢宁生态环境局提供的标准设备进行溯源，性能指标均应符合要求。

（2）日常质量控制要求

监测仪在以下情况下需进行校准：

①	安装时；

②	移动位置时；

③	进行可能影响校准结果的维修或维护后；

④	监测仪暂停工作一段时间后；

⑤	有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化；

⑥	超过国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

（3）质量检查

运维单位必须接受徐州市睢宁生态环境局及其委托单位和人员的质量检查。

4.10系统设备维修要求

（1）维修更换工作要求

运维单位负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修。

（2）设备维修质量控制要求

监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试或手工比对等方法进行测试。

仪器大修后，气态污染监测设备应按顺序开展零点漂移和量程漂移测试、精密度及准确度测试、多点线性测试；颗粒物监测设备应开展手工比对测试，测试应严格按照《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ 817-2018）中准确度审核要求实施，并遵守《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》（HJ 656-2013）、《环境空气中PM10和PM2.5的测定 重量法》（HJ 618-2011）和《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）等相关规范要求，同时提交相应报告。

### 5.监督考核要求

#### 5.1监督管理

5.1.1数据必须真实有效，供应商近3年内，在环境监测服务活动中必须没有弄虚作假行为（请供应商根据本单位实际情况咨询承诺，若有不实，按提供虚假资料处理，投标及中标无效，并承担相关法律责任）；

5.1.2供应商应承担监测数据的保密责任（签订保密协议），不得利用本项目的数据、档案或有关资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。否则，徐州市睢宁生态环境局有权终止合同；

5.1.3运维期间出现调整数据、修改参数、改动设备、质控结果与平台采集结果不一致、弄虚作假等违规行为的，一经查实徐州市睢宁生态环境局有权终止运维合同；

5.1.4徐州市睢宁生态环境局组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，有权终止运维合同；

5.1.5违反江苏省空气自动站管理办法等违规行为的，一经查实徐州市睢宁生态环境局有权终止运维合同。

五、甲方责任和权利

- 甲方应当向乙方及时提供开展工作所必需的政策、法律、法规、行政指导性文件及相关资料。

- 甲方应当为保证项目的完成，给予乙方积极支持，为乙方提供项目实施的必要条件。

- 甲方有权利监督和督促乙方日常工作，为乙方工作人员的技术水平、服务质量进行评价，提高乙方工作人员的服务水平。

- 甲方应当按照本合同约定按时支付合同金额。

- 指定专人与乙方联系，指定联系人：          ，联系电话：         。如需调整联系人，应及时通知乙方。

- 甲方发现乙方提交的实施方案和应急预案不完善时，将及时反馈，乙方必须予以完善，通过甲方审核后才能实施。

- 甲方不定期对质控检查机构的质量管理体系、质控检查活动完成情况等进行飞行检查，并对现场质控检查视频记录进行抽查，不合格项要求限时整改；合格率低于60%的，终止合同。

六、乙方责任和权利

- 乙方应根据国家标准、行业标准和规范要求及采购文件规定的服务质量标准和有关要求，保质保量地完成服务工作。

- 乙方应主动接受甲方的监督和督促，严格履行本合同项目响应文件中乙方承担的义务和责任。

- 乙方应根据本合同项下的工作内容和要求，选派具有丰富经验和良好沟通、协调能力的专业技术人员担任项目负责人。乙方的项目负责人为：          ，联系电话：           。

- 乙方提供详细可行的质控检查任务实施方案和应急预案。实施方案编写内容包括：现场检查的人员配备、车辆配备、仪器配备、仪器的检定/校准和维护、标样的采购和发放、结果统计与评价、内部质量管理方案，应急预案内容包括：现场监测质控检查过程中，由于车辆出现故障或事故、遭遇恶劣天气等原因无法按时保质完成任务的有效预防和补救措施。

- 对于甲方提出的采购需求范围内的要求，乙方有义务积极配合，且不得要求增加费用。

- 乙方应资金保证充足，具有独立财务账户或财务独立核算。

- 乙方应具有独立完成质控检查任务的资源和能力，具有明确的法律地位，能够对质控检查结果的真实性和准确性负责。

- 根据甲方的要求，参与其他质控检查工作。

七、违约责任

- 本项目所形成的所有质控检查形成的数据及报告归甲方所有。未经甲方授权，乙方无权使用任何质控检查结果或将质控检查结果发送给任何第三方。报告发送和保管人员应遵守《保密程序》的相关规定，为甲方保密，若由于乙方原因出现数据泄密现象，由此造成的损失由乙方承担，甲方保留追责的权利。

- 乙方严禁出现数据弄虚造假行为，乙方不得以任何形式收受利益单位贿赂或在质控检查任务全过程中弄虚作假，一经发现并查实，严格执行环保部关于印发《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》，立即终止合同，由此产生的一切责任全部由乙方承担，并将被列入黑名单。

- 甲方无正当理由拒绝验收或拒付款的，甲方应向乙方偿付合同总价的5%，作为违约金。

- 甲方无正当理由要求终止服务的，甲方应向乙方偿付合同总价的5%，作为违约金。违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

- 甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

- 乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价的5%，作为违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

- 7.乙方逾期提供服务的，应与甲方协商，甲方仍需求的，乙方应立即提供服务，并按照逾期服务费用的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

八、人员要求

- 项目负责人1人，负责全盘工作协调指挥。

- 按运行维护需求配备巡查维护人员，按平台维护及数据统计需法度配备辅助人员。

九、相关标准

- 《环境空气颗粒物（PM10和PM2.5）连续自动监测系统运行和质控技术规范》(HJ 817-2018）；

- 《环境空气颗粒物(PM2.5)手工监测方法(重量法)技术规范》（HJ 656-2013）；

- 《环境空气中PM10和PM2.5的测定 重量法》（HJ 618-2011）；

- 《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ 194-2017）等。

十、保密条款

乙方及其工作人员应遵守甲方的保密规定，不得以任何形式将收集的资料、数据等进行泄漏、传播。项目成果最终所有权属甲方，在项目完成时乙方必须全部移交。以上保密规定如有违反，甲方有权追究乙方相关法律责任。

十一、知识产权

乙方应保证甲方所使用的服务成果免受第三方提出的侵犯其知识产权的诉讼。

十二、不可抗力

- 因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

- 合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时书面通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

十三、争议的解决

如遇合同纠纷双方协商解决，协商解决不成，由甲方所在地人民法院裁决。

十四、合同生效及其他

- 未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。

- 在委托期内，在合同约束范围内乙方拥有管理自主权。

- 如甲方提出采购需求外的要求或采购内容，乙方应予以配合，双方按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及相关法规的要求签署补充协议。

- 下列文件为本合同不可分割部分：

- 成交通知书；

- 乙方响应文件；

- 磋商文件；

- 乙方在投标过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

- 本合同经双方盖章后生效，合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方贰份，乙方贰份。

甲方                                     乙  方

单位签章：                               单位签章：

法定代表人：                             法定代表人：

联系人：                                 联系人：

联系电话：                               联系电话：

年    月    日                           年    月    日

合同附件1：

考核依据及办法

（一）付款方式

合同签订后的15个工作日内，甲方向乙方支付合同额的20%；按季度进行考核，完成每个季度考核后15个工作日内，甲方向乙方支付合同额的20%（实际付款根据考核结果进行相应扣减）。

监督考核办法

每季度由徐州市睢宁生态环境局组织对运维中标单位绩效(职责履行情况)进行考核，填写考核表。考核采取百分制、单站考核的方式进行，主要包括设备运行率、数据有效率(以下简称两率)、运行维护3部分内容，其中两率考核占50%，运行维护考核占50%。

设备运行率是指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据有效率是指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。 计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

1.数据有效性

考核时段内单个站点PM2.5项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

2.两率及运行维护

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

（1）两率部分(60分)

当单站设备运行率高于90%(含)时，才能按照以下条款对数据有效率进行考核，否则两率部分直接0分。

① 单站监测数据有效率高于95%(含)的，两率得分=60；

② 有效率在90%(含)-95%的，两率得分=实际有效率×60。

（2）运行维护部分(40分)

运行维护部分每季度由徐州市睢宁生态环境局和第三方质控中标商组织核查，内容包括日常运维操作、质量保证与控制、档案和管理3部分，其中，日常运维操作和质量保证与控制各占20分，档案和管理不占总分，但是考核不合格的扣10分，满分40分，采用扣分制。扣分细则如下表：

空气自动站运行维护考核明细表

| 项目 | 明细 | 检查要点 | 得分 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常运维操作 （20） | 站房环境保障情况 | 站房环境是否清洁，有无漏水现象，是否符合监测要求,站房温湿度是否正常，空调、照明等是否正常。 |  | 1、现场检查中徐州市睢宁生态环境局或质控单位发现未取得上岗证的人员参与本项目运维工作，本站点当季度扣10分 2、根据实际情况扣0.5～1分，第二季度出现上季度同一故障的加倍扣分 3、出现以下情况者，一经发现当月每次(项)扣5分。主要包括使用过期标气，进口颗粒物分析仪器使用国产滤带；气态污染物使用非聚四氟乙烯材质滤膜等。 |
|  | 采样系统维护效果 | 采样总管和采样支管材质是否满足《规范》要求。 |  |  |
|  |  | 采样系统清洁程度：采样头、采样管道是否清洁，有无积灰、积水或障碍物，采样风机是否正常工作。 |  |  |
|  |  | 气态污染物采样支管是否插入采样总管的中心，监测仪器与支管接头连接的管线长度是否小于3m。 |  |  |
|  |  | 采样管路联接是否规范。 |  |  |
|  |  | 采样总管是否有加热装置，加热功能是否正常。 |  |  |
|  | 仪器日常维护效果 | 仪器工作状态是否正常，是否存在报警信息。 |  |  |
|  |  | 仪器过滤膜是否及时更换，散热风扇是否及时清洗。 |  |  |
|  |  | 颗粒物采样管加热装置是否工作正常。 |  |  |
|  |  | 零气发生器相关耗材是否及时更换。 |  |  |
|  |  | 采样泵相关耗材是否及时更换。 |  |  |
|  |  | 采样纸带或滤膜是否及时更换。 |  |  |
| 质量保证与质量控制（20） | 仪器运维状态核查 | 标气压力低于1.5Mpa，但仍能正常使用。 |  | 根据徐州市睢宁生态环境局或第三方质控商QA/QC质控核查情况打分，出现此类现场的，根据影响数据质量的严重程度扣分，每项0.5～1分，1、根据实际情况扣0.5～1分，第二季度出现上季度同一故障的加倍扣分 |
|  |  | 气态污染物分析仪内部性能参数超过标准要求，如机体内部温度，反应室温度、压力等。 |  |  |
|  |  | 颗粒物分析仪密封圈缺失，温度、压力偏差，气态污染物分析仪散热风扇故障。 |  |  |
|  |  | 零气和校准仪性能参数超过偏差允许范围。 |  |  |
|  |  | 气态污染物分析仪斜率、截距超过标准要求（仅限于API设备）。 |  |  |
|  |  | 气态污染物或颗粒物分析仪采样流量或标况流量偏差。 |  |  |
|  |  | 气态污染物分析仪零点、20%（或其他点）全幅测试未通过或T90响应时间未通过。 |  |  |
|  |  | 颗粒物分析仪采样斑点有残缺或穿孔现象。 |  |  |
|  |  | 颗粒物分析仪采样斑点试漏测试未通过。 |  |  |
| 档案和管理（10） | 记录及故障响应时间等核查 | 驻场人员应提交的值班记录等。 |  | 缺失每次(项)扣0.5分 |
|  |  | 现场运维月例行巡检记录，包括标气使用状况记录、用电记录、仪器运行参数记录等。 |  | 缺失每次(项)扣0.5分 |
|  |  | 每周现场进行手工校零校标检查和校准，并填写相关记录。 |  | 缺失每参数当月扣2分 |
|  |  | 每月至少检查一次气态污染物、颗粒物监测仪流量并填写相关记录。 |  | 缺失每参数当季度每月扣2分 |
|  |  | 每季度进行气态污染物多点线性检查、精密度检查；颗粒物监测仪膜片检查和试漏检查并填写相关记录。 |  | 缺失每参数当季度每月扣3分 |
|  |  | 每半年对NOx设备钼炉转换率和精密度进行检查并填写相关记录。 |  | 缺失当季度每月扣3分 |
|  |  | 年开展现场臭氧工作标准量值溯源工作，每半年提交子站臭氧传递报告。 |  | 缺失当季度每月扣3分 |
|  |  | 当站点每日8时～22时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决。 |  | 未做到的每次扣除3分 |
|  |  | 驻场人员未经批准，出现迟到、早退、缺岗等现象。 |  | 未做到的每次扣除1分 |

3.考核总分（100分）

考核总分=两率得分+运行维护得分

#### 4.运维费核算方法

绩效考核总分低于80的，不予拨付运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，拨付全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，运维费=实际考核得分/100*全额运维费。

运维单位在考核中出现10%站点未达到数据有效性要求的，给予警告；连续2次考核出现10%站点未达到或者单次考核15%以上站点未达到数据有效性要求的，终止运维合同。同一站点连续两个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点半年的运维费；连续3个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点全年的运维费；连续4个月未达到数据有效性要求的，终止运维合同。

#### 5.其他规定

运维单位有下列情形之一的，徐州市睢宁生态环境局将扣除相应站点当月运行经费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，发现非运维人员进出房，未按要求及时向徐州市睢宁生态环境局报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；其他不履行规定职责的情形。

在各类专项质量检查中，运维单位未达到质控检查要求应及时进行整改，并上报整改报告，如未及时整改，扣减相应站点当季度运维经费。

徐州市睢宁生态环境局有权根据相关规定对扣除的运维费进行重新支配，用于开展其它与空气自动监测站站运维管理相关的工作。

合同附件2

保密协议

甲方：

法定代表人：

乙方：

法定代表人：

鉴于：

- 甲乙双方（以下简称“双方”）正在进行睢宁县乡镇大气自动站运行维护项目合作（以下简称“项目”）；

- 甲乙双方对该项目合作进行具体研究工作（以下简称“工作”）；

- 甲乙双方就该项目的实施以及合作过程中，向对方提供有关保密信息，且该保密信息属提供方合法所有；

- 甲乙双方均希望对本协议所述保密信息予以有效保护。

一、本协议所指保密信息是指：

甲方向乙方提供：

在合作过程中，乙方从甲方（或其母公司、子公司、关联公司）获得的与合作有关或因合作产生的任何商业、营销、技术、运营数据或其他性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。

乙方向甲方提供：

在合作过程中，甲方从乙方（或其母公司、子公司、关联公司）获得的与合作有关或因合作产生的任何商业、营销、技术、运营数据或其他性质的资料，无论以何种形式或载于何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。

上述保密信息可以以数据、文字及记载上述内容的资料、光盘、软件、图书等有形媒介体现，也可以通过口头等视听形式传递。

二、双方权利与义务：

1、双方保证该保密信息仅用于与合作有关的用途或目的。

2、双方各自保证对对方所提供的保密信息予以妥善保存。

3、双方各自保证对对方所提供的保密信息按本协议约定予以保密，并至少采取适用于对自己的保密信息同样保护措施和审慎程度进行保密。

4、任何一方在提供保密信息时，如以书面形式提供，应注明“保密”等相关字样；如以口头或可视形式透露，应在透露前告知接受方为保密信息，并在告知后5日内以书面形式确认，该确认应包含有所透露的信息为保密信息的内容。

5、双方保证保密信息仅可在各自一方从事该项目研究的负责人和雇员范围内知悉。在双方上述人员知悉该保密信息前，应向其提示保密信息的保密性和应承担的义务，并保证上述人员以书面形式同意接受本协议条款的约束，确保上述人员承担保密责任的程度不低于本协议规定的程度。

经保密信息披露方提出要求，接受方应按照保密信息披露方的指示将含有保密信息的所有文件或其他资料归还给保密信息的披露方，或者按照保密信息披露方的指示予以销毁。项目终止后，保密信息披露方有权向接受方提出书面要求将保密信息资料交还。

6、上述限制条款不适用于以下情况：

（1）在签署本协议之时或之前，保密信息已以合法方式属接受方所有；

（2）保密信息在通知给接受方时，已经公开或能从公开领域获得；

（3）保密信息是接受方从与其没有保密或不透露义务的第三方获得的；

（4）在不违反本协议项下约定责任的前提下，保密信息已经公开或能从公开领域获得；

（5）保密信息是接受方或其关联或附属公司独立开发，而且未从披露方或其关联或附属公司获得的信息中获益；

（6）接受方应法院或其他法律、行政管理部门要求披露的信息（通过口头提问、询问、要求资料或文件、传唤、民事或刑事调查或其他程序）因而透露保密信息，在该种情况发生时，接受方应立即向披露方发出通知，并作出必要说明。

7、双方均不保证保密信息的精确性与合理性。

8、保密信息披露方提供的保密信息，如涉及侵犯第三方知识产权的情况，接受方不对此侵权行为负责，且免于由此产生的索赔。

三、违约责任：

任何一方未履行本协议项下的条款均被视为违约。作出违约行为的一方应承担因自己的违约行为而给守约方造成的损失。如果守约方确认，对违反本协议的行为仅采取赔偿的补救措施是不够的，则守约方还有权采取禁令、实际履行或其他合理的救济措施。

- 免责条款：

由于地震、水灾、火灾或者政策变化等人为不能预见、不能避免、不能抗拒的原因，导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本协议项下的有关义务时，甲乙双方相互不承担违约责任；在不可抗力影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行本协议。

- 本协议有效期为    年。

- 争议解决：

甲乙双方如因本协议订立、履行或解释发生任何争议应首先书面通知对方，按照友好合作的原则协商解决。协商不成，任何一方均可向 甲方所在地 法院提起诉讼。

- 法律效力：

本协议及本协议有效期内形成的补充协议、补充条款、变更条款均是本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

本协议一式贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：                                乙方（盖章）：

日期：                                              日期：

7、承诺书

致江苏誉邦项目管理有限公司：

根据贵方《磋商文件》（项目编号：JSZC-320324-YBXM-C2025-0005）要求，本供应商正式提交以下首次响应文件。

（1）承诺书；

（2）磋商报价表；

（3）偏离表；

（4）磋商文件要求提供的其他响应文件。

我单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，符合本项目供应商资格要求。

我单位按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。

供应商兹宣布同意如下:

一、完全承担根据《磋商文件》规定完成合同的责任和义务（如有偏离，将全部填写在偏离表中）。

二、保证所提供的响应文件及所有材料的真实、合法、有效，并对其负责。

三、已详细审核竞争性磋商文件（含竞争性磋商文件的澄清或者修改），本供应商完全理解并同意放弃对这方面不明及误解的权利。

四、所供货物保证符合国家有关产品质量、性能和安全标准，无权利瑕疵。

五、报价有效期为60个工作日。

六、同意向贵方提供贵方可能要求的与本次磋商采购有关的任何证据或资料。

七、完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

八、采购人或采购代理机构有权将我单位本项目的《磋商报价表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由采购人或采购代理机构确定。

九、采购人有权对供应商的响应文件的真实性进行核实，如供应商不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。

供应商（电子签章）：

联系移动电话：

日期：  年  月  日

8、授权委托书

委托人（全称）：

地  址：

法定代表人：

法人营业执照注册号（统一社会信用代码）：

受托人：                  先生（女士）

身份证号：

兹委托（            ）全权代表我企业（公司）参与                      项目[项目编号：                ]的磋商活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。

委托人（电子签章）：

法定代表人（负责人）（签字或盖章）：

联系方式：

受托人（签字或盖章）：

年   月   日

(受托人身份证扫描件附后)

9、《中小企业声明函》及自测小程序

项目名称：睢宁县乡镇大气自动站运行维护项目

项目编号：JSZC-320324-YBXM-C2025-0005

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（徐州市睢宁生态环境局）的（睢宁县乡镇大气自动站运行维护项目）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下：

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）； 承建（承接）企业为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为    万元，属于        （中型企业、小型企业、微型企业，请填空！必须填写！）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（供应商名称）（电子签章）：

日       期：  年  月  日

注：本项目采购的服务属于其它未列明行业。

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

说明：

1.中小微企业的划分具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。

2.从业人员、营业收入、资产总额填报响应供应商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3.成交供应商为中型、小型、微型企业的，采购人或者其委托的采购代理机构有权随中标、成交结果同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

4.执行江苏省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知（苏财购〔2022〕45号）的规定。

5.响应供应商提供的《中小企业声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6.《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

- 残疾人福利性单位声明函

（注：如供应商不属于残疾人福利性单位，不需提供此声明函）

项目编号：JSZC-320324-YBXM-C2025-0005

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加徐州市睢宁生态环境局单位的睢宁县乡镇大气自动站运行维护项目项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：  年  月  日

说明：

成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

11、供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（睢宁县乡镇大气自动站运行维护项目）项目（项目编号：JSZC-320324-YBXM-C2025-0005）采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（电子签章）：

日期：  年  月  日

12、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明格式（供应商可自行拟定）

项目名称：睢宁县乡镇大气自动站运行维护项目

项目编号：JSZC-320324-YBXM-C2025-0005

供应商郑重声明：供应商具备履行合同（项目名称：睢宁县乡镇大气自动站运行维护项目 ，项目编号：JSZC-320324-YBXM-C2025-0005）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1、                           （证明材料扫描件附后）

2、                           （证明材料扫描件附后）

3、                           （证明材料扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1、                           （证明材料扫描件附后）

2、                           （证明材料扫描件附后）

3、                           （证明材料扫描件附后）

…………

特此声明。

供应商对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商：           （盖单位电子签章）

日期：   年  月  日

13、《预付款保函支付条款模板》

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之   XX（   XX%），小写￥   大写：人民币   。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。
（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之X（  XX%），小写￥  大写：人民币   。

……

付款条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥     大写：人民币       。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后   个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥     大写：人民币       。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。

- 代理服务收费标准

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含10亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50亿元) | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)=中标金额(按差额定率累进法计算的)*费率(%)

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额(按差额定率累进法计算的)的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标(成交)金额100万元计算。

6.有分包(分标段)的按一个项目计算。

7.账户信息：

(一)收款人：江苏誉邦项目管理有限公司

(二)开户银行：中国银行睢宁支行

(三)账号：530078931180