招标文件

项目名称：区域养老服务中心医养结合提升项目（一期）医疗、康复等相关运营设备采购

项目编号：JSZC-320312-ZHNJ-G2025-0010

采 购 人：徐州市铜山区民政局（机关）

采购代理机构：中慧力祥项目管理有限公司

2025年08月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第一章  投标邀请

中慧力祥项目管理有限公司受徐州市铜山区民政局（机关）委托，对区域养老服务中心医养结合提升项目（一期）医疗、康复等相关运营设备采购进行公开招标采购，现邀请符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：区域养老服务中心医养结合提升项目（一期）医疗、康复等相关运营设备采购

项目编号：JSZC-320312-ZHNJ-G2025-0010

- 投标人的资格要求

详见本项目公开招标公告。

- 获取招标文件

本项目采用网上注册登记方式。

1、潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

2、苏采云系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

3、售价：免费。

- 四、投标有关信息

1.投标截止时间：2025年8月29日北京时间10：00

2.开标时间：2025年8月29日北京时间10：00

3.开标地点（线上开标地点）：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作 -采购人登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

- 五、采购人

1．名称：徐州市铜山区民政局（机关）

2．地址：徐州市铜山区珠江西路47号

3.采购项目联系人：朱海

4.联系方式：0516-83423558

- 六、采购代理机构

1．名称：中慧力祥项目管理有限公司

2．地址：徐州市新城区永嘉新城A座1203室

- 3．联系人：邓佳怡

- 4．联系方式：19941619353

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标

五、评标

六、定标

七、政府采购合同

八、询问和质疑

九、电子招标投标交易平台

- 一、总  则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1政府采购货物或者服务（以下简称“货物服务”）招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。

采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5.采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目委托代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标人的资格条件

6.1参加政府采购货物服务投标活动的供应商（以下简称“投标人”），应当是提供本国货物服务的本国供应商，但法律、行政法规规定外国供应商可以参加货物服务招标投标活动的除外。

投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

6.2 投标人授权代表系指法定代表人或受法人委托的受托人。

7. 投标费用

7.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标的结果如何，采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

- 二、招  标

8. 招标文件的内容

8.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

9. 招标文件澄清或者修改

9.1采购代理机构可以对已发出的招标文件、资格预审文件、投标邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、资格预审文件、投标邀请书的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

9.2现场考察以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

9.3开标前答疑会以招标文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

- 三、投标

10.投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

11.投标文件的语言。投标文件以及投标人与采购代理机构就有关投标的往来函电均应使用本文件第三章《投标资料表》规定的语言书写，否则无效。

12.投标文件的构成：

12.1投标文件的构成以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

12.2投标人应当提交的资格、资信证明文件，以本文件第三章《投标资料表》中的所提要求为准。

13投标函和价格表、商务条件、交货和提供服务的时间：

13.1投标函和价格表的要求见本章（十二）、（十三），格式见本文件第七章《投标文件相关格式》中《投标函》和《开标一览表》。

13.2商务条件以本文件第三章《投标资料表》中的要求为准。

13.3交货和提供服务的时间，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

14投标报价要求：

14.1投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

14.2投标人应按照招标文件的要求进行报价，如投标人作出偏离，应在《偏离表》中列出。

14.3采购人不支付报价以外的任何费用。

14.4投标人所报的价格，在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。投标人提交滑动价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

14.5投标人只能提交一个投标价格，投标人提交多个价格的投标文件，在资格性、符合性检查时按照无效投标处理。

15.投标货币。以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

16.投标有效期：

16.1投标有效期为开标之日后90天。采购人可以要求对投标有效期延长一次，但该延长期最长不得超过30天。

16.2采购人要求延长投标有效期的，必须要在距投标有效期满20日之前，以书面形式通知投标人，如果有关投标人同意延长投标有效期的要求，其应在原投标有效期期满前以书面形式向采购人确认。

16.3如果采购人发出要求延长投标有效期的通知，并在投标有效期届满前，没有收到投标人同意的书面通知，则视为该投标人不接受上述延期的要求。

17投标文件的编制要求和签署要求

17.1投标人应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间，凭 CA 证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。

17.2投标人应对 CA 证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

17.3投标人应当对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

17.4投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

18.投标文件的盖章要求：

投标文件的盖章要求，以本文件第三章《投标资料表》中所提要求为准。

19.提交投标文件的截止时间和收到投标文件后注意事项。投标人应在招标文件要求的提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统。

20.凡在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件，均为无效投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。 各投标人应在规定时间内通过 CA 证书进行网上解密。

21.投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。其所进行补充、修改的内容，应当按照招标文件要求进行签署、盖章，然后纳为投标文件的组成部分。

22.投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

23.有下列情形之一的，其投标无效。

1.不同投标人的投标文件，由同一单位或者个人编制；

2.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3.不同投标人的投标文件中，所载明的项目管理成员或联系人为同一人；

4.不同投标人的投标文件，异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5.不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

6.电子投标文件未按规定期限投标的；

7.电子投标文件未按招标文件要求签章的；

8.投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

9.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

10.不具备招标文件中规定的资格要求的；

11.报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

12.投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

13.法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 四、开标

24.开标：

24.1开标时间及地点。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。

24.2由电子招标投标交易平台主持，邀请投标人参加。

24.3所有投标单位使用 CA 证书在开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标，投标人不足3家的，不得评标。

24.4投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件;因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。

- 五、评标

25.公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

25.1评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长（采购人代表不得担任组长）；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审。及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，对有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，应要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。其说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

25.2评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.评标方法分为最低评标价法和综合评分法。

27评标

27.1评标工作程序：

（1）投标文件初审。

①资格性审查。

②符合性审查。

（2）澄清有关问题。

（3）比较与评价。

（4）推荐中标候选供应商名单。

（5）编写评审报告（评标报告）。

27.2在评标中，不得改变招标文件中规定的评标标准、方法和中标条件。评标委员会对投标文件响应性的判定，要基于投标文件本身的内容，而不得寻求外部的证据。

27.3采用最低评标价法的采购项目，对提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，应以其中通过资格审查、符合性审查的，并且报价最低的参加评标；报价相同的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，对提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格。招标文件未规定采取随机抽取方式确定的，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

28.投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

28.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

28.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

28.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

28.4总价金额与按单价合计金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。将修正后的报价，形成投标人的澄清、说明或补正材料，经投标人确认后产生约束力。投标人不确认的，其投标无效。

评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。

29.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的说明，并规定回复时间。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

根据铜财购[2025]12号文件，(一)评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标(响应)审查程序:

1.投标(响应)报价低于采购项目预算50%的，即投标(响应)报价<采购项目预算×50%；

2.投标(响应)报价低于采购项目最高限价45%的，即投标(响应)报价<采购项目最高限价×45%；

3.评审委员会认定的供应商报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

(二)启动异常低价投标(响应)审查后，评审委员会要求相关供应商在评标现场合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标(响应)价格作出解释，由评审委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对供应商报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不提供书面说明、证明材料,或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。审查相关情况应当在评审报告中进行记录。

（三）对报价异常低且经评审委员会启动相关审查机制后仍中标或成交的供应商，采购人要重点关注其履约能力、履约承诺、实际履约情况等。如供应商在中标或成交后无正当理由拒不签订政府采购合同，采购人应将相关情况书面报送同级财政部门，由财政部门依法追究其法律责任；如供应商在签订政府采购合同后不严格履行合同，采购人应按照政府采购合同约定追究供应商违约责任，并将不良履约行为书面报送同级财政部门。

相关内容和要求见：《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）及铜财购[2025]12号文件。

30.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

31.废标条款：

出现下列情形之一的，应予废标。

1.符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

六、定标

32.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

33.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

34.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如果投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

七、政府采购合同

35.签订政府采购合同（合同签订方式）：

35.1采购人应当自中标通知书发出之日起  日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

35.2中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一个候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

36.采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等，按《中华人民共和国合同法》相关条款执行。

37.履约保证金：

37.1 中标人应在政府采购合同签订后，向采购人提交本文件第三章《投标资料表》中规定金额的履约保证金。

37.2如果中标人没有遵守本章（三十八）1 或本章（三十九） 的规定，采购代理机构有权取消该中标决定。在此情况下，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

37.3中标人凭采购人出具验收书的复印件及收款收据办理履约保证金退付手续。履约保证金在采购人处存放期间，不计利息。

38腐败和欺诈行为：

38.1采购代理机构、采购人、投标人等参与招投标的各方，均应在招标、采购、合同执行等过程中保持廉洁和最高的道德水准。

（1）腐败和欺诈行为的含义：

①“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为了谋求私利，影响相关人员提供、给予、接受或索取有价物品，并导致损害买方、卖方、采购代理机构和他人利益的行为。

②“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程，隐瞒事实真相，给买方、卖方、采购代理机构及他人造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

（2）如果被推荐的中标人有腐败和欺诈行为，将取消其中标资格。

（3）如果投标人在任何时候，被法院及政府有关管理部门认定为有腐败和欺诈行为，采购代理机构有权拒绝其投标、取消其中标资格和撤销其已签署的合同。

- 八、询问和质疑

39.询问和质疑

供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起，七个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。

- 九、电子招标投标交易平台

40.电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统，网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）相关要求是本招标文件的组成部分。

特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，若有增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
| 一 | 一、总则 |
| (一) | 采购人：徐州市铜山区民政局（机关） |
| (二) | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标 |
| (四) | 采购人确定的采购项目属性：货物 |
| (五) | 本项目采购代理机构：中慧力祥项目管理有限公司 |
| (六) | 投标人的资格条件： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目，投标人所提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，投标人提供的货物的制造商应全部为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位； 3、本项目的特定资格要求：具备医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证或生产许可资格。 同时明确相关事项如下： 1、本项目不接受联合体参与采购活动。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的采购活动。 4、查询及使用投标人（以联合体形式投标的，含所有联合体成员）信用记录： （1）由采购人查询信用信息。 （2）查询渠道包括： ①“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； ②中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； ③“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）； ④“信用中国（江苏徐州）”网（http://www.xuzhoucredit.gov.cn）。 - 截止时点（查询环节）：开标后资格审查结束前。 （4）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 （5）信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
| (七) | 招标代理服务费由中标人支付，收费标准按本招标文件《招标代理服务收费标准》执行。 |
| 二 | 二、招标 |
| (一) | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| (二) | 不安排现场考察。 |
| (三) | 不安排开标前答疑会 |
| 三 | 三、投标 |
| (一) | 投标文件的语言为中文 |
| (二) | 线上投标文件编制要求： 请按照以下要求（包括但不限于以下要求）制作： 一、基本目录 1.《开标一览表》（加盖电子签章，政府采购客户端工具输入报价自动生成）； 2.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 3.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（1～7项必须提供，否则投标无效） 1.投标人合法有效的法人的营业执照（或事业单位法人证书）或其他组织应提供合法证明文件的原件扫描件（加盖电子签章）; 2.财务状况报告（即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表各一份或提供投标人上年度财务报告或投标人的本项目开标时间前6个月内银行出具的资信证明扫描件）。 3.投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。 4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（即提供具备医疗器械经营企业许可证或医疗器械经营备案凭证或生产许可资格。加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5.投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 6.投标人关于单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的承诺。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 7.投标人不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的书面声明。（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 8.投标人信用信息（要求见本章条款项号“(六)”中“4、”内容）。 三、符合条件（必须提供，否则投标无效） （一）报价 1.《开标一览表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2.《分项价格表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 2、《授权委托书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。）； 四、综合评审评分项 （一）技术部分 1.所投产品的技术规格（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 2.所投产品性能与质量评价（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 3.项目实施方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 4.质保期（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 5.售后服务方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； 6.培训方案（要求见招标文件第六章《采购需求》）； （二）商务部分 1.投标人其它证明文件及材料扫描件。 （三）其他 1.所投产品为“环境标志产品”（要求见招标文件第四章《评标标准》）； 2.所投产品为“节能产品”（要求见招标文件第四章《评标标准》）。 五、价格折扣文件格式 （一）企业报价折扣证明： 企业报价折扣证明：提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，提供《中小企业声明函》（填写完整，加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。如不填写完整或未按要求填写的，视为无效）。 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监狱企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 投标人为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 投标人为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 注： 1.投标人应对以上文件的合法性、真实性负责。 2.签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标（成交）资格。 |
| (三) | 商务条件见： 1.招标文件第四章《评标标准》中《评审因素细化和量化》 2.招标文件第三章《投标资料表》中“十二” |
| (四) | 交货和提供服务的时间见：招标文件第五章 《拟签订的合同文本》及或招标文件第六章《采购需求》。 |
| (五) | 本采购项目预算金额：682.46万元（人民币） |
| (六) | 以人民币报价。 |
| （七） | 线上投标要求： 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标）。 特别说明：通过“苏采云”系统提交政府采购客户端工具导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件的大小不得超过苏采云系统要求！ 说明：本项目通过“苏采云”系统进行电子采购，即供应商投标文件从政府采购客户端工具制作通过“苏采云”系统提交，未提供线上投标文件并解密(因“苏采云”系统导致解密失败的除外)的，投标无效。 |
| （八） | 线上投标文件的密封、签署、盖章要求： 1.投标文件的密封（加密）要求： 投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 2.投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 3.投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 说明：投标人应准备CA数字证书以及自备的能够登录“苏采云”系统的电脑，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 “苏采云”系统拒收未按规定加密的投标文件。 |
| （九） | 投标文件的提交与接收： 1.投标文件提交与接收时间： 线上提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年8月29日北京时间10：00）前。 - 投标截止时间2025年8月29日北京时间10：00。 - 投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收。 |
| （十） | 电子投标文件应由其法定代表人或法定代表人授权代表在规定的网上投标时间内，凭CA证书登陆“苏采云”系统在线编制投标文件（电子数据），并在投标截止时间之前上传投标文件。 投标人应在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 |
| 四 | 四、开标 |
| (一) | 开标时间及地点： 1.开标时间：2025年8月29日10：00（北京时间） 2.开标地点： 线上地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--采购人登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| （二） | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：截至本公告发布之日“苏采云”系统解密时间为开标时间后30分钟内，请投标人务必在开标时间内时刻关注“苏采云”系统，在“苏采云”系统规定的解密时间内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密，投标人因自身原因未及时查看“苏采云”系统提示，而导致未及时解密的，采购人及代理机构不承担任何责任。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 五 | 五、评标 |
| （一） | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
| （二） | 一、推荐中标候选供应商名单。中标候选供应商数量应当根据采购需要确定，但必须按顺序排列中标候选供应商。 二、采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目实施方案得分由高到低顺序排列。 |
| （三） | 1.评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3.投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |
| 六 | 六、政府采购合同 |
| （一） | 采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项签订采购合同。 |
| （二） | 履约保证金：详见第五章《拟签订的合同文本》 |
| 八 | 八、询问和质疑 |
| （一） | 供应商对政府采购活动事项有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：邓佳怡 联系电话：19941619353 地址：徐州市新城区永嘉新城A座1203室 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |

附件：

- 徐州市政府采购代理服务费行业指导价格

| 中标或者成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下(含50万元) | 1.6% |
| 50-400万元(含400万元) | 1.5% |
| 400-1000万元(含1000万元) | 1.1% |
| 1000-5000万元(含5000万元) | 0.8% |
| 5000-1 亿元(含1亿元) | 0.25% |
| 1-10亿元(含 10 亿元) | 0.05% |
| 10-50亿元(含50 亿元) | 0.01% |
| 50 亿元以上 | 0.005% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不再收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的） * 费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.有分包(分标段)的以一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

第四章 评标标准

| 评审因素及分值 | 评审因素细化和量化 |
| --- | --- |
| 价格（30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价／各投标人评审价格）×30（分值计算结果保留两位小数）。 |
| 业绩(4分) | 投标文件中提供投标人自2022年7月1日以来（时间以合同签订时间为准），合同内容为与本次采购项目相同或类似的合同，每项得2分，最高得4分。 注：投标文件中同时提供合同原件扫描件并加盖电子签章，业绩合同中主要内容、总金额等清晰可见，缺失主要页或提供内容模糊不清和不提供的得0分。 |
| 所投产品的技术规格 (24分) | 完全满足招标文件《 采购需求》中“技术规格要求”得24分。招标文件《 采购需求》中“技术规格要求”中加“▲”项，每一项不满足或负偏离减2分；非加“▲”项每一项不满足或负偏离减0.5分，扣完为止，本项最低得0分。 投标人需详尽真实的提供投标产品的技术响应偏差表，具体由评标委员会根据技术要求细则，对各投标单位投标产品的技术响应情况进行打分，提供设备制造商的产品彩页或第三方检测报告等证明材料，并在投标文件技术响应偏差表中清楚标注每一证明材料对应项页码，以便评委审核，未提供或提供不符合招标文件技术要求的或未标注证明材料对应页码的，视为负偏离。 注：以上须提供证明资料的原件扫描件加盖投标人电子签章。 |
| 所投产品性能稳定性评价（9分） | 根据投标人投标文件中提供的偏离表内容以及所投产品的产品手册、产品实样照片、配置清单等，对产品性能稳定性、配置合理性等方面进行评价。 性能稳定性高、配置合理的得7分；性能稳定性较高、配置较合理的得5分；性能稳定性和配置一般的得3分；性能稳定性和配置较差的得1分；未提供的得0分。 |
| 所投产品质量可靠性评价（9分） | 根据投标人投标文件中提供的偏离表内容以及所投产品的产品手册、产品实样照片、配置清单等，对产品质量可靠性方面进行评价。 质量可靠性高的得7分；产品质量可靠性较高的得5分；质量可靠性程度一般的得3分；质量可靠性程度较差的得1分；未提供的得0分。 |
| 所投产品技术先进性评价（9分） | 根据投标人投标文件中提供的偏离表内容以及所投产品的产品手册、产品实样照片、配置清单等，对产品技术先进性方面进行评价。 技术先进的得7分；技术较先进的得5分；技术先进性一般的得3分；技术较落后的得1分；未提供的得0分。 |
| 项目实施方案（8分） | 根据投标人投标文件中提供的项目实施方案，内容包含但不限于质量保障措施、实施人员配备、配送计划、实施组织计划、进度计划、安装调试等，对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（3分）：全面具体详实得3分；较全面得2分；不太全面得1分。 针对性(3分)：针对性强得3分；针对性较强得2分；针对性不强得1分。 可行性（2分)：符合实际切实可行得2分；较切实可行得1分;可行性欠缺得0.5分； 未提供不得分，本项最高得8分，最低得0分。 |
| 售后服务方案（7分） | 1、依据投标文件中的售后服务方案（包含但不限于售后服务体系、售后服务组织及技术保障措施、响应时间的迅速、售后服务所包含内容的优惠性程度、备品备件供应方案等），从内容的全面性、针对性、可行性进行评价。（5分）： 对内容的全面性、针对性、可行性进行评价。 全面性（2分）：全面具体详实得2分，不太全面得1分。 针对性(2分)：针对性强得2分，针对性不强得1分。 可行性（1分)：符合实际切实可行得1分，可行性欠缺得0.5分； 未提供不得分，本项最高得5分，最低得0分。 |
|  | 2、在满足招标文件质保期要求（3年）的基础上，每免费延长一年质保的得1分，本项最高得2分。 投标文件中提供承诺函并加盖电子签章，否则不得分。 |

- 本章说明：

- （一）本项目采用综合评分法。

- （二）促进中小微企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定，对小、微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。中小企业须满足的条件具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

第五章  拟签订的合同文本

政 府 采 购 合 同

项目编号：

项目名称：

采购包：

采购单位（甲方）：

中标供应商（乙方）：

签订日期：    年   月   日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

合同通用条款

目录

第一条    定义

第二条    合同范围

第三条    价格

第四条    支付

第五条    交货

第六条    包装和标记

第七条    技术资料

第八条    安装

第九条    验收

第十条    售后服务和技术培训

第十一条  索赔

第十二条  不可抗力

第十三条  合同的终止

第十四条  争议的解决

第十五条  适用法律

第十六条  权利保证

第十七条  保密

第十八条  合同生效及其他

合同通用条款

第一条  定义

除本合同上下文中另有规定外，下列各词语定义如下：

1.1“买方”见《合同专用条款》。

1.2“卖方”见《合同专用条款》。

1.3“工作现场”见《合同专用条款》。

1.4“合同标的”见合同附件4。

1.5“技术资料”是指与合同标的的安装、试运行、验收、操作以及维修有关的技术指标、规格、图纸和文件。

1.6“技术培训”是指在合同标的的安装、试运行、验收、操作、维修以及其他方面卖方给予买方的培训。

1.7“安装”是指有关合同标的、备件和材料的安装工作。

1.8“试运行”是指为验明合同标的的技术性能，在安装完毕后对合同标的进行的测试。

1.9“验收”是指根据合同附件2的规定进行的，用以确定合同标的是否达到合同附件2 所规定的技术性能的检验，以及合同标的在达到合同附件2 规定的技术性能之后，买方对合同标的的接受。

1.10“合同货币”见《合同专用条款》。

1.11“合同价格”见合同附件4。

1.12“合同生效日”见《合同协议书》（合同附件1）第5 条。

1.13“日”是指日历天数。

1.14“月”是指日历月数。

1.15“采购需求” 见合同附件6。

第二条 合同范围

2.1买方同意从卖方购买、卖方同意向买方出售和提供的合同标的以及相关售后服务、技术培训和技术资料。

2.2数量：见招标文件第六章《采购需求》中“三、数量要求”。

第三条 价格

3.1 合同总价见《合同专用条款》。

3.2 合同总价是固定价格。

第四条 支付（采购资金的支付方式、时间、条件）

4.1买方应按照《合同专用条款》的规定进行支付。如果卖方未能按照《合同专用条款》的要求提交支付文件，由此产生的所有责任和发生的所有费用，均由卖方承担。

4.2卖方有义务根据合同的规定向买方支付违约金和/或赔偿金时，买方有权从任何一笔应付款中予以扣除。

第五条 交货（货物、服务提供的时间、地点、方式）

5.1交货期限、批次和交货条件见《合同专用条款》。

5.2交货地点见《合同专用条款》。

5.3在《合同专用条款》规定的期限内，卖方应将合同号、合同标的的名称、数量、金额、包装件数以及交货的时间以书面方式通知买方。

5.4卖方应按下列规定交付合同标的：

5.4.1卖方负责将合同标的送至《合同专用条款》规定的交货地点。

5.4.2买方出具的收据日期是合同标的的实际交货日期。

5.5如果卖方未能按照合同规定的交货期限交货，卖方应按《合同专用条款》的规定支付违约金或提供其他救济。

第六条 包装与标记

6.1除非合同中另有规定，合同标的应保持产品制造企业原包装完好。

6.2在合同标的的每件包装中都应附有下列单据：

A. 装箱明细单；

B. 质量合格证；

C. 技术资料。

6.3凡由于对合同标的包装不当或采取防护措施不充分致使合同标的损坏或丢失时，卖方均应负责修理、更换或赔偿。如果因卖方在包装和标记方面发生的错误或混淆不清造成合同标的的误运，卖方应承担由此发生的额外费用。

第七条 技术资料

7.1 技术资料交付的期限和方式见《合同专用条款》。

第八条 安装

8.1 合同标的的安装期限见《合同专用条款》。

8.2 项目实施方案见合同附件7。

第九条 验收

9.1合同标的的试运行、验收见《合同专用条款》。

9.2如果合同附件2 所规定的所有技术性能在验收中都已经达到，双方应在验收合格后5 日内签署验收书。

9.3验收标准（验收要求、验收标准和程序）：见合同附件5。

第十条 售后服务和技术培训

10.1售后服务和技术培训见合同附件3。

第十一条 索赔

11.1如果合同标的在安装、试运行和验收中卖方未能履行其在本合同项下承担的义务，买方有权向卖方提出索赔并寻求《合同专用条款》中规定的救济方式，救济方式包括：

A. 卖方替换不符合合同规定的合同标的。

B. 按质量低劣的程度、买方受损害的程度及损失的数额对合同标的进行降价。

C. 拒收合同标的。

D. 赔偿由卖方违约引起的其他损失。

11.2如果卖方在收到买方索赔要求后未在《合同专用条款》规定的期限内作出书面回复，该索赔要求将被视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔要求后《合同专用条款》规定的期限内或买方同意的延长期限内，按照买方选择的救济方式解决索赔事宜，买方有权从合同总价中扣除索赔金额。

第十二条 不可抗力

12.1如果合同任何一方受诸如战争、严重的火灾、台风、地震、洪水以及任何其他不能预见、不能避免且不能克服的不可抗力事件的影响而无法履行合同项下的任何义务，受影响的一方应将此类事件的发生以书面方式通知另一方并应在不可抗力事件发生后14 日内将有关部门或机构出具的证明文件提交给另一方。

12.2受不可抗力事件影响的合同一方对于不可抗力事件导致的任何合同义务的迟延履行或不能履行不承担责任。但该方应尽快以书面方式将不可抗力事件结束或其影响消除的情况通知另一方。

12.3合同双方应在不可抗力事件结束或其影响消除后立即继续履行其合同义务，如果不可抗力事件的影响持续超过《合同专用条款》规定的期限，合同任何一方均有权发出书面通知终止合同。

第十三条 合同的终止

13.1如果卖方有下述违约行为之一或《合同专用条款》中规定的其他违约行为，在不妨碍买方采取其它救济手段的情况下，买方可以向卖方发出书面违约通知，全部或部分地终止合同。

A. 卖方在合同规定的交货期限后未能按《合同专用条款》中规定的最终期限交付合同标的和/或技术资料；

B. 合同标的未能达到合同附件2 规定的技术性能；

C. 卖方未能履行合同项下任何其它义务，并且在收到买方违约通知后未能按《合同专用条款》中规定的期限对其违约行为作出补救。

13.2如果一方破产或发生资不抵债的情况,合同另一方有权在任何时候发出书面通知终止合同。此种情况下合同的终止不妨碍或影响行使任何可能的其它救济手段。

13.3如果买方认定卖方在投标或执行合同中有腐败或欺诈行为,买方有权在任何时候发出书面通知终止合同。

A.“腐败行为”系指在招标、采购和合同执行等过程中，为谋求利益、影响相关人员而提供、给予、接受或索取任何有价物的行为。

B.“欺诈行为”系指为了影响招标、采购和合同执行等过程而隐瞒事实，从而给买方造成损害的行为，其中包括投标人之间的串通行为。

13.4 在买方全部或部分终止合同的情况下，卖方应按《合同专用条款》的规定对买方给予补偿。

第十四条 争议的解决

14.1 因执行本合同所发生的或者与本合同有关的一切争议由合同双方通过友好协商解决，如果不能协商一致，按《合同专用条款》规定的方式解决。

第十五条 适用法律

15.1 本合同的执行和争议的解决适用中华人民共和国的法律并按中华人民共和国的法律进行解释。

第十六条  权利保证

16.1卖方应保证买方在使用合同标的时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，卖方承担全部责任。

第十七条  保密

17.1卖方在本合同履行的过程中，或为履行本合同的需要，从买方所获得的、有关买方和/或属于买方的任何信息包括买方工作方式方法与资料、技术资料、用户名单、发展战略及其他被认为是买方的信息，都是买方的秘密，卖方不得泄露给任何第三方。

17.2上述秘密，卖方只能用于本合同，而且只能由卖方相应的人员使用；没有必要接触的卖方人员，不得接触。

17.3卖方应当采取适当有效的方式保护所获取的上述秘密。

17.4卖方违反本合同所规定的在保密方面的义务，应按合同总价的50%承担违约金或按照实际损失支付赔偿金；买方有权选择以上两种方式之一要求卖方承担违约责任。本违约金和赔偿金的支付义务独立于其它违约义务。

第十八条 合同生效及其他

18.1 本合同在合同协议书（合同附件1）规定的条件全部满足后生效。

18.2合同项下全部权利义务履行完毕后，本合同自动失效。合同履行期满后，合同项下任何尚未了结的债权和债务不受合同履行期的影响，债务人仍应向债权人履行其义务。

18.3 合同双方各自承担与本合同有关的应负税费。

18.4合同双方除非《合同专用条款》另有规定，所有合同文件及相关的修订和合同双方之间的书面联络，应使用中文书就并按中文解释。

18.5对本合同的任何补充、增添或修改以书面方式进行。

18.6没有另一方的事先书面同意，合同任何一方不得将合同项下的任何权利和义务转让给第三方。

18.7任何一方在执行任何合同条款和条件时准予对方的放松、宽容、延迟、放纵或时间，不得损害、影响或限制该方在合同之下的权利；任何一方对合同的任何违背、任何免责也不应导致对任何后面或延续的合同的免责或弃权。

18.8合同条款中的标题和边注仅供参考使用，不应视为合同的一部分，也不影响本文的解释。

18.9合同构成买方和卖方之间就合同主要内容方面的完整协议，并且取代合同签订前所有关于这方面的通讯、协商、协议(不论是书面的，还是口头的)。

18.10买方应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

18.11合同双方之间的一切联络往来应以书面形式按《合同专用条款》中规定的通讯地址发往合同另一方。有关重要事项的传真应及时用挂号信或快件确认。

合同专用条款

甲方（买方）：

乙方（卖方）：

《合同专用条款》中的条款项号是与《合同通用条款》中的条款项号对应的，其增加的内容和条款，是对《合同通用条款》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，以《合同专用条款》为准。

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《医疗器械监督管理条例》等法律法规的相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就设备采购相关事宜达成一致意见，特签订本合同，以明确双方的权利、义务，确保合同双方共同执行。

- 合同标的

1.1产品名称、型号、规格、数量及价款

| 产品名称 | 型号 | 单价（元） | 单位 | 数量 | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ...... |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）：人民币 元整 （含税含运费） |  |  |  |  |  |  |

本合同采用固定总价合同，包含：设备主材费、辅助材料费、包装费、运费、保险费、装卸费、安装调试、检测、培训、利润、税金等验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等以及配套器材等所有其他有关各项的含税费用，及合同实施过程中应预见和不可预见费等完成本采购内容所需的一切费用。该总价为验收合格交货价，且不做调整。产品详细配置清单等见附件，附件与本合同有同等法律效力。

1.2乙方应向甲方提供加盖印章的有效营业执照、医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证，以及医疗器械产品注册与备案手续、产品合格证、使用说明书，进口产品的还应提供进口报关单、商检合格证等。

1.3乙方所提供的产品属于财政部颁布的《环境标志产品政府采购品目清单》范围内产品，或属于《节能产品政府采购品目清单》范围内非强制采购产品类别的，应提供产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书和环境标志产品认证证书。

1.4本合同所采购的货物在合同中未有注明参数要求的，均以生产厂家标准配置为准。乙方的销售、安装技术方案必须满足清单中的所有设备、材料、配件和软件等的数量要求，完善配置方案，保证系统功能的完整性，甲方不再为此另行支付任何费用。

1.5本项目所有设备应包含所有有关互连所需的相关配件，保证其能正常运行，甲方不再为此另行支付任何费用。

2.交货方法、交货期限、到货地点及风险转移

2.1交货期：自本合同签订生效之日起   日内送达甲方指定地点，并安装调试完毕并投入使用。

2.2本合同项下货物的运输及保险全部由乙方负责。乙方须采取适于安全、准时完成本合同项下义务的运输措施，将货物运至甲方指定的到货地点；对本合同项下的货物进行全面保险，包括但不限于购买或者要求承运人购买货运保险及任何第三者责任险，并对其在项目现场提供服务、培训的人员进行保险。

2.3甲方指定的到货地点。

2.4在乙方将货物交付甲方指定的交货地点和人员前，货物的毁损、灭失风险完全由乙方承担。

3. 货物包装及质量保证

3.1乙方所供货物必须为生产商原厂包装，且采用国家或专业标准的保护方式进行包装，应使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵甲方指定的到货地点。由于包装不适当所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。每件包装箱内应附一份详细装箱单、货物说明书、质量合格证及其它与本合同项下货物有关的任何单证和资料。

3.2乙方保证所供货物的设计、制造必须符合中华人民共和国的相关国家标准、行业标准或企业标准（如有）的强制性规定，并满足本合同规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。乙方保证所供设备型号是最新的，且是用上等材料和工艺制成，并严格保持原包装，否则造成的一切损失由乙方负全部责任。

3.3特别条款：a.所提供医疗器械产品注册证必须真实有效；b.所提供设备上的中文品名、型号及产品说明书所注适用范围必须与医疗器械产品注册证所标明的完全一致；c.国产医疗设备上的铭牌必须标注医疗器械注册证号，进口设备必须提供报关证等相关证件；d.发票上所列品名与型号必须与合同所列品名与型号完全一致；e.其他未提及事项必须符合国家食品药品监督管理局的相关规定。以上条款必须满足，否则由此引起的一切责任由乙方负责。

3.4乙方应保证本合同货物和服务或其任何一部分享有合法专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权，或经第三方合法授权。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

3.5 乙方保证提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，具有良好性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方对由于涉及、工艺或者材料的缺陷所发生的任何不足或故障承担责任，所产生的费用和损失由乙方承担。

3.6乙方保证所提供设备的技术规格符合甲方采购需求，符合国家有关部门最新颁布的标准及规范。

4.项目验收、异议

4.1合同标的的试运行、验收应在乙方的协助下进行。合同标的全部交付并安装完毕后，乙方可向甲方书面提出试运行、验收申请，甲方在接到书面申请后  10   日进行试运行、验收。如果试运行和/或验收因乙方原因发生迟延和/ 或在其它情况下发生额外费用，甲方有权就因迟延发生的损害和损失和/或任何额外费用请求赔偿。由区民政局、各区域养老中心运营方（属地卫生院）、代理机构共同组成验收小组，负责合同标的履约验收具体工作，对采购货物进行联合验收。

4.2验收内容:①货物清单；②品牌、型号、规格、数量及外观质量等；③技术、性能指标；④运行状况及安装调试；⑤质量证明文件；⑥售后服务承诺；⑦安全标准；⑧合同履约时间、地点、方式。

4.3双方在验收中，如果发现货物清单内容或质量与本合同附件规定不符，双方应签署书面文件，甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款，并在货物验收十五日内向乙方提出书面异议和处理意见；如货物与合同货物不一致，甲方有权拒付全部货款，并解除合同，乙方并承担合同价款20%的违约金责任。

4.5如甲方未按规定期限提出书面异议的，视为所交货物符合合同规定，但货物存在隐蔽瑕疵或者对质量保证期另有规定的除外。

4.6乙方在接到甲方书面异议后，应在三日内提出处理意见，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见，乙方应照此执行。

5. 安装、调试与验收

5.1设备到货验收后，乙方3日内派具备符合国家规定的具备相应资质的人员到达现场负责设备的免费安装和调试。设备安装时，乙方必须事先与甲方联系，并邀请各养老机构运营方共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。

5.2乙方提供设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

5.3乙方在安装过程中，必须服从甲方的计划安排和整体协调，遵守甲方有关制度，文明施工。乙方必须充分考虑现场的安装难度及安全性，做好施工现场的安全防护、文明施工工作。安装过程中发生的一切责任及费用由乙方负责，如对其他物品或结构造成损坏必须照价赔偿，甲方有权直接从合同款项中予以扣减。

5.3乙方必须提供设备安装、集成及调测服务，安装、调试必须按照国家标准和行业规范进行，并确保调试完成后，设备能够正常运行，达到甲方可正常使用状态。调试的原始记录须经双方签字后作为验收的文件之一。

5.4甲方对设备试用后进行验收，乙方派工程师到达现场共同验收工作。乙方需提供设备的出厂检验报告、合格证书、装箱单，并且预先提供验收标准，填写验收报告书，供双方最终确认所用。

5.5验收标准依次序对照适用标准为：1、货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依规安全合法使用； 2、符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；3、符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；4、货物来源生产方标准，且必须是有关生产方发布的最新版本的标准。

5.6设备安装、调试产品正常运行后，各项指标和参数应符合验收标准。甲方有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。甲方签字确认的《验收合格证明》为验收合格的唯一凭证。

5.7乙方免费提供全套技术资料（产品使用手册、维修说明书、操作说明书等），如技术资料不全，甲方有权不支付货款。

5.8 如乙方提供的设备设有维修软件密码，乙方应保证无条件地为甲方永久免费打开。

5.9验收中如果发现设备有短缺，损坏、有质量、技术等不符合本合同规定的情形，双方做出详尽的现场记录，并由双方签署确认，由乙方负责解决所出现的问题。乙方应在五日内，按照甲方的要求，采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。

5.10乙方所供设备如验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。

6. 付款方式

6.1本合同总金额为人民币大写金额     元（小写金额：     元）。

6.2经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

合同总价的百分之五十(50%)即￥       ，大写：人民币         元整，在双方签订合同后15个工作日内，卖方向买方出具等额预付款保函后，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

合同总价的百分之五十(50%)即￥     ，大写：人民币         元整，合同标的全部交付并安装完毕验收合格后15个工作日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

付款方式二：不提交预付款保函的

合同总价的百分之三十(30%)即￥       ，大写：人民币       元整，在双方签订合同后15个工作日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

合同总价的百分之七十(70%)即￥       ，大写：人民币       元整，合同标的全部交付并安装完毕验收合格后15个工作日内，由买方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

6.3 乙方需提交的申请支付文件包括：

（1）乙方出具的全额正式发票；

（2）甲方出具的验收合格证明

6.4  合同约定的乙方收款账户：

开户银行：

银行帐号：

7.质量保证期及售后服务

7.1质量保证期：提供   年原厂质保，从验收合格之日的次日算起，终身维护。

7.2质保期内免费上门维修，质保期外免收维修费，仅收配件费；

7.3乙方应按照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及合同约定提供售后服务。在保修期内出现任何故障或者损坏，由乙方免费更换或修理（人为故意损坏除外）。

7.4如设备发生故障，乙方在接到甲方报修电话后2小时内予以响应，24小时内到达现场解决问题。如有特殊情况，乙方应立即电话通知甲方不能响应的原因，在获得甲方同意后，才可推迟响应时间。

7.5质保期内，设备如因故障维修超过2天，按1:2延长质保期（具体时间，按天数算）。

7.6无论在质保期内还是质保期外，乙方必须上门维修。乙方未尽到维修质保义务的，甲方可以委托第三方维修，由此产生的费用甲方有权向乙方追偿。

8. 技术培训

在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师人员进行设备的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常操作使用、日常维护和保养方法、常见故障的排除、安全注意事项及紧急情况的处理等内容的培训，并提供该设备的操作手册（一套）、维修手册（一套）交设备管理处，确保甲方能够对设备、系统有足够的了解，能够独立进行日常操作、管理和维护。所有的培训费用包括差旅、食宿、教材、资料等由乙方负责，均计入合同价中。

9．知识产权

9.1乙方必须保证，甲方在中华人民共和国境内使用投报货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向甲方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由乙方承担。

9.2本合同价包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9.3系统软件、通用软件必须是具有在中国境内的合法使用权或版权的正版软件，涉及到第三方提出侵权或知识产权的起诉及支付版税等费用由乙方承担所有责任及费用。

9.4乙方需对所有成果、产品的知识产权负有瑕疵担保责任，因使用未被授权使用的技术、组件、系统软件、通用软件等知识产权问题引起的纠纷所产生的所有责任及费用由乙方自行承担。

10.违约责任

10.1乙方的违约责任：

10.1.1乙方所交货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定的，如果甲方同意使用，应当按质论价；如果甲方不同意使用，应根据货物的具体情况，由乙方在15个工作日内负责更换为符合合同要求的货物，并承担因调换、运输而产生的全部费用。乙方不能在前述时间内完成调换，或者调换后的货物仍不符合合同规定的，甲方有权退货，并要求乙方按合同总货款的20%承担违约金。

10.1.2如果乙方未能按照合同规定的交货期限交货，乙方应按每天迟交合同标的金额的百分之一 (1%)的比率支付违约金。违约金的总金额不超过合同总价的百分之十(10%) ，违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同标的的义务。

如果乙方在合同规定的交货期限后十日内仍未能交付全部或部分标的，在不妨碍甲方采取其他救济手段的情况下，甲方可以向乙方发出书面违约通知从而全部或部分地终止合同。

10.1.3乙方不能按本合同要求提供货物的保修服务的，应向甲方偿付合同总价款的5%的违约金并赔偿甲方的损失。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。

10.1.4乙方不能按本合同要求提供培训服务的，应向甲方偿付合同总价款的5%的违约金。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。

10.1.5乙方不能按本合同要求提供所承诺的服务人员的，应向甲方偿付合同总价款的5%的违约金。如果此等违约造成本合同项下货物的使用目的无法实现的，甲方有权解除合同并主张除违约金以外的损害赔偿。

10.1.6如果发生声称本合同项下货物侵犯他人专利、版权、商标权或商业秘密等权利而针对甲方提起索赔或诉讼仲裁的情况，乙方应支付由此而产生的全部费用及赔偿金、律师费用。

10.1.7合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，应当在明确责任后   日内付清，逾期按应支付金额的日万分之五计收利息。依据本合同乙方应向甲方支付前述款项的，甲方有权自行从应付合同总价款中扣除充抵。

10.2甲方违约责任：

10.2.1甲方逾期支付资金的，每逾期（10）天，甲方向乙方支付合同总价的（0.1）%的违约金，但违约金的总数不超过合同总金额的（1）%。

11.不可抗力

甲乙任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，以减轻可能给对方造成的损失，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

12.争议解决方法

甲、乙双方因履行本合同发生争议时，应友好协商；协商不成时，向甲方所在地人民法院提出诉讼。

13.其它

13.1本合同自双方法定代表人或者授权签字人签字并加盖公章之日起生效。本合同未尽事宜，由甲乙双方另行签订补充协议，补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

13.2本合同壹式4份，甲方执2份，乙方执1份，备案1份。

14.合同附件

（下页为合同签署页）

甲  方：                             乙 方：

法定代表人：                         法定代表人：

委托代理人：                         委托代理人:

地址：                               地址：

电  话：                             电 话：

开 户 行：

账 号：

签订日期：                           签订日期：

合同附件

目录

合同附件1：合同协议书

合同附件2：技术规格和技术性能

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《技术规格说明》。)

合同附件3：售后服务和技术培训

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见卖方投标文件中《售后服务方案》和《培训方案》。)

合同附件4：供货范围和价格清单

(要求见招标文件第七章《投标文件相关格式》中《开标一览表》和《分项价格表》；合同见卖方投标文件中《开标一览表》和《分项价格表》。)

合同附件5：验收通知单和履约验收书

合同附件6：采购需求

(见招标文件第六章《采购需求》。)

合同附件1：

合同协议书

合同编号:____________

签字日期:____________

签字地点:____________

（买方名称）（以下简称“买方”）已接受        （卖方名称）（以下简称“卖方”）对        （项目名称）（项目编号：         ）的投标。买方和卖方共同达成如下协议。

- 本合同协议书中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2. 以下文件应构成买方和卖方之间达成的合同，若各文件之间存在含糊不清或互相冲突之处，优先顺序应按下列文件顺序解释。

(1) 合同协议书

(2) 中标通知书

(3) 合同专用条款

(4) 合同通用条款

(5) 除合同附件1外的合同附件

(6) 其他文件

3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付合同价款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训。

4. 考虑到卖方将按合同规定提供合同标的、技术资料、售后服务及技术培训，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价款。

5. 本合同在下列条件全部满足后生效，生效日期以下列条件全部满足的最晚日期为准：

（1）双方加盖公章或合同专用章；

（2）甲方收到乙方交纳的人民币___元的履约保证金（合同金额的10%），以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式缴纳。履约保证金在中标供应商按合同履约完成、试运行满12个月后无质量问题后无息退还。

6. 合同一式  份，具有同等法律效力，买方  份，卖方  份。

7.本合同其他未尽事宜及与采购文件有矛盾之处，以采购文件[项目编号：          ]为准。

买方和卖方由其正式授权代表于上述所写日期和地点签订本合同。

买方（签章）：____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________

卖方（签章）： ____________________________________

法定代表人或授权代表(签名)： ____________________

第六章  采购需求

一、说明

（一）采购人：徐州市铜山区民政局（机关）（机关）

（二）采购项目名称：区域养老服务中心医养结合提升项目（一期）医疗、康复等相关运营设备采购；

二、采购清单及采购项目预算金额

| 序号 | 设备名称 | 数量 |  |  |  |  | 采购预算单价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 刘集 | 张集 | 何桥 | 利国 | 合计 |  |
| 1 | 除颤监护仪 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 2.5 |
| 2 | 污水处理设备 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 20 |
| 3 | 移动紫外线消毒灯 | 10 | 10 | 16 |  | 36 | 0.05 |
| 4 | 心电图 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 2.5 |
| 5 | 心电监护仪 | 6 | 6 | 5 |  | 17 | 1.5 |
| 6 | 治疗车 | 5 | 5 | 5 |  | 15 | 0.1 |
| 7 | 抢救车 | 2 | 1 | 1 |  | 4 | 1.5 |
| 8 | 吸引器 | 4 | 4 | 4 |  | 12 | 0.1 |
| 9 | 药柜 | 5 | 5 | 5 |  | 15 | 0.1 |
| 10 | 血细胞分析仪 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 9.5 |
| 11 | 尿分析仪 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 1 |
| 12 | 彩超 | 1 |  |  |  | 1 | 40 |
| 13 | 担架车 | 6 |  | 2 |  | 8 | 0.2 |
| 14 | 床边可移动升降餐桌 | 10 | 10 | 20 | 14 | 54 | 0.1 |
| 15 | 助浴椅 | 12 |  | 26 | 5 | 43 | 0.05 |
| 16 | 助浴床 | 2 |  | 4 | 2 | 8 | 0.1 |
| 17 | 轮椅 | 10 | 10 | 15 |  | 35 | 0.07 |
| 18 | 医用制氧机10升 | 10 | 10 | 5 |  | 25 | 0.63 |
| 19 | 烘干机(50kg) | 1 |  | 1 |  | 2 | 2.7 |
| 20 | 半导体治疗仪 | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 3.2 |
| 21 | 电脑中频治疗仪 | 2 |  | 2 | 1 | 5 | 0.83 |
| 22 | 经皮神经电刺激仪 | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 1.2 |
| 23 | 超声波治疗仪 | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 1.65 |
| 24 | 磁振热治疗仪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.6 |
| 25 | 立体动态干扰电治疗仪 | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 2.7 |
| 26 | 微波治疗仪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.9 |
| 27 | 红外光灸疗机 | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 3.1 |
| 28 | 颈腰椎多功能牵引床 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.38 |
| 29 | 多关节主被动训练仪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7.87 |
| 30 | OT综合治疗桌 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.8 |
| 31 | PT训练床 | 2 |  | 2 | 5 | 9 | 0.15 |
| 32 | 多体位医用诊疗床 | 4 | 4 | 4 |  | 12 | 0.13 |
| 33 | 电针治疗仪 | 6 |  | 6 | 6 | 18 | 0.08 |
| 34 | 电动多体位医用诊疗床 | 1 |  | 1 |  | 2 | 1.8 |
| 35 | 深层肌肉刺激仪 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6.48 |
| 36 | 磁疗康复仪（带激光） | 1 |  | 1 | 1 | 3 | 18 |
| 37 | 饮用水设备 | 8 |  | 10 |  | 18 | 1.2 |
| 38 | 床单元(床上用品) | 300 | 300 |  | 90 | 690 | 0.1 |
| 39 | 护理床 |  | 300 |  | 90 | 390 | 0.2 |
| 40 | 无创呼吸机 |  | 1 |  |  | 1 | 3.04 |
| 41 | 关节康复器 |  | 1 |  |  | 1 | 3.2 |
| 42 | 适老无障碍化餐桌椅（可供 10 人就餐） |  | 10 |  |  | 10 | 0.2 |
| 43 | 洗衣机 |  | 20 | 18 |  | 38 | 0.5 |
| 44 | 静脉穿刺定位仪 |  |  | 2 |  | 2 | 0.11 |
| 45 | 全自动护理床 |  |  | 2 | 2 | 4 | 1.5 |
| 46 | 心电图工作站 |  |  | 1 |  | 1 | 4 |
| 47 | 电子血压计 |  |  | 12 |  | 12 | 0.04 |
| 48 | 医疗废弃物推车 |  |  | 2 |  | 2 | 0.15 |
| 49 | 电视机 |  |  | 100 | 30 | 130 | 0.25 |
| 50 | 洗澡间适老扶手 |  |  | 300 |  | 300 | 0.01 |
| 51 | 热水器 |  |  |  | 20 | 20 | 0.3 |
| 52 | 超声脉冲电导治疗仪 |  |  |  | 2 | 2 | 1 |
| 53 | 中医定向透药治疗仪 |  |  |  | 4 | 4 | 0.5 |
| 54 | 熏蒸治疗机 |  |  |  | 1 | 1 | 2.8 |

本次采购的为非进口产品。本项目不接受超过682.46万元（采购

项目预算金额）的投标报价。每种设备报价不得超过其对应采购预算单价金额，否则投标无效。报价包括产品价、税金、运费、安装调试、检验、保险、验收等全部费用。保修期内若发生故障免费更换所有有问题的零部件；所更换的零部件必须为新的原厂同型号匹配备件；所有的配件、人工、差旅、搬运、快递、安装调试及系统软件升级、相关技术支持及培训费用等全部费用包含在本次报价中，采购人不再额外支付任何费用。

三、技术规格要求

一、除颤监护仪

1.标配手动除颤、心电监护功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；自动体外除颤（AED）功能，体外起搏功能。

2.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。

3.病人阻抗范围：25～200Ω。

▲4.显示屏≥5英寸, 分辨率≥640×480，可显示≥3道监护参数波形。具备ECG波形同步储存功能，可记录数据。

5.关机状态下设备可自动运行自检，手动检测支持大能量自检、屏幕、按键检测。具备中文语音提示功能。

6.仪器使用年限≥5年。

7.带电时间：监护模式下≥4小时，单次满电下可支持≥30次除颤。

二、污水处理设备

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 材质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 调节池（碳钢防腐） |  |  |  |  |  |
| 1 | 调节池（含格栅池） | 尺寸：3000x2000x2500mm (含检查孔） | 1 | 套 | 碳钢防腐钢板5个厚 | 采用环氧防腐工艺，环氧防腐：环氧富锌底漆、环氧煤沥青底漆、环氧煤沥青防腐 |
| 3 | 污水提升泵 | WQ5-8-0.37kw | 2 | 台 | 铸铁 | 污水提升，实现自动化及进水量稳定 |
| 4 | 液位控制 | 浮球液位控制器 | 1 | 台 | 配套 | 浮球式液位计，开关量型号输出 |
| 5 | 人工格栅 | 500x500x500 | 1 | 套 | 不锈钢 | 提篮格栅，定期清理污水中杂物 |
| 6 | 流量计 | 电磁流量计 | 1 | 套 | 配套 | 精确测量流量，实现流量控制与调节 |
| 二 | 一体化污水处理设备 | Q235碳钢材质 内外环氧沥青防腐； 主体尺寸：6000×2000×2000mm | 1 | 套 | 碳钢防腐 | 采用环氧防腐工艺，环氧防腐：环氧富锌底漆、环氧煤沥青底漆、环氧煤沥青防腐 |
| 1 | 设备人孔 | 500x500x500 | 4 | 套 | 碳钢防腐 | 采用环氧防腐工艺，环氧防腐：环氧富锌底漆、环氧煤沥青底漆、环氧煤沥青防腐 |
| ① | 缺氧池（一体化设备内部） |  |  |  |  |  |
| 1 | 组合填料 | ф150，聚乙烯材质 | 1 | 套 | 聚乙烯材质 | 配套填料支架 |
| 2 | 填料支架 | 组合件,环氧沥青防腐 | 1 | 套 | 碳钢防腐 | 组合填料配套 |
| 3 | 布水器 | Ф50，PVC | 1 | 套 | 配套 | 组合填料配套 |
| 4 | 槽钢加固 | - | 1 | 套 | 碳钢防腐 | 池体加固 |
| ② | 接触氧化池（一体化设备内部） |  |  |  |  |  |
| 1 | 组合填料 | ф150，聚乙烯材质 | 1 | 套 | 聚乙烯材质 | 配套填料支架 |
| 2 | 填料支架 | 组合件,环氧沥青防腐 | 1 | 套 | 碳钢防腐 | 组合填料配套 |
| 3 | 槽钢加固 | - | 1 | 套 | 碳钢防腐 | 池体加固 |
| 4 | 膜片曝气器 | BQ-215-0.3 Φ215 服务面积：0.3 m2/套， ABS材质。 | 1 | 套 | ABS | 提供氧气，搅拌混合，防止污泥沉降，提高传质效率 |
| 5 | 曝气管道 | DN 40 | 1 | 套 | ABS | 配套曝气管道 |
| ③ | 二沉池（一体化设备内部） |  |  |  |  |  |
| 1 | 污泥回流泵 | WQ5-8-0.37kw | 1 | 套 | 铸铁 | 钢丝软管连接，潜污泵 |
| 2 | 剩余污泥泵 | WQ5-8-0.37kw | 1 | 套 | 铸铁 | 钢丝软管连接，潜污泵 |
| 3 | 溢流堰 | 碳钢防腐 | 1 | 套 | 碳钢 | 齿形溢流堰 |
| 4 | 中心稳流管 | DN100 | 1 | 套 | 碳钢防腐 | 中心导流筒配套型材 |
| 5 | 支架 | - | 1 | 套 | 碳钢防腐 | 中心导流筒配套型材 |
| 6 | 反射板 | - | 1 | 套 | 碳钢防腐 | 配套中心导流筒 |
| 7 | 槽钢加固 | - | 1 | 套 | 碳钢防腐 | 池体加固 |
| ④ | 消毒池（一体化设内部） |  |  |  |  |  |
| 1 | 消毒管道 | - | 1 | 套 | 配套 | 保证消毒药剂接触时间 |
| 三 | 污泥池（碳钢防腐） |  |  |  |  |  |
| 1 | 污泥池 | 尺寸：2500x2000x2500mm （含检查孔） | 1 | 座 | 碳钢防腐 | 采用环氧防腐工艺，环氧防腐：环氧富锌底漆、环氧煤沥青底漆、环氧煤沥青防腐 |
| 四 | 设备间（地上砖混） |  |  |  |  |  |
| 1 | 电控箱 | 手自动控制箱 | 1 | 套 | 碳钢喷塑 | 启动与停止控制；保护功能 |
| 2 | 回转风机 | HC40S | 2 | 台 | 铸铁 | 供气系统配套 |
| 3 | 消毒设备 | 二氧化氯消毒 | 1 | 套 | UPVC | 消毒池配套 |

▲注：污水设备安装企业须具备环保工程专业承包叁级及以上资质，其中项目负责人具备机电工程贰级及以上注册建造师资格，技术负责人：具备环保类中级及以上职称（项目负责人与技术负责人可为同一人），投标文件须提供以上证书扫描件。

三、移动紫外线消毒灯（无需调整）

1、灯管功率：30W*2

2、灯管可调节角度0-180度

3、自控消毒时间0-120分钟

4、万向轮

5、灯车高度≧100CM

四、心电图

1.心电采集显示

1.1.信号输入：12导联同步采集，同步放大，12通道同步打印输出

1.2.输入方式：浮地输入，具有除颤保护和起搏脉冲抑制电路

▲1.3.耐极化电压：≥±500mV

1.4.时间常数：≥3.2s

▲1.5.频率响应：0.05Hz -200Hz

1.6.噪声电平：≤15μV

1.7.增益类型：2.5、5、10、20、40、10/5、AGC（mm/mV）

1.8.输入阻抗：≥50MΩ

1.9.共模抑制比：≥110dB（带AC滤波器）

2.心电波形测量和诊断

2.1.心率计算范围：30bpm -300bpm

2.2.心率计算精度：±5bpm

3.记录仪

3.1.记录方式：热敏点阵式

3.2.记录速度：5 mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、50 mm/s

3.3.可外接打印机直接在A4纸上打印

4.输入输出接口

4.1.网络接口：RJ-45（1个）TCP/IP ；升级、联网功能

4.2USB接口：USB Host（1个）连接USB设备，USB Device（1个），连接PC电脑，支持热拔插

4.3SD卡接口：标准SD卡

5.工作模式

5.1. 手动模式、自动模式、节律模式、R-R模式、关闭模式

6.存储规格

6.1. 内置存储：≥500组ECG记录数据

6.2.外置存储：支持SD卡和U盘存储方式，可实现数据转移和导入、导出

7.显示

显示器尺寸≥6.0寸液晶显示屏，分辨率≥800×480

8.操作

键盘输入： PC键盘可快捷实现记录、模式选择，快捷功能菜单选择

触摸屏操作：标准触摸屏接口

9.电池

9.1 电池类型：内置高聚能锂离子可充电电池

9.2 电池容量：能支持打印输出≥300份心电数据

五、心电监护仪

▲1.≥10英寸彩色LED背光液晶屏。

2.标配锂电池工作时间≥4小时

3.标配心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等参数。

4.心电：标配3/5导心电；

▲5.血氧：血氧测量范围：0%-100%；脉率测量范围：20bpm-300bpm；

6.无创血压测量

7.血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；

8.体温：具有体温监测，可提供体温差值显示；

9.支持常规、大字体、动态趋势、呼吸氧合等多种界面；

10.用户可自定义调节界面布局波形和参数功能；

11.具有三级声光报警，参数报警级别可调，具备报警集中设置功能

六、治疗车

1.采用304钢材质

2.尺寸：66cm*44cm*86cm(±2cm）

3.ABS豪华静音车轮

七、抢救车

1、具备除颤平台

2、配置输液架

3、采用304不锈钢护栏

4、采用静音脚轮

5、尺寸:650*380*850mm(±20mm)

6、配置利器盒、垃圾桶

八、吸引器

电机功率：≥120VA

抽气速率≥32L/min

极限负压值≥0.09Mpa

负压调节范围0.02Mpa至极限负压值

九、药柜

1、尺寸：高1800*宽900*深500MM

2、材质：大于等于201不锈钢

3、层数、门数大于等于4层，双门

十、血细胞分析仪

▲1.全自动五分类+CRP功能

2.检测原理：激光流式细胞+细胞化学染色；

3.检测速度：每小时不少于60个样品；检测速度：五分类+CRP模式≥60个样本/小时

4..白细胞五分类检测模式：具有专用的末梢全血模式、普通全血模式和末梢血预稀释模式；

5..测试参数不少于23项参数；

6.仪器数据存储量≥12000个检测结果；

7.提供≥3000W UPS稳压电源一台、黑白激光打印机一台。

8.接口免费开放具备联网功能

9.样本添加：可随时添加样本、急诊样本优先

十一、尿分析仪

1.≥1000条数据存储功能，数据可追溯

▲2.每台尿机可处理样本≥495T/小时

3.自动感应样本，自动控制进样，样本异常提醒功能

▲4.试纸条满足：11项、14项等测试项目

5.测试原理：反射率及色品分析

十二、彩超

A、设备名称：高档全数字化彩色多普勒超声诊断系统(数量：一套)

B、设备用途说明：全身应用型彩色多普勒超声诊断仪，用于腹部、泌尿、妇产、成人心脏、胎儿心脏、新生儿及小儿，外周血管，小器官、肌肉骨骼、神经等方面的临床诊断和科研教学工作，具备持续现场和远程更新升级能力，能满足临床开展新技术应用的需求

C、技术参数及要求：

1.系统通用功能：

2.监视器：≥20英寸高分辨率医用液晶监视器

3.具备电容触摸屏，并支持触屏任意位置手势滑屏翻页

▲4.支持触摸屏参数、功能布局界面专属定制

5.探头接口：可支持≥ 5个无针接口。

6.频率范围:超宽频带探头技术支持不同探头变频1 MHz 到22MHz之间选择，显示频率最高22MHz，以满足科室未来发展需求

7.探头配置数量及要求：

腹部凸阵探头1个：超声频率2-6MHz

浅表线阵探头1个：超声频率5-16MHz

腔内探头1个：超声频率4-11MHz

心脏探头1个：超声频率2-5MHz

8.二维灰阶显像主要参数：

▲9.凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥40帧/秒

10.接收方式：多倍信号并行处理

11.预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，并以脏器图形化直观显示并配有部位名称

12.频谱多普勒：

12.1方式：脉冲波多普勒：PWD，高脉冲重复频率：HPRF，连续多普勒：CW

12.2最大测量速度：

PWD：零角度，血流速度最大9m/s

CWD：零角度，血流速度最大30m/s

▲12.3 取样容积大小范围：宽度0.7mm至25mm；分级可调

13.彩色多普勒

13.1 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示、

▲13.2 凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥10帧/秒

▲13.3 彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤1cm/s（非噪声信号）

14.梯形扩展成像技术，增大扫查视野

14.1宽景成像技术，包含灰阶、彩色及能量图，配备缩放和测量功能。

14.2组织多普勒成像技术，具有多种应用模式，并可对室壁进行速度、加速度的测量和分析。

15.一般测量

15.1妇、产科测量

15.2心脏功能测量

15.3多普勒血流测量与分析

15.4外周血管测量与分析

15.5泌尿科测量与分析

15.6自动多普勒血流测量与分析

16.数据连通性：医学数字图像和DICOM3.0接口部件，无线数据传输系统

D、图像存档与病案管理系统：主机硬盘≥500GB，多个USB接口，可将图像储存U盘、移动硬盘等。

十三、担架车

1、采用加厚不锈钢管焊接，承重强

2、采用舒适皮垫海绵架面

3、可调节升降输液杆

4、可充气后置轮胎，加大承重随时充气

十四、床边可移动升降餐桌

1、可翻折、可移动、可升降

2、可升降高度：60-90cm

3、环保材质，万向静音轮，可刹车

十五、助浴椅

1、材质：椅架采用高强度铝合金

2、座板和靠背材质采用高密度PE材质，扶手材质采用加强尼龙

3、脚垫采用防霉防滑TPE材质

4、座板高度不低于五档调节：345mm-445mm（±10mm）

5、产品承重100kg以上

十六、助浴床

1、尺寸（参考）：长150cm，宽60cm，高64cm（±15cm）

2、带轮子可移动，带刹车

3、环保材质，防滑

十七、轮椅

1、可承重≥100KG

2、可一键折叠，节省空间

3、采用护理手刹和肘节式两种刹车

4、材质采用高品质金属合金，耐腐蚀

十八、医用制氧机10升

1、流量（L/min）:0-10(可调)

▲2、浓度（V/V）：93%±3%

3、出口压力（Mpa）：0.04-0.07

▲4、噪音（dB）:≤55

5、功率（W）：550

十九、烘干机

1、采用优质散热器，通过CE国家安全认证

2、智能化操作，自动加水预洗、漂洗、漂白、过清等主程序全自动化，内储≥20种洗衣程序可供选择

3、采用304不锈钢材质

4、容量≥50Kg；

二十、半导体治疗仪

1、激光媒介：半导体激光；

2、输出模式：连续 或 间歇；

3、定时功能：1-90分钟

4、设备类型：可移动式

5、激光输出方式：多激光器阵列

6、操    作：不低于6.5 英寸触摸屏可随意触摸操作；

7、激光器数量：面照治疗头激光管不少于70个，点照射治疗头激光管不少于6个；

8、工作方式：不少于双路输出、独立控制、非接触式、体表垂直照射等4种工作方式；

二十一、电脑中频治疗仪

1.产品结构形式：台面款式，轻巧便捷；

2.输出通道：四通道配置；四路可独立控制

3.操控方式：不小于7英寸真彩触摸屏；

4.具有自定义处方功能，医护人员可根据临床需要进行自行建立、存储和调取；

5.输出电流强度：不超过50mA(r.m.s)。

6.不少于100种治疗处方，不少于5种治疗模式（多步模式、音频模式、正弦调制、脉冲调制、干扰模式）可选；

7.治疗时间：1min～99min可调，允差±5%。

8.具有电极加热功能：电极片温度38℃～42℃，允差±3℃

二十二、经皮神经电刺激仪

1.≥双通道，各个通道的参数能单独调节；

2.输出波形：双向不对称方波；

3.≥三种输出模式：各个模式输出波形可实时显示；

4.治疗时间：5min～30min分档可调，允差±5%

二十三、超声波治疗仪

1.便携式机型，配置≥3.5寸彩色液晶显示屏；

▲2.仪器配有一个手持移动式1MHz探头；

3.额定输出功率：不小于5W±20%；

▲4.额定输出有效声强：≤3.0W/cm²；

5.治疗时间：0分钟～30分钟；

6.输出模式：不少于8档）脉冲模式和1档连续模式

二十四、磁振热治疗仪

▲1.≥双通道输出，交变磁场、生物磁振、温热疗法三功合一；

2.≥4种不同类型治疗导子可供选配；

▲3.振动频率：50Hz±1Hz；

4.加热模式：≥四档可调；

5.具有超温保护装置

6.治疗时间：1～60min；

7.不低于6寸彩色液晶显示屏。

▲8.不少于六种工作模式

9.四通道柜式机型，配不低于四种适用不同部位的治疗导子

10.具有超温保护装置。

二十五、立体动态干扰电治疗仪

1.具有双路（两维）干扰输出、立体（三维）干扰输出两种输出模式；

2.≥6路电极；

3.过流、开路、短路时提示警报，保证患者使用安全；

4.调制方式：间歇调制、连续调制

5.具有可自定义参数的程序模式

6.治疗时间：1～99分钟连续可调

7.台式机型，不低于6.5寸彩色触摸屏幕操控

8.具有不低于三组负压电极输出，

9.工作频率：2000Hz-6000Hz。

10.不少于十种干扰输出模式（待定）

11.顶盘加热功能：可单独开启及关闭，最高温度为40℃，±3℃。

12.负压吸引功能：输出负压0kPa～25kPa连续可调

13.不少于15种常见疾病的处方

二十六、微波治疗仪

▲1.微波频率：2450±30MHz

▲2.输出功率：理疗模式0～80W连续可调，步长可调

3.辐射器电压驻波比：≤2.5

▲4.治疗时间： 1-30分钟

5.专用磁控管，输出更稳定，使用寿命更长。

6.不少于三种输出方式：连续式、间歇脉冲式、间歇集束式；（提供彩页或说明书证明材料）

7.病例信息管理：记录患者姓名、性别、治疗次数等信息，并可删除病例；

8.支持自定义方案：可新增、修改、载入和删除方案，病例详情显示方案名、输出方式、治疗时间等；

9.设备界面上可以查看所有通道的运行状态；

10.具备Wi-Fi无线网络接口，用于数据传输；

二十七、红外光灸疗机

1.柜式一体机型

2.输出通道：≥单治疗头输出；

3.红外光工作面表面温度：最小130℃，最大为220℃，允差±10℃；

4.时间设定：1～60min；

5.红外光波长范围760nm～1000nm；

6.红外光输出：具有不小于4个档位可调节，频率0-60HZ可调；

7.双通道：具有双头双通道，可同时输出治疗两人或两个部位；

8.艾灸加热温度：最小温度100℃，最大温度160℃，允差±10℃；

9.具有红外光与艾灸治疗可单独或同时输出；

10.具备防倾倒保护功能，自动断电功能

二十八、颈腰椎多功能牵引床

1.内置不少于8种牵引模式；

▲2.颈椎牵引力可调范围：0～300N

▲3.腰椎牵引力可调范围：0～990N；

▲4.治疗时间可调范围：0～99min，步长为1min；

5.设备具有紧急保护措施

6.具备四维牵引功能

7.设备具有紧急保护措施。在牵引治疗过程中，按下急退按键，可使牵引力松弛至初始状态；

8.设备具有加热床垫，加热功能可单独开启或关闭。

二十九、多关节主被动训练仪

1.适用于对患者肢体或关节进行主/被动康复训练

▲2.设备应具有主动训练，被动训练，主被动训练，助力训练，等速训练模式。

3.能够智能探测痉挛并自动缓解痉挛

4.痉挛灵敏度分别可调

5.具有训练方向改变功能

6.具有训练定时设置功能

▲7.康复器的阻力扭矩可调节范围：0～18档，分别对应相应的阻力扭矩值。

▲8.康复器训练时间可调节范围1～99min,

9.康复器提供肌力对称性信息，对称性信息以图示的方式显示，并含有相对比例数据。

10.监测到痉挛发生时，康复器作出保护动作，在6s之内停止运转，并自动转入反向低速运转。该功能默认为开启状态，可在参数设置时关闭功能。

11.具备肌张力显示功能

12.采用不小于7英寸（原来：8英寸）的彩色触摸屏操作显示。

13.具有自动换向，手动换向两种方式，自动换向时间可调。

14.训练结束会显示主动训练时间和被动训练时间，及主动训练里程，被动训练里程，能量消耗，痉挛次数，对称性，肌张力等信息。

三十、OT综合治疗桌

1.左右操作面板：（参考）44.5×36（长×宽）正负2cm

2.后操作面板：（参考）94.5×36（长×宽）cm正负2cm

3.操作面板调节范围：（参考）46cm～81cm正负2cm

4.材质：多层板、橡胶脚轮

5.不锈钢组件：立式套圈、木棍插板、几何图形插板、弧形分指板、上肢协调功能器（手指）、上螺丝、上螺母、动物图形插板、模拟工具、卧式套圈共十件组成。

三十一、PT训练床

1、外形尺寸（长×宽×高）：190㎝×123㎝×48㎝正负2cm

2、床面高度：48㎝正负2cm

3、床面额定承载: 不低于2000N

4、产品用途：用作PT受训者在床上进行各类康复训练活动。

标准号：GB 24436-2009《康复训练器械安全通用要求》（提供检测报告）

三十二、多体位医用诊疗床

1、用途：按摩师对患者按摩时用床

2、床面尺寸(长×宽)cm：（参考）190×60正负5cm

3、床面高度cm：（参考）65正负2cm

4、额定载荷：≥1700N

三十三、电针治疗仪

1.输出波型：双向对称窄方波，脉冲宽度自动变化；

2.输出通道：≥4路通道输出；

3.工作频率：2Hz、10Hz等多种频率；

4.治疗时间：定时功能；

三十四、电动多体位医用诊疗床

1、产品结构：3折3段；（3折：头板、背板、臀腿板；3段：头板分段、背板分段、臀腿板分段）；；

2、治疗床升降范围：450-800mm；允差±50mm；

床板水平上升速度不高于15mm/s,水平下降速度不高于17.5mm/s，允差±2mm/s；

各段位调节角度(允差±5°)：

4.1头板手动调节范围：上折30°，下折45°；(允差±5°)

4.2背板电动调节范围：上折50°，下折10°；(允差±5°)

4.3臀腿板电动调节范围：上折40°，下折20°；(允差±5°)

三十五、深层肌肉刺激仪

1、手持式全金属材质治疗器，原装进口电机，进口传动结构件；

▲2、不少于三种规格钛合金治疗头：满足人体大小肌肉、筋膜链的治疗需求；

▲3、治疗头振动频率可调；

4、治疗时间可调；

▲5、治疗头振动频率可调为10Hz~60Hz，即最高可达3600次/分钟；

治疗头振幅不低于6mm，误差≤±1mm；

三十六、磁疗康复仪（带激光）

▲1.柜式一体机，具有磁疗和激光两种功能，配有一个激光磁治疗头；

2.最大磁感应强度：≥4000mT±20%，强度设置≥0%-100%可调，步长为1%；

3.输出波形：

3.1工作频率：≥90Hz，步长为1Hz；

3.2 双向脉冲，脉冲宽度为≥400μs；

▲4.激光波长：≥600nm，误差为±20%；

▲5.单个激光输出强度：≥3.5mW；

6.单个激光器有效辐照面≧8mm²，治疗头具有≥3个激光输出头；

7.定时：≥60min可调，步长为1min；

▲8.≥3种输出模式：可灵活切换；

9.≥60种处方；

9.1自动模式≥20种处方；

9.2手动模式≥20种处方，可自行制定个性化治疗方案；

9.3用户模式≥20种处方，可自行制定个性化治疗方案；

▲10.冷却系统：具有专业的液态循环冷却系统，保障设备使用寿命。

11.发生故障时，有声音提示并停止磁场输出；

12.显示方式：≥7英寸彩色触摸显示屏显示；

13.操作方式：触摸点控及一键飞梭操作；

14.治疗头移动方式：可手持，可机械臂固定，机械臂可多段多角度调节；

15.仪器具有治疗头温度显示功能，超温报警；

16.系统设置：可进行屏幕亮度调节和音量调节；

20.磁疗头具有冷却装置；（提供国家认可的相关证明）

三十七、饮用水设备

1、热水胆容量：大于等于18L

2、功率：220V/2KW

3、过滤系统：600G反渗透+6G压力桶

4、出水口：1开1常温

5、控制方式：触屏控制

6、使用人数：大于等于50人

三十八、床单元（床上用品）

1、床单尺寸：155*230公分，采用涤棉材质

2、床褥尺寸：90*200公分，可水洗丝绵

3、被芯尺寸：150*200公分，可水洗丝绵

4、被罩尺寸：155*210公分，采用涤棉材质

5、枕芯尺寸：40*60公分，可水洗丝绵

6、枕套尺寸：45*65公分，采用涤棉材质

三十九、护理床

双摇床参数：

1.外径尺寸：2000*1000*450mm（±10mm）

2．床架：采用优质型40*80矩铁管焊接成型，厚度≥1.0mm，表面静电喷塑，牢固耐用，美观大方，床体整体承重240KG以上。

3．床板：采用宽条式优质带钢冲压、折边成型，材料厚度≥0.7mm，表面静电喷塑，防腐蚀、易清洁。

▲4.床面连接全部使用钢件，受压力强，转动无噪音，且外形美观；连接件厚度达3mm；

5．木质床头护板：颗粒板（免喷漆板）床头带软包

6. 床脚立柱采用40*40方管，厚度≥1.0mm，

7.配置 4 公分棕+2 公分海绵棉布床垫（透气性好），外套可拆洗。

▲8.背段升降采用独立支架支撑，结构简易牢固，材料厚度达3mm；

9.升降丝杆采用45#钢挤压成型，丝杆外表光滑耐用，摇杆采用万向联轴节结构，并有防护装置不积尘，钢制摇柄隐形于床体，可折叠，使用方便且结构牢固；

▲10.铝合金防夹手护栏，专用铝型材料；护栏自锁机构隐藏式压铸枪把，五个不锈钢立柱，可收缩平放，坚固耐用，装饰自如。总高50厘米。

▲11. 床体背部升降角度0～85° ，承载力≥50kg，腿部升降角度0～ 30°，承载力≥50kg。

▲12.脚轮：静音万向脚轮，有刹车功能，静音耐磨，用ABS全包围盖保护，防水、防尘、防异物卷入，永不生锈。

床头柜参数：

基材：面板厚度18mm。采用国家E0级环保免漆板，边角处采用倒圆工艺，板材的封边，优质工艺的封边细腻、光滑、手感好，封线平直光滑，接头精细。专业厂用直线激光封边机器一次完成工序，涂胶均匀，压力稳定。

2、封边条：全部采用2厘近色PVC封边条。

3、拉手：实木材质，表面细腻、圆润。

4、五金：优质知名品牌五金配件

四十、无创呼吸机

▲1、工作模式：CPAP，S，T，ST，VGPS。

2、通气参数：

2.1气压力：4-25 cmH2O（间隔0.5 cmH2O）

2.2 呼气压力：4-30 cmH2O（间隔0.5 cmH2O）

▲2.3 治疗压力：4-20 cmH2O（CPAP模式下，间隔0.5 cmH2O）

2.4 延时升压：0-45分钟（间隔5分钟）

2.5 呼吸频率：0-50次/分（间隔1次/分）

2.6 吸呼比：10-70%（间隔1%）

▲2.10 潮气量：50-1500ml（VGPS模式下有效，间隔50ml）

3、监测设定参数的可显示： 呼吸波形可显示；使用模式，吸气压力，呼气压力，呼吸频率，吸呼比，潮气量，血氧饱和度，脉率

四十一、关节康复器

1、可以实现多个关节康复康复训练

2、伸展角度和屈角角度可调，角速度多档且连续可调

3、微电脑控制程序

4、可定时

5.仪器组成：主机（含控制部分）、关节固定机构、支撑机构、调节杆、手持操作器组成；

6.输入功率：≤80VA；

7.角度范围及误差：≥120°，膝关节屈曲动作角度≥120°；髋关节屈曲动作角度≥80°；踝关节屈曲动作角度≥60°、内外翻动作角度为≥50°；

8.痉挛保护：≥3个等级

9.调节杆长度可调

10.治疗时间：≥240分钟，步长连续可调，

11.不少于3种工作模式

四十二、适老无障碍化餐桌椅（可供 10 人就餐）

▲1、适老化桌应稳固，桌边角处采用倒圆工艺，无锐角，底部应方便轮椅进入；

2、方便老年人坐下起身就餐；

3、桌面直径：1.5m；

4、适老化椅：0.85m*0.30m正负2cm；

5、采用木质材质。

四十三、洗衣机

1、滚筒式，额定洗涤容量：10Kg，脱水容量10Kg

2、洗涤噪音：小于等于60dB，脱水噪音：小于等于75dB

3、能效等级：1级

四十四、静脉穿刺定位仪

1、采用红外线精准定位

2、便携式设计，方便医护在各种环境下使用

3、实时血管显影，清晰显示血管位置，提高穿刺成功率

四十五、全自动护理床

1.具备泡澡洗浴功能

2.具备透气转身功能

3.具备悬浮护理功能

4.具备背部运动功能

5.具备腿部运动功能

6.具备起背抬腿功能

四十六、心电图工作站

1、病人管理功能：包括新建、删除、修改和搜索病人

2、报告管理功能：包括导入、导出、删除、浏览、修改、打印病人报告

3、数据管理功能：包括数据的存储管理、备份、还原、统计

4、系统设置功能：包括基础设置、打印设置、导出设置、数据维护

四十七、电子血压计

1、测量范围：0mmHg--299mmHg（0KPa--39KPa）

2、测量精度：压力±3mmHg(±0.4KPa)

四十八、医疗废弃物推车

1、产品尺寸：长1350mm*宽780mm*高1220mm正负30mm

2、材质：ABS

四十九、电视机

1.屏幕尺寸：55寸

2.屏幕分辨率：超高清4K

3.亮度：300-400尼特

4.存储内存：大于等于32GB

5.USB2.0接口数：2个，HDMI2.0接口数：2个

6.待机功率：小于等于0.5W，工作电压220V

7.连接方式：无线/有线

五十、洗澡间适老扶手

1、采用尼龙＋不锈钢管

2、尺寸：600*130mm正负10mm

五十一、热水器

1、加热功率：大于等于8500W

2、类型：即热式电热水器

3、外观设计：超薄型

4、操控方式：触控式

五十二、超声脉冲电导治疗仪

1.≥6.5寸彩色触摸屏，中文操作界面微电脑控制。

2.≥2道输出，每通道独立控制。

3.电致孔输出、超声波输出、中频输出三种功能融为一体定向定量定速精准快速直达组织。

4.定时功能≥30分钟任意选择，治疗结束有声音提示并关闭输出。

5.超声输出声工作频率≥1MHz,允差±10%；超声输出有效声强：额定输出功率标称值下最大有效声强≥0.1W/cm², 允差±30%；超声输出有效辐射面积≥3.8cm²，允差±20%。

6.中频输出：

方波脉冲频率：≥2kHz±10% ；

工作波形：三角波。

低频调制中频的调幅度：≥100%，允差±5%。

五十三、中医定向透药治疗仪

1.输出通道：≥2通道（同时治疗2名患者）；

▲2.治疗处方：≥15个专家治疗处方；

▲3.治疗电流：非对称低中频编码电流；

▲4.控制方式：液晶显示，力回馈实体按键，便于快速操作；

▲5.≥4种治疗模式：

a)非对称定向药物导入；

b)非对称定向药物导入＋电极保温＋动态磁场；

c)对称仿生按摩；

d)对称仿生按摩＋电极保温＋动态磁场；

▲6.中频载波频率：2000 Hz -4000 Hz；

8.低频调制频率：≥150 Hz；

9.低频调制波形：不少于5种；

10.动态磁场：支持；

11.电极保温档位：≥6级调节；

12.输出强度控制：≥100级步进可调；

13.定时时间控制：≥60分钟；

14.主机使用期限：≥5年；

五十四、熏蒸治疗机

1.通道数：≥2通道（二个喷头），微电脑独立控制；

2.预热及治疗功率≥4档可调；

3.具有预热温度设置功能，

4.药液从常温加热到95℃时间≤15分钟；

5.治疗时间≥60分钟可调；

6.具有低液位报警及温度保护开关功能；

7.设备具有保温功能，保温温度70-90℃可调；

8.远红外监测功能，可实时监测体表温度，超过45℃具有提示音，50℃切断电源；

9.按键操作、治疗结束、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示；

10.当熏蒸机加热容器中气压≥0.08MPa时，减压阀排气减压；

11.喷杆关节四轴旋转可调，喷头动作角度万向，确保临床患者坐姿卧姿不同体位的熏蒸需求；

12.额定装药最大容量：≥5L ；

四、项目实施要求

（一）安装调试要求

中标人应委派具有相应资质且经验丰富的技术人员，在了解采购人关于安装进度要求的前提下，负责完成以下工作：

1、中标人负责设备的安装和调试，并保证安装稳固，如因仪器倾倒掉落导致安全事故，中标人负责处理，并由中标人承担相应的赔偿责任。

2、调试过程中需使用的工具、设备、耗材、运输和劳务等所有费用均由中标人承担。

3、所有设备安装完成后，应按国家有关规范标准（国家无验收规范标准的按双方合同规定的要求）进行调试、验收。

4、所有设备拆箱、通电、调试等各项工作由中标人负责完成。具体实施前，应先经采购人同意且在其指定人员的参与下方可进行。调试的原始记录须经各方签字后留作验收文件。

（二）设备材料要求

1、中标人提供的设备必须是制造厂商原装的、全新的产品，生产（出厂）日期为本项目开标时间前6个月内，否则招标人有权拒绝签收，并有权取消其中标资格；给招标人造成的损失的，中标人还应当予以赔偿。该损失包括但不限于重新招标费用、成交价格高于本次招标价格部分、实现赔偿的诉讼费、律师费等费用。其性能及指标参数应符合国家及招标文件提出的有关技术、质量、安全标准。

2、中标人应确保提供的设备在开箱检验时完好，无破损，箱内配置与装箱清单相符。数量、质量及性能不得低于招标文件中的相关要求。

3、中标人提供的设备应外观整洁，设备型号、规格、制造厂商、生产（出厂）日期须准确清晰。铭牌、使用指示和警告指示均应以中、英文和通俗易懂的符号表示。

4、对于影响设备正常工作的重要零配件，无论在技术规范中指出与否，中标人都应及时提供并在投标文件中明确列出。

5、供货时所有设备应具有出厂合格证等相关证明文件。

6、所有设备配件和耗材在现场安装使用前，采购人将进行随机抽验。

（三）交货时间、地点

1、采购合同签订后按采购人要求开始供货安装，20日内完成全部设备的安装调试并通过验收。

2、由中标人免费将全套设备运送至各指定地点并安装调试到位，设备需要的电源插座及网络设施由中标人负责安装到位。安装人员应具备相应资质，安装标准须符合国家有关安全技术规范和技术标准。

五、质保期及售后服务要求

（一）质保期：质量保证期至少3年。（需供应商根据招标文件要求出具质保及售后服务承诺书）。

（二）售后服务

1、中标人必须有严格的售后服务保障体系，能提供正常的技术支持和备件供应服务。设备发生故障或异常时2小时内做出响应，4小时内到达现场，24小时内解决故障，24小时内不能解决故障的，应提供备用机、备件替代。若超时未完成故障排除，且不能及时提供备用机、备件替代的，中标人对因故障所造成的损失后果负责。所发生的一切费用均由中标人自行承担。

2、中标人在质保期内安装的任何零配件，必须是设备原制造厂商生产的，所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的。

3、质保期内免费上门维修，质保期外免收维修费，仅收配件费。在保修期内出现任何故障或损坏，投标人须免费负责更换或修理（人为故意损坏除外）。质保期外供应商及设备生产厂家对本设备终身负责维修服务和技术支持。供应商须提供最优惠的维修价格（出厂价零配件费、其他材料费等）进行相关服务，在设备寿命期内，供应商应能保证采购人更换到原厂零部件，保证维修配件的供应和及时维修，维修价格保持不变（政策调整因素除外）。供应商须提供仪器零配件和维修备品备件的价格，以及供应保障和维保期满后维保收费及维保方案，保修期外每年的设备维修保养费用：请在投标文件中注明保修期外购买保修服务所需费用（税后），3年—5年一般不超过设备原值的4%，5年以上一般不超过设备原值的5%。。

4、应免费开放数据接口，以便采购人将该设备与相关信息系统连接。如连接需发生软件（含接口费）及硬件费用，其费用应含在投标报价内。

（三）技术培训

中标人应根据采购人的要求，上门对相关人员进行产品技术免费培训，并制定与投标文件相应的培训方案。培训对象、时间、地点由采购人确定。

（四）后期维护

设备每年免费设备维护和现场巡检至少2次。因中标人设计安装原因而出现故障，则质保期从故障修复之日起重新开始计算。同步延长设备免费维护。对于质保及产品售后服务，需要生产厂家和供应商共同根据招标文件要求出具质保及售后服务承诺书。

（五）服务要求

1、中标人提供的设备，其品牌、型号和技术参数等必须符合招投标文件的相关要求和承诺事项。如有不符，采购人可无条件退货，由此所造成的损失由中标人承担。

2、中标人应向采购人提供完整的技术资料壹套中、英文手册（技术说明书、使用说明书、维修手册、安装维修手册、操作手册、常用易消耗品单价等）、中华人民共和国医疗器械注册证等，各项指标和参数应符合验收标准，采购人有权委托中国有资格单位或机构对设备性能、精度进行校核。

六、质量保证要求

1、产品技术要求：中标人所供产品，必须是全新的，未经使用过的正品。必须符合采购人所需的规格、性能和技术指标，并符合产品出厂质量标准、国家强制标准或行业强制标准，属计量器具的要符合国家计量检定标准，并承担验收合格后的首次计量费用。

2、产品配置必须原厂出厂时全部自带，所有设备外包装箱（盒）不得自行拆封，包装箱（盒）上所有标签等不得涂改或撕毁，否则采购单位有权拒绝验收。

3、货物到达现场（采购人指定地点）后，中标人应提供详细的发货清单、有关测试报告、产品合格证书，由中标人和采购人共同打开包装验货、检查货物数量、质量。如果货物数量、质量或技术规格与要求不符，或货物有明显损坏，中标人必须更换，采购人有权提出索赔。

4、采购人在验收中发现产品达不到验收标准或合同规定的性能指标，中标人必须更换，并且赔偿由此给采购人造成的损失。验货合格后，双方共同签署验收合格证明。

5、合同签订前，中标人对所投产品进行逐条功能演示，如与验收标准要求不符，则采购人有权拒签合同。

七、验收标准（验收要求、验收标准和程序）要求

1.履约验收的时间、方式、程序要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

2.验收标准要求：以投标人（合同乙方（中标人），下同）的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。中标人产品交付安装期间，采购人有权就交付产品进行随机抽样送第三方检测机构进行检测检验，如检测结果未达到招标文件相对应要求，采购人有权终止合同，造成的一切损失由卖方承担。

3.验收程序要求：合同标的全部交付并安装完毕后，乙方（中标人）可向甲方（采购人）书面提出验收要求，甲方（采购人）在接到书面要求后3日进行验收。合同乙方（中标人）需向甲方（采购人）提交合同标的的相关资料、文件、说明书等。

4.商品包装验收标准：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中商品（合同标的）包装具体要求。

5.快递包装验收标准：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》中快递包装具体要求。

八、其他要求

见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

目录

1. 投标函

2. 开标一览表

3. 分项价格表

4．偏离表

5. 授权委托书

6. 中小企业声明函

7. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

8. 残疾人福利性单位声明函

9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明（附证明材料原件的扫描件）

10. 投标人相关承诺

11. 投标人书面声明

12. 预付款保函支付条款模板

1.投标函

致：中慧力祥项目管理有限公司

根据区域养老服务中心医养结合提升项目（一期）医疗、康复等相关运营设备采购[项目编号：JSZC-320312-ZHNJ-G2025-0010招标文件，_____(姓名)代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1.投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3.投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4.投标有效期为90天。

5.投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6.招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定由中慧力祥项目管理有限公司解释，投标人完全理解招标文件中关于“投标文件的密封要求”的规定。

7.中慧力祥项目管理有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由中慧力祥项目管理有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，中慧力祥项目管理有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有）和《残疾人福利性单位声明函》（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

8.采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

9.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：            手机号码：

传真：

投标人：（电子签章）

日期：   年  月  日

2．开标一览表

项目名称：区域养老服务中心医养结合提升项目（一期）医疗、康复等相关运营设备采购

项目编号：JSZC-320312-ZHNJ-G2025-0010

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
| 区域养老服务中心医养结合提升项目（一期）医疗、康复等相关运营设备采购 | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写）： |  |  |

投标人：（电子签章）

日期：   年  月  日

3．分项价格表

项目名称：区域养老服务中心医养结合提升项目（一期）医疗、康复等相关运营设备采购

项目编号：JSZC-320312-ZHNJ-G2025-0010

货币单位：人民币元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格、型号 | 产品制造企业名称（全称） | 产品制造企业的划分（大型、中型、小型、微型、监狱企业、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位） | 数量 | 数量单位 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价合计（即《开标一览表》中的“总价”） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：（电子签章）

日期：   年  月  日

- 说明：

- 1、本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]046号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。

- 2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

- 3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

- 注：1．如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2. 投标人对以上数据的真实性负责。

- 采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

4．偏离表

项目名称：区域养老服务中心医养结合提升项目（一期）医疗、康复等相关运营设备采购

项目编号：JSZC-320312-ZHNJ-G2025-0010

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：（电子签章）

日期：   年  月  日

5. 授权委托书

委托人：

地  址：

法定代表人（负责人）：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：   族

职务：

身份证号：

兹委托（      ）全权代表我企业（公司）参与（区域养老服务中心医养结合提升项目（一期）医疗、康复等相关运营设备采购）项目（项目编号：JSZC-320312-ZHNJ-G2025-0010）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（         ）无转委托权。委托期限自   年  月   日起至  年  月    日止。

特此授权委托。

委托人（公章）：             受托人（签字）：

法定代表人（负责人）（签字）：

年   月   日

(受托人身份证原件扫描件附后)

6.中小企业声明函

（如投标人所投产品制造商不属于中小企业，不需要提供此声明函）

项目编号：JSZC-320312-ZHNJ-G2025-0010

项目名称：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司参加（徐州市铜山区民政局（机关））的（区域养老服务中心医养结合提升项目（一期）医疗、康复等相关运营设备采购）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.除颤监护仪，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员    人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

2.污水处理设备，属于工业（制造业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员    人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

3.移动紫外线消毒灯，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

4.心电图，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

5.心电监护仪，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

6.治疗车，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

7.抢救车，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

8.吸引器，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

9.药柜，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

10.血细胞分析仪，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

11.尿分析仪，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

12.彩超，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

13.担架车，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

14.床边可移动升降餐桌，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

15.助浴椅，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

16.助浴床，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

17.轮椅，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

18.医用制氧机10升，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

19.烘干机(50kg)，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

20.半导体治疗仪，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

21.电脑中频治疗仪，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

22.经皮神经电刺激仪，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

23.超声波治疗仪，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

24.磁振热治疗仪，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

25.立体动态干扰电治疗仪，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

26.微波治疗仪，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

27.红外光灸疗机，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

28.颈腰椎多功能牵引床，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

29.多关节主被动训练仪，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

30.OT综合治疗桌，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

31.PT训练床，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

32.多体位医用诊疗床，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

33.电针治疗仪，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

34.电动多体位医用诊疗床，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

35.深层肌肉刺激仪，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

36.磁疗康复仪（带激光），属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

37.饮用水设备，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

38.床单元(床上用品)，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

39.护理床，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

40.无创呼吸机，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

41.关节康复器，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

42.适老无障碍化餐桌椅（可供 10 人就餐），属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

43.洗衣机，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

44.静脉穿刺定位仪，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

45.全自动护理床，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

46.心电图工作站，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

47.电子血压计，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

48.医疗废弃物推车，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

49.电视机，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

50.洗澡间适老扶手，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

51.热水器，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

52.超声脉冲电导治疗仪，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

53.中医定向透药治疗仪，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

54.熏蒸治疗机，属于工业（制造业）；制造商为（企业名称），从业人员     人， 营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（£中型企业、£小型企业、£微型企业），请勾选；

......

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：  年  月  日

注：本项目采购的货物属于工业（制造业）。

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。

为方便中小企业和社会各界使用自测结果，小程序增加自测结果打印功能，测试者可按照小程序填写测试企业有关信息并完成自测后，保存自测结果自行打印。

如有疑问，可与市工信局中小企业综合协调处咨询联系。联系电话：0516-83861958。

- 7. 残疾人福利性单位声明函

（如投标人不属于残疾人福利性单位不需要提供此声明函）

项目名称：区域养老服务中心医养结合提升项目（一期）医疗、康复等相关运营设备采购

项目编号：JSZC-320312-ZHNJ-G2025-0010

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加的区域养老服务中心医养结合提升项目（一期）医疗、康复等相关运营设备采购采购活动提供服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日  期：

说明：

中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 8. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（区域养老服务中心医养结合提升项目（一期）医疗、康复等相关运营设备采购）项目（项目编号：JSZC-320312-ZHNJ-G2025-0010）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

日期：   年  月  日

- 9. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料原件的扫描件）

项目名称：区域养老服务中心医养结合提升项目（一期）医疗、康复等相关运营设备采购

项目编号：JSZC-320312-ZHNJ-G2025-0010

投标人郑重声明：投标人具备履行合同（项目名称：区域养老服务中心医养结合提升项目（一期）医疗、康复等相关运营设备采购，项目编号：JSZC-320312-ZHNJ-G2025-0010）所必需的设备和专业技术能力，具体为：

设备：

1. （证明材料原件的扫描件附后）

2. （证明材料原件的扫描件附后）

3. （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1. （证明材料原件的扫描件附后）

2. （证明材料原件的扫描件附后）

3. （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

日期：   年  月  日

10.投标人相关承诺

项目名称：区域养老服务中心医养结合提升项目（一期）医疗、康复等相关运营设备采购

项目编号：JSZC-320312-ZHNJ-G2025-0010

我单位承诺：

如有参与同一合同项下政府采购活动的投标人与我单位存在负责人为同一人的情况或者存在直接控股、管理关系，我单位不再参加该同一合同项下的政府采购活动。

我单位对上述承诺负责，并依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

日期：   年  月  日

11.投标人书面声明

项目名称：区域养老服务中心医养结合提升项目（一期）医疗、康复等相关运营设备采购

项目编号：JSZC-320312-ZHNJ-G2025-0010

我单位不是为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（电子签章）

日期：   年  月  日

12.预付款保函支付条款模板

符合条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之        XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

……

符合条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后  个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

乙方需提交的支付文件：乙方出具的全额正式发票。

（2）验收合格后个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之XX（    XX%），小写￥大写：人民币。

……

注:

1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

2、付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》(苏财购〔2020〕52号)要求。