如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年9月2日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年9月2日17：00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

- 项目要求（采购需求）

一、本项目采购不接受超过270万元人民币（采购项目预算金额）的投标报价，报价包括但不限于全套设备维保服务、软件更新、材料配件更换、选配件和专用工具费用、人工费、税费及包装、运输、保险、技术支持与培训、售后服务及投标人的利润等全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目内容

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 保修范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 佳能320排CT | Aquillion One CT | 1 | 整机全保、原厂工作站及附属心电监护、高压注射器、防护门。 |

三、服务要求

1、提供24小时热线服务电话（400或800）随时在线响应。不限次数报修；接到医院报修电话后，维修响应时间≤1小时，如无法解决故障，专业服务工程师到场维修时间≤12小时，配件到场时间≤48小时，单次故障72小时以上未完成机器修复的每超过1天扣除维保费用5000元。

2、保修服务期间保证设备开机率不低于96%（以全年365天计，即每年停机不能超过15天，如有不足按 1:3天延长服务期）。

3、设备日常维护要求：维保期内，每年提供设备保养4次，保养包含但不限于如下项目：计划性定期的维修服务检测包括设备清洁、性能测试及校准、必要的机械和电气的检查，以及紧急性质的维修，并定期对设备的数据进行备份，确保系统性能符合制造商的产品规格运行的标准。定期维护服务内容包括：（1）系统基本情况检查;（2）图像质量检查;（3）球管使用情况检查;（4）重建系统检查;（5）通讯检查；（6）软硬件安全性改版升级等。保修服务期内提供维护保养记录、检测报告。设备年检时，服务方负责并保证全部监测指标达标，配合通过相关部门检测。

4、须具有丰富的维修经验和疑难问题解决能力，且具备维修所必须的服务工具及性能检测工具，保证80%的故障在故障发生24小时内修复。

5、具备专业服务团队，由多名维修工程师组成，团队中至少有1人具有本项目机型原厂培训证书。

6、根据医院需求对设备使用人员做技术培训。

7、维保期内每次更换球管、探测器等核心部件后提供第三方质控报告，并于每年提供年度维保报告。

8、球管要求：保证更换球管为原厂全新同型号的球管（型号：CXB-750E），提供近一年同型号球管的海关报关单记录证明材料。

9、具有紧急维修保障能力，提供履约保障的有效方案措施。

10、具有有效期内的辐射安全许可证。

11、备件来源要求：为保障维保设备运行的安全性及可靠性，须确保备件必须为与该设备同一备件号的原厂备件，安装完毕后达到原厂设备运行标准。保证备件100%供应保障。

12、须在国内设有专业、充足的设备零配件仓库，确保零备件供应及时。