如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年09月04日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年09月04日17:00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

采购需求

- 项目概况

1、本项目为沛县16个乡镇站空气自动监测站设备更新及运维，更新项目包括：二氧化硫分析仪、氮氧化物分析仪、一氧化碳分析仪、臭氧分析仪、BETA射线法颗粒物(PM10)分析仪、BETA射线法颗粒物(PM2.5)分析仪及配套辅助设备。同时根据站点站房现有问题情况新建或更换标准空气站房，对无需更换的站点，结合站房现有的问题进行改造。

2、投标人提供的产品和服务，必须满足国家环保部空气连续自动监测系统技术要求及安装验收规范。

二、项目清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫分析仪及配套附件 | 16 | 套 | 需同步配备环境空气自动监测系统正常运行、数据上传至省市平台所必须的配套设备设施 |
| 2 | 氮氧化物分析仪及配套附件 | 16 | 套 |  |
| 3 | 一氧化碳分析仪及配套附件 | 16 | 套 |  |
| 4 | 臭氧分析仪及配套附件 | 16 | 套 |  |
| 5 | 颗粒物PM10分析仪及配套附件 | 16 | 套 |  |
| 6 | 颗粒物PM2.5分析仪及配套附件 | 16 | 套 |  |
| 7 | 新建站房及辅助配套设施 | 11 | 套 |  |
| 8 | 站房改造及辅助配套设施 | 5 | 套 |  |
| 9 | 道路积尘负荷走航 | 1 | 年 | 每站每月一次 |
| 10 | 乡镇点高值溯源 | 1 | 年 | 每站每月一次 |
| 11 | 运维服务 | 2 | 年 |  |

三、项目总体要求

1、各项监测设备性能指标均达到国家标准分析方法、中国环保行业分析方法的要求。

2、采用点式仪器组成自动监测系统。

3、系统可以自动采样。

4、所有仪器均具有良好的抗干扰能力。

5、所有监测分析仪输出的数据能够自动换算为标态浓度。

6、具有0-100mv,0-1,0-5,0-10V模拟输出方式，提供RS232/485双向数字通讯接口，各分析仪自带网络接口。

7、整套大气自动监测系统满足自动连续进行正常、稳定大气监测要求；具有各项资料自动传输、远程自动和手动控制、诊断、现场手动控制及故障显示等基本功能。整套系统的有效数据运行率优于95%。

8、每套系统应附有单机和系统的中文的安装说明书及使用说明书。

四、设备主要技术指标

1、SO2自动分析仪

（1）分析方法：脉冲紫外荧光法

（2）量程：0-500ppb或更多可选量程

（3）零点噪声：≤0.3ppb

（4）最低检测限：≤0.6ppb

（5）量程噪声：≤0.6ppb

（6）示值误差：±0.1%满量程

（7）20%量程精密度：≤0.8ppb

（8）80%量程精密度：≤0.5ppb

（9）24h零点漂移：±1.8ppb

（10）24h 20%量程漂移：±1.4ppb

（11）24h 80%量程漂移：±2.5ppb

（12）响应时间（上升/下降）：≤50s

（13）零点漂移/7天：±3.1ppb

（14）量程漂移/7天：±3.9ppb

（15）诊断功能：仪器有自诊断及报警功能

（16）电源要求：AC(220±22)V，（50Hz±1）Hz

▲（17）长寿命脉冲氙灯，瞬时功率强，检出限更低，可设定光强目标值，实时监测并自动追踪调节，保证测量精度。（需提供佐证材料加盖制造商公章彩色扫描件）

▲（18）分析仪具有网线接口及无线网卡卡槽，单台分析仪接入网线或无线网卡后数据无需经由数采仪即可实现数据上传。（需提供SO2分析仪网线接口、无线网卡卡槽实物图及软件界面截图作为证明材料并加盖制造商公章彩色扫描件）

2、NOX自动分析仪

（1）分析方法：化学发光法

（2）量程：0-500ppb或更多可选量程

（3）零点噪声：≤0.1ppb

（4）最低检测限：≤0.2ppb

（5）量程噪声：≤0.3ppb

（6）示值误差：±0.2%满量程

▲（7）20%量程精密度：≤0.1ppb（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告加盖制造商公章彩色扫描件）

▲（8）80%量程精密度：≤0.2ppb（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告加盖制造商公章彩色扫描件）

（9）24h零点漂移：±0.5ppb

（10）24h 20%量程漂移：±1.2ppb

（11）24h 80%量程漂移：±3ppb

（12）响应时间（上升/下降）：≤80s

（13）转换效率：＞99%

（14）零点漂移/7天：±1.3ppb

（15）量程漂移/7天：±6.1ppb

（16）诊断功能：仪器有自诊断及报警功能

（17）电源要求：AC(220±22)V，（50Hz±1）Hz

▲（18）臭氧祛除器前端除水装置为纳分材料而非变色硅胶，一年内无需更换。（需提供该除水装置的结构图及实物图作为证明材料并加盖制造商公章彩色扫描件）

▲（19）端窗式光电倍增管，零下2℃制冷，检出限更低。（需提供软件界面截图作为证明材料并加盖制造商公章彩色扫描件）

▲（20）分析仪具有网线接口及无线网卡卡槽，单台分析仪接入网线或无线网卡后数据无需经由数采仪即可实现数据上传。（需提供NOX分析仪网线接口、无线网卡卡槽实物图及软件界面截图作为证明材料并加盖制造商公章彩色扫描件）

3、CO自动分析仪

（1）分析方法：红外吸收相关法（气体滤光相关法）

（2）量程：0-50 ppm或更多可选量程

（3）零点噪声：≤0.01ppm

（4）最低检测限：≤0.02ppm

（5）量程噪声：≤0.03ppm

（6）示值误差：±0.04%满量程

▲（7）20%量程精密度：≤0.07ppm（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告加盖制造商公章彩色扫描件）

（8）80%量程精密度：≤0.2ppm

（9）24h零点漂移：±0.6ppm

（10）24h 80%量程漂移：±0.2ppm

（11）响应时间（上升/下降）：≤90s

（12）零点漂移/7天：±0.4ppm

（13）量程漂移/7天：±0.2ppm

（14）诊断功能：仪器有自诊断及报警功能

（15）电源要求：AC(220±22)V，（50Hz±1）Hz

▲（16）光强自动增益调节，测量值不受光源衰减影响。（需提供佐证材料加盖制造商公章彩色扫描件）

▲（17）分析仪具有网线接口及无线网卡卡槽，单台分析仪接入网线或无线网卡后数据无需经由数采仪即可实现数据上传。（需提供CO分析仪网线接口、无线网卡卡槽实物图及软件界面截图作为证明材料并加盖制造商公章彩色扫描件）

4、O3自动分析仪

（1）分析方法：紫外光度法

（2）量程： 0-500ppb或更多可选量程

（3）零点噪声：≤0.1ppb

（4）最低检测限：≤0.2ppb

（5）量程噪声：≤0.1ppb

（6）示值误差：±0.4%满量程

▲（7）80%量程精密度：≤0.1ppb（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告加盖制造商公章彩色扫描件）

（8）24h零点漂移：±2.1ppb

（9）24h 80%量程漂移：±6.5ppb

（10）响应时间（上升/下降）：≤40s

（11）零点漂移/7天：±4.5ppb

（12）量程漂移/7天：±5.3ppb

（13）诊断功能：仪器有自诊断及报警功能

（14）电源要求：AC(220±22)V，（50Hz±1）Hz

▲（15）可扩展双通道气室测量。（需提供佐证材料加盖制造商公章彩色扫描件）

▲（16）铝合金气室，避免外界光线干扰。（需提供佐证材料加盖制造商公章彩色扫描件）

▲（17）分析仪具有网线接口及无线网卡卡槽，单台分析仪接入网线或无线网卡后数据无需经由数采仪即可实现数据上传。（需提供O3分析仪网线接口、无线网卡卡槽实物图及软件界面截图作为证明材料并加盖制造商公章彩色扫描件）

5、BETA射线法颗粒物(PM10)分析仪

（1）设备用途：用于环境空气中PM10浓度的监测

（2）测量范围：0～10mg/m3量程可调

（3）检出限：≤1.4ug/m3（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告加盖制造商公章彩色扫描件）

（4）校准膜示值误差：≤±1％

（5）温度测量示值误差：≤±0.8℃

（6）平行性：≤±6.4％

▲（7）有效数据率：≥99.9%（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告加盖制造商公章彩色扫描件）

（8）分析方法：β射线法

6、BETA射线法颗粒物(PM2.5)分析仪

（1）设备用途：用于环境空气中PM2.5浓度的监测

（2）测量范围：0～10mg/m3量程可调

（3）检出限：≤1.4ug/m3

（4）校准膜示值误差：≤±1％

（5）温度测量示值误差：≤±0.8℃

（6）平行性：≤±11％

▲（7）有效数据率：≥99.2%（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告加盖制造商公章彩色扫描件）

（8）分析方法：β射线法

7、新建站房及辅助配套设施

站房建设和内部设计应满足《环境空气气态污染物（SO2、NO2、O3、CO）连续自动监测系统安装验收技术规范》（HJ193-2013）中对站房部分的要求。

（1）站房室内使用面积应不小于15m2，站房高度应在2.5m-3.2m，内设有缓冲间，监测站房应做到专室专用。

（2）站房底部要求：钢梁框架，室内地面为木地板，站房底层与地面（或房顶）间有250mm以上的防水、防潮、保温层。站房底部密封采用四层结构，底层为链锌钢板，中间两层分别为防水油钻和优质细木贬，上层为复合木地板或者防静电地板。

（3）站房房顶承重：>250kg/m2；

（4）子站站房除采取防雨、防虫、防尘和防渗漏措施为，还应采取防雷电、防电磁干扰的措施。要求气象杆、塔和站房安装避雷针和可靠的避雷措施，并且要有良好的接地线，且接地电阻≤4Ω，防雷接地装置的选材和安装参照YD5098的相关要求。

（5）站房为无窗结构，墙体材料有较好的保温性能。

（6）子站站房呈封闭式，并确保防尘、防水、防鼠、防虫。

（7）子站站房顶部采用平顶倾斜方式,坡度不大于10°，便于排水；房顶选择的材质应考虑人员在其上活动所可能引起的受力变形而导致的漏水问题；屋顶安装围栏，站房外壁不得有攀爬物，房顶四周有高度1.2m的金属材料护栏，留有0.7m宽的攀登口。

（8）站房外围建“之”字型楼梯。

（9）配电要求：

1）为了防止电噪声的相互干扰，站房采用三相五线供电分相使用，电源连接入室处应分别装有三个单相32A空气开关作为三相电源的总开关并安装电源过压、过载和漏电自动保护装置。三相电源分配如下：

A 相配接UPS电源，UPS电源输出端接5孔220V/10A电源插座2个，备仪器使用。

B 相配接非稳压电源，接5孔220V/10A电源插座2个，供仪器外置泵和采样风机使用。

C 相用于空调、照明和百叶窗排风扇等，空调机采用空调专用220V/16A 电源插座，（预先设计好空调安装位置)，另外再接5孔220V/10A电源插座2个用于仪器安装施工及维修。

以上所述，共需要5孔220V/10A电源插座6个，3孔220V/16A空调专用电源插座1-2个，室内照明灯管2-3根，室外门口照明1个，灯开关2个，百叶窗排气扇1个。要求电源电压波动不能超过AC(220±22）V，频率波动不超过（50±1）HZ。

2）站房内供仪器及空调使用的线路要求用单股硬铜线，截面积不得小于4mm2，且所有室内走线采用PVC材料护线槽保护。

3）子站依照电工规范中的要求制作保护地线系统，用于机柜、仪器外壳的接地保护，且接地电阻≤4Ω。地线连接在配电箱和电源插座内，保证每台仪器和空调都能良好接地。

4）子站照明灯具位置在仪器柜的前后分别安装一盏，（一般为40W日光灯2-3盏）以保证工作人员操作及维修时有足够的亮度，照明灯开关位置在站房进门使用方便处。

（10）避雷要求：

1）子站站房及其设备要有避雷设施，其接地电阻应小于4Ω。

2）避雷设施具有经过相关资质单位检测的报告。

3）防雷系统包括气象杆、自动设备采样头、手工采样装置等高出房顶的设施。

4）要有网络和电源要防雷设施。

（11）站房采用悬挂贮压式自动消防装置。

13、站房改造及辅助配套设施

对现有站房进行改造，站房的改造视条件参照新建站房的要求执行，使之满足《环境空气气态污染物(SO2、NO2、O3、CO)连续自动监测系统安装验收技术规范》(HJ193-2013)中对站房部分的要求。

注：中标人需按采购人要求提供移动应用数据查询APP。

五、道路积尘负荷走航

每站每月进行道路积尘符合走航监测服务一次，用车辆搭载道路积尘检测系统，监测车辆行驶过程中激发的道路扬尘数据，为县内各路段进行潜在扬尘排名统计，输出各路段积尘数据及排名，为环卫所的道路清洁工作提供数据支撑，进而提高空气质量。

六、乡镇点高值溯源

通过六参数+TVOC走航，检测各乡镇站周边环境，溯源高值点位。

七、运维服务

1、日常巡检及维护

（1）保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚。

（2）检查供电、电话通讯的情况，保证系统的正常运行。

（3）保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，湿度保持在80%RH以下，空调的过滤网每月至少清洗1次，在冬、夏季节应注意站房室内外温差，及时调节站房内控制温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止出现冷凝现象。

（4）专人负责，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门。

（5）定期检查消防和安全设施。

（6）每次维护后做好系统运行维护记录。

（7）对于一些重要的维护项目，包括贵重消耗件的更换，需通知采购人。

2、每周工作

（1）查看空气站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。

（2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。

（3）检查各分析仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

（4）对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。进行1次自动和手工较零。对监测仪器的跨度进行单点标定每周至少一次。

（5）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。

（6）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；检查空气站的通讯系统，保证空气站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常。

（7）检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

（8）检查站房内温度（25℃±3℃)、湿度（≤80%）在冬、夏季节应注意空气站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

（9）应及时清除空气站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

（10）应经常检查避雷设施是否可靠，空气站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。

（11）检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。每周对气象仪器的运行情况进行检查。

（12）每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过50%，及时进行更换。

（13）每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

3、每月工作

（1）每月更换尘过滤膜2-3次，清洗防尘罩1-2次，及时更换干燥剂。

（2）光电法监测仪器每月进行一次精密度测试。测尘仪每月进行流量校准。

（3）清洗PM10及PM2.5切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件。

（4）检查PM10及PM2.5监测仪、气态分析仪、动态气体校准仪流量，超过国家相关规范要求，及时进行校准。

（5）对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查。

（6）每月对数据进行备份。

（7）每两个月清洗PM10、PM2.5切割头。检查各气体分析仪器采样流量。更换PM10、颗粒物（PM2.5）分析仪滤纸带（必要时），进行系统自检；校准和检查PM10及颗粒物（PM2.5）分析仪的温度、气压和时钟；用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。

（8）光电法监测仪器每3个月进行一次多点校准。

（9）测尘仪每3个月标准膜校准和气密性检查。

（10）采样总管及采样风机每季度至少清洗一次。

（11）每3个月对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜校准或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准。

（12）每3个月进行校准器光度计及臭氧发生器校准传递。

（13）每月对运行情况书面小结报采购人。

4、每半年工作

（1）清洗采样总管。清洗或更换采样支管。

（2）更换零气源活性炭。更换 NOX 仪辅助进气口活性炭和氧化剂。更换 NOX 仪泵前吸臭氧活性炭。

（3）检查 PM2.5、颗粒物（PM10）分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作。

（4）对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

（5）动态气体校准仪流量进行20点检查，必要时校准。

（6）采用臭氧传递标准对空气站臭氧工作标准进行标准传递。

（7）更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。

（8）对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。

5、每年工作

（1）对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，更换所有泵组件。

（2）零气发生器活性炭每年至少更换一次，动态校准器每年进行一次流量校准。

（3）每台仪器每年送质量控制室进行线性校准一次。

（4）所有进行的操作和质量保证工作，应记录在子站运行记录上。

6、预防性检修

为保证空气自动站正常稳定的运行，减少突发故障，提高仪器运行率和准确率，每年需进行预防性检修

7、建立维护档案

将子站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用的相关记录表格，应当使用统一样式表格。日常运维中使用运行管理相关记录至少应包括：

（1）监测站运行维护记录表；

（2）颗粒监测仪校准检查记录；

（3）监测站主要消耗材料使用登记表；

（4）空气自动监测系统仪器设备维修记录表；

（5）空气自动监测系统备品备件管理记录表；

（6）空气自动监测系统仪器资料保管清单。

8、日常运维其他相关要求

（1）每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质。

（2）应及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更应及时通知采购人。

（3）运维单位保证满足采购人对镇街站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日6时～23时出现故障，应在4小时之内响应，24小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。

（4）严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

9、监督考核要求

采购方开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以扣减相应的运维费，并有权终止运维合同。

（1）考核办法

每季度对运维单位绩效考核一次。考核采取百分制、单站考核的方式，主要包括单个站点数据有效性，监测数据获取率、数据质控合格率(以下简称“两率”)以及运行维护的内容。

数据捕获率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据质控合格率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

1）数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

单站设备数据捕获率必须高于90%(含)，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。单站设备数据质控合格率必须高于80%，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。

2）两率及运行维护

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

两率部分(70 分)

单站监测数据质控合格率高于90%(含)的，得70分；80%(含)-90%的，得分为70×（数据质控合格率/90%）。

运行维护部分（30分)

运行维护部分每季度由采购方组织检查，检查内容包括日常运维任务完成情况、异常情况处理情况、站房环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果（数据上传发布情况）、人员与档案记录管理情况等。检查满分100分，考核时运维得分=检查得分×0.3分。

考核总分（100分）

考核总分=两率得分+运维得分

（2）运维费核算方法

考核总分低于80分的，不予支付该站点当期运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，支付该站点当期全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，该站点当期运维费= (实际考核总分/100)×单站点当期全额运维费。

（3）其他规定

供应商有下列情形之一的，采购方将扣除相应站点当期运行经费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，未按要求及时报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；其他不履行规定职责的情形。

在质量检查中，发现供应商未达到运维质控要求时，根据对数据质量造成的影响程度，扣减相应站点当季度10%～100%运维经费；如未及时整改，加倍扣款。

10、拟派本项目技术人员、车辆最低配置要求

| 拟任岗位 | 数量 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 1 |
| 专职运维人员 | 4 |
| 质控人员 | 1 |
| 数据审核人员 | 1 |
| 车辆 | 4 |

11、中标单位应保证至少配备3名专业技术人员按规定的工作业务范围，从事数据统计与分析工作，能较好完成各类型自动监测采样、数据监控、审核、预警、统计、分析、应急及内部协调等工作（包含但不限于本项目所涉及的气站站点），并能做好采购人对自动站现场巡查的交通等保障工作。投标人在本项目所列专业技术人员应相对固定，常驻沛县专服务本项目，未经招标人同意，不得更换。

八、商务条件

1、供货安装调试完毕时间：合同签订后90日内供货安装调试完毕，由供应商提报最快的供货安装调试完毕时间。

2、中标人在接采购人通知1小时做出响应，需要到达现场服务的，应在3小时到达现场。

3、中标人应当协助采购人完善属于中标单位职责范围内的后续相关工作。

4、质量保证期：自验收合格之日起1年，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，招标人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，招标人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。