如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年9月30日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年9月30日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理）。

项目要求（采购需求）
一、本项目不接受超过284万元（采购项目预算金额）的报价（最后报价）。

二、项目概况

1.项目名称：泉山区大气环境质量精准管控咨询服务项目。  

2.采购人：徐州市泉山区人民政府泰山街道办事处。 
三、项目需求清单

1）本项目重点围绕泉山区国控点（解放南路站点）周边开展网格化监测，实现对城区污染输出的精细化管控，同时结合大气高空瞭望视频监控系统，快速高效建立城市污染分布画像，与常规地面站结合，综合分析污染来源及污染传输趋势，为切实改善泉山区的环境空气质量献计献策。

2）本项目提供标准监测方法CO、SO2监测仪各一台10个月数据服务。

项目所涉及服务产品清单如下：

	序号
	服务项目
	产品/服务配置
	数量
	备注

	1
	国控站点网格化加密监测服务
	七参数微型站 
	12套
	含设备耗材及安装

	
	
	网格化软件平台
	1套
	软件

	
	
	布点规划、勘察、定期设备维护
	1项
	服务时间为1年

	2
	污染可视化监测服务
	高空瞭望视频监控系统
	1套
	负责设备定期维护，服务时间为1年

	3
	道路积尘走航服务
	积尘负荷监测系统
	1套
	服务时间为1年

	4
	特征污染物管控服务
	大气颗粒物立体监测服务
	1项
	泉山区国控点：淮塔、黄河新村、解放南路的大气颗粒物立体分布监测数据服务，服务时间为1年

	5
	管控服务
	专业服务人员
	3名
	提供现场服务，负责设备运行维护和数据应用

	6
	气态污染物数据租赁服务
	CO、SO2各一台10个月数据服务
	1项
	提供标准监测方法CO、SO2各一台10个月数据服务


四、技术要求

产品技术要求

七参数微型站
(1) 设备用途：微型空气质量连续监测设备可用于对环境空气中臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、二氧化硫（SO2）、颗粒物（PM10、PM2.5）、挥发性有机物（TVOC）进行实时精准监测。

(2) ▲颗粒物（PM2.5 和PM10）技术指标：（以下参数须提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告进行佐证，报告审批时间截止在招标文件正式发布前）

①测量范围：0~1000ug/m3

②平行性：≤7%

③测量误差≤100ug/m3：≤±15.0ug/m3 ；测量误差 ＞100ug/m3 ：≤±15%

④室内外比对测量相关系数：≥0.99

(3) ▲气态污染物技术指标：（以下参数须提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告进行佐证，报告审批时间截止在招标文件正式发布前）

1)
SO2参数要求

①SO2 测量范围：0~500ppb

②SO2示值误差：≤±6%F.S.

③SO2 重复性：≤1%

④SO2 环境试验误差：≤±4%F.S.

⑤SO2 24h零点漂移：≤±3%F.S.

⑥SO2 24h量程漂移：≤±10%F.S.

⑦SO2 响应时间：≤80s

2)
NO2参数要求：

①NO2 测量范围：0~500ppb

②NO2示值误差：≤±2%F.S.

③NO2 重复性：≤2%

④NO2 环境试验误差：≤±10%F.S.

⑤NO2 24h零点漂移：≤±10%F.S.

⑥NO2 24h量程漂移：≤±10%F.S.

⑦NO2 响应时间：≤60s

3)
O3参数要求：

①O3 测量范围：0~500ppb

②O3示值误差：≤±5%F.S.

③O3重复性：≤1%

④O3 环境试验误差：≤±10%F.S.

⑤O3 24h零点漂移：≤±3%F.S.

⑥O3 24h量程漂移：≤±5%F.S.

⑦O3 响应时间：≤90s

4)
CO参数要求：

①CO测量范围：0~20ppm

②CO示值误差：≤±2%F.S

③CO 重复性：≤1%

④CO 环境试验误差：≤±15%F.S.

⑤CO 24h零点漂移：≤±3%F.S.

⑥CO 24h量程漂移：≤±5%F.S.

⑦CO 响应时间：≤20s

5)
TVOC参数要求：

①TVOC测量范围：0-10ppm

②TVOC示值误差：≤±4%F.S.

③TVOC重复性：≤0.5%

④TVOC环境试验误差：≤±15%F.S.

⑤TVOC 24h零点漂移：≤±3%F.S.

⑥TVOC 24h量程漂移：≤±5%F.S.

⑦TVOC响应时间：≤20s

(4) 气象五参数：

①温度：测量范围（-40～+60℃），测量精度±0.2℃；

②湿度：测量范围0-100%RH，测量精度±3%RH；

③气压：测量范围600-1100hPa，测量精度±1 hPa；

④风速：测量范围0-50m/s，测量精度±0.3m/s；

⑤风向：测量范围0-360°，测量精度±3°。

(5) 其它功能参数

①产品需采用模块化设计，可按需设定不同监测因子，适用于较大规模的网格化布点；

②电路采用工业级嵌入式处理器，可适合严苛室外环境，工作环境温度范围（-40~70）℃；

③应具有远程校准功能（通过远程终端实现自动校准）、断网续传功能；

④▲市政供电、太阳能供电或者电池供电，设备内部含有备用电池，支持外部供电断电后能保证系统连续工作6小时以上；（提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告，报告审批时间截止在招标文件正式发布前）

⑤▲绝缘要求：绝缘电阻＞2000MΩ；绝缘强度：承受50Hz、AC1500V交流电压1分钟，无击穿或电弧现象；（提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告，报告审批时间截止在招标文件正式发布前）

⑥▲防尘防水等级须满足IP53的要求。（提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告，报告审批时间截止在招标文件正式发布前）

高空瞭望
设备用途：采用球形热成像摄像机等前端设备可满足1.5km的热成像监控需求。可满足白天监控2km场景，夜视监控1.5km场景的远距离监控需求。

技术指标：

最大图像尺寸：384×288

焦距（镜头）：25mm

人员探测距离（以1.8m的人为准）：735m

车辆探测距离（以1.4m*4m的车辆为准）：2255m

火源探测距离（以2m×2m的火源为准）：1500m

视场角：14.9°x11.2°

可见光镜头：5.6-208mm

支持150米LED补光

水平方向360°连续旋转，垂直方向-90°～40°

电源：AC24V，130W MAX

工作温度和湿度：-40℃-65℃，湿度小于90%

防护等级：IP67

道路积尘监测
设备用途要求

用途要求：通过光散射法扬尘监测传感器，实时监测车轮扬起的颗粒物浓度及环境空气的颗粒物浓度，通过算法换算，反演出道路积尘负荷数据。
主要技术参数要求

▲测量范围：0～30000μg/m3（可同时测量TSP、PM10、PM2.5、PM1等颗粒物）（提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告佐证，报告审批时间截止在招标文件正式发布前）
测量精度：0～100μg/m3（±10μg/m3），＞100μg/m3（±10%F.S.）
分辨率：1μg/m3
采样间隔：≤3s，可设置
测量积尘负荷范围：0～30g/m3
车速：20～50km/h，最优走航车速20～40km/h

▲定位：包含北斗、GPS、GLONASS等工作模式（提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告佐证，报告审批时间截止在招标文件正式发布前）
软件及应用要求

数据采集分析：提供数据采集及分析软件，能够实时展示监测路径上的浓度分布。

▲蜂窝图展示：要求采用蜂窝图展示走航过程的积尘分布情况，通过不同的颜色填充明确积尘浓度的高低差异。（提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告佐证，报告审批时间截止在招标文件正式发布前）

▲空气站数据关联：要求展示空气站位置及标注以空气站为中心的3公里半径范围，要求展示局部区域内积尘的动态变化规律、走航监测结果与空气站长期监测数据之间的关联性。（提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告佐证，报告审批时间截止在招标文件正式发布前）

▲色条阈值调整：要求具有能够根据实际情况动态调整因子色条阈值，精准获取积尘浓度超标路段。（提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告佐证，报告审批时间截止在招标文件正式发布前）

数据采集间隔配置：要求具有自定义配置各采集因子的数据采集间隔，以满足不同走航应用场景。

模块化拓展：要求具有模块化驱动设计，可快速扩展各类监测仪器的对接，且不影响主程序文件。

应用场景适用性：要求具有走航监测及定点监测两种应用场景，并提供相应数据查询界面，满足数据列表展示和图表展示。

环境适应性要求

要求产品通过高温和低温测验

▲高温实验：在温度+50℃±2℃时持续2h条件下，产品可正常工作。（提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告佐证，报告审批时间截止在招标文件正式发布前）

▲低温实验：产品在温度-20℃±2℃时持续2h条件下，产品可正常工作。（提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告佐证，报告审批时间截止在招标文件正式发布前）
颗粒物激光雷达

（一）设备用途

通过向大气中发射连续的脉冲激光，获取大气的后向散射信号，连续监测大气气溶胶的分布，分析气溶胶时空演变特征和识别其相态特征。获取大气气溶胶消光系数垂直廓线、退偏振度廓线，反演大气边界层、颗粒物质量浓度空间分布、水平和垂直能见度、大气光学厚度，判识颗粒物重污染过程、沙尘等污染过程。

（二）硬件参数

激光器：二极管泵浦全固态Nd:YAG激光器；

发射激光束的波长：355nm或532nm或1064nm；

激光能量：≥10uJ（1-1000uJ可调）；

脉冲频率：≥2000Hz（2kHz~10kHz可调）；

望远镜类型:反射式或透射式；

最大探测高度：水平≥3km ，垂直≥5km；

探测盲区：≤30m；

空间分辨率：30m／7.5m／1.5m（具有多种分辨率可选）；

时间分辨率：1s-10min；

接收望远镜口径：主镜≥100mm、次镜≥25mm；

边界层：包含0.1km~4km范围；

3D扫描形式：雷达光学仓为整体旋转或光路旋转；

▲扫描参数及软件控制要求：（提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告佐证，报告审批时间截止在招标文件正式发布前）

①水平扫描角度：0°~360°，垂直角度： 0°~180°；

②角度分辨率：优于0.05°；

③扫描速度：0°/s～30°/s（可以调节设置）；

④可在15分钟内扫描一周（水平360°）且角度分辨率不低于2°，每条廓线数据不低于12000个脉冲；

⑤扫描模块具备自动除尘、除雪功能。

激光波长标准偏差：≤0.3nm；

▲干涉滤光：带宽≤0.3nm，带外抑制≥OD6；（提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告佐证，报告审批时间截止在招标文件正式发布前） 

可以全天24小时无人值守观测；

可直接输出PBL层高度、消光系数、能见度、颗粒物浓度及光学厚度等大气特征；可分析云层高度及多层云结构；具有海量历史数据浏览功能，可按时间、距离选择浏览数据，数据自动优化，可以浏览每天、每月、每年以及任意时间段数据；

探测设备可使用USB接口传输数据，方便使用，激光雷达的数据可时时从监测子站传输到中心站；

整机要求能够满足固定点位、车载监测以及可手提便携式移动监测，重量：≤30KG；

绝缘性能：环境温度40℃以下，相对湿度85%时，DC500情况下检测时，检测仪电源端子对地或对机壳间的检测结果绝缘阻抗需大于500MΩ；

▲双接收视场:具备大、小两个光学接收望远镜，用于高低空信号的接收。（须提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告佐证，报告审批时间截止在招标文件正式发布前）

抗电强度：设备的电源输入端与机壳之间应能承受AC 50Hz，1500V电压，历时1min，无击穿或闪络现象；

▲视频抓拍:具备视频摄像和抓拍功能，用于天气现象识别。（提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告佐证，报告审批时间截止在招标文件正式发布前）

▲环境适应性：（提供具有CMA资质认证机构出具的检验报告佐证，报告审批时间截止在招标文件正式发布前）
①温湿度适应性：依据相关国标进行试验，满足低温（-20°）、高温（50°）、恒定湿度条件下稳定运行；

②振动适应性：依据相关国标要求进行试验，频率循环范围：5Hz~35Hz，振幅值：0.075mm，每轴线扫频周期数：10次，扫频速度：1倍频程/min，试验后激光雷达能正常工作；

③噪声适应性：激光雷达架设现场和终端操作室均不大于65 dB；

④户外防护等级：≥IP65。

外购及结构要求：

①激光雷达壳体应坚固耐用，表面不应有明显的凹痕、划伤、裂缝、变形等现象表面涂镀层不应起泡、龟裂和脱落，金属零件不应有锈蚀及其他机械损伤，按钮、旋钮等应灵活、可靠，紧固件不得松动

②系统采用一体化设计，高度集成发射单元、接收单元、数据采集单元、温度控制单元，雷达主机采用嵌入式及触控屏技术无需外置工控机即可独立工作

③望远镜接收器:采用单点或双臂固定，实现垂直方向 0度至180 度旋转，用于数据产品校准。
气态污染物数据租赁服务

本项目提供标准监测方法CO、SO2监测仪各一台10个月数据服务，所选仪器需满足如下技术要求：

SO2分析仪

（1）设备用途：用于空气中二氧化硫浓度的监测

（2）方法：紫外荧光法

（3）量程：0-10,20,50,100，500ppb或更多可选量程，具有量程自动切换功能。

（4）最低检测限：1ppb（设置60秒时间）

（5）精度：1% 读数或1ppb

（6）线性：±1%满量程

（7）重现性：＜2%
（8）零漂：±1.0ppb/24小时

（9）跨漂：±1 %满量程/24小时.

（10）响应时间：小于180秒（从0上升到90%满量程）

（11）诊断功能：仪器有自诊断及报警功能

（12）噪声：0.5ppb RMS（设置60秒时间）

（13）电源要求：220±10%VAC,50Hz

（14）模拟输出信号：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA

（15）数字输出信号：RS232/485 数字接口，数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和职能维护和质控系统接口）

（16）数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功能

（17）校准：能够具有自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断

CO分析仪

（1） 设备用途：用于空气中一氧化碳浓度的监测

（2）分析方法：红外吸收相关法（气体滤光相关法）。

（3）量程：0-20ppm或更多可选量程，具有量程自动切换功能

（4）最低检测限：100ppb

（5）零漂：≤±100ppb/24小时

（6）跨漂：±1%满量程/24小时

（7）重现性：100ppb或读数的1%

（8）线性：1%满量程

（9）小于180秒（从0上升到90%满量程）

（10）诊断功能：仪器有自诊断及报警功能

（11）模拟输出信号：DC 0-1.0V、0-5.0V、0-10.0V、0-20mA

（12）数字输出信号：RS232/485数字接口；数字接口至少2个（分别用于本地数采仪、VPN实时传输和智能维护和质控系统接口）

（13）数据存储功能：独立内存，支持参数存储，可存储超过100天的15分钟均值数据自动备份功能

（14）校准：能够具有自动校零、校跨，显示仪器的操作状态和远距离诊断

服务要求

国控站点网格化加密监测服务

针对泉山区国控站点区域内的主要污染来源涵盖工地扬尘、道路扬尘、裸土、渣土运输、非道路移动机械、工业企业、餐饮油烟等类型，鉴于此次建设点位数量有限，为有效保障国控点数据达标率，因此重点针对国控空气质量的保障进行监测布点，投标人需对本项目拟以泉山区国控点为中心，在其周边八个方向1.5公里范围内布设共计12套七参数微型站提供为期一年的数据服务，12套七参数微型站需形成一个污染传输态势感知网络，对各个方向的数据异常情况进行提前感知、事前处置，防止对国控站点数据产生影响。

监测因子包括：臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、一氧化碳（CO）、二氧化硫（SO2）、TVOC、颗粒物（PM10、PM2.5）。以实时监控国控点周边污染来源。

投标人需为本项目配备专业的数据分析专家团队，针对项目内的大气污染状况，定期开展数据分析，提供数据分析报告。根据泉山区城市空气质量网格化监测数据，结合气象情况和污染源情况，提供溯源分析服务，为制定泉山区大气污染防治的目标、策略及实施方案提供决策咨询。

（一）服务配置要求：

	序号
	系统类别
	监测因子
	监测原理
	点位数量

	1
	国控监测点加密网格
	SO2
	电化学传感器
	12套

	
	
	NO2
	电化学传感器
	

	
	
	CO
	电化学传感器
	

	
	
	O3
	电化学传感器
	

	
	
	PM10
	光散射法
	

	
	
	PM2.5
	光散射法
	

	
	
	TVOC
	电化学传感器
	

	
	
	气象五参数（含温度、湿度、压力、风速、风向、）
	传感器法
	


（二）数据分析报告：

投标人需要定期向泉山区生态环境局提供监测数据分析报告，包括日报、周报、月报、季报、半年报和年报；数据分析报告内容包括：空气质量分析、超标情况汇总、超标原因解析、重点监控防控区域分析、污染物浓度变化情况比对分析、污染源排查报告、污染源溯源分析、防控措施建议等。当AQI≤100时，提供的日报内容可简化为：空气质量分析、重点监控防控区域分析、污染物浓度变化情况比对分析、污染源排查报告、污染源溯源分析、防控措施建议等，但周报、月报、季报、半年报和年报提供内容不变。

污染天气分析报告：当AQI指数＞100时或应泉山区生态环境局临时要求，需要提供污染天气分析报告。报告内容包含：污染环境天气形成及消散过程分析；利用网格化数据对污染过程的形成原因进行重点分析，并提供针对性管控措施建议和重污染天气防控预案经验总结等。

综合性分析报告：利用大气网格化仪器、气溶胶激光雷达、气象等监测数据，对造成监测站点数据异常升高和污染物来源进行解析，分析出造成监测站点数据升高的原因，弄清污染物属于外来输送还是本地污染，并定位污染物的来源位置。

污染可视化监测服务

一、服务配置要求：

产品配置：投标人利用泉山区淮塔黄河新村国控点附近布设1套高空瞭望视频监测系统，以有效及时监控露天焚烧、小散乱污夜间偷排漏排等污染输出现象。

服务时间：提供一年的污染可视化监测服务

二、服务要求：

（1）投标人需利用前端摄像机，采用“重点监视区域轮巡”和“360°全景扫描”相结合的方式，实时探测城区目标环境温度，智能识别出高空瞭望视野范围内较大的环境热源或疑似烟气排放源，实现对露天焚烧、小散乱污夜间偷排漏排的主动识别预警并及时向泉山区生态环境局通报预警信息。

（2）投标人需利用前端设备图像、方位、俯仰、热点判断信息，在环境地理信息（GIS）系统上进行火点定位，将报警图片等信息通过系统消息、APP推送等方式提醒泉山区生态环境局相关责任人。

道路积尘走航服务
服务配置要求：

产品配置：一台道路积尘走航监测仪，实现道路积尘负荷走航监测，掌握道路扬尘污染分布情况

服务时间：提供为期一年道路积尘走航监测服务，每月1次。
服务要求：

（1）投标人根据环境管理需求，快速监测识别高积尘负荷道路，针对具体道路采取针对性控制措施。

（2）投标人根据道泉山区实际情况，罗列所有走航监测道路，对泉山区道路积尘的积尘负荷值进行由低至高排列，分析泉山区道路积尘情况。

（3）投标人根据对不同时间段同路段监测数据进行对比，如昼夜数据对比、整改前后对比等，通过数据对比判断清扫措施是否落实、污染事件是否得到改善。

大气颗粒物立体监测服务

服务配置要求：

产品配置：投标人提供一台颗粒物激光雷达做大气颗粒物立体监测服务。

服务时间：气溶胶激光雷达立体监测数据服务1年。

服务要求：

（1）投标人根据要求，进行泉山区气溶胶激光雷达定点监测服务，监测颗粒物空间分布，分析颗粒物污染传输问题等。

（2）服务期间确保设备正常运行；

（3）服务期间提供全套的服务，包括搬运、运行、运维保障、耗材、车费、人员食宿差旅等所有费用。

（4）分析报告：提供雷达分析报告，污染日提供污染过程分析专报等

管控服务

人员及车辆需求：

为了快速响应项目运维服务要求，投标人根据地理位置与管理需要设立相应的驻场服务小组，并配备专职驻守服务人员3人，其中包含1名数据分析人员。

投标人根据项目规模，需要为本项目服务工作提供1辆专业车辆。
数据分析服务需求：

投标人需利用大气环境网格化监测监管大数据平台发现污染事件，对现场及周边情况核查，配合管理部门进行大气环境巡查，对于发现的问题提供污染事件报告。

当发生重污染天气时，投标人根据本项目产品配置及我区污染分布情况提供重污染天气应急管控服务，协助生态环境局开展重污染天气应急响应工作，分析污染来源，判断主要污染来源区域，为重污染天气下的强化排污管控，减少排污总量，削减污染峰值，降低污染频次提供技术支撑。

投标人需提供数据分析报告呈现形式包含：日报、月报、季报、年报、应急分析报告等。

数据分析研判需求：

为了实现区域空气质量实时监测、统计分析、溯源追踪、巡源清源等功能，投标人需要确定重点污染区域，为重点区域大气污染精细化管控提供合理建议。

投标人需要配合采购人，实施“研判会商”的会议制度。利用国/省/市控站、网格化数据对泉山区空气质量及变化规律进行研判，并提出泉山区污染管控建议。

污染治理规划需求：

投标人需要结合上一年度泉山区及徐州市空气质量综合指数及空气质量综合指数情况，结合当地地理及气象条件，分析2025年度城市污染变化趋势，并对空气质量综合指数进行预判及评估。

专项攻坚方案需求：

整合区政府各部门与大气污染相关的技术数据，出具专家报告，开展长时段污染形势分析研判及秋冬季重污染天气过程分析，形成空气质量分析专报，为空气质量改善提供重要的数据支撑，具体要求如下：

大气污染年度特征和规律研究：基于历年泉山区空气质量监测数据，结合现有的环境监测体系，收集对应时段的气象观测资料和天气场资料，分析泉山区大气污染的年度特征和规律。

大气污染防治专项方案研究：分别针对颗粒物污染综合治理、重点行业深化减排、道路污染源污染管控等方面，开展精细化调查，提出泉山区大气污染防治专项工作方案建议。

泉山区年度大气污染综合治理方案：结合泉山区燃煤、工业、非道路机械、扬尘、民用源、交通源等关键污染问题，分析污染成因，梳理查找关键污染源，建立泉山区年度大气污染综合治理方案。

具体数量根据实际情况而定。

五、其他要求

详见本项目磋商文件《拟签订的合同文本》。

