招标文件

项目名称：邳州市乡镇网格化空气自动站改造及运维项目

项目编号：JSZC-320382-JSZR-G2025-0108

采 购 人：徐州市邳州生态环境局

采购代理机构：江苏中瑞建设项目管理有限公司

二〇二五年九月

总目录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

第一章  投标邀请

江苏中瑞建设项目管理有限公司对邳州市乡镇网格化空气自动站改造及运维项目项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

一、项目名称和项目编号

项目名称：邳州市乡镇网格化空气自动站改造及运维项目

项目编号：JSZC-320382-JSZR-G2025-0108

二、投标人的资格要求：

见本项目公开招标公告。

三、获取招标文件

1. 本项目采用网上注册登记方式。

2. 潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：

（1）“苏采云”系统用户注册--获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名--下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具--制作投标文件--导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。

（2）潜在投标人访问“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统的网址：http://jszfcg.jsczt.cn/；或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统。

（3）“CA数字证书”的获取：

供应商需办理CA锁，“苏采云”系统目前仅支持“苏采云”系统下的政务CA，省内各地区办理的“苏采云”系统下的政务CA全省通用。“CA数字证书”的办理材料详见“徐州政府采购网-业务工作-快速服务-下载专区”中的《“苏采云”系统政务CA办理材料、操作手册及控件下载》。

（4）采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。

（5）招标代理机构（采购代理机构）将数据电文形式的招标文件加载至“苏采云”系统，供潜在投标人下载或者查阅。

3.“苏采云”系统使用谷歌浏览器参与不见面开标。

4.售价：免费。

四、投标有关信息

1.投标截止时间：2025年10月16日北京时间9：30

2.开标时间：2025年10月16日北京时间9：30

3.开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）-业务工作-用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。

五、采购人

1.名称：徐州市邳州生态环境局

2.地址：邳州市长江路行政中心12号楼

3.联系方法： 0516-86221329

4.采购项目联系人：汤元丰      电话：0516-86221329

六、采购代理机构

1.名称：江苏中瑞建设项目管理有限公司

2.地址：徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOHO3号楼17楼

3.联系方法：0516-83906677      邮编：221000

4.采购项目联系人：苏柏铭、孙萌   电话：0516-83906677

第二章  投标人须知

目录

一、总则

二、招标

三、投标

四、开标、评标

五、中标和合同

六、询问和质疑

一、总则

1. 采购人

1.1采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目采购人：见招标文件第三章《投标资料表》。

2. 政府采购方式

2.1政府采购货物和服务（以下简称货物服务）招标分为公开招标和邀请招标。本次采购采用的政府采购方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

3. 采购人应当在货物服务招标投标活动中落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。

4. 采购人应当按照财政部制定的《政府采购品目分类目录》确定采购项目属性。按照《政府采购品目分类目录》无法确定的，按照有利于采购项目实施的原则确定。采购人确定的采购项目属性：见招标文件第三章《投标资料表》。

5. 采购人委托采购代理机构代理招标的，采购代理机构应当在采购人委托的范围内依法开展采购活动。本项目采购代理机构：见招标文件第三章《投标资料表》。

6. 投标费用

6.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构对上述费用不承担任何责任和义务。

二、招标

7. 招标文件的内容

7.1招标文件包括以下内容：

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 投标资料表

第四章 评标标准

第五章 拟签订的合同文本

第六章 采购需求

第七章 投标文件相关格式

8. 采购需求：见招标文件第六章《采购需求》。

9. 采购项目预算金额、最高限价

9.1 采购项目预算金额：见招标文件第三章《投标资料表》。

10. 样品

10.1本项目对样品的要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

11. 投标有效期

11.1投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

11.2投标有效期： 见招标文件第三章《投标资料表》。

12. 招标文件售价

12.1招标文件售价：见招标文件第三章《投标资料表》。

13. 采购代理机构代理费用的收取标准和方式

13.1 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

14. 现场考察或者开标前答疑会

14.1 在招标文件提供期限截止后。

14.2 现场考察：见招标文件第三章《投标资料表》。

14.3 开标前答疑会：见招标文件第三章《投标资料表》。

15. 招标文件的澄清或者修改

15.1采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

15.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

16. 终止招标

16.1终止招标的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。具体规定：见招标文件第三章《投标资料表》。

17. 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等：见招标文件第三章《投标资料表》。

三、投标

18. 投标人

18.1 投标人，是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

18.2 投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

18.3 投标人的资格要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19. 投标文件

19.1 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

19.2 投标文件编制要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.3电子投标文件其他要求

（1）电子招标投标交易平台（即“苏采云”系统）相关要求是本招标文件的组成部分。

（2）投标人应对CA证书妥善保管，如被他人盗用投标，因此带来的结果均由投标人自行承担。

（3）投标人应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出实质性响应，并在电子投标系统逐条应答。

（4）投标人应对要求提供的资格证明文件（如资质证书、资格证书）、技术资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等）扫描上传至投标系统。

19.4 投标文件的份数：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.5 投标文件的退还：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.6 投标文件的密封、签署、盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》。

19.7投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

19.8 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件提交至“苏采云”系统，逾期提交的投标文件，“苏采云”系统将自动拒收。各投标人应在规定时间内凭CA证书进行网上解密。

19.9 投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

20. 投标报价要求

20.1 投标人应按照招标文件的要求报出分项价格和总价。

20.2 投标人应按照招标文件的要求进行报价，如有偏离，应在《偏离表》中列出。

20.3 采购人不支付报价以外的任何费用。

20.4 投标人的投标报价在合同执行过程中是固定的，不得以任何理由予以变更。

20.5投标人只能提交一个投标报价，提交2个以上投标报价的投标文件在符合性审查时按照投标无效处理。

20.6 不接受超过采购项目预算金额的投标报价。具体见招标文件第三章《投标资料表》。

21.投标人不需缴纳投标保证金。

22.投标截止时间、投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：

22.1投标截止时间：见招标文件第三章《投标资料表》。

22.2投标文件开始接收时间、投标文件接收截止时间、投标文件的接收地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

23. 本项目不允许转包、分包。

24. 相同品牌产品投标

24.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。报价相同的，招标文件规定的确定一个投标人参加评标的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.2 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，招标文件规定的确定一个投标人获得中标人推荐资格的方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

24.3 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目的技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前24.1、24.2条规定处理。采购人根据采购项目技术构成、产品价格比重等确定核心产品：见招标文件第三章《投标资料表》。

25. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（一）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同投标人的投标文件相互混装。

四、开标、评标

26. 开标

26.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。开标时间及地点：见招标文件第三章《投标资料表》。

26.2 开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请投标人参加。

26.3所有投标单位凭CA证书在到达开标时间时，解密各自投标文件，由工作人员操作系统进行开标、并宣读各投标人的《开标一览表》；招标文件规定的需要宣布的内容：见招标文件第三章《投标资料表》。

投标人不足3家的，不得开标。

26.4开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

27.评标

27.1 公开招标采购项目开标结束后，采购人依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

27.2 评标工作由采购代理机构负责组织，并履行下列职责：

（一）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（二）宣布评标纪律；

（三）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（四）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（五）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（六）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（七）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（八）核对评标结果，有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（九）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（十）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

27.3 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

28. 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

29. 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章（电子签章），或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

30. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

31. 评标方法、评标标准。

31.1 评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本项目的评标方法：见招标文件第三章《投标资料表》。

31.2 本项目的评标标准：见招标文件第四章《评标标准》。

32. 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第29条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

33. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

34.评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

35. 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

（一）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（二）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（三）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（四）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（五）投标人未在规定时间内解密电子投标文件的；

（六）投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；没有在投标系统指定位置上传对应文件、材料的；

（七）不同投标人投标文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、投标文件中错误（ 或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、投标报价呈规律性差异的；

（八）法律法规和招标文件规定的其他无效情形。

36. 评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

37.废标条款。

出现下列情形之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

五、中标和合同

38. 确定中标人

38.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

38.2 采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。本项目中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：见招标文件第三章《投标资料表》。

39. 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

40. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

41.签订政府采购合同

41.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

41.2中标或者成交投标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交投标人，也可以重新开展政府采购活动。

41.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

42. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。

六、询问和质疑

43. 询问和质疑

供应商对政府采购活动实现有疑问的，向采购代理机构提出询问；供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。供应商对同一采购程序环节的质疑应在质疑期内一次性提出，询问和质疑由采购代理机构依法处理。

第三章  投标资料表

该资料表的条款项号是与《投标人须知》中条款项号对应的，或增加的条款，是对《投标人须知》的补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内容 |
| --- | --- |
|  | 一、总则 |
| 1.1 | 本项目采购人：徐州市邳州生态环境局 |
| 2.1 | 本次采购采用的政府采购方式：公开招标。 |
| 4. | 采购人确定的采购项目属性：服务 |
| 5. | 本项目采购代理机构：江苏中瑞建设项目管理有限公司 |
|  | 二、招标 |
| 9.1 | 采购项目预算金额人民币450.00万元。 |
| 10.1 | 本项目对样品的要求：详见采购需求。 |
| 11.2 | 投标有效期：90天。 |
| 12.1 | 招标文件售价：免费。 |
| 13.1 | 采购代理机构代理费用的收取标准和方式：招标代理服务费由中标人支付，标准见《招标代理服务收费标准》（见附件）。 |
| 14.2 | 现场考察：不组织现场考察。 |
| 14.3 | 开标前答疑会：不召开开标前答疑会。 |
| 15.1 15.2 | 对招标文件进行澄清或者修改的，通过“苏采云”系统及徐州政府采购网公告澄清或者修改的内容。澄清或者修改的内容以所发布的本项目的“更正（澄清）公告”的形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。发布本项目的“更正（澄清）公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“更正（澄清）公告”，并通过“苏采云”系统重新下载更正（澄清）后的采购文件（后缀名为“.kedt”），离线编制投标文件，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 16.1 | 终止招标的，采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以“终止公告”的形式通知已经获取招标文件的潜在投标人，发布本项目的“终止公告”后采购代理机构已尽通知义务。敬请各潜在投标人关注本项目的“终止公告”，否则，将自行承担相应的风险。 |
| 17. | 投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等： 一、由采购人查询信用信息。 二、查询渠道： 1、“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）； 2、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）； 3、“信用江苏”网（http://credit.jiangsu.gov.cn）； 4、“信用中国（江苏徐州）”网（www.xuzhoucredit.gov.cn）； 三、截止时点（查询环节）：资格审查结束前。 四、信用信息查询记录和证据留存的具体方式： 网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。 五、信用信息的使用规则： 采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。 |
|  | 三、投标 |
| 18.3 | 投标人的资格要求： 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：此项目属于专门面向中小微企业采购的项目。投标人应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 3、本项目的特定资格要求：无 说明： 1、本项目不接受联合体参与投标。 2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。 3、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本采购项目的采购活动。 |
| 19.1 | 投标人须用政府采购客户端工具导入“苏采云”系统下载的招标文件后，离线编制投标文件。招标文件、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）--已报名项目--报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过徐州政府采购网--业务工作--快速服务--下载专区，点击进入《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册及政府采购客户端》，进行下载。 特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！ |
| 19.2 | 投标文件编制要求：（以电子采购文件提供的格式和要求为准） 一、基本目录 1、《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理。） 2、《法定代表人授权书》及《法定代表人身份证明书》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理。） 3.所投产品的环境标志产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》（由财政部 生态环境部印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的环境标志产品认证证书原件的扫描件。 （2）环境标志产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 4.所投产品的节能产品认证证书原件的扫描件（如有）。 注： （1）所投产品属于《节能产品政府采购品目清单》（由财政部 发展改革委印发）范围的，投标文件中提供（如有）所投产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内（即“开标时间”当天在有效期之内）的节能产品认证证书原件的扫描件。 （2）节能产品认证证书是否符合要求，采购人评标时查询中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）相关内容后确定。 二、资格条件（必须提供，否则投标将被拒绝）： 1、具有独立承担民事责任的能力：投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供原件的扫描件。 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何时间的资产负债表、利润表扫描件各一份；或提供合法有效的经第三方机构审计的2023年度或2024年度财务审计报告扫描件（应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）； 3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： 即提供投标人的本项目开标时间前6个月内任何1个月的依法缴纳税收扫描件和社会保障资金扫描件的相关材料（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，提供相应文件扫描件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）； 4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：投标文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》）； 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：即提供投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明，加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》； 6、投标人应为中小微企业（含中型、小型、微型企业，下同），投标文件中须提供《中小企业声明函》（加盖电子签章，填写完整，格式见《招标文件》附件）。《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。（必须提供，如不填写完整，视为无效）。” 《中小企业声明函》查询渠道参考工业和信息化部发布的中小企业规模自测小程序。中小企业规模自测小程序详见《中小企业声明函》。 注：具体以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的规定为准。 注：监护企业和残疾人福利性单位等同于小微企业。 供应商为监狱企业的，提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件的扫描件。 具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。 供应商为享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（加盖电子签章，格式见《第七章 投标文件相关格式》）。 享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件： ①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）； ②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议； ③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； ④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资； ⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。 具体以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。 三、符合条件（必须提供，否则在符合性审查时按照投标无效处理） （一）报价 1.《开标一览表》。加盖电子签章。 2.《分项价格表》。加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 （二）商务资信 1.《投标函》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 2.《授权委托书及法定代表人身份证明书》。加盖电子签章，格式见本文件第七章《投标文件相关格式》。 （三）技术响应 1.《偏离表》（加盖电子签章，格式见招标文件第七章《投标文件相关格式》。） 四、技术部分 1、技术参数响应说明（所投产品的技术规格（技术性能））。要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 2、《技术保障能力情况》。（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 3、《服务方案》（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 4、《项目维修方案》。（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 5、《应急方案》。（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 6、《运行维护方案》。（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 7、《安全保障方案》。（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 8、评分细则中评分得分需提供的相关证明文件扫描件； 五、商务部分 1、《投标人业绩》。（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 2、《投标人评价》。（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 3、《人员配备》。（要求见招标文件第六章《采购需求》及第四章《评标标准》）。 4、采购清单中要求的其他证明文件及材料扫描件，投标人应提供的其他证明文件及材料扫描件，《投标人评价》。 六、价格折扣文件格式 无 注： 1、投标人应对以上文件的合法性、真实性负责； 2、签订合同前，中标人必须向采购人提交其投标文件中所有扫描件的原件，采购人核查无误后，签订合同。如中标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供原件，将被采购人视为放弃中标资格。 |
| 19.4 | 投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标文件）。 |
| 19.5 | 投标文件的退还：投标文件不退还投标人，若采购人索取中标人的数据电文形式的投标文件，须在双方签订政府采购合同后，由采购代理机构提供给采购人。 |
| 19.6 | 投标文件的密封、签署、盖章要求： 一、投标文件的密封（加密）要求：投标人应当按照招标文件和“苏采云”系统的要求编制并加密投标文件。本项目投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）对其数据电文形式的投标文件加密。 二、投标文件的签署要求：见招标文件第七章《投标文件相关格式》。 三、投标文件的盖章要求：见招标文件第三章《投标资料表》19.2和招标文件第七章《投标文件相关格式》。投标人须通过“苏采云”系统提供的政府采购客户端工具（使用“CA数字证书”）加盖电子签章。 |
| 19.8 | 投标人未按规定加密的投标文件，“苏采云”系统应当拒收并提示。 |
| 19.9 | 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，“苏采云”系统应当拒收。“苏采云”系统收到投标人送达的投标文件，即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。在投标截止时间前，除投标人补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密、提取投标文件。 |
| 20.6 | 本项目不接受超450.00万元（人民币）（采购项目预算金额）。本项目不接受超过采购预算的报价。报价包括全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。 |
| 21 | 投标人不需缴纳投标保证金。 |
| 22.1 | 投标截止时间：2025年10月16日北京时间9：30 |
| 22.2 | 投标文件的提交与接收： 1、投标文件提交与接收时间：提交投标文件截止时间（2025年10月16日北京时间9：30）前。 2、投标文件提交与接收地点：投标人应当通过“苏采云”系统提交数据电文形式的投标文件（即电子投标），“苏采云”系统自动接收，在达到开标时间后，使用CA数字证书解密各自投标文件。 3、特别说明：政府采购客户端工具需要导出加密的投标文件（后缀名为zip）。投标文件不得超过150M！（以系统为准）名为“.kedt”）后，离线编制投标文件。采购文件（后缀名为“.kedt”）。 |
| 23.2 | 招标文件对本项目分包的规定：采购人不允许采用分包方式履行合同。 |
|  | 四、开标、评标 |
| 26.1 | 开标时间及地点： 1、开标时间：2025年10月16日北京时间9：30 2、开标地点：“苏采云”系统（网址： http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”或进入徐州政府采购网（网址：http://czj.xz.gov.cn/Home/HomeIndex）--业务工作--用户登录，点击“苏采云”进入系统“开标大厅”。 |
| 26.3 | 线上开标时，“苏采云”系统自动提取所有投标文件，投标人按招标文件规定方式按时在线解密。本项目招标文件规定的投标人按时在线解密方式：开标时间后30分钟内，通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”）解密。 所有投标人解密（或解密时间）结束后，“苏采云”系统生成开标记录并向社会公众公布，但依法应当保密的除外。 |
| 31.1 | 本项目的评标方法：综合评分法。 |
|  | 五、中标和合同 |
| 38.2 | 中标候选人并列的，招标文件规定的确定中标人方式：采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按项目服务方案优劣顺序排列。中标候选人应当不超过3个，并标明排序。 |
| 40. | 特别说明：按照《政府采购法》及其实施条例以及相关规定，中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的， 在一至三年内禁止参加政府采购活动，列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 六、询问和质疑 |
| 43. | 1、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。询问和质疑由采购代理机构依法处理。 2、供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 质疑接收人：苏柏铭、孙萌 联系电话：0516-83906677 地址：徐州市云龙区郭庄路世茂广场SOHO3号楼17楼 |
| 附加说明 | 中标人在收到中标通知书时，须向采购代理机构提交《开标一览表》和《分项价格表》的数据文件（WORD格式）。 |
|  | 1、评标中需要投标人对投标文件澄清或者说明的，应当通过“苏采云”系统交换数据电文。在评标期间，请投标人保持在线。 2、对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会通过“苏采云”系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，并规定回复时间。 3、评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括: （1）评审过程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序： ①投标报价低于采购项目预算50%的，即投标报价<采购项目预算×50%； ②投标报价低于采购项目最高限价45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； ③评标委员会认定的投标人报价过低、有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 （2）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当通过“苏采云”系统要求相关投标人在合理的时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会结合同类产品在主要电商平台的价格、该行业当地薪资水平等情况，依据专业经验对投标人报价合理性进行判断。投标人说明应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。 4、投标人的澄清、说明或者补正应当采用通过“苏采云”系统（使用“CA数字证书”,加盖电子签章）形式。投标人没有在规定的回复时间内作出必要的澄清、说明或者补正，评标委员会将认为投标人拒绝作出必要的澄清、说明或者补正，并承担相应的后果和法律责任。 特别说明：“苏采云”系统通过“江苏省政府采购一体化不见面开标大厅”提醒投标人。投标人自行查看，投标人因自身原因不及时查看导致没收到信息，“苏采云”系统不承担任何责任。 |

本章附件：招标代理服务收费标准

| 中标或成交金额 | 费率 |
| --- | --- |
| 最低收费金额(每个委托项目) | 5000元 |
| 50万元以下（含50万元） | 1.60% |
| 50-400万元（含400万元） | 1.50% |
| 400-1000万元（含1000万元） | 1.10% |
| 1000-5000万元（含5000万元） | 0.80% |
| 5000-1亿元（含1亿元） | 0.25% |
| 1-10亿（含10亿元） | 0.05% |
| 10-50亿元（含50亿元） | 0.01% |
| 50亿元以上 | 0.01% |

说明：

1.按上表计算的收费为代理服务全过程的收费金额。各社会代理机构不另外收取采购文件制作售卖费用。

2.代理服务费按差额定率累进法计算。

3.代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）=中标金额（按差额定率累进法计算的）*费率（%）。

4.代理服务费应收取金额=代理服务费基准金额（按差额定率累进法计算的）的合计数。

5.定点类等无金额或事先不能计算出价格总额的项目，按中标（成交）金额100万元计算服务费。

6.有分包（分采购包）的按一个项目计算。

7.以上价格为协会指导价，双方可根据项目难易程度和优质优价原则协商确定。

8.账户信息

- 收款人：江苏中瑞建设项目管理有限公司

- 开户银行：中国建设银行徐州永安支行

银行账号：32001718336052501620

- 评标标准

| 项目及分值 | 评 分 依 据 |
| --- | --- |
| 价格部分 （10分） | 各投标人价格得分=最低报价（投标人的最低评审价格）÷各投标人评审价格×10（分值计算结果保留两位小数）。 |
| 投标人业绩（2分） | 提供投标人为乙方（卖方），合同签订日期在2022年1月1日以后的类似项目业绩，每提供一个得1分，最高得2分（合同必须明确签订日期等关键信息，合同关键信息不完整的不得分）。投标文件中提供中标通知书及合同原件的扫描件并加盖电子签章。 |
| 投标人评价（3分） | 投标人具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康管理体系认证证书的，每项得1分，满分3分。（须提供有效的认证证书复印件并加盖公章扫描上传，否则不得分） |
| 更换设备技术参数 响应 （10分） | 因项目运维时需要更换设备，全部满足招标文件中第六章《采购需求》中：三、技术参数要求的得满分。响应指标不满足或负偏离每项扣0.5分，扣完为止；未按照招标文件提供证明材料的视为不满足，按扣分处理。本项最高得10分，最低得0分。 |
| 人员配备（5分） | 1、投标人拟投入该项目的项目经理具备环境类相关专业高级职称的得1分；（注：提供人员证书复印件及人员在投标单位最近三个月中任意一期的社保缴纳证明加盖投标单位公章，否则不得分。） 2、投标人针对本项目配备的技术人员（不包括项目负责人）具备环保类专业高级及以上职称的，每有1人得1分；具备环保类专业中级职称的，每有1人得0.5分；本项最高为2分。 （提供人员证书复印件及人员在投标单位最近三个月中任意一期的社保缴纳证明加盖投标单位公章，否则不得分。 3、为本项目配置的运维人员具备中国环境监测总站颁发的空气自动监测培训合格证，得1分；以上运维人员同时具备环境类高级职称的，加1分。本项最高2分。（提供相关证明材料及人员在投标单位最近三个月中任意一期的社保缴纳证明加盖投标单位公章，否则不得分） |
| 技术保障能力情况（4分） | 备机保障：投标人已购买SO2、NOx、CO、O3、PM2.5、PM10六项指标自动监测仪器各4套用作备机的得2分。（需提供以下证明材料，否则不得分：1、提供备机的采购合同和采购发票复印件加盖公章；2、提供备机配置情况清单：包括但不限于备机种类、数量、品牌、型号、来源、原理等；3、提供备机的适用性检测证书）。或提供承诺函，承诺如中标履行合同前购买SO2、NOx、CO、O3、PM2.5、PM10六项指标自动监测仪器各4套，承诺函格式自拟（履行合同时未按承诺执行，按未响应招标文件要求自动放弃中标处理。） |
|  | 质控设备：投标人已购买标准物质（SO2、NO、CO）、流量计、标准气压计、标准温湿度计各2套的得2分。（需提供以下证明材料复印件并加盖公章，否则不得分：1、投标文件中提供设备的采购发票或采购合同；2、流量计、标准气压计、标准温湿度计需要提供有效期内的检定校准证书；3、标准物质需要提供中国计量科学研究院出具的有效期内的标准物质证书。）。或提供承诺函，承诺如中标履行合同前购买标准物质（SO2、NO、CO）、流量计、标准气压计、标准温湿度计各2套，承诺函格式自拟（履行合同时未按承诺执行，按未响应招标文件要求自动放弃中标处理。） |
| 服务方案 （15分） | 针对本项目制定的服务方案，内容至少包含服务方式、服务组织及架构、服务人员、服务范围、响应时间、后续维保报价以及设备常用配件报价、质保期等内容的全面性、针对性、可行性进行评价： 全面性（5分）：全面具体详实得5分；较全面详实得4分；全面性一般得2分；不全面得1分。 针对性（5分）：针对性强得5分；针对性较强得4分；针对性一般得2分；针对性不强得1分。 可行性（5分）：符合实际切实可行得5分；可行性较强得4分；可行性一般得2分；可行性欠缺得1分； 未提供得0分，本项最高得15分，最低得0分。 |
| 项目维修方案（15分） | 对投标人提供的项目维修实施方案（人员配置、设备清单、维修流程、质量控制措施等）进行综合评审评分： 全面性（5分）：全面具体详实得5分；较全面详实得4分；全面性一般得2分；不全面得1分。 针对性（5分）：针对性强得5分；针对性较强得4分；针对性一般得2分；针对性不强得1分。 可行性（5分）：符合实际切实可行得5分；可行性较强得4分；可行性一般得2分；可行性欠缺得1分； 未提供得0分，本项最高得15分，最低得0分。 |
| 应急方案（12分） | 根据投标人对本项目的设备出现故障需紧急维护时提出的应急响应方案的详细程度及合理性、周密性等评分，对方案内容的全面性、可行性、针对性进行评价。 全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面详实得3分；全面性一般得2分；不全面得1分。 针对性（4分）：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性一般得2分；针对性不强得1分。 可行性（4分）：符合实际切实可行得4分；可行性较强得3分；可行性一般得2分；可行性欠缺得1分； 未提供得0分，本项最高得12分，最低得0分。 |
| 运行维护方案（12分） | 对投标人提供的运行维护方案进行综合评审评分，具体方案包括但不限于采购需求运行维护服务所提要求等进行综合评审评分： 全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面详实得3分；全面性一般得2分；不全面得1分。 针对性（4分）：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性一般得2分；针对性不强得1分。 可行性（4分）：符合实际切实可行得4分；可行性较强得3分；可行性一般得2分；可行性欠缺得1分； 未提供得0分，本项最高得12分，最低得0分。 |
| 安全保障方案（12分） | 对投标人提供的安全保障方案，包括但不限于服务期内，相关安全管理措施、安全保障制度的全面性、针对性、可行性等进行综合评审评分： 全面性（4分）：全面具体详实得4分；较全面详实得3分；全面性一般得2分；不全面得1分。 针对性（4分）：针对性强得4分；针对性较强得3分；针对性一般得2分；针对性不强得1分。 可行性（4分）：符合实际切实可行得4分；可行性较强得3分；可行性一般得2分；可行性欠缺得1分； 未提供得0分，本项最高得12分，最低得0分。 |

注：本项目采用综合评分法，评标结果精确到小数点后两位。

第五章  拟签订的合同文本

（以采购人与成交供应商最终签订版本为准）

政

府

采

购

合

同

采购人（甲方）：

中标人（乙方）：

合同签订日期：  年  月  日

友情提醒：采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。

采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

甲方：

乙方：

签订地点：________________________

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》，按照中标（成交）通知书及采购文件要求，按照平等、自愿的原则，经友好协商，签订本合同。

一、项目名称及内容等

（一）项目名称：

（二）项目内容：

（三）项目方案：详见合同附件1。

（四）人员配备：详见合同附件2。

（五）维保内容和设备清单：详见合同附件3。

（六）维保服务考评方案：详见合同附件4。

二、合同价款及结算方式

（一）合同总价（人民币大写）：

（人民币小写）：

合同款项由甲方办理结算。以上价格为含税总价，包括项目的所有费用，甲方不再支付含税总价以外的任何费用。

- （二）结算方式：

本合同总金额为人民币大写金额        元（小写金额：        元），经双方协商一致，选择以下第   种付款方式：

付款方式一：提交预付款保函的

合同价款的百分之五十(50%) 即￥    	， 大写：     人民币元整，在双方签订合同后 15 个工作日内，乙方向甲方出具等额预付款保函后，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之五十(50%) 即￥    	， 大写：     人民币元整，合同标的相关服务全部完成后 15 个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

乙方需提交的支付文件包括： 乙方出具的全额正式发票；

付款方式二：不提交预付款保函的

合同价款的百分之三十(30%) 即￥    	， 大写：    人民币元整，在双方签订合同后 15 个工作日内，办理政府采购资金结算手续支付给乙方。

合同总价的百分之六十(60%) 即￥ 	  ， 大写：     人民币元整，合同标的相关服务维修完成后 15 个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

合同总价的百分之十(10%) 即￥ 	  ， 大写：     人民币元整，合同标的服务期满并全部完成相关工作后 15 个工作日内，由甲方办理政府采购资金结算手续，经审核后支付给卖方。

乙方需提交的支付文件包括： 乙方出具的全额正式发票。

三、服务期限、地点、方式

1、服务期限：合同签订生效之日起 1年。

2、服务地点：甲方指定的场所。

3、服务方式：乙方配备符合条件的驻场人员及相关设备，按甲方要求提供服务。

四、安全责任

乙方应对项目组成员做好安全培训，在项目实施过程中应注意人员和财产安全，如造成相关人员安全和财产损失问题的，一律由乙方全权承担负责，甲方不承担任何责任。

五、违约责任

（一）甲方违约责任及违约金支付：

1、在合同生效后，甲方无理由要求终止服务的，应向乙方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，乙方有权要求甲方补足。

2、甲方逾期付款的应按照逾期付款金额的每天万分之四支付逾期付款违约金。

3、甲方违反合同规定，拒绝接受乙方提供服务，应当承担乙方因此遭致的损失费用。

（二）乙方违约责任及违约金支付：

1、乙方不能提供服务的，或服务不合格从而影响甲方按期正常使用的，应向甲方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。

2、乙方逾期提供服务的，应与甲方和政府采购管理部门协商，甲方不再要求乙方提供服务的，甲方可以无条件终止合同，乙方应向甲方偿付合同总价款的5%，作为违约金，违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方补足。甲方仍有需求的，乙方应立即提供服务并按照逾期服务的每天万分之四支付逾期违约金，同时承担甲方因此遭致的损失费用。

六、不可抗力

1、因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。但合同一方延迟履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

2、合同一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

七、合同修改

甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。

八、转让和分包：政府采购合同的部分和全部都不得转让。

九、合同的解除

（一）有下列情形之一，合同一方可以解除合同：

1、因不可抗力致使不能实现合同目的，未受不可抗力影响的一方有权解除合同；

2、因合同一方违约导致合同不能履行，另一方有权解除合同。

（二）有权解除合同的一方，应当在违约事实或不可抗力发生之后三十天内书面通知对方以主张解除合同，合同在书面通知到达对方时解除。

十、争议解决办法

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，如有纠纷，双方友好协商，协商不成，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十一、合同生效及其他

1、本合同经双方签章后生效。

2、下列文件为本合同不可分割部分：

（1）中标（成交）通知书；

（2）乙方响应文件；

（3）招标文件；

（4）乙方在响应过程中所作的其他承诺、声明、书面澄清等。

十二、其他

1、本合同未尽事宜应按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定解释。如本合同与采购文件中的内容有矛盾的，以采购文件规定为准。

2、本合同一式  4  份，具有同等法律效力，甲方执  2  份，乙方执    1份，政府采购管理部门1份备案。

3、政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止本合同。

甲方                                乙方

单位签章：                        单位签章：

单位地址                          单位地址：

开户银行                          开户银行：

银行账号                          银行账号：

法定代表人或授权代表（签名）：    法定代表人或授权代表（签名）：

联系电话:                         联系电话:

签字日期:      年   月   日       签字日期:      年   月  日

合同附件

合同附件1：《项目实施方案》

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《项目实施方案》)

合同附件2：《人员配备》

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《人员配备》)

合同附件3：维保内容和设备清单

(要求见招标文件第六章《采购需求》；合同见乙方投标文件中《项目实施方案》)

合同附件4：维保服务考评方案

合同附件4：维保服务考评方案

邳州市站组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，邳州市站可以扣减相应的运维费，并有权终止运维合同。

- （一）考核办法

每三个月对运维单位绩效考核一次。考核采取百分制、单站考核的方式，主要包括单个站点数据有效性，监测数据获取率、数据质控合格率(以下简称“两率”)以及运行维护的内容。

数据捕获率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据质控合格率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

- 1.数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

单站设备数据捕获率必须高于90%(含)，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。单站设备数据质控合格率必须高于80%，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。

- 2.两率及运行维护

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

- （1）两率部分(70分)

单站监测数据质控合格率高于90%(含)的，得70分；80%(含)-90%的，得分为70×（数据质控合格率/90%）。

- （2）运行维护部分(30分)

运行维护部分每月由邳州市站组织检查，检查内容包括日常运维任务完成情况、异常情况处理情况、站房环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果（数据上传发布情况）、人员与档案记录管理情况等。检查满分100分，考核时运维得分=检查得分×0.3分。

- （3）考核总分（100分）

考核总分=两率得分+运维得分

- 3.运维费核算方法

考核总分低于80分的，不予支付该站点当期运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，支付该站点当期全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，该站点当期运维费= (实际考核总分/100)×单站点当期全额运维费。

- 运维单位在考核中出现8%站点未达到数据有效性要求的，给予警告；连续2次考核出现8%站点未达到或者单次考核15%以上站点未达到数据有效性要求的，终止运维合同。同一站点连续两个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点半年的运维费；连续3个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点全年的运维费；连续4个月未达到数据有效性要求的，终止运维合同。

- （二）其他规定

运维机构有下列情形之一的，邳州市站将扣除相应站点当月运行经费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，未按要求及时向省站报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；其他不履行规定职责的情形。

在质量检查中，发现运维单位未达到邳州市站运维质控要求时，根据对数据质量造成的影响程度，扣减相应站点当季度10%～100%运维经费；如未及时整改，加倍扣款。

邳州市站有权根据相关规定对扣除的运维费进行重新支配，用于开展其它站运维管理相关的工作。

第六章  采购需求

一、本项目不接受超过450.00万元（采购项目预算金额）的投标报价。本项目投标报价包含与该项目服务有关的一切相关费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目名称：邳州市乡镇网格化空气自动站改造及运维项目

三、服务期：一年

四、项目内容及要求：

（一）项目背景

邳州市辖区内25个乡镇空气自动监测站点的分析仪器及辅助设备因长期运行，存在不同程度的老化与性能下降，当前技术指标已无法完全满足HJ 655-2013、HJ 193-2013等相关技术规范对数据有效性的要求。为确保监测网络的稳定运行和数据质量的准确可靠，现计划对现有站点设备进行系统性维修服务和站点现状缺陷修复及保养服务，并配套提供为期一年的运维服务。

- 项目要求

将现有空气自动站老旧仪器进行全面维修维护，提升相关仪器性能，维修完毕后，各仪器连续稳定运行正常；通过一系列维护、保养和修复服务，消除现有缺陷，确保站房结构安全、功能完备、外观整洁，满足正常使用需求。

- 项目维修、新增内容

| 序号 | 站点名称 | 维修内容 | 站点新增项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 议堂镇 | SO2分析仪、NO2分析仪、O3分析仪、CO分析仪、PM2.5分析仪、PM10分析仪、零气发生器、动态校准仪、采样总管 | 气象五参数、数据接入 |
|  | 八路镇 | SO2分析仪、NO2分析仪、O3分析仪、CO分析仪、PM2.5分析仪、PM10分析仪、零气发生器、动态校准仪、采样总管 | 气象五参数、数据接入、空调 |
|  | 占城镇 | SO2分析仪、NO2分析仪、O3分析仪、CO分析仪、PM2.5分析仪、PM10分析仪、零气发生器、采样总管 | 气象五参数、数据接入 |
|  | 邳州高新区 | SO2分析仪、NO2分析仪、O3分析仪、CO分析仪、PM2.5分析仪、PM10分析仪、零气发生器、采样总管 | 气象五参数、数据接入 |
|  | 土山镇 | SO2分析仪、NO2分析仪、O3分析仪、CO分析仪、PM2.5分析仪、PM10分析仪、动态校准仪、采样总管 | 气象五参数、数据接入、稳压电源 |
|  | 宿羊山镇 | SO2分析仪、NO2分析仪、O3分析仪、CO分析仪、PM2.5分析仪、PM10分析仪、采样总管 | 气象五参数、数据接入、稳压电源 |
|  | 燕子埠镇 | SO2分析仪、NO2分析仪、O3分析仪、CO分析仪、PM2.5分析仪、PM10分析仪、采样总管 | 气象五参数、数据接入、工控机 |
|  | 八义集镇 | SO2分析仪、NO2分析仪、O3分析仪、CO分析仪、PM2.5分析仪、PM10分析仪、采样总管 | 气象五参数、数据接入 |
|  | 碾庄镇 | SO2分析仪、NO2分析仪、O3分析仪、CO分析仪、PM2.5分析仪、PM10分析仪、采样总管 | 气象五参数、数据接入 |
|  | 铁富镇 | SO2分析仪、NO2分析仪、O3分析仪、CO分析仪、PM2.5分析仪、PM10分析仪、采样总管 | 气象五参数、数据接入 |
|  | 邳城镇 | SO2分析仪、NO2分析仪、O3分析仪、CO分析仪、PM2.5分析仪、PM10分析仪、采样总管 | 气象五参数、数据接入 |
|  | 岔河镇 | SO2分析仪、NO2分析仪、O3分析仪、CO分析仪、PM2.5分析仪、PM10分析仪、采样总管 | 气象五参数、数据接入 |
|  | 四户镇 | SO2分析仪、NO2分析仪、O3分析仪、CO分析仪、PM2.5分析仪、PM10分析仪、采样总管 | 气象五参数、数据接入 |
|  | 邢楼镇 | SO2分析仪、NO2分析仪、O3分析仪、CO分析仪、PM2.5分析仪、PM10分析仪、采样总管 | 数据接入、稳压电源、空调 |
|  | 戴庄镇 | SO2分析仪、NO2分析仪、O3分析仪、CO分析仪、PM2.5分析仪、PM10分析仪、采样总管 | 气象五参数、数据接入、稳压电源、空调、工控机 |
|  | 邹庄镇 | SO2分析仪、NO2分析仪、O3分析仪、CO分析仪、PM2.5分析仪、PM10分析仪、采样总管 | 数据接入、稳压电源 |
|  | 赵墩镇 | SO2分析仪、NO2分析仪、O3分析仪、CO分析仪、PM2.5分析仪、PM10分析仪、采样总管 | 气象五参数、数据接入、稳压电源 |
|  | 陈楼镇 | SO2分析仪、NO2分析仪、O3分析仪、CO分析仪、PM2.5分析仪、PM10分析仪、采样总管 | 气象五参数、数据接入、稳压电源 |
|  | 车辐山镇 | SO2分析仪、NO2分析仪、O3分析仪、CO分析仪、PM2.5分析仪、PM10分析仪、采样总管 | 气象五参数、数据接入、稳压电源、工控机 |
|  | 新河镇 | SO2分析仪、NO2分析仪、O3分析仪、CO分析仪、PM2.5分析仪、PM10分析仪、采样总管 | 气象五参数、数据接入 |
|  | 官湖镇 | SO2分析仪、NO2分析仪、O3分析仪、CO分析仪、PM2.5分析仪、PM10分析仪、动态校准仪 | 气象五参数、数据接入、稳压电源、工控机、采样总管 |
|  | 港上镇 | SO2分析仪、NO2分析仪、O3分析仪、CO分析仪、PM2.5分析仪、PM10分析仪、零气发生器 | 气象五参数、数据接入、工控机、采样总管 |
|  | 运河街道 | PM2.5分析仪、PM10分析仪、零气发生器、动态校准仪 | 气象五参数、数据接入、工控机、空调、采样总管 |
|  | 东湖街道 | PM2.5分析仪、PM10分析仪、动态校准仪 | 气象五参数、数据接入、工控机、采样总管 |
|  | 邳州开发区 | PM2.5分析仪、PM10分析仪、零气发生器、动态校准仪 | 气象五参数、数据接入、稳压电源、空调、工控机、采样总管 |

注：（1）表中未注明数量的均为1项；（2）新增项目需根据实际情况安装至相应点位，站房维修根据现场勘察情况而定；（3）供应商需负责对站点站房进行全面排查，制定详细的维修维护方案并经采购人确认后实施，同时对其他可能存在的隐性缺陷进行预防性处理。

## （四）仪器维修要求

为确保各乡镇站点老旧仪器经维修后性能全面恢复并满足国家技术规范，投标人须严格按照以下要求执行维修工作：

1.1维修范围

包括但不限于以下仪器设备：SO2分析仪、NO2分析仪、O3分析仪、CO分析仪、PM2.5分析仪、PM10分析仪、零气发生器、动态校准仪、其他配套辅助设备等。

1.2维修内容与方法

1.全面检测与诊断：对每台仪器进行通电检测、性能测试、气路检查、光学系统清洁、电路板检测等，准确诊断故障点。

2.部件更换与校准：对性能不达标或已损坏的关键部件（如光源、检测器、泵膜、传感器、滤膜、气路管阀等）必须使用原厂或性能相当的替代件进行更换。

3.软件升级与调试：对仪器控制系统和数据采集软件进行升级或重装，确保与现有数据平台兼容。

4.气密性检查：对所有气路系统进行气密性检测，确保无泄漏。

5.性能测试：维修完成后，需对仪器开展性能测试，确保各项性能指标符合HJ 655-2013、HJ 193-2013等规范要求（具体指标见表3、表4）。

表3 环境空气气态物仪器性能指标

| 检测项目 | 性能指标 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SO2分析仪 | NO2分析仪 | O3分析仪 | CO分析仪 |
| 零点噪声 | ≤1ppb | ≤1ppb | ≤1ppb | ≤0.25ppm |
| 最低检出限 | ≤2ppb | ≤2ppb | ≤2ppb | ≤0.5ppm |
| 量程噪声 | ≤5ppb | ≤5ppb | ≤5ppb | ≤1ppm |
| 示值误差 | ±2%F.S. | ±2%F.S. | ±4%F.S. | ±2%F.S. |
| 20%量程精密度 | ≤5ppb | ≤5ppb | ≤5ppb | ≤0.5ppm |
| 80%量程精密度 | ≤10ppb | ≤10ppb | ≤10ppb | ≤0.5ppm |
| 24h零点漂移 | ±5ppb | ±5ppb | ±5ppb | ±1ppm |
| 24h 20%量程漂移 | ±5ppb | ±5ppb | ±5ppb | ±1ppm |
| 24h 80%量程漂移 | ±10ppb | ±10ppb | ±10ppb | ±1ppm |

表4 环境空气颗粒物仪器性能指标

| 序号 | 检测项目 | PM10连续监测系统 | PM2.5连续监测系统 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度测量示值误差 | ±2℃ | ±2℃ |
| 2 | 大气压测量示值误差 | ±1kPa | ±1kPa |
| 3 | 流量测试 | 每一次测试时间点流量变化±10%设定流量；24h平均流量变化±5%设定流量。 | 平均流量偏差±5%设定流量；流量相对标准偏差≤2%；平均流量示值误差≤2%。 |
| 4 | 校准膜重现性 | ±2%（标称值） | ±2%（标称值） |

## 1.3技术参数要求

### （1）气象参数分析仪

| 序号 | 参数名称 | 项目 | 指标或性能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风速 | 测量原理 | 超声波 |
|  |  | 测量范围 | 0～50米/秒 |
|  |  | 精度 | ±0.3米/秒或 3%, 以较大值而定(0～35米/秒);±5% (36～60米/秒) |
|  |  | 分辨率 | 0.1米/秒 |
| 2 | 风向 | 测量原理 | 超声波 |
|  |  | 测量范围 | 0～360° |
|  |  | 精度 | ±3° |
|  |  | 分辨率 | 1度 |
| 3 | 大气压力 | 测量范围 | 600～1100 hPa |
|  |  | 精度 | ±0.5 hPa 0～30°C ±1 hPa -52～+60°C |
| 4 | 大气温度 | 测量范围 | -50～+50°C |
|  |  | 精度 | +20 °C时±0.3°C |
| 5 | 相对湿度 | 测量范围 | 0～100 %RH |
|  |  | 精度 | ±3 %RH 0～90 %RH ±5 %RH 90～100 %RH |
| 6 | 仪器性能 | 防护等级 | IP66 |
|  |  | 输出形式 | 数字RS-232,RS-485,USB,SDI-12 |

### （2）采样总管

| 序号 | 项目 | 指标或性能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空气滞留时间： | ＜20s |
| 2 | 采样泵流量： | >50L/min；选用优质轴流风机 |
| 3 | 其他： | 采样管应有自动控制加热除湿装置，加热范围30-50℃，精度0.1℃，具备系统气密性检测部件和相关阀门等，配备气密性检测专用工具包，可实现全采样气路外跨校准； 采集可吸入尘样品的管道内壁光滑； 采样总管内衬为特氟龙材料； 采样管接近采气管的中心； 采气管入口设有防雨伞状帽和纱网，能防止雨水和粗大尘粒随空气一起被收入。 |

### （3）工控机

1.电源及平均功耗：AC220±10%，50Hz，25VAC

2.工作环境：温度0～40℃，相对湿度0～95％

3.保存环境：温度-20℃～60℃，相对湿度0～95％

4.模拟量输入信号类：电压\电流\RS232\RS485

5.模拟量输入阻抗：电压输入时大于10 兆欧，电流输入时50 欧姆

6.模拟量扫描频率：32 通道/秒

7.模拟量精度：室温最大误差±0.1%,整个温度范围最大误差±0.15%

8.模拟量AD 位数：14 位

9.数字量输入类型：开关信号，或者电平信号（电平信号最大不超过DC24V）

10.开关量输出类型：继电器触电输出5A/250VAC 5A/30VDC

11.液晶背光寿命：15000 小时

12.操作系统：Windows7 带键盘鼠标 USB 口等

### （4）数据接入

- 支持串口数据采集和TCP Server/TCP Client/UDP数据采集方式热备份（需要仪器支持），在一个通讯方式失败超过设定时间后自动切换，保证数据采集不因串口或网络接口或者线路故障中断。可以手动一键切换常用通讯配置和备用配置信息。

- 支持国内目前使用的所有主流气态和颗粒物监测仪器及气象仪器，内嵌标态、参比状态和体积浓度的自动换算。

- 支持数据备份还原。

### （5）空调

1.功率：1.5P

2.功能：带断电自动重启功能

3.国内知名品牌

### （6）稳压电源

1.总容量：≥6KW，参数稳压，输入输出隔离、抗干扰、防雷

2.交流参数稳压器能连续工作，并具有停电后上电自动启动功能

3.稳压电源可负载超过5kW以上，供仪器正常使用，稳压电源接地

## 1.4运维要求

### 1.4.1运维服务范围

各站所有监测仪器、气象仪器、质控设备、数据采集与传输设备、辅助设备、等基础设施的日常维护、质量控制、故障维修、年度检修与预防性维护、检定等工作，以及承担站房租赁与维护、电力和网络通讯费用。工作应接受邳州环境监测站质量检查和考核，确保站点各项监测仪器正常稳定运行并与省、市环保部门联网正常。

### 1.4.2网格化各站点情况

#### 1.4.2.1设备和设施

运维单位负责运维的设备主要包括监测仪器、质控设备、气象仪器、数据采集与传输设备和辅助设备设施五部分。其中，监测仪器主要包括PM10、PM2.5颗粒物监测仪、臭氧分析仪、二氧化硫分析仪、氮氧化物分析仪及一氧化碳分析仪；气象仪器主要包括风速、风向、温度、湿度、气压等气象五参数监测仪器。辅助设备设施主要包括稳压电源、制冷系统、供电系统、通讯系统、子站站房、安防设施等。

#### 1.4.2.2监测项目

网格化各站点监测PM10、PM2.5、O3、SO2 、NOX 、CO等六项指标，以及气象五参数（包括风速、风向、温度、湿度、气压）。

#### 1.4.2.3监测频次及数据传输

网格化站监测工作方式为24小时不间断连续自动监测，采用一点多发方式，通过网络向站点所在城市的邳州市监测站上传监测数据，上传数据各监测设备的实时监测分钟值、小时值。仪器设备、工控机的状态参数和运维校准记录向邳州市站传输。

### 1.5运维技术要求

#### 1.5.1机构、人员、车辆、设备配备要求

1. 网格化站房的场地租赁费、电费和通讯费，以及站房基础设施、电力设施、通讯设施日常维护费全部由运维单位承担，并包含在本项目投标报价中。

2. 运维单位应在本邳州市至少设立1个运维技术支持机构，支持机构应包括运维办事处和质控实验室（运维技术支持机构提供相关证明或承诺）。质控实验室对监测仪器和设备进行量值传递、校准和性能审核，并对检修后的监测仪器和设备进行校准和性能测试。

质控实验室基本要求：

实验室大小应能保证操作人员正常工作。

应采用密封窗结构，并设置缓冲间，防止灰尘和泥土带入实验室。

应安装温度和湿度控制设备，使实验室温度控制在25℃±5℃范围内，相对湿度控制在80%以下。

供电电源电压为220V，电压波动不能超过±10%。实验室供电系统应配有电源过压、过载和漏电保护装置，实验室要有良好的接地线路，接地电阻≤4Ω。

应配置良好的通风设备和废气排出口，保持室内空气清洁。

3. 运维单位应保证配备的专业技术人员数量与其负责日常维护的站点数量比值不低于1/6

4. 运维单位应保证配备的专用巡检车辆数量与负责日常维护的站点数量比值不低于1/9。

5. 运维单位需要配备必要的质量控制设备：配备2套标准气体（SO2、CO、NO）；流量计、标准气压计、标准温湿度计。

6. 运维单位须至少为每6个站点配置一套备机（备机监测原理须与原机匹配），且提供的备机须通过生态环境部环境监测仪器质量监督检验中心的适用性检测。须提供备机配置情况清单（包括但不限于备机种类、数量、品牌、型号、价格、来源、原理等）、适用性检测证书。投标人为监测仪器生产厂家的须提供用于运维工作的库存设备清单；已经购买的须提供购置发票和采购合同复印件；未购买备机的须与生产厂家签订供货协议或意向性供货协议，并提供协议复印件。

7. 运维单位不得擅自改变站点网络传输方式；如站点具备必要的网络传输的硬件条件，运维单位应至少按照4M以上的上行带宽支付网络传输费用。

8. 运维单位应至少在每个城市配备专用仪器维护维修工具。

9. 中标后，承诺按照邳州市站要求开展点位运维交接工作。

10.中标后，应无条件接受邳州市站对承诺内容的检查。（须按附件格式提供承诺函并加盖公章）。

#### 1.5.2运维工作内容

运维过程中主要完成以下工作：

1. 	网格化站点的日常运行维护；

2. 	网格化站点的日常质量管理；

3. 	网格化站点的日常安全管理；

4.  网格化站点的仪器设备维护保养及故障维修；

5.	网格化站点其他相关辅助设备设施的维护、保养、维修。

6.	网格化站点数据采集及传输系统的维护及维修，保障通讯正常。涉及上级站开发的数采软件的技术问题可报告上级站协调解决。

7.	当仪器出现故障不能及时修复时，应在48小时之内使用备机开展监测；

8.	当仪器故障或损坏导致不能修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告邳州市站。

9.	仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告市站，市站视情况决定是否需要重新采购仪器开展监测。

#### 1.5.3运维工作目标

运维期间，运维单位应按安全生产有关规定，建立安全生产制度，切实消除安全隐患。

运维单位确保提供及时、准确、有效的监测数据，空气站站的运行质量应达到以下指标：

1.	所获取的各项指标的有效监测数据必须满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性最低要求。

2.	各项指标数据捕获率达到90%（以小时值计）以上；

3.	各项指标数据合格率达到80%（以小时值计）以上；

4.	运维任务完成率100%；

5.	异常情况处理率100%。

#### 1.5.4运维工作要求

运维单位应遵守生态环境部、总站关于空气站运行管理的各项规定，如运维期间生态环境部、总站出台新的网格化站点运行管理规定，则运维工作按最新规定执行。

##### 1.运维工作一般要求如下：

(1)	保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚；

(2)	保持站房外20m以内的环境清洁；

(3)	检查供电和网络通讯情况，保证系统的正常运行;

(4)	保证空调正常工作，站房内温度25±5℃，相对湿度保持在80%RH以下；

(5)	指派专人维护，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门，非工作人员未经许可不得入内；

(6)	定期检查消防和安全设施；

(7)	每次维护后做好系统运行维护记录；

(8)	进行维护时，应规范操作，注意安全，防止意外发生。

##### 2.每日工作内容如下：

每天上午和下午两次远程查看站数据并形成记录，分析监测数据，对站点运行情况进行远程诊断和运行管理，内容包括：

(1)	判断系统数据采集与传输情况；

(2)	根据电源电压、站房温度、湿度数据判断站房内部情况；

(3)	发现监测数据异常，应立即通知省站，在每日6时～23时出现的异常，应在4小时内解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）；

(4)	发生重污染天气等特殊情况后，应在4小时内开展相应的运维工作；

(5)	根据数据分析结果、设备状态参数和仪器故障报警信号，判断仪器运行情况和现场状况；

(6)	每日检查数据是否及时上传至地市级监测站、省级监测站和总站并正常发布，发现数据断网及时恢复。

##### 3.每周工作内容如下：

每周至少巡视网格化站点1次，并做好巡查记录，巡检时需要完成的工作包括：

(1)	查看站点设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况；

(2)	检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各监测仪器采样流量是否正常。

(3)	检查各监测仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

(4) 检查PM10和PM2.5监测仪动态加热装置及采样总管加热装置是否正常工作；

(5) 按照仪器说明书要求，对零气发生器进行维护。

(6)	检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

(7)	检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

(8)	检查网格化各站点的通讯系统，保证各站点与远程监控中心的连接正常，数据传输正常。

(9)	对仪器显示数据、时间与数据采集仪之间的一致性进行检查和校准。

(10)	检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，至少每2周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

(11)	在冬、夏季节应注意国控城市站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

(12)	应及时清除省控站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

(13)	应经常检查避雷设施是否可靠，省控站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统安全运行。

(14)	检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。

(15)	每周对气象仪器及能见度仪的运行情况进行检查。

(16)	每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过规定要求，及时进行更换。

(17)	每周检查视频监控系统，并做好视频系统的日常维护。若发现人为干扰干预环境空气质量监测的行为，及时向省站汇报。

（18）每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

##### 4.每月工作内容如下：

(1)	清洗PM10及PM2.5采样头，检查β法颗粒物监测仪仪器喷嘴、压环、密封圈等部件。

(2)	检查PM10及PM2.5监测仪、气态监测仪、动态校准仪流量，超过国家相关规范要求时应进行校准。

(3)	每月对数据和运维记录进行备份。

（4）每月对上月数据进行分析，以周报形式报送邳州市监测站。

5.每季度工作内容如下：

(1)	采样总管及采样风机每季度至少清洗一次；

(2)	对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜检查或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准或维修；

(3)检查和校准PM2.5、PM10监测仪相对湿度、温度传感器和压力传感器。

(4)每季对上月数据进行分析，以周报形式报送邳州市监测站。

##### 6、每年工作（合同期内）

(1)对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件。

(2)更换所有泵组件。

(3)每年对上年数据进行分析，以年报形式报送邳州市监测站。

#### 1.5.5日常运维其他相关要求如下：

(1)	每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质；

(2)	应及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更应及时通知省站。

(3)	运维单位保证满足环保部门对网格化站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日6时～23时出现故障，应在1小时之内响应，4小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。若仪器故障无法排除，运维单位必须在48小时内提供并更换相应的备机，保证自动站正常运行。

(4)	当仪器损坏不能修复时，应在48小时之内使用备机开展监测，并同时报告邳州市站，邳州市站组织确认仪器损坏情况及原因，酌情处理。

(5)	仪器报废后（包括使用超过8年导致，或因洪水、地震、台风、站房外部火灾、爆炸、恐怖袭击、武装冲突、蓄意破坏等不可抗力导致），运维单位须先行及时使用备机开展监测，同时报告省站，省站视情况决定是否需重新采购仪器开展监测。

(6)	严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

#### 1.5.6质量控制要求

运维单位需认真落实质量管理制度，建立完善的运行维护工作质量管理体系，安排专职质量控制管理人员。

（1）量值溯源要求

运维单位在需配备标准气体，新购标准气体应做验证实验，形成验证报告。另外，在用标准气体的钢瓶压力低于500PSIG时，需要进行重新验证；当钢瓶压力低于150PSIG(1.0MPa)时，停止使用。新的标气阀应预先进行3次（每次至少24小时）以上的老化后方可使用。标准气体必须在有效期内使用。

运维单位应每年将运维所用的流量计、温度计、气压计、湿度计等质控设备溯源到总站提供的标准设备或国家计量院，每年将省控站所用的臭氧标准向总站提供的标准设备进行溯源，性能指标均应符合要求。

（2）日常质量控制要求

监测仪在以下情况下需进行校准：

①	安装时

②	移动位置时

③	进行可能影响校准结果的维修或维护后

④	监测仪暂停工作一段时间后

⑤	有迹象表明监测仪工作不正常或校准结果出现变化

⑥	超过国家规范或本招标文件要求的校准周期或校准要求的。

（3）质量检查

运维单位必须接受生态环境部、省站及其委托单位和人员的质量检查。

（4）质量控制资料整理

各种技术与质量文件均保持现行有效，可根据管理需要进行调整或修订。采用移动终端机，以电子表格的形式，将巡检记录、维修维护记录、日常检查与监督抽查等质量保证与质量控制记录按要求及时进行在线填写报送。

#### 1.5.7系统设备维修要求

（1）维修更换工作要求

运维单位负责系统所有设备和仪器的维护、维修和部件更换（包括空调设备等附属设施），并将维修费用计算在运维报价中。本服务内容同样包括由于外部原因意外丢失和损坏设备的更换或维修。

（2）设备维修质量控制要求

监测仪器修复后，当其监测性能受到影响时，采用关键参数检查、标气测定、颗粒物流量测定、标准膜测试、标准样品测试等方法进行测试。

- 五、监督考核要求

邳州市站组织开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，邳州市站可以扣减相应的运维费，并有权终止运维合同。

- （一）考核办法

每三个月对运维单位绩效考核一次。考核采取百分制、单站考核的方式，主要包括单个站点数据有效性，监测数据获取率、数据质控合格率(以下简称“两率”)以及运行维护的内容。

数据捕获率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据质控合格率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

- 1.数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

单站设备数据捕获率必须高于90%(含)，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。单站设备数据合格率必须高于80%，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。

- 2.两率及运行维护

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

- （1）两率部分(70分)

单站监测数据质控合格率高于90%(含)的，得70分；80%(含)-90%的，得分为70×（数据质控合格率/90%）。

- （2）运行维护部分(30分)

运行维护部分每月由邳州市站组织检查，检查内容包括日常运维任务完成情况、异常情况处理情况、站房环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果（数据上传发布情况）、人员与档案记录管理情况等。检查满分100分，考核时运维得分=检查得分×0.3分。

- （3）考核总分（100分）

考核总分=两率得分+运维得分

- 3.运维费核算方法

考核总分低于80分的，不予支付该站点当期运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，支付该站点当期全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，该站点当期运维费= (实际考核总分/100)×单站点当期全额运维费。

- 运维单位在考核中出现8%站点未达到数据有效性要求的，给予警告；连续2次考核出现8%站点未达到或者单次考核15%以上站点未达到数据有效性要求的，终止运维合同。同一站点连续两个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点半年的运维费；连续3个月未达到数据有效性要求的，扣除该站点全年的运维费；连续4个月未达到数据有效性要求的，终止运维合同。

- （二）其他规定

运维机构有下列情形之一的，邳州市站将扣除相应站点当月运行经费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，未按要求及时向省站报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；其他不履行规定职责的情形。

在质量检查中，发现运维单位未达到邳州市站运维质控要求时，根据对数据质量造成的影响程度，扣减相应站点当季度10%～100%运维经费；如未及时整改，加倍扣款。

邳州市站有权根据相关规定对扣除的运维费进行重新支配，用于开展其它站运维管理相关的工作。

- 现场勘察及技术咨询

本项目以运维为主，涉及设备维修、更换、现场的维修改造等，如投标人需要进行现场踏勘的，请自行联系、组织实施。投标人对考察中获取的现场资料自行负责，无论是否踏勘过现场，均被认为已经对现场做过充分详实了解，并在响应文件中已充分考虑了现场和环境因素，责任和风险自行承担。踏勘现场所发生的费用由投标人自行承担，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

技术咨询及现场踏勘联系人：黄超  ，联系方式：19952198916

七、其他要求：其他要求见《采购文件》《拟签订的合同文本》。

第七章  投标文件相关格式

目录

1、投标函

2、法定代表人授权书及法定代表人身份证明书

3、开标一览表

4、分项价格表

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

6、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

7、偏离表

8、中小企业声明函

9、残疾人福利性单位声明函

10、预付款保函支付条款

1、投标函

致： 江苏中瑞建设项目管理有限公司

根据          项目[项目编号：JSZC-320382-JSZR-G2025-0108]招标文件，        （姓名）代表我方______________（投标人的名称）全权处理本次投标的有关事宜。

据此函，投标人承诺并同意如下：

1、投标人唯一投标报价见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查全部招标文件，包括第[插入编号] [补遗书][如果有的话]。投标人完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、投标有效期为90天。

5、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、江苏中瑞建设项目管理有限公司有权将我单位本项目的《开标一览表》和《分项价格表》予以公示，公示的方式由江苏中瑞建设项目管理有限公司确定。如我单位被确定为中标、成交供应商，江苏中瑞建设项目管理有限公司有权将我单位本项目投标文件中的《中小企业声明函》（如有），《残疾人福利性单位声明函》（如有）和我单位注册所在县扶贫部门出具的聘用建档立卡贫困人员具体数量的证明（如有）作为《中标（成交）结果公告》的附件予以公告。

7、采购人有权对投标人投标文件的真实性进行核实，如投标人不能在采购人规定的时间内向采购人提供有效的证明文件，将被采购人认定为具有《中华人民共和国政府采购法》第七十七条所规定的“提供虚假材料谋取中标、成交的”情形，并承担相应的法律责任。

8、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

电话：

传真：

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

2、法定代表人授权书及法定代表人身份证明书

（1）法定代表人授权书

委托人：

地  址：

法定代表人：               职务：

统一社会信用代码：

受托人：                   性别：男（女）

年龄：  岁                 民族：民   族

职务：

身份证号：

联系方式（手机号）：

兹委托（       ）全权代表我企业（公司）参与（邳州市乡镇网格化空气自动站改造及运维项目）项目（项目编号：JSZC-320382-JSZR-G2025-0108）的招、投标活动及签订合同。（         ）以我企业（公司）名义所为的法律行为及签署的文件，我企业（公司）均予以认可。有关法律责任均由我企业（公司）承担。（        ）无转委托权。委托期限自   年   月   日起至   年   月   日止。

特此授权委托。

委托人（电子签章）：                  受托人（签字或签章）：

法定代表人（签字或电子签章）：

年   月   日

（受托人身份证原件扫描件附后）

（2）法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：

身份证号：        职务：          联系方式（手机号）：

系我司的法定代表人。为签署（项目编号：JSZC-320382-JSZR-G2025-0108，项目名称：邳州市乡镇网格化空气自动站改造及运维项目）项目投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：           （盖电子签章）

法定代表人：           （签字或电子签章）

日期：     年    月    日

（法定代表人身份证原件扫描件附后）

3、开标一览表

项目名称：邳州市乡镇网格化空气自动站改造及运维项目

项目编号：JSZC-320382-JSZR-G2025-0108

货币单位：人民币

《开标一览表》（政府采购客户端工具输入报价自动生成，加盖电子签章上传）

4、分项价格表

项目名称：邳州市乡镇网格化空气自动站改造及运维项目

项目编号：JSZC-320382-JSZR-G2025-0108

货币单位：人民币元

根据本项目采购需求自拟格式：

投标人：     （电子签章）

日期：   年  月  日

说明：

1、本表中“产品制造企业的划分”以《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的规定为准。

2、监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。具体以《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定为准。

3、享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位的条件以《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定为准。

注：1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人对以上数据的真实性负责。

采购人或采购代理机构有权将以上内容进行公示。

5、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（附证明材料原件的扫描件）

项目名称：邳州市乡镇网格化空气自动站改造及运维项目

项目编号：JSZC-320382-JSZR-G2025-0108

我单位郑重声明：我单位具备履行合同（项目名称：邳州市乡镇网格化空气自动站改造及运维项目，项目编号：JSZC-320382-JSZR-G2025-0108）所必需的设备和专业技术能力。

设备：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

专业技术能力：

1.                           （证明材料原件的扫描件附后）

2.                           （证明材料原件的扫描件附后）

3.                           （证明材料原件的扫描件附后）

…………

特此声明。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

6、投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

我单位在参加（ 邳州市乡镇网格化空气自动站改造及运维项目）项目（项目编号：JSZC-320382-JSZR-G2025-0108）政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

我单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

7、偏离表

项目名称：邳州市乡镇网格化空气自动站改造及运维项目

项目编号：JSZC-320382-JSZR-G2025-0108

| 序号 | 偏离内容 | 招标文件的要求 | 投标文件中的内容 | （正/负/无）偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人的投标文件中的内容与招标文件（含招标文件的澄清或者修改的内容，下同）的要求不同时，逐条列在偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人：           （盖电子签章）

日期：   年  月  日

8、中小企业声明函

项目名称：邳州市乡镇网格化空气自动站改造及运维项目

项目编号：JSZC-320382-JSZR-G2025-0108

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库 (2020)46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员       人，营业收入为     万元， 资产总额为    万元，属于（□中型企业、□小型企业、□微型企业，请勾选！）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

备注：本采购项目所属行业为“其他未列明行业”。

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、《中小企业声明函》查询渠道用微信搜索“中小企业规模类型自测小程序”。

附件：

9、残疾人福利性单位声明函

项目名称：邳州市乡镇网格化空气自动站改造及运维项目

项目编号：JSZC-320382-JSZR-G2025-0108

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：           （电子签章）

日期：   年  月  日

10、预付款保函支付条款

付款条件一：提交预付款保函的

（1）合同签订且乙方向甲方出具预付款保函后个    工作日内，甲方应支付合同价款的百分之  XX  （ XX %）小写￥       大写：人民币        。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX （XX%）小写￥         大写：人民币          。

......

付款条件二：不提交预付款保函的

（1）合同签订后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX （ XX %）小写￥       大写：人民币        。

（2）验收合格后    个工作日内，甲方应支付合同价款的百分之 XX （XX%）小写￥         大写：人民币          。

......

注：1、付款条件一中，出具预付款保函后支付的合同款应当与保函金额一致。

- 付款条件二中，预付款比例设定应符合《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购（2020）52号）要求。