如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年10月27日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年10月27日17:00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

采购需求

一、本项目不接受超过694万元（最高限价）的报价。采购人不再支付报价以外的任何费用。

二、项目名称：徐州市邳州环境监测站监测能力规范化建设项目

三、采购单位：徐州市邳州生态环境局

四、项目地点：邳州市

五、项目概况：根据江苏省生态环境厅关于《江苏省基层生态环境监测机构规范化建设工作方案》等的通知(苏环办(2023)124号),徐州市邳州生态环境局需完成规范化建设，采购一批设备。

六、项目资金来源：财政资金。

七、合同履行期限：合同生效日后，3个月内将合同标的全部交付并安装完毕。安排有经验的工程技术人员到用户现场免费安装、调试，直到达到验收要求。

八、标段划分：一个标段。

九、采购清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 是否接受进口 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式傅里叶红外分析仪 | 1 | 否 | 是 |
| 2 | 大气采样器 | 8 | 否 |  |
| 3 | 便携式非甲烷总烃测定仪 | 1 | 否 | 是 |
| 4 | 便携式多种气体检测仪 | 1 | 否 |  |
| 5 | 自动烟尘（气）测试仪 | 2 | 否 |  |
| 6 | 紫外烟气分析仪 | 2 | 否 |  |
| 7 | 红外热成像气体检测仪 | 1 | 否 | 是 |
| 8 | 全自动挥发酚分析仪 | 1 | 否 | 是 |
| 9 | 全自动BOD5分析仪 | 1 | 否 | 是 |
| 10 | 全自动氰化物分析仪 | 1 | 否 | 是 |
| 11 | ICP-MS自动进样器 | 1 | 否 |  |
| 12 | 声级计 | 4 | 否 |  |
| 13 | 便携式藻类分析仪 | 1 | 否 |  |
| 14 | 液体工作站（无机） | 1 | 否 |  |
| 15 | 浊度仪 | 2 | 否 |  |
| 16 | 气体自动进样器 | 1 | 否 |  |
| 17 | 多通道气体配气仪 | 1 | 否 |  |
| 18 | 便携式恶臭分析仪 | 1 | 否 |  |
| 19 | 样品冷藏箱 | 4 | 否 |  |
| 20 | 甲醛检测仪 | 2 | 否 |  |
| 21 | 智能酸雨在线检测仪 | 1 | 否 |  |
| 22 | 天平 | 2 | 否 |  |
| 23 | 硫化物酸化吹气仪 | 1 | 否 |  |
| 24 | 无人机（采样） | 1 | 否 |  |

十、所需采购设备设备技术参数要求

      - （一）便携式傅里叶红外分析仪

- 1.设备用途：用于空气应急和固定污染源两种应用场景下的无机、有机气体监测，无需制样、直接采样。满足《环境空气 无机有害气体的应急监测 便携式傅里叶红外仪法》（HJ 920-2017）、《环境空气 挥发性有机物的测定便携式傅里叶红外仪法》（HJ 919-2017）和《固定污染源废气 气态污染物（SO2、NO、NO2、CO、CO2）的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法》（HJ 1240-2021)、《环境空气和废气 挥发性有机物组分便携式傅里叶红外检测技术要求及检测方法》（HJ 1011-2018）、《固定污染源废气　氨和氯化氢的测定 便携式傅立叶变换红外光谱法》（HJ 1330-2023）标准的要求。

- 2.技术参数要求

- 2.1监测因子：至少应可定量监测无机气体包括一氧化碳、二氧化氮、一氧化氮、二氧化硫、二氧化碳、氯化氢、氟化氢、一氧化二氮、氨、六氟化硫；有机气体包括甲烷、丙烷、乙烯、丙烯、苯、甲苯、乙苯、苯乙烯；

- 2.2原理：傅里叶变换红外分析原理；

- ▲2.3设备应为便携式，采样泵和氧气传感器应集成在主机内部，保证FTIR测量与氧气测量同步（需提供设备检测/校准证书或检测报告扫描件证明并加盖投标人公章/电子签章）；

2.4分析仪主机

2.4.1采用角镜型干涉仪，结构坚固，抗震性强；

2.4.2光谱分辨率：≤8cm-1，模式可调；

2.4.3波数范围：至少满足600~4500cm-1；

2.4.4检测器：TEC（半导体内置制冷器）制冷MCT；

2.4.5重复性：≤±2%；

2.4.6响应时间：≤90s；

2.4.7稳定性：≤±2%/h；

2.4.8零点漂移：≤±2%FS/24h；

2.4.9量程漂移：≤±2%FS/24h；

▲2.4.10环境适应性：设备通过高温测试（至少达到40℃，持续2小时）、低温测试（至少达到5℃，持续2小时）、高温贮存试验（至少达到55℃，持续8小时）、低温贮存实验（至少达到-20℃，持续8小时），在上述条件下设备的示值误差≤±5%（需提供设备检测/校准证书或检测报告扫描件证明并加盖投标人公章/电子签章）；

▲2.4.11振动测试：设备应在频率范围10Hz~55Hz，振幅值0.15mm，扫描速率1oct/min，持续时间10min，振动方向X、Y、Z试验后，性能保持稳定，设备的示值误差≤±5%（需提供设备检测/校准证书或检测报告扫描件证明并加盖投标人公章/电子签章）；

2.4.12设备的主机采用不低于5英寸的触摸屏，显示内容不少于组分浓度、氧气测试结果、数据结果的地理位置等。同时可设置并查看气体传输管和气体室的温度信息；

2.4.13设备集成数据采集、分析计算和结果显示功能，同时兼具外接电脑能力；

2.4.14通讯模式：蓝牙或WIFI；

2.4.15授时功能：支持单北斗卫星授时；

2.4.16供电方式：分析仪应具备外接电源和内置电池两种供电方式。应具备双电池设计，可快速拆卸，在分析仪正常运行状态下可进行电池更换。采用电池供电时，电池续航时间应不低于4小时。

2.5气体室

▲2.5.1工作温度：应具备50℃和180℃两种工作模式，应可根据工作需求进行模式切换（需提供检定/计量校准证书扫描件等相关证明文件扫描件并加盖投标人公章/电子签章）；

2.5.2气体室耐腐蚀，气体室内光学反射镜为贵金属镀层；

2.5.3光程长度：≥9m；

2.5.4气体池集成带温控功能的粉尘滤芯进气装置，起到保护气体池的左右；滤芯可拆卸。

2.6烟气采样枪

2.6.1伴热管：采样枪到主机3米长，导管加热恒温180℃；

2.6.2过滤系统，粉尘过滤不大于5µm；

2.7设备工作站

2.7.1出厂标定光谱库

| 序号 | 中文名称 | 化学式 | 量程范围 | 序号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一氧化碳 | CO | 0~10000ppm | 1 |
| 2 | 二氧化氮 | NO2 | 0~200ppm | 2 |
| 3 | 一氧化氮 | NO | 0~750ppm | 3 |
| 4 | 二氧化硫 | SO2 | 0~500ppm | 4 |
| 5 | 二氧化碳 | CO2 | 0~20% | 5 |
| 6 | 氯化氢 | HCl | 0~200ppm | 6 |
| 7 | 氟化氢 | HF | 0~150ppm | 7 |
| 8 | 一氧化二氮 | N2O | 0~300ppm | 8 |
| 9 | 氨气 | NH3 | 0~200ppm | 9 |
| 10 | 甲烷 | CH4 | 0~1000ppm | 10 |
| 11 | 乙炔 | C2H2 | 0~15ppm | 11 |
| 12 | 乙烯 | C2H4 | 0~50ppm | 12 |
| 13 | 乙烷 | C2H6 | 0~15ppm | 13 |
| 14 | 丙烯 | C3H6 | 0~15ppm | 14 |
| 15 | 丙烷 | C3H8 | 0~50ppm | 15 |
| 16 | 苯 | C6H6 | 0~50ppm | 16 |
| 17 | 甲苯 | C7H8 | 0~50ppm | 17 |
| 18 | 乙苯 | C8H10 | 0~50ppm | 18 |
| 19 | 苯乙烯 | C8H8 | 0~50ppm | 19 |
| 20 | 水 | H2O | 0~30% | 20 |

2.7.2分析软件需同时显示全部标定组分浓度、大气压力、气体室温度、气体室压强、氧化锆测试结果、测量数据的地理位置信息；

2.7.3测量时间可选，可进行无人值守的连续测量；

2.7.4分析仪应具有存储功能，应可连续测量及定时测量两种测量方式。可设定单个样品测量时长；可存储测量光谱图，可显示时间-浓度趋势图；可按分钟保存测量数据，具有计算平均值的功能，能计算并显示5min、10min、15min、1h 均值；可查询干涉图高度、光源强度以及样品室温度等参数；

2.7.5能够进行未知气体的自动查找和判定；

2.7.6能进行ppm与mg/m3以及干、湿气体浓度的测量及转换；

2.7.7用户可根据需要远程查看设备工作状态和测试数据，对设备数据进行下载制作报表；

▲2.7.8分析仪应可连接便携式打印机现场打印测量结果；打印内容应至少包括测量时间、设备型号、设备编号、化合物名称、化合物浓度及单位、分钟储存数据及平均值计算结果，并具备原始记录防伪功能（需提供打印条实物照片证明并加盖投标人公章/电子签章）；

▲2.7.9分析仪应具有一键快速创建求助文件的功能，以便用户发送分析仪使用状态至厂家进行远程支持（需提供设备检测/校准证书或检测报告扫描件证明并加盖投标人公章/电子签章）；

▲2.7.10具备日志功能：记录登入操作、核查校准、测量分析、报警信息等信息（需提供软件操作界面截图证明并加盖投标人公章/电子签章）；

3.单套配置要求

3.1分析仪主机1台；

3.2烟气采样系统1套；

3.3空气采样系统1套；

3.4可拆卸电池2块；

3.5便携箱1个；

3.6中文分析软件1套；

      - （二）大气采样器

1.设备用途：应用滤膜称重法捕集环境大气中的总悬浮微粒(TSP)和可吸入微粒(PM10)或细颗粒物(PM2.5)；用溶液吸收法采集环境大气、室内空气中各种污染性气体成份(SO2、NOx等)；也可应用于环境空气中VOCs的采样。

2.技术参数要求

2.1设备具有5气路同时采样功能，每路采样流量分别设置并独自恒流控制；

2.2设备可同时作为四路环境空气采样器和颗粒物采样；也可设置任意单路采样；

2.3设备采样流量自动控制：采用高精度电子流量计，自动补偿因为电压波动和阻力、温度变化引起的流量变化；

▲2.4主机采用引风式环境温度检测模块，大幅减小环境温度测量误差，进一步提高流量准确度（需提供实物照片证明文件并加盖投标人公章/电子签章）；

2.5主机自动计算累计采样体积，并同时根据气压、温度换算参比采样体积或标况采样体积；

2.6主机采样过程停电自动保存工作数据，来电后可恢复采样；

▲2.7主机采用宽温高亮OLED显示屏，适用于-40℃高寒环境（需提供证实物照片和显示屏规格书证明文件加盖投标人公章/电子签章）；

2.8可以实现即时采样、定时采样、间隔采样等多种采样模式；

2.9大气压可输入和测量，适于低压环境使用；

2.10内置锂电池和充电管理模块，锂电池充电线和设备供电线合二为一，使用更方便；

2.11内置蓝牙模块，可连接便携式蓝牙打印机打印数据；

2.12提供USB接口，可将采样数据文件导出，同时支持升级设备主板程序；

2.13采样头采用铝合金材质，抗静电吸附。

3.技术指标要求

3.1颗粒物采样流量：（15~120）L/min，分辨率0.1L/min，准确度不超过±5%；

3.2大气采样流量：两路(0.1～1.0）L/min，两路（10～200）mL/min，分辨率0.01L/min，准确度不超过±5%；

3.3流量计前温度：（-30~99）℃，分辨率0.1℃，准确度不超过±2.5℃；

3.4流量计前压力：（-45~0）kPa，分辨率0.01kPa，准确度不超过±2.5%；

3.5恒温控制：（15~30）℃，分辨率0.1℃，准确度不超过±2℃；

3.6大气压：（60~130）kPa,分辨率0.01kPa,准确度不超过±500Pa;

3.7数据存储：不低于9999组；

3.8内置锂电池容量：不低于15Ah；

3.9工作时间：不低于5小时。

4.单套配置要求

4.1主机（含包装）1台；

4.2 TSP/PM10/pm2.5采样头1套；

4.3三脚支架1个；

4.4防倒吸干燥筒1套；

4.5挂架2个；

4.6校准证书1份。035125092814526063

（三）便携式非甲烷总烃测定仪

1.设备用途：测定有组织和无组织总烃、甲烷和非甲烷总烃。满足国家标准《HJ 1332-2023固定污染源废气　总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定　便携式气相色谱-氢火焰离子化检测器法》及国家标准《HJ1012- 2018环境空气和废气总烃、甲烷和非甲烷总烃便携式监测仪技术要求及检测方法》。

2.技术参数要求

▲2.1整机重量：≤5.5Kg（需提供设备检测/校准证书或检测报告扫描件证明并加盖投标人公章/电子签章）；

▲2.2主机配置一体化内置发生器，所需气体由内置发生器产生，内置发生器以纯水为原料，即产即用，非传统氢气钢瓶和固态金属氢化物装置，无需反复拆装（需提供设备检测/校准证书或检测报告扫描件证明并加盖投标人公章/电子签章）；

▲2.2.1氢气气源：设备的氢气由设备内置发生器产生，用作设备载气以及燃烧气（需提供设备检测/校准证书或检测报告扫描件证明并加盖投标人公章/电子签章）；

▲2.2.2氧气气源：设备的氧气由设备内置发生器产生，用作设备助燃气（需提供设备检测/校准证书或检测报告扫描件证明并加盖投标人公章/电子签章）。

2.3工作条件

2.3.1电源条件：支持DC12V或者220V供电模式，内置电池，运行时间≥4h；

2.3.2环境温度：-10℃～45℃。环境湿度：5%～95%。

2.4甲烷采用色谱柱分离后检测，总烃直接检测的方法，非甲烷总烃通过差减法进行计算得出。

2.5进样阀

2.5.1配置自动进样阀，可自动序列运行；

2.5.2工作压力：0.1psi～200psi；

2.5.3各进样端口由各控制器独立控制；

2.5.4气动转阀或膜阀膜片：使用寿命长，不受颗粒物干扰，可定期更换膜片；

2.5.5气动转阀或膜阀耐高温设计：承受温度≥180℃，以适应固定源温度较高的现场使用；

2.5.6量程：0-100ppm，0-2000ppm，0-30000ppm（支持定制化）。

2.6电磁阀

2.6.1采用优质电磁阀进行驱动，确保使用稳定；

2.6.2最佳使用环境温度：-10℃～45℃；

2.6.3快速开关，预热时间≤15min；

2.6.4使用寿命：10万次。

2.7检测器

2.7.1FID检测器包含电子流量或压力控制模块；

2.7.2 FID检测器，具有火焰温度判断和熄火保护功能；

2.7.3高精度电子流量/压力控制、适配于填充柱；

2.7.4高灵敏度氢火焰离子化检测器，检出限：非甲烷总烃≤0.2mg/m3；

2.7.5分析周期：≤2min（非甲烷总烃）。

2.8辅助EPC控制模块

2.8.1微通道气路集成板，保证气体压力控制的准确和精度；

2.8.2优质微型比例阀和压力传感器，确保流量的精准控制；

2.8.3具有自动温度补偿功能，确保压力的准确度；

2.8.4压力控制精度≤0.001psi；

2.8.5 EPC流量控制模块，直接连接主板，采用闭环设计。

2.9保留时间重复性可达到或优于1%，数据重复性可达到或优于1%；

2.10设备支持提前预热功能，到达现场立即检测，有定位功能。

2.11软件

2.11.1中文版本（包括色谱主机的控制和数据采集）；

2.11.2具有多数据点对比重复分析、批处理功能、自动设备控制、执行校正及输出报告；

2.11.3强大的后处理功能，可支持历史数据查看、APP支持定制化等功能；

2.12设备可实现监测数据的实时无线上传功能；

2.13支持无线连接至主机方便远程操控；

2.14可配置低、中、高几种量程，其它量程可选；内置多量程标准曲线，可快速选用适合样品浓度量程的标准曲线，方便现场直接调用；

2.15电池电量可视化显示；

2.16设备可实现监测数据的实时无线上传功能；

2.17设备内部所有电路板采用安全电压供电DC12V；

2.18样品采集：可全程伴热采样，伴热温度可调，120-180℃可调。

2.19配套单元

2.19.1配套可充电锂电池不小于DC12V ，充满续航时间≥4h,且电池具有休眠低功耗，充满电后保证电池存放一年以上不亏电；同时可外接市电运行；

▲2.19.2无需配套气瓶，设备自带氢氧发生器一次加水可连续产氢≥20h（需提供设备检测/校准证书或检测报告扫描件证明并加盖投标人公章/电子签章）；

2.19.3设备具备FID火焰状态的检测装置；

2.19.4设备具备样气恒湿装置处理技术，能保证采样的精确性以及数据的有效性；

▲2.19.5操作终端防护等级不低于IP67（需提供设备检测/校准证书或检测报告扫描件证明并加盖投标人公章/电子签章）；

2.20停电检测与报警

2.20.1机箱内集成配备超级电容停电告警装置，当停电或断电时，以短信或电话方式通知用户；

2.20.2停电报警装置须采用有区别于传统电池的超级电容技术，无电池使用寿命的限制。

（四）便携式多种气体检测仪

1.设备用途：符合《环境空气 氯气等有毒有害气体的应急监测 电化学传感器法》（HJ872-2017）应急情况下采用定性和半定量监测有毒有害气体。

2.技术参数要求

▲2.1设备取得防爆认证，可应用于防爆场所，防爆标志不低于Ex ib IIB T4 Gb；(需提供相关证书扫描件并加盖投标人公章/电子签章)；

2.2可原地平放检测，也可肩背移动检测；

2.3大容量收纳箱体，无需多余配件箱，方便现场快速开展检测；

2.4配置平板电脑，WIFI通讯，便于远距离操控；

2.5支持危险源和敏感地点信息录入，现场快速查询周边应急资源库；

2.6自动显示所测气体的化学性质、紧急处理方式、急救措施、可能的干扰气体等信息；

2.7危险气体自动预警并提示处置措施，数据报表自动生成；

2.8多种报警形式，可独立设置STEL、TWA、MAC报警值；

▲2.9设备主机可具备同时安装不少于20种有毒有害气体传感器，现场无需更换传感器（需提供设备实物照片或设备软件设置界面照片证明并加盖投标人公章/电子签章）；

2.10可选配PID传感器，用于检测挥发性有机化合物；

2.11可选配激光颗粒物检测单元，实时检测颗粒物浓度；

2.13触摸彩屏≥5寸，操作简单便捷；

2.14蓄电池供电，持续供电时间≥8h；

2.15支持U盘升级、数据导出和打印。

▲2.16国家强制检定的检测单元（O2/H2S/SO2/NO/CO/CO2/CH4）(需提供计量器型式批准证书扫描件并加盖投标人公章/电子签章）；

3.技术指标要求

3.1传感器模块可选配种类及量程（种类、量程可定制）

| 传感器名称 | 化学式 | 参数范围 | 分辨率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 氧 气 | O2 | (0-30）%Vol | 0.1%Vol |
| 臭 氧 | O3 | (0-5)ppm | 0.01ppm |
| 氢 气 | H2 | (0-1000)ppm | 0.1ppm |
| 氯 气 | Cl2 | (0-50)ppm | 0.01ppm |
| 氟 气 | F2 | (0-1)ppm | 0.01ppm |
| 一氧化氮 | NO | (0-250)ppm | 0.1ppm |
| 二氧化氮 | NO2 | (0-20)ppm | 0.01ppm |
| 一氧化碳 | CO | (0-1000)ppm | 0.1ppm |
| 二氧化碳 | CO2 | (0-5000)ppm | 1ppm |
| 二氧化硫 | SO2 | (0-20)ppm | 0.1ppm |
| 二氧化氯 | ClO2 | (0-50)ppm | 0.01ppm |
| 氨 气 | NH3 | (0-100)ppm | 0.1ppm |
| 氯化氢 | HCl | (0-30)ppm | 0.01ppm |
| 氟化氢 | HF | (0-10)ppm | 0.01ppm |
| 硫化氢 | H2S | (0-100)ppm | 0.1ppm |
| 氰化氢 | HCN | (0-30)ppm | 0.01ppm |
| 磷化氢 | PH3 | (0-5/20)ppm | 0.01ppm |
| 砷化氢 | AsH3 | (0-1)ppm | 0.01ppm |
| 锗 烷 | GeH4 | (0-50)ppm | 0.01ppm |
| 乙 烯 | C2H4 | (0-1500)ppm | 1ppm |
| 甲 烷 | CH4 | (0-100)%LEL | 1%LEL |
| 硅 烷 | SiH4 | (0-50)ppm | 0.01ppm |
| 环氧乙烷 | C2H4O | (0-20)ppm | 0.01ppm |
| 甲 醛 | HCHO | (0-10)ppm | 0.01ppm |
| 光 气 | COCl2 | (0-1)ppm | 0.01ppm |
| 硫 醇 | TBM | (0-10)ppm | 0.01ppm |
| 四氢噻吩 | THT | (0-12.7)ppm | 0.01ppm |
| 可燃气体 | LEL | (0-100)%LEL | 1%LEL |
| PID检测器 | VOC | (0-10000)ppm | 1ppm |
| PID检测器 | VOC | (0-2000)ppm | 0.1ppm |
| PID检测器 | VOC | (0-200)ppm | 0.01ppm |
| PID检测器 | VOC | (0-20)ppm | 0.001ppm |
| 碳 氢 | CH | （0-5）%Vol | 0.01%Vol |

- 4.单套配置要求

- 4.1便携式主机1台；

- 4.2检测模块（在传感器模块选配种类中可任选8种气体配置）1套；

- 4.3防爆手操器1个；

- 4.4电源适配器1个；

- 4.5探针以及其他随机备品备件1套；

- 4.6使用说明书1份

（五）自动烟尘（气）测试仪

1.设备用途：用于采集固定污染源排气中的颗粒物和烟气成份；自动测量烟气动压、烟气静压、流速、流量计前压力、流量计前温度、烟气温度、含湿量、烟气浓度等参数。

2.技术参数要求

2.1设备内置弹性气容，可实现流量超低流速的稳定控制与跟踪；

2.2含湿量兼容干湿球法和阻容法两种测量模式，并支持有线和无线双通信模式；

2.3具有烟尘测量、烟气分析、烟气采样同步运行功能；

2.4工况测量模块前置到烟枪末端，支持有线和无线双通信模式；

▲2.5气体过滤及储水装置透明式设计，能直观看到过滤器及存水状态，方便维护（需提供实物照片证明文件扫描件并加盖投标人公章/电子签章）；

▲2.6设备具有排水功能（需提供实物照片证明文件扫描件并加盖投标人公章/电子签章）；

▲2.7具备彩色触摸屏和物理按键，物理按键可快捷切换烟尘测量、烟气分析、烟气采样，具有功能状态指示灯（需提供实物照片证明文件扫描件并加盖投标人公章/电子签章）；

2.8主机配备蓝牙打印机，支持有线打印和无线打印；

2.9支持交、直流两种供电方式，可选配内置锂电池组，适配器可以设备供电和电池充电；

▲2.10锂电池组有独立电池仓，可插拔更换，电池自带电量显示，具有快捷充电接口（需提供实物照片证明文件扫描件并加盖投标人公章/电子签章）；

2.11可以直接给取样管或含湿量检测器供电；

2.12故障自检功能，气密性自动检测功能，防倒吸功能，采样过程停电记忆功能；

2.13内置定位模块，实现定位和日期时钟自动授时功能；

2.14具有含湿量检测数据及烟气误差检测数据单独存储。

3.技术指标要求

3.1烟尘采样技术指标

3.1.1采样流量：(0～110)L/min，分辨率0.1 L/min，准确度不超过±5%

3.1.2烟气动压：(0～2000)Pa，分辨率1Pa，准确度不超过±2%FS；

3.1.3烟气静压：(-30～＋30)kPa，分辨率0.01kPa，准确度不超过±4%FS；

3.1.4大气压：(60～130)kPa，分辨率0.01kPa，准确度不超过±500Pa；

3.1.5烟气温度：(0～500)℃，分辨率0.1℃，准确度不超过±3℃；

3.1.6采样泵负载能力：≥60L/min(阻力为20kPa时)；

3.1.7数据存储能力：烟尘文件、烟气文件、工况文件均不小于9000组。

3.2烟气分析技术指标（电化学法）

3.2.1 O2：(0～30)%，分辨率：0.1%，示数误差：不超过±5.0%；

3.2.2 SO2：(0～286)mg/m3，分辨率：1mg/m3，示数误差：不超过±5.0%；

3.2.3 SO2：(0～5700)mg/m3，分辨率：1mg/m3，示数误差：不超过±5.0%；

3.2.4 NO：(0～1300)mg/m3，分辨率：1mg/m3，示数误差：不超过±5.0%；

3.2.5 NO2：(0～200)mg/m3，分辨率：1mg/m3，示数误差：不超过±5.0%；

3.2.6 CO：(0～5000)mg/m3，分辨率：1mg/m3，示数误差：不超过±5.0%。

4.单台主机 配置：

4.1主机1台（配O2\SO2\NO\NO2\CO5个传感器）；

4.2主机铝箱1个；

4.3附件铝箱1个；

4.4电源适配器1套；

4.5高效气水分离器1个；

4.6便携式蓝牙打印机1套；

4.7双肩背包1个；

4.8干湿球含湿量取样管1支；

4.9烟气预处理器2支；

4.10烟尘多功能取样管1支；

4.11 SO2干扰测试报告1份；

4.12校准证书1份。

（六）紫外烟气分析仪

1.设备用途：采用紫外吸收法测定固定污染源排气中的SO2、NO、NO2，电化学法测O2等成分，满足标准《固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法》（HJ1131—2020）、《固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法》（HJ1132—2020）、《固定污染源废气 一氧化碳的测定 定点位电解法》（HJ973—2018）等标准中的相关要求。

2.技术参数要求

2.1设备性能应满足《固定污染源烟气（二氧化硫和氮氧化物）便携式紫外吸收法测量设备技术要求及检测方法》（HJ 1045—2019）相关要求；

▲2.2 SO2、NO、NO2采用热湿法测试原理，采样口至检测气室全程加热，从烟道中抽取烟气后直接进入检测气室；O2采用冷干法测试原理，电化学传感器前有烟气冷凝除湿装置（需提供设备内部烟气冷凝除湿装置照片证明并加盖投标人公章/电子签章）；

▲2.3整机结构一体化结构，无需手操器，取样管、采样泵、冷凝除湿装置、分析单元、显示屏、内置电池等一体式集成，整机重量小于5kg（含电池），内置电池可支持测量结束断电后反吹清洗气室及采样气路（需提供反吹界面照片证明并加盖投标人公章/电子签章）；

2.4取样管采用双层真空隔热设计，便于手持，长度不低于1m，加热及保温温度120～160℃内可设、可调。取样管前端有颗粒物多级过滤器单元，用户可自行更换，所有过滤芯应可清洗并重复使用，若不能重复使用应提供2年测量所需的耗材数量；

▲2.5开机预热时间小于20分钟，预热温度低于设定值时，无法进入测量界面，内置流量传感器，可检测并显示采样流量，可在同一页面显示所有检测项目，可调整气体浓度单位（ppm、mg/m3）（需提供测量界面照片证明，界面应显示采样流量、所有检测项目、浓度单位，并加盖投标人公章/电子签章）；

▲2.6可通过计算显示NOx，可自行设定基准氧，并根据设定结果自动计算折算浓度（需提供测量结果界面照片证明，界面应显示检测项目、实测浓度、折算浓度，并加盖投标人公章/电子签章）；

▲2.7可设定总测量时长、单个样品测量时长、样品间测量间隔等，自动保存测量结果并可后续完整调阅；数据调阅时可根据用户设置自动计算1—60分钟测量结果的均值；所有测量结果及计算结果均可打印。内部存储数据不低于5000组，可按文件号、日期范围查询数据，可通过USB等通讯接口将测量及计算结果输出至外部储存介质，配蓝牙打印机（需提供按日期查询界面照片及打印数据小条照片证明，并加盖投标人公章/电子签章）。

3.技术指标要求（需提供所投型号产品计量器具型式批准证书（CPA）扫描件佐证，证书认证项目应至少包括SO2、NO、NO2、CO、O2，且所认证项目技术指标需满足下表要求，并加盖投标人公章/电子签章）

| 项目 | 参数范围 | 原理 | 示值误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 0～1000mg/m3 | 紫外 | ≤±3% |
| NO | 0～1000mg/m3 | 紫外 | ≤±3% |
| NO2 | 0～200mg/m3 | 紫外 | ≤±3% |
| NH3 | 0～150mg/m3 | 紫外 | ≤±5% |
| O2 | 0～25% | 电化学 | ≤±5% |
| 含湿量 | 0～40vol% | 阻容法 | 水分≤5vol%时，绝对误差≤±1vol%；水分>5vol%时，相对误差≤±20% |

4.单套配置要求

4.1主机1台（内置SO2、NO、NO2、O2传感器）；

4.2皮托管组件1套；

4.3高温探针1根；

4.4电源适配器1套；

4.5连接管1套；

4.6蓝牙打印机1个。

（七）红外热成像气体检测仪

1.设备用途：针对挥发性有机气体（VOCs）的非接触式检测设备，以图像形式对泄漏源进行快速、准确定位，可在安全距离以外定位取证和排查泄漏隐患。

2.技术参数要求

2.1成像方式：红外、可见光、高灵敏热成像；

2.2探测器：中波制冷型高灵敏度探测器，热灵敏度高；

2.3探测模式：高灵敏度模式，探测微小气体泄漏；

2.4模式切换：可多模式切换，智能化操作，可满足不同场景工作需求；

▲2.5设备应内置不可拆卸激光指示器，指示为红色，激光波长为650nm,激光辐射安全等级为CLASS Ⅱ（需提供设备检测/校准证书或检测报告扫描件证明并加盖投标人公章/电子签章）；

▲2.6测距模块：设备应内置不可拆卸激光半导体测距模块，应能探测到905nm的激光，激光辐射安全等级为Class Ⅰ,应可在屏幕上显示距离信息；测距量程应为（5～1100）m；分辨率应不低于0.1m,精度应不超过±1m（需提供设备检测/校准证书或检测报告扫描件证明并加盖投标人公章/电子签章）；

2.7铝制外壳：全铝制外壳，强度高，散热性能好；

2.8旋转式设计：手柄、取景器、显示器可旋转式设计，便于各种复杂工况下多角度检测；

2.9不小于5寸液晶触摸屏，高质量显示微小细节及温差；

▲2.10温度测量：设备测温点应不少于10个，测温区域不少于5个（每个区域可显示最高温、最低温、平均温），应具备线测温和温度报警功能（需提供设备检测/校准证书或检测报告扫描件证明并加盖投标人公章/电子签章）；

▲2.11可拆卸锂电池，续航超过4小时（需提供设备检测/校准证书或检测报告扫描件证明并加盖投标人公章/电子签章）；

2.12语音注释：语音记录，随图像一同存储；

2.13内置GPS模块，实时准确定位；

2.14激光指示：有激光指示，关联红外图像与实际目标；

2.15激光测距：屏幕显示与目标物体的距离信息；

2.16通过国家防爆认证，可应用于防爆和非防爆场合；

▲2.17防爆等级不低于Ex ic IIC T4 Gc(需提供相关证书扫描件并加盖投标人公章/电子签章)；

2.18可选配通过WIFI连接防爆手操器，可对红外热成像气体泄漏检测仪图像远程传输并可以进行远程控制；

2.19防护等级：不低于IP56；

▲2.19设备可与氢火焰离子化检测设备进行数据通讯，可实时显示测量设备的定量数据，并可对测量的数据进行保存回看（需提供设备检测/校准证书或检测报告扫描件证明并加盖投标人公章/电子签章）；

2.20电池电压低报警功能：电池连续使用时间≥4小时，具有电量报警、自动关机或自动息屏功能；

2.21可检测气体至少包含：甲烷、乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、环氧乙烷、溴甲烷、溴乙烷、氯甲烷、1-己烷、乙烯、丙烯、异戊二烯、异丁烯、1,3-丁二烯、苯、甲苯、二甲苯、三甲苯、对二甲苯、乙苯、苯乙烯、1,2-二甲苯、甲醇、乙醇、异丙醇等多种常见的挥发性有机气体。

3.单套配置要求

3.1红外主机1台；

3.2红外镜头1套；

3.3安全防护箱1个；

3.4电池2块、充电器1个；

3.5读卡器及数据线1套；

3.6辅件1套；

3.7合格证1份；

3.8说明书1份；

3.9三脚架1个。

（八）全自动挥发酚分析仪

1.技术参数要求

1.1测量方法：挥发酚：4-氨基安替比林分光光度法（HJ503-2009、GB/T5750.4-2006、GB8538-2022）

1.2适用水样类型：地表水、地下水、饮用水、工业废水和生活污水、工业废水、饮用天然矿泉水、生活饮用水及其水源水。

1.3多功能含进样一体式主机

▲1.3.1含自动进样、自动加蒸馏液、自动蒸馏、自动转移馏出液、自动萃取、自动测量、自动清洗、自动排放等多种功能为一体，自动进样位即萃取位（需提供整套设备含蒸馏仪实物照片并加盖投标人公章/电子签章）；

1.3.2自动进样萃取技术：自动进样，自动加试剂，自动萃取和反萃取，自动进样测量，可连续测量水样，无需人工操作；

1.3.3设备采用高精度注射泵，进样、试剂注射、萃取、分离自动完成，自带反冲洗功能，无交叉污染；

1.3.4样品架，可兼容100-350ml的水样瓶，不同项目测量无需更换盘架，可升级阴离子表面活性剂项目；

1.3.5软件内置多种标准方法，适配不同分析需求，在软件内可自行切换；

▲1.3.6蠕动泵自动开闭：测量前蠕动泵自动闭合，避免因人工操作失误导致样品没有转	移，测量失效，测量结束蠕动泵自动打开，避免泵管长期夹住导致泵管失去弹性无法工作，使用寿命减少（需提供实物照片并加盖投标人公章/电子签章）；

1.3.7自动配制标液，自动做工作曲线，自动绘制标准曲线，提高实验效率，标准母液自动比例稀释，符合国标要求8个标准浓度点，且线性系数＞0.999，保证标线数据准确性；

1.3.8全过程密闭无毒式操作：废水自动排放，有毒有机试剂自动收集，避免了有毒试剂对人体的伤害；

1.3.9紧急样品可中途加样，标记优先样品，对于标记优先样品优先测量；

1.3.10根据国标要求，试剂需在4℃以下冷藏保存，要求设备具备试剂低温冷藏功能；

▲1.3.11试剂计量：精密注射器，带细分刻度，便于客户观察抽取试剂的有效体积（需提供设备实物照片或检测/校准证书扫描件等证明并加盖投标人公章/电子签章）；

▲1.3.12采用十二通切换阀和精密注射器配合（提供多通阀4000万次以上寿命测试报告扫描件并加盖投标人公章/电子签章）；

▲1.3.13设备可直接接入无人实验室，无需升级改造硬件（需提供实物照片并加盖投标人公章/电子签章）。

1.4自动蒸馏系统

1.4.1加热方式：采用碗状远红外陶瓷加热炉，红外线辐射加热（无明火加热、防水），加热过程更加安全稳定，导热效果更佳，单孔加热功率：0-800W(单孔可调），配置隔热防护罩防止热量；

1.4.2智能终点控制系统：采用压力称重传感器控制蒸馏终点，可任意设置蒸馏体积重量，自动停止加热，整个实验过程无需人员看守，自动化程度高；

1.4.3带有防过量截止阀，实现自动精确定量，定量范围：1-999g（ml）

1.4.4清洗系统：冷凝管与蒸馏烧瓶采用全玻连接，连接外采用磨口；实验结束后可对冷凝管实现一键反吹冲洗功能，更换方便快捷智能化程度高；

1.4.5冷却系统：采用封闭式内循环回流系统，风冷+水冷（内置压缩机制冷）双重制冷方式，无需外接冷却水源，适合大批量样品连续工作;

1.4.6防倒吸系统：设有仿真空电磁阀，自动识别瓶内压力，具有蒸出液防倒吸功能；

1.4.7接收装置：和主机连接，可自动转移馏出液

1.4.8内循环水箱一键自动加水，水箱水满后具有自动停止功能；

1.4.9蒸馏瓶安装简单，可定期手工拆卸清洗。

2.技术指标要求

2.1测量流程：样品自动进入蒸馏瓶、自动加试剂、自动蒸馏、自动收集馏出液、自动转移、自动萃取、自动测量、自动排放、自动清洗，全流程无需人工参与。

▲2.2蒸馏位：≥6位（需提供实物照片并加盖投标人公章/电子签章）；

▲2.3样品数量：≥55位（需提供实物照片并加盖投标人公章/电子签章）；

2.4测量范围：0.0003-2.5mg/L；

2.5检出限：地表水（蒸馏萃取法）：0.0003mg/L，废水（直接光度法：0.01mg/L）；

2.6准确度：＜2%；

2.7精密度：RSD≤3%；

2.8回收率：＞95%；

2.9线性系数：＞0.999，自动配置工作曲线；

2.10水样用量：萃取法250mL；直接法50ml。

3.单套配置清单

3.1全自动挥发酚含进样一体式主机1台；

3.2蒸馏系统1台；

3.3数据处理装置1套；

3.4标准配件及耗材（含1年）1套。

（九）全自动BOD5分析仪

1.设备用途：应用用于污水、废水、地表水、地下水等样品中BOD5的自动检测，符合水质五日生化需氧量（BOD5）的测定稀释与接种法HJ 505-2009。

2.技术参数要求

▲2.1同时放置样品瓶容量≥60个，300 mL测试瓶（需提供设备实物照片证明并加盖投标人公章/电子签章）；

2.2测试速度：≥40个样品/每小时（理想状况下）；

2.3移动机械装置：带安全保护的XYZ三维移动；

2.4包括溶解氧仪和膜氧电极

2.4.1内置搅拌器，保证测量时样品均匀；

2.4.2搅拌时间可自定义；

2.4.3能自动清洗溶解氧电极，清洗时间可自定义，防止样品间交叉污染。

2.5计算机控制的自动BOD瓶盖的开盖/关盖电爪，不采用空压机控制开关的机械手，在开/关瓶盖动作夹住瓶盖同时固定样品瓶身，防止在打开/关上瓶盖时样品瓶震荡导致样品溶液溢出；

2.6计算机控制的自动移动导轨，机械臂、夹具、电抓、弹簧定位底座等；

2.7稀释泵机组：用于自动添加稀释水，流速≥360ml/min，有液位探测器，确定稀释液等添加完成；

2.8高精度针筒式稀释器，配合九通阀可自由切换添加物质，用于自动添加ATU硝化抑制剂和/或自动接种/或样品转移（自动进样），可自定义添加量；

2.9稀释器能完成稀释水的自动配置，爆气，不用手工配置及爆气；

2.10在定过程中，水样中溶解氧过高、过低都有对应的前处理方案。曝空气或者氮气可选择，时间可根据水样不同溶解氧值进行区别化设定曝气时间。

2.11计算机软件控制系统：

2.11.1模块化的数据采集和设备控制系统；

2.11.2实时结果显示；

2.11.3分析程序可根据需要设置预设启动、自动关机和按时间间隔分析；

2.11.4每个样品独立计时,连续几天采样可以放在一个程序中分批次自动测定；

▲2.11.5可设置延时启动，延时时间可自定义，等待一定时间后自动开始测试，以便样品达到20℃+/-2℃后进行测试。若样品测定时不在20±2℃范围内会测定下一个样品，待所有样品测定结束会从新测定之前不在温度范围的样品（需提供软件界面截图证明具有延时启动功能，并加盖投标人公章/电子签章）；

2.11.6内置在线恒温箱功能，测量初始的溶解氧值后自动在20℃恒温系统内培养并自动测量5日后溶解氧值，无需把样品取出转移至外部培养箱，五天培养结束后设备再开机测量，全程自动化。内部温度每5分钟记录一次，便于溯源；

2.11.7当样品量大于可容纳数量时，可以将已测试DO1的样品，转移至其他培养箱培养，待到达培养时间后，再次转移入设备进行测试DO2，再自动计算BOD5；

2.11.8样品数据实时显示，实时记录，包括测试时间，测试温度等，可以进行追溯分析；

2.11.9内置红外探头，可通过网络远程监控，视频自动存储5天便于回放查看；

2.10带手机客户端，可远程接收，查看数据；

2.11稀释水与清洗水与样品培养区域隔离，分成上下两层，全部20℃恒温设计。设计有20L容量的稀释液桶与20L容量的清洗液桶，保证测量的准确以及一致性；

▲2.12样品瓶盖具有防止水封消失装置，在5天的培养过程中不需要增加水封（需提供样品瓶盖具有防止水封消失装置的实物图证明并加盖投标人公章/电子签章）。

2.13溶解氧膜电极规格

2.13.1范围：0.00-6000.0mg O2/liter；

2.13.2检出限：0.5mg O2/liter；

2.13.3相对精度：±0.2mg/L（≤20mg/L），±1%（＞20mg/L）。

3.单套配置要求

3.1全自动BOD5检测仪主机1台；

3.2带水封盖的溶解氧瓶80个；

3.3溶解氧测定电极1支；

3.4 20L稀释水桶2个；

3.5清洗泵蠕动泵管1米。

（十）全自动氰化物分析仪

1.设备用途：设备采用具有进样模块，转移模块，蒸馏模块，反应模块，比色模块互相配合全自动完成水中氰化物的测定，满足标准《水质 氰化物的测定 容量法和 分光光度法》（异烟酸-巴比妥酸分光光度法）（HJ484-2009）。

2.技术参数要求

2.1设备进样模块样品位数不少于40位，蒸馏模块位数不少于6位，反应模块位数不少于10位；

2.2注射泵重复7次注射25ml重量法称重： RSD＜0.05%，重复7次注射2.5ml重量法称重：RSD＜0.5%；

▲2.3安全作业要求：（1）机械臂有撞针报警功能，设备运行过程中若发生机械碰撞，设备可自动停止并报警。（2）注射泵有报警功能，管路堵塞能自动报警，未抽取到试剂会自动报警。做样前会提示试剂用量。（3）多通道陶瓷旋转阀在旋转不到位时，软件会立即报警，并停止运行（需提供相应的软件报警界面截图证明并加盖投标人公章/电子签章）；

▲2.4采用高精度注射泵进行加液，确保加液准确度，设备采用9通道陶瓷旋转阀和注射泵，两者可直接相接，中间无需管线连接。9通道陶瓷旋转阀和注射泵安装的位置在无需拆开螺丝钉的情况下清晰可见，方便观察且方便维护和更换。为了避免机械部件运动影响测量的准确性，注射泵及9通阀不能安装在测量主机上（需提供实物照片证明文件扫描件并加盖投标人公章/电子签章）；

▲2.5注射泵使用寿命不低于400万次（需提供设备检测/校准证书或检测报告扫描件证明并加盖投标人公章/电子签章）；

2.6设备可自动进行标准曲线配制，线性≥0.9998；

2.7设备反应模块具有恒温控制功能：可根据客户需求进行恒温显色，保证30℃恒温显色10min；

▲2.8多通道旋转阀使用寿命不低于3500万次（需提供设备检测/校准证书或检测报告扫描件证明并加盖投标人公章/电子签章）。

3.技术指标要求

3.1测量方法：异烟酸-巴比妥酸分光光度法；

3.2适用水样：地表水、生活污水、工业废水；

3.3样本位数：≥40位；

3.4蒸馏位数：≥6位；

3.5显色反应位数：≥10位 ；

3.6测量范围：0.001-0.45mg/L；

3.7检出限：≤0.001mg/L；

3.8重现性：RSD＜5%；

3.9准确度：±5%；

3.10光谱带宽：2nm；

3.11波长准确度：0.5nm；

3.12波数重复性：0.2nm。

4.单套配置要求

4.1全自动氰化物测定仪主机1台；

4.2全自动进样器1台；

4.3全自动蒸馏模块1台；

4.4全自动比色模块1台；

4.5软件操作系统1套；

4.6数据处理装置1套；

（十一）ICP-MS自动进样器

1.技术参数要求

1.1自动进样器用于提升样品通量和节约分析时间；

1.2设备具备碰撞检测技术，可防止造成自动取样器探头损坏，如果进样器探头接触到一个有盖的样品瓶，有自动保护反应；

1.3样品架需采用耐强酸、强碱和高基体腐蚀性材质，使用寿命长，方便进行更换；

1.4 LED状态显示功能：方便查看自动进样器当前状态，如待机、运行或错误，方便查看和诊断设备状态；

1.5设备可通过独立软件控制，允许用户自定义取样参数，例如取样深度和取样速度等，或由分析软件进行直接控制，操作与切换简便；

1.6样品位数：不小于150位。

(十二) 声级计

1.技术参数要求

1.1符合标准：符合GB/T 3785.1-2010 /IEC61672-1：2013声级计1级、GB/T 3241-2010 /IEC 61260-1：2014滤波器1级标准；

1.2传声器：预极化测试电容传声器,灵敏度级：-28dB(以1V/Pa为参考0dB)

1.3频率范围：10Hz～20kHz；

1.4 Ａ/Ｄ位数：24位；

1.5采样频率：48kHz；

1.6本机电噪声：10dBA，15dBC，20dBZ；

1.7测量范围：A计权声级20dB～143dB； C计权声级25dB～143dB；Z计权声级30dB～143dB；C计权峰值声级60dB～146dB。

1.8时间计权：并行（同时）F、S、I；

1.9频率计权：并行（同时）A、C、Z；

1.10检波特性：真有效值数字检波；

1.11主要显示内容：可实时测量及显示9个以上测量指标、统计分布图、累积分布图、24小时分布图；

1.12主要测量功能：总值积分、统计积分、24小时自动监测、1/1 OCT分析；

1.13主要测量指标：Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等（注：x为A，C，Z；y为F，S，I；N为5，10，50，90，95）；

1.14 1/1 OCT分析功能：标称中心频率：16Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16kHz；主要测量指标：频带瞬时声压级(Lp)、频带最大声压级(Lmax)、频带最小声压级(Lmin)、频带等效连续声压级(Leq,T)

1.15数据存贮：16G内部存储，配64G TF卡；

1.6输出接口：AC（交流）、DC（直流）、IO扩展口、USB接口、4G、WIFI、蓝牙；

1.7日历时钟：每月误差小于1min，移除锂电池后时钟将丢失；

1.8电源：3.7V 10000mAh锂电池、9VDC外接电源（20W快充）,5小时内充满；

1.9测量时间：1s到96h任意设置；

1.10工作温度：-20℃～60℃；

1.11相对湿度：20%～90%。

2.单套配置要求

2.1主机1台（总值、统计、1/1OCT）；

2.2打印机1套；

2.3电池1套；

2.4三脚架1支。

（十三）便携式藻类分析仪

1.设备用途：设备用于野外现场定量检测蓝藻和总叶绿素。

2.技术参数要求

2.1分析叶绿素的总量，可以替代传统的化学分析方法。1.3 基于藻细胞的自然荧光特性；

2.2无需样本准备过程；

2.3设备可以沉入水中在水下检测。

2.4测量参数：总的叶绿素a、蓝藻叶绿素a浓度及密度、浊度；

2.5测量原理：基于藻类细胞中的自然荧光特性，依据藻类的特征光谱及其强度，对藻类进行定量分析；

2.6显示：显示屏和控制器集成在探头体上，探头无需电缆连接显示部分；

2.7检测技术：叶绿素荧光分类检测技术；

2.8激发光波长种类：每种激发光为单一波长（发光二级管或激光），且至少三种不同波长激发光用于检测叶绿素(不包括补偿激发光)；

▲2.9检测速度：约3S（需提供设备检测/校准证书或检测报告扫描件证明并加盖投标人公章/电子签章）；

2.8设备探头浸入被测水体,方便现场操作；

2.9波长：470nm/525nm/610nm；

2.10 刺激光数量：不小于3种不同波长的刺激光用于检测叶绿素（不含紫外补偿激励光）；

▲2.11叶绿素-a检测范围：0-500微克/升（需提供设备检测/校准证书或检测报告扫描件证明并加盖投标人公章/电子签章）；

2.12叶绿素分辨率：0.1微克（叶绿素）/升；

2.13浊度补偿：自动浊度补偿，0-200NTU；

2.14测量单元、显示单元、操作单元、传输单元一体化、内置充电电池；

2.15工作电压：110/230V-50/60Hz|12V DC；

2.16防护等级：IP68；

2.17采样温度：0-35℃；

2.18数据接口：USB；

2.19水深范围：0-10米；

2.20重量要求：1.3公斤，方便携带；

2.21尺寸要求：最长尺寸不大于50cm；

2.22数据存储：至少2000组内存。

3.单套配置要求

3.1设备主机1台；

3.2充电线1套；

3.3说明书1套。

（十四）液体工作站（无机）

1.设备用途：主要用于无机实验配液，同时具备固液样品配制，液液样品配制，样品稀释，样品分装，单标配制，混标配制，定量添加等液体处理功能，支持多级稀释。

2.技术参数要求

2.1具备方法建立保存调用功能：可以根据每个分析项目的需求，建立样品处理方法、标准曲线配置方法、混标配置方法等；

▲2.2设备舱体具有外罩，可防灰档尘，避免运行过程中外部环境带入污染；具备可视窗面，可实时观察设备运行状态，注射泵和多通阀安装位置在无需拆螺丝钉的情况下清晰可见（注射泵与多通阀直接相接，中间无管线连接，且注射泵和注射器可拆卸），方便后期保养维护（需提供设备实物照片证明并加盖投标人公章/电子签章，提供的照片要能够清晰看到注射泵和多通阀的结构和安装的位置）；

2.3每次运行完毕，可自动生成配置报告，便于实验室试剂管理和溯源；

2.4系统具备开机自检，自动诊断、自动报警功能，运行状态指示灯清晰可见，具备蜂鸣报警、设备状态报警等功能；

2.5系统软件具有混标配置，固液配置、标准曲线配置，自由分配（可模拟所有手工移液过程）等功能模块；

2.6满足元素分析（原子吸收、ICP、ICP-MS、原子荧光）、离子色谱法和分光光度法的标准方法要求，进行标准曲线配置、混标配置、添加试剂、定容、内标添加等。

2.7可建立多种不同类型的液体模型参数（水、酸性试剂、碱性试剂、有粘度的试剂），每一种参数独立运行，每种参数均可通过天平称重的方式（重量法）进行校准。

2.8废气排放装置：开机时废气排放自动开启。

▲2.9高精度三维RRZ转盘模式设计，故障率低，易维护；样品盘和加液机械臂都可旋转，在设备运行中两者可同时运行，最大程度提升设备运行效率（提供实物照片证明并加盖投标人公章/电子签章）；

2.10 100ml离心管位不低于8个，50ml不低于20个，15ml离心管位不低于30个，1.5ml进样瓶位不低于20个；

2.11样品针材质：镀四氟乙烯钢针、PEEK针和PE针可选；

▲2.12机械臂和盘转均有撞击报警功能，当发生撞击或者运行位置偏离时，设备自动报警，并停止运行（提供软件报警截图证明材料并加盖投标人公章/电子签章）；

2.13多通道陶瓷旋转阀使用寿命不低于3500万次；

2.14设备具有液体压力监控功能，当系统内流体压力过大时，系统自动报警；

▲2.15注射泵精度要求，重复7次注射10ml重量法称重RSD＜0.05%，重复7次注射2.5ml重量法称重RSD＜0.05%，重复7次注射0.1ml重量法称重RSD＜0.2%（需提供设备检测/校准证书或检测报告扫描件证明并加盖投标人公章/电子签章）；

2.16曲线配置方式：曲线上的点全部从同一个高浓度母液中吸取配置而成，非逐级稀释配置。

2.17混匀方式：吸吐混匀或吹气混匀；

2.18加样RSD: 500ul＜0.5%  20ul＜1%；

2.19加样准确度：＜0.5%（10ml标准液定容)；

2.20单点有效最大稀释倍数不小于10000倍（100ml定容）；

2.21完成5点标准曲线配制（定容50ml，并且曲线上所有点都从同一瓶母液中吸取）小于9分钟（包含洗针时间），且曲线线性r大于0.9995；

2.22注射器可选配：500ul，1ml，5ml，10ml。

3.单套配置要求

3.1全自动液体处理工作站1台；

3.2 10ml移液通道1个；

3.3 PE针1根；

3.4 15ml离心管50支；

3.5 50ml离心管25支；

3.6 100ml离心管8支；

3.7聚四氟乙烯清洗站1套；

3.8 1L塑料溶剂瓶1个，塑料废液桶1个。

（十五）浊度仪

1、设备用途：用于饮用水处理、废水处理、地表水、地下水检测等不同领域的浊度测量，设备符合HJ 1075-2019方法要求；

2.技术参数要求

2.1电源：设备：12VDC，3.4A；电源：100-240VAC，50/60Hz；

2.2操作环境：0~40℃；

2.3相对湿度：无冷凝，相对湿度5至95%；

3.技术指标要求

3.1光源：钨灯（400-600nm）；

3.2量程范围：0-4000NTU；

3.3测量模式：NTU，EBC；

3.4准确度：读数的±2% +0.01NTU（0-1000NTU时）；读数的±5%（1000-4000NTU时），基于福尔马肼一级标准溶液；

3.5分辨率：0.001NTU//EBC，在最低量程范围时；

3.6重复性：读数的±1%或者±0.01NTU/EBC，取大者；

3.7具有信号平均功能；

3.8采用比率测量技术，避免色度的干扰；

3.9读数模式：单次，连续，快速沉降模式（RST），信号平均模式，比率模式；

3.10响应时间：信号平均模式关闭状态为6.8 s；信号平均模式开启状态：14 s（10次测量取平均值）；

3.12人机交互：可外接U盘，打印机，键盘以及二维码扫描设备；

3.13数据存储：可存储至少2000个数据，包括测量读数、校准值、验证值；

3.14具有屏幕显示在线帮助指引，提示操作步骤；

3.15外壳防护等级：IP30，室内使用；

3.19空气吹扫功能：使用干燥氮气或设备级空气(ANSI MC11.1,1975)，可以有效防止样品瓶结雾。

4.单套配置要求

4.1浊度仪主机1台；

4.2 样品池6个；

4.3校准套件1套；

4.4硅油、防尘罩、电源线、光学组件(滤光片)、擦拭布等附件1套。

（十六）气体自动进样器

1.设备用途：设备与气相色谱联用，自动化完成进样管路清洗，定量环清洗以及气体样品进样工作。

2.技术参数要求

2.1操作需简便，可电脑软件操作省去繁琐参数设置；

2.2提供多种模式的I/O口，可兼容不同厂家的气相色谱；

2.3环绕装样结构，可节省试验台空间；

2.4设备采用半闭环控制，可确保阀切换位置准确性；

2.5设备采用模块化设计，可无限制添加模块，增加样品数量；

▲2.6进样器自带自动配置标样曲线功能，可配置不同浓度的标样（需提供软件界面截图加盖投标人公章/电子签章）；

2.7进样器可对每条进样管路进行独立吹扫杜绝交叉污染；

2.8具有定量环加热功能，避免样品残留；

2.9切换阀采用peek阀体，PI阀芯，使用寿命长；

2.10样品管路均采用硅烷化不锈钢管，符合气体进样国标要求；

2.11进样器每个采样口可随时切换气袋和针筒进样；

2.12进样器具备超高浓度样品检测功能，遇高浓度样品时进样器会自动停机，启动色谱升温，老化柱子，可实现自动化；

2.13具有样品加热及管线伴热功能，可防止样品冷凝；

▲2.14软件功能：可快速完成样品位置的编辑，样品信息录入，并可自动检测高浓度样品防止在色谱柱被高浓度污染时导致后续样品分析错误（需提供软件界面截图加盖投标人公章/电子签章）；

2.15样品位数：≥28位；

2.16配套的采样装置：注射器或者采气袋；

2.17进样体积：1mL、2mL、3mL样品定量环（可选）；

2.18管路材料：硅烷化不锈钢管；

2.19采样泵：最大采样速度，6L/每分钟；可达真空度-55kpa；

2.20进样精度：10次进样总烃柱及甲烷柱峰面积RSD＜0.5%；

2.21数据接口：USB接口，网线接口，232串口接口。

3.单套配置要求

3.1气体自动进样器主机1台；

3.2 100mL针筒2只；

3.3说明书1份；

3.4电源线1根；

3.5数据线1根；

3.6 USB串口线1根；

3.7硅胶管1包；

3.8针筒托架4个；

3.9聚四氟乙烯管3米；

3.10采样袋2只；

3.11 U盘1个。

（十七）多通道气体配气仪

1.设备用途：设备用于多种标准气体和稀释气体（零气或N2）的混合配气，可精确控制每个通道的气体流量，按设定比例对标准气体和稀释气体进行混合配气。

2.技术参数要求

2.1多通道配气，可按需配置，标配同时接两路标准气体，一路稀释气体；

2.2采用高精度质量流量控制器，精度优于1%，流量分辨率可达0.001L/min，稀释比100：1；流量稳定，精确度高，重复性小；

2.3气体进口流量范围可扩展，提高配气范围；

2.4设备内部的连接气路采用特殊材质，避免气路腐蚀和吸附；

2.5内部采用科学高效的静态混合装置，实现快速均匀混气；

2.6支持根据使用习惯预设多组数据，一键配气，方便快捷、易操作；

2.7具有进气压力报警提示功能；

▲2.8可进行网络授时、定位，精准保存配气信息，满足质控需求（需提供设备软件截图证明并加盖投标人公章/电子签章）；

2.9存储标气浓度、目标配气浓度、输出流量等，可溯源历史配气信息，并可打印导出；

2.10可设置配气计时；

2.11内置流量补偿系数，提高配气准确性；

2.12大尺寸触摸显示屏，操作简单；

2.13大容量内置锂电池，可供设备连续工作至少4小时以上，方便户外使用。

3.技术指标要求

| 主要参数 | 参数范围 |
| --- | --- |
| 出气流量 | （0.2～5）L/min |
| 环境温度 | （15～35）℃ |
| 大气压 | （50～130）kPa |
| 标气进气流量 | (0～2)L/min |
| 稀释气进气流量 | (0～5)L/min |
| 配气方式 | 质量流量动态配气法 |
| 稀释气体 | N2或零气 |
| 准确度 | ±1% |
| 重复性 | 优于0.5% |
| 最大稀释倍数 | 100:1 |
| 进气口耐压 | ≤1MPa |
| 进出口压差 | （0.1～0.3）MPa |
| 工作电源 | DC12V或内置电池 |
| 配置锂电池 | 工作时间≥4h |
| 功耗 | ＜ 15W |
| 重量 | ≤9.5KG |

- 4.单套配置要求

- 4.1配气仪1套；

4.2说明书等附件1套。

（十八）便携式恶臭分析仪

1.设备用途：主要用于分析恶臭污染物，实现恶臭排放检测和远程数据监控。

2.技术参数要求

2.1车载、走航及应急监测等多场景应用；

2.2模块化设计，彩色触摸屏，操控简便；

2.3实时监测臭气、TVOC、硫化氢、氨气、三甲胺、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、苯乙烯、二硫化碳等异味气体浓度；

2.4多重气路过滤，恒温除尘除湿，稳定流量抽取样气，负压式吸入，无二次污染；

2.5内置定位系统，可实现监测数据与地理信息有效关联；

2.6多报警设置输出；

2.7满足国家标准及行业相关要求；

2.9可选配打印机，打印实时测量数据；

2.10支持U盘升级。

3.技术指标要求

| 名称 | 化学式 | 量程 | 分辨率 | 使用湿度 | 使用温度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氨气 | NH3 | （0～10）ppm | 0.01ppm | （0～100）%RH | （-20～+50）℃ |
| 三甲胺 | C3H9N | （0～10）ppm | 0.01ppm | （0～100）%RH | （-20～+50）℃ |
| 硫化氢 | H2S | （0～10）ppm | 0.01ppm | （0～100）%RH | （-20～+50）℃ |
| 甲硫醇 | CH3SH | （0～10）ppm | 0.01ppm | （0～100）%RH | （-20～+50）℃ |
| 甲硫醚 | (CH3)2S | （0～10）ppm | 0.01ppm | （0～100）%RH | （-20～+50）℃ |
| 二甲二硫醚 | C2H6S2 | （0～10）ppm | 0.01ppm | （0～100）%RH | （-20～+50）℃ |
| 二硫化碳 | CS2 | （0～10）ppm | 0.01ppm | （0～100）%RH | （-20～+50）℃ |
| 苯乙烯 | C8H8 | （0～10）ppm | 0.01ppm | （0～100）%RH | （-20～+50）℃ |
| TVOC |  | （0～20）ppm | 0.01ppm | （0～100）%RH | （-20～+50）℃ |
| 臭气 | 无量纲（0～500） |  |  |  |  |

4.单套配置要求

4.1主机1台；

4.2采样管1套；

4.3主机充电器1套；

4.4说明书1份；

4.5合格证/保修卡1套；

4.6装箱单1份；

（十九）样品冷藏箱

1.技术参数要求

1.1样式：立式；

1.2容积：≥312L；

1.2净重：≦90kg；

1.3额定功率：≦312W；

1.4制冷方式：风冷；

1.5箱内温度：2～8℃；

1.6工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz；

1.7外部尺寸（宽×深×高）：≥650×624×1902（mm）；

1.8内胆材料：防腐性能好；

1.9制冷剂：采用碳氢制冷剂，节能环保；

1.10显示方式：显示屏可显示箱内温度及各种报警信息；

1.11报警系统：高低温报警、传感器故障报警、断电报警、开关门异常报警；

1.12报警方式：具备声音蜂鸣和灯光闪烁的报警方式。

2.单套配置要求

2.1样品冷藏箱1台；

2.2说明书等附件1套。

（二十）甲醛检测仪

1.设备用途：设备主要应用于室内甲醛的精确检测，满足T/CAQI.140-2020《便携式甲醛检测仪》要求。

2.技术参数要求

2.1 ppm和mg/m3可自由切换；

2.2现场直读，不用其他任何辅助试剂；

2.3手持式，体积小重量轻，操作简单；

2.4高精度、高分辨率，响应迅速；

2.5数字LED背光显示，声光报警功能；

2.6采用电化学甲醛传感器，稳定可靠；

2.7气体浓度动态曲线显示，方便用户观测污染物变化；

2.8内置大容量锂电池，连续工作时间大于24小时；

2.9 USB数据线导出存储数据，并可以对仪器充电。

3.技术指标要求

3.1甲醛测量范围：（0～10）ppm，分辨率：0.01ppm，准确度：≤0.5ppm，±0.05ppm；＞0.5ppm，±10%；

3.2温度测量范围：(-20～40)℃，分辨率：0.1℃，准确度：优于±1℃；

3.3湿度测量范围：(0～99)%RH，分辨率：0.1%RH，准确度：优于±3%RH；

3.4工作温度：（-20～50）℃；

3.5工作湿度：（15～90）%RH；

3.6工作电源：3.7V/6.8Ah锂电池；

3.7响应时间：≤50s；

3.8仪器噪声：＜50dB(A)；

3.9主机重量：≤0.6kg；

3.10功耗：＜1W。

4.单套配置要求

4.1甲醛检测仪主机1套；

4.2说明书等附件1套。

（二十一）智能酸雨在线检测仪

1.设备用途：设备主要应用于采集湿性沉降物（降水）样品及干性沉降物（降尘）样品，并自动检测样品pH值、电导率值及降雨量等数据。

2.技术参数要求

2.2智能雨雪传感器，可自动判断降水情况并决定仪器的工作状态，不受外界任何物体干扰，降雨（雪）强度大于0.01mm/h或0.5mm直径雨滴的检出特性，感雨（雪）灵敏度可调节设定；

2.3采集漏斗和雨量计自动加热功能，可以及时融化和收集降雪，有效的避免采集漏斗和雨量计冰冻问题；

2.4机柜加热除湿功能，冬天机柜内保持10℃以上温度，避免管路结冰，保护硬件元件和传动结构；

2.5机柜通风功能，机柜内温度不会过高，冷藏箱合适的工作环境温度；

2.6电动推杆开关盖机构，内置机械式极限位传感器，避免传动过位对设备造成破坏，可以有效避免严寒结冰导致的开关盖异常；降水开始后60秒内打开防尘盖，降水停止后5分钟内关闭防尘盖，并且时间可设置；

2.7不小于7寸的高亮度电容显示屏，操作界面简洁直观，参数设置简单快捷；

2.8配备蓝牙打印模块，降雨采样数据可现场打印；

2.9配置USB数据导出模块，降雨采样数据一键导出；

2.10掉电自动保存测量数据功能，电源恢复后，可自动识别，无需人员操作；

2.11具备自检、漏电及防雷击保护功能；

2.12整机构件采用优质镀锌板室外喷涂技术，适合长年露天环境下风吹雨晒，使用寿命长；

2.13采样漏斗特氟龙喷涂钝化处理，消除重金属对水质的影响，漏斗带有加热功能；

2.14 恒温冷藏箱存放样品，具有温度控制系统，有效调节冷藏温度，样品保存温度3-8℃；

2.15多种采样模式可选，可按整时段、雨量、场次、时间等模式灵活采样；

2.16降雨与采样信息详细完整，可详细保存降雨时间、雨量、场次、水温、pH值、电导率值、采样模式、报警等信息；

2.17 pH、电导率自动测量，可对每次降雨或每日混合样进行测量，自动清洗、自动注入维护液，并具有一键校准功能，操作过程简单，可避免人为操作误差；

2.18外置标准翻斗式雨雪量计，分辨率0.1mm 自带加热融雪功能；

2.19设备符合国家相关规范要求；

2.20系统异常报警提示功能，实时监测系统状态和采样测量过程，异常情况快速查找；

2.21搭配酸雨在线监控平台，采样数据可远程查看、下载、设置，软件版本远程升级，支持各类数据报表统计分析，支持历史数据查询、导出。

- 3.技术指标要求

- 3.1感雨器灵敏度：降雨强度0.01mm/h或0.5mm直径雨滴；

3.2接雨漏斗上口内径≥直径300mm；

3.3降雨开盖延迟时间≤60s；

3.4雨停关盖延迟时间≤5min；

3.5储存降雨记录至少20年以上；

3.6样品保存：恒温冷藏箱储存；

3.7降尘缸：150*300玻璃材质；

▲3.8雨量计分辨率：0.1mm（需提供检测报告扫描件并加盖投标人公章/电子签章）；

▲3.9雨量计降雨量测量误差：降雨量≤10mm时，±0.4mm；降雨量>10mm时，≤±2%（需提供检测报告扫描件并加盖投标人公章/电子签章）；

3.10 pH量程：0～14，误差：±0.1pH；

3.11电导率量程：0～2000μs/cm，误差：±2%F.S；

3.12电极探头清洗：自动清洗；

3.13功耗：待机<200W,最大<1300W；

3.14工作电源：AC220V±10℅,50HZ；

3.15工作温度：（-20～50）℃；

3.16信号输出：USB或RS232或无线。

4.单套配置要求

4.1主机1台；

4.2控制箱1个；

4.3雨量计1个；

4.4恒温冷藏箱1个；

4.5 8分段采样系统1套；

4.6样品桶1个；

4.7加热系统1套；

4.8感雨系统1套；

4.9自动保护、自动清洗、自动校准装置1套；

4.10 pH电极、电导率电极1套；

4.11 pH电导率监测模块1套；

4.12防雷漏电保护装置1套；

4.13数据存储模块1套；

4.14 USB数据传输模块1套；

4.15无线传输模块1套；

4.16在线监测平台1套；

4.17降尘缸1个；

4.18固定安装工具包1套；

（二十二）天平

1.技术参数要求

1.1最大称量值：≥220g；

1.2可读性：≦0.1mg；

1.3重复性：≥0.08mg；

1.4线性误差: ≦0.06mg；

1.5灵敏度偏移（标称加载下）：0.8mg；

1.6最小称量值（USP，允差= 0.10%）：160mg；

1.8天平尺寸（宽×深×高）：≦209×354×354mm。

1.9触摸屏，按键清晰，操作简单；

1.10标配引导式操作，每个称量过程仅需按照屏幕上的操作引导进行操作；

1.11金属底座和具有耐化学及酸碱腐蚀性的PBT外壳材料；

1.12具备外部校正功能，一键触发的内置砝码校正功能；

2.单套配置要求

2.1天平1台；

2.2说明书等附件1套。

（二十三）硫化物酸化吹气仪

1.设备用途：可适用于环保单位的地表水、地下水、生活污水和工业废水中的硫化物进行酸化-吹气-吸收的前处理；土壤和沉积物中硫化物进行酸化-吹气-吸收的前处理；符合《水质硫化物的测定 亚甲基兰分光光度法》HJ 1226-2021

《水质硫化物的测定 碘量法》HJ/T 60-2000要求。

2.技术参数要求

2.1自动控制水浴系统：PID精准控温；

2.2加热功率：2000W,加热快速且均匀；

2.3温度范围：0～99℃，控温精度：±1℃；

2.4可自动加水、补水、排水、防溢；

2.5垂直加酸、氮气吹脱、酸化吸收一体化设计；

▲2.6盐酸入口、气体进口、样品出口三口一体且相互独立，操作互不干扰（需提供设备实物照片加盖投标人公章/电子签章）；

2.7四氟旋塞，耐酸碱耐腐蚀；

2.8氮吹系统

2.8.1六路单独控制，双安全阀设计，确保实验安全有效进行；

2.8.2流量调节范围：0～600mL/min，控制精度±2%；

2.8.3六样品工位，氮气恒定吹扫，根据国家标准，分流量分时段工作，可实现全自动流量切换，确保实验回收率高；

2.9气源智能化控制，到达时间，自动关闭气源；

2.10主机设有氮气源专用接口，系统带有过压保护；

3.单套配置要求

3.1硫化物酸化吹气仪主机1台；

3.2说明书等附件1套。

（二十四）无人机（采样）

1.技术参数要求

1.1无人机类型：多旋翼无人机；

1.2最大起飞重量：≤15.8kg；

1.3最大载重：≥6kg；

▲1.4最长飞行时间（无风环境）：≥59min（需提供产品彩页或官网截图证明并加盖投标人公章/电子签章）；

1.5最大续航里程（无风环境）：≥49公里；

1.6最大抗风速度：≥12米/秒；

1.7工作环境温度：≥-20℃ 至 50℃；

1.8 GNSS：单BeiDou；

1.9 RTK定位精度：水平≤1厘米+1ppm；垂直≤1.5厘米+1ppm；

1.10标配天空端 ADS-B in，双天线，支持≥20公里；

▲1.11夜航灯：无人机内置（需提供产品彩页或官网截图证明并加盖投标人公章/电子签章）；

1.12防护等级：≥IP55；

1.13无人机云台

1.13.1单云台组件最大挂载：≥1400g（超过950g，减震球寿命会从1000 小时下降至400小时）；

1.13.2双云台组件最大挂载：≥950g；

1.14无人机感知系统：

1.14.1感知系统类型包括：（1）全向双目视觉系统（环视为彩色鱼眼）；（2）水平环扫激光雷达，上激光雷达及下三维红外测距传感器；（3）六向毫米波雷达；

1.14.2测距范围：（1）前视：≥0.4米至21米；（2）后视：≥0.4米至21米；（3）侧视：≥0.6米至21米；（4）下视：≥0.5米至19米；

1.14.3环扫激光雷达：（1）标准量程：≥0.5 m-100 m @ 10% 反射率 @ 100000 lux（反射率 10% 物体）；（2）激光波长：905 nm；（3）人眼安全级别：Class 1（IEC 60825-1：2014）人眼安全；

1.15支持飞行相机，分辨率：≥1080P；夜视能力：星光级；

1.16图传最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥40公里（FCC）；

1.17无人机电池：（1）容量：≥20254毫安时；（2）重量：≤4750g；（3）充电环境温度：≥5℃至 45℃；（4）支持低温自加热充电；（5）循环次数：≥400次；

1.18智能电池箱：可放置3个无人机电池和2个遥控器电池；

1.19无人机遥控器：（1）最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）：≥40公里（FCC）；（2）屏幕分辨率：≥1920×1200；（3）屏幕尺寸：≥7.02英寸；（4）最大续航时间：≥7小时；

1.20采水模块

1.20.1尺寸：≤265×92×110mm；

1.20.2重量：≤1kg；

1.20.3采水容量：≥1L；

1.20.4快速拆装时间：≤10s；

1.20.5内置超广角夜视相机；

1.20.6内置高精度毫米波雷达；

1.20.7支持一键全自动定深采水。

1.21云台相机

1.21.1重量：≤980g；

1.21.2尺寸：≤170*150cm*170cm；

1.21.3防护等级：≥IP54；

1.21.4具备三轴增稳云台（俯仰，横滚，平移），能够为相机提供更加稳定的平台，使得在飞行器飞行的状态下，相机也能拍摄出稳定的画面；

1.21.5至少集成五个模组，包含但不限于广角相机、变焦相机、热成像相机、激光测距仪、近红外补光灯；

1.21.6广角相机：（1）传感器：1/1.3 英寸CMOS；（2）有效像素≥4800万；（3）等效焦距：≥24 mm；

1.21.7变焦相机：（1）传感器：1/1.8英寸CMOS；（2）有效像素：≥4000万；（3）光学变焦能力：≥34倍；（4）数码变焦能力：≥400倍；

1.21.8热成像相机：（1）传感器：非制冷氧化钒（VOx）微测热辐射计；（2）等效焦距：52 mm；（3）等效倍数：≥32倍；（4）视频分辨率：≥1280×1024@30fps；（5）支持高温报警、太阳灼伤保护功能；

1.21.9激光测距仪：

（1）测量范围：≥3米至3000米；

（2）测量精度：±（0.2米 + 测量距离×0.15%）（≤500 米）；

（3）安规等级：Class 1；

1.21.10近红外补光灯：

（1）波长：≥850 纳米；

（2）补光区域大小：100 米处：约直径 8 米圆形；

1.21.11支持联动变焦、夜景模式、智能拍照、视频预录制等功能。

2.单套配置要求

2.1无人机1套（含1组电池，双云台套件）；

2.2无人机另配2组电池；

2.3云台相机1套；

2.4采水模块1套；

2.5无人机和云台相机原厂机身险1年、无人机三责险（100W）1年；

2.6民航CAAC三类多旋翼驾驶员两名。

十一、项目服务要求

1、所供的货物是全新、未使用过的产品，材质、规格型号、技术参数必须遵守国家颁布标准和有关规定，投标人所投设备配置需满足本项目技术参数中的配置需求。

2、供应商应免费为采购人提供操作培训，包括货物的基本性能、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等。

3、售后服务要求

3.1质保期：自设备验收之日起2年；

3.2免费培训采购人设备操作人员，培训具体要求为：

3.2.1针对本项目制作全面的培训计划并征得采购人同意后实施，须为采购人操作人员现场进行使用及维护培训，直到采购人人员基本能熟练操作独立上岗。

3.2.2提供培训手册。

3.3自验收合格之日起，按采购人要求提供长期技术支持和维修服务。质保期内若因设备配置或制造质量问题而引起的故障，免收任何费用。

3.4售后服务：供货方要由专业人员负责售后技术服务、维修等，质保期内出现故障能够6小时响应、24小时到达现场服务以及故障应急处理方案，并负责48小时内修复。质保期内24小时内没有响应或在规定时间拒绝或没有派员到达采购方提供技术服务、修理或退换问题材料设备，采购人有权委托第三人对合同材料设备进行维修或提供技术服务，由此产生的一切费用由供货方承担。

3.5设备厂家有同系列设备软件升级，采购人享有免费升级的权力。

4.项目实施进度计划及安排

4.1供货方应严格按照招标文件的要求和国家有关标准、规定，提供全新、未经使用且技术先进的设备产品。供货方必须保证提供产品与招标文件所述的质量、规格和性能完全一致，所提供的设备及配件达到或优于采购参数要求。

4.2供货方应具备实施本次项目相应的技术能力，充分了解采购人业务需求制定详细可行的项目实施方案，对总体供货方案、项目计划与进度、项目质量风险等进行总体管控与协调，经采购人认可后方可开始实施。

5、配送、安装及调试

5.1供货方需针对本项目成立专门的项目团队，积极主动与采购人进行协调沟通,在规定的时间内,保证质量完成投标所提供物资装备的供货、调试和验收。

5.2供货方所提供的货物开箱后，如采购人发现有任何问题(如外观有损伤)投标人必须立即以同样货号的产品在采购人商定的时间内更换，确保其使用。

5.3所有产品须含检定/校准证书（产品根据标准可以校准的）

6、验收要求及标准

6.1供货方提供的货物必须符合我国最新颁布的与之相关的技术规范与标准，同时须满足招标文件中所列全部规格、技术条件及要求和中标单位承诺的其它指标。在交付采购人使用之前应通过采购人的验收。

6.2验收包括:数量、外观、质量、产品合格证、装箱单及包装。所有产品无瑕疵和缺陷，质量为合格品，同时有明确的制造厂商。供货方对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由供货方负责。

6.3到货验收包括但不限于以下内容:数量、外观、质量、随机备件备品、随机资料及包装完整无破损。

6.4供货方应保证其货物在正常使用时，其使用寿命期内应具有良好的性能。货物最终验收后，供货方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或质量问题负责(经法定检验机构检验)，并承担由此引起的一切后果。