附件：

如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年11月28日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年11月28日17:00之后到达本公司的邮件将不再受理。）

采购需求

一、说明

1.采购人：江苏沛县经济开发区管理委员会

2.本项目不接受超过90万元人民币（采购项目预算金额）的报价（最后报价）。最后报价超过预算金额的为无效报价，按照无效响应处理。报价包括但不限于产品价、税金、劳务费、服务、供应商的利润等供应商所认为的与本项目相关的全部费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。如有需要请投标人自行勘查，谨慎报价，风险自负。

二、项目概况

本项目用于沛县经济开发区空气质量自动监测系统建设运维，包括分析仪器的采购、系统集成安装、站房建设。招标的分析仪器【包括：SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、气象五参数（风速、风向、温度、相对湿度、大气压力）、校准仪、零气源等】（符合国家规定的企业生产的合格产品）包括仪器柜、配备视频设施实时监控站点运行情况等。

三、项目清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二氧化硫分析仪 | 1 | 台 |
| 2 | 氮氧化物分析仪 | 1 | 台 |
| 3 | 一氧化碳分析仪 | 1 | 台 |
| 4 | 臭氧分析仪 | 1 | 台 |
| 5 | 颗粒物(PM10)分析仪 | 1 | 台 |
| 6 | ●颗粒物（PM2.5)分析仪 | 1 | 台 |
| 7 | 动态气体校准仪 | 1 | 台 |
| 8 | 零气发生器 | 1 | 台 |
| 9 | 气象仪 | 1 | 台 |
| 10 | 数据采集硬件及采集软件 | 1 | 套 |
| 11 | 气态采样管 | 1 | 套 |
| 12 | 机柜 | 3 | 列 |
| 13 | 钢瓶气、阀 | 1 | 套 |
| 14 | 站房空调 | 2 | 台 |
| 15 | 数据传输系统（含一年传输费） | 1 | 套 |
| 16 | 视频监控系统 | 1 | 套 |
| 17 | UPS | 1 | 台 |
| 18 | 安装材料 | 1 | 套 |
| 19 | 子站运维 | 1 | 年 |

四、项目总体要求

1、各项监测设备性能指标均达到国家标准分析方法、中国环保行业分析方法的要求，供应商所投分析仪器设备（SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5分析仪）须取得生态环境部（原环境保护部）环境监测仪器质量监督检验中心检测报告。

2、系统可以自动采样。

3、所有仪器均具有良好的抗干扰能力。

4、所有监测分析仪输出的数据能够自动换算为标态浓度。

5、具有0-100mv,0-1,0-5,0-10V模拟输出方式，提供RS232/485双向数字通讯接口，各分析仪自带网络接口。

6、整套大气自动监测系统满足自动连续进行正常、稳定大气监测要求；具有各项资料自动传输、远程自动和手动控制、诊断、现场手动控制及故障显示等基本功能。整套系统的有效数据运行率优于95%。

7、每套系统应附有单机和系统的中文的安装说明书及使用说明书。

8、供应商所投设备的安装附件及零部件必须是厂家原装配置。

9、供应商应保证空气质量自动监测站的新建标准站房的建设和内部设计应满足《环境空气质量自动监测技术规范(HJ/T193-2005)》、《环境空气气态污染物连续自动监测系统安装验收技术规范（HJ193-2013）》中对站房部分的要求。

说明：

本章中的技术参数要求仅起参考作用，投标人所投产品要实质上相当于或优于其技术参数要求。同时填写技术规格偏离表。

五、设备主要技术指标

1、SO2自动分析仪

（1）分析方法：脉冲紫外荧光法

（2）量程：0-500ppb或更多可选量程

（3）零点噪声：≤0.4ppb

（4）最低检测限：≤0.7ppb

（5）量程噪声：≤0.7ppb

（6）示值误差：±0.2%满量程

（7）20%量程精密度：≤0.8ppb

▲（8）80%量程精密度：≤0.6ppb（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告彩色扫描件）

（9）24h零点漂移：±1.9ppb

（10）24h 20%量程漂移：±1.4ppb

（11）24h 80%量程漂移：±2.6ppb

▲（12）电压稳定性：0.2%（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告彩色扫描件）

（13）零点漂移/7天：±3.5ppb

（14）量程漂移/7天：±3.9ppb

▲（15）长寿命脉冲氙灯，瞬时功率强，检出限更低，可设定光强目标值，实时监测并自动追踪调节，保证测量精度。（提供佐证材料加盖制造商公章彩色扫描件）

▲（16）分析仪具有网线接口及无线网卡卡槽，单台分析仪接入网线或无线网卡后数据无需经由数采仪即可实现数据上传。（提供佐证材料加盖制造商公章彩色扫描件）

2、NOX自动分析仪

（1）分析方法：化学发光法

（2）量程：0-500ppb或更多可选量程

（3）零点噪声：≤0.1ppb

（4）最低检测限：≤0.3ppb

▲（5）量程噪声：≤0.3ppb（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告彩色扫描件）

（6）示值误差：±0.3%满量程

▲（7）20%量程精密度：≤0.2ppb（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告彩色扫描件）

▲（8）80%量程精密度：≤0.3ppb（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告彩色扫描件）

（9）24h零点漂移：±0.6ppb

（10）24h 20%量程漂移：±1.5ppb

（11）24h 80%量程漂移：±3.2ppb

（12）转换效率：＞99%

（13）零点漂移/7天：±1.5ppb

▲（14）臭氧祛除器前端除水装置为纳分材料而非变色硅胶，一年内无需更换。（提供佐证材料加盖制造商公章彩色扫描件）

▲（15）端窗式光电倍增管，零下2℃制冷，检出限更低。（提供佐证材料加盖制造商公章彩色扫描件）

3、CO自动分析仪

（1）分析方法：红外吸收相关法（气体滤光相关法）

（2）量程：0-50ppm或更多可选量程

（3）零点噪声：≤0.2ppm

▲（4）最低检测限：≤0.1ppm（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告彩色扫描件）

（5）量程噪声：≤0.2ppm

▲（6）示值误差：±0.1%满量程（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告彩色扫描件）

（7）20%量程精密度：≤0.3ppm

（8）80%量程精密度：≤0.1ppm

（9）24h零点漂移：±0.6ppm

（10）24h 80%量程漂移：±0.6ppm

（12）零点漂移/7天：±0.3ppm

（13）量程漂移/7天：±0.5ppm

4、O3自动分析仪

（1）分析方法：紫外光度法

（2）量程：0-500ppb或更多可选量程

（3）零点噪声：≤0.1ppb

（4）最低检测限：≤0.3ppb

▲（5）量程噪声：≤0.2ppb（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告彩色扫描件）

（6）示值误差：±0.5%满量程

▲（7）80%量程精密度：≤0.5ppb（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告彩色扫描件）

（8）24h零点漂移：±2.3ppb

（9）24h 80%量程漂移：±6.6ppb

▲（10）可扩展双通道气室测量。（需提供佐证材料加盖制造商公章彩色扫描件）

▲（11）铝合金气室，避免外界光线干扰。（提供佐证材料加盖制造商公章彩色扫描件）

5、BETA射线法颗粒物(PM10)分析仪

（1）分析方法：β射线方法悬浮颗粒物分析仪，连续监测环境空气中的颗粒物（PM10）。

（2）测量量程：（0～1或0~10）mg/m3

（3）采样流量：16.67 L/min

（4）检出限：≤1.3μg/m3（24小时平均值）

（5）平行性：≤5%

▲（6）校准膜示值误差：±0.5%（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告彩色扫描件）

（7）最小显示单元：0.1ug/m3

（8）时钟误差：断电条件影响下±10s

（9）温度示值误差：±1.1℃

▲（10）有效数据率：连续运行时间符合标准要求，有效数据率不低于99%。（提供环境保护部环境监测仪器质量监督检验中心检测报告彩色扫描件）

▲（11）采样位和检测器分离，采样完毕纸带无需移动位置，通过控制检测器移动实现检测，有限降低纸带走动拉伸变形而产生的测量误差。（提供佐证材料加盖制造商公章彩色扫描件）

6、BETA射线法颗粒物(PM2.5)分析仪

（1）分析方法：β射线方法悬浮颗粒物分析仪，连续监测环境空气中的颗粒物（PM2.5）

（2）测量量程：（0～1或0~10）mg/m3

（3）采样流量：16.67 L/min

（4）平行性：≤11%

（5）校准膜示值误差：±2%

（6）最小显示单元：0.1ug/m3

（7）温度示值误差：1.8℃

7、动态气体校准仪

（1）能依据外接标准气体种类提供精确浓度的标准气体输出，完成大气自动监测分析仪器的零点、跨度、精密度及多点校准工作

（2）流量计准确度：±1%满量程

（3）质量流量控制器最佳工作范围能够满足低浓度标气需要

（4）标气流量计量程：0～100毫升/分钟

（5）零气流量计量程：0~10升/分钟

（6）自动计算稀释气流量或稀释比

（7）标气接口：3个或以上

（8）臭氧发生准确度：±2%

（9）臭氧发生器输出范围在5升/分钟时：0.1-1ppm

（10）内置泄压装置，出气口堵塞时自动泄压。

（11）动态校准在不借用工控机数采软件的情况下可通过软件界面设置任意时间段的自动质控任务对各气体分析仪实现自动质控。

8、零气发生器

（1）用途：作为稀释校准仪器的零气源

（2）压力：10～30 psi

（3）零气的纯度：

SO2≤0.5ppb；NO≤0.5ppb；NO2≤0.5ppb；H2S≤0.1ppb；NH3≤0.1ppb；CO≤20 ppb；O3≤0.5ppb；HC：不含

（4）配置高温炉，HC碳氢涤除器

（5）输出流量：输出压力200kPa时大于10L/min，

（6）结露点：＜-15℃

9、气象仪

（1）风速

①测量原理：超声波；

②测量范围：0－60m/s；

③单位：米/秒（m/s）；

④分辨率：≤0.1m/s；

⑤测量精度：（0-30m/s）±0.3m/s或±3%；（30-60m/s）±5%；

（2）风向

①测量原理：超声波；

②测量范围：0～360 °；

③分辨率：≤0.1°；

④精确度：≤±2°；

（3）温度

①测量范围：-40～60℃；

②分辨率：≤0.1℃；

③测量精度：≤±0.3℃(@25℃，典型）；

（4）湿度

①测量范围：0-100%RH；

②分辨率：≤0.1%RH；

③测量精度：≤±3%RH(0-90%RH）；

（5）气压

①测量范围：300-1100hpa；

②测量精度：≤±0.5hpa（0-30℃）；

③分辨率：≤0.1hpa。

10、数据采集硬件及采集软件

（1）工控机

①基本参数:工业级4U 19标准机箱，工业级H61芯片组 CPU

②酷容4核i5-2400主频3.1G 内存: 8G DDR3存储: 1T硬盘

③支持SUSIAccess 和嵌入式软件API (远程监控维护运行状态)

④电源: ATX PFC电源(工业级)，支持掉电自动开机

⑤其它功能

带有LED (电源，HDD,温度，风扇)指示灯与声音警报通知，用于系统故障检测，抗冲击磁盘驱动器托架可支持1个5.25和3个3.5驱动器。

空气过滤器可重复使用，可清洗，双系统风扇;环境:温度-20-80 摄氏度，湿度10-95%。

带系统复位按钮和报警复位按钮。

带数据保护与安全操作锁。

⑥接口:包含8个USB接口，2个独立串口，8个具有防烧毁功能，信息保护的串口(COM3-COM10集成1拖8信安串口卡)，1个并口(SPP/EPP/ECP)，1个PS/2(键盘鼠标)接口，2个VGA和1个LVDS接口, 2个音源(线路输出，麦克输入) 。

⑦8路GP10，2个PCI，1个PCIE。

⑧主板自带2个10/100/1000/BASE-T 自适用接口。

（2）数据采集传输软件

①数据采集:多达999路监测项目通道，支持串口串联和并联方式数据采集、数学计算及TCP/IP数据采集，采样周期可设，自动获取仪器运行状态，自动判断无效数据，并提供符合国家规范的数据标志，数据有效百分比按国家规范默认配置。

②数采守护：数据采集程序以“后台系统服务”方式运行，可避免认为误关闭采集界面而影响数据采集的情况。在数采与监测仪器具备同时串口和TCP/IP方式数据采集时，当其中串口或者TCP/IP出现连接不良时，可根据设定的连接中断时间自动切换到另一数据采集方式，避免数据丢失。

③通讯协议：同时支持多家中心数据监控管理平台协议，并可实现分别实时上传：1min值、5min值、1h值、日均值、仪器状态参数等，且互不干扰，可与多达999个监控中心同步通讯。

④通道诊断：支持串口和TCP/IP两种诊断方式，对于两种诊断方式均可以在不关闭数据采集且不影响正常数据采集过程的情况下，手动向仪器发送仪器状态、数据等诊断指令和参数设置指令，并以ASCII字符和十六进制显示仪器返回信息，数采已预存相应仪器所使用的指令。

⑤巡检功能：可自动标记相应通道的校准和维护，并可人工填写巡检记录，根据需要可定期导出并打印。

⑥公式编辑：数学公式编辑器支持常规的+，-， *， /，（），^[求幂]，Mod[余数]以及三角函数Sin正弦、Cos余弦、Tan正切、Atn反切；数学函数Abs绝对值、Exp[e的方次]、Fix和Int取整、Log自然对数、Rnd随机数、Sqr平方根、Sgn符号；逻辑运算符Not非、And与、Or或、Xor异或、Eqv等价、Lmp蕴含。本公式可以结合与倍率同时使用，满足对数据的运算需求。

⑦通道类型：标准/滚动平均数、数学计算、风速、风向、温度、压力、湿度等气象参数。

⑧数据存储：系统内嵌标态和参比状态的系数和计算公式，支持体积浓度和质量浓度的自动换算，不需要繁琐的设置，同时存储并上传标况数据和参比数据；分钟、小时、日监测数据以及校准数据和巡检时的维护标记数据，二进制文件加密存储。

⑨数据回补：在监测仪器正常工作，但数采仪因停电、网络和端口故障等导致缺失的时均值，可以手动从仪器回补，并且在数采回补数据的同时自动把相应数据传输到中心室。

⑩远程控制：数采仪本身可接受中心室指令，关闭重启操作系统；也可接受中心室指令，直接提供数采仪操作系统远程桌面，无需借助于第三方的远程控制软件，同时提供主流监测仪器的远程控制功能，将仪器的面板显示在数据采集远程控制界面，无需借助于仪器厂商相关配套软件。

⑪视频存档：支持主流网络相机和硬盘录像机接入，可提供定时室内外监控截图存档，可随时查看各路视频接入以及历史录像，并在达到设定污染程度时自动启动云台定位置扫描拍照并上传。支持运维人员视频监控系统拍照签到。

⑫自动对时：每天自动将分析仪的时钟校正为当前的北京时间，若出现仪器时钟与北京时间偏差较大的情况会提示巡检运维人员查看相关原因，并由人工来确认时钟校正。

⑬其他功能：内置单位换算和TCP端口扫描工具，具备清除缓存功能。

11、气态采样管

（1）气滞留时间<20秒

（2）采样管为不锈钢材质含抗氧化内衬，有防尘、防水帽，采样管，限流孔，配优质风机和连接管。

（3）具有加热功能，在温度52℃，湿度在98%以下的环境下，无结露。

（4）采用限流孔控制，使气流稳定，层流Re小于3000，有效采样段压强小于5Pa。

（5）分体机构，安装拆洗方便，组装便捷，密封性能好。

（6）PM10采样管长度满足各子站采样高度设置要求。

12、机柜

9英寸导轨式标准机柜，2米高度，可灵活调节导轨高度，兼容其他仪器。每个子站3个单柜。

13、钢瓶气、阀

（1）SO2标气：4L,NO标气：4L，CO标气：4L

（2）配备不锈钢减压阀。

（3）输出压力：0-0.4 Mpa

（4）进气联结螺纹：W21.8-14RH(F)

（5）出气联结螺纹：1/8”或 1/4”GENLOK

（6）适用温度：-40℃至74℃（-40℉至165℉）

14、站房空调

1.5匹冷暖系统，带来电自启功能

15、数据传输系统

（1）企业级全网通4G无线工业模块

（2）可实现无线转有线方式上网

（3）PPPoE/静态IP/DHCP服务器，支持短信的收发功能

16、视频监控系统

（1）室内安保实时摄像监控部分要求：

①旋转镜头，能够拍摄多个方位摄影分辨率大于200万象素

②支持红外，支持夜拍

③室内旋转镜头需至少覆盖自动监测室等关键部分

④摄影数据实时传输到计算机储存，储存期至少10周

⑤支持实时摄像远程传输与调用

（2）室外安保实时摄像监控部分要求：

①能够拍摄多个方位摄影分辨率大于80万象素

②实现室外安保视频

③摄影数据实时传输到计算机储存，储存期至少10周

④支持实时摄像远程传输与调用，远程遥控防护罩具有防雨雪、防雾、防结霜、防海盐等功能，温度范围：-40℃～50℃，湿度范围：0～100%，适用于室外较恶劣的监控环境，能够适宜大范围温度的室外操作。

（3）在点位配置专用于安保实时摄像监控系统的录像机和存储硬盘至少4T以上，以及照片摄像、实时传输等必要设备。

17、UPS

延时4小时

18、安装材料

1/4”接头，1/4”特氟龙管，卡套等，所有能使整套系统气路、电路连接正常运转需要配置的安装附件。

六、子站运维

1、日常巡检及维护基本要求

（1）保持站房内部环境清洁，布置整齐，各仪器设备干净清洁，设备标识清楚。

（2）检查供电、电话通讯的情况，保证系统的正常运行。

（3）保证空调正常工作，仪器运行温度保持在25℃左右，湿度保持在80%RH以下，空调的过滤网每月至少清洗1次，在冬、夏季节应注意站房室内外温差，及时调节站房内控制温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止出现冷凝现象。

（4）专人负责，设备固定牢固，门窗关闭良好，人走关门。

（5）定期检查消防和安全设施。

（6）每次维护后做好系统运行维护记录。

（7）每周更换的气态污染物监测仪器所用滤膜，必须为聚四氟乙烯材质。

（8）应及时制定每月工作计划，并严格按计划执行，若有变更应及时通知采购人。

（9）运维单位保证满足采购人对镇街站仪器设备故障的响应时间要求，当仪器设备每日6时～23时出现故障，应在4小时之内响应，24小时内到达现场解决（通信线路、电力线路故障除外，但应及时与相关部门联系积极解决）。

（10）严禁擅自改变采样管路连接方式和更改仪器参数设置。

2、每周工作内容

（1）查看空气站设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，排风排气装置工作是否正常，标准气钢瓶阀门是否漏气，标准气的消耗情况。

（2）检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，各分析仪器采样流量是否正常。

（3）检查各分析仪器的运行状况和工作参数，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常。

（4）对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、氮氧化物分析仪进行零点、跨度检查，如果漂移超过国家相关规范要求，需要进行校准。进行1次自动和手工较零。对监测仪器的跨度进行单点标定每周至少一次。

（5）检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源。

（6）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；检查空气站的通讯系统，保证空气站与远程监控中心的连接正常，数据传输正常。

（7）检查监测仪器的采样入口与采样支路管线结合部之间安装的过滤膜的污染情况，每周更换滤膜，每周检查监测仪器散热风扇污染情况，及时清洗。

（8）检查站房内温度（25℃±3℃)、湿度（≤80%）在冬、夏季节应注意空气站房室内外温差，若温差较大，应及时改变站房温度或对采样总管采取适当的控制措施，防止冷凝现象。

（9）应及时清除空气站房周围的杂草和积水，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

（10）应经常检查避雷设施是否可靠，空气站房屋是否有漏雨现象，气象杆和天线是否被刮坏，站房外围的其它设施是否有损坏或被水淹，如遇到以上问题应及时处理，保证系统能安全运行。

（11）检查站房的安全设施，做好防火防盗工作。每周对气象仪器的运行情况进行检查。

（12）每周对颗粒物的采样纸带或滤膜进行检查，如纸带即将用尽或滤膜负载超过50%，及时进行更换。

（13）每周对站房内外环境卫生进行检查，及时保洁。

3、每月工作内容

（1）每月更换尘过滤膜2-3次，清洗防尘罩1-2次，及时更换干燥剂。

（2）光电法监测仪器每月进行一次精密度测试。测尘仪每月进行流量校准。

（3）清洗PM10及PM2.5切割器，检查β法颗粒物分析仪仪器喷嘴、压环等部件。

（4）检查PM10及PM2.5监测仪、气态分析仪、动态气体校准仪流量，超过国家相关规范要求，及时进行校准。

（5）对仪器显示数据和数据采集仪之间的一致性进行检查。

（6）每月对数据进行备份。

（7）每两个月清洗PM10、PM2.5切割头。检查各气体分析仪器采样流量。更换PM10、颗粒物（PM2.5）分析仪滤纸带（必要时），进行系统自检；校准和检查PM10及颗粒物（PM2.5）分析仪的温度、气压和时钟；用标准气压计、温度计、湿度计、手持式风速风向仪，校准相关的自动仪器。

（8）光电法监测仪器每3个月进行一次多点校准。

（9）测尘仪每3个月标准膜校准和气密性检查。

（10）采样总管及采样风机每季度至少清洗一次。

（11）每3个月对PM10和PM2.5监测仪器进行标准膜校准或K0值检查，超过国家相关规范要求时，及时进行校准。

（12）每3个月进行校准器光度计及臭氧发生器校准传递。

（13）每月对运行情况书面小结报采购人。

4、每半年工作内容

（1）清洗采样总管。清洗或更换采样支管。

（2）更换零气源活性炭。更换 NOX 仪辅助进气口活性炭和氧化剂。更换 NOX 仪泵前吸臭氧活性炭。

（3）检查 PM2.5、颗粒物（PM10）分析仪相对湿度、温度传感器和动态加热装置是否正常工作。

（4）对气态污染物监测仪进行多点校准，绘制校准曲线，检验相关系数、斜率和截距。

（5）动态气体校准仪流量进行20点检查，必要时校准。

（6）采用臭氧传递标准对空气站臭氧工作标准进行标准传递。

（7）更换零气源净化剂和氧化剂，对零气性能进行检查。

（8）对氮氧化物分析仪钼炉转化率进行检查。

5、每年工作内容

（1）对所有的仪器进行预防性维护，按说明书的要求更换备件，更换所有泵组件。

（2）零气发生器活性炭每年至少更换一次，动态校准器每年进行一次流量校准。

（3）每台仪器每年送质量控制室进行线性校准一次。

（4）所有进行的操作和质量保证工作，应记录在子站运行记录上。

6、预防性检修工作内容

为保证空气自动站正常稳定的运行，减少突发故障，提高仪器运行率和准确率，每年需进行预防性检修

7、建立维护档案

将子站的运行过程和运行事件进行详细记录，并进行归档管理。日常运维中使用的相关记录表格，应当使用统一样式表格。日常运维中使用运行管理相关记录至少应包括：

（1）监测站运行维护记录表；

（2）颗粒监测仪校准检查记录；

（3）监测站主要消耗材料使用登记表；

（4）空气自动监测系统仪器设备维修记录表；

（5）空气自动监测系统备品备件管理记录表；

（6）空气自动监测系统仪器资料保管清单。

8、监督考核要求

采购方开展运维管理和质控考核，对达不到运维要求或违规操作的，可以扣减相应的运维费，并有权终止运维合同。

（1）考核办法

每半年对运维单位绩效考核一次。考核采取百分制、单站考核的方式，主要包括单个站点数据有效性，监测数据获取率、数据质控合格率(以下简称“两率”)以及运行维护的内容。

数据捕获率指考核时段内各监测项目实际获取的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

数据质控合格率指考核时段内各监测项目实际获取的质控合格的小时值监测数据量总和除以应获得小时值数据量总和。

每日各项目应获得小时值数据量均按24个计，考核时段天数按考核时段内日历天数计。计算应获得小时值数据量时，应扣除因不可抗力造成的停止监测的小时数。

1）数据有效性

考核时段内单个站点任一监测项目有效数据量应满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中规定的污染物浓度数据有效性的最低要求，否则考核总分为0分。

单站设备数据捕获率必须高于90%(含)，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。单站设备数据质控合格率必须高于80%，否则考核总分以0分计，不予支付运维费用。

2）两率及运行维护

符合数据有效性要求后，参照本部分执行。

两率部分(70 分)

单站监测数据质控合格率高于90%(含)的，得70分；80%(含)-90%的，得分为70×（数据质控合格率/90%）。

运行维护部分（30分)

运行维护部分每季度由采购方组织检查，检查内容包括日常运维任务完成情况、异常情况处理情况、站房环境保障效果、采样系统维护效果、仪器日常维护效果、质量控制效果、通讯系统维护效果（数据上传发布情况）、人员与档案记录管理情况等。检查满分100分，考核时运维得分=检查得分×0.3分。

考核总分（100分）

考核总分=两率得分+运维得分

（2）运维费核算方法

考核总分低于80分的，不予支付该站点当期运维费；绩效考核总分95（含）分以上的，支付该站点当期全额运维费；绩效考核总分在80（含）-95分的，该站点当期运维费= (实际考核总分/100)×单站点当期全额运维费。

（3）其他规定

供应商有下列情形之一的，采购方将扣除相应站点当期运行经费：迟报、漏报或不报审核数据的；拖延、阻碍、拒绝质量检查或飞行检查的；发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰，未按要求及时报告的；因工作疏漏，未发现采样、分析、数据采集和传输等过程人为干扰的；其他不履行规定职责的情形。

在质量检查中，发现供应商未达到运维质控要求时，根据对数据质量造成的影响程度，扣减相应站点当季度10%～100%运维经费；如未及时整改，加倍扣款。

9、拟派本项目技术人员、车辆最低配置要求

| 拟任岗位 | 数量 |
| --- | --- |
| 项目负责人 | 1 |
| 运维人员 | 1 |
| 质控人员 | 1 |
| 数据审核人员 | 1 |
| 车辆 | 1 |

七、商务条件

1、供货安装调试完毕时间：合同签订后20日内供货安装调试完毕，由供应商提报最快的供货安装调试完毕时间。

2、中标人在接采购人通知1小时做出响应，需要到达现场服务的，应在2小时到达现场。

3、中标人应当协助采购人完善属于中标单位职责范围内的后续相关工作。

4、质量保证期：自验收合格之日起1年，国家主管部门或者行业标准对货物本身有更高要求的，从其规定并在合同中约定，投标人亦可提报更长的质保期。

质量保证期内，如果证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或者使用不符合要求的材料等，中标人应立即免费维修或者更换有缺陷的货物或者部件，保证达到合同规定的技术以及性能要求。如果中标人在收到通知后5天内没有弥补缺陷，招标人可自行采取必要的补救措施，但风险和费用由中标人承担，招标人同时保留通过法律途径进行索赔的权利。

本项目资格条件如下：

1.投标人合法有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。以上证明文件提供扫描件。

2.财务状况报告，至少提供：供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的资产负债表的扫描件1份；供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月（不含“首次响应文件提交的截止时间”当月）的利润表月报表的扫描件1份；

或提供2024年度财务报告(应包括审计报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表）。

3.供应商的“首次响应文件提交的截止时间”前6个月内任何1月的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料的扫描件（依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商,应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金)。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明。响应文件中提供《具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明》（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

5.供应商参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（加盖电子签章，格式见《磋商文件》附件）；

6.本项目的特定资格条件：无。