如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年12月8日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年12月8日17:00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

采购需求
一、项目概况

1、项目名称：沛县饮用水源地监测监控能力提升建设项目
2、本项目采购预算总金额650万元，本项目不接受超过采购预算的报价。投标人报价应包括其他有关的所有费用，包括但不限于人工、材料、机械、工具设备、验收、售后服务、利润、税金等政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。投标人应充分了解该项目的总体情况、各类市场风险以及影响投标报价的其他要素风险。采购人不再支付报价以外的任何费用。

3、合同履行的期限：合同生效日后，90日历天内完成交付并安装调试完毕并投入使用。

注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。

二、质保期

自项目验收通过之日起2年。

三、建设内容

（1）水质自动监测站检测指标增补

指标增补：根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中水源地特定项目。在现有监测体系基础上，新增VOC、生物毒性、挥发酚、重金属（如铅、铜、镉、锌、砷等）及藻密度等监测模块。

（2）智能化改造：

根据项目需要，对现有水站监测指标分析仪器、水站集成、水站运维及水站数据应用进行智能化升级改造。

（3）立体化监测网络建设

浮标站建设：在南四湖徐庄水源地关键区域布设水质监测浮标站，实时监测叶绿素a、藻密度及气象参数，数据实时传输至监管平台。

智能管控终端：建设智能管控终端，能够实现等比例混合采样、同步备份采样（平行样）、远程即时采样等多种采样功能。

全自动多通道水质分析仪：建设包含高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷、总氮、氨氮的水质分析仪，高效、精准、批量地完成水体中多种关键指标的定量分析，为水源地水质评价、污染溯源、风险预警提供科学数据支撑。
（4）运维保障体系建设

制定智能化设备运维规范，开展人员技术培训；建立第三方质控核查机制，确保监测数据省级平台联网准确性。

通过以上任务实施，最终形成“多指标监测—智能运维—立体预警—精准管控”的水源地监管模式，全面保障沛县饮用水安全。

采购清单

	序号
	建设项目
	具体内容

	1
	水质监测指标增补
	重金属水质分析仪（铅、铜、镉）

	
	
	重金属水质分析仪（锌）

	
	
	重金属水质分析仪（砷）

	
	
	挥发酚水质分析仪

	
	
	水质VOC分析仪

	
	
	生物毒性分析仪

	
	
	藻密度分析仪

	2
	水站智能化改造
	水质监测站智能化改造包含集成部分、视频部分、辅助部分、电子围栏、智慧站房改造及加密传输

	3
	水质监测浮标站
	水质监测浮标站，包含叶绿素、藻密度、风速、风向、气温、气压参数指标

	4
	全自动多通道水质分析仪
	全自动多通道水质分析系统（包含高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷、总氮、氨氮等参数的检测模块）及其他配套、辅助设施

	5
	智能管控终端
	智能管控终端，能够实现等比例混合采样、同步备份采样（平行样）、远程即时采样等多种采样功能

	6
	运维服务2年


四、建设依据

（1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（2）《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）；

（3）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ338-2018）；

（4）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）；

（5）《地表水自动监测技术规范（试行）（HJ915-2017）》；

（6）《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ212-2017）；

（7）《水质河流采样技术指导》（HJ/T52-1999）；

（8）《pH水质自动分析仪技术要求》（HJ/T96-2003）；

（9）《电导率水质自动分析仪技术要求》（HJ/T97-2003）；

（10）《浊度水质自动分析仪技术要求》（HJ/T98-2003）；

（11）《溶解氧（DO）水质自动分析仪技术要求》（HJ/T99-2003）；

（12）《高锰酸盐指数水质自动分析仪技术要求》（HJ/T100-2003）；

（13）《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》（HJ101-2019）；

（14）《总氮自动分析仪技术要求》（HJ/T102-2003）；

（15）《总磷自动分析仪技术要求》（HJ/T103-2003）；

（16）《水质挥发性有机物的在线测定连续吹扫捕集/气相色谱法》（DB32/T3945-2020）；

（17）《水质毒性鱼菌合一在线预警监测技术规范》（T/JSSES31-2023）；

五、技术要求

（一）水质监测指标增补仪器技术要求
1、通用技术指标（VOC、生物毒性、藻密度除外）
1.操作语言

水质自动分析仪器和控制单元所有显示须为中文，符合《信息交换用汉字编

码字符集》（GB2312－1980）的要求。

2.供电要求

仪器设备的运行电压为（220±22）V，交流频率为（50±0.5）Hz。所有设备的电源插头为中国制式A9120-9085-1。

3.使用环境要求

所有设备在温度5～45℃,相对湿度小于90%环境下能够正常运行。

4.试剂供应

需提供仪器试剂配制方法，并提供试剂品牌、成分及纯度。

5.通讯协议要求

投标人中标后须按照《地表水自动监测系统通讯协议技术要求》（HJ1404-2024）要求，将所有监测数据及相关信息传输至指定的平台，包括但不限于仪器的实时状态、关键参数和监测数据等，并向采购人提供所有仪器的底层通讯协议。

6.方法原理

投标人提供的自动监测仪器的测量原理必须符合中国国家标准分析方法，在国内有成熟应用，并提供证明文件。投标人必须说明所提供分析仪器的方法原理。

7.基本功能要求

投标人提供的自动监测仪器必须为适合于长期运行的在线式仪器，仪器必须具有密封的箱体，具有防潮和防尘功能。

（1）具有分析仪器过程日志记录功能；

（2）存储不少于3年的原始数据和运行日志；

（3）必须支持《地表水自动监测系统通讯协议技术要求》（HJ1404-2024）；

（4）具备自动清洗功能；

（5）具有试剂余量监控及报警功能；

（6）能接受远程控制指令功能；

（7）具备关键参数变更的自动记录和查询功能；

（8）具备多管路进样设计，通过切换进样阀可实现标样/水样的进样；

（9）具备自动/手动（标样核查、零点核查、跨度核查、24h零点漂移、24h跨度漂移）、零点校准、标样校准、工作曲线自动标定、加标回收率测试功能；

（10）具有仪器故障自动报警功能，如零部件故障、超量程报警、异常数据报警、缺试剂（水样、蒸馏水、试剂）报警等信息，并能够记录、上传；

（11）具有界面状态显示功能，界面实时显示状态参数，如测量、标定、报警状态、运行进程等状态参数；

（12）仪器可扩展性好，无需更新软件即可完成不同监测参数之间的切换。具有漏液自动检测及液位保护功能，防止漏液腐蚀仪表，并具有报警功能。具有仪器电路、气路、液路及关键部件健康状态自诊断和查询的功能；

（13）根据具体水样浓度，自动选用合适的测试量程。具备高低量程自动切换的功能，量程切换时不影响监测数据的正常显示和信号的正常输出；

（14）仪器数据单位为mg/L或μg/L并具有mg/L和μg/L单位相互转换功能；具有对不同类型数据添加标识功能。具有历史工作曲线存储与查询功能；具有监测数据的关联信息记录与查询功能；

▲（15）具备动态扣除浊度、色度的影响，具有抗浊度、抗色度干扰功能。可根据样品实际情况（如浊度、色度），自动调整计量进样单元的样品终点信号；

▲（16）具备一键性能检验功能，包括零点漂移、量程漂移、示值误差、重复性、检出限测试，并自动计算测试结果；仪器具有多种曲线标定方式，多量程共用一条工作曲线，也可多量程采用多条工作曲线；

（17）具有仪器运行周期（连续或间歇）设置功能，至少具备常规、应急、质控等多种运行模式；

（18）具备双管路进样，避免试剂干扰；

（19）具有仪器耗材寿命管理、报警、提示更换功能；

（20）具备双向数据传输和工作状态输出功能；

（21）具有RS-232、RS-485或RJ45标准通讯接口；

（22）水质自动分析仪器（常规五参数外）及控制单元须具有三级管理权限；

（23）具备1小时1次的监测能力；

（24）具有时间设置功能，可根据需要任意设定监测频次。

2、水质自动分析仪仪器技术要求
（1）重金属水质分析仪（铅、铜、镉、锌、砷）

1）重金属铅水质分析仪

	项   目
	技术指标

	分析方法
	阳极溶出伏安法

	精密度
	≤5%

	定量下限
	≤0.005mg/L

	一致性
	≤5%

	零点漂移
	±1%

	量程漂移
	±5%

	离子干扰
	±10%

	实际水样比对试验
	≤10%

	仪器功能
	▲每个测试数据具有独立关键指标记录功能，如当前测试数据对应的消解温度、消解时间等参数。

	
	▲电路板PCB表面刷有保护漆。防止线路板在恶劣环境可能因产生腐蚀，变形，霉变等现象而导致出现故障。

	
	▲能够清晰的显示出仪器软件版本号和流程文件版本号，流程文件版本号可显示编译时间及作者、审核人、版本号等版本控制信息。


2）重金属铜水质分析仪

	项目
	技术指标

	分析方法
	阳极溶出伏安法

	测定范围
	0~2mg/L（可扩展）

	准确度
	±1%

	定量下限
	≤0.005mg/L

	重复性
	≤3%

	零点漂移
	±3%

	量程漂移
	±3%

	离子干扰
	±20%

	实际水样比对试验
	≤10%

	分辨率
	0.0001mg/L

	测量时间
	≤30min

	仪器功能
	▲具有测试流程倒计时显示功能，并具有中间状态实时显示功能。

	
	▲计量管可视化，能够清楚展示液位管当前状态及洁净程度。


3）重金属镉水质分析仪

	项目
	技术指标

	分析方法
	阳极溶出伏安法

	测定范围
	0~1mg/L（可扩展）

	准确度
	±5%

	定量下限
	≤0.0001mg/L

	分辨率
	0.0001mg/L

	测量时间
	≤20min

	仪器功能
	▲主控制模块具有两个物理隔离的存储器，具备实时存储备份功能，备份数据和原始数据分别存储在两个物理隔离的存储器。当主控制模块损坏时，从主控制模块中拔出备份存储器，插入新主控制模块，及时恢复系统，稳定性好。

	
	▲双光束检测功能，并能同步检测双通道信号强度。


4）重金属锌水质分析仪

	项目
	技术指标

	分析方法
	阳极溶出伏安法

	测定范围
	0~5mg/L（可扩展）

	准确度（＞0.1mg/L）
	±2%

	准确度（≤0.1mg/L）
	±0.01mg/L

	定量下限
	≤0.005mg/L

	重复性
	±3%

	零点漂移
	±2%

	量程漂移
	±3%

	离子干扰
	±20%

	实际水样比对试验
	≤10%

	分辨率
	0.0001mg/L

	测量时间
	≤15min

	仪器功能
	▲可根据样品实际情况(如浊度、色度),自动调整计量进样单元的样品终点信号。

	
	▲具有光信号调制技术，不受外界光干扰。


5）重金属砷水质分析仪

	项   目
	技术指标

	分析方法
	新银盐分光光度法

	测定范围
	0~50mg/L（可扩展）

	准确度
	±5%

	检出限
	≤0.002mg/L

	分辨率
	0.0001mg/L

	测量时间
	≤35min


6）挥发酚水质分析仪

	项   目
	技术指标

	分析方法
	4-氨基安替比林分光光度法

	测定范围
	0~1mg/L（可扩展）

	准确度
	±2%

	重复性
	≤2%

	零点漂移
	±3%

	量程漂移
	±3%

	检出限
	≤0.001mg/L

	实际水样比对试验
	≤10%

	分辨率
	0.001mg/L

	测量时间
	≤60min

	平均无故障运行时间
	≥1440h/次


7）VOC水质分析仪

	项目
	技术指标参数

	分析方法
	吹扫捕集-气相色谱

	定性重复值
	≤1%

	定量重复值
	≤10%

	准确度
	±15%

	检出限
	≤7ug/L

	线性
	R≥0.99


8）生物毒性分析仪
	项目
	技术指数参数

	测量原理
	通过细菌发光强度的变化指示样品的潜在毒性

	最大计数率
	＞1.2Ms

	可探测光谱范围
	300-650nm

	细菌工作温度
	15-20℃

	纯水检测光损失
	±5%

	检测精度
	EC50Zn2+≤5.0mg/L（ZnSO4为标准样）

	
	RSD<10%

	响应时间
	5-30min

	平均无故障运行时间
	≥1440h


9）藻密度分析仪

	项目
	技术指标

	▲测定原理
	采用8波段及以上的荧光指纹谱图分析法

	测量参数
	蓝藻、绿藻、隐藻、硅藻、甲藻、总叶绿素a及黄色物质，且具备温度辅助测量功能

	光源
	激发波长和光源数均应不少于6个

	▲测量范围
	测量范围：0~500ug/L

	分辨率
	0.01ug/L

	检测限
	检测限：≤0.05μg/L

	精度
	±2%FS(0-100ug/L)

	准确度
	≤±10%

	接口
	RS485

	▲现场校准：
	仪器可利用培养的微藻做指纹图谱，可在野外测量后根据水体藻类组成，利用优势种

	仪器扩展
	仪器可通过增加少量配件实现仪表在野外场合下的测量应用。


（二）水站智能化改造技术要求

具体内容包括：增加自动质控、自动异常识别、故障自动处理及修复并建设电子围栏，以达到对水站监测系统的关键节点进行实时监控、远程控制、智能调控，降低人工运维频次，有效防止人为干扰或恶意破坏监测设施的目的，保障水站平稳有效运行，监测数据真实有效。

（1）智慧监管数据中心

数据资源中心采集汇聚的多源数据，选定数据策略，开展高通量数据传输、数据接入、数据存储、数据监控、数据处理、数据挖掘、数据更新、数据共享服务和运维管理，构建统一数据资源管理、统一数据目录管理、统一数据共享交换能力，形成基础数据、主题数据和专题数据，实现对内进行数据治理整合，对外进行数据获取和共享交换，全面支撑对智慧监管工作。

（2）物联网感知管理

物联网感知管理实现包括水站各类站点数据互联互通。具有设备管理、数据转发、远程控制、连接管理、数据保存、异常检测、数据回补等功能。系统需支持《HJ/T212-2017协议》、《国家地表水自动监测系统通信协议技术要求》,底层协议可采用TCP与UDP协议，以文本格式实时记录原始通信包，并实时记录每个连接的状态。

（3）智慧站房监管

智慧化站房监管需全面汇聚水站各类传感数据，通过站房环境、系统集成、分析设备、智能消防、智能温控、智能视频、智能门禁、电子围栏等设备。构建数字化站房感知与调控，实时掌握水站运行状态。

（4）无人化智慧运维管理

创新水质自动监测站运行维护模式，在全过程智能感知的基础上，运用物联网、大数据、云计算等手段，系统能对监测站进行远程控制和智能调控，降低人工干预。每日、每周、每月自动对仪器质量进行质控，对关键节点进行监管，自动识别异常、故障情况并通过内置故障处理模型进行自动修复。

（5）电子围栏

具备站点远程监管可视化服务、站点视频监控智能化服务、站点分类电子围栏设置服务、站点AI告警事件定位服务、站点告警派单闭环管理服务和站点告警信息管理与查询、告警数据统计分析、自动生成工作报告等其他功能。

（6）手机APP实时监控，远程掌握站房情况

通过手机APP，可对站房环境参数监测数据进行远程查看。当环境参数监测数据发生异常，APP界面主动提示日志信息，显示明显的告警状态。另外，现场发生异常时，触发监控摄像机实现自动拍照及录像，也可实时通过监控画面查看站房内环境详情，实时查看站点的异常情况。维护人员采用手机APP实时掌握现场情况，及时的进行针对性的人工维护，有效减少异常情况对于在线监测系统正常运行的影响，有效保障水质在线监测系统的数据有效率。

（7）视频终端

自动站已装备站房内监控摄像机和站房进出口人脸识别摄像机等视频终端的，应统筹使用，避免重复建设。在覆盖范围上，视频监控原则上要能覆盖断面采水区域、采水口、采水管路、站房、上游2公里河道及两边岸线、下游500米河道及两边岸线等所有需要重点监管的区域（上游1公里、下游200米为核心区，上游2公里、下游500米为重点监控预警区），对于核心区应能够清楚辨认人体外貌特征、人脸特征、车辆牌照等细节；预警区域应识别车辆类型、人体轮廓。点位位于湖库的，视实际情况设置，除大型湖库外，原则上监控范围不小于以点位为中心的方圆1000m范围。电子围栏要具备7*24小时的无死角、全覆盖、可视化的监控。

在视频终端设备选型方面，高点监控设备主视频分辨率不低于2560×1440，可提供高清画面质量，光学变焦不低于40倍，可实现远距离的物体放大观察；低点监控设备要求具有400万及以上像素CMOS传感器，可获得清晰的图像细节，分辨率不小于2560×1440，光学变焦不低于40倍，满足细节监管的需求。

（8）AI服务器

依托智能警戒球机、全景AI摄像头、云计算、大数据和人工智能等新技术，使用计算机模仿人类视觉系统技术，建立一套符合环保特色的算法框架体系。通过AI视频分析技术让前端普通摄像头拥有类似人类眼睛所提取、处理、理解和分析图像以及图像序列的能力。可根据不同场景、不同事件自动识别，实现从被动发现向主动发现转变，达到“智能发现－智能预警－实时监控－抓拍取证”闭环管理，提升智能预警和防范人为干扰能力。电子围栏主要监控识别以下情形：（1）非运维人员违规进入站房及取水采样口周边的；（2）河流改道或断流；（3）设置人工喷泉、曝气等设施；（4）河道整治施工；（5）投放生物、化学药剂等；（6）破坏监测设备、采水设施、电力和通讯线路、其它辅助设施；（7）其他人为干扰监测行为。智能算法能自主学习可升级。梳理优化自动监测站管理流程，挖掘和深化防范人为干扰监测数据的应用场景，实现与系统无缝衔接，提高系统的实用性和操作性，有效剔除飞鸟、动物、树叶等干扰，不断提高智能预警的有效性、准确性和全面性。

1、集成部分改造
1、控制单元

运行模式智能切换，基于水体纳污种类复杂多样、水质波动大，设计异常数据自识别、监测流程自切换的运行模式。

（1）数据异常识别超过指定阀值自动启动平行测试、标样核查、加标回收率测试，进一步判断数据可靠性。

（2）数据异常识别超过指定阀值切换至应急模式（加密监测周期、自动报警并发送短信通知相关人员），数据恢复正常自动接触，并恢复正常运行模式。

（3）具备“异常数据判断+应急监测”智能运行模式，提高水站运行灵活性、智能化。

（4）具备超标预警和应急自动加密监测功能。

（5）具备站房运行环境信息的采集，可实现对站房的电源、暖通、安防、消防等功能模块进行监控，并实现远程管控。

（6）水质自动监测站集成控制系统具备多种智能模式运行设置功能，并可在本地或远程灵活设定；在数据平稳、数据波动异常、数据超标等各类情况下自动分析、精准识别，数据波动异常、持续升高或连续超标等场景自动进入应急加密监测模式，并自动对系统全流程进行记录。

（7）可远程访问数据平台，并可进行远程控制，包括：校时、重启、水样测试、质控测试（空白样品测试、标样测试、平行样测试、加标回收率测试）、参数设置、下次测试时间、测试周期（频率）、紧急监测、留样方式控制等，平台可对命令进行响应、记录反控日志信息。

（8）具备定时主动上传数据功能，按通讯协议要求上报监测数据、质控数据、日志信息、设备状态量、报警信息、数据标识信息等。

（9）支持通过数据平台远程或现场操作，进行自动盲样考核：通过发送加密指令，控制单元自动配制任意指定浓度的盲样，仪器完成盲样测试后将结构上传。平台记录所有远程和现场操作日志，并可远程实时获取现场操作人员对控制单元的操作信息，便于溯源。

2、质控单元

具备智能化质控和配样模块，可制备任意浓度标准样品，可远程质控，具备以下功能：

（1）质控模块可自动制备任意浓度的标准样品，远程发送指令，配置指定浓度盲样。

（2）可自动制备多点线性核查校正液，通过平台远程对仪器测量曲线进行线性核查或校准。

（3）样杯可通过电子锁进行锁控，防止水样被篡改，同时通过对样杯蓄水量的实时检测，可识别仪器是否从样杯进样。

（4）可实现远程校准仪器，通过平台实现远程多点线性测试。

（5）盲样考核时具有将分析仪器的检测数据远程报送给平台的功能，平台再从质控模块提取加密的盲样浓度值。

（6）具备远程控制仪器自动无定量稀释倍数功能；具备远程控制仪器进行自动加标回收测试功能。

（7）质控系统水样杯与标样杯互相独立，分别测试。双杯设计能有效避免交叉污染，保护待测水样，提高测量精度，保证数据的准确性与可靠性。

（8）具有实时更新质控模块的当前状态信息，并向中心平台和基站传输当前状态信息数据。具有加标及配标前推空管口部分与空气接触的母液的功能，避免变质母液影响测量结果。

（9）具有流程日志记录功能，直观反映仪器的工作进度及健康状态，提供了问题溯源的依据。

3、留样单元

采用智能采样瓶设计的留样单元，具有唯一识别码、全程温度记录、智能防伪，全时监控等功能。实现样品采集、样品运输、样品测试全过程信息化监管与溯源管理。

2、视频部分改造
1、视频监控单元

站房视频监控单元应能够接入站房中控系统和远程指定平台。应配置1套视频监控系统，至少包含1台硬盘录像机和3台摄像机，分别置于监控站房仪表间，采水口及站房周边。可远程监视站房内设备（采水单元、自动监测分析仪器、供电系统、数据采集及传输系统等）的整体运行情况，观察取水工程（取样水泵、浮台等）工作状况，水站周边的水位、流量等水文信息的直观情况，同时也可观察站房周边环境。

2、视频监控单元功能要求

（1）实时监控功能：可实现24小时不间断监控，实时获取监控区域内清晰的监控图像。

（2）云台操作功能：可实现全方位、多视角、无盲区、全天候式监控。

（3）录像存储功能：支持前端存储和中心存储两种模式，既可通过前端的视音信号接入视频处理单元存储数据，满足前端存储的需要，供事后调查取证；也可通过部署存储服务器和存储设备，满足大容量多通道并发的中心存储需要。

（4）语音监听功能。

（5）远程维护功能：可通过平台软件对前端设备进行校时、重启、修正参数、软件升级、远程维护等操作。

3、视频监控设备布设要求

（1）站房外取水口（至少1台高清球机）：安装在靠近取水口岸边，并考虑50年一遇的防洪要求，用于监控取水口及站房周边情况。监控设备可水平360度旋转。

（2）站房进门处（至少1台高清枪机）：安装在站房进门处，用以监控站房的出入情况。监控设备应配置枪机，固定监控视角。

（3）站房仪表间（至少1台高清球机）：安装在仪器设备集成机柜正面墙壁上，用于监控仪表间内部设备运行情况。监控设备可水平360度旋转。

4、视频监控设备技术要求

（1）网络红外球型摄像机：球机带云台，可水平360度旋转；不低于300万像素；带红外，支持夜间查看。

（2）云台筒式摄像机：云台摄像机可水平180度旋转，竖直-40～30度旋转，具备云台操作功能，对视角、方位、焦距的调整，实现全方位、多视角、全天候监控；

（3）高清网络录像机：应选用可接驳符合开放型网络视频接口、RTSP、GB28181标准的网络摄像机；支持不低于300万像素高清网络视频的预览、存储和回放；支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出、语音对讲和升级等；支持智能搜索、回放及备份，至少满足30天的存储。

（4）视频监控系统具备断电自启功能。

3、辅助部分改造

（1）UPS：总功率≥3KVA，断电后至少能保证仪器完成一个测量周期和数据上传，且待机不少于1h、三相稳压电源功率≥15KW；

（2）具备系统集成机柜、维护专用成套工具、试剂冰箱、空压机、臭氧发生器等；

（3）配备废液收集单元，满足两周以上废液量的收集。

4、智慧站房改造
智慧站房系统集成站房动力监控、环境监控、视频监控等设备状态信息，实现对站房环境的智能监控和管理。系统通过对室内温度湿度、视频、室内空气质量、气压（设备用气瓶）、动力环境（站房电流电压、UPS状态等）、水浸、烟雾等进行监控，并对空调、新风进行远程控制，实现对仪器运行环境的自动调节，提高监测数据的稳定性和准确性。

5、加密传输
VPN
	序号
	项目
	性能指标

	1
	网络接口
	≥4个千兆电口

	2
	防火墙吞吐量
	≥150Mbps

	3
	最大并发会话数
	≥35万

	4
	SSLVPN加密速度
	≥100Mbps

	5
	并发SSL用户数
	≥300个

	6
	IPSecVPN加密速度
	≥55Mbps

	7
	IPSecVPN隧道数
	≥300

	8
	产品尺寸
	标准1U架构

	9
	电源
	单电源

	10
	功能
	支持基于TCP、UDP、ICMP的应用；完整支持主流操作系统（Windows、Linux、Mac）；支持IE、Firefox、Safari、Goog1eChrome、Opera等主流浏览器；全面支持智能手机、移动终端；支持主流商业加密算法与国密算法；支持虚拟安全桌面；支持跨平台文件共享。


（三）水质监测浮标站技术要求
	检测原理
	原位连续检查

	监测参数
	叶绿素、藻密度、风速、风向、气温、气压参数指标

	进样方式
	自动进样

	供电方式
	太阳能


（四）全自动多通道水质分析仪技术要求
1、系统技术要求

（1）能自动标定分析模块的工作曲线；
▲（2）具备完整的实验室全过程质控功能，每批次水样加入质控，能加入空白样、平行样、加标回收样，保证数据的科学性和准确性；
▲（3）具有批量样品编辑、一键启动测试、数据查询、报告打印功能；
▲（4）进样前自动混匀待测样品，进样完成之后能够自动清洗进样管路；
（5）采用数字光电计量传感器进行计量，具有光电自平衡功能，不与试剂直接接触；

（6）具有通讯故障、电机故障、废液溢出、缺纯水等报警功能；
（7）具备一键自动清洗功能及断电、故障恢复初始化功能。
2、高锰酸盐指数分析模块技术要求

	项   目
	技术指标

	分析方法
	高锰酸钾氧化滴定法

	测定范围
	0.5~10mg/L（可扩展）

	准确度
	±1%

	重复性
	≤1%

	最低检测质量浓度
	≤0.5mg/L

	加标回收率
	100%-120%

	葡萄糖试验
	±5%

	最小滴定体积
	≤20μL

	实际水样比对试验
	≤10%


3、化学需氧量分析模块技术要求

	项   目
	技术指标

	分析方法
	重铬酸钾氧化分光光度法

	测定范围
	4-150mg/L（可扩展）

	准确度
	±8%

	重复性
	≤1%

	检出限
	≤4mg/L

	加标回收率
	100%-120%

	线性相关系数
	R≥0.999

	实际水样比对试验
	≤10%


4、总磷分析模块技术要求

	项   目
	技术指标

	分析方法
	钼酸铵分光光度法

	测定范围
	0.01-0.5mg/L（可扩展）

	准确度
	±3%

	重复性
	≤1%

	检出限
	≤0.01mg/L

	加标回收率
	90%-120%

	线性相关系数
	R≥0.999

	实际水样比对试验
	≤10%


5、总氮分析模块技术要求

	项   目
	技术指标

	分析方法
	紫外分光光度法

	测定范围
	0.05-3mg/L（可扩展）

	准确度
	±3%

	重复性
	≤1%

	检出限
	≤0.05mg/L

	加标回收率
	100%-120%

	线性相关系数
	R≥0.999

	实际水样比对试验
	≤10%


6、氨氮分析模块技术要求

	项   目
	技术指标

	分析方法
	水杨酸分光光度法

	测定范围
	0.01-0.5mg/L（可扩展）

	准确度
	±2%

	重复性
	≤1%

	检出限
	≤0.01mg/L

	加标回收率
	80%-120%

	线性相关系数
	R≥0.999

	实际水样比对试验
	≤10%


（五）智能管控终端技术要求
功能参数：
采样功能：
（1）管控终端可支持电量、雨量、水位、流量等监控仪表的按水可根据设置的仪表阈值触发采样
（2）采样瓶电子芯片功能：内置电子芯片，可存储记录样品ID、采样时间、采样点位、取样人身份等信息，并支持APP扫描获取相关信息；

（3）采样记录功能：可自动记录每次采样的日期、起始时间、结束时间、采样模式、采样量、采样结果、采样次数等信息；

▲（4）记录存储功能：具有保存采样记录、故障信息、样品保存温度、超标报警信息、操作记录、断电记录、开门记录等功能，并能够输出存储的信息

（5）设备外接功能：支持雨量计、水位计、流量计、常规五参数等监控仪表的接入，可根据仪表数据关联或触发采样；

（6）采样瓶由惰性材料制成，易清洗，容量大于500mL，样瓶数量不少于12个；

（7）远程控制功能：可通过采运信息化平台实现远程采样模式切换（如：维护模式、等时模式、等量模式、触发模式、基站受控）、远程留样、状态查询、参数设置、样瓶锁定、流程调试、远程测试（可远程对设备发送润洗管道、一键排空、样瓶排空指令）等功能。

▲（8）在正常运行状态下，管控终端可平稳工作管控终端的部件不易产生机械、电路故障，便于维护、检查作业，无安全危险在出现浸湿、结露等情况时，水质自动管控终端应能保持正常运行。
▲（9）管控终端具有雨量计接入的接口，可实现流量等比例采样。
技术参数：
（1）采样量误差：±5%；

（2）等比例采样量误差：±5%；
（3）采样垂直高度：≥7m；
（4）水平采样距离：≥50m；
（5）管路系统气密性：≤-0.05MPa

（注：以上“▲”标注项须提供省级及以上计量检测单位出具的检测报告，未按要求提供或未提供的，视为不满足，即不得分。）

六、运维服务

为确保沛县饮用水源地水质监测系统的长期稳定运行，保障监测数据的准确性、完整性和及时性，针对水质自动监测站、水质监测浮标站、多通道全自动水质分析仪及智能管控终端等仪器设备应制定详细的运行维护计划。运维工作主要包括日常巡检、定期维护、故障处理、数据质控及应急响应等，确保系统在无人值守或远程监控模式下仍能高效运行。

1、运维目标

确保监测设备正常运行，数据准确可靠；

延长设备使用寿命，降低故障率；

建立智能化运维体系，减少人工干预；

提高突发污染事件的应急响应能力。

2、运维模式

日常巡检：远程监控+现场定期检查。

智能运维：依托自动化诊断、远程质控、AI数据分析等技术，实现高效运维。

应急响应：建立快速维修机制，确保设备故障24小时内修复。

3、智能化水质自动监测站运行维护

智能站房系统集成站房动力监控、环境监控等设备状态信息，实现对站房环境的智能监控和管理。系统通过对室内温度湿度、室内空气质量、气压（设备用气瓶）、动力环境（站房电流电压、UPS状态等）、水浸、烟雾等进行监控，并对空调、新风进行远程控制，实现对仪器运行环境的自动调节，为仪器设备的稳定运行保驾护航，提高监测数据的稳定性和准确性。


当站房环境参数出现异常时，系统可自动通过平台、移动端、本地声光等方式发出告警，通知站房运维人员，并记录历史数据和告警事件，保证现场各监测设备的运行环境正常，从而实现设备、环境的集中智能监控维护管理，提高自动监测设备的可靠性及监测数据的准确性和连续性。

①虚拟站房智能应用，多方位一览站房概况

虚拟站房应用模块将站房环境参数物象化、可视化，实时展示站房环境参数监测数据，及时、直观地掌握站房运行状态。

②环境保障自动化运行

当站房内温湿度、室内空气质量超出系统设定值时，系统将自动调节空调的运行模式，自动进行通风换气，保障站房的运行环境正常，保证监测整个过程符合监测要求。

③节能化运行

根据季节及天气变化形成的室内环境及室外气象环境的监测数据的不同，智能化运行空调和新风系统，空闲时关机停运，需要时启动运行。

④智能化运行判断

根据水质监测系统采水单元受外部影响较多的情况，根据采水泵运行时的电流变化，及时统计和分析采水泵的运行状态，异常时及时作出警示。有效解决采水泵故障发现不及时、采水系统冲毁发现不及时等问题，减少停运时间。

⑤电力运行保障

接入UPS电源及智能电表的相关状态和信息，掌握电力供应状态，异常时及时自动作出处置。当异常断电是自动切换UPS电源；当出现过欠压时自动断电保护；当关键大功率设备电流异常时（空调、水泵）停止该设备运行。实时记录和上传相关运行状态和日志信息，实时上报各种异常及发出告警提示。

⑥安全监控

设置水浸、振动、门禁状态、红外侦测、气瓶压力监控等传感，当站点发生异常和非法入侵时，现场发出声光报警、向平台和手机APP推送警示信息。触发监控摄像机实现自动拍照及录像，提供事后查询、举证依据等，保障仪器资产与监测数据的安全。

⑦消防保障

设置温度传感和烟雾传感，当出现异常状态时，触发监控摄像机实行自动拍照和进行火点侦测。火点确认后，主动对水站监测系统进行断电保护，开启消防气体灭火电动阀进行气体灭火，同时现场发出声光报警、向平台和手机APP推送警示信息。有效减少火灾造成的损失，保障固定资产。

⑧手机APP实时监控，远程掌握站房情况

通过手机APP，可对站房环境参数监测数据进行远程查看。当环境参数监测数据发生异常，APP界面主动提示日志信息，显示明显的告警状态。另外，现场发生异常时，触发监控摄像机实现自动拍照及录像，也可实时通过监控画面查看站房内环境详情，实时查看站点的异常情况。维护人员采用手机APP实时掌握现场情况，及时的进行针对性的人工维护，有效减少异常情况对于在线监测系统正常运行的影响，有效保障水质在线监测系统的数据有效率。

（1）无人化运维管理

创新水质自动监测站运行维护模式，在全过程智能感知的基础上，运用物联网、大数据、云计算等手段，系统能对监测站进行远程控制和智能调控，降低人工干预。每日、每周、每月自动对仪器质量进行质控，对关键节点进行监管，自动识别异常、故障情况并通过内置故障处理模型进行自动修复。

1）远程运维

本项目运用物联网技术和移动应用技术，打通信息化平台、智慧站房、运维APP之间的信息流路。

平台和APP上可以对目标站点进行远程维护，功能包括空白校准、标样校准、零点核查、跨度核查、日志补传等功能。只有被授权的账户具备相应站点的远程运维权限，远程运维操作记录会在平台和基站软件中保存，确保运维的规范性和可溯源性。

2）远程巡检

运维人员应每天通过平台查看监测数据，对水站运行状态和数据质量进行相应判断，对站点的运维情况及相关信息进行统计和评价。

每日对水站运行条件及设备运行状况进行远程查看，具体工作如下:
a）检查数据采集与传输状况，确认是否获取了水站全部仪器的监测数据和过程日志；

b）根据仪器每日质控结果、仪器分析流程、过程日志判断仪器运行情况及数据的可靠性；

c）对前一天监测数据有效性进行审核，并对异常数据进行标记同时阐述异常原因，形成监测数据审核日志；

d）远程监视采水设施、水位以及站房内外情况，如发现异常，应及时前往现场处理并上报至主管部门；

e）远程查看是否存在非法入侵行为。

3）远程控制

a）通过远程控制，可对监测仪器进行校时、复位、测试、校准、清洗、24小时零点漂移和跨度漂移核查、标液核查、参数流程分析日志提取、运行模式、运行周期（监测频次）、数据补采和留样控制等维护工作；

b）当监测数据出现异常时，运维人员远程控制提取预处理进样流程、仪器测试流程日志进行分析，必要时发送质控测试命令，根据测试结果、流程日志分析综合判断数据的有效性。一旦确定水质发生重大变化或仪器设备故障，应及时赶赴现场处理。

4）派单式运维

用派单式运维代替传统的周期性运维，建立运维工作快速响应机制，即能够保障运维工作质量，又能够降低人员管理成本。

本项目使用运维智能化管理、考核系统。建立面向运维单位、运维人员的人脸库、能力库、成绩库。作为派单优先级依据和评估指标。

站房对自身状态进行自诊断，将诊断结论上传至平台。平台结合站房故障特征，指定运维人员，将故障可能原因和所需工具耗材知识打包发送至运维人员手机APP上，并给定运维日期。

平台结合工单内容和站房被维护后的健康度数据，给出相对客观的运维质量评估。质量评估会影响平台以后的派单策略。

（1）根据个人运维工单并结合站点运行情况，对运维人员的工作质量给出评分。

（2）可根据电子运维台账和站点运行数据批量生成、导出月度运维质量报告和站点质控报告。

（3）对单个站点的超标情况、故障情况、质控不合格情况进行分析统计，形成站点运行质量评分或排名，作为运维质量的考核依据。

5）智能化应用

依托智能警戒球机、全景AI摄像头、云计算、大数据和人工智能等新技术，使用计算机模仿人类视觉系统技术，建立一套符合环保特色的算法框架体系。通过AI视频分析技术让前端普通摄像头拥有类似人类眼睛所提取、处理、理解和分析图像以及图像序列的能力。可根据不同场景、不同事件自动识别，实现从被动发现向主动发现转变，达到“智能发现－智能预警－实时监控－抓拍取证”闭环管理，提升智能预警和防范人为干扰能力。电子围栏主要监控识别以下情形：

（1）非运维人员违规进入站房及取水采样口周边的；

（2）河流改道或断流；

（3）设置人工喷泉、曝气等设施；

（4）河道整治施工；

（5）投放生物、化学药剂等；

（6）破坏监测设备、采水设施、电力和通讯线路、其它辅助设施；

（7）其他人为干扰监测行为。

智能算法能自主学习可升级。梳理优化自动监测站管理流程，挖掘和深化防范人为干扰监测数据的应用场景，实现与系统无缝衔接，提高系统的实用性和操作性，有效剔除飞鸟、动物、树叶等干扰，不断提高智能预警的有效性、准确性和全面性。

6）智能化审核

传统数据处理框架局限于简单的预警规则，依赖大量的人工介入。为了提升数据的真实性、准确性、客观性，需要在数据审核的流程中引入AI智能方法，减少人工干预，在降本增效的同时全面保证数据质量。

本项目构建一种融合数据标识处理、约束规则、统计学方法、机器学习方法的智能审核技术框架，运用物联网、大数据、云计算等手段，如下图所示。首先对监测数据进行处理，获取监测数据的历史记录、周期模式、趋势分析、环比变化、离群偏离、日志信息及质量控制数据等多维度数据，然后结合数据分布定位方法、滑动窗口分析方法、孤立森林方法、局部离群因子方法等方法进行综合判别。智能审核技术框架能够精准识别监测参数异常值，准确率提升30%，仅需要少量人员进行最终审核，完成降本增效，实现地表水水质监测数据“真、准、全、快、新”。

（2）现场维护

1）仪器功能检查

a）分析仪器应具有自动标样核查、空白校准、标样校准等功能；
b）仪器应具有量程切换功能；
c）仪器应具有异常信息记录、上传功能，包括部件故障、超标报警、缺试剂报警等信息；
d）仪器应具有过程日志记录功能；
e）仪器应具有RS-232/485、TCP/IP等标准通讯接口；
f）仪器应具有1小时1次的监测能力。

2）例行巡检

a）检查采水点水体颜色、嗅味、漂浮物、水位变化、上下游是否新增不明排口，以及采水周围杂物存在情况，并及时对采水口进行清理与清洗，同时检查采水口是否存在人为干扰情况，如增设人工喷泉、曝氧设施、投放生物、化学药剂等情况；

b）检查站房空调及取水管路保温措施，保持站房内部处于恒温恒湿环境；检查站房内超声波、空压机、除藻装置固定情况，避免设备振动的影响；消防器材是否在最优状态；检查空压机、不间断电源(UPS)、除藻装置等辅助设备运行状态，定期更换耗材，保证辅助设备在最佳状态下运行；

c）检查水站电路系统是否正常，接地线路是否牢靠，检查采样和排水管路是否有漏液或堵塞现象；

d）检查采配水单元是否正常，如采水浮筒固定情况、自吸泵、增压泵、空气泵等运行情况；各手阀、电动球阀工作情况等；每次巡检时应清洗采配水单元，包括采水头、泵体、沉降池、过滤头、水样杯、阀门及相关管路等，对于无法清洗干净的应及时更换；

e）检查控制单元运行状态是否正常，工控机操作系统及软件有无中毒现象；

f）检查上传至平台的数据与现场数据的一致性；检查上传至平台的流程日志与现场各仪器端日志的一致性；检查仪器与控制单元的通讯线路是否正常；

g）查看水质监测仪器的运行状态，判断运行是否正常；检查有无漏液；定期更换耗材；

h）检查试剂、纯水损耗状况，是否需要添加或更换试剂；检查试剂冰箱运行是否正常；所用纯水和试剂须达到相关技术要求，更换周期不得超过规定的试剂保质期；

i）检查留样器运行是否正常，如样品保持的温度、样品体积、是否密封性完整、是否自动留样和排样、留样前样品杯是否保持干涸状态；

j）应及时清除站房周围的杂草和积水，站房是否有漏水现象，检查防雷设施是否牢靠，站房外围的其他设施是否有损坏或被水淹没，在封冻期来临前做好采水管路和站房保温等维护工作；

k）整理站房及仪器保持站房及各仪器干净整洁，及时关闭门窗，避免日光直射仪器设备；

l）定期对废液进行收集处理，并做好相关记录；废液的储存、转移、运输和处置严格按有关规定执行。

3）定期养护

水站定期养护项目及最低频次不得低于下表要求。

表定期养护内容及频次要求
	工作内容
	月
	季度
	半年
	年
	备注

	站房
	消防设施更换
	
	
	
	√
	

	
	防雷检测
	
	
	
	√
	

	
	空调维护
	
	√
	
	
	船体除外

	
	船体清洗
	
	
	√
	
	

	采配水单元
	潜水泵清洗
	
	√
	
	
	

	
	釆水辅助设施
	
	√
	
	
	

	
	五参数检测池清洗
	√
	
	
	
	自动清洗

	
	沉淀池清洗
	√
	
	
	
	自动清洗

	
	水样杯清洗
	√
	
	
	
	自动清洗

	分析单元
	试剂更换
	
	√
	
	
	可根据仪器要求执行

	
	耗材及配件更换
	
	
	√
	
	可根据仪器要求执行

	
	废液处置
	
	√
	
	
	可根据收集容量而定


	
	保养检修
	√
	
	
	
	

	
	试剂贮存箱温度检查
	√
	
	
	
	

	控制单元及通讯单元
	网络通讯设备检查
	
	√
	
	
	

	
	工控机检查
	
	√
	
	
	

	辅助设备
	稳压电源检查
	√
	
	
	
	

	
	UPS检查
	√
	
	
	
	

	
	空压机检查
	√
	
	
	
	

	
	视频设备检查
	√
	
	
	
	

	自动采样器
	√
	
	
	
	


（1）站房

a）定期对站房进行全面的养护；
b）保证站房内空调及供暖设施运行正常；
c）定期对站房内灭火装置进行维护。

（2）采配水单元

a）定期检查采水、配水单元是否正常运行，清洗采水头。

b）定期清洗潜水泵的泵体、载体；检查取水管路是否弯折、畅通。

c）定期清理一次采水头周边杂物，泥沙含量大或藻类密集的断面应视情况增加清理频次，一般不宜超过4天。

d）定期清洗五参数检测池、沉淀池、过滤器、水样杯。

e）定期清洗一次采配水单元的取水管路、配水管路和采样杯等部件，保证采水系统的保温、防冻、防压、防淤、防撞措施有效。

（3）分析单元

a）定期按需对监测仪器进行校准；
b）应定期更换易耗品及备品备件；
c）定期清洗和更换仪器管路；
d）建立零配件库，根据不同零配件和易耗件的使用情况提前备货；
e）应根据试剂的更换周期定期更换试剂，试剂更换后，应按需求进行仪器校准或标液核查，同时更换时应做好记录；
f）应根据使用寿命定期更换监测仪器的光源、电极、泵、阀、传感器等关键零部件；定期对监测仪器光路、液路、电路板和各种接头及插座等进行检查和清洁处理。
（4）控制单元及通讯单元

a）定期复位工控机查看是否可以自动启动，并运行操作系统、加载现场监控软件，查看串口通讯是否正常；
b）定期对网络通讯设备进行重启，查看启动后是否通讯正常；
c）每月检查开机过程中硬件自检过程是否有异常数据传输和报警。
（5）辅助设备

a）定期检查稳压电源及UPS的输出是否符合技术要求，异常情况须及时排查处理；
b）定期检查一次空气压缩机气泵和清水增压泵的工作状况，并对空气过滤器进行放水；
c）定期检查并清洗自动留样器取样头滤网，检查采样泵、采样分配单元、低温冷藏模块、传感器等的工作状况是否正常，采样瓶是否清洁、是否破损；
d）定期检查摄像头是否破损，视频设备功能是否正常，包括摄像机、视频存储、云台控制等。

4）质控多元化管理

结合远程质控和现场质控方法，在质控策略上采取零点核查、跨度核查、误差核查、多点线性核查、加标回收测试、集成干预测试和采样信息跟踪、采样质控、系统及仪器分析过程日志等多级质控管理体系，及时诊断分析设备“健康”状况。通过对运维与质控体系检查、盲样考核等方式，实现水质自动监测站全方位、立体化“体检”全覆盖。在质量控制的框架内，严格监控关键参数的上传，确保详尽的日志记录得以保存，同时提供实时的仪器性能监控功能。每一条数据均具备完整的追踪溯源，以保证数据的准确性和科学性。质控实施频次及要求如下：

（1）高锰酸盐指数、氨氮、总磷、总氮、生物毒性、挥发酚、重金属等参数，每24小时至少进行1次零点核查和跨度核查；每月至少进行1次多点线性核查；

（2）针对Ⅲ～劣Ⅴ类水体，监测参数每月至少进行1次实际水样比对，Ⅰ、Ⅱ类水体至少半年进行一次实际水样比对；

（3）针对Ⅲ～劣Ⅴ类水体，氨氮、高锰酸盐指数、总磷、总氮每月至少进行1次加标回收、集成干预（浊度大于1000NTU可不进行集成干预检查）；

（4）常规五参数应每月进行一次实际水样比对；每7天进行一次自动标样核查。

（3）应急维护

1）异常数据处置

a）监测的数据中断；
b）监测数据长时间不变或短时间突变；
c）监测仪器设备状态参数异常、过程日志异常或监测仪器设备故障的监测数据；
d）通过监测项目之间相关性分析、气象条件、水站所在地历史数据分析认为明显违背常理的监测数据。
e）发生数据异常情况时，根据现场情况应采取标样核查、现场排查、实际水样比对等措施进行排查，查明并分析原因，记录备案并上报。

f）当水质监测数据异常或水质下降至水质类别发生变化时应启动留样（船体除外），留样后应按照应急维护要求执行。

g）确认仪器通讯存在障碍或仪器状态异常、仪器故障的，应尽快前往现场查明原因，进行故障处理；
h）远程启动标样核查，核查未通过时应前往现场查明原因，进行故障处理。

2）水站系统异常处理

a）当水站出现故障时运维单位应在规定时间内响应并解决；
b）对于在现场能够诊断明确且可通过更换备件解决的问题则在现场进行检修；
c）对于其它不易诊断和检修的故障，或48小时内无法排除的仪器故障，应采用备用仪器替代发生故障的仪器，同时对备机开展标样核查；

3）水站停运要求

1、水站如遇以下情形，可申请停运

（1）因不可抗力导致水站无法正常运行的。包括台风、暴风雪、河流冰封等恶劣天气；地震、洪水、塌方等地质灾害；以及河道施工、自然断流等外部条件因素；

（2）因水站内部仪器设备更新改造等原因影响水站正常运行；

（3）因采水设施故障、采水点处水深不满足要求等原因导致采水系统不能正常运行。包括因枯水期河道水位降低，采水设施故障、采水管道冰冻等因素；

（4）因给水和供电故障导致系统无法正常运行的；

（5）因待测水体中的浊度太高采用现有的预处理方式确已无法满足仪器测定要求的。

2、水站满足停运申请条件时，运维人员须在24小时内向监测部门提交停运申请，经监测部门确认，并上传相关佐证材料。佐证材料应能充分印证停运条件，包括有关部门发出的避险或台风预警信息、道路封闭或采水设施损毁的照片资料、供电公司停电通知、采水点水位情况等资料。

3、水站仪器停运时长小于7天，须进行标液核查合格后恢复运行；停运时长7天以上（含7天），须进行多点线性核查后恢复运行。

4、水站停运期间，除供电故障外，正常进行例行巡检，正常开展质控措施及实施频次，以保证仪器正常运行状态。若质控均合格，停运复站后，可不需全面进行多点线性核查和集成干预检查，仅针对出现过不合格的指标进行核查。

4、水质监测浮标站运行维护

为了确保浮标站长期稳定运行，监测数据准确可靠；及时发现并处理设备故障，延长设备使用寿命。保障汛期及突发污染事件中的应急监测能力。制定水质监测浮标站运行维护方案。

（1）日常巡检

包括检查浮标体的稳固性、太阳能供电系统的运行状态、各传感器的工作情况以及数据传输的稳定性。巡检时需特别关注浮标体是否有倾斜或移位现象，太阳能板是否清洁无遮挡，蓄电池电量是否充足，各水质传感器（如pH、溶解氧、浊度等）是否正常工作，数据采集与传输模块是否实时上传数据至监管平台。此外，还需检查浮标体周围的警示灯和定位系统是否正常运行，确保浮标在夜间或恶劣天气下仍能被识别，避免与船只发生碰撞。

（2）定期维护

主要包括对浮标体及附属设备的全面检查和维护。每月需对浮标体进行清洁，清除附着在浮标表面的藻类、泥沙等杂物，防止其对传感器造成干扰。每季度需检查浮标体的锚链和锚固系统，确保其牢固可靠，避免因水流或风浪导致浮标移位。同时，需对水质传感器进行校准，确保监测数据的准确性。每半年需更换一次蓄电池，并对太阳能供电系统进行全面检查，包括线路连接、电压输出等。每年需对浮标体进行整体检修，检查是否有腐蚀或损坏，必要时进行防腐处理或更换部件。

定期对系统各检测仪器进行必要维护，包括试剂更换、耗件更换、仪器电极和管路的清洗、仪器的校准等工作，以保证仪器的运行正常，分析数据准确。

（3）应急维护

针对突发故障或异常情况。当监测数据异常或中断时，需立即前往现场排查原因，检查传感器是否故障、供电系统是否正常、数据传输模块是否损坏等。若发现浮标体移位或倾覆，需及时复位并加固锚固系统。在汛期或极端天气条件下，需增加巡检频次，确保浮标体能够承受恶劣环境的冲击。对于无法立即修复的故障，需启动备用设备或临时监测方案，确保数据连续性。所有应急维护工作均需详细记录，并及时上报至管理部门。

5、全自动多通道水质分析仪运维
（1）日常巡检

日常巡检需每日开展，覆盖系统整体运行状态与高锰酸盐指数、化学需氧量、总磷、总氮、氨氮五大分析模块，确保设备稳定与数据准确。

1）设备外观与运行状态检查

先检查系统主机、各分析模块的外观，确认外壳无破损、变形，指示灯显示正常——如高锰酸盐指数模块的加热指示灯、化学需氧量模块的消解指示灯需与运行流程匹配，无闪烁或常亮异常。再倾听设备运行声音，主机风扇、各模块的泵体运行应无异响，若出现刺耳噪音或震动，需立即停机排查。同时查看供电与通信线路，电源线、数据线连接牢固，无松动、老化或破损，确保数据可正常传输至终端系统，无断联情况。

2）水样采集与管路系统检查

重点检查采样管路，从采样口到各分析模块的管路无弯折、堵塞或泄漏，尤其关注总磷、总氮模块的进样管路——因这两类指标检测易受杂质影响，需确认管路内无沉淀或异物。观察水样流通状态，启动进样程序后，各模块的进样速度均匀，无断流、气泡过多现象；若发现氨氮模块进样缓慢，需检查过滤器是否堵塞，及时更换滤芯。此外，查看水样缓存池的液位，确保液位在正常范围内，避免因液位过低导致空抽，损坏泵体。

3）试剂与耗材状态检查

逐一核查五大分析模块的试剂储备，高锰酸盐指数模块的高锰酸钾溶液、化学需氧量模块的重铬酸钾溶液、总磷模块的钼酸盐溶液、总氮模块的碱性过硫酸钾溶液、氨氮模块的纳氏试剂，均需保持液位在试剂瓶刻度线以上，无浑浊、沉淀或变色——如纳氏试剂若出现棕红色沉淀，需立即更换新试剂。同时检查耗材情况，各模块的比色皿无划痕、污染，消解管无破损，滤膜、反应管等易损耗材储备充足，确保单日检测需求可满足。

4）数据准确性初步核查

对比当日实时数据与历史同期数据，若某一模块数据出现异常波动——如化学需氧量数据突然较前日升高50%以上，需先排查是否为水样问题，再检查模块状态。抽取部分检测样本，进行平行样测试，如对同一水样分别在总磷、总氮模块重复检测2-3次，若平行样相对偏差超过5%，需检查模块的进样精度或反应条件。此外，查看各模块的空白值，高锰酸盐指数、氨氮等模块的空白吸光度需在规定范围内，若空白值过高，可能是试剂污染或管路残留，需及时处理。

（2）定期维护

定期维护按周、月、季度划分周期，针对五大分析模块的特性开展专项维护，保障设备长期稳定运行。

1）每周维护

每周对各模块的比色系统进行清洁，用无水乙醇擦拭比色皿内壁，去除残留的试剂污渍——尤其是化学需氧量模块的比色皿，因消解后易有沉淀附着，需仔细擦拭至透明无杂质。检查各模块的泵体，对高锰酸盐指数、氨氮模块的进样泵、排废泵，滴加专用润滑油，确保泵体运转顺畅，同时查看泵管老化情况，若出现管壁变硬、龟裂，及时更换。此外，清理系统的废液桶，将废液分类收集处理，避免废液溢出腐蚀设备，清理后对废液桶接口进行密封检查，防止异味泄漏。

2）每月维护

每月开展五大模块的管路深度清洁，先用去离子水冲洗各模块管路3-5次，再根据模块特性使用专用清洗剂——如总磷、总氮模块需用稀盐酸浸泡管路1小时，去除内壁附着的磷酸盐、硝酸盐沉淀，最后用去离子水冲洗至中性。对各模块的消解单元进行维护，高锰酸盐指数模块的加热管、化学需氧量模块的消解炉，需检查加热均匀性，用温度检测仪测量不同区域温度，偏差超过±2℃时需校准；同时清理加热单元表面的污渍，避免影响加热效率。此外，校准各模块的进样体积，通过标准体积的试剂进行进样测试，若总磷模块的进样误差超过±3%，需调整泵体参数，确保进样精度。

3）每季度维护

每季度对五大分析模块进行全面校准，准备各指标的标准溶液——如高锰酸盐指数（0.5mg/L、2.0mg/L、5.0mg/L）、化学需氧量（50mg/L、100mg/L、200mg/L）、总磷（0.1mg/L、0.5mg/L、1.0mg/L）、总氮（1.0mg/L、5.0mg/L、10mg/L）、氨氮（0.2mg/L、1.0mg/L、5.0mg/L），按照各模块的校准流程，绘制标准曲线，确保相关系数R²≥0.999。检查各模块的光学系统，高锰酸盐指数、总氮等依赖分光光度法的模块，需清洁单色器、检测器，校准波长精度，若总氮模块的检测波长偏离220nm/275nm，需调整光学部件。此外，对系统主机进行维护，清理主机内部灰尘，检查电路板、电源模块的温度，测试各接口的通信稳定性，确保整个系统运行参数正常。

（3）应急维护

针对系统突发故障，建立应急响应机制，快速排查并解决问题，减少对五大分析模块检测工作的影响。

1）常见故障处理

若某一分析模块报“无试剂”故障，先检查试剂瓶液位，若试剂充足，可能是试剂传感器故障，需清洁传感器探头，重新校准；如氨氮模块因纳氏试剂结晶堵塞传感器，可用稀盐酸浸泡探头后擦干，恢复检测。若模块出现“消解失败”，高锰酸盐指数模块需检查加热管是否损坏，用万用表测量电阻，确认损坏后更换；化学需氧量模块则需检查消解炉温度传感器，若传感器失灵，及时更换并重新校准温度。若数据异常且排除水样问题，总磷模块需检查反应试剂是否失效，更换新的钼酸盐溶液；总氮模块需确认碱性过硫酸钾是否在有效期内，若试剂受潮结块，需重新配制并更换。

2）紧急停机与恢复

当系统出现严重故障——如管路大量泄漏、试剂溅出，或主机冒烟、有焦糊味时，需立即按下紧急停机按钮，切断总电源，防止故障扩大。停机后，先处理现场安全隐患，如用耐腐蚀抹布清理泄漏的试剂（尤其是强酸性的化学需氧量试剂、强碱性的总氮试剂），避免腐蚀设备或造成人员伤害。随后排查故障原因，若为管路破裂，更换破损管路并重新连接；若为主机电源模块故障，联系专业维修人员更换配件。故障排除后，先进行空载测试，启动系统无异常后，再用标准溶液对五大分析模块进行单点校准，确认数据准确后，方可恢复正常检测。

3）数据备份与恢复

日常需每日自动备份系统数据，包括五大模块的检测结果、运行日志，备份文件存储在本地终端与云端，防止数据丢失。若出现数据丢失或错乱，如总磷模块的历史数据无法调取，先从云端恢复最近备份的数据，核对数据完整性；若云端备份也存在问题，可通过系统日志追溯检测时间、水样编号，结合人工记录的原始数据，补充完善检测报告。此外，定期测试数据恢复功能，每季度模拟一次数据丢失场景，验证恢复流程的有效性，确保在应急情况下数据可快速找回。

6、智能管控终端运维
（1）清洗与维护

①定期清理采样柜内外部部，尽量保证柜体内干燥，防止各金属配件受潮腐蚀，保持外部清洁。

②定期疏通采样管道，确保采样管道顺畅。

③定期检查取水口，清理取水口附近的垃圾，确定取水通畅。

（2）日常维护保养

	序号
	维护项目
	维护周期

	
	系统管路的清洗
	1个月（根据实际情况调整）

	
	蠕动泵
	6个月：更换蠕动泵管（按每天取样24次）（可根据每天实际采样多少次进行调整）；36个月：更换蠕动泵。

	
	更换采样管
	12个月：更换采样管。

	
	硅胶管

	24个月（根据每天采样多少进行调整）。


七、项目实施要求

1、投标人所投货物必须为原厂原装、全新的、原包装未拆封的、符合中华人民共和国强制性技术标准的产品。同时采购人有权要求投标人对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如投标人提供非法渠道的产品，视为欺诈，为维护采购人合法权益，投标人要承担商品价值双倍的赔偿；同时采购人有权依据现行的国家法律法规追究其他责任，并连带追究所投产品生产企业的责任。
2、投标人承担安装或维修的专用设备和人员的安全责任。投标人中标后应及时安装调试，安装调试期间采购人的使用人员协助配合；安装调试完毕，中标人需组织采购人使用人员进行使用及日常维护等的培训。

3、投标人安装调试时采取必要的安全措施，如有意外或事故发生，由中标人（合同卖方）负全部责任。
八、验收标准

1、验收依据：相关国家标准、行业标准。

2、验收的时间、方式、程序要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》第九条。

3、验收程序：合同标的全部交付并安装完毕后，乙方可向甲方书面提出验收要求，甲方在接到书面要求后3日内进行验收，如果验收因乙方原因发生迟延和在其它情况下发生额外费用，甲方有权就因迟延发生的损害和损失和任何额外费用请求赔偿。

4、项目验收标准：以投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正不明确的，以《招标文件》相关要求为验收标准；投标人的投标文件和投标人的澄清、说明或者更正和《招标文件》相关要求都不明确的，按国家相关标准；以上都不明确的，以通常标准为准。

九、售后服务要求

1、质保期：2年免费质保（自最终验收合格之日起，开始进入质保期）。

2、在质保期内，对采购人所提出的维修要求做出实质性响应，并提供应急策略；严格按照招标文件要求及时供货，并向采购人提供及时的完善的售前、售中、售后服务。

十、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
