如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2025年12月08日15:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2025年12月08日15:00之后到达本公司的邮件将不再受理）。

徐州迈迅项目管理咨询有限公司

2025年12月08日

一、采购人

1.名称:丰县妇幼保健院

2.地址:丰县妇幼保健院

3.采购项目联系人:秦念林

4.联系电话:13852016226

二、采购代理机构

1.名称:徐州迈迅项目管理咨询有限公司

2.地址:丰县中阳大道盛世茗居18号公寓4楼

3.联系电话:14752212853

4.采购项目联系人:刘戗

采购项目名称:全自动生化分析仪采购

四、公告期限:2025年12月03日至2025年12月08日15:00

五、意见反馈时限:2025年12月03日至2025年12月08日15:00

徐州市丰县公共资源交易中心

- 1.项目要求（采购需求）

一、项目说明

1.1采购人：丰县妇幼保健院

1.2项目名称：全自动生化分析仪采购

1.3采购标的：全自动生化分析仪采购

1.4本项目为：不面向中小企业采购的项目。

1.5本项目采购预算金额为人民币91万元。供应商成交金额不得超过此预算金额，报价包括全部费用。招标人不再支付报价以外的任何费用。

- 项目背景

在许多科研项目中，为了获得准确的实验数据和结果，无论是基础研究还是应用研究，我们都需要使用精密和高吞吐量的检验仪器。这些仪器能够提供高精度、高样品处理速度、多参数测量等特点，帮助我们开展高质量的检验、科研工作。但是，国内目前一些关键检验仪器的技术水平还不能满足科研需求，因此需要借助进口仪器来填补技术空白。

引进先进的检验仪器对于提高科研水平、质量检测能力、促进学科建设和市场竞争力等方面具有重要意义。因此，我们有必要进行进口检验仪器的论证申请，以满足科研和行业发展的需求。我院需要购买一台全自动生化仪分析仪原因：

- 生化比色速度≥1000 test/H,电解质（K.NA.CL)≥900 test/H，综合速度1900test/H;

- 运行成本低:反应量需≤75ul;样本量≤1ul;

- 采用先进的技术，如样本针检堵检测需采用MTS法分析样本针压力变化判断吸样时的异常；无接触超声搅拌，避免搅拌棒带来的携带污染，减少用水量和废液，既保证结果的准确性又环保；

- 质控流程简洁：专用的质控架方便质控的检测，质控同屏预览功能提高了质控结果判断的时效；

- 5、单画面中重叠显示多个样品的反应过程，便于异常结果的分析

进口全自动生化分析仪性能优越质量稳定、耐用性好、抗交叉污染能力强、试剂用量少，光学系统先进，在结果准确性、故障率低、处理速度，抗杂散光，抗交叉污染等方面均优于国产同类产品，且在参数、技术要求和使用性能上更加符合检验科的使用要求。

- 全自动生化仪的参数要求

1.1.  技术参数要求

1.1.1. 处理能力：光学比色速度≥1000 测试/小时，JSE 测试速度≥750 测试/小时。

1.1.2.  可设定项目数：≥130项(含比色分析、血清信息、计算项目、 ISE)

1.1.3.  同时分析项目数：≥60项(全双试剂)。

1.1.4.  ISE 单元： ISE 单元作为独立模块，有单独的加样针； K.NA.CL 电极单独更换。

1.1.5. 分析方法：包括一点终点法，两点终点法，两点速率法，速率法等分析方法。

1.1.6.  反应时间：3-10分钟，每分钟可调。

1.1.7.  进样方式：轨道式进样，有急诊专用轨道。

1.1.8.   ▲试剂瓶要求：便于科室项目的开展，试剂瓶R1+R2一体化设计； 需满足双试剂位≥60个

1.1.9. 可加载样本数：同时放置≥150个样品，并可随时添加。

1.1.10. 糖化血红蛋白检测功能：可以选配糖化血红蛋白检测模块，可自动溶血，具有独立的样本针。

1.1.11.  样品预稀释功能：具有样品预稀释、增减量设置功能，并另有多个 稀释比例可选。

1.1.12.  校准品稀释功能：具有校准液的预稀释功能，增减量设置功能。

1.1.13.  恒温系统：循环水浴方式，控温精度37±0. 1℃。

1.1.14. ▲搅拌系统：采用非接触式搅拌系统，避免交叉污染。

1.1.15.  分光系统：后分光技术，凹面蚀刻光棚。

1.1.16.  测试波长：340～800nm; 必须有405nm 波长。

1.1.17.   吸光度线性范围：0～3.0ABS。

1.1.18.  ▲最小反应液量：≤75ul。

1.1.19.  样品量：1～25ul(0.1ul       递 进 )

1.1.20.  ▲加样机构：无接触式真空陶瓷吸样机构，无需更换；

1.1.21. 检堵功能：全程检测气泡、堵塞、空吸等功能；

1.1.22. 试剂状态提示功能：可以显示每瓶试剂余量、校准、质控等状态

1.1.23. 可以检测血清指数，具有异常血清指数(黄疸、脂血和溶血)对项 目结果影响的提示功能；

1.1.24. ▲监测功能：全反应过程监测、可同一画面显示多标本反应曲线， 便于异常结果分析，校准结果追踪功能。

1.1.25. 安全保证：具备全过程凝块检测功能，瞬间停电保护功能，针碰撞 保护功能等。

1.1.26. 权限管理：多级权限管理功能。

- 项目人员配置及实施要求

- 供应商为所投产品生产厂家的，提供《医疗器械生产许可证》，供应商为经营企业的， 则提供《医疗器械经营许可证》（或者相关备案凭证）及产品生产厂家的《医疗器械生产许可证》。

五、付款方式：

设备采购完毕，投入使用1个月后，无任何故障出现，申请款项支付。