如有建议或意见，请以书面形式并加盖公章、注明联系人、联系方式，于2026年1月4日17:00之前送至我单位，逾期不受理（如邮寄，2026年1月4日17:00之后到达本单位的邮件将不再受理）。

采购需求
一、项目概况

1、项目名称：空气质量在线预警系统运维项目

2、采购单位：徐州市铜山区人民政府办公室

3、项目预算：本项目采购预算总金额76万元人民币；报价包括全部费用，采购人不再支付报价以外的任何费用。

4、项目地点：徐州市铜山区。

5、服务期限：2年。

6、项目概述：本次采购的项目为铜山区24台微型空气质量监测设备运维保障服务。投标人需对24个监测点提供两年运维服务（包含更换保证设备正常运行的配件等），保障各监测点正常运行，及时发现污染源并提供分析报告，为铜山区的环境综合治理、应急防控和各项综合决策提供稳定有效的数据支撑。

二、项目内容：

服务清单：

	序号
	采购内容
	简要说明
	服务期限（年）

	1
	分析、运维服务
	周边污染源进行分析，并提供设备运维服务、备品备件以及耗材更换，日常污染巡检服务
	两年


三、技术服务要求 

（一）原微型空气质量检测设备性能介绍

1、气态污染因子测量采用模块化设计，拆卸方便；

2、颗粒物采样采用动态加热控制，能去除霜雪对测量数据影响；

3、颗粒物采样系统带有气、水分离装置；

4、颗粒物采样系统包含动力学粒子切割器；  

5、颗粒物和气态污染物采样流量采用电子流量计测量流量，动态PID流量控制。长寿命采样动力系统，安静，高效；

6、气态污染物监测选用四电极高精度进口定电位电解传感器；

7、同时测量PM10、PM2.5质量浓度；

8、电路采用工业级嵌入式处理器，可适合严苛室外环境，工作环境温度范围（-40~70）℃；

9、需选用工业级数据传输模块，数据传输稳定可靠；

10、系统需采用双通道通信方式，在极端情况下实现通信，保证数据连续性；

11、可实现远程数据传输，也可远程读取系统状态信息，并可实现远程控制，实现远程修改仪器参数，诊断故障；

12、终端设备可通过FTP服务器，远程升级终端的应用程序，实现远程维护，保证用户可以使用最新的应用程序，及时更新系统功能；

13、现场实时数据显示：终端仪表5s显示一次数据；

14、数据服务平台可显示分钟、小时均值、日均值。报表分析功能，可生成日报表，月报表，年报表、趋势分析等功能。支持同屏多点位显示，支持移动终端数据查询，也可向显示终端推送数据；

（二）运维服务要求

1、设备日常巡检维护

每5日巡查至少一次，保证设备及各零部件固定牢固；保证设备外观整洁，填写维护日志，以便相关人员查询。

2、每月全方位巡检

每月对设备进行一次全方位的“体检”，检查各仪器工作状态，及时更换异常配件，并对仪器周边不合理现象及时清除并做好检查记录。

（1）定期查看各站点设备是否齐备，无丢失和损坏；检查接地线路是否可靠，周边是否存在异常；

（2）定期检查采样和排气管路是否有漏气或堵塞现象，进气采样是否正常；

（3）定期检查仪器的运行状况和各个监测参数数值，判断是否正常，如有异常情况及时处理，保证仪器运行正常；

（4）对二氧化硫、一氧化碳、臭氧、二氧化氮传感器进行检查，如果漂移超过相关规范要求，需要进行校准；

（5）定期检查外部环境是否正常，有没有对测定结果或运行环境存在明显影响的污染源；

（6）检查电路系统和通讯系统，保证系统供电正常，电压稳定；

（7）检查各站点的通讯系统，检查物联网卡使用情况，保证各站点与远程监控中心的连接正常，数据传输正常；

（8）保证及时清除各微站周围的树木和杂物，当周围树木生长超过规范规定的控制限时，应及时剪除对采样或监测光束有影响的树枝。

注：雨雪天气需及时清理积雪；

3、每半年工作内容

（1）检查微站中各个传感器是否正常工作；

（2）对气态污染物传感器进行校准，检验相关系数、交叉干扰系数、斜率和截距；

（3）检查设备的安全设施，做好防火防盗工作；

4、每年工作内容

（1）对所有的仪器进行预防性维护。

（2）编制年度运维工作报告。

（三）运维保障

1、中标方需在项目所在地配备必要的办公设施，如桌椅、文件柜、电脑、电话、维护专用工具、宽带等，实时监控，以最短的时间保障后续的维护，使项目正常运行。

2、人员、设备（车辆）配置要求：

运维车辆：配备巡检专用车辆，用于对设备进行维护。（提供车辆行驶证扫描件）        

人员保障：需提供专业技术服务人员3-5人，其中1-2人在招标方地点办公；负责现场监测设备、系统平台的运维，并做好运维期间的相关记录备查，上述人员应具有空气质量在线监控系统工作经验和相关证件。

3、备品备件库建设

在项目建设地，准备所涉及的各类设备的备件库，用于快速、高效以更换配件或维修，保证整套设备正常运行。

中标方需要为配备的运维团队人员购买相关保险，运维团队所有人员、财产的安全均由中标方自行负责。

4、应急响应

设备出现故障，中标方必须在2小时内给予响应，24小时内解决问题或更换备用设备，如认为有必要，在通知中标方无法及时响应后，可另行委托人员到现场进行维护，所产生的费用由中标方承担。 

（四）报告

运维过程中及时发现环境监测异常数据，对发生的各类污染来源进行分析、现场排查，并就实施情况进行跟踪和评估。借助专业数据分析软件和环境应用模型，分析影响污染状况的主要污染来源，定期出具数据报告（包括周报、月报、季度报告、年报等），提供针对性管理建议，进而提高环境监管部门的管理效率。

（五）运维考核要求

设备在线率≥98% （不可抗力因素除外），异常情况处理率100%。

四、其他要求：见招标文件第五章《拟签订的合同文本》。
